AE-01全血细胞计数EQA活动小结

1. 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：1602家

1. 活动小结

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 批号 | 组别 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| WBC | 20250101 | 缺省组 | 16.3 | 1.8 | 2.9 | 0.135 |
| 四川迈克组 | 3.0 | 2.0 | 2.8 | 0.119 |
| BC-3000 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 0.108 |
| BC-5390/BC-5310 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 0.073 |
| BC-5000/BC-5150 | 3.5 | 2.7 | 2.9 | 0.106 |
| BC其它 | 12.9 | 1.9 | 2.8 | 0.101 |
| Sysmex XS | 3.9 | 1.8 | 2.8 | 0.182 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 0.114 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 0 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 7.4 | 2.7 | 3.1 | 0.142 |
| 帝迈其它系列 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 0.156 |
| 优利特仪器组 | 3.3 | 2.0 | 2.8 | 0.171 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 0 |
| 雷杜仪器组 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 0.112 |
| 中元汇吉仪器 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 0 |
| Sysmex其它 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 0.119 |
| Sysmex XT | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.061 |
| Sysmex XN | 4.1 | 2.7 | 2.9 | 0.077 |
| BC-5100/BC-5300 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 0.117 |
| BC-5180/BC-5380 | 16.3 | 2.5 | 2.8 | 0.092 |
| BC-6000/BC-7500 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 0 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 3.0 | 2.3 | 2.8 | 0.092 |
| 20250102 | 缺省组 | 27.1 | 2.3 | 16.6 | 0.627 |
| 四川迈克组 | 16.9 | 12.7 | 15.9 | 0.598 |
| BC-3000 | 20.1 | 15.4 | 16.5 | 0.666 |
| BC-5390/BC-5310 | 19.1 | 14.7 | 16.5 | 0.331 |
| BC-5000/BC-5150 | 18.1 | 15.5 | 16.5 | 0.368 |
| BC其它 | 27.1 | 2.3 | 16.4 | 0.45 |
| Sysmex XS | 22.3 | 12.5 | 16.2 | 1.887 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 19.2 | 15.5 | 17.4 | 0.464 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 17.6 | 15.9 | 16.7 | 0.225 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 18.7 | 8.9 | 17.3 | 0.594 |
| 帝迈其它系列 | 19.2 | 15.6 | 17 | 0.7 |
| 优利特仪器组 | 26.9 | 13.4 | 17.1 | 1.573 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 17.3 | 16.0 | 16.6 | 0.489 |
| 雷杜仪器组 | 20.0 | 15.8 | 16.5 | 0.282 |
| 中元汇吉仪器 | 17.8 | 15.5 | 16.5 | 0 |
| Sysmex其它 | 17.8 | 15.3 | 16.4 | 0.68 |
| Sysmex XT | 17.5 | 16.1 | 16.7 | 0.532 |
| Sysmex XN | 18.6 | 15.2 | 16.4 | 0.308 |
| BC-5100/BC-5300 | 17.6 | 6.8 | 16.3 | 0.571 |
| BC-5180/BC-5380 | 18.8 | 2.9 | 16.4 | 0.541 |
| BC-6000/BC-7500 | 17.2 | 15.1 | 16.1 | 0.289 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 17.1 | 14.9 | 16 | 0.415 |
| 20250103 | 缺省组 | 25.5 | 0.2 | 8 | 0.321 |
| 四川迈克组 | 8.6 | 6.8 | 7.7 | 0.466 |
| BC-3000 | 9.5 | 7.2 | 8 | 0.231 |
| BC-5390/BC-5310 | 8.9 | 7.2 | 7.9 | 0.177 |
| BC-5000/BC-5150 | 9.3 | 7.7 | 8.1 | 0.171 |
| BC其它 | 9.5 | 0.2 | 8 | 0.296 |
| Sysmex XS | 9.2 | 6.6 | 8 | 0.307 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 9.3 | 7.7 | 8.4 | 0.184 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 9.0 | 7.2 | 8.2 | 0.142 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 25.5 | 7.7 | 8.4 | 0.269 |
| 帝迈其它系列 | 14.4 | 7.4 | 8.3 | 0.183 |
| 优利特仪器组 | 9.1 | 5.2 | 7.9 | 0.435 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 8.6 | 8.0 | 8.3 | 0.292 |
| 雷杜仪器组 | 8.8 | 7.5 | 8.1 | 0.16 |
| 中元汇吉仪器 | 8.7 | 7.6 | 8.1 | 0 |
| Sysmex其它 | 9.4 | 5.6 | 8.1 | 0.561 |
| Sysmex XT | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 0.223 |
| Sysmex XN | 9.9 | 6.2 | 8.2 | 0.237 |
| BC-5100/BC-5300 | 9.4 | 7.2 | 8 | 0.339 |
| BC-5180/BC-5380 | 9.8 | 5.3 | 7.9 | 0.27 |
| BC-6000/BC-7500 | 9.5 | 7.0 | 7.8 | 0.291 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 8.4 | 3.1 | 7.9 | 0.242 |
| 20250104 | 缺省组 | 507.0 | 0.2 | 5.5 | 0.255 |
| 四川迈克组 | 6.1 | 4.9 | 5.4 | 0.188 |
| BC-3000 | 6.0 | 4.7 | 5.4 | 0.144 |
| BC-5390/BC-5310 | 6.5 | 4.9 | 5.4 | 0.15 |
| BC-5000/BC-5150 | 6.6 | 5.2 | 5.6 | 0.193 |
| BC其它 | 31.0 | 0.2 | 5.4 | 0.162 |
| Sysmex XS | 6.5 | 4.6 | 5.5 | 0.267 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 6.3 | 5.2 | 5.8 | 0.157 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 5.9 | 4.5 | 5.6 | 0.151 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 6.2 | 3.3 | 5.7 | 0.167 |
| 帝迈其它系列 | 6.3 | 5.1 | 5.6 | 0.237 |
| 优利特仪器组 | 6.1 | 4.5 | 5.4 | 0.345 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 7.0 | 5.2 | 5.5 | 0.282 |
| 雷杜仪器组 | 6.0 | 5.0 | 5.4 | 0.152 |
| 中元汇吉仪器 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 0 |
| Sysmex其它 | 6.0 | 4.3 | 5.5 | 0.176 |
| Sysmex XT | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 0.117 |
| Sysmex XN | 7.2 | 4.4 | 5.4 | 0.149 |
| BC-5100/BC-5300 | 6.0 | 5.1 | 5.5 | 0.269 |
| BC-5180/BC-5380 | 507.0 | 2.9 | 5.4 | 0.17 |
| BC-6000/BC-7500 | 6.1 | 5.0 | 5.4 | 0.133 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 0.133 |
| 20250105 | 缺省组 | 26.2 | 2.1 | 13.1 | 0.472 |
| 四川迈克组 | 13.9 | 8.9 | 12.6 | 0.627 |
| BC-3000 | 13.9 | 11.5 | 12.9 | 0.509 |
| BC-5390/BC-5310 | 15.2 | 11.8 | 13.2 | 0.305 |
| BC-5000/BC-5150 | 14.2 | 12.4 | 13 | 0.303 |
| BC其它 | 15.2 | 2.1 | 13 | 0.438 |
| Sysmex XS | 17.2 | 7.9 | 12.4 | 2.064 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 15.5 | 7.1 | 13.6 | 0.354 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 14.0 | 12.3 | 13.3 | 0.136 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 26.2 | 12.7 | 13.7 | 0.472 |
| 帝迈其它系列 | 14.8 | 8.8 | 13.4 | 0.476 |
| 优利特仪器组 | 16.5 | 9.2 | 13.2 | 0.867 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 13.3 | 12.9 | 13.1 | 0.16 |
| 雷杜仪器组 | 14.1 | 11.8 | 13.1 | 0.168 |
| 中元汇吉仪器 | 13.4 | 13.0 | 13.4 | 0 |
| Sysmex其它 | 14.4 | 11.2 | 13.1 | 0.487 |
| Sysmex XT | 13.9 | 13.0 | 13.4 | 0.411 |
| Sysmex XN | 13.7 | 11.8 | 13 | 0.281 |
| BC-5100/BC-5300 | 14.0 | 12.0 | 13 | 0.405 |
| BC-5180/BC-5380 | 14.7 | 7.6 | 13.1 | 0.346 |
| BC-6000/BC-7500 | 13.6 | 9.0 | 12.7 | 0.283 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 13.7 | 9.4 | 12.7 | 0.331 |
| RBC | 20250101 | 缺省组 | 7.49 | 0.95 | 2.9 | 0.073 |
| 四川迈克组 | 3.18 | 2.80 | 2.99 | 0.066 |
| BC-3000 | 3.10 | 2.77 | 2.9 | 0.059 |
| BC-5390/BC-5310 | 3.28 | 2.62 | 2.9 | 0.045 |
| BC-5000/BC-5150 | 3.06 | 1.90 | 2.87 | 0.068 |
| BC其它 | 6.72 | 0.95 | 2.9 | 0.08 |
| Sysmex XS | 3.05 | 2.76 | 2.93 | 0.049 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 3.17 | 2.50 | 2.86 | 0.048 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 2.98 | 2.32 | 2.86 | 0.059 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 4.86 | 2.60 | 2.86 | 0.05 |
| 帝迈其它系列 | 3.02 | 2.63 | 2.85 | 0.099 |
| 优利特仪器组 | 3.17 | 2.47 | 2.82 | 0.158 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 3.01 | 2.92 | 2.96 | 0.039 |
| 雷杜仪器组 | 2.90 | 2.42 | 2.81 | 0.065 |
| 中元汇吉仪器 | 2.87 | 2.71 | 2.72 | 0.017 |
| Sysmex其它 | 3.11 | 2.71 | 2.96 | 0.062 |
| Sysmex XT | 3.06 | 2.92 | 2.99 | 0.037 |
| Sysmex XN | 5.12 | 2.79 | 2.94 | 0.039 |
| BC-5100/BC-5300 | 3.05 | 2.68 | 2.88 | 0.059 |
| BC-5180/BC-5380 | 7.49 | 2.63 | 2.9 | 0.048 |
| BC-6000/BC-7500 | 3.08 | 2.80 | 2.94 | 0.042 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 3.16 | 2.80 | 2.96 | 0.051 |
| 20250102 | 缺省组 | 9.18 | 0.95 | 7.7 | 0.212 |
| 四川迈克组 | 8.10 | 7.32 | 7.7 | 0.207 |
| BC-3000 | 8.06 | 7.15 | 7.62 | 0.235 |
| BC-5390/BC-5310 | 8.73 | 7.16 | 7.67 | 0.114 |
| BC-5000/BC-5150 | 9.18 | 6.96 | 7.64 | 0.208 |
| BC其它 | 8.20 | 0.95 | 7.69 | 0.219 |
| Sysmex XS | 8.04 | 7.59 | 7.82 | 0.106 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 8.20 | 6.41 | 7.68 | 0.128 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 8.00 | 6.57 | 7.46 | 0.171 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 8.68 | 7.31 | 7.67 | 0.133 |
| 帝迈其它系列 | 8.05 | 6.93 | 7.58 | 0.216 |
| 优利特仪器组 | 8.46 | 6.84 | 7.47 | 0.395 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 7.98 | 7.57 | 7.81 | 0.113 |
| 雷杜仪器组 | 7.68 | 6.55 | 7.08 | 0.106 |
| 中元汇吉仪器 | 7.38 | 7.13 | 7.24 | 0.014 |
| Sysmex其它 | 8.12 | 7.64 | 7.93 | 0.127 |
| Sysmex XT | 8.10 | 7.89 | 7.99 | 0.053 |
| Sysmex XN | 8.26 | 7.58 | 7.92 | 0.078 |
| BC-5100/BC-5300 | 8.05 | 7.04 | 7.59 | 0.205 |
| BC-5180/BC-5380 | 8.12 | 2.87 | 7.66 | 0.162 |
| BC-6000/BC-7500 | 8.16 | 7.46 | 7.86 | 0.089 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 8.35 | 7.57 | 7.84 | 0.104 |
| 20250103 | 缺省组 | 26.23 | 0.05 | 7.28 | 0.189 |
| 四川迈克组 | 7.70 | 6.78 | 7.29 | 0.221 |
| BC-3000 | 7.40 | 6.67 | 7.1 | 0.287 |
| BC-5390/BC-5310 | 8.18 | 6.80 | 7.25 | 0.112 |
| BC-5000/BC-5150 | 9.48 | 6.38 | 7.27 | 0.168 |
| BC其它 | 7.90 | 0.05 | 7.29 | 0.198 |
| Sysmex XS | 7.60 | 7.09 | 7.39 | 0.111 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 7.61 | 5.86 | 7.27 | 0.119 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 7.52 | 6.21 | 7.03 | 0.12 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 26.23 | 6.92 | 7.23 | 0.172 |
| 帝迈其它系列 | 7.71 | 6.45 | 7.22 | 0.226 |
| 优利特仪器组 | 8.31 | 6.72 | 7.31 | 0.239 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 7.76 | 7.45 | 7.59 | 0.128 |
| 雷杜仪器组 | 7.29 | 6.24 | 6.76 | 0.195 |
| 中元汇吉仪器 | 7.03 | 6.91 | 6.97 | 0.028 |
| Sysmex其它 | 7.78 | 7.21 | 7.52 | 0.068 |
| Sysmex XT | 7.70 | 7.33 | 7.51 | 0.056 |
| Sysmex XN | 7.74 | 7.05 | 7.45 | 0.082 |
| BC-5100/BC-5300 | 7.68 | 6.74 | 7.24 | 0.199 |
| BC-5180/BC-5380 | 7.75 | 4.26 | 7.23 | 0.137 |
| BC-6000/BC-7500 | 7.70 | 7.05 | 7.42 | 0.092 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 7.92 | 7.10 | 7.41 | 0.102 |
| 20250104 | 缺省组 | 80.00 | 0.04 | 4.35 | 0.104 |
| 四川迈克组 | 4.60 | 4.13 | 4.38 | 0.118 |
| BC-3000 | 4.50 | 4.07 | 4.34 | 0.124 |
| BC-5390/BC-5310 | 4.92 | 4.04 | 4.37 | 0.07 |
| BC-5000/BC-5150 | 4.51 | 3.94 | 4.31 | 0.16 |
| BC其它 | 31.00 | 0.04 | 4.36 | 0.106 |
| Sysmex XS | 4.58 | 4.10 | 4.35 | 0.066 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 4.80 | 3.42 | 4.31 | 0.081 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 4.44 | 3.79 | 4.27 | 0.074 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 4.45 | 3.32 | 4.29 | 0.073 |
| 帝迈其它系列 | 80.00 | 3.91 | 4.28 | 0.149 |
| 优利特仪器组 | 4.71 | 3.94 | 4.32 | 0.166 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 4.72 | 4.41 | 4.54 | 0.104 |
| 雷杜仪器组 | 4.45 | 3.93 | 4.19 | 0.127 |
| 中元汇吉仪器 | 4.19 | 4.04 | 4.1 | 0.015 |
| Sysmex其它 | 4.63 | 4.31 | 4.41 | 0.067 |
| Sysmex XT | 4.53 | 4.40 | 4.46 | 0.055 |
| Sysmex XN | 4.58 | 4.12 | 4.38 | 0.056 |
| BC-5100/BC-5300 | 4.55 | 4.07 | 4.33 | 0.111 |
| BC-5180/BC-5380 | 6.55 | 2.93 | 4.36 | 0.086 |
| BC-6000/BC-7500 | 4.62 | 4.22 | 4.41 | 0.061 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 4.69 | 4.25 | 4.45 | 0.065 |
| 20250105 | 缺省组 | 134.00 | 0.94 | 6.89 | 0.229 |
| 四川迈克组 | 7.33 | 6.60 | 7.02 | 0.175 |
| BC-3000 | 9.69 | 6.45 | 6.8 | 0.241 |
| BC-5390/BC-5310 | 7.81 | 6.53 | 6.87 | 0.104 |
| BC-5000/BC-5150 | 7.20 | 4.22 | 6.8 | 0.199 |
| BC其它 | 7.34 | 0.94 | 6.91 | 0.233 |
| Sysmex XS | 7.26 | 6.57 | 7.04 | 0.107 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 134.00 | 5.21 | 6.77 | 0.111 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 7.10 | 5.84 | 6.6 | 0.153 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 27.10 | 6.49 | 6.77 | 0.126 |
| 帝迈其它系列 | 7.80 | 6.26 | 6.77 | 0.309 |
| 优利特仪器组 | 7.52 | 6.02 | 6.71 | 0.395 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 7.10 | 6.88 | 6.99 | 0.101 |
| 雷杜仪器组 | 6.87 | 5.83 | 6.36 | 0.11 |
| 中元汇吉仪器 | 6.65 | 6.50 | 6.54 | 0.021 |
| Sysmex其它 | 7.51 | 6.95 | 7.09 | 0.098 |
| Sysmex XT | 7.34 | 6.96 | 7.09 | 0.077 |
| Sysmex XN | 7.45 | 6.89 | 7.13 | 0.075 |
| BC-5100/BC-5300 | 7.26 | 6.33 | 6.81 | 0.166 |
| BC-5180/BC-5380 | 7.27 | 6.25 | 6.86 | 0.136 |
| BC-6000/BC-7500 | 7.42 | 6.76 | 7.11 | 0.086 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 7.55 | 6.85 | 7.1 | 0.106 |
| Hgb | 20250101 | 缺省组 | 155 | 2 | 55 | 1.151 |
| 四川迈克组 | 60 | 52 | 56 | 1.471 |
| BC-3000 | 58 | 50 | 55 | 1.401 |
| BC-5390/BC-5310 | 58 | 50 | 55 | 0.851 |
| BC-5000/BC-5150 | 60 | 52 | 56 | 0.891 |
| BC其它 | 155 | 2 | 55 | 1.061 |
| Sysmex XS | 59 | 53 | 56 | 1.011 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 58 | 50 | 55 | 1.037 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 58 | 43 | 54 | 1.036 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 87 | 51 | 55 | 1.179 |
| 帝迈其它系列 | 58 | 51 | 55 | 2.066 |
| 优利特仪器组 | 58 | 45 | 56 | 1.387 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 59 | 55 | 57 | 1.525 |
| 雷杜仪器组 | 60 | 50 | 57 | 1.725 |
| 中元汇吉仪器 | 55 | 53 | 54 | 0 |
| Sysmex其它 | 59 | 52 | 57 | 1.67 |
| Sysmex XT | 58 | 56 | 57 | 0.735 |
| Sysmex XN | 82 | 52 | 56 | 0.788 |
| BC-5100/BC-5300 | 57 | 51 | 55 | 1.058 |
| BC-5180/BC-5380 | 151 | 52 | 55 | 0.985 |
| BC-6000/BC-7500 | 58 | 53 | 56 | 0.71 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 58 | 54 | 56 | 0.789 |
| 20250102 | 缺省组 | 161 | 2 | 148 | 3.044 |
| 四川迈克组 | 156 | 138 | 148 | 3.292 |
| BC-3000 | 155 | 140 | 145 | 1.679 |
| BC-5390/BC-5310 | 152 | 137 | 146 | 1.672 |
| BC-5000/BC-5150 | 155 | 139 | 145 | 2.662 |
| BC其它 | 161 | 2 | 146 | 3.599 |
| Sysmex XS | 157 | 145 | 150 | 1.754 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 157 | 134 | 149 | 1.808 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 154 | 138 | 149 | 1.699 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 152 | 88 | 149 | 1.826 |
| 帝迈其它系列 | 155 | 140 | 149 | 3.005 |
| 优利特仪器组 | 157 | 132 | 149 | 2.354 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 154 | 147 | 150 | 2.607 |
| 雷杜仪器组 | 151 | 136 | 145 | 3.226 |
| 中元汇吉仪器 | 144 | 140 | 143 | 1.247 |
| Sysmex其它 | 157 | 145 | 151 | 2.247 |
| Sysmex XT | 153 | 148 | 151 | 0.951 |
| Sysmex XN | 155 | 144 | 150 | 1.779 |
| BC-5100/BC-5300 | 151 | 135 | 145 | 3.052 |
| BC-5180/BC-5380 | 159 | 54 | 146 | 2.41 |
| BC-6000/BC-7500 | 154 | 144 | 150 | 1.339 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 154 | 145 | 149 | 1.429 |
| 20250103 | 缺省组 | 149 | 1 | 135 | 3.017 |
| 四川迈克组 | 145 | 126 | 136 | 3.304 |
| BC-3000 | 139 | 126 | 133 | 1.745 |
| BC-5390/BC-5310 | 139 | 124 | 133 | 1.567 |
| BC-5000/BC-5150 | 144 | 34 | 133 | 2.489 |
| BC其它 | 149 | 1 | 134 | 2.868 |
| Sysmex XS | 143 | 133 | 137 | 1.734 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 146 | 126 | 137 | 1.743 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 146 | 126 | 136 | 1.728 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 140 | 113 | 136 | 2.737 |
| 帝迈其它系列 | 141 | 127 | 135 | 4.024 |
| 优利特仪器组 | 145 | 119 | 136 | 1.797 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 139 | 134 | 136 | 1.511 |
| 雷杜仪器组 | 140 | 124 | 132 | 2.65 |
| 中元汇吉仪器 | 133 | 127 | 132 | 0 |
| Sysmex其它 | 144 | 133 | 138 | 1.694 |
| Sysmex XT | 141 | 133 | 137 | 1.682 |
| Sysmex XN | 142 | 132 | 137 | 1.701 |
| BC-5100/BC-5300 | 142 | 126 | 133 | 2.92 |
| BC-5180/BC-5380 | 146 | 77 | 133 | 2.426 |
| BC-6000/BC-7500 | 141 | 132 | 137 | 1.106 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 142 | 133 | 137 | 1.639 |
| 20250104 | 缺省组 | 260 | 2 | 79 | 1.442 |
| 四川迈克组 | 84 | 74 | 80 | 1.489 |
| BC-3000 | 82 | 75 | 79 | 1.157 |
| BC-5390/BC-5310 | 83 | 68 | 79 | 1.067 |
| BC-5000/BC-5150 | 85 | 77 | 79 | 0.987 |
| BC其它 | 142 | 2 | 79 | 1.259 |
| Sysmex XS | 85 | 75 | 80 | 1.433 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 88 | 75 | 80 | 1.288 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 88 | 72 | 79 | 0 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 87 | 74 | 80 | 1.434 |
| 帝迈其它系列 | 83 | 26 | 79 | 3.042 |
| 优利特仪器组 | 84 | 71 | 81 | 1.419 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 260 | 79 | 82 | 1.944 |
| 雷杜仪器组 | 83 | 4 | 80 | 1.859 |
| 中元汇吉仪器 | 79 | 75 | 77 | 0 |
| Sysmex其它 | 84 | 79 | 81 | 1.513 |
| Sysmex XT | 83 | 80 | 81 | 0 |
| Sysmex XN | 84 | 76 | 80 | 1.197 |
| BC-5100/BC-5300 | 81 | 74 | 79 | 1.321 |
| BC-5180/BC-5380 | 123 | 57 | 79 | 1.219 |
| BC-6000/BC-7500 | 83 | 77 | 80 | 0.825 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 84 | 79 | 80 | 1.039 |
| 20250105 | 缺省组 | 259 | 1 | 129 | 2.508 |
| 四川迈克组 | 139 | 122 | 130 | 2.888 |
| BC-3000 | 133 | 120 | 127 | 1.706 |
| BC-5390/BC-5310 | 133 | 121 | 128 | 1.59 |
| BC-5000/BC-5150 | 136 | 122 | 126 | 1.729 |
| BC其它 | 141 | 1 | 128 | 2.777 |
| Sysmex XS | 136 | 125 | 130 | 2.212 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 136 | 40 | 130 | 1.681 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 135 | 117 | 130 | 1.323 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 134 | 115 | 129 | 1.491 |
| 帝迈其它系列 | 135 | 121 | 129 | 2.981 |
| 优利特仪器组 | 134 | 114 | 129 | 1.81 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 134 | 130 | 131 | 1.279 |
| 雷杜仪器组 | 134 | 117 | 127 | 3.154 |
| 中元汇吉仪器 | 128 | 122 | 126 | 1.249 |
| Sysmex其它 | 136 | 13 | 131 | 1.695 |
| Sysmex XT | 134 | 127 | 131 | 1.776 |
| Sysmex XN | 135 | 124 | 130 | 1.496 |
| BC-5100/BC-5300 | 130 | 118 | 127 | 2.532 |
| BC-5180/BC-5380 | 138 | 119 | 127 | 1.723 |
| BC-6000/BC-7500 | 134 | 125 | 130 | 1.359 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 134 | 126 | 130 | 1.519 |
| Hct | 20250101 | 缺省组 | 42.5 | 0.2 | 15.7 | 0.754 |
| 四川迈克组 | 18.0 | 13.4 | 15.5 | 0.741 |
| BC-3000 | 17.3 | 14.8 | 15.9 | 0.572 |
| BC-5390/BC-5310 | 18.3 | 14.8 | 16 | 0.254 |
| BC-5000/BC-5150 | 17.5 | 14.6 | 16 | 0.488 |
| BC其它 | 37.9 | 1.5 | 16.1 | 0.504 |
| Sysmex XS | 16.6 | 14.9 | 15.7 | 0.45 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 16.4 | 12.5 | 14.9 | 0.312 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 16.3 | 11.7 | 15.1 | 0.273 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 27.5 | 14.0 | 14.9 | 0.418 |
| 帝迈其它系列 | 17.1 | 13.7 | 15.3 | 0.774 |
| 优利特仪器组 | 16.8 | 0.2 | 14.2 | 1.342 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 15.8 | 14.8 | 15.2 | 0.364 |
| 雷杜仪器组 | 16.1 | 13.2 | 15.2 | 0.322 |
| 中元汇吉仪器 | 13.9 | 12.9 | 13.4 | 0.114 |
| Sysmex其它 | 16.8 | 14.2 | 15.8 | 0.518 |
| Sysmex XT | 17.1 | 15.5 | 15.8 | 0.247 |
| Sysmex XN | 28.1 | 14.7 | 15.7 | 0.278 |
| BC-5100/BC-5300 | 17.0 | 14.7 | 15.9 | 0.428 |
| BC-5180/BC-5380 | 42.5 | 14.8 | 16.1 | 0.345 |
| BC-6000/BC-7500 | 17.4 | 15.5 | 16.4 | 0.343 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 18.0 | 15.7 | 16.5 | 0.334 |
| 20250102 | 缺省组 | 703.0 | 0.4 | 44.2 | 2.621 |
| 四川迈克组 | 46.2 | 39.3 | 42.7 | 1.428 |
| BC-3000 | 47.2 | 40.9 | 44 | 1.893 |
| BC-5390/BC-5310 | 49.6 | 7.8 | 44.5 | 1.185 |
| BC-5000/BC-5150 | 46.8 | 40.7 | 44.4 | 1.543 |
| BC其它 | 50.0 | 1.5 | 45.1 | 2.413 |
| Sysmex XS | 47.6 | 39.5 | 43.8 | 1.552 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 48.1 | 4.2 | 42.2 | 0.937 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 45.7 | 37.5 | 41.9 | 0.662 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 48.2 | 28.3 | 42.2 | 1.308 |
| 帝迈其它系列 | 47.6 | 10.5 | 42.7 | 2.291 |
| 优利特仪器组 | 58.2 | 0.4 | 41.6 | 3.219 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 47.8 | 42.3 | 43.9 | 1.481 |
| 雷杜仪器组 | 44.6 | 36.0 | 40.1 | 1.662 |
| 中元汇吉仪器 | 39.0 | 37.9 | 38.7 | 0.145 |
| Sysmex其它 | 50.4 | 42.9 | 46.3 | 1.29 |
| Sysmex XT | 47.4 | 41.0 | 44.1 | 2.68 |
| Sysmex XN | 49.2 | 42.5 | 46.7 | 0.958 |
| BC-5100/BC-5300 | 48.1 | 40.7 | 43.9 | 1.679 |
| BC-5180/BC-5380 | 49.9 | 15.6 | 44.7 | 1.536 |
| BC-6000/BC-7500 | 703.0 | 44.4 | 47.4 | 0.906 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 48.8 | 42.9 | 46.7 | 1.149 |
| 20250103 | 缺省组 | 217.0 | 0.4 | 43 | 2.596 |
| 四川迈克组 | 46.1 | 37.3 | 40.5 | 1.547 |
| BC-3000 | 45.0 | 38.9 | 42.3 | 2.089 |
| BC-5390/BC-5310 | 47.7 | 11.0 | 43.4 | 1.19 |
| BC-5000/BC-5150 | 46.9 | 41.0 | 44.3 | 1.41 |
| BC其它 | 49.3 | 0.7 | 44.6 | 2.576 |
| Sysmex XS | 46.7 | 38.6 | 41.5 | 1.205 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 47.2 | 13.3 | 41 | 0.872 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 44.2 | 36.6 | 40.9 | 1.029 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 44.9 | 33.2 | 41.1 | 1.168 |
| 帝迈其它系列 | 46.0 | 34.2 | 41.9 | 2.231 |
| 优利特仪器组 | 47.5 | 0.4 | 40.6 | 2.959 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 44.1 | 42.0 | 43.1 | 0.961 |
| 雷杜仪器组 | 44.0 | 36.6 | 39.9 | 1.712 |
| 中元汇吉仪器 | 40.0 | 37.5 | 39.2 | 0.089 |
| Sysmex其它 | 45.9 | 41.2 | 43.7 | 1.125 |
| Sysmex XT | 44.3 | 39.6 | 41.6 | 2.021 |
| Sysmex XN | 46.0 | 41.5 | 43.6 | 0.902 |
| BC-5100/BC-5300 | 47.0 | 38.5 | 43.5 | 1.931 |
| BC-5180/BC-5380 | 49.3 | 26.2 | 43.5 | 1.508 |
| BC-6000/BC-7500 | 217.0 | 44.6 | 46.8 | 1.035 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 49.1 | 42.4 | 46.2 | 1.16 |
| 20250104 | 缺省组 | 260.0 | 0.3 | 26.8 | 1.609 |
| 四川迈克组 | 30.2 | 23.0 | 25.1 | 0.92 |
| BC-3000 | 28.6 | 25.1 | 27 | 0.894 |
| BC-5390/BC-5310 | 61.6 | 8.2 | 27.5 | 0.493 |
| BC-5000/BC-5150 | 29.1 | 25.0 | 27.2 | 0.931 |
| BC其它 | 43.8 | 0.6 | 27.7 | 1.431 |
| Sysmex XS | 28.9 | 23.6 | 25.8 | 0.684 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 260.0 | 20.0 | 25.6 | 0.481 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 27.4 | 23.3 | 25.7 | 0.572 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 27.9 | 23.4 | 25.6 | 0.658 |
| 帝迈其它系列 | 58.1 | 23.3 | 26 | 1.632 |
| 优利特仪器组 | 29.3 | 0.3 | 25.5 | 1.321 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 26.8 | 25.3 | 25.9 | 0.556 |
| 雷杜仪器组 | 27.8 | 22.8 | 25.1 | 0.796 |
| 中元汇吉仪器 | 23.5 | 21.4 | 23.2 | 0.133 |
| Sysmex其它 | 27.8 | 25.3 | 26.4 | 0.808 |
| Sysmex XT | 27.2 | 25.3 | 25.8 | 0.513 |
| Sysmex XN | 28.3 | 24.9 | 26 | 0.417 |
| BC-5100/BC-5300 | 29.5 | 2.1 | 27.2 | 0.865 |
| BC-5180/BC-5380 | 122.0 | 16.3 | 27.6 | 0.663 |
| BC-6000/BC-7500 | 141.0 | 27.2 | 28.9 | 0.606 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 32.5 | 26.4 | 28.8 | 0.805 |
| 20250105 | 缺省组 | 389.0 | 0.4 | 38.6 | 2.529 |
| 四川迈克组 | 41.1 | 33.7 | 37.3 | 0.861 |
| BC-3000 | 40.8 | 36.3 | 38.5 | 1.25 |
| BC-5390/BC-5310 | 44.1 | 37.0 | 39 | 0.74 |
| BC-5000/BC-5150 | 41.5 | 35.6 | 39.1 | 1.037 |
| BC其它 | 44.0 | 1.5 | 39.8 | 2.236 |
| Sysmex XS | 41.8 | 35.5 | 37.3 | 1.054 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 42.5 | 27.6 | 36 | 0.799 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 39.5 | 32.2 | 36.3 | 0.621 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 41.4 | 34.2 | 36.2 | 0.92 |
| 帝迈其它系列 | 41.6 | 33.4 | 37.4 | 2.327 |
| 优利特仪器组 | 42.2 | 0.4 | 36 | 2.846 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 40.5 | 36.6 | 37.5 | 0.85 |
| 雷杜仪器组 | 39.0 | 32.7 | 35.1 | 0.815 |
| 中元汇吉仪器 | 34.7 | 33.9 | 34.1 | 0.092 |
| Sysmex其它 | 41.5 | 36.7 | 39.5 | 1.098 |
| Sysmex XT | 40.2 | 35.5 | 37.1 | 1.676 |
| Sysmex XN | 42.7 | 36.9 | 39.9 | 0.72 |
| BC-5100/BC-5300 | 42.5 | 35.6 | 38.7 | 1.414 |
| BC-5180/BC-5380 | 43.9 | 30.1 | 39.1 | 1.229 |
| BC-6000/BC-7500 | 389.0 | 39.6 | 42 | 0.651 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 43.5 | 39.3 | 41.4 | 0.918 |
| Plt | 20250101 | 缺省组 | 782 | 1 | 88 | 10.71 |
| 四川迈克组 | 117 | 79 | 105 | 9.672 |
| BC-3000 | 110 | 53 | 85 | 8.53 |
| BC-5390/BC-5310 | 104 | 68 | 81 | 4.522 |
| BC-5000/BC-5150 | 101 | 74 | 84 | 5.946 |
| BC其它 | 420 | 3 | 84 | 6.082 |
| Sysmex XS | 108 | 54 | 93 | 6.689 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 360 | 1 | 101 | 6.228 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 151 | 80 | 100 | 3.186 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 122 | 52 | 100 | 6.114 |
| 帝迈其它系列 | 133 | 50 | 101 | 7.936 |
| 优利特仪器组 | 119 | 50 | 87 | 12.93 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 101 | 87 | 92 | 3.82 |
| 雷杜仪器组 | 100 | 44 | 69 | 8.924 |
| 中元汇吉仪器 | 96 | 94 | 94 | 0 |
| Sysmex其它 | 108 | 80 | 94 | 3.623 |
| Sysmex XT | 99 | 90 | 93 | 3.816 |
| Sysmex XN | 481 | 53 | 93 | 4.709 |
| BC-5100/BC-5300 | 106 | 70 | 80 | 4.608 |
| BC-5180/BC-5380 | 782 | 55 | 81 | 4.636 |
| BC-6000/BC-7500 | 103 | 74 | 86 | 3.241 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 97 | 74 | 88 | 3.204 |
| 20250102 | 缺省组 | 1083 | 3 | 771 | 56.15 |
| 四川迈克组 | 1083 | 690 | 796 | 36.819 |
| BC-3000 | 815 | 52 | 746 | 35.635 |
| BC-5390/BC-5310 | 975 | 676 | 779 | 33.363 |
| BC-5000/BC-5150 | 798 | 647 | 714 | 34.095 |
| BC其它 | 991 | 3 | 751 | 44.222 |
| Sysmex XS | 883 | 56 | 825 | 29.707 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 1012 | 54 | 736 | 22.385 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 826 | 652 | 683 | 26.279 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 835 | 55 | 735 | 42.324 |
| 帝迈其它系列 | 895 | 195 | 757 | 35.131 |
| 优利特仪器组 | 962 | 57 | 779 | 49.803 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 898 | 834 | 866 | 17.545 |
| 雷杜仪器组 | 1028 | 738 | 936 | 55.287 |
| 中元汇吉仪器 | 757 | 717 | 738 | 1.541 |
| Sysmex其它 | 899 | 636 | 836 | 26.378 |
| Sysmex XT | 875 | 840 | 858 | 14.06 |
| Sysmex XN | 891 | 58 | 851 | 18.881 |
| BC-5100/BC-5300 | 845 | 82 | 758 | 55.049 |
| BC-5180/BC-5380 | 950 | 58 | 781 | 39.367 |
| BC-6000/BC-7500 | 840 | 48 | 746 | 25.698 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 931 | 702 | 804 | 40.175 |
| 20250103 | 缺省组 | 1427 | 2 | 230 | 23.629 |
| 四川迈克组 | 489 | 216 | 267 | 22.394 |
| BC-3000 | 262 | 53 | 214 | 23.308 |
| BC-5390/BC-5310 | 273 | 195 | 222 | 12.932 |
| BC-5000/BC-5150 | 257 | 137 | 221 | 14.581 |
| BC其它 | 1427 | 10 | 220 | 15.417 |
| Sysmex XS | 291 | 55 | 250 | 15.758 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 412 | 56 | 227 | 19.346 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 511 | 184 | 232 | 16.339 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 321 | 57 | 231 | 23.857 |
| 帝迈其它系列 | 404 | 119 | 258 | 34.137 |
| 优利特仪器组 | 483 | 58 | 247 | 29.839 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 278 | 229 | 250 | 18.662 |
| 雷杜仪器组 | 252 | 105 | 138 | 22.254 |
| 中元汇吉仪器 | 271 | 239 | 252 | 1.68 |
| Sysmex其它 | 300 | 210 | 267 | 20.567 |
| Sysmex XT | 274 | 230 | 249 | 15.28 |
| Sysmex XN | 310 | 58 | 272 | 10.942 |
| BC-5100/BC-5300 | 253 | 89 | 221 | 14.211 |
| BC-5180/BC-5380 | 280 | 2 | 221 | 14.077 |
| BC-6000/BC-7500 | 252 | 48 | 223 | 10.207 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 290 | 194 | 237 | 14.164 |
| 20250104 | 缺省组 | 730 | 7 | 147 | 14.638 |
| 四川迈克组 | 193 | 124 | 168 | 10.08 |
| BC-3000 | 170 | 57 | 143 | 12.948 |
| BC-5390/BC-5310 | 192 | 116 | 135 | 7.588 |
| BC-5000/BC-5150 | 168 | 126 | 138 | 8.333 |
| BC其它 | 730 | 7 | 142 | 9.345 |
| Sysmex XS | 172 | 58 | 150 | 7.266 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 441 | 59 | 161 | 10.475 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 262 | 140 | 153 | 9.409 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 182 | 60 | 159 | 15.112 |
| 帝迈其它系列 | 196 | 98 | 160 | 12.869 |
| 优利特仪器组 | 224 | 59 | 147 | 18.93 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 166 | 151 | 157 | 1.944 |
| 雷杜仪器组 | 195 | 133 | 179 | 11.336 |
| 中元汇吉仪器 | 150 | 145 | 145 | 0 |
| Sysmex其它 | 166 | 130 | 155 | 7.538 |
| Sysmex XT | 160 | 144 | 152 | 5.957 |
| Sysmex XN | 169 | 59 | 152 | 4.157 |
| BC-5100/BC-5300 | 152 | 116 | 138 | 8.637 |
| BC-5180/BC-5380 | 367 | 28 | 136 | 8.565 |
| BC-6000/BC-7500 | 159 | 29 | 145 | 5.905 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 169 | 129 | 151 | 6.391 |
| 20250105 | 缺省组 | 981 | 3 | 396 | 25.274 |
| 四川迈克组 | 530 | 378 | 433 | 25.317 |
| BC-3000 | 461 | 51 | 386 | 17.316 |
| BC-5390/BC-5310 | 470 | 328 | 384 | 13.812 |
| BC-5000/BC-5150 | 398 | 323 | 372 | 17.145 |
| BC其它 | 481 | 3 | 387 | 20.003 |
| Sysmex XS | 481 | 52 | 422 | 24.301 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 466 | 4 | 401 | 14.087 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 478 | 356 | 377 | 15.059 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 439 | 53 | 396 | 24.12 |
| 帝迈其它系列 | 527 | 173 | 416 | 21.722 |
| 优利特仪器组 | 499 | 54 | 396 | 26.839 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 453 | 419 | 440 | 11.447 |
| 雷杜仪器组 | 525 | 165 | 189 | 15.921 |
| 中元汇吉仪器 | 412 | 390 | 392 | 1.34 |
| Sysmex其它 | 474 | 362 | 434 | 15.809 |
| Sysmex XT | 462 | 415 | 440 | 21.659 |
| Sysmex XN | 485 | 56 | 440 | 14.768 |
| BC-5100/BC-5300 | 416 | 341 | 380 | 21.103 |
| BC-5180/BC-5380 | 486 | 57 | 385 | 16.195 |
| BC-6000/BC-7500 | 428 | 42 | 393 | 12.971 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 489 | 378 | 415 | 18.016 |
| MCV | 20250101 | 缺省组 | 85.5 | 0.0 | 54.3 | 1.922 |
| 四川迈克组 | 58.3 | 47.7 | 52.3 | 1.939 |
| BC-3000 | 57.6 | 18.4 | 54.9 | 1.56 |
| BC-5390/BC-5310 | 58.9 | 52.5 | 55.2 | 0.794 |
| BC-5000/BC-5150 | 58.7 | 52.6 | 55.8 | 1.139 |
| BC其它 | 59.5 | 1.2 | 55.6 | 0.994 |
| Sysmex XS | 55.7 | 19.0 | 53.8 | 0.699 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 55.8 | 18.9 | 52 | 0.67 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 55.6 | 50.5 | 52.9 | 0.813 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 57.6 | 19.2 | 52.1 | 1.108 |
| 帝迈其它系列 | 58.2 | 50.7 | 53.9 | 2.146 |
| 优利特仪器组 | 57.6 | 19.8 | 50.6 | 1.659 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 53.8 | 50.3 | 51.4 | 1.038 |
| 雷杜仪器组 | 56.5 | 49.3 | 53.9 | 1.034 |
| 中元汇吉仪器 | 49.5 | 47.0 | 49.2 | 0.157 |
| Sysmex其它 | 56.3 | 50.3 | 53.6 | 0.69 |
| Sysmex XT | 54.8 | 51.9 | 53 | 1.029 |
| Sysmex XN | 55.9 | 18.8 | 53.5 | 0.62 |
| BC-5100/BC-5300 | 58.6 | 52.6 | 55.3 | 0.796 |
| BC-5180/BC-5380 | 58.3 | 0.0 | 55.4 | 0.964 |
| BC-6000/BC-7500 | 57.8 | 54.1 | 55.6 | 0.615 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 85.5 | 54.1 | 55.6 | 0.634 |
| 20250102 | 缺省组 | 92.8 | 0.0 | 57.5 | 2.475 |
| 四川迈克组 | 58.9 | 52.6 | 55.2 | 1.29 |
| BC-3000 | 60.7 | 18.7 | 57.6 | 1.691 |
| BC-5390/BC-5310 | 61.4 | 53.7 | 58 | 1.066 |
| BC-5000/BC-5150 | 61.4 | 54.0 | 58.2 | 1.317 |
| BC其它 | 92.8 | 1.2 | 58.8 | 1.898 |
| Sysmex XS | 60.4 | 19.1 | 56 | 1.756 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 60.5 | 18.9 | 54.8 | 1.053 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 59.0 | 53.1 | 56.8 | 0.537 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 59.6 | 19.6 | 55 | 1.326 |
| 帝迈其它系列 | 61.8 | 51.7 | 56.4 | 2.031 |
| 优利特仪器组 | 64.9 | 19.9 | 55.9 | 1.751 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 58.9 | 55.2 | 56.2 | 0.842 |
| 雷杜仪器组 | 59.0 | 51.0 | 57 | 1.76 |
| 中元汇吉仪器 | 54.7 | 51.9 | 53.8 | 0.151 |
| Sysmex其它 | 60.3 | 54.9 | 58.5 | 1.287 |
| Sysmex XT | 59.6 | 52.9 | 54.5 | 1.344 |
| Sysmex XN | 61.8 | 18.6 | 58.8 | 1.103 |
| BC-5100/BC-5300 | 60.7 | 52.1 | 57.7 | 1.648 |
| BC-5180/BC-5380 | 62.8 | 0.0 | 58.4 | 1.656 |
| BC-6000/BC-7500 | 62.3 | 57.0 | 60.1 | 0.871 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 61.2 | 55.5 | 59.3 | 1.011 |
| 20250103 | 缺省组 | 92.2 | 0.0 | 59.1 | 2.935 |
| 四川迈克组 | 62.0 | 52.0 | 55 | 1.493 |
| BC-3000 | 62.0 | 18.2 | 60 | 1.102 |
| BC-5390/BC-5310 | 63.9 | 55.0 | 59.7 | 1.227 |
| BC-5000/BC-5150 | 63.5 | 56.6 | 61 | 1.463 |
| BC其它 | 92.2 | 1.9 | 61.1 | 2.133 |
| Sysmex XS | 62.8 | 18.3 | 56.1 | 1.478 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 63.1 | 18.2 | 56.4 | 0.936 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 60.7 | 55.1 | 58.3 | 0.968 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 60.6 | 18.8 | 56.7 | 1.439 |
| 帝迈其它系列 | 63.3 | 52.3 | 58 | 2.081 |
| 优利特仪器组 | 63.8 | 18.9 | 55.1 | 2.277 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 58.7 | 55.5 | 56.7 | 0.749 |
| 雷杜仪器组 | 62.6 | 53.4 | 58.8 | 1.208 |
| 中元汇吉仪器 | 57.2 | 54.2 | 56.4 | 0.18 |
| Sysmex其它 | 60.6 | 55.6 | 58.3 | 1.423 |
| Sysmex XT | 59.0 | 52.9 | 55.2 | 1.918 |
| Sysmex XN | 60.8 | 18.3 | 58.5 | 0.639 |
| BC-5100/BC-5300 | 64.6 | 55.7 | 59.9 | 1.75 |
| BC-5180/BC-5380 | 65.0 | 0.0 | 60.1 | 1.74 |
| BC-6000/BC-7500 | 65.2 | 60.3 | 62.9 | 0.67 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 64.5 | 58.2 | 62.2 | 0.927 |
| 20250104 | 缺省组 | 70.0 | 0.0 | 61.7 | 2.962 |
| 四川迈克组 | 63.6 | 54.7 | 57 | 1.332 |
| BC-3000 | 65.1 | 18.0 | 63 | 1.301 |
| BC-5390/BC-5310 | 65.1 | 56.6 | 63.1 | 1.078 |
| BC-5000/BC-5150 | 65.5 | 59.1 | 63.7 | 0.986 |
| BC其它 | 68.7 | 1.1 | 63.7 | 1.669 |
| Sysmex XS | 65.3 | 18.5 | 59.1 | 1.018 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 64.8 | 18.4 | 59.4 | 0.892 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 62.5 | 57.2 | 60.4 | 0.842 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 63.5 | 18.7 | 59.5 | 1.295 |
| 帝迈其它系列 | 64.6 | 56.3 | 60.5 | 2.181 |
| 优利特仪器组 | 69.8 | 19.2 | 59.2 | 2.215 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 59.4 | 55.7 | 56.7 | 0.986 |
| 雷杜仪器组 | 63.9 | 54.2 | 60 | 0.948 |
| 中元汇吉仪器 | 56.8 | 53.1 | 56.5 | 0.181 |
| Sysmex其它 | 63.9 | 55.2 | 59.4 | 0.899 |
| Sysmex XT | 59.1 | 56.2 | 57.7 | 1.335 |
| Sysmex XN | 63.8 | 18.1 | 59.1 | 0.78 |
| BC-5100/BC-5300 | 66.8 | 26.7 | 63.1 | 1.273 |
| BC-5180/BC-5380 | 67.8 | 0.0 | 63.3 | 1.298 |
| BC-6000/BC-7500 | 66.8 | 62.8 | 64.7 | 0.639 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 66.2 | 60.0 | 64.4 | 0.862 |
| 20250105 | 缺省组 | 63.8 | 0.0 | 55.9 | 2.507 |
| 四川迈克组 | 56.8 | 50.9 | 52.8 | 1.283 |
| BC-3000 | 58.8 | 18.0 | 56.6 | 1.248 |
| BC-5390/BC-5310 | 59.5 | 52.8 | 56.6 | 0.797 |
| BC-5000/BC-5150 | 59.8 | 54.5 | 57.2 | 1.082 |
| BC其它 | 60.5 | 1.2 | 57.6 | 1.466 |
| Sysmex XS | 58.8 | 18.4 | 53 | 1.033 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 58.2 | 18.9 | 53.1 | 0.655 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 56.4 | 51.5 | 55.3 | 0.576 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 59.3 | 19.2 | 53.5 | 1.304 |
| 帝迈其它系列 | 59.4 | 52.1 | 54.9 | 1.902 |
| 优利特仪器组 | 61.0 | 19.5 | 53.8 | 1.879 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 56.0 | 52.9 | 53.6 | 0.367 |
| 雷杜仪器组 | 58.3 | 50.4 | 55.4 | 1.112 |
| 中元汇吉仪器 | 53.4 | 51.0 | 52.4 | 0.329 |
| Sysmex其它 | 58.6 | 52.9 | 55.5 | 1.41 |
| Sysmex XT | 56.2 | 50.3 | 52.3 | 1.524 |
| Sysmex XN | 57.7 | 18.2 | 55.9 | 0.81 |
| BC-5100/BC-5300 | 60.1 | 54.1 | 56.7 | 0.888 |
| BC-5180/BC-5380 | 60.7 | 0.0 | 57.1 | 1.422 |
| BC-6000/BC-7500 | 60.1 | 56.2 | 58.7 | 0.583 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 59.5 | 56.1 | 58.2 | 0.716 |
| MCH | 20250101 | 缺省组 | 370.0 | 0.0 | 19.1 | 0.452 |
| 四川迈克组 | 20.2 | 17.9 | 18.6 | 0.181 |
| BC-3000 | 348.0 | 17.7 | 19 | 0.48 |
| BC-5390/BC-5310 | 20.1 | 16.4 | 19.1 | 0.29 |
| BC-5000/BC-5150 | 20.5 | 16.2 | 19.3 | 0.482 |
| BC其它 | 360.0 | 1.0 | 19.1 | 0.463 |
| Sysmex XS | 354.0 | 18.2 | 19.2 | 0.317 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 370.0 | 18.1 | 19.2 | 0.33 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 20.1 | 17.7 | 18.9 | 0.309 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 370.0 | 18.4 | 19.1 | 0.362 |
| 帝迈其它系列 | 20.3 | 17.5 | 19.3 | 0.484 |
| 优利特仪器组 | 363.0 | 14.7 | 19.8 | 1.453 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 19.8 | 18.6 | 19.3 | 0.325 |
| 雷杜仪器组 | 21.3 | 19.0 | 20.3 | 0.574 |
| 中元汇吉仪器 | 20.9 | 18.7 | 20.1 | 0.137 |
| Sysmex其它 | 19.6 | 18.2 | 19 | 0.522 |
| Sysmex XT | 19.1 | 18.6 | 18.9 | 0.2 |
| Sysmex XN | 354.0 | 16.0 | 19 | 0.273 |
| BC-5100/BC-5300 | 20.1 | 18.1 | 19.2 | 0.313 |
| BC-5180/BC-5380 | 341.0 | 0.0 | 19.1 | 0.331 |
| BC-6000/BC-7500 | 19.9 | 18.3 | 18.9 | 0.181 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 20.5 | 18.0 | 18.7 | 0.315 |
| 20250102 | 缺省组 | 360.0 | 0.0 | 19.2 | 0.445 |
| 四川迈克组 | 19.9 | 18.3 | 19.2 | 0.31 |
| BC-3000 | 360.0 | 18.1 | 19.1 | 0.424 |
| BC-5390/BC-5310 | 20.0 | 17.0 | 19.1 | 0.297 |
| BC-5000/BC-5150 | 20.4 | 17.9 | 19 | 0.346 |
| BC其它 | 335.0 | 1.0 | 19.1 | 0.347 |
| Sysmex XS | 344.0 | 18.3 | 19.1 | 0.358 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 357.0 | 17.9 | 19.5 | 0.33 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 21.0 | 18.5 | 19.9 | 0.71 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 354.0 | 18.4 | 19.4 | 0.474 |
| 帝迈其它系列 | 21.5 | 2.0 | 19.6 | 0.661 |
| 优利特仪器组 | 322.0 | 17.0 | 20 | 1.191 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 19.6 | 18.8 | 19.3 | 0.194 |
| 雷杜仪器组 | 21.8 | 19.0 | 20.8 | 0.554 |
| 中元汇吉仪器 | 20.0 | 18.9 | 19.8 | 0.121 |
| Sysmex其它 | 19.5 | 18.1 | 18.9 | 0.184 |
| Sysmex XT | 19.0 | 18.5 | 18.9 | 0.11 |
| Sysmex XN | 321.0 | 18.1 | 18.9 | 0.183 |
| BC-5100/BC-5300 | 20.0 | 17.6 | 19.1 | 0.514 |
| BC-5180/BC-5380 | 330.0 | 0.0 | 19.1 | 0.338 |
| BC-6000/BC-7500 | 25.0 | 18.3 | 19 | 0.259 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 25.6 | 18.2 | 19.1 | 0.275 |
| 20250103 | 缺省组 | 342.0 | 0.0 | 18.5 | 0.444 |
| 四川迈克组 | 19.5 | 16.9 | 18.5 | 0.417 |
| BC-3000 | 342.0 | 18.0 | 18.9 | 0.674 |
| BC-5390/BC-5310 | 19.6 | 16.0 | 18.5 | 0.293 |
| BC-5000/BC-5150 | 19.9 | 17.7 | 18.4 | 0.343 |
| BC其它 | 315.0 | 0.6 | 18.4 | 0.429 |
| Sysmex XS | 338.0 | 17.9 | 18.6 | 0.379 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 334.0 | 17.8 | 18.8 | 0.327 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 20.6 | 18.2 | 19.4 | 0.447 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 333.0 | 16.8 | 18.8 | 0.494 |
| 帝迈其它系列 | 20.4 | 17.8 | 18.8 | 0.591 |
| 优利特仪器组 | 326.0 | 16.3 | 18.6 | 0.698 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 18.5 | 17.6 | 17.8 | 0.151 |
| 雷杜仪器组 | 21.2 | 18.3 | 19.5 | 0.51 |
| 中元汇吉仪器 | 19.0 | 18.4 | 18.9 | 0.101 |
| Sysmex其它 | 18.9 | 17.5 | 18.3 | 0.333 |
| Sysmex XT | 18.7 | 17.8 | 18.2 | 0.093 |
| Sysmex XN | 313.0 | 17.7 | 18.3 | 0.282 |
| BC-5100/BC-5300 | 19.6 | 17.1 | 18.5 | 0.319 |
| BC-5180/BC-5380 | 310.0 | 0.0 | 18.4 | 0.341 |
| BC-6000/BC-7500 | 19.5 | 17.5 | 18.4 | 0.263 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 19.8 | 17.6 | 18.5 | 0.318 |
| 20250104 | 缺省组 | 319.0 | 0.0 | 18.3 | 0.416 |
| 四川迈克组 | 19.1 | 16.9 | 18.2 | 0.348 |
| BC-3000 | 315.0 | 17.3 | 18.3 | 0.333 |
| BC-5390/BC-5310 | 19.3 | 15.9 | 18.1 | 0.282 |
| BC-5000/BC-5150 | 20.0 | 17.6 | 18.5 | 0.434 |
| BC其它 | 287.0 | 0.3 | 18.2 | 0.319 |
| Sysmex XS | 319.0 | 17.4 | 18.5 | 0.435 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 319.0 | 17.4 | 18.6 | 0.314 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 20.4 | 17.6 | 18.5 | 0.284 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 314.0 | 17.8 | 18.6 | 0.4 |
| 帝迈其它系列 | 19.4 | 16.7 | 18.6 | 0.406 |
| 优利特仪器组 | 313.0 | 15.8 | 18.6 | 0.677 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 18.6 | 17.4 | 18.1 | 0.493 |
| 雷杜仪器组 | 20.5 | 18.0 | 19.2 | 0.173 |
| 中元汇吉仪器 | 19.0 | 18.0 | 18.8 | 0.125 |
| Sysmex其它 | 19.0 | 17.3 | 18.2 | 0.287 |
| Sysmex XT | 18.6 | 18.0 | 18.2 | 0.269 |
| Sysmex XN | 307.0 | 17.6 | 18.3 | 0.285 |
| BC-5100/BC-5300 | 19.8 | 17.2 | 18.2 | 0.387 |
| BC-5180/BC-5380 | 282.0 | 0.0 | 18.1 | 0.297 |
| BC-6000/BC-7500 | 19.0 | 17.1 | 18.1 | 0.178 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 19.2 | 17.4 | 18.1 | 0.178 |
| 20250105 | 缺省组 | 363.0 | 0.0 | 18.7 | 0.548 |
| 四川迈克组 | 19.1 | 17.4 | 18.4 | 0.306 |
| BC-3000 | 352.0 | 17.9 | 18.7 | 0.306 |
| BC-5390/BC-5310 | 19.5 | 16.2 | 18.6 | 0.303 |
| BC-5000/BC-5150 | 19.8 | 17.7 | 18.6 | 0.448 |
| BC其它 | 345.0 | 0.9 | 18.5 | 0.445 |
| Sysmex XS | 358.0 | 17.7 | 18.6 | 0.436 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 363.0 | 17.9 | 19.2 | 0.32 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 21.8 | 18.1 | 19.5 | 0.671 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 363.0 | 17.9 | 19 | 0.466 |
| 帝迈其它系列 | 20.2 | 17.7 | 19 | 0.623 |
| 优利特仪器组 | 326.0 | 16.4 | 19.3 | 1.186 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 18.9 | 18.4 | 18.9 | 0 |
| 雷杜仪器组 | 21.3 | 18.6 | 20 | 0.34 |
| 中元汇吉仪器 | 19.8 | 18.3 | 19.4 | 0.142 |
| Sysmex其它 | 18.9 | 17.4 | 18.3 | 0.315 |
| Sysmex XT | 18.9 | 18.2 | 18.4 | 0.243 |
| Sysmex XN | 323.0 | 17.6 | 18.3 | 0.17 |
| BC-5100/BC-5300 | 19.3 | 17.3 | 18.6 | 0.45 |
| BC-5180/BC-5380 | 321.0 | 0.0 | 18.6 | 0.334 |
| BC-6000/BC-7500 | 19.3 | 17.5 | 18.3 | 0.176 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 19.2 | 17.5 | 18.3 | 0.306 |
| MCHC | 20250101 | 缺省组 | 462 | 0 | 351 | 15.102 |
| 四川迈克组 | 404 | 330 | 359 | 10.63 |
| BC-3000 | 361 | 100 | 346 | 9.981 |
| BC-5390/BC-5310 | 372 | 291 | 347 | 7.467 |
| BC-5000/BC-5150 | 371 | 330 | 346 | 8.948 |
| BC其它 | 392 | 2 | 343 | 10.54 |
| Sysmex XS | 382 | 100 | 356 | 7.06 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 416 | 102 | 369 | 7.903 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 380 | 335 | 358 | 8.179 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 406 | 102 | 366 | 8.339 |
| 帝迈其它系列 | 396 | 326 | 358 | 12.542 |
| 优利特仪器组 | 462 | 89 | 387 | 39.498 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 393 | 356 | 374 | 14.404 |
| 雷杜仪器组 | 396 | 341 | 378 | 9.818 |
| 中元汇吉仪器 | 412 | 398 | 409 | 0 |
| Sysmex其它 | 368 | 332 | 353 | 9.08 |
| Sysmex XT | 368 | 336 | 357 | 10.425 |
| Sysmex XN | 371 | 91 | 354 | 7.092 |
| BC-5100/BC-5300 | 363 | 314 | 347 | 9.447 |
| BC-5180/BC-5380 | 373 | 0 | 345 | 8.242 |
| BC-6000/BC-7500 | 361 | 319 | 338 | 6.324 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 358 | 318 | 337 | 6.452 |
| 20250102 | 缺省组 | 910 | 0 | 334 | 18.038 |
| 四川迈克组 | 366 | 319 | 348 | 8.499 |
| BC-3000 | 859 | 311 | 331 | 10.283 |
| BC-5390/BC-5310 | 353 | 295 | 329 | 8.044 |
| BC-5000/BC-5150 | 346 | 309 | 327 | 10.66 |
| BC其它 | 704 | 2 | 324 | 11.31 |
| Sysmex XS | 856 | 315 | 342 | 14.487 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 747 | 315 | 355 | 7.927 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 367 | 327 | 355 | 6.685 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 720 | 302 | 354 | 10.206 |
| 帝迈其它系列 | 388 | 317 | 350 | 18.047 |
| 优利特仪器组 | 823 | 293 | 358 | 30.676 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 350 | 319 | 347 | 3.244 |
| 雷杜仪器组 | 394 | 325 | 363 | 15.997 |
| 中元汇吉仪器 | 370 | 365 | 368 | 1.353 |
| Sysmex其它 | 347 | 303 | 325 | 6.283 |
| Sysmex XT | 360 | 316 | 341 | 18.007 |
| Sysmex XN | 910 | 299 | 321 | 6.981 |
| BC-5100/BC-5300 | 358 | 302 | 330 | 12.123 |
| BC-5180/BC-5380 | 805 | 0 | 327 | 10.768 |
| BC-6000/BC-7500 | 340 | 301 | 316 | 5.855 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 356 | 306 | 321 | 7.038 |
| 20250103 | 缺省组 | 991 | 0 | 314 | 19.584 |
| 四川迈克组 | 362 | 287 | 337 | 9.732 |
| BC-3000 | 338 | 262 | 311 | 9.778 |
| BC-5390/BC-5310 | 371 | 278 | 308 | 8.99 |
| BC-5000/BC-5150 | 331 | 288 | 303 | 8.182 |
| BC其它 | 399 | 7 | 301 | 12.045 |
| Sysmex XS | 352 | 250 | 328 | 13.986 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 991 | 227 | 334 | 8.114 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 367 | 305 | 334 | 7.359 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 361 | 230 | 331 | 5.318 |
| 帝迈其它系列 | 372 | 295 | 326 | 14.246 |
| 优利特仪器组 | 399 | 220 | 334 | 24.013 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 321 | 310 | 314 | 3.326 |
| 雷杜仪器组 | 360 | 247 | 332 | 11.915 |
| 中元汇吉仪器 | 339 | 334 | 336 | 0 |
| Sysmex其它 | 324 | 282 | 314 | 4.825 |
| Sysmex XT | 345 | 312 | 328 | 12.992 |
| Sysmex XN | 328 | 287 | 314 | 6.187 |
| BC-5100/BC-5300 | 345 | 273 | 306 | 10.962 |
| BC-5180/BC-5380 | 354 | 0 | 305 | 9.804 |
| BC-6000/BC-7500 | 307 | 249 | 293 | 6.217 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 322 | 283 | 297 | 6.886 |
| 20250104 | 缺省组 | 391 | 0 | 296 | 18.597 |
| 四川迈克组 | 340 | 275 | 319 | 10.725 |
| BC-3000 | 312 | 149 | 288 | 7.101 |
| BC-5390/BC-5310 | 352 | 219 | 287 | 6.808 |
| BC-5000/BC-5150 | 310 | 130 | 291 | 7.649 |
| BC其它 | 339 | 7 | 285 | 11.956 |
| Sysmex XS | 331 | 150 | 310 | 9.373 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 391 | 152 | 313 | 5.961 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 341 | 287 | 308 | 5.792 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 337 | 152 | 312 | 8.483 |
| 帝迈其它系列 | 342 | 283 | 307 | 12.148 |
| 优利特仪器组 | 370 | 132 | 314 | 20.555 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 328 | 311 | 313 | 1.715 |
| 雷杜仪器组 | 338 | 282 | 319 | 6.062 |
| 中元汇吉仪器 | 352 | 333 | 334 | 1.027 |
| Sysmex其它 | 318 | 287 | 308 | 4.377 |
| Sysmex XT | 329 | 298 | 314 | 10.759 |
| Sysmex XN | 325 | 159 | 309 | 5.928 |
| BC-5100/BC-5300 | 314 | 263 | 289 | 6.942 |
| BC-5180/BC-5380 | 346 | 0 | 285 | 6.539 |
| BC-6000/BC-7500 | 300 | 162 | 278 | 6.042 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 304 | 261 | 279 | 7.283 |
| 20250105 | 缺省组 | 3101 | 0 | 334 | 20.812 |
| 四川迈克组 | 370 | 303 | 349 | 5.248 |
| BC-3000 | 448 | 318 | 328 | 5.951 |
| BC-5390/BC-5310 | 352 | 13 | 327 | 8.305 |
| BC-5000/BC-5150 | 351 | 310 | 326 | 9.866 |
| BC其它 | 405 | 2 | 321 | 12.858 |
| Sysmex XS | 3101 | 318 | 350 | 14.348 |
| 帝迈D7-CRP等系列 | 465 | 38 | 362 | 6.667 |
| 帝迈UN73/UN71系列 | 385 | 329 | 357 | 8.117 |
| 帝迈DH51/53/56/71系列 | 391 | 310 | 358 | 9.528 |
| 帝迈其它系列 | 377 | 314 | 347 | 17.794 |
| 优利特仪器组 | 415 | 287 | 358 | 27.647 |
| Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 358 | 329 | 350 | 3.72 |
| 雷杜仪器组 | 384 | 295 | 362 | 5.324 |
| 中元汇吉仪器 | 372 | 360 | 370 | 0 |
| Sysmex其它 | 353 | 314 | 330 | 6.77 |
| Sysmex XT | 370 | 327 | 349 | 19.825 |
| Sysmex XN | 446 | 309 | 327 | 5.46 |
| BC-5100/BC-5300 | 345 | 292 | 327 | 11.589 |
| BC-5180/BC-5380 | 430 | 0 | 326 | 9.411 |
| BC-6000/BC-7500 | 366 | 214 | 311 | 4.493 |
| BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 334 | 296 | 314 | 5.965 |