AE-32 新冠病毒核酸检测EQA活动小结

1. 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：120家

1. 活动小结

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 标本 | 组 | 该组实验室数 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| SARS-CoV2核酸检测（最终定性结果） | 20250101 | 缺省组 | 120 | 有反应性 | 120 |
|  |  | 伯杰医疗 | 14 | 有反应性 | 14 |
|  |  | 武汉明德 | 10 | 有反应性 | 10 |
|  |  | 中山达安 | 24 | 有反应性 | 24 |
|  |  | 湖南圣湘 | 35 | 有反应性 | 35 |
|  |  | 江苏硕世 | 12 | 有反应性 | 12 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 119 | 阴性 | 119 |
|  |  | 伯杰医疗 | 14 | 阴性 | 14 |
|  |  | 武汉明德 | 9 | 阴性 | 9 |
|  |  | 中山达安 | 24 | 阴性 | 24 |
|  |  | 湖南圣湘 | 35 | 阴性 | 35 |
|  |  | 江苏硕世 | 12 | 阴性 | 12 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 120 | 有反应性 | 120 |
|  |  | 伯杰医疗 | 14 | 有反应性 | 14 |
|  |  | 武汉明德 | 10 | 有反应性 | 10 |
|  |  | 中山达安 | 24 | 有反应性 | 24 |
|  |  | 湖南圣湘 | 35 | 有反应性 | 35 |
|  |  | 江苏硕世 | 12 | 有反应性 | 12 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 120 | 有反应性 | 120 |
|  |  | 伯杰医疗 | 14 | 有反应性 | 14 |
|  |  | 武汉明德 | 10 | 有反应性 | 10 |
|  |  | 中山达安 | 24 | 有反应性 | 24 |
|  |  | 湖南圣湘 | 35 | 有反应性 | 35 |
|  |  | 江苏硕世 | 12 | 有反应性 | 12 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 120 | 有反应性 | 120 |
|  |  | 伯杰医疗 | 14 | 有反应性 | 14 |
|  |  | 武汉明德 | 10 | 有反应性 | 10 |
|  |  | 中山达安 | 24 | 有反应性 | 24 |
|  |  | 湖南圣湘 | 35 | 有反应性 | 35 |
|  |  | 江苏硕世 | 12 | 有反应性 | 12 |