AE-64 结核杆菌核酸检测

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：63家

- 活动小结

本项目64家单位申请参加，最后有63家单位回报结果，上报率：98.44%。其中20250101号样本（+），有1家医院报错，枞阳县人民医院。20250102号样本（-），有2家医院报错，分别是霍邱县第一人民医院和蒙城县第一人民医院。20250105号样本（+），有3家医院报错，分别是枞阳县人民医院、蒙城县第一人民医院和石台县人民医院。

| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TB DNA | 20250101 | 63 | 缺省组 | N | 1 |
|  |  |  |  | P | 62 |
|  | 20250102 | 63 | 缺省组 | N | 61 |
|  |  |  |  | P | 2 |
|  | 20250103 | 63 | 缺省组 | P | 63 |
|  | 20250104 | 63 | 缺省组 | P | 63 |
|  | 20250105 | 63 | 缺省组 | N | 3 |
|  |  |  |  | P | 60 |