AE-43 D-二聚体EQA活动小结

1. 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：412家

1. 活动小结

1、评价限：±50%

2、

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| D-二聚体检测（DDU） | 20250101 | 缺省组 | 412 | 0.71 | 0 | 0.25 | 0.072 |
|  |  | Siemens试剂组 | 80 | 0.39 | 0.19 | 0.27 | 0.026 |
|  |  | Stago试剂组 | 27 | 0.26 | 0.1 | 0.2 | 0.027 |
|  |  | 太阳试剂组 | 18 | 0.2 | 0.11 | 0.16 | 0.009 |
|  |  | 赛科希德试剂组 | 74 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 0.017 |
|  |  | 迈瑞试剂组 | 52 | 0.42 | 0.22 | 0.29 | 0.033 |
|  |  | 积水试剂组 | 17 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.022 |
|  |  | 长岛试剂组 | 17 | 0.42 | 0.2 | 0.31 | 0.078 |
|  |  | 希肯试剂组 | 31 | 0.27 | 0 | 0.24 | 0.016 |
|  |  | 传世试剂组 | 13 | 0.43 | 0.38 | 0.41 | 0.011 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 412 | 5.73 | 0.2 | 1.66 | 0.42 |
|  |  | Siemens试剂组 | 80 | 2.54 | 1.15 | 2 | 0.083 |
|  |  | Stago试剂组 | 27 | 1.37 | 0.79 | 0.91 | 0.032 |
|  |  | 太阳试剂组 | 18 | 1.05 | 0.84 | 1.01 | 0.031 |
|  |  | 赛科希德试剂组 | 74 | 1.61 | 1.02 | 1.41 | 0.105 |
|  |  | 迈瑞试剂组 | 52 | 2.15 | 1.19 | 1.56 | 0.082 |
|  |  | 积水试剂组 | 17 | 1.89 | 1.67 | 1.8 | 0.083 |
|  |  | 长岛试剂组 | 17 | 2.64 | 1.25 | 1.7 | 0.231 |
|  |  | 希肯试剂组 | 31 | 2.19 | 1.46 | 1.9 | 0.109 |
|  |  | 传世试剂组 | 13 | 2.76 | 2.5 | 2.65 | 0.078 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 412 | 8.33 | 0.04 | 2.96 | 0.957 |
|  |  | Siemens试剂组 | 80 | 5.09 | 2.28 | 3.83 | 0.2 |
|  |  | Stago试剂组 | 27 | 2.31 | 1.24 | 1.49 | 0.071 |
|  |  | 太阳试剂组 | 18 | 1.98 | 1.7 | 1.79 | 0.027 |
|  |  | 赛科希德试剂组 | 74 | 2.75 | 1.69 | 2.28 | 0.185 |
|  |  | 迈瑞试剂组 | 52 | 3.7 | 2.15 | 2.73 | 0.154 |
|  |  | 积水试剂组 | 17 | 3.98 | 3.26 | 3.73 | 0.111 |
|  |  | 长岛试剂组 | 17 | 5.01 | 2.46 | 3.22 | 0.444 |
|  |  | 希肯试剂组 | 31 | 4.36 | 3.11 | 3.35 | 0.093 |
|  |  | 传世试剂组 | 13 | 4.62 | 4.29 | 4.4 | 0.015 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 412 | 2.39 | 0.2 | 0.78 | 0.165 |
|  |  | Siemens试剂组 | 80 | 1.12 | 0.58 | 0.92 | 0.055 |
|  |  | Stago试剂组 | 27 | 0.67 | 0.35 | 0.44 | 0.017 |
|  |  | 太阳试剂组 | 18 | 0.5 | 0.36 | 0.45 | 0.019 |
|  |  | 赛科希德试剂组 | 74 | 0.83 | 0.6 | 0.69 | 0.056 |
|  |  | 迈瑞试剂组 | 52 | 0.98 | 0.57 | 0.77 | 0.047 |
|  |  | 积水试剂组 | 17 | 0.88 | 0.67 | 0.78 | 0.033 |
|  |  | 长岛试剂组 | 17 | 1.08 | 0.57 | 0.78 | 0.132 |
|  |  | 希肯试剂组 | 31 | 0.9 | 0.56 | 0.83 | 0.032 |
|  |  | 传世试剂组 | 13 | 1.34 | 1.2 | 1.26 | 0.015 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 412 | 10 | 0.1 | 3.77 | 1.175 |
|  |  | Siemens试剂组 | 80 | 6.03 | 3.02 | 4.85 | 0.285 |
|  |  | Stago试剂组 | 27 | 2.93 | 1.41 | 1.72 | 0.105 |
|  |  | 太阳试剂组 | 18 | 2.4 | 2.14 | 2.28 | 0.043 |
|  |  | 赛科希德试剂组 | 74 | 3.79 | 2.14 | 2.9 | 0.208 |
|  |  | 迈瑞试剂组 | 52 | 4.81 | 2.79 | 3.46 | 0.157 |
|  |  | 积水试剂组 | 17 | 4.89 | 4.25 | 4.81 | 0.076 |
|  |  | 长岛试剂组 | 17 | 5.82 | 3.21 | 4.07 | 0.541 |
|  |  | 希肯试剂组 | 31 | 5.36 | 3.89 | 4.25 | 0.13 |
|  |  | 传世试剂组 | 13 | 5.47 | 5.1 | 5.18 | 0.067 |