AE-48纤维蛋白（原）降解产物（FDP）EQA活动小结

1. 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：142家

1. 活动小结

1、评价限：±35%

2、

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| FDP | 20250101 | 缺省组 | 142 | 25.19 | 4.41 | 10.86 | 4.405 |
|  |  | Sysmex试剂组 | 38 | 19.14 | 13.96 | 15.58 | 0.505 |
|  |  | Stago试剂组 | 19 | 7.44 | 4.41 | 5.85 | 0.592 |
|  |  | Sekisui试剂组 | 17 | 9 | 5.93 | 7.57 | 0.153 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 25 | 9.2 | 8.15 | 8.53 | 0.286 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 19 | 13.36 | 10.57 | 11.45 | 0.56 |
|  |  | 希肯试剂 | 9 | 14.9 | 13.5 | 14.19 | 0.241 |
|  |  | 太阳试剂 | 6 | 6.02 | 5.5 | 6.01 | 0.017 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 142 | 2.9 | 0.55 | 1.44 | 0.592 |
|  |  | Sysmex试剂组 | 38 | 2.9 | 1.76 | 2.33 | 0.201 |
|  |  | Stago试剂组 | 19 | 2.15 | 0.55 | 1.11 | 0.16 |
|  |  | Sekisui试剂组 | 17 | 1.37 | 0.9 | 0.99 | 0.018 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 25 | 1.07 | 0.76 | 0.94 | 0.048 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 19 | 1.72 | 1.2 | 1.29 | 0.06 |
|  |  | 希肯试剂 | 9 | 2.5 | 2.14 | 2.31 | 0.064 |
|  |  | 太阳试剂 | 6 | 0.8 | 0.65 | 0.76 | 0.009 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 142 | 22.05 | 4.38 | 9.69 | 4.03 |
|  |  | Sysmex试剂组 | 38 | 16.58 | 11.89 | 14.17 | 0.504 |
|  |  | Stago试剂组 | 19 | 5.75 | 4.38 | 5.18 | 0.447 |
|  |  | Sekisui试剂组 | 17 | 7.4 | 5.39 | 6.5 | 0.129 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 25 | 8.16 | 7.34 | 7.71 | 0.249 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 19 | 11.44 | 9.35 | 10.28 | 0.461 |
|  |  | 希肯试剂 | 9 | 12.96 | 11.9 | 12.19 | 0.168 |
|  |  | 太阳试剂 | 6 | 5.4 | 4.9 | 5.37 | 0.037 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 142 | 4.1 | 0.59 | 2.17 | 0.986 |
|  |  | Sysmex试剂组 | 38 | 4.1 | 2.5 | 3.26 | 0.18 |
|  |  | Stago试剂组 | 19 | 2.27 | 0.59 | 1.2 | 0.282 |
|  |  | Sekisui试剂组 | 17 | 1.95 | 1.5 | 1.69 | 0.034 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 25 | 1.61 | 1.08 | 1.38 | 0.094 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 19 | 2.59 | 1.82 | 2.07 | 0.096 |
|  |  | 希肯试剂 | 9 | 3.31 | 2.98 | 3.11 | 0.068 |
|  |  | 太阳试剂 | 6 | 1.14 | 1.05 | 1.13 | 0.009 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 142 | 8.59 | 1.69 | 4.21 | 2.004 |
|  |  | Sysmex试剂组 | 38 | 7.6 | 5.2 | 6.45 | 0.321 |
|  |  | Stago试剂组 | 19 | 2.44 | 1.69 | 1.99 | 0.247 |
|  |  | Sekisui试剂组 | 17 | 3.56 | 2.81 | 3.01 | 0.072 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 25 | 3.16 | 2.51 | 2.8 | 0.167 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 19 | 5.03 | 3.67 | 4.3 | 0.196 |
|  |  | 希肯试剂 | 9 | 5.97 | 5.35 | 5.71 | 0.092 |
|  |  | 太阳试剂 | 6 | 2.25 | 2.1 | 2.18 | 0.009 |