AE-66心肌损伤标志物（POCT）检测EQA活动小结

1. 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：150家

1. 活动小结

1、本项目不计分

2、

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| CK-MB | 20250101 | 缺省组 | 129 | 70.25 | 4.12 | 22.41 | 5.514 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 34 | 20.90 | 10.91 | 19.38 | 0.88 |
|  |  | 万孚试剂组 | 49 | 36.86 | 17.70 | 31.81 | 2.188 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 22 | 23.50 | 10.62 | 17.75 | 1.279 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 129 | 100.00 | 6.60 | 58.57 | 21.723 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 34 | 50.69 | 20.87 | 43.07 | 1.705 |
|  |  | 万孚试剂组 | 49 | 98.42 | 51.27 | 83.16 | 5.062 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 22 | 80.00 | 15.24 | 45.55 | 1.8 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 129 | 87.70 | 5.30 | 29.31 | 7.205 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 34 | 28.13 | 15.37 | 25.68 | 0.659 |
|  |  | 万孚试剂组 | 49 | 49.25 | 18.89 | 42.78 | 2.546 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 22 | 31.63 | 14.60 | 24.38 | 1.947 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 129 | 141.60 | 7.57 | 77.16 | 25.47 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 34 | 91.33 | 22.52 | 57.44 | 1.631 |
|  |  | 万孚试剂组 | 49 | 102.14 | 78.11 | 100 | 0 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 22 | 104.79 | 10.63 | 61.75 | 3.017 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 129 | 108.00 | 6.34 | 68.83 | 26.744 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 34 | 62.30 | 24.97 | 50.38 | 1.718 |
|  |  | 万孚试剂组 | 49 | 108.00 | 58.38 | 95.82 | 4.779 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 22 | 80.00 | 15.82 | 51.09 | 2.203 |
| MYO | 20250101 | 缺省组 | 133 | 196.72 | 0.88 | 72.12 | 23.364 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 34 | 117.00 | 64.90 | 76.44 | 1.612 |
|  |  | 万孚试剂组 | 49 | 95.31 | 36.85 | 52.3 | 4.152 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 22 | 118.00 | 73.00 | 99.07 | 3.492 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 133 | 322.36 | 9.13 | 151.43 | 56.334 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 34 | 215.13 | 136.60 | 162.83 | 4.073 |
|  |  | 万孚试剂组 | 49 | 225.77 | 67.32 | 102.06 | 7.669 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 22 | 273.00 | 104.06 | 216.59 | 9.132 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 133 | 201.15 | 4.45 | 89.15 | 29.186 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 34 | 130.75 | 82.40 | 97.75 | 1.332 |
|  |  | 万孚试剂组 | 49 | 125.04 | 41.64 | 64.69 | 6.183 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 22 | 147.00 | 5.41 | 115.32 | 4.694 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 133 | 563.88 | 0.50 | 245.63 | 92.117 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 34 | 395.65 | 243.90 | 289.64 | 6.362 |
|  |  | 万孚试剂组 | 49 | 412.50 | 133.62 | 159.45 | 7.291 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 22 | 500.00 | 118.54 | 321.06 | 15.106 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 133 | 7150.15 | 0.91 | 174.93 | 54.694 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 34 | 232.70 | 154.30 | 190.46 | 4.983 |
|  |  | 万孚试剂组 | 49 | 7150.15 | 91.61 | 124.63 | 6.648 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 22 | 349.00 | 128.76 | 223.32 | 12.185 |
| cTNI | 20250101 | 缺省组 | 139 | 1724.00 | 0.23 | 2.49 | 1.412 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 44 | 4.20 | 2.62 | 3.73 | 0.168 |
|  |  | 万孚试剂组 | 52 | 2.83 | 0.82 | 1.33 | 0.083 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 13 | 4.40 | 0.23 | 1.22 | 0.068 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 139 | 3000.00 | 0.46 | 8.16 | 2.673 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 44 | 12.04 | 6.92 | 10.69 | 0.446 |
|  |  | 万孚试剂组 | 52 | 8.63 | 2.29 | 6.35 | 0.432 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 13 | 11.15 | 0.46 | 6.02 | 0.15 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 139 | 2383.00 | 0.24 | 3.8 | 2.058 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 44 | 5.93 | 3.59 | 5.57 | 0.151 |
|  |  | 万孚试剂组 | 52 | 3.68 | 0.87 | 2.37 | 0.181 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 13 | 120.56 | 0.24 | 1.57 | 0.115 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 139 | 3000.00 | 0.59 | 17.25 | 5.206 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 44 | 26.36 | 12.42 | 21.57 | 1.258 |
|  |  | 万孚试剂组 | 52 | 19.20 | 5.74 | 14.48 | 0.695 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 13 | 20.34 | 0.59 | 11.41 | 0.521 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 139 | 3000.00 | 0.63 | 10.84 | 4.321 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 44 | 15.90 | 9.05 | 14.13 | 0.835 |
|  |  | 万孚试剂组 | 52 | 12.05 | 3.10 | 8.43 | 0.47 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 13 | 13.64 | 0.63 | 4.88 | 0.16 |
| cTNT | 20250101 | 缺省组 | 23 | 645.60 | 0.00 | 32.22 | 5.645 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 17 | 37.50 | 0.03 | 33.44 | 2.815 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 23 | 1466.00 | 0.00 | 91.26 | 10.441 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 17 | 101.50 | 0.08 | 92.99 | 6.132 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 23 | 781.40 | 0.00 | 45.62 | 4.729 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 17 | 52.10 | 0.03 | 45.94 | 3.218 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 23 | 3061.00 | 0.00 | 226.14 | 19.483 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 17 | 254.30 | 0.24 | 232.74 | 8.639 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 23 | 1844.00 | 0.00 | 126.35 | 14.917 |
|  |  | 重庆中元试剂组 | 17 | 141.20 | 0.11 | 129.09 | 8.056 |
| CRP | 20250101 | 缺省组 | 18 | 4.70 | 1.80 | 2.46 | 0.17 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 2.60 | 1.80 | 2.48 | 0.096 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 18 | 11.50 | 5.07 | 8.76 | 0.186 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 8.90 | 6.30 | 8.76 | 0.143 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 18 | 6.82 | 3.63 | 5.17 | 0.163 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 5.30 | 4.10 | 5.18 | 0.1 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 18 | 17.91 | 8.24 | 13.99 | 0.298 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 14.50 | 10.40 | 14.11 | 0.173 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 18 | 17.80 | 6.69 | 12.27 | 0.356 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 10 | 12.60 | 7.80 | 12.34 | 0.227 |
| HCY | 20250101 | 缺省组 | 5 | 25.5 | 0 | 13.17 | 6.25 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 5 | 79.5 | 0 | 24.48 | 12.715 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 5 | 27.5 | 0 | 17.28 | 5.1 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 5 | 77.6 | 0 | 43.96 | 14.894 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 5 | 100.8 | 0 | 30.82 | 11.056 |