AE-08临床感染性疾病血清学标志物A(乙丙肝）EQA活动小结

1. 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：584家

1. 活动小结 （本检测项目不适用于快检平台）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 标本 | 组 | 预期结果 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| HBsAg | 20250101 | 缺省组 | ≥10IU/ml | 阴性 | 2 |
| 有反应性 | 582 |
| 20250102 | 缺省组 | 0.3-0.7IU/ml | 阴性 | 71 |
| 有反应性 | 513 |
| 20250103 | 缺省组 | 1-3IU/ml | 阴性 | 44 |
| 有反应性 | 540 |
| 20250104 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 581 |
| 有反应性 | 3 |
| 20250105 | 缺省组 | ≥10IU/ml | 阴性 | 1 |
| 有反应性 | 583 |
| HBsAb | 20250101 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 582 |
| 有反应性 | 2 |
| 20250102 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 583 |
| 有反应性 | 1 |
| 20250103 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 584 |
| 20250104 | 缺省组 | 20-40mIU/ml | 阴性 | 67 |
| 有反应性 | 517 |
| 20250105 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 583 |
| 有反应性 | 1 |
| HBeAg | 20250101 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 583 |
| 有反应性 | 1 |
| 20250102 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 582 |
| 有反应性 | 2 |
| 20250103 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 584 |
| 20250104 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 583 |
| 有反应性 | 1 |
| 20250105 | 缺省组 | 4-8NCU/ml | 阴性 | 20 |
| 有反应性 | 564 |
| HBeAb | 20250101 | 缺省组 | 10-14NCU/ml | 阴性 | 53 |
| 有反应性 | 531 |
| 20250102 | 缺省组 | 6-10NCU/ml | 阴性 | 61 |
| 有反应性 | 523 |
| 20250103 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 583 |
| 有反应性 | 1 |
| 20250104 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 583 |
| 有反应性 | 1 |
| 20250105 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 581 |
| 有反应性 | 3 |
| HBcAb | 20250101 | 缺省组 | ≥10IU/ml | 阴性 | 21 |
| 有反应性 | 563 |
| 20250102 | 缺省组 | ≥10IU/ml | 阴性 | 34 |
| 有反应性 | 550 |
| 20250103 | 缺省组 | 3-7IU/ml | 阴性 | 86 |
| 有反应性 | 498 |
| 20250104 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 582 |
| 有反应性 | 2 |
| 20250105 | 缺省组 | ≥10IU/ml | 阴性 | 15 |
| 有反应性 | 569 |
| 抗-HCV | 20250101 | 缺省组 | 0.5-1.5NCU/ml | 阴性 | 7 |
| 有反应性 | 515 |
| 20250102 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 521 |
| 有反应性 | 1 |
| 20250103 | 缺省组 | 2-6NCU/ml | 阴性 | 1 |
| 有反应性 | 521 |
| 20250104 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 521 |
| 有反应性 | 1 |
| 20250105 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 521 |