AE-25感染性疾病血清学标志物系列C（抗-HAV IgM、抗-HBc IgM、抗-HEV IgM）EQA活动小结

1. 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：123家

1. 活动小结

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 标本 | 组 | 预期结果 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| 抗HBc IgM | 20250101 | 缺省组 | ≥15000NCU/ml | 有反应性 | 37 |
| 20250102 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 37 |
| 20250103 | 缺省组 | 8-12NCU/ml | 阴性 | 1 |
| 有反应性 | 36 |
| 20250104 | 缺省组 | ≥15000NCU/ml | 有反应性 | 37 |
| 20250105 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 37 |
| 抗HAV IgM | 20250101 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 122 |
| 20250102 | 缺省组 | 50-60NCU/ml | 阴性 | 5 |
| 有反应性 | 118 |
| 20250103 | 缺省组 | ≥1000NCU/ml | 阴性 | 2 |
| 有反应性 | 121 |
| 20250104 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 121 |
| 有反应性 | 1 |
| 20250105 | 缺省组 | 3-5NCU/ml | 阴性 | 8 |
| 有反应性 | 115 |
| 抗HEV IgM | 20250101 | 缺省组 | 1-4U/ml | 阴性 | 1 |
| 有反应性 | 115 |
| 20250102 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 115 |
| 20250103 | 缺省组 | ≥20U/ml | 有反应性 | 116 |
| 20250104 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 115 |
| 20250105 | 缺省组 | 4-8U/ml | 有反应性 | 116 |