AE-77采供血机构血液检验EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：26家

- 活动小结

| 项目 | 标本 | 组 | 预期结果 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBsAg(定性检测） | 20250101 | 缺省组 | 0.3-0.7IU/ml | 阴性 | 2 |
|  |  |  |  | 阳性 | 24 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 26 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 26 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 26 |
|  | 20250105 | 缺省组 | ≥10IU/ml | 阳性 | 26 |
| HCV抗体（定性检测） | 20250101 | 缺省组 | 2-6NCU/ml | 阳性 | 25 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 25 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1-3NCU/ml | 阳性 | 25 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 0.5-1.5NCU/ml | 阳性 | 25 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 25 |
| 梅毒（ELISA）（定性检测） | 20250101 | 缺省组 | 30-50mIU/ml | 阳性 | 26 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 40-60mIU/ml | 阴性 | 1 |
|  |  |  |  | 阳性 | 25 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 26 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 30-50mIU/ml | 阳性 | 26 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 26 |
| HIV抗体（定性检测） | 20250101 | 缺省组 | 6-10NCU/ml | 阴性 | 1 |
|  |  |  |  | 阳性 | 25 |
|  | 20250102 | 缺省组 | ≥10NCU/ml | 阳性 | 26 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 8-12NCU/ml | 阴性 | 1 |
|  |  |  |  | 阳性 | 25 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 26 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 阴性 | 阴性 | 26 |