AHCCL临床全血细胞计数EQA计划书

一、批次：202502次

二、活动时间区间：2025-09-09--2025-09-09

三、参评项目：

| WBC | RBC | HGB |
| --- | --- | --- |
| HCT | MCV | MCH |
| MCHC | PLT |  |

四、预分组方式：样本分组;仪器分组;试剂分组；

五、样本批号：

| 批号1 | 批号2 | 批号3 | 批号4 | 批号5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20250206 | 20250207 | 20250208 | 20250209 | 20250210 |

按标本编号从小到大填报结果即可.

六、上报表格：

| 项目 | 计量单位 | 测 定 结 果 |  |  |  |  | 溶血剂 | 仪器 | 稀释液 | 清洗液 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20250206 | 20250207 | 20250208 | 20250209 | 20250210 |  |  |  |  |
| WBC | ×10E9/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RBC | ×10E12/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HGB | g/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCT | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MCV | fl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MCH | pg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MCHC | g/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLT | ×10E9/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、注意事项:

1. 请注意生物安全

2. 请注意质控品的保存条件

3. 请注意上报截止时间为2025-9-19 24:00时，届时上报窗口将自动关闭！

4. 注意各项目的各种计量单位

5. 检测时建议优先使用CBC+DIFF模式、样本通道进行检测，报WBC结果时，希森美康XN系列优先以TNC-N计数报结果，若TNC-N未出结果，则报TNC-D计数结果；希森美康XN-L直接以主屏界面计数报结果，希森美康XS系列以研究界面WBC-D报结果；迈瑞BC-6800 plus/BC-6900 plus/BC7500，报研究参数中TNC-D计数结果；使用以下机型时，建议使用CBC模式进行检测（Abbott：Cell-Dyn Ruby、Siemens：ADVIA 120，ADVIA2120）。