AE-01全血细胞计数EQA活动小结

1. 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：1580家

1. 活动小结

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 稳健平均值 | 稳健标准差 | 稳健变异系数 |
| WBC | 20250206 | 缺省组 | 1556 | 16.8 | 0.846 | 5.04 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 16 | 0.412 | 2.57 |
|  |  | BC-3000 | 22 | 16.5 | 0.73 | 4.42 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 124 | 16.9 | 0.453 | 2.67 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 16.4 | 0.384 | 2.34 |
|  |  | BC其它 | 171 | 16.5 | 0.624 | 3.79 |
|  |  | Sysmex XS | 41 | 16.3 | 0.696 | 4.27 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 232 | 17.7 | 0.445 | 2.51 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 17.1 | 0.569 | 3.33 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 17.6 | 0.625 | 3.55 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 17 | 1.041 | 6.11 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 16.4 | 0.297 | 1.81 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 16.8 | 0.347 | 2.06 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 16.8 | 0.312 | 1.86 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 16.2 | 0 | 0 |
|  |  | Sysmex其它 | 19 | 16.4 | 0.459 | 2.8 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 16 | 0.168 | 1.05 |
|  |  | Sysmex XN | 107 | 16.2 | 0.283 | 1.75 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 38 | 16.7 | 0.553 | 3.31 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 266 | 17 | 0.456 | 2.69 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 16 | 0.275 | 1.72 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 15.8 | 0.455 | 2.88 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1555 | 8.9 | 0.436 | 4.91 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 8.5 | 0.34 | 3.98 |
|  |  | BC-3000 | 22 | 8.8 | 0.324 | 3.69 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 124 | 9 | 0.179 | 2 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 8.8 | 0.252 | 2.88 |
|  |  | BC其它 | 171 | 8.7 | 0.283 | 3.24 |
|  |  | Sysmex XS | 41 | 8.7 | 0.186 | 2.14 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 231 | 9.5 | 0.171 | 1.81 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 8.8 | 0.41 | 4.68 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 9.5 | 0.328 | 3.46 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 9 | 0.452 | 5.01 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 8.7 | 0.146 | 1.69 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 8.9 | 0.222 | 2.48 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 9 | 0.167 | 1.85 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 8.3 | 0 | 0 |
|  |  | Sysmex其它 | 19 | 8.7 | 0.386 | 4.42 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 8.5 | 0.091 | 1.07 |
|  |  | Sysmex XN | 107 | 8.6 | 0.178 | 2.07 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 38 | 8.9 | 0.307 | 3.46 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 266 | 9 | 0.176 | 1.96 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 8.6 | 0.168 | 1.96 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 8.4 | 0.245 | 2.9 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1556 | 6.6 | 0.259 | 3.95 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 6.4 | 0.164 | 2.56 |
|  |  | BC-3000 | 22 | 6.6 | 0.263 | 4 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 124 | 6.6 | 0.149 | 2.27 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 6.5 | 0.133 | 2.05 |
|  |  | BC其它 | 171 | 6.5 | 0.177 | 2.74 |
|  |  | Sysmex XS | 41 | 6.5 | 0.163 | 2.5 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 231 | 7 | 0.159 | 2.28 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 6.6 | 0.263 | 3.96 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 7 | 0.318 | 4.54 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 6.6 | 0.321 | 4.83 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 6.7 | 0.173 | 2.6 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 6.5 | 0.227 | 3.49 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 6.6 | 0.162 | 2.47 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 6.4 | 0.073 | 1.14 |
|  |  | Sysmex其它 | 19 | 6.5 | 0.24 | 3.69 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 6.3 | 0.088 | 1.4 |
|  |  | Sysmex XN | 107 | 6.3 | 0.133 | 2.1 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 38 | 6.5 | 0.216 | 3.31 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 267 | 6.6 | 0.165 | 2.51 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 6.3 | 0.151 | 2.4 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 6.3 | 0.161 | 2.57 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1556 | 12.6 | 0.49 | 3.88 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 12.2 | 0.323 | 2.64 |
|  |  | BC-3000 | 22 | 12.5 | 0.444 | 3.55 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 124 | 12.7 | 0.305 | 2.41 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 12.4 | 0.296 | 2.38 |
|  |  | BC其它 | 171 | 12.5 | 0.309 | 2.48 |
|  |  | Sysmex XS | 41 | 12.5 | 0.349 | 2.79 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 231 | 13.5 | 0.324 | 2.39 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 12.6 | 0.5 | 3.96 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 13.5 | 0.488 | 3.62 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 13 | 0.743 | 5.74 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 12.3 | 0.291 | 2.36 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 12.6 | 0.091 | 0.72 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 12.6 | 0.255 | 2.02 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 12.6 | 0.164 | 1.3 |
|  |  | Sysmex其它 | 19 | 12.4 | 0.327 | 2.63 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 12.3 | 0.315 | 2.56 |
|  |  | Sysmex XN | 107 | 12.3 | 0.272 | 2.2 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 38 | 12.5 | 0.384 | 3.06 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 267 | 12.7 | 0.324 | 2.55 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 12.3 | 0.178 | 1.45 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 12.1 | 0.317 | 2.63 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1555 | 3.3 | 0.149 | 4.56 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 3.2 | 0.135 | 4.23 |
|  |  | BC-3000 | 22 | 3.2 | 0.128 | 3.94 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 124 | 3.2 | 0.101 | 3.11 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 3.2 | 0.073 | 2.25 |
|  |  | BC其它 | 171 | 3.2 | 0.117 | 3.63 |
|  |  | Sysmex XS | 41 | 3.3 | 0.112 | 3.44 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 231 | 3.5 | 0.126 | 3.61 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 3.3 | 0.142 | 4.37 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 3.5 | 0.143 | 4.13 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 3.3 | 0.163 | 4.94 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 3.2 | 0.081 | 2.52 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 3.3 | 0.133 | 4.01 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 3.3 | 0.109 | 3.31 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 3.1 | 0 | 0 |
|  |  | Sysmex其它 | 19 | 3.2 | 0.105 | 3.23 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 3.2 | 0 | 0 |
|  |  | Sysmex XN | 107 | 3.2 | 0.084 | 2.64 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 38 | 3.2 | 0.082 | 2.52 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 267 | 3.3 | 0.105 | 3.22 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 3.1 | 0.106 | 3.37 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 3.1 | 0.082 | 2.61 |
| RBC | 20250206 | 缺省组 | 1557 | 6.57 | 0.177 | 2.69 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 6.65 | 0.135 | 2.03 |
|  |  | BC-3000 | 22 | 6.54 | 0.109 | 1.67 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 124 | 6.54 | 0.082 | 1.25 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 6.48 | 0.123 | 1.9 |
|  |  | BC其它 | 168 | 6.59 | 0.181 | 2.75 |
|  |  | Sysmex XS | 41 | 6.64 | 0.119 | 1.79 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 232 | 6.51 | 0.101 | 1.55 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 6.43 | 0.108 | 1.68 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 6.51 | 0.161 | 2.47 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 6.54 | 0.222 | 3.39 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 6.3 | 0.16 | 2.54 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 6.63 | 0.137 | 2.07 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 6.15 | 0.081 | 1.32 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 6.37 | 0.036 | 0.57 |
|  |  | Sysmex其它 | 18 | 6.75 | 0.094 | 1.39 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 6.74 | 0.072 | 1.07 |
|  |  | Sysmex XN | 107 | 6.74 | 0.066 | 0.98 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 39 | 6.49 | 0.152 | 2.34 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 267 | 6.52 | 0.109 | 1.67 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 6.71 | 0.082 | 1.22 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 6.73 | 0.073 | 1.08 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1556 | 6.21 | 0.17 | 2.74 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 6.31 | 0.138 | 2.19 |
|  |  | BC-3000 | 22 | 6.16 | 0.151 | 2.45 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 124 | 6.18 | 0.1 | 1.62 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 6.15 | 0.135 | 2.2 |
|  |  | BC其它 | 168 | 6.23 | 0.163 | 2.62 |
|  |  | Sysmex XS | 41 | 6.26 | 0.077 | 1.23 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 231 | 6.19 | 0.129 | 2.08 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 6.05 | 0.118 | 1.95 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 6.26 | 0.135 | 2.16 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 6.2 | 0.197 | 3.18 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 6.03 | 0.167 | 2.77 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 6.29 | 0.097 | 1.54 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 5.8 | 0.089 | 1.53 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 5.95 | 0.032 | 0.54 |
|  |  | Sysmex其它 | 18 | 6.35 | 0.111 | 1.75 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 6.37 | 0.081 | 1.27 |
|  |  | Sysmex XN | 107 | 6.35 | 0.08 | 1.26 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 39 | 6.12 | 0.14 | 2.29 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 267 | 6.16 | 0.096 | 1.56 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 6.35 | 0.07 | 1.1 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 6.37 | 0.074 | 1.16 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1556 | 4.47 | 0.104 | 2.33 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 4.57 | 0.097 | 2.12 |
|  |  | BC-3000 | 22 | 4.45 | 0.096 | 2.16 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 124 | 4.45 | 0.062 | 1.39 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 4.41 | 0.122 | 2.77 |
|  |  | BC其它 | 168 | 4.48 | 0.107 | 2.39 |
|  |  | Sysmex XS | 41 | 4.48 | 0.074 | 1.65 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 231 | 4.46 | 0.08 | 1.79 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 4.42 | 0.06 | 1.36 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 4.49 | 0.106 | 2.36 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 4.46 | 0.114 | 2.55 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 4.36 | 0.097 | 2.23 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 4.52 | 0.043 | 0.95 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 4.25 | 0.087 | 2.05 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 4.36 | 0.017 | 0.39 |
|  |  | Sysmex其它 | 18 | 4.53 | 0.068 | 1.5 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 4.62 | 0.052 | 1.13 |
|  |  | Sysmex XN | 107 | 4.53 | 0.062 | 1.37 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 39 | 4.41 | 0.086 | 1.95 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 267 | 4.45 | 0.077 | 1.73 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 4.55 | 0.055 | 1.21 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 4.59 | 0.073 | 1.59 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1556 | 6.45 | 0.177 | 2.75 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 6.51 | 0.19 | 2.92 |
|  |  | BC-3000 | 22 | 6.4 | 0.105 | 1.64 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 124 | 6.4 | 0.095 | 1.48 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 6.37 | 0.179 | 2.81 |
|  |  | BC其它 | 168 | 6.45 | 0.186 | 2.88 |
|  |  | Sysmex XS | 41 | 6.49 | 0.096 | 1.48 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 231 | 6.43 | 0.124 | 1.93 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 6.36 | 0.078 | 1.23 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 6.44 | 0.159 | 2.47 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 6.42 | 0.199 | 3.1 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 6.22 | 0.127 | 2.04 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 6.5 | 0.114 | 1.75 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 6.06 | 0.121 | 2 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 6.16 | 0 | 0 |
|  |  | Sysmex其它 | 18 | 6.59 | 0.097 | 1.47 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 6.66 | 0.063 | 0.95 |
|  |  | Sysmex XN | 107 | 6.61 | 0.076 | 1.15 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 39 | 6.32 | 0.104 | 1.65 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 267 | 6.39 | 0.106 | 1.66 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 6.6 | 0.074 | 1.12 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 6.61 | 0.089 | 1.35 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1555 | 2.6 | 0.062 | 2.38 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 2.68 | 0.042 | 1.57 |
|  |  | BC-3000 | 22 | 2.62 | 0.04 | 1.53 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 124 | 2.6 | 0.039 | 1.5 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 2.58 | 0.08 | 3.11 |
|  |  | BC其它 | 168 | 2.61 | 0.062 | 2.37 |
|  |  | Sysmex XS | 41 | 2.58 | 0.047 | 1.82 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 231 | 2.57 | 0.048 | 1.87 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 2.56 | 0.04 | 1.56 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 2.59 | 0.09 | 3.48 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 2.59 | 0.085 | 3.29 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 2.56 | 0.048 | 1.87 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 2.63 | 0.03 | 1.14 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 2.54 | 0.057 | 2.25 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 2.5 | 0.042 | 1.68 |
|  |  | Sysmex其它 | 18 | 2.63 | 0.051 | 1.94 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 2.65 | 0.048 | 1.81 |
|  |  | Sysmex XN | 107 | 2.61 | 0.033 | 1.26 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 39 | 2.57 | 0.049 | 1.91 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 267 | 2.6 | 0.046 | 1.77 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 2.65 | 0.044 | 1.66 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 2.69 | 0.051 | 1.89 |
| Hgb | 20250206 | 缺省组 | 1571 | 122 | 2.327 | 1.9 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 123 | 2.947 | 2.39 |
|  |  | BC-3000 | 22 | 121 | 1.675 | 1.38 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 124 | 121 | 1.651 | 1.36 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 120 | 1.622 | 1.35 |
|  |  | BC其它 | 177 | 122 | 2.535 | 2.08 |
|  |  | Sysmex XS | 42 | 123 | 1.784 | 1.45 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 232 | 123 | 1.637 | 1.33 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 37 | 122 | 1.521 | 1.25 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 123 | 1.82 | 1.48 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 123 | 2.893 | 2.35 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 122 | 2.734 | 2.23 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 125 | 1.766 | 1.41 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 120 | 1.683 | 1.4 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 118 | 0.927 | 0.79 |
|  |  | Sysmex其它 | 18 | 124 | 2.086 | 1.68 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 124 | 0.923 | 0.75 |
|  |  | Sysmex XN | 107 | 123 | 1.592 | 1.29 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 40 | 120 | 2.111 | 1.76 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 267 | 121 | 1.589 | 1.31 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 124 | 1.461 | 1.18 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 123 | 1.364 | 1.11 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1570 | 115 | 1.792 | 1.56 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 116 | 2.821 | 2.42 |
|  |  | BC-3000 | 22 | 114 | 2.195 | 1.93 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 124 | 114 | 1.432 | 1.25 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 114 | 1.831 | 1.61 |
|  |  | BC其它 | 177 | 115 | 2.466 | 2.15 |
|  |  | Sysmex XS | 42 | 116 | 1.303 | 1.13 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 231 | 116 | 1.612 | 1.39 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 37 | 115 | 1.693 | 1.48 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 116 | 1.814 | 1.56 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 116 | 2.615 | 2.26 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 116 | 1.753 | 1.52 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 119 | 1.563 | 1.32 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 113 | 1.636 | 1.45 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 111 | 0 | 0 |
|  |  | Sysmex其它 | 18 | 117 | 1.73 | 1.48 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 117 | 0.911 | 0.78 |
|  |  | Sysmex XN | 107 | 116 | 1.549 | 1.34 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 40 | 113 | 1.601 | 1.41 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 267 | 114 | 1.617 | 1.41 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 117 | 1.303 | 1.12 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 116 | 0.939 | 0.81 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1570 | 83 | 1.519 | 1.83 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 84 | 1.333 | 1.58 |
|  |  | BC-3000 | 22 | 82 | 0.867 | 1.05 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 124 | 83 | 1.132 | 1.37 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 83 | 1.264 | 1.53 |
|  |  | BC其它 | 177 | 83 | 1.323 | 1.59 |
|  |  | Sysmex XS | 42 | 83 | 0 | 0 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 231 | 83 | 1.399 | 1.69 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 37 | 82 | 0 | 0 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 83 | 1.503 | 1.82 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 83 | 2.363 | 2.85 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 84 | 1.802 | 2.14 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 86 | 1.58 | 1.84 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 84 | 1.693 | 2.02 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 81 | 0 | 0 |
|  |  | Sysmex其它 | 18 | 84 | 1.778 | 2.12 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 85 | 1.563 | 1.85 |
|  |  | Sysmex XN | 107 | 83 | 1.184 | 1.42 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 40 | 82 | 1.229 | 1.5 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 267 | 83 | 1.267 | 1.53 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 84 | 1.181 | 1.41 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 84 | 0.927 | 1.1 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1570 | 119 | 1.735 | 1.46 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 120 | 2.308 | 1.92 |
|  |  | BC-3000 | 22 | 117 | 1.405 | 1.2 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 124 | 118 | 1.504 | 1.28 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 118 | 2.576 | 2.19 |
|  |  | BC其它 | 177 | 118 | 2.196 | 1.86 |
|  |  | Sysmex XS | 42 | 119 | 1.634 | 1.37 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 231 | 119 | 1.659 | 1.4 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 37 | 118 | 1.493 | 1.26 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 119 | 1.761 | 1.48 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 119 | 2.842 | 2.39 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 120 | 1.664 | 1.39 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 122 | 1.824 | 1.5 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 119 | 2.2 | 1.85 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 114 | 0.625 | 0.55 |
|  |  | Sysmex其它 | 18 | 120 | 2.061 | 1.72 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 120 | 1.58 | 1.31 |
|  |  | Sysmex XN | 107 | 119 | 1.564 | 1.31 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 40 | 117 | 1.916 | 1.64 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 267 | 118 | 1.577 | 1.34 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 120 | 1.385 | 1.16 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 120 | 1.367 | 1.14 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1569 | 48 | 1.271 | 2.65 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 49 | 1.107 | 2.28 |
|  |  | BC-3000 | 22 | 48 | 0.813 | 1.69 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 124 | 48 | 0 | 0 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 49 | 0.961 | 1.98 |
|  |  | BC其它 | 177 | 48 | 0 | 0 |
|  |  | Sysmex XS | 42 | 48 | 0 | 0 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 231 | 47 | 1.128 | 2.42 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 37 | 47 | 0.91 | 1.93 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 47 | 1.367 | 2.93 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 48 | 2.157 | 4.52 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 49 | 1.63 | 3.32 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 50 | 0.894 | 1.78 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 50 | 1.173 | 2.36 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 47 | 0 | 0 |
|  |  | Sysmex其它 | 18 | 48 | 0.731 | 1.51 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 48 | 0.79 | 1.63 |
|  |  | Sysmex XN | 107 | 48 | 0 | 0 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 40 | 48 | 0.908 | 1.9 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 267 | 48 | 0.905 | 1.88 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 48 | 0 | 0 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 49 | 0 | 0 |
| Hct | 20250206 | 缺省组 | 1540 | 35.9 | 1.826 | 5.09 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 34.8 | 0.813 | 2.33 |
|  |  | BC-3000 | 21 | 35.4 | 0.758 | 2.14 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 123 | 35.9 | 0.893 | 2.48 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 36.2 | 0.712 | 1.97 |
|  |  | BC其它 | 167 | 36.9 | 1.586 | 4.3 |
|  |  | Sysmex XS | 40 | 35.3 | 0.825 | 2.34 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 229 | 34.2 | 0.889 | 2.6 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 34.8 | 0.695 | 2 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 34.2 | 1.24 | 3.63 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 46 | 35.5 | 1.734 | 4.89 |
|  |  | 优利特仪器组 | 53 | 33.2 | 1.789 | 5.39 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 35.5 | 1.272 | 3.58 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 34 | 1.415 | 4.16 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 31.7 | 0 | 0 |
|  |  | Sysmex其它 | 16 | 36.9 | 1.166 | 3.16 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 35.2 | 1.041 | 2.96 |
|  |  | Sysmex XN | 106 | 37.2 | 0.783 | 2.1 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 40 | 35.6 | 1.202 | 3.38 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 263 | 36 | 0.908 | 2.52 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 38 | 0.699 | 1.84 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 59 | 37.8 | 0.804 | 2.13 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1539 | 33.6 | 1.737 | 5.17 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 32.4 | 0.942 | 2.91 |
|  |  | BC-3000 | 21 | 33.3 | 0.796 | 2.39 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 123 | 33.9 | 0.804 | 2.37 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 34.2 | 0.947 | 2.77 |
|  |  | BC其它 | 167 | 34.6 | 1.419 | 4.1 |
|  |  | Sysmex XS | 40 | 32.9 | 0.636 | 1.93 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 228 | 32 | 0.787 | 2.46 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 32.1 | 0.807 | 2.51 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 32.5 | 0.832 | 2.56 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 46 | 33.1 | 1.72 | 5.19 |
|  |  | 优利特仪器组 | 53 | 31.3 | 1.32 | 4.22 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 32.9 | 0.785 | 2.38 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 31.7 | 1.106 | 3.48 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 29.3 | 0.088 | 0.3 |
|  |  | Sysmex其它 | 16 | 34.2 | 1.107 | 3.23 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 33.2 | 0.841 | 2.53 |
|  |  | Sysmex XN | 106 | 34.6 | 0.773 | 2.23 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 40 | 33.4 | 1.171 | 3.5 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 263 | 33.9 | 0.923 | 2.72 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 35.6 | 0.58 | 1.63 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 59 | 35.5 | 0.644 | 1.81 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1539 | 24.6 | 1.137 | 4.62 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 24.1 | 0.749 | 3.1 |
|  |  | BC-3000 | 21 | 24.2 | 0.802 | 3.31 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 123 | 24.9 | 0.614 | 2.47 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 25 | 0.764 | 3.06 |
|  |  | BC其它 | 167 | 25.2 | 0.876 | 3.48 |
|  |  | Sysmex XS | 40 | 24.5 | 0.469 | 1.92 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 228 | 23.5 | 0.585 | 2.49 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 23.8 | 0.619 | 2.6 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 23.7 | 1.031 | 4.35 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 46 | 24.2 | 1.228 | 5.07 |
|  |  | 优利特仪器组 | 53 | 22.6 | 0.861 | 3.81 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 24 | 0.945 | 3.94 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 23.4 | 0.501 | 2.15 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 21 | 0 | 0 |
|  |  | Sysmex其它 | 16 | 24.9 | 0.805 | 3.23 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 24.9 | 0.405 | 1.63 |
|  |  | Sysmex XN | 106 | 25 | 0.49 | 1.96 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 40 | 24.4 | 0.637 | 2.61 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 263 | 25 | 0.618 | 2.48 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 25.6 | 0.515 | 2.01 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 59 | 25.8 | 0.433 | 1.68 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1539 | 36.2 | 1.871 | 5.17 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 35.3 | 0.988 | 2.8 |
|  |  | BC-3000 | 21 | 35.7 | 0.925 | 2.59 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 123 | 36.4 | 0.934 | 2.56 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 36.4 | 1.356 | 3.73 |
|  |  | BC其它 | 167 | 37 | 1.54 | 4.16 |
|  |  | Sysmex XS | 40 | 35.8 | 0.72 | 2.01 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 228 | 34.4 | 0.731 | 2.13 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 35.1 | 0.9 | 2.57 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 34.4 | 1.135 | 3.3 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 46 | 35.6 | 1.864 | 5.24 |
|  |  | 优利特仪器组 | 53 | 33.9 | 1.476 | 4.36 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 35.5 | 0.881 | 2.48 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 33.7 | 1.129 | 3.35 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 31.8 | 0.226 | 0.71 |
|  |  | Sysmex其它 | 16 | 37.2 | 1.107 | 2.97 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 36.3 | 1.237 | 3.41 |
|  |  | Sysmex XN | 106 | 37.6 | 0.835 | 2.22 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 40 | 35.9 | 1.05 | 2.92 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 263 | 36.5 | 0.931 | 2.55 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 38.3 | 0.635 | 1.66 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 59 | 38 | 0.799 | 2.1 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1538 | 14.1 | 0.723 | 5.13 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 14 | 0.474 | 3.39 |
|  |  | BC-3000 | 21 | 14.1 | 0.436 | 3.09 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 123 | 14.4 | 0.313 | 2.17 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 14.6 | 0.509 | 3.5 |
|  |  | BC其它 | 167 | 14.5 | 0.459 | 3.17 |
|  |  | Sysmex XS | 40 | 14.2 | 0.404 | 2.85 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 228 | 13.3 | 0.406 | 3.05 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 13.3 | 0.487 | 3.66 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 13.4 | 0.596 | 4.45 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 46 | 13.8 | 1.005 | 7.28 |
|  |  | 优利特仪器组 | 53 | 12.9 | 0.648 | 5.02 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 13.5 | 0.308 | 2.27 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 13.7 | 0.39 | 2.84 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 11.8 | 0.084 | 0.71 |
|  |  | Sysmex其它 | 16 | 14.2 | 0.391 | 2.76 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 14.1 | 0.294 | 2.09 |
|  |  | Sysmex XN | 106 | 14 | 0.314 | 2.24 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 40 | 14.1 | 0.557 | 3.94 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 263 | 14.4 | 0.343 | 2.38 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 14.6 | 0.313 | 2.14 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 59 | 14.8 | 0.328 | 2.21 |
| Plt | 20250206 | 缺省组 | 1557 | 437 | 26.039 | 5.96 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 454 | 41.537 | 9.14 |
|  |  | BC-3000 | 22 | 433 | 17.535 | 4.05 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 124 | 437 | 19.932 | 4.56 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 407 | 17.294 | 4.25 |
|  |  | BC其它 | 168 | 422 | 23.806 | 5.64 |
|  |  | Sysmex XS | 42 | 433 | 17.61 | 4.07 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 232 | 449 | 14.187 | 3.16 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 446 | 10.823 | 2.42 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 446 | 18.384 | 4.12 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 439 | 29.159 | 6.64 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 447 | 19.939 | 4.46 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 499 | 11.99 | 2.4 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 509 | 19.912 | 3.91 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 399 | 0 | 0 |
|  |  | Sysmex其它 | 18 | 447 | 29.167 | 6.53 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 479 | 43.118 | 9 |
|  |  | Sysmex XN | 107 | 440 | 16.828 | 3.82 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 41 | 437 | 26.494 | 6.06 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 265 | 438 | 22.879 | 5.22 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 416 | 16.586 | 3.99 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 445 | 28.066 | 6.3 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1556 | 228 | 19.445 | 8.51 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 247 | 13.501 | 5.48 |
|  |  | BC-3000 | 22 | 234 | 17.398 | 7.44 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 124 | 226 | 9.758 | 4.31 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 210 | 17.535 | 8.37 |
|  |  | BC其它 | 168 | 221 | 13.589 | 6.14 |
|  |  | Sysmex XS | 42 | 225 | 11.442 | 5.09 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 231 | 243 | 13.592 | 5.58 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 243 | 13.073 | 5.37 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 244 | 16.896 | 6.91 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 239 | 16.034 | 6.7 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 243 | 13.872 | 5.71 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 249 | 8.382 | 3.37 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 97 | 7.22 | 7.44 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 210 | 0 | 0 |
|  |  | Sysmex其它 | 18 | 232 | 15.451 | 6.66 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 247 | 20.82 | 8.44 |
|  |  | Sysmex XN | 107 | 230 | 10.827 | 4.72 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 41 | 225 | 17.542 | 7.79 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 265 | 226 | 12.109 | 5.35 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 215 | 9.286 | 4.31 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 229 | 14.892 | 6.49 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1556 | 106 | 11.934 | 11.27 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 116 | 9.38 | 8.08 |
|  |  | BC-3000 | 22 | 110 | 15.243 | 13.86 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 124 | 100 | 6.226 | 6.21 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 102 | 5.995 | 5.86 |
|  |  | BC其它 | 168 | 102 | 6.499 | 6.39 |
|  |  | Sysmex XS | 42 | 103 | 7.378 | 7.18 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 231 | 122 | 6.386 | 5.23 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 121 | 5.04 | 4.17 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 126 | 11.42 | 9.09 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 114 | 14.605 | 12.82 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 112 | 13.9 | 12.41 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 129 | 7.344 | 5.68 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 85 | 8.114 | 9.5 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 94 | 0 | 0 |
|  |  | Sysmex其它 | 18 | 101 | 7.604 | 7.51 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 116 | 16.124 | 13.88 |
|  |  | Sysmex XN | 107 | 101 | 4.924 | 4.89 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 41 | 104 | 7.914 | 7.63 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 265 | 100 | 7.521 | 7.5 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 99 | 5.657 | 5.7 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 104 | 5.634 | 5.44 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1556 | 267 | 17.217 | 6.46 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 281 | 25.515 | 9.07 |
|  |  | BC-3000 | 22 | 270 | 13.213 | 4.89 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 124 | 265 | 12.356 | 4.67 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 257 | 11.193 | 4.36 |
|  |  | BC其它 | 168 | 262 | 14.573 | 5.57 |
|  |  | Sysmex XS | 42 | 262 | 13.492 | 5.16 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 231 | 273 | 14.211 | 5.21 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 284 | 9.119 | 3.21 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 281 | 17.101 | 6.09 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 264 | 26.426 | 9.99 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 269 | 9.278 | 3.45 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 302 | 29.406 | 9.72 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 318 | 12.087 | 3.8 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 236 | 0.876 | 0.37 |
|  |  | Sysmex其它 | 18 | 270 | 22.68 | 8.39 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 290 | 30.51 | 10.53 |
|  |  | Sysmex XN | 107 | 264 | 12.983 | 4.92 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 41 | 267 | 16.128 | 6.03 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 265 | 265 | 15.727 | 5.93 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 258 | 11.697 | 4.54 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 274 | 14.738 | 5.37 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1555 | 50 | 6.029 | 12 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 61 | 6.994 | 11.41 |
|  |  | BC-3000 | 22 | 57 | 10.999 | 19.47 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 124 | 48 | 3.264 | 6.82 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 53 | 6.013 | 11.4 |
|  |  | BC其它 | 168 | 49 | 4.842 | 9.81 |
|  |  | Sysmex XS | 42 | 52 | 4.303 | 8.36 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 231 | 53 | 8.822 | 16.61 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 51 | 7.68 | 14.98 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 61 | 11.289 | 18.57 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 51 | 7.259 | 14.36 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 64 | 9.349 | 14.61 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 70 | 10.128 | 14.5 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 69 | 5.802 | 8.45 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 43 | 0 | 0 |
|  |  | Sysmex其它 | 18 | 53 | 6.787 | 12.84 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 58 | 9.571 | 16.57 |
|  |  | Sysmex XN | 107 | 49 | 1.848 | 3.79 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 41 | 51 | 8.237 | 16.19 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 265 | 48 | 4.446 | 9.2 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 48 | 2.986 | 6.23 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 50 | 3.21 | 6.43 |
| MCV | 20250206 | 缺省组 | 1544 | 54.6 | 1.971 | 3.61 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 52.2 | 1.035 | 1.98 |
|  |  | BC-3000 | 21 | 54 | 1.163 | 2.15 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 123 | 55 | 0.841 | 1.53 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 55.9 | 0.688 | 1.23 |
|  |  | BC其它 | 168 | 56 | 1.168 | 2.09 |
|  |  | Sysmex XS | 40 | 53 | 0.747 | 1.41 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 230 | 52.4 | 1.06 | 2.02 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 53.9 | 0.906 | 1.68 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 52.4 | 1.1 | 2.1 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 48 | 54.1 | 1.755 | 3.25 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 52.5 | 0.97 | 1.85 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 53.5 | 0.647 | 1.21 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 54.2 | 0.466 | 0.86 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 50 | 0.092 | 0.18 |
|  |  | Sysmex其它 | 16 | 54.4 | 1.282 | 2.36 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 53.1 | 2.244 | 4.23 |
|  |  | Sysmex XN | 105 | 55.3 | 0.53 | 0.96 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 40 | 54.8 | 1.153 | 2.1 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 263 | 55.3 | 1.172 | 2.12 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 109 | 56.6 | 0.617 | 1.09 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 56 | 0.957 | 1.71 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1543 | 54.1 | 2.09 | 3.86 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 51.3 | 1.093 | 2.13 |
|  |  | BC-3000 | 21 | 53.7 | 1.287 | 2.4 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 123 | 54.8 | 0.936 | 1.71 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 55.7 | 0.879 | 1.58 |
|  |  | BC其它 | 168 | 55.6 | 1.221 | 2.2 |
|  |  | Sysmex XS | 40 | 52.4 | 0.842 | 1.61 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 229 | 51.7 | 0.652 | 1.26 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 53.1 | 0.88 | 1.66 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 52 | 0.968 | 1.86 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 48 | 53.5 | 1.967 | 3.68 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 51.9 | 0.857 | 1.65 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 52.4 | 0.727 | 1.39 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 52.8 | 0.329 | 0.62 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 53.1 | 0.27 | 0.51 |
|  |  | Sysmex其它 | 16 | 53.8 | 1.252 | 2.33 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 52.5 | 1.992 | 3.79 |
|  |  | Sysmex XN | 105 | 54.5 | 0.817 | 1.5 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 40 | 54.6 | 1.12 | 2.05 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 263 | 55 | 1.093 | 1.99 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 109 | 56.2 | 0.601 | 1.07 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 55.7 | 0.805 | 1.45 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1543 | 54.9 | 1.933 | 3.52 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 52.8 | 1.11 | 2.1 |
|  |  | BC-3000 | 21 | 54.3 | 1.885 | 3.47 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 123 | 55.7 | 0.817 | 1.47 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 56.7 | 1.007 | 1.77 |
|  |  | BC其它 | 168 | 56.3 | 1.043 | 1.85 |
|  |  | Sysmex XS | 40 | 54.6 | 0.664 | 1.22 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 229 | 52.6 | 0.764 | 1.45 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 53.8 | 0.934 | 1.74 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 52.6 | 0.861 | 1.64 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 48 | 54.3 | 1.949 | 3.59 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 52 | 1.053 | 2.02 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 52.8 | 0.339 | 0.64 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 53.8 | 0.731 | 1.36 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 49.1 | 0.161 | 0.33 |
|  |  | Sysmex其它 | 16 | 54.8 | 0.897 | 1.64 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 54.1 | 0.875 | 1.62 |
|  |  | Sysmex XN | 105 | 55.1 | 0.737 | 1.34 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 40 | 55.5 | 1.191 | 2.15 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 263 | 56 | 1.072 | 1.92 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 109 | 56.3 | 0.645 | 1.15 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 56.1 | 0.787 | 1.4 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1543 | 56.1 | 2.123 | 3.79 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 53.8 | 1.206 | 2.24 |
|  |  | BC-3000 | 21 | 55.5 | 1.511 | 2.72 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 123 | 56.8 | 0.919 | 1.62 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 57.3 | 0.903 | 1.58 |
|  |  | BC其它 | 168 | 57.5 | 1.107 | 1.93 |
|  |  | Sysmex XS | 40 | 54.9 | 0.588 | 1.07 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 229 | 53.4 | 0.665 | 1.24 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 55.2 | 0.906 | 1.64 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 53.5 | 1.018 | 1.9 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 48 | 55.2 | 1.822 | 3.3 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 54.3 | 1.061 | 1.96 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 54.4 | 0.684 | 1.26 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 55.7 | 0.777 | 1.39 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 51.1 | 0.084 | 0.16 |
|  |  | Sysmex其它 | 16 | 56.1 | 1.389 | 2.48 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 54.8 | 2.174 | 3.97 |
|  |  | Sysmex XN | 105 | 56.9 | 0.87 | 1.53 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 40 | 56.5 | 1.246 | 2.2 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 263 | 57.1 | 1.115 | 1.95 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 109 | 58.1 | 0.499 | 0.86 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 57.5 | 0.92 | 1.6 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1542 | 54.1 | 2.054 | 3.8 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 52.2 | 1.603 | 3.07 |
|  |  | BC-3000 | 21 | 53.5 | 1.703 | 3.18 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 123 | 55.3 | 1.033 | 1.87 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 56.4 | 1.2 | 2.13 |
|  |  | BC其它 | 168 | 55.4 | 1.12 | 2.02 |
|  |  | Sysmex XS | 40 | 54.7 | 0.773 | 1.41 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 229 | 51.8 | 0.955 | 1.85 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 51.9 | 1.028 | 1.98 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 51.9 | 1.063 | 2.05 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 48 | 53.5 | 2.369 | 4.43 |
|  |  | 优利特仪器组 | 54 | 50.3 | 1.069 | 2.13 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 51.3 | 0.734 | 1.43 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 53.7 | 0.621 | 1.16 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 47.4 | 0.183 | 0.39 |
|  |  | Sysmex其它 | 16 | 53.7 | 1.398 | 2.6 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 53.4 | 0.495 | 0.93 |
|  |  | Sysmex XN | 105 | 53.7 | 0.872 | 1.63 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 40 | 55 | 1.349 | 2.45 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 263 | 55.4 | 1.088 | 1.96 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 109 | 55.1 | 0.753 | 1.37 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 55.1 | 0.701 | 1.27 |
| MCH | 20250206 | 缺省组 | 1537 | 18.6 | 0.423 | 2.27 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 18.5 | 0.175 | 0.95 |
|  |  | BC-3000 | 21 | 18.6 | 0.325 | 1.75 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 123 | 18.6 | 0.27 | 1.45 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 18.6 | 0.353 | 1.9 |
|  |  | BC其它 | 166 | 18.5 | 0.389 | 2.1 |
|  |  | Sysmex XS | 40 | 18.5 | 0.295 | 1.59 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 228 | 18.8 | 0.324 | 1.72 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 19 | 0.295 | 1.55 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 18.7 | 0.307 | 1.64 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 46 | 18.9 | 0.364 | 1.93 |
|  |  | 优利特仪器组 | 52 | 19.4 | 0.766 | 3.96 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 19.1 | 0 | 0 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 19.5 | 0.489 | 2.51 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 18.6 | 0 | 0 |
|  |  | Sysmex其它 | 16 | 18.3 | 0.387 | 2.11 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 18.3 | 0.168 | 0.92 |
|  |  | Sysmex XN | 105 | 18.3 | 0.279 | 1.53 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 39 | 18.5 | 0.546 | 2.94 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 264 | 18.6 | 0.313 | 1.68 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 109 | 18.4 | 0.258 | 1.4 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 18.3 | 0.263 | 1.44 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1536 | 18.5 | 0.404 | 2.18 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 18.3 | 0.308 | 1.68 |
|  |  | BC-3000 | 21 | 18.6 | 0.423 | 2.28 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 123 | 18.5 | 0.305 | 1.65 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 18.5 | 0.365 | 1.97 |
|  |  | BC其它 | 166 | 18.4 | 0.321 | 1.74 |
|  |  | Sysmex XS | 40 | 18.5 | 0.262 | 1.41 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 227 | 18.7 | 0.337 | 1.8 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 18.9 | 0.34 | 1.79 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 18.6 | 0.35 | 1.88 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 46 | 18.7 | 0.305 | 1.63 |
|  |  | 优利特仪器组 | 52 | 19.2 | 0.495 | 2.58 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 18.9 | 0.184 | 0.97 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 19.4 | 0.493 | 2.54 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 18.7 | 0.161 | 0.86 |
|  |  | Sysmex其它 | 16 | 18.3 | 0.37 | 2.02 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 18.3 | 0.158 | 0.86 |
|  |  | Sysmex XN | 105 | 18.3 | 0.239 | 1.31 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 39 | 18.5 | 0.494 | 2.67 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 264 | 18.6 | 0.299 | 1.61 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 109 | 18.4 | 0.234 | 1.27 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 18.3 | 0.234 | 1.28 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1536 | 18.5 | 0.328 | 1.77 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 18.3 | 0.287 | 1.56 |
|  |  | BC-3000 | 21 | 18.6 | 0.325 | 1.75 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 123 | 18.6 | 0.28 | 1.51 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 18.8 | 0.422 | 2.25 |
|  |  | BC其它 | 166 | 18.6 | 0.375 | 2.02 |
|  |  | Sysmex XS | 40 | 18.6 | 0.306 | 1.64 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 227 | 18.5 | 0.32 | 1.73 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 18.6 | 0.297 | 1.6 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 18.5 | 0.291 | 1.58 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 46 | 18.6 | 0.371 | 1.99 |
|  |  | 优利特仪器组 | 52 | 19.2 | 0.743 | 3.86 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 19.1 | 0.212 | 1.11 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 19.1 | 0.621 | 3.25 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 18.7 | 0.143 | 0.76 |
|  |  | Sysmex其它 | 16 | 18.4 | 0.402 | 2.18 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 18.4 | 0.141 | 0.77 |
|  |  | Sysmex XN | 105 | 18.4 | 0.177 | 0.96 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 39 | 18.6 | 0.472 | 2.53 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 264 | 18.6 | 0.3 | 1.61 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 109 | 18.4 | 0.182 | 0.99 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 18.3 | 0.295 | 1.61 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1536 | 18.4 | 0.339 | 1.84 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 18.3 | 0.327 | 1.79 |
|  |  | BC-3000 | 21 | 18.4 | 0.188 | 1.02 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 123 | 18.4 | 0.308 | 1.67 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 18.4 | 0.304 | 1.65 |
|  |  | BC其它 | 166 | 18.3 | 0.324 | 1.77 |
|  |  | Sysmex XS | 40 | 18.4 | 0.288 | 1.57 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 227 | 18.4 | 0.309 | 1.68 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 18.6 | 0.258 | 1.38 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 18.4 | 0.298 | 1.62 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 46 | 18.5 | 0.29 | 1.56 |
|  |  | 优利特仪器组 | 52 | 19 | 0.592 | 3.11 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 18.9 | 0.094 | 0.5 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 19.2 | 0.65 | 3.38 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 18.6 | 0 | 0 |
|  |  | Sysmex其它 | 16 | 18.1 | 0.308 | 1.7 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 18.1 | 0.094 | 0.52 |
|  |  | Sysmex XN | 105 | 18.1 | 0.256 | 1.42 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 39 | 18.5 | 0.457 | 2.48 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 264 | 18.5 | 0.32 | 1.73 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 109 | 18.2 | 0.172 | 0.94 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 18.2 | 0.219 | 1.21 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1535 | 18.4 | 0.457 | 2.48 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 18.1 | 0.321 | 1.77 |
|  |  | BC-3000 | 21 | 18.4 | 0.491 | 2.66 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 123 | 18.5 | 0.297 | 1.6 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 18.9 | 0.47 | 2.49 |
|  |  | BC其它 | 166 | 18.5 | 0.422 | 2.28 |
|  |  | Sysmex XS | 40 | 18.6 | 0.328 | 1.77 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 227 | 18.1 | 0.341 | 1.89 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 18.2 | 0.295 | 1.62 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 18.1 | 0.462 | 2.56 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 46 | 18.5 | 0.567 | 3.07 |
|  |  | 优利特仪器组 | 52 | 19 | 0.704 | 3.7 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 19 | 0.092 | 0.48 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 19.4 | 0.321 | 1.65 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 18.8 | 0.118 | 0.63 |
|  |  | Sysmex其它 | 16 | 18.3 | 0.383 | 2.09 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 18.4 | 0.182 | 0.99 |
|  |  | Sysmex XN | 105 | 18.4 | 0.292 | 1.59 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 39 | 18.6 | 0.338 | 1.81 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 264 | 18.5 | 0.32 | 1.73 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 109 | 18.2 | 0.185 | 1.02 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 18.1 | 0.303 | 1.68 |
| MCHC | 20250206 | 缺省组 | 1537 | 341 | 16.674 | 4.89 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 355 | 7.321 | 2.06 |
|  |  | BC-3000 | 21 | 343 | 8.431 | 2.46 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 123 | 338 | 6.715 | 1.99 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 333 | 7.918 | 2.38 |
|  |  | BC其它 | 165 | 331 | 11.569 | 3.49 |
|  |  | Sysmex XS | 39 | 349 | 7.756 | 2.22 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 227 | 359 | 9.244 | 2.57 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 353 | 9.35 | 2.65 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 357 | 11.859 | 3.32 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 348 | 12.11 | 3.48 |
|  |  | 优利特仪器组 | 52 | 374 | 10.504 | 2.81 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 356 | 5.585 | 1.57 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 350 | 3.545 | 1.01 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 372 | 2.023 | 0.54 |
|  |  | Sysmex其它 | 16 | 335 | 5.807 | 1.73 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 346 | 17.397 | 5.03 |
|  |  | Sysmex XN | 105 | 331 | 6.453 | 1.95 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 41 | 339 | 11.121 | 3.28 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 262 | 337 | 7.99 | 2.37 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 325 | 4.838 | 1.49 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 326 | 7.157 | 2.2 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1536 | 342 | 16.005 | 4.68 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 357 | 6.543 | 1.83 |
|  |  | BC-3000 | 21 | 341 | 11.325 | 3.32 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 123 | 337 | 7.46 | 2.22 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 335 | 6.592 | 1.97 |
|  |  | BC其它 | 165 | 331 | 10.971 | 3.31 |
|  |  | Sysmex XS | 39 | 352 | 9.087 | 2.58 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 226 | 360 | 8.591 | 2.38 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 356 | 5.622 | 1.58 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 357 | 8.269 | 2.32 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 349 | 13.479 | 3.86 |
|  |  | 优利特仪器组 | 52 | 371 | 12.166 | 3.28 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 361 | 7.56 | 2.09 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 354 | 4.088 | 1.16 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 378 | 1.525 | 0.4 |
|  |  | Sysmex其它 | 16 | 340 | 6.4 | 1.88 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 346 | 12.558 | 3.63 |
|  |  | Sysmex XN | 105 | 334 | 5.869 | 1.75 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 41 | 337 | 11.932 | 3.54 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 262 | 337 | 7.891 | 2.34 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 327 | 5.938 | 1.82 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 328 | 6.596 | 2.01 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1536 | 337 | 13.381 | 3.97 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 349 | 9.424 | 2.7 |
|  |  | BC-3000 | 21 | 338 | 9.001 | 2.66 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 123 | 333 | 6.269 | 1.88 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 332 | 5.221 | 1.57 |
|  |  | BC其它 | 165 | 329 | 10.064 | 3.06 |
|  |  | Sysmex XS | 39 | 340 | 5.233 | 1.54 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 226 | 350 | 7.811 | 2.23 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 345 | 9.223 | 2.67 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 351 | 10.587 | 3.02 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 342 | 9.401 | 2.75 |
|  |  | 优利特仪器组 | 52 | 372 | 14.146 | 3.8 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 362 | 5.836 | 1.61 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 352 | 4.364 | 1.24 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 382 | 1.788 | 0.47 |
|  |  | Sysmex其它 | 16 | 336 | 5.758 | 1.71 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 336 | 8.914 | 2.66 |
|  |  | Sysmex XN | 105 | 333 | 6.128 | 1.84 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 41 | 335 | 6.664 | 1.99 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 262 | 332 | 7.858 | 2.37 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 326 | 5.349 | 1.64 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 325 | 6.41 | 1.97 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1536 | 328 | 15.425 | 4.71 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 339 | 7.057 | 2.08 |
|  |  | BC-3000 | 21 | 329 | 7.14 | 2.17 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 123 | 324 | 7.154 | 2.21 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 324 | 8.174 | 2.52 |
|  |  | BC其它 | 165 | 320 | 10.444 | 3.27 |
|  |  | Sysmex XS | 39 | 333 | 5.339 | 1.6 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 226 | 345 | 7.666 | 2.22 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 339 | 8.298 | 2.45 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 343 | 8.928 | 2.6 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 336 | 12.596 | 3.75 |
|  |  | 优利特仪器组 | 52 | 351 | 13.438 | 3.83 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 345 | 4.852 | 1.41 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 347 | 6.656 | 1.92 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 363 | 1.143 | 0.31 |
|  |  | Sysmex其它 | 16 | 321 | 7.777 | 2.42 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 328 | 15.066 | 4.6 |
|  |  | Sysmex XN | 105 | 317 | 6.426 | 2.02 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 41 | 325 | 8.07 | 2.48 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 262 | 323 | 7.885 | 2.44 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 313 | 5.488 | 1.75 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 315 | 6.689 | 2.12 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1534 | 339 | 12.293 | 3.62 |
|  |  | 四川迈克组 | 34 | 347 | 9.772 | 2.81 |
|  |  | BC-3000 | 21 | 343 | 8.729 | 2.55 |
|  |  | BC-5390/BC-5310 | 122 | 335 | 6.653 | 1.99 |
|  |  | BC-5000/BC-5150 | 33 | 335 | 7.18 | 2.14 |
|  |  | BC其它 | 165 | 334 | 10.332 | 3.1 |
|  |  | Sysmex XS | 39 | 340 | 10.098 | 2.97 |
|  |  | 帝迈D7-CRP等系列 | 226 | 348 | 9.029 | 2.59 |
|  |  | 帝迈UN73/UN71系列 | 34 | 351 | 6.077 | 1.73 |
|  |  | 帝迈DH51/53/56/71系列 | 37 | 349 | 12.181 | 3.49 |
|  |  | 帝迈其它系列 | 47 | 345 | 13.271 | 3.85 |
|  |  | 优利特仪器组 | 52 | 380 | 18.06 | 4.76 |
|  |  | Sysmex KX-21/KX-21Nseries | 6 | 371 | 8.095 | 2.18 |
|  |  | 雷杜仪器组 | 24 | 353 | 8.241 | 2.34 |
|  |  | 中元汇吉仪器 | 18 | 397 | 0.991 | 0.25 |
|  |  | Sysmex其它 | 16 | 341 | 6.002 | 1.76 |
|  |  | Sysmex XT | 6 | 344 | 5 | 1.45 |
|  |  | Sysmex XN | 105 | 343 | 7.844 | 2.29 |
|  |  | BC-5100/BC-5300 | 41 | 338 | 8.484 | 2.51 |
|  |  | BC-5180/BC-5380 | 262 | 334 | 8.012 | 2.4 |
|  |  | BC-6000/BC-7500 | 110 | 331 | 6.993 | 2.11 |
|  |  | BC-6600/BC-6800/BC-6700/BC-6900 | 60 | 328 | 8.204 | 2.5 |