AE-12核酸检测（病毒学）EQA活动小结

1. 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：128家

1. 活动小结

1、评价限：±0.4

2、上报问题：乙肝和丙肝病毒核酸定性结果是安徽省检验互认项目，建议所有单位填报。

3、结果问题：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| HBV DNA（定量） | 20250206 | 缺省组 | 125 | 5.27 | 0.133 |
|  |  | 达安组 | 22 | 5.28 | 0.205 |
|  |  | 圣湘组 | 65 | 5.3 | 0.071 |
|  |  | 天隆组 | 10 | 5.23 | 0.119 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 123 | 0 | 0 |
|  |  | 达安组 | 21 |  |  |
|  |  | 圣湘组 | 64 | 0 | 0 |
|  |  | 天隆组 | 10 |  |  |
|  | 20250208 | 缺省组 | 125 | 4.63 | 0.114 |
|  |  | 达安组 | 22 | 4.57 | 0.14 |
|  |  | 圣湘组 | 65 | 4.66 | 0.083 |
|  |  | 天隆组 | 10 | 4.64 | 0.043 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 125 | 3.23 | 0.13 |
|  |  | 达安组 | 22 | 3.18 | 0.161 |
|  |  | 圣湘组 | 65 | 3.23 | 0.111 |
|  |  | 天隆组 | 10 | 3.19 | 0.074 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 124 | 2.43 | 0.15 |
|  |  | 达安组 | 22 | 2.42 | 0.181 |
|  |  | 圣湘组 | 65 | 2.43 | 0.142 |
|  |  | 天隆组 | 10 | 2.4 | 0.093 |
| HCV RNA（定量） | 20250206 | 缺省组 | 74 | 5.64 | 0.13 |
|  |  | 达安组 | 21 | 5.69 | 0.101 |
|  |  | 圣湘组 | 29 | 5.59 | 0.101 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 74 |  |  |
|  |  | 达安组 | 21 |  |  |
|  |  | 圣湘组 | 29 |  |  |
|  | 20250208 | 缺省组 | 74 | 4.19 | 0.131 |
|  |  | 达安组 | 21 | 4.21 | 0.088 |
|  |  | 圣湘组 | 29 | 4.18 | 0.079 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 74 | 2.78 | 0.13 |
|  |  | 达安组 | 21 | 2.81 | 0.085 |
|  |  | 圣湘组 | 29 | 2.72 | 0.113 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 74 | 2.34 | 0.175 |
|  |  | 达安组 | 21 | 2.43 | 0.146 |
|  |  | 圣湘组 | 29 | 2.26 | 0.122 |