AE-35 EB病毒核酸检测EQA活动小结

1. 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：38家

1. 活动小结

本项目有39家单位申请参加，最后有38家单位回报结果，上报率：97.44%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 该组百分率(%) | 结果名称 | 结果实验室数 | 结果百分率(%) |
| EB DNA定性 | 20250206 | 38 | 缺省组 | 100 | 阴性 | 38 | 100 |
|  | 20250207 | 38 | 缺省组 | 100 | 阳性 | 38 | 100 |
|  | 20250208 | 38 | 缺省组 | 100 | 阳性 | 38 | 100 |
|  | 20250209 | 38 | 缺省组 | 100 | 阳性 | 38 | 100 |
|  | 20250210 | 38 | 缺省组 | 100 | 阳性 | 38 | 100 |