AE-60 乙型流感病毒核酸检测

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：91家

- 活动小结

本项目94家单位申请参加，最后有91家单位回报结果，上报率：96.81%。

| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 结果编码 | 结果名称 | 结果实验室数 | 结果百分率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IVB RNA | 20250206 | 91 | 缺省组 | 2 | P | 91 | 100 |
|  | 20250207 | 91 | 缺省组 | 2 | P | 91 | 100 |
|  | 20250208 | 91 | 缺省组 | 2 | P | 91 | 100 |
|  | 20250209 | 91 | 缺省组 | 1 | N | 91 | 100 |
|  | 20250210 | 91 | 缺省组 | 1 | N | 91 | 100 |