AE-43 D-二聚体EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：420家

- 活动小结

1、评价限：±50%

2、

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 | 稳健变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-二聚体检测（DDU） | 20250206 | 缺省组 | 410 | 230 | 0.05 | 0.26 | 0.078 | 30.59 |
|  |  | Siemens试剂组 | 81 | 230 | 0.19 | 0.27 | 0.032 | 11.81 |
|  |  | Stago试剂组 | 28 | 0.24 | 0.1 | 0.18 | 0.031 | 17.42 |
|  |  | 太阳试剂组 | 21 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.015 | 9.8 |
|  |  | 赛科希德试剂组 | 71 | 0.25 | 0.1 | 0.19 | 0.03 | 15.79 |
|  |  | 迈瑞试剂组 | 55 | 0.41 | 0.11 | 0.29 | 0.019 | 6.53 |
|  |  | 积水试剂组 | 15 | 0.3 | 0.12 | 0.21 | 0.017 | 7.98 |
|  |  | 长岛试剂组 | 17 | 0.38 | 0.25 | 0.3 | 0.046 | 15.08 |
|  |  | 希肯试剂组 | 29 | 0.35 | 0.05 | 0.31 | 0.016 | 5.21 |
|  |  | 传世试剂组 | 13 | 0.51 | 0.44 | 0.48 | 0 | 0 |
|  |  | 众驰伟业试剂组 | 21 | 0.64 | 0.09 | 0.47 | 0.102 | 21.52 |
|  |  | 帝迈试剂组 | 7 | 0.29 | 0.15 | 0.21 | 0 | 0 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 410 | 3780 | 0.66 | 3.39 | 1.117 | 32.99 |
|  |  | Siemens试剂组 | 81 | 3780 | 3.52 | 4.34 | 0.23 | 5.29 |
|  |  | Stago试剂组 | 28 | 2.05 | 1.16 | 1.55 | 0.061 | 3.94 |
|  |  | 太阳试剂组 | 21 | 2.17 | 1.9 | 2.06 | 0.048 | 2.34 |
|  |  | 赛科希德试剂组 | 71 | 2.97 | 1.93 | 2.5 | 0.15 | 5.99 |
|  |  | 迈瑞试剂组 | 55 | 4.1 | 2.75 | 3.2 | 0.245 | 7.66 |
|  |  | 积水试剂组 | 15 | 4.87 | 2.92 | 4.19 | 0.079 | 1.89 |
|  |  | 长岛试剂组 | 17 | 4.14 | 3.14 | 3.65 | 0.284 | 7.77 |
|  |  | 希肯试剂组 | 29 | 4.89 | 3.56 | 3.98 | 0.167 | 4.2 |
|  |  | 传世试剂组 | 13 | 5.34 | 4.6 | 5.11 | 0.018 | 0.35 |
|  |  | 众驰伟业试剂组 | 21 | 4.86 | 1.91 | 3.93 | 0.804 | 20.47 |
|  |  | 帝迈试剂组 | 7 | 3.47 | 2.69 | 2.93 | 0.241 | 8.21 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 410 | 1450 | 0.17 | 1.16 | 0.269 | 23.15 |
|  |  | Siemens试剂组 | 81 | 1450 | 0.17 | 1.37 | 0.087 | 6.37 |
|  |  | Stago试剂组 | 28 | 0.71 | 0.54 | 0.64 | 0.032 | 4.97 |
|  |  | 太阳试剂组 | 21 | 0.82 | 0.59 | 0.67 | 0.033 | 4.92 |
|  |  | 赛科希德试剂组 | 71 | 1.18 | 0.79 | 1.02 | 0.048 | 4.68 |
|  |  | 迈瑞试剂组 | 55 | 1.91 | 0.95 | 1.13 | 0.059 | 5.21 |
|  |  | 积水试剂组 | 15 | 1.33 | 0.9 | 1.23 | 0.077 | 6.25 |
|  |  | 长岛试剂组 | 17 | 2.51 | 0.96 | 1.15 | 0.105 | 9.14 |
|  |  | 希肯试剂组 | 29 | 1.44 | 0.91 | 1.31 | 0.049 | 3.75 |
|  |  | 传世试剂组 | 13 | 2.21 | 1.93 | 2.03 | 0.034 | 1.68 |
|  |  | 众驰伟业试剂组 | 21 | 1.96 | 0.57 | 1.51 | 0.173 | 11.48 |
|  |  | 帝迈试剂组 | 7 | 1.18 | 0.74 | 1.04 | 0.157 | 15.14 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 410 | 2760 | 0.32 | 2.29 | 0.635 | 27.74 |
|  |  | Siemens试剂组 | 81 | 2760 | 0.32 | 2.79 | 0.169 | 6.05 |
|  |  | Stago试剂组 | 28 | 1.42 | 1.06 | 1.18 | 0.027 | 2.28 |
|  |  | 太阳试剂组 | 21 | 1.56 | 1.29 | 1.43 | 0.032 | 2.25 |
|  |  | 赛科希德试剂组 | 71 | 2.33 | 1.2 | 1.83 | 0.099 | 5.41 |
|  |  | 迈瑞试剂组 | 55 | 2.79 | 1.8 | 2.17 | 0.159 | 7.33 |
|  |  | 积水试剂组 | 15 | 2.89 | 2.1 | 2.66 | 0.081 | 3.04 |
|  |  | 长岛试剂组 | 17 | 2.75 | 2.17 | 2.5 | 0.202 | 8.09 |
|  |  | 希肯试剂组 | 29 | 3.29 | 2.14 | 2.66 | 0.106 | 3.98 |
|  |  | 传世试剂组 | 13 | 3.76 | 3.49 | 3.59 | 0.019 | 0.53 |
|  |  | 众驰伟业试剂组 | 21 | 3.17 | 1.45 | 2.71 | 0.321 | 11.87 |
|  |  | 帝迈试剂组 | 7 | 2.25 | 1.9 | 2.01 | 0.084 | 4.17 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 410 | 4890 | 0.53 | 4.22 | 1.39 | 32.94 |
|  |  | Siemens试剂组 | 81 | 4890 | 0.53 | 5.44 | 0.264 | 4.86 |
|  |  | Stago试剂组 | 28 | 2.5 | 1.18 | 1.77 | 0.087 | 4.92 |
|  |  | 太阳试剂组 | 21 | 2.95 | 2.3 | 2.51 | 0.066 | 2.63 |
|  |  | 赛科希德试剂组 | 71 | 3.9 | 2.21 | 3.15 | 0.223 | 7.08 |
|  |  | 迈瑞试剂组 | 55 | 5.22 | 3.39 | 3.95 | 0.299 | 7.56 |
|  |  | 积水试剂组 | 15 | 6 | 4.39 | 5.28 | 0.243 | 4.6 |
|  |  | 长岛试剂组 | 17 | 5.74 | 3.77 | 4.86 | 0.502 | 10.34 |
|  |  | 希肯试剂组 | 29 | 6.6 | 2.56 | 4.7 | 0.071 | 1.51 |
|  |  | 传世试剂组 | 13 | 6.47 | 5.85 | 6.28 | 0.08 | 1.27 |
|  |  | 众驰伟业试剂组 | 21 | 5.73 | 2.35 | 4.8 | 0.715 | 14.9 |
|  |  | 帝迈试剂组 | 7 | 4.29 | 3.42 | 3.79 | 0.363 | 9.58 |