AE-48纤维蛋白（原）降解产物（FDP）EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：145家

- 活动小结

1、评价限：±35%

2、

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 | 稳健变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FDP | 20250206 | 缺省组 | 140 | 2.9 | 0.25 | 1.4 | 0.627 | 44.69 |
|  |  | Sysmex试剂组 | 39 | 2.9 | 1.6 | 2.4 | 0.131 | 5.46 |
|  |  | Stago试剂组 | 19 | 1.4 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Sekisui试剂组 | 16 | 0.98 | 0.6 | 0.81 | 0.112 | 13.76 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 23 | 1.09 | 0.7 | 0.91 | 0.067 | 7.39 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 20 | 1.33 | 1.09 | 1.26 | 0.055 | 4.37 |
|  |  | 希肯试剂 | 10 | 2.52 | 1.95 | 2.19 | 0.191 | 8.71 |
|  |  | 太阳试剂 | 7 | 0.86 | 0.8 | 0.83 | 0.027 | 3.25 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 140 | 3.5 | 0.62 | 1.64 | 0.696 | 42.44 |
|  |  | Sysmex试剂组 | 39 | 3.5 | 2.3 | 2.59 | 0.137 | 5.3 |
|  |  | Stago试剂组 | 19 | 1.3 | 1 | 1.14 | 0.127 | 11.18 |
|  |  | Sekisui试剂组 | 16 | 1.11 | 0.62 | 0.93 | 0.114 | 12.31 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 23 | 1.52 | 1.07 | 1.22 | 0.05 | 4.11 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 20 | 1.57 | 1.28 | 1.45 | 0.091 | 6.28 |
|  |  | 希肯试剂 | 10 | 3.08 | 2.44 | 2.73 | 0.145 | 5.31 |
|  |  | 太阳试剂 | 7 | 0.94 | 0.7 | 0.91 | 0.028 | 3.09 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 140 | 12 | 2.94 | 7.42 | 3.292 | 44.38 |
|  |  | Sysmex试剂组 | 39 | 12 | 9.4 | 10.81 | 0.508 | 4.7 |
|  |  | Stago试剂组 | 19 | 4.16 | 2.94 | 3.38 | 0.189 | 5.59 |
|  |  | Sekisui试剂组 | 16 | 5.7 | 3.68 | 4.62 | 0.519 | 11.22 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 23 | 7.2 | 5.52 | 6 | 0.326 | 5.43 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 20 | 7.97 | 7.07 | 7.51 | 0.297 | 3.96 |
|  |  | 希肯试剂 | 10 | 11.1 | 9.13 | 10.28 | 0.628 | 6.11 |
|  |  | 太阳试剂 | 7 | 4 | 3.77 | 3.82 | 0.04 | 1.05 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 140 | 16.4 | 4.24 | 10.03 | 4.064 | 40.53 |
|  |  | Sysmex试剂组 | 39 | 16.4 | 12.7 | 14.52 | 0.537 | 3.7 |
|  |  | Stago试剂组 | 19 | 6.13 | 4.24 | 5.18 | 0.259 | 5 |
|  |  | Sekisui试剂组 | 16 | 8.1 | 5.26 | 6.84 | 0.427 | 6.24 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 23 | 9.01 | 7.58 | 8.15 | 0.442 | 5.42 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 20 | 11.04 | 9.73 | 10.52 | 0.26 | 2.47 |
|  |  | 希肯试剂 | 10 | 12.66 | 11.03 | 11.77 | 0.629 | 5.34 |
|  |  | 太阳试剂 | 7 | 5.5 | 5.23 | 5.38 | 0.073 | 1.36 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 140 | 9.2 | 2.2 | 5.46 | 2.359 | 43.21 |
|  |  | Sysmex试剂组 | 39 | 9.2 | 6.6 | 7.87 | 0.281 | 3.57 |
|  |  | Stago试剂组 | 19 | 3.31 | 2.2 | 2.54 | 0.181 | 7.13 |
|  |  | Sekisui试剂组 | 16 | 4 | 3.12 | 3.58 | 0.176 | 4.91 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 23 | 5.07 | 4.05 | 4.45 | 0.307 | 6.89 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 20 | 5.93 | 5.12 | 5.45 | 0.211 | 3.87 |
|  |  | 希肯试剂 | 10 | 8.2 | 6.68 | 7.59 | 0.488 | 6.43 |
|  |  | 太阳试剂 | 7 | 2.8 | 2.7 | 2.77 | 0.028 | 1.01 |