AE-05常规化学分析专业室间质评

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：1593家

- 活动小结

1、评价限：

| 项目名称 | 国家 | 评价限(%) |
| --- | --- | --- |
| 钾 | 行业标准 | ±6 |
| 钠 | 行业标准 | ±4 |
| 氯 | 行业标准 | ±4 |
| 钙 | 行业标准 | ±5 |
| 磷 | 行业标准 | ±10 |
| 血糖 | 行业标准 | ±7 |
| 尿素 | 行业标准 | ±8 |
| 尿酸 | 行业标准 | ±12 |
| 肌酐 | 行业标准 | ±12 |
| 总蛋白 | 行业标准 | ±5 |
| 白蛋白 | 行业标准 | ±6 |
| 总胆固醇 | 行业标准 | ±9 |
| 甘油三酯 | 行业标准 | ±14 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 行业标准 | ±30 |
| 总胆红素 | 行业标准 | ±15 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 行业标准 | ±16 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 行业标准 | ±15 |
| 碱性磷酸酶 | 行业标准 | ±18 |
| 肌酸激酶 | 行业标准 | ±15 |
| 乳酸脱氢酶 | 行业标准 | ±11 |
| 直接胆红素 | 行业标准 | ±20 |
| γ-谷氨酰基转移酶 | 行业标准 | ±11 |
| 淀粉酶 | 行业标准 | ±15 |

2、定量项目：

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 | 稳健变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钾 | 20250101 | 缺省组 | 681 | 5.80 | 0.00 | 3.93 | 0.089 | 2.26 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 4.01 | 3.77 | 3.87 | 0.049 | 1.27 |
|  |  | 日立试剂 | 36 | 4.01 | 3.79 | 3.88 | 0.032 | 0.82 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 4.12 | 3.81 | 3.89 | 0.051 | 1.31 |
|  |  | 西门子试剂 | 22 | 4.06 | 3.83 | 3.94 | 0.069 | 1.75 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 4.25 | 3.50 | 3.88 | 0.091 | 2.35 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 55 | 4.30 | 0.00 | 3.94 | 0.055 | 1.4 |
|  |  | 康立试剂 | 78 | 4.12 | 0.00 | 3.94 | 0.085 | 2.16 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 145 | 4.96 | 3.70 | 4.04 | 0.079 | 1.96 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 3.96 | 3.61 | 3.86 | 0.083 | 2.15 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 10 | 4.05 | 3.80 | 3.87 | 0.068 | 1.76 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 681 | 7.50 | 0.00 | 6.26 | 0.127 | 2.03 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 6.48 | 6.09 | 6.28 | 0.078 | 1.24 |
|  |  | 日立试剂 | 36 | 6.58 | 6.19 | 6.36 | 0.06 | 0.94 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 6.50 | 6.25 | 6.34 | 0.05 | 0.79 |
|  |  | 西门子试剂 | 22 | 6.60 | 6.20 | 6.37 | 0.068 | 1.07 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 6.50 | 6.00 | 6.22 | 0.12 | 1.93 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 55 | 6.66 | 0.00 | 6.32 | 0.09 | 1.42 |
|  |  | 康立试剂 | 78 | 6.51 | 0.00 | 6.24 | 0.123 | 1.97 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 145 | 6.55 | 5.55 | 6.17 | 0.156 | 2.53 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 6.57 | 5.26 | 6.05 | 0.247 | 4.09 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 10 | 6.46 | 6.20 | 6.33 | 0.073 | 1.15 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 681 | 10.80 | 0.00 | 3.9 | 0.09 | 2.31 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 4.02 | 3.75 | 3.85 | 0.051 | 1.33 |
|  |  | 日立试剂 | 36 | 3.98 | 3.70 | 3.85 | 0.053 | 1.38 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 4.07 | 3.60 | 3.84 | 0.05 | 1.3 |
|  |  | 西门子试剂 | 22 | 4.01 | 3.79 | 3.89 | 0.083 | 2.13 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 4.14 | 3.60 | 3.85 | 0.077 | 2 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 55 | 4.26 | 0.00 | 3.9 | 0.047 | 1.21 |
|  |  | 康立试剂 | 78 | 4.12 | 0.00 | 3.9 | 0.098 | 2.51 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 145 | 4.27 | 3.75 | 3.98 | 0.087 | 2.18 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 4.11 | 3.56 | 3.82 | 0.108 | 2.83 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 10 | 4.00 | 3.70 | 3.84 | 0.055 | 1.43 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 681 | 8.90 | 0.00 | 6.24 | 0.123 | 1.97 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 6.59 | 6.00 | 6.23 | 0.071 | 1.14 |
|  |  | 日立试剂 | 36 | 6.53 | 6.14 | 6.32 | 0.058 | 0.92 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 6.44 | 6.22 | 6.32 | 0.054 | 0.85 |
|  |  | 西门子试剂 | 22 | 6.50 | 6.15 | 6.35 | 0.114 | 1.79 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 6.60 | 6.01 | 6.18 | 0.116 | 1.88 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 55 | 6.45 | 0.00 | 6.29 | 0.089 | 1.41 |
|  |  | 康立试剂 | 78 | 6.57 | 0.00 | 6.24 | 0.132 | 2.12 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 145 | 6.50 | 3.91 | 6.15 | 0.142 | 2.31 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 6.35 | 5.72 | 6.05 | 0.222 | 3.67 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 10 | 6.37 | 6.19 | 6.3 | 0.035 | 0.56 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 680 | 10.60 | 0.00 | 6.27 | 0.121 | 1.93 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 6.50 | 6.10 | 6.29 | 0.081 | 1.29 |
|  |  | 日立试剂 | 36 | 6.53 | 6.14 | 6.36 | 0.061 | 0.96 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 6.49 | 6.27 | 6.35 | 0.059 | 0.93 |
|  |  | 西门子试剂 | 22 | 6.52 | 6.20 | 6.37 | 0.1 | 1.57 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 6.54 | 6.00 | 6.22 | 0.126 | 2.02 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 55 | 6.73 | 0.00 | 6.33 | 0.066 | 1.04 |
|  |  | 康立试剂 | 78 | 6.58 | 0.00 | 6.26 | 0.099 | 1.58 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 145 | 6.45 | 5.64 | 6.17 | 0.149 | 2.42 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 6.37 | 5.81 | 6.09 | 0.214 | 3.51 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 10 | 6.40 | 6.20 | 6.33 | 0.042 | 0.66 |
| 钠 | 20250101 | 缺省组 | 680 | 156 | 0 | 146 | 1.756 | 1.2 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 149 | 141 | 145 | 1.559 | 1.07 |
|  |  | 日立试剂 | 36 | 149 | 144 | 146 | 1.12 | 0.77 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 148 | 142 | 145 | 1.497 | 1.03 |
|  |  | 西门子试剂 | 22 | 152 | 144 | 148 | 2.432 | 1.65 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 151 | 140 | 145 | 1.33 | 0.92 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 55 | 150 | 0 | 147 | 1.576 | 1.08 |
|  |  | 康立试剂 | 78 | 155 | 0 | 147 | 2.507 | 1.7 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 145 | 151 | 139 | 145 | 1.693 | 1.17 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 149 | 142 | 144 | 1.713 | 1.19 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 10 | 148 | 144 | 146 | 0.96 | 0.66 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 680 | 283 | 0 | 130 | 1.703 | 1.31 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 134 | 127 | 130 | 1.537 | 1.18 |
|  |  | 日立试剂 | 36 | 134 | 127 | 131 | 0 | 0 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 134 | 126 | 129 | 1.368 | 1.06 |
|  |  | 西门子试剂 | 22 | 135 | 129 | 132 | 0.962 | 0.73 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 138 | 126 | 129 | 1.672 | 1.29 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 55 | 133 | 0 | 131 | 1.335 | 1.02 |
|  |  | 康立试剂 | 78 | 140 | 0 | 130 | 2.593 | 1.99 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 145 | 136 | 124 | 129 | 1.723 | 1.34 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 132 | 112 | 128 | 3.182 | 2.49 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 10 | 132 | 127 | 130 | 1.458 | 1.12 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 680 | 210 | 0 | 147 | 1.77 | 1.21 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 151 | 143 | 146 | 1.565 | 1.07 |
|  |  | 日立试剂 | 36 | 150 | 141 | 147 | 1.157 | 0.79 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 150 | 143 | 146 | 1.471 | 1.01 |
|  |  | 西门子试剂 | 22 | 154 | 144 | 148 | 1.709 | 1.16 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 151 | 142 | 145 | 1.737 | 1.2 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 55 | 151 | 0 | 147 | 1.439 | 0.98 |
|  |  | 康立试剂 | 78 | 157 | 0 | 148 | 3.245 | 2.2 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 145 | 153 | 139 | 145 | 1.64 | 1.13 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 154 | 142 | 146 | 3.252 | 2.22 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 10 | 149 | 144 | 147 | 0.949 | 0.64 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 680 | 178 | 0 | 128 | 1.714 | 1.34 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 132 | 125 | 128 | 0.938 | 0.73 |
|  |  | 日立试剂 | 36 | 132 | 125 | 129 | 0.847 | 0.66 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 131 | 125 | 128 | 1.384 | 1.08 |
|  |  | 西门子试剂 | 22 | 134 | 126 | 130 | 1.75 | 1.35 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 132 | 125 | 128 | 1.387 | 1.09 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 55 | 132 | 0 | 129 | 1.495 | 1.16 |
|  |  | 康立试剂 | 78 | 136 | 0 | 129 | 2.485 | 1.92 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 145 | 134 | 112 | 127 | 1.634 | 1.28 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 131 | 121 | 127 | 3.08 | 2.43 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 10 | 131 | 112 | 126 | 0.764 | 0.6 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 679 | 142 | 0 | 130 | 1.764 | 1.36 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 134 | 127 | 130 | 1.553 | 1.2 |
|  |  | 日立试剂 | 36 | 134 | 129 | 131 | 0.984 | 0.75 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 133 | 128 | 130 | 1.515 | 1.17 |
|  |  | 西门子试剂 | 22 | 135 | 128 | 132 | 1.601 | 1.22 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 135 | 128 | 129 | 1.488 | 1.15 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 55 | 134 | 0 | 131 | 1.266 | 0.97 |
|  |  | 康立试剂 | 78 | 142 | 0 | 131 | 2.35 | 1.79 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 145 | 136 | 123 | 128 | 1.728 | 1.35 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 134 | 124 | 128 | 3.066 | 2.39 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 10 | 132 | 127 | 131 | 0.88 | 0.67 |
| 氯 | 20250101 | 缺省组 | 678 | 117.4 | 0.0 | 99 | 2.623 | 2.65 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 109.4 | 2.3 | 98.8 | 1.678 | 1.7 |
|  |  | 日立试剂 | 36 | 117.4 | 98.1 | 101 | 1.598 | 1.58 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 109.0 | 96.8 | 101 | 1.72 | 1.71 |
|  |  | 西门子试剂 | 22 | 102.3 | 97.2 | 100 | 1.305 | 1.3 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 112.5 | 97.1 | 101 | 3.15 | 3.12 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 55 | 107.9 | 0.0 | 99.9 | 1.309 | 1.31 |
|  |  | 康立试剂 | 77 | 109.7 | 0.0 | 97.7 | 3.442 | 3.52 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 144 | 106.4 | 86.5 | 97.1 | 2.363 | 2.44 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 106.5 | 90.7 | 98.8 | 2.859 | 2.89 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 10 | 103.9 | 91.1 | 103 | 0.641 | 0.62 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 677 | 178.0 | 0.0 | 83.4 | 2.034 | 2.44 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 92.8 | 78.0 | 82.4 | 1.187 | 1.44 |
|  |  | 日立试剂 | 36 | 93.4 | 80.1 | 83.7 | 1.243 | 1.48 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 88.0 | 79.3 | 81.7 | 1.145 | 1.4 |
|  |  | 西门子试剂 | 22 | 85.3 | 82.0 | 83.8 | 1.177 | 1.41 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 97.0 | 81.0 | 85 | 3.255 | 3.83 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 55 | 91.7 | 0.0 | 83.5 | 1.084 | 1.3 |
|  |  | 康立试剂 | 77 | 92.3 | 0.0 | 84.9 | 2.626 | 3.09 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 144 | 95.7 | 70.4 | 82.5 | 2.001 | 2.43 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 93.7 | 68.7 | 84.8 | 2.317 | 2.73 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 10 | 86.3 | 78.0 | 85 | 1.11 | 1.31 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 678 | 116.3 | 0.0 | 97 | 2.744 | 2.83 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 106.9 | 92.0 | 96.5 | 1.588 | 1.65 |
|  |  | 日立试剂 | 36 | 116.3 | 93.5 | 99 | 1.756 | 1.77 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 107.6 | 93.8 | 98 | 1.944 | 1.98 |
|  |  | 西门子试剂 | 22 | 100.2 | 94.2 | 98 | 1.496 | 1.53 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 110.2 | 93.4 | 98.9 | 3.109 | 3.14 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 55 | 106.3 | 0.0 | 97.3 | 1.104 | 1.13 |
|  |  | 康立试剂 | 77 | 107.1 | 0.0 | 96.6 | 3.125 | 3.23 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 144 | 105.1 | 80.7 | 94.8 | 2.622 | 2.77 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 104.5 | 87.1 | 97.7 | 2.908 | 2.98 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 10 | 100.9 | 87.2 | 99.7 | 1.156 | 1.16 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 677 | 158.0 | 0.0 | 84.2 | 2.212 | 2.63 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 93.8 | 79.0 | 83.3 | 1.174 | 1.41 |
|  |  | 日立试剂 | 36 | 94.6 | 83.0 | 84.8 | 1.139 | 1.34 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 88.4 | 80.7 | 83.1 | 0.86 | 1.03 |
|  |  | 西门子试剂 | 22 | 86.5 | 82.0 | 84.3 | 1.297 | 1.54 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 97.0 | 82.4 | 86 | 2.663 | 3.1 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 55 | 92.5 | 0.0 | 84.3 | 1.138 | 1.35 |
|  |  | 康立试剂 | 77 | 97.4 | 0.0 | 86.4 | 3.252 | 3.76 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 144 | 96.6 | 22.2 | 82.6 | 2.469 | 2.99 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 94.4 | 80.7 | 86.5 | 2.263 | 2.62 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 10 | 87.4 | 77.2 | 85.8 | 1.615 | 1.88 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 676 | 169.0 | 0.0 | 83.4 | 2.184 | 2.62 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 93.4 | 78.2 | 82.6 | 1.247 | 1.51 |
|  |  | 日立试剂 | 36 | 93.2 | 80.0 | 83.8 | 1.406 | 1.68 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 86.6 | 79.7 | 81.8 | 1.257 | 1.54 |
|  |  | 西门子试剂 | 22 | 85.6 | 82.0 | 83.7 | 0.988 | 1.18 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 98.0 | 81.1 | 84.9 | 3.057 | 3.6 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 55 | 94.6 | 0.0 | 83.5 | 1.228 | 1.47 |
|  |  | 康立试剂 | 77 | 101.3 | 0.0 | 86 | 3.653 | 4.25 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 144 | 94.3 | 60.5 | 82.1 | 2.372 | 2.89 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 94.4 | 79.9 | 84.6 | 3.136 | 3.71 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 10 | 85.6 | 77.4 | 84.8 | 0.883 | 1.04 |
| 钙 | 20250101 | 缺省组 | 652 | 3.12 | 0.00 | 2.32 | 0.076 | 3.27 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 31 | 2.48 | 2.25 | 2.37 | 0.027 | 1.14 |
|  |  | 日本和光试剂 | 12 | 2.37 | 2.23 | 2.31 | 0.018 | 0.78 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 2.50 | 1.11 | 2.33 | 0.048 | 2.06 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 2.45 | 2.20 | 2.38 | 0.048 | 2.02 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 16 | 2.39 | 2.20 | 2.3 | 0.043 | 1.87 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 69 | 2.62 | 0.00 | 2.3 | 0.033 | 1.44 |
|  |  | 康立试剂 | 60 | 2.49 | 0.00 | 2.24 | 0.132 | 5.88 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 101 | 2.49 | 0.89 | 2.29 | 0.114 | 4.97 |
|  |  | 上海科华试剂 | 14 | 2.48 | 2.31 | 2.41 | 0.051 | 2.12 |
|  |  | 美康生物试剂 | 38 | 2.45 | 2.22 | 2.33 | 0.04 | 1.72 |
|  |  | 北京九强试剂 | 12 | 2.38 | 2.27 | 2.34 | 0.038 | 1.63 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 32 | 2.45 | 1.21 | 2.38 | 0.026 | 1.09 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 2.40 | 2.16 | 2.33 | 0.068 | 2.92 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 11 | 2.50 | 2.30 | 2.37 | 0.018 | 0.76 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 14 | 2.48 | 2.31 | 2.41 | 0.051 | 2.12 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 652 | 5.60 | 0.00 | 3.02 | 0.079 | 2.61 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 31 | 3.14 | 2.91 | 3.07 | 0.04 | 1.3 |
|  |  | 日本和光试剂 | 12 | 3.12 | 2.98 | 3.05 | 0.041 | 1.34 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 3.26 | 1.78 | 3.06 | 0.084 | 2.74 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 3.43 | 2.86 | 3.02 | 0.066 | 2.18 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 16 | 3.10 | 2.91 | 3.02 | 0.071 | 2.35 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 69 | 3.43 | 0.00 | 3.02 | 0.05 | 1.65 |
|  |  | 康立试剂 | 60 | 3.23 | 0.00 | 2.95 | 0.121 | 4.1 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 101 | 3.84 | 1.16 | 2.95 | 0.161 | 5.46 |
|  |  | 上海科华试剂 | 14 | 3.16 | 2.98 | 3.05 | 0.032 | 1.05 |
|  |  | 美康生物试剂 | 38 | 3.20 | 2.94 | 3.08 | 0.034 | 1.1 |
|  |  | 北京九强试剂 | 12 | 3.13 | 2.98 | 3.05 | 0.057 | 1.87 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 32 | 3.13 | 1.50 | 3.08 | 0.031 | 1.01 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 3.34 | 2.90 | 3.11 | 0.15 | 4.83 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 11 | 5.60 | 3.02 | 3.05 | 0 | 0 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 14 | 3.16 | 2.98 | 3.05 | 0.032 | 1.05 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 652 | 7.40 | 0.00 | 2.3 | 0.089 | 3.88 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 31 | 2.41 | 2.23 | 2.35 | 0.03 | 1.28 |
|  |  | 日本和光试剂 | 12 | 2.36 | 2.20 | 2.29 | 0.025 | 1.09 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 2.47 | 1.09 | 2.31 | 0.034 | 1.47 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 2.43 | 2.15 | 2.36 | 0.026 | 1.1 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 16 | 2.36 | 2.10 | 2.28 | 0.038 | 1.67 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 69 | 2.56 | 0.00 | 2.27 | 0.046 | 2.03 |
|  |  | 康立试剂 | 60 | 2.40 | 0.00 | 2.2 | 0.149 | 6.78 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 101 | 3.45 | 0.84 | 2.27 | 0.142 | 6.25 |
|  |  | 上海科华试剂 | 14 | 2.46 | 2.26 | 2.37 | 0.056 | 2.37 |
|  |  | 美康生物试剂 | 38 | 2.39 | 2.22 | 2.31 | 0.041 | 1.77 |
|  |  | 北京九强试剂 | 12 | 2.36 | 2.27 | 2.32 | 0.04 | 1.72 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 32 | 3.37 | 1.19 | 2.38 | 0.033 | 1.38 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 2.43 | 2.10 | 2.29 | 0.109 | 4.77 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 11 | 7.40 | 2.23 | 2.33 | 0.018 | 0.77 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 14 | 2.46 | 2.26 | 2.37 | 0.056 | 2.37 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 652 | 9.20 | 0.00 | 3.04 | 0.088 | 2.9 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 31 | 3.17 | 2.92 | 3.09 | 0.033 | 1.07 |
|  |  | 日本和光试剂 | 12 | 3.11 | 3.03 | 3.07 | 0.03 | 0.98 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 3.29 | 1.92 | 3.1 | 0.07 | 2.26 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 3.20 | 2.88 | 3.02 | 0.049 | 1.62 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 16 | 3.13 | 2.92 | 3.03 | 0.057 | 1.88 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 69 | 3.47 | 0.00 | 3.02 | 0.048 | 1.59 |
|  |  | 康立试剂 | 60 | 3.30 | 0.00 | 3.01 | 0.093 | 3.09 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 101 | 4.14 | 1.37 | 2.96 | 0.124 | 4.19 |
|  |  | 上海科华试剂 | 14 | 3.13 | 2.92 | 3.03 | 0.041 | 1.36 |
|  |  | 美康生物试剂 | 38 | 3.22 | 2.95 | 3.09 | 0.048 | 1.55 |
|  |  | 北京九强试剂 | 12 | 3.13 | 2.99 | 3.07 | 0.038 | 1.24 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 32 | 3.16 | 1.53 | 3.11 | 0.025 | 0.81 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 3.39 | 2.96 | 3.15 | 0.137 | 4.35 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 11 | 9.20 | 3.05 | 3.09 | 0.031 | 1 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 14 | 3.13 | 2.92 | 3.03 | 0.041 | 1.36 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 651 | 6.60 | 0.00 | 3.02 | 0.081 | 2.68 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 31 | 3.16 | 2.91 | 3.08 | 0.031 | 1.01 |
|  |  | 日本和光试剂 | 12 | 3.14 | 2.96 | 3.05 | 0.037 | 1.21 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 3.26 | 1.83 | 3.09 | 0.062 | 2 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 3.10 | 2.85 | 3.01 | 0.043 | 1.43 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 16 | 3.14 | 2.89 | 3.01 | 0.043 | 1.43 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 69 | 3.45 | 0.00 | 3.02 | 0.058 | 1.92 |
|  |  | 康立试剂 | 60 | 3.26 | 0.00 | 2.94 | 0.118 | 4.02 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 101 | 3.96 | 1.15 | 2.96 | 0.131 | 4.43 |
|  |  | 上海科华试剂 | 14 | 3.14 | 2.98 | 3.03 | 0.026 | 0.86 |
|  |  | 美康生物试剂 | 38 | 3.22 | 2.93 | 3.07 | 0.051 | 1.66 |
|  |  | 北京九强试剂 | 12 | 3.14 | 2.95 | 3.05 | 0.04 | 1.31 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 32 | 3.18 | 1.48 | 3.1 | 0.025 | 0.81 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 3.34 | 2.90 | 3.11 | 0.163 | 5.24 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 11 | 6.60 | 3.02 | 3.06 | 0.044 | 1.44 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 14 | 3.14 | 2.98 | 3.03 | 0.026 | 0.86 |
| 磷 | 20250101 | 缺省组 | 390 | #### | 0.00 | 1.07 | 0.033 | 3.08 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 27 | 1.17 | 1.01 | 1.09 | 0.018 | 1.65 |
|  |  | 日本和光试剂 | 13 | 1.11 | 1.03 | 1.06 | 0.018 | 1.69 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | #### | 1.02 | 1.07 | 0.031 | 2.9 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 1.12 | 0.93 | 1.06 | 0.019 | 1.79 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 17 | 1.10 | 1.00 | 1.06 | 0.03 | 2.84 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 61 | 1.14 | 0.00 | 1.08 | 0.028 | 2.59 |
|  |  | 上海科华试剂 | 16 | 1.18 | 0.93 | 1.1 | 0.035 | 3.19 |
|  |  | 美康生物试剂 | 34 | 1.10 | 0.92 | 1.03 | 0.028 | 2.71 |
|  |  | 北京九强试剂 | 11 | 1.17 | 1.03 | 1.08 | 0.045 | 4.16 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 32 | 1.63 | 1.02 | 1.07 | 0.026 | 2.42 |
|  |  | 中生北控试剂 | 11 | 1.20 | 1.00 | 1.09 | 0.047 | 4.33 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 10 | 75.00 | 1.06 | 1.07 | 0 | 0 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 16 | 1.18 | 0.93 | 1.1 | 0.035 | 3.19 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 390 | 65.00 | 0.00 | 2.26 | 0.078 | 3.45 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 27 | 2.51 | 2.14 | 2.32 | 0.045 | 1.94 |
|  |  | 日本和光试剂 | 13 | 2.38 | 2.17 | 2.3 | 0.047 | 2.05 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 2.42 | 2.21 | 2.27 | 0.047 | 2.07 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 2.53 | 2.29 | 2.42 | 0.037 | 1.53 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 17 | 2.35 | 2.17 | 2.26 | 0.056 | 2.48 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 61 | 2.43 | 0.00 | 2.3 | 0.048 | 2.09 |
|  |  | 上海科华试剂 | 16 | 2.28 | 2.02 | 2.2 | 0.032 | 1.46 |
|  |  | 美康生物试剂 | 34 | 2.30 | 2.07 | 2.23 | 0.039 | 1.75 |
|  |  | 北京九强试剂 | 11 | 2.48 | 2.20 | 2.29 | 0.066 | 2.89 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 32 | 2.45 | 2.08 | 2.19 | 0.03 | 1.37 |
|  |  | 中生北控试剂 | 11 | 2.42 | 2.10 | 2.28 | 0.052 | 2.28 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 10 | 65.00 | 2.17 | 2.24 | 0.009 | 0.4 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 16 | 2.28 | 2.02 | 2.2 | 0.032 | 1.46 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 390 | 52.00 | 0.00 | 1.05 | 0.033 | 3.15 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 27 | 1.15 | 0.99 | 1.05 | 0.018 | 1.71 |
|  |  | 日本和光试剂 | 13 | 1.10 | 1.01 | 1.04 | 0.018 | 1.73 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 1.13 | 0.98 | 1.04 | 0.034 | 3.28 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 1.11 | 0.95 | 1.03 | 0.03 | 2.91 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 17 | 1.10 | 0.97 | 1.03 | 0.031 | 3 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 61 | 1.11 | 0.00 | 1.05 | 0.03 | 2.85 |
|  |  | 上海科华试剂 | 16 | 1.11 | 0.95 | 1.08 | 0.029 | 2.7 |
|  |  | 美康生物试剂 | 34 | 1.39 | 0.91 | 1.01 | 0.035 | 3.45 |
|  |  | 北京九强试剂 | 11 | 1.11 | 0.98 | 1.05 | 0.033 | 3.14 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 32 | 1.62 | 0.97 | 1.06 | 0.018 | 1.7 |
|  |  | 中生北控试剂 | 11 | 1.15 | 0.97 | 1.06 | 0.035 | 3.29 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 10 | 52.00 | 1.04 | 1.05 | 0.009 | 0.86 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 16 | 1.11 | 0.95 | 1.08 | 0.029 | 2.7 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 390 | 32.00 | 0.00 | 2.22 | 0.083 | 3.75 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 27 | 2.46 | 2.18 | 2.28 | 0.035 | 1.54 |
|  |  | 日本和光试剂 | 13 | 2.33 | 2.12 | 2.26 | 0.045 | 2 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 2.36 | 2.18 | 2.24 | 0.048 | 2.15 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 2.48 | 2.22 | 2.37 | 0.059 | 2.49 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 17 | 2.30 | 2.12 | 2.19 | 0.032 | 1.46 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 61 | 2.42 | 0.00 | 2.25 | 0.048 | 2.13 |
|  |  | 上海科华试剂 | 16 | 2.18 | 1.92 | 2.14 | 0.029 | 1.35 |
|  |  | 美康生物试剂 | 34 | 5.74 | 2.03 | 2.19 | 0.048 | 2.19 |
|  |  | 北京九强试剂 | 11 | 2.45 | 2.15 | 2.22 | 0.046 | 2.07 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 32 | 2.43 | 2.03 | 2.14 | 0.026 | 1.21 |
|  |  | 中生北控试剂 | 11 | 2.35 | 2.19 | 2.25 | 0.044 | 1.96 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 10 | 32.00 | 2.13 | 2.18 | 0.019 | 0.87 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 16 | 2.18 | 1.92 | 2.14 | 0.029 | 1.35 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 389 | 78.00 | 0.00 | 2.26 | 0.085 | 3.76 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 27 | 2.54 | 2.20 | 2.33 | 0.048 | 2.06 |
|  |  | 日本和光试剂 | 13 | 2.40 | 2.17 | 2.28 | 0.048 | 2.11 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 2.39 | 2.22 | 2.29 | 0.043 | 1.88 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 2.51 | 2.33 | 2.42 | 0.019 | 0.79 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 17 | 2.40 | 2.18 | 2.24 | 0.036 | 1.61 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 61 | 2.41 | 0.00 | 2.29 | 0.047 | 2.05 |
|  |  | 上海科华试剂 | 16 | 2.24 | 1.96 | 2.18 | 0.018 | 0.82 |
|  |  | 美康生物试剂 | 34 | 2.44 | 2.10 | 2.23 | 0.045 | 2.02 |
|  |  | 北京九强试剂 | 11 | 2.48 | 2.20 | 2.27 | 0.064 | 2.82 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 32 | 2.43 | 2.06 | 2.19 | 0.024 | 1.1 |
|  |  | 中生北控试剂 | 11 | 2.43 | 2.26 | 2.3 | 0.03 | 1.3 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 10 | 78.00 | 2.16 | 2.23 | 0.009 | 0.4 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 16 | 2.24 | 1.96 | 2.18 | 0.018 | 0.82 |
| 血糖 | 20250101 | 缺省组 | 1455 | 35.00 | 3.80 | 4.76 | 0.153 | 3.21 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 25 | 4.82 | 4.30 | 4.63 | 0.062 | 1.34 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 5.03 | 4.64 | 4.79 | 0.128 | 2.67 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 4.85 | 4.64 | 4.72 | 0.045 | 0.95 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 4.90 | 4.10 | 4.62 | 0.083 | 1.79 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 37 | 4.90 | 4.40 | 4.62 | 0.108 | 2.34 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 522 | 7.80 | 3.95 | 4.79 | 0.134 | 2.8 |
|  |  | 利德曼试剂 | 22 | 5.02 | 4.30 | 4.7 | 0.167 | 3.55 |
|  |  | 上海科华试剂 | 64 | 5.70 | 4.52 | 4.77 | 0.139 | 2.91 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 5.24 | 4.45 | 4.83 | 0.15 | 3.11 |
|  |  | 美康生物试剂 | 106 | 5.10 | 4.27 | 4.66 | 0.093 | 2 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 4.89 | 4.56 | 4.66 | 0.079 | 1.7 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 82 | 5.25 | 4.49 | 4.72 | 0.047 | 1 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 5.14 | 4.37 | 4.68 | 0.186 | 3.98 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 5.66 | 4.48 | 4.92 | 0.152 | 3.09 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 5.47 | 4.61 | 4.75 | 0.11 | 2.31 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 5.75 | 3.80 | 4.8 | 0.12 | 2.5 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 5.54 | 4.53 | 4.94 | 0.211 | 4.27 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 5.71 | 4.45 | 4.94 | 0.207 | 4.19 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 4.89 | 4.35 | 4.45 | 0.017 | 0.38 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 4.92 | 4.35 | 4.59 | 0.113 | 2.46 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 6.26 | 4.45 | 4.8 | 0.157 | 3.27 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 1455 | 20.50 | 5.60 | 16.4 | 0.468 | 2.85 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 25 | 16.54 | 15.12 | 16.2 | 0.191 | 1.18 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 17.21 | 15.49 | 16.7 | 0.437 | 2.62 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 16.87 | 15.92 | 16.3 | 0.207 | 1.27 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 16.80 | 14.30 | 16.1 | 0.295 | 1.83 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 37 | 17.51 | 15.45 | 16.2 | 0.314 | 1.94 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 522 | 20.50 | 14.01 | 16.6 | 0.443 | 2.68 |
|  |  | 利德曼试剂 | 22 | 17.21 | 15.07 | 16.3 | 0.241 | 1.48 |
|  |  | 上海科华试剂 | 64 | 20.00 | 15.27 | 16.5 | 0.432 | 2.62 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 18.42 | 15.33 | 16.6 | 0.437 | 2.63 |
|  |  | 美康生物试剂 | 106 | 17.30 | 13.75 | 16.1 | 0.267 | 1.65 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 16.74 | 15.48 | 16 | 0.322 | 2.01 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 82 | 17.80 | 15.49 | 16.3 | 0.141 | 0.86 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 17.31 | 14.14 | 16.3 | 0.567 | 3.49 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 19.41 | 14.68 | 16.4 | 0.437 | 2.66 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 18.50 | 16.13 | 16.4 | 0.296 | 1.8 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 19.39 | 5.60 | 16.5 | 0.35 | 2.12 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 17.83 | 15.86 | 17 | 0.563 | 3.32 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 18.68 | 15.08 | 16.7 | 0.668 | 4.01 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 16.70 | 15.10 | 15.2 | 0.052 | 0.34 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 16.80 | 15.30 | 16.1 | 0.5 | 3.11 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 19.55 | 15.24 | 16.7 | 0.856 | 5.12 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1455 | 15.80 | 3.01 | 4.03 | 0.123 | 3.06 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 25 | 4.10 | 3.78 | 3.92 | 0.052 | 1.33 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 4.20 | 3.95 | 4.06 | 0.089 | 2.19 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 4.16 | 3.80 | 4 | 0.043 | 1.08 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 4.00 | 3.70 | 3.91 | 0.073 | 1.87 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 37 | 4.10 | 3.60 | 3.91 | 0.087 | 2.22 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 522 | 6.34 | 3.01 | 4.05 | 0.109 | 2.69 |
|  |  | 利德曼试剂 | 22 | 4.30 | 3.68 | 3.98 | 0.103 | 2.59 |
|  |  | 上海科华试剂 | 64 | 15.80 | 3.78 | 4.03 | 0.129 | 3.21 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 4.37 | 3.73 | 4.08 | 0.1 | 2.45 |
|  |  | 美康生物试剂 | 106 | 4.30 | 3.57 | 3.94 | 0.08 | 2.03 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 4.24 | 3.82 | 3.97 | 0.052 | 1.31 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 82 | 5.50 | 3.40 | 3.99 | 0.042 | 1.05 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 4.32 | 3.78 | 4 | 0.153 | 3.82 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 4.87 | 3.91 | 4.17 | 0.132 | 3.17 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 4.57 | 3.94 | 4.04 | 0.076 | 1.88 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 10.50 | 3.72 | 4.05 | 0.111 | 2.74 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 4.60 | 3.87 | 4.17 | 0.158 | 3.79 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 4.54 | 3.76 | 4.19 | 0.192 | 4.58 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 4.34 | 3.53 | 3.68 | 0.034 | 0.93 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 4.12 | 3.71 | 3.83 | 0.096 | 2.51 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 4.52 | 3.68 | 4.07 | 0.196 | 4.81 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 1454 | 20.20 | 4.20 | 15.5 | 0.437 | 2.82 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 25 | 16.00 | 14.20 | 15.3 | 0.187 | 1.22 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 16.50 | 14.24 | 15.7 | 0.466 | 2.97 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 15.98 | 14.98 | 15.4 | 0.193 | 1.25 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 16.05 | 13.30 | 15.2 | 0.161 | 1.06 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 37 | 16.62 | 14.80 | 15.4 | 0.293 | 1.91 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 521 | 20.20 | 13.27 | 15.6 | 0.423 | 2.72 |
|  |  | 利德曼试剂 | 22 | 16.43 | 14.48 | 15.4 | 0.367 | 2.38 |
|  |  | 上海科华试剂 | 64 | 18.90 | 14.70 | 15.5 | 0.415 | 2.67 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 16.88 | 14.50 | 15.7 | 0.387 | 2.47 |
|  |  | 美康生物试剂 | 106 | 16.41 | 13.74 | 15.2 | 0.289 | 1.9 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 15.91 | 13.29 | 15.2 | 0.22 | 1.45 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 82 | 16.80 | 14.78 | 15.5 | 0.18 | 1.16 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 16.47 | 13.89 | 15.4 | 0.508 | 3.31 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 18.14 | 14.07 | 15.5 | 0.342 | 2.21 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 17.28 | 15.19 | 15.6 | 0.435 | 2.79 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 18.21 | 4.20 | 15.7 | 0.348 | 2.22 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 16.91 | 14.91 | 16 | 0.697 | 4.36 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 17.14 | 13.93 | 15.9 | 0.606 | 3.82 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 16.18 | 13.33 | 14.2 | 0.078 | 0.55 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 15.80 | 14.44 | 15.2 | 0.529 | 3.48 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 17.82 | 14.15 | 16.1 | 1.407 | 8.72 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 1454 | 19.81 | 2.90 | 16.4 | 0.463 | 2.82 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 25 | 17.10 | 14.96 | 16.2 | 0.161 | 1 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 17.43 | 15.23 | 16.5 | 0.505 | 3.05 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 16.91 | 15.87 | 16.3 | 0.209 | 1.28 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 16.50 | 14.60 | 16 | 0.207 | 1.3 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 37 | 17.54 | 15.33 | 16.2 | 0.343 | 2.12 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 522 | 19.31 | 13.02 | 16.5 | 0.427 | 2.59 |
|  |  | 利德曼试剂 | 22 | 17.23 | 14.84 | 16.3 | 0.357 | 2.19 |
|  |  | 上海科华试剂 | 64 | 19.81 | 15.52 | 16.4 | 0.366 | 2.23 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 17.67 | 15.31 | 16.6 | 0.381 | 2.3 |
|  |  | 美康生物试剂 | 106 | 18.08 | 14.20 | 16.1 | 0.238 | 1.48 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 16.77 | 15.42 | 16 | 0.257 | 1.61 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 82 | 18.00 | 15.32 | 16.4 | 0.257 | 1.56 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 17.42 | 14.50 | 16.2 | 0.663 | 4.1 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 18.68 | 15.21 | 16.5 | 0.447 | 2.72 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 18.50 | 16.12 | 16.5 | 0.353 | 2.15 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 19.12 | 2.90 | 16.6 | 0.405 | 2.44 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 18.01 | 15.76 | 17 | 0.7 | 4.12 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 17.78 | 14.53 | 16.7 | 0.53 | 3.18 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 16.84 | 15.11 | 15.4 | 0.151 | 0.98 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 16.89 | 15.19 | 16.2 | 0.384 | 2.37 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 19.28 | 15.30 | 16.7 | 1.163 | 6.97 |
| 尿素 | 20250101 | 缺省组 | 1442 | #### | 3.16 | 5.12 | 0.198 | 3.87 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 27 | 5.64 | 4.99 | 5.12 | 0.085 | 1.66 |
|  |  | 中生北控试剂 | 13 | 6.15 | 4.50 | 5.1 | 0.279 | 5.47 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 5.40 | 4.70 | 5.09 | 0.12 | 2.36 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 5.47 | 5.10 | 5.28 | 0.127 | 2.41 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 5.62 | 4.80 | 5.09 | 0.143 | 2.81 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 515 | 9.13 | 3.71 | 5.18 | 0.2 | 3.86 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 5.75 | 4.35 | 5.07 | 0.16 | 3.15 |
|  |  | 上海科华试剂 | 61 | 5.90 | 3.71 | 5.02 | 0.184 | 3.66 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 5.40 | 4.62 | 5.02 | 0.122 | 2.43 |
|  |  | 美康生物试剂 | 106 | 6.00 | 4.39 | 5.05 | 0.094 | 1.86 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 5.23 | 4.80 | 5.03 | 0.085 | 1.69 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 83 | 5.63 | 4.61 | 5.24 | 0.088 | 1.68 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 5.62 | 4.34 | 4.96 | 0.15 | 3.02 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 5.84 | 3.16 | 5.22 | 0.238 | 4.56 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 5.40 | 4.85 | 5 | 0.134 | 2.68 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 6.17 | 3.92 | 5.06 | 0.149 | 2.95 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 6.12 | 4.52 | 5.01 | 0.268 | 5.35 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 5.48 | 4.60 | 5.06 | 0.208 | 4.11 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 5.80 | 4.60 | 4.83 | 0.147 | 3.04 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 5.80 | 4.20 | 5.16 | 0.331 | 6.42 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 6.24 | 4.51 | 5.07 | 0.575 | 11.3 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 1442 | #### | 6.95 | 16 | 0.618 | 3.87 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 27 | 17.60 | 15.29 | 16.1 | 0.286 | 1.78 |
|  |  | 中生北控试剂 | 13 | 17.59 | 13.60 | 16.2 | 0.528 | 3.25 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 16.80 | 15.40 | 16.1 | 0.391 | 2.43 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 17.00 | 15.30 | 16.3 | 0.246 | 1.51 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 16.42 | 14.80 | 15.7 | 0.415 | 2.64 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 515 | #### | 11.75 | 16.3 | 0.52 | 3.18 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 16.80 | 14.22 | 15.7 | 0.585 | 3.72 |
|  |  | 上海科华试剂 | 61 | 19.70 | 12.31 | 15.7 | 0.463 | 2.96 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 17.40 | 14.41 | 15.7 | 0.477 | 3.04 |
|  |  | 美康生物试剂 | 106 | 17.46 | 13.90 | 15.8 | 0.315 | 2 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 16.55 | 15.20 | 15.8 | 0.444 | 2.82 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 83 | 17.08 | 14.22 | 16.2 | 0.169 | 1.05 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 17.03 | 13.06 | 15.7 | 0.45 | 2.86 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 17.29 | 6.95 | 15 | 0.735 | 4.92 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 16.50 | 14.40 | 15.7 | 0.537 | 3.43 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 18.46 | 7.53 | 15.9 | 0.385 | 2.43 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 19.29 | 13.98 | 15.5 | 0.888 | 5.72 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 16.25 | 13.56 | 15.4 | 0.564 | 3.67 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 15.45 | 13.10 | 14.4 | 0.107 | 0.75 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 16.60 | 13.20 | 15.5 | 1.152 | 7.42 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 17.34 | 13.64 | 15.7 | 0.946 | 6.05 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1442 | 10.20 | 2.46 | 5.34 | 0.214 | 4.01 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 27 | 5.80 | 5.10 | 5.35 | 0.119 | 2.23 |
|  |  | 中生北控试剂 | 13 | 6.34 | 4.80 | 5.33 | 0.351 | 6.58 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 5.53 | 4.70 | 5.34 | 0.126 | 2.36 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 5.83 | 5.20 | 5.57 | 0.116 | 2.08 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 6.08 | 4.94 | 5.3 | 0.139 | 2.62 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 515 | 7.17 | 3.89 | 5.41 | 0.183 | 3.38 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 6.00 | 4.75 | 5.27 | 0.173 | 3.28 |
|  |  | 上海科华试剂 | 61 | 6.32 | 4.07 | 5.23 | 0.176 | 3.36 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 5.70 | 4.72 | 5.2 | 0.163 | 3.14 |
|  |  | 美康生物试剂 | 106 | 6.38 | 4.63 | 5.25 | 0.097 | 1.85 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 5.49 | 5.02 | 5.25 | 0.156 | 2.97 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 83 | 6.00 | 2.46 | 5.48 | 0.077 | 1.41 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 5.80 | 4.72 | 5.21 | 0.131 | 2.51 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 5.99 | 3.04 | 5.44 | 0.252 | 4.63 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 5.60 | 5.00 | 5.24 | 0.164 | 3.13 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 10.20 | 3.59 | 5.25 | 0.163 | 3.1 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 6.44 | 4.77 | 5.24 | 0.288 | 5.5 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 5.72 | 4.80 | 5.22 | 0.239 | 4.58 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 5.30 | 4.49 | 4.87 | 0.071 | 1.46 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 6.20 | 4.50 | 5.3 | 0.425 | 8.02 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 6.29 | 4.71 | 5.15 | 0.165 | 3.2 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 1441 | #### | 0.97 | 15.5 | 0.548 | 3.54 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 27 | 16.81 | 15.00 | 15.6 | 0.285 | 1.83 |
|  |  | 中生北控试剂 | 13 | 16.66 | 13.65 | 15.6 | 0.351 | 2.25 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 16.33 | 15.00 | 15.7 | 0.365 | 2.33 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 16.01 | 14.90 | 15.8 | 0.091 | 0.58 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 16.12 | 14.40 | 15.4 | 0.358 | 2.33 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 514 | 20.53 | 0.97 | 15.7 | 0.546 | 3.47 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 16.20 | 14.01 | 15.2 | 0.694 | 4.55 |
|  |  | 上海科华试剂 | 61 | #### | 11.89 | 15.2 | 0.435 | 2.85 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 17.40 | 14.09 | 15.4 | 0.613 | 3.98 |
|  |  | 美康生物试剂 | 106 | 16.96 | 13.20 | 15.3 | 0.23 | 1.5 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 15.93 | 14.28 | 15.3 | 0.29 | 1.89 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 83 | 16.07 | 12.73 | 15.7 | 0.161 | 1.02 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 16.37 | 12.70 | 15.3 | 0.258 | 1.69 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 17.18 | 6.84 | 14.7 | 0.849 | 5.76 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 16.00 | 13.96 | 15.3 | 0.461 | 3.02 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 17.76 | 6.50 | 15.4 | 0.418 | 2.71 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 18.56 | 13.59 | 15 | 0.524 | 3.5 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 15.88 | 12.97 | 15.1 | 0.435 | 2.89 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 15.16 | 13.07 | 13.9 | 0.101 | 0.73 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 16.55 | 12.70 | 15.2 | 1.18 | 7.76 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 16.51 | 13.49 | 14.4 | 0.893 | 6.18 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 1441 | 36.60 | 1.58 | 16 | 0.617 | 3.86 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 27 | 17.25 | 15.52 | 16.1 | 0.33 | 2.04 |
|  |  | 中生北控试剂 | 13 | 17.50 | 12.95 | 16 | 0.361 | 2.26 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 17.10 | 15.34 | 16.1 | 0.285 | 1.77 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 16.60 | 15.48 | 16.2 | 0.326 | 2.01 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 16.43 | 14.85 | 15.8 | 0.352 | 2.23 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 515 | 21.30 | 11.33 | 16.3 | 0.509 | 3.12 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 16.30 | 14.05 | 15.7 | 0.47 | 3 |
|  |  | 上海科华试剂 | 61 | 19.45 | 12.06 | 15.5 | 0.592 | 3.81 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 17.40 | 14.48 | 15.5 | 0.447 | 2.88 |
|  |  | 美康生物试剂 | 106 | 17.07 | 13.75 | 15.7 | 0.273 | 1.74 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 17.02 | 14.35 | 15.7 | 0.42 | 2.67 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 83 | 36.60 | 13.35 | 16.1 | 0.319 | 1.98 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 17.11 | 12.83 | 15.8 | 0.298 | 1.89 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 17.38 | 6.94 | 14.9 | 0.676 | 4.54 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 16.40 | 14.40 | 15.7 | 0.499 | 3.18 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 35.06 | 9.90 | 15.8 | 0.557 | 3.52 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 19.20 | 14.23 | 15.6 | 0.863 | 5.55 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 16.85 | 13.19 | 15.4 | 0.491 | 3.18 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 15.48 | 13.82 | 14.4 | 0.144 | 1 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 16.85 | 13.00 | 15.7 | 0.946 | 6.01 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 18.58 | 13.85 | 15.4 | 0.805 | 5.23 |
| 尿酸 | 20250101 | 缺省组 | 1430 | 598 | 174 | 270 | 9.044 | 3.35 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 280 | 262 | 270 | 5.32 | 1.97 |
|  |  | 中生北控试剂 | 13 | 290 | 249 | 273 | 13.29 | 4.87 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 280 | 251 | 261 | 4.609 | 1.77 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 295 | 261 | 277 | 5.933 | 2.14 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 285 | 260 | 270 | 5.189 | 1.92 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 506 | 440 | 174 | 267 | 9.42 | 3.53 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 297 | 235 | 275 | 6.633 | 2.42 |
|  |  | 上海科华试剂 | 62 | 313 | 246 | 276 | 6.064 | 2.19 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 286 | 250 | 265 | 5.047 | 1.9 |
|  |  | 美康生物试剂 | 105 | 300 | 251 | 277 | 6.256 | 2.26 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 274 | 258 | 268 | 4.778 | 1.78 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 84 | 277 | 248 | 266 | 3.387 | 1.27 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 298 | 240 | 270 | 8.064 | 2.98 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 314 | 243 | 273 | 9.628 | 3.52 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 271 | 251 | 263 | 7.303 | 2.78 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 520 | 235 | 270 | 6.455 | 2.39 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 308 | 241 | 267 | 18.08 | 6.78 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 293 | 244 | 273 | 5.881 | 2.16 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 285 | 270 | 274 | 1.833 | 0.67 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 282 | 262 | 273 | 3.455 | 1.26 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 332 | 238 | 263 | 17.68 | 6.73 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 1430 | 838 | 7 | 590 | 17.19 | 2.91 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 619 | 579 | 601 | 13.21 | 2.2 |
|  |  | 中生北控试剂 | 13 | 653 | 560 | 611 | 17.85 | 2.92 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 612 | 545 | 573 | 9.059 | 1.58 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 622 | 536 | 601 | 13.8 | 2.29 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 626 | 562 | 597 | 9.799 | 1.64 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 506 | 707 | 277 | 586 | 19.65 | 3.35 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 634 | 562 | 590 | 10.75 | 1.82 |
|  |  | 上海科华试剂 | 62 | 681 | 7 | 589 | 12.91 | 2.19 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 614 | 541 | 574 | 15.44 | 2.69 |
|  |  | 美康生物试剂 | 105 | 830 | 559 | 600 | 9.16 | 1.53 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 607 | 568 | 590 | 8.568 | 1.45 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 84 | 615 | 290 | 592 | 5.273 | 0.89 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 616 | 494 | 593 | 15.35 | 2.59 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 649 | 524 | 582 | 19.56 | 3.36 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 617 | 552 | 580 | 24.44 | 4.21 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 667 | 263 | 594 | 8.511 | 1.43 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 838 | 518 | 578 | 33.79 | 5.85 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 645 | 539 | 589 | 20.76 | 3.52 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 617 | 575 | 585 | 3.439 | 0.59 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 619 | 583 | 591 | 5.776 | 0.98 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 632 | 505 | 567 | 33.87 | 5.97 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1430 | 330 | 160 | 271 | 9.454 | 3.48 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 281 | 261 | 270 | 3.095 | 1.15 |
|  |  | 中生北控试剂 | 13 | 305 | 260 | 278 | 5.189 | 1.87 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 280 | 252 | 262 | 4.936 | 1.89 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 299 | 246 | 278 | 6.851 | 2.46 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 298 | 260 | 271 | 5.815 | 2.15 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 506 | 330 | 227 | 267 | 10.45 | 3.91 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 299 | 247 | 274 | 7.862 | 2.86 |
|  |  | 上海科华试剂 | 62 | 323 | 255 | 277 | 5.078 | 1.83 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 279 | 249 | 268 | 4.98 | 1.86 |
|  |  | 美康生物试剂 | 105 | 308 | 258 | 280 | 6.494 | 2.32 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 280 | 260 | 271 | 6.079 | 2.24 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 84 | 278 | 160 | 267 | 3.283 | 1.23 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 300 | 246 | 273 | 3.407 | 1.25 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 312 | 249 | 274 | 8.554 | 3.12 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 294 | 255 | 266 | 9.109 | 3.43 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 321 | 244 | 273 | 5.92 | 2.17 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 287 | 238 | 267 | 16.33 | 6.12 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 298 | 242 | 273 | 5.936 | 2.17 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 302 | 271 | 279 | 1.881 | 0.67 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 284 | 260 | 273 | 7.666 | 2.81 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 293 | 236 | 268 | 16.28 | 6.08 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 1429 | 795 | 210 | 573 | 15.82 | 2.76 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 599 | 565 | 580 | 10.05 | 1.73 |
|  |  | 中生北控试剂 | 13 | 622 | 535 | 586 | 32.11 | 5.48 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 601 | 540 | 557 | 7.07 | 1.27 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 605 | 551 | 586 | 12.11 | 2.07 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 612 | 552 | 580 | 9.374 | 1.62 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 505 | 688 | 447 | 570 | 18.61 | 3.26 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 619 | 546 | 578 | 11.88 | 2.05 |
|  |  | 上海科华试剂 | 62 | 673 | 504 | 572 | 10.52 | 1.84 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 587 | 530 | 557 | 13.04 | 2.34 |
|  |  | 美康生物试剂 | 105 | 650 | 543 | 581 | 7.952 | 1.37 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 590 | 540 | 570 | 7.876 | 1.38 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 84 | 599 | 507 | 575 | 5.027 | 0.87 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 592 | 495 | 577 | 11.81 | 2.05 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 619 | 510 | 565 | 16.91 | 3 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 601 | 530 | 563 | 25.82 | 4.58 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 639 | 210 | 576 | 8.533 | 1.48 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 795 | 515 | 563 | 32.64 | 5.8 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 625 | 517 | 571 | 12.43 | 2.18 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 614 | 557 | 569 | 3.52 | 0.62 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 588 | 568 | 575 | 3.32 | 0.58 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 618 | 483 | 551 | 24.99 | 4.53 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 1429 | 839 | 150 | 591 | 17.26 | 2.92 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 616 | 578 | 600 | 11.61 | 1.93 |
|  |  | 中生北控试剂 | 13 | 647 | 559 | 610 | 11.91 | 1.95 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 614 | 559 | 574 | 7.953 | 1.39 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 627 | 575 | 601 | 11.72 | 1.95 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 624 | 572 | 598 | 11.91 | 1.99 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 506 | 719 | 290 | 587 | 19.94 | 3.4 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 628 | 552 | 593 | 8.644 | 1.46 |
|  |  | 上海科华试剂 | 62 | 700 | 532 | 588 | 13.9 | 2.36 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 609 | 542 | 574 | 12.58 | 2.19 |
|  |  | 美康生物试剂 | 105 | 660 | 559 | 598 | 8.654 | 1.45 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 614 | 565 | 591 | 8.406 | 1.42 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 84 | 625 | 517 | 594 | 6.245 | 1.05 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 618 | 504 | 596 | 14.47 | 2.42 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 616 | 524 | 584 | 13.88 | 2.38 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 616 | 547 | 579 | 24.55 | 4.24 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 653 | 150 | 595 | 8.559 | 1.44 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 839 | 529 | 584 | 34.52 | 5.91 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 642 | 531 | 591 | 16.59 | 2.81 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 621 | 562 | 576 | 1.804 | 0.31 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 608 | 588 | 593 | 4.527 | 0.76 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 643 | 478 | 571 | 49.89 | 8.74 |
| 肌酐 | 20250101 | 缺省组 | 1455 | 521 | 103 | 142 | 6.19 | 4.37 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 153 | 140 | 144 | 3.231 | 2.24 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 154 | 135 | 145 | 4.079 | 2.82 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 175 | 140 | 149 | 2.855 | 1.92 |
|  |  | 西门子试剂 | 10 | 148 | 137 | 143 | 1.797 | 1.25 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 157 | 134 | 145 | 4.76 | 3.29 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 518 | 230 | 111 | 138 | 5.745 | 4.15 |
|  |  | 利德曼试剂 | 24 | 149 | 122 | 141 | 5.207 | 3.69 |
|  |  | 上海科华试剂 | 67 | 165 | 131 | 143 | 4.107 | 2.88 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 156 | 132 | 146 | 4.953 | 3.39 |
|  |  | 美康生物试剂 | 109 | 153 | 121 | 139 | 3.206 | 2.3 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 150 | 140 | 145 | 3.73 | 2.58 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 83 | 171 | 131 | 145 | 1.738 | 1.2 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 23 | 152 | 126 | 146 | 3.359 | 2.3 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 167 | 126 | 141 | 6.95 | 4.95 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 151 | 136 | 143 | 1.9 | 1.33 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 91 | 181 | 110 | 144 | 3.366 | 2.33 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 159 | 127 | 146 | 7.426 | 5.07 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 167 | 124 | 146 | 4.976 | 3.42 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 141 | 124 | 129 | 1.822 | 1.41 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 148 | 132 | 142 | 5.107 | 3.6 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 229 | 118 | 155 | 10.43 | 6.73 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 1455 | 5111 | 6 | 501 | 18.47 | 3.69 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 532 | 450 | 507 | 3.719 | 0.73 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 535 | 493 | 507 | 13.17 | 2.6 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 526 | 478 | 505 | 8.357 | 1.66 |
|  |  | 西门子试剂 | 10 | 519 | 497 | 505 | 6.245 | 1.24 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 535 | 453 | 512 | 17.2 | 3.36 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 518 | 775 | 415 | 496 | 18.4 | 3.71 |
|  |  | 利德曼试剂 | 24 | 537 | 466 | 499 | 14.72 | 2.95 |
|  |  | 上海科华试剂 | 67 | 5111 | 465 | 500 | 11 | 2.2 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 554 | 467 | 508 | 11.81 | 2.33 |
|  |  | 美康生物试剂 | 109 | 540 | 443 | 493 | 9.754 | 1.98 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 542 | 446 | 512 | 15.13 | 2.95 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 83 | 540 | 457 | 513 | 5.178 | 1.01 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 23 | 537 | 452 | 510 | 20.91 | 4.1 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 585 | 438 | 492 | 16.83 | 3.42 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 510 | 467 | 496 | 10.32 | 2.08 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 91 | 557 | 50 | 507 | 8.15 | 1.61 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 552 | 454 | 520 | 21.27 | 4.09 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 587 | 451 | 504 | 21.18 | 4.2 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 498 | 436 | 441 | 2.967 | 0.67 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 510 | 471 | 488 | 16.8 | 3.44 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 754 | 406 | 521 | 81.92 | 15.7 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1455 | 279 | 68 | 155 | 7.439 | 4.81 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 174 | 152 | 158 | 2.901 | 1.83 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 168 | 149 | 157 | 5.649 | 3.6 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 178 | 71 | 162 | 3.956 | 2.44 |
|  |  | 西门子试剂 | 10 | 164 | 147 | 158 | 3.514 | 2.23 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 170 | 146 | 161 | 4.735 | 2.95 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 518 | 209 | 122 | 151 | 6.362 | 4.22 |
|  |  | 利德曼试剂 | 24 | 165 | 127 | 154 | 7.013 | 4.55 |
|  |  | 上海科华试剂 | 67 | 189 | 147 | 156 | 4.498 | 2.88 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 177 | 146 | 159 | 6.414 | 4.03 |
|  |  | 美康生物试剂 | 109 | 194 | 132 | 152 | 5.068 | 3.34 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 166 | 154 | 159 | 4.28 | 2.69 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 83 | 189 | 144 | 159 | 1.823 | 1.15 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 23 | 170 | 146 | 162 | 2.826 | 1.74 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 180 | 137 | 154 | 6.179 | 4.03 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 164 | 146 | 157 | 3.564 | 2.27 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 91 | 183 | 68 | 158 | 4.67 | 2.95 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 173 | 139 | 160 | 7.626 | 4.75 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 200 | 137 | 159 | 5.581 | 3.52 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 163 | 135 | 140 | 1.786 | 1.27 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 160 | 143 | 156 | 3.958 | 2.54 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 264 | 135 | 166 | 22.92 | 13.8 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 1454 | 783 | 5 | 489 | 17.37 | 3.55 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 527 | 443 | 491 | 8.239 | 1.68 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 520 | 464 | 492 | 17.57 | 3.57 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 513 | 471 | 494 | 6.888 | 1.4 |
|  |  | 西门子试剂 | 10 | 502 | 482 | 489 | 4.815 | 0.98 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 525 | 447 | 503 | 14.66 | 2.91 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 517 | 721 | 174 | 484 | 18.02 | 3.72 |
|  |  | 利德曼试剂 | 24 | 530 | 455 | 490 | 18.1 | 3.69 |
|  |  | 上海科华试剂 | 67 | 595 | 455 | 489 | 9.822 | 2.01 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 539 | 50 | 497 | 15.17 | 3.05 |
|  |  | 美康生物试剂 | 109 | 526 | 430 | 479 | 10.67 | 2.23 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 529 | 442 | 503 | 17.3 | 3.44 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 83 | 531 | 212 | 506 | 4.775 | 0.94 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 23 | 530 | 439 | 495 | 23.24 | 4.69 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 566 | 149 | 483 | 11.72 | 2.42 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 509 | 448 | 490 | 14.43 | 2.95 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 91 | 549 | 5 | 495 | 10.02 | 2.02 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 523 | 442 | 507 | 12.52 | 2.47 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 564 | 429 | 489 | 16.22 | 3.32 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 493 | 432 | 441 | 3.215 | 0.73 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 510 | 456 | 487 | 10.93 | 2.25 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 783 | 393 | 497 | 58.25 | 11.7 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 1454 | 765 | 99 | 502 | 17.23 | 3.44 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 550 | 451 | 505 | 1.886 | 0.37 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 560 | 484 | 511 | 20.11 | 3.94 |
|  |  | 罗氏试剂 | 29 | 530 | 482 | 504 | 8.425 | 1.67 |
|  |  | 西门子试剂 | 10 | 514 | 496 | 503 | 5.952 | 1.18 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 535 | 443 | 511 | 17.47 | 3.42 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 518 | 753 | 202 | 497 | 17.5 | 3.52 |
|  |  | 利德曼试剂 | 24 | 528 | 469 | 501 | 14.15 | 2.83 |
|  |  | 上海科华试剂 | 67 | 613 | 465 | 500 | 8 | 1.6 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 551 | 477 | 508 | 12.17 | 2.39 |
|  |  | 美康生物试剂 | 109 | 542 | 449 | 492 | 9.582 | 1.95 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 543 | 490 | 514 | 16.78 | 3.26 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 83 | 559 | 455 | 517 | 3.227 | 0.62 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 23 | 536 | 437 | 509 | 19.6 | 3.85 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 565 | 457 | 492 | 15.43 | 3.13 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 517 | 463 | 498 | 15.05 | 3.02 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 91 | 601 | 99 | 507 | 7.925 | 1.56 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 542 | 453 | 511 | 21.18 | 4.15 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 587 | 448 | 506 | 15.09 | 2.98 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 504 | 446 | 453 | 4.638 | 1.02 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 520 | 470 | 499 | 7.205 | 1.45 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 765 | 407 | 528 | 82.35 | 15.6 |
| 总蛋白 | 20250101 | 缺省组 | 1439 | 639.0 | 41.3 | 64.2 | 1.431 | 2.23 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 27 | 64.9 | 61.1 | 63.7 | 0.838 | 1.32 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 67.8 | 62.6 | 64.1 | 1.287 | 2.01 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 65.3 | 59.2 | 63.1 | 0.927 | 1.47 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 67.8 | 63.0 | 65.1 | 1.157 | 1.78 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 38 | 70.0 | 62.4 | 65 | 1.001 | 1.54 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 512 | 104.0 | 41.3 | 64.6 | 1.122 | 1.74 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 67.6 | 61.2 | 64.9 | 1.772 | 2.73 |
|  |  | 上海科华试剂 | 61 | 639.0 | 56.8 | 64.3 | 1.132 | 1.76 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 32 | 67.1 | 62.3 | 64.7 | 1.205 | 1.86 |
|  |  | 美康生物试剂 | 104 | 70.0 | 58.2 | 64.6 | 0.815 | 1.26 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 65.0 | 62.1 | 64 | 0.845 | 1.32 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 71.8 | 59.0 | 64.4 | 0.652 | 1.01 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 67.2 | 55.6 | 63.4 | 1.849 | 2.92 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 34 | 78.7 | 56.8 | 63.3 | 1.377 | 2.18 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 68.8 | 60.2 | 63.7 | 1.971 | 3.1 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 94 | 75.0 | 51.5 | 62.7 | 1.79 | 2.86 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 71.6 | 59.1 | 62.1 | 1.782 | 2.87 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 73.6 | 57.5 | 62.6 | 2.613 | 4.18 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 66.0 | 60.0 | 62.1 | 1.084 | 1.75 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 66.0 | 58.5 | 62.6 | 2.795 | 4.46 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 76.5 | 58.0 | 61.5 | 2.174 | 3.53 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 1439 | 77.0 | 3.0 | 41.5 | 1.123 | 2.71 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 27 | 42.8 | 39.4 | 40.9 | 0.515 | 1.26 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 42.6 | 39.5 | 40.7 | 1.054 | 2.59 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 42.9 | 37.1 | 41.3 | 0.747 | 1.81 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 44.4 | 41.7 | 42.8 | 0.682 | 1.59 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 38 | 44.7 | 40.8 | 42.3 | 0.923 | 2.18 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 512 | 69.5 | 29.6 | 41.7 | 0.93 | 2.23 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 55.0 | 40.6 | 42.6 | 0.977 | 2.29 |
|  |  | 上海科华试剂 | 61 | 49.9 | 36.4 | 41.6 | 1.099 | 2.64 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 32 | 44.0 | 38.6 | 41.8 | 0.806 | 1.93 |
|  |  | 美康生物试剂 | 104 | 44.7 | 36.6 | 41.8 | 0.656 | 1.57 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 42.2 | 40.1 | 41.1 | 0.797 | 1.94 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 45.8 | 3.0 | 41.8 | 0.352 | 0.84 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 42.4 | 31.8 | 40.6 | 1.123 | 2.77 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 34 | 49.5 | 36.9 | 40.9 | 1.122 | 2.74 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 43.2 | 39.4 | 41.3 | 1.236 | 2.99 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 94 | 77.0 | 26.8 | 40.6 | 1.016 | 2.5 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 42.8 | 37.2 | 39.9 | 1.112 | 2.79 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 46.0 | 36.5 | 39.7 | 1.507 | 3.79 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 41.0 | 37.0 | 39 | 1.087 | 2.79 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 42.5 | 38.0 | 40.7 | 1.545 | 3.79 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 47.6 | 32.7 | 42 | 3.098 | 7.38 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1439 | 86.0 | 40.1 | 63.2 | 1.441 | 2.28 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 27 | 64.0 | 61.3 | 62.5 | 0.522 | 0.83 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 67.4 | 61.2 | 63.3 | 1.398 | 2.21 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 65.0 | 58.5 | 62.5 | 1.103 | 1.76 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 66.2 | 62.5 | 64.2 | 0.747 | 1.16 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 38 | 67.1 | 62.2 | 64.2 | 0.965 | 1.5 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 512 | 76.9 | 55.0 | 63.4 | 1.258 | 1.98 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 66.2 | 61.4 | 64.3 | 1.64 | 2.55 |
|  |  | 上海科华试剂 | 61 | 80.2 | 56.3 | 63.2 | 1.424 | 2.25 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 32 | 66.7 | 60.8 | 64 | 1.249 | 1.95 |
|  |  | 美康生物试剂 | 104 | 67.8 | 57.8 | 63.7 | 0.778 | 1.22 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 64.9 | 62.5 | 63.5 | 0.664 | 1.04 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 70.0 | 57.5 | 63.6 | 0.644 | 1.01 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 64.9 | 53.6 | 63.1 | 1.485 | 2.35 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 34 | 77.8 | 56.9 | 62.7 | 1.923 | 3.07 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 67.2 | 59.1 | 63.2 | 2.751 | 4.35 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 94 | 86.0 | 49.4 | 61.9 | 1.545 | 2.5 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 66.9 | 58.5 | 61.4 | 1.731 | 2.82 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 65.9 | 55.8 | 60.9 | 1.787 | 2.93 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 68.0 | 60.0 | 60.9 | 0.992 | 1.63 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 64.0 | 58.0 | 61.6 | 2.042 | 3.31 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 75.2 | 57.1 | 60.6 | 3.408 | 5.63 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 1439 | 74.0 | 31.2 | 42.5 | 1.114 | 2.62 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 27 | 43.2 | 40.7 | 42 | 0.358 | 0.85 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 45.2 | 39.0 | 41.8 | 1.152 | 2.75 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 43.7 | 38.5 | 42.2 | 0.809 | 1.92 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 46.1 | 43.1 | 44.1 | 0.759 | 1.72 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 38 | 48.3 | 42.2 | 43.9 | 0.957 | 2.18 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 512 | 74.0 | 31.2 | 42.5 | 0.789 | 1.86 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 47.5 | 41.6 | 43.7 | 0.94 | 2.15 |
|  |  | 上海科华试剂 | 61 | 51.4 | 35.7 | 43 | 0.833 | 1.94 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 32 | 44.3 | 39.0 | 43 | 0.892 | 2.08 |
|  |  | 美康生物试剂 | 104 | 45.3 | 39.9 | 43.1 | 0.889 | 2.06 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 43.5 | 41.0 | 42.2 | 0.815 | 1.93 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 47.0 | 38.7 | 43.1 | 0.348 | 0.81 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 43.5 | 34.8 | 41.8 | 1.22 | 2.92 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 34 | 50.5 | 37.4 | 42.3 | 1.192 | 2.82 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 44.6 | 40.4 | 42.2 | 1.287 | 3.05 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 94 | 56.0 | 31.6 | 41.6 | 1.066 | 2.56 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 43.7 | 38.5 | 40.7 | 1.426 | 3.51 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 47.4 | 37.3 | 40.6 | 1.814 | 4.47 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 43.0 | 38.0 | 40.3 | 1.173 | 2.91 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 44.0 | 39.8 | 42.4 | 0.878 | 2.07 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 45.4 | 33.8 | 42.1 | 1.633 | 3.88 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 1438 | 66.2 | 28.6 | 41.5 | 1.124 | 2.71 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 27 | 42.1 | 39.9 | 41.1 | 0.586 | 1.43 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 46.8 | 38.4 | 41 | 1.167 | 2.84 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 42.6 | 37.7 | 41.1 | 0.895 | 2.18 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 44.6 | 42.1 | 43 | 0.711 | 1.65 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 38 | 47.1 | 40.3 | 42.4 | 0.973 | 2.3 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 512 | 66.2 | 28.6 | 41.7 | 0.944 | 2.27 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 44.0 | 40.4 | 42.6 | 1.023 | 2.4 |
|  |  | 上海科华试剂 | 61 | 49.4 | 35.1 | 41.5 | 1.111 | 2.67 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 32 | 43.9 | 38.2 | 41.9 | 0.862 | 2.06 |
|  |  | 美康生物试剂 | 104 | 44.5 | 38.7 | 41.8 | 0.719 | 1.72 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 42.1 | 40.4 | 41.1 | 0.595 | 1.45 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 45.6 | 37.5 | 41.8 | 0.526 | 1.26 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 42.8 | 33.4 | 40.8 | 1.177 | 2.89 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 34 | 47.4 | 36.7 | 41 | 1.062 | 2.59 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 43.4 | 39.3 | 41.1 | 1.132 | 2.75 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 94 | 55.0 | 35.3 | 40.6 | 1.139 | 2.81 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 42.8 | 37.5 | 39.9 | 0.803 | 2.01 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 45.6 | 35.9 | 39.5 | 1.53 | 3.87 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 49.0 | 38.0 | 39.3 | 0.74 | 1.88 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 43.0 | 38.3 | 40.8 | 1.658 | 4.07 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 48.9 | 33.0 | 41.6 | 1.841 | 4.42 |
| 白蛋白 | 20250101 | 缺省组 | 1437 | 97.1 | 4.0 | 40.5 | 0.973 | 2.4 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 40.7 | 36.9 | 39.5 | 0.548 | 1.39 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 43.1 | 36.1 | 40.2 | 1.44 | 3.58 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 44.0 | 40.0 | 42.4 | 0.505 | 1.19 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 42.2 | 39.4 | 40.7 | 0.813 | 2 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 39 | 42.8 | 38.2 | 40.4 | 0.744 | 1.84 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 512 | 97.1 | 32.7 | 40.8 | 0.936 | 2.3 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 45.0 | 36.6 | 40.5 | 0.841 | 2.08 |
|  |  | 上海科华试剂 | 61 | 47.8 | 37.9 | 40.6 | 0.848 | 2.09 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 43.4 | 38.7 | 40.3 | 0.827 | 2.05 |
|  |  | 美康生物试剂 | 105 | 43.9 | 35.5 | 39.9 | 0.521 | 1.31 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 43.5 | 39.8 | 40.5 | 0.53 | 1.31 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 52.5 | 38.1 | 40.2 | 0.33 | 0.82 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 42.9 | 36.1 | 39.8 | 1.368 | 3.44 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 34 | 47.0 | 36.3 | 40.5 | 1.492 | 3.68 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 11 | 42.1 | 38.1 | 39.8 | 0.785 | 1.97 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 46.5 | 35.8 | 40.6 | 0.749 | 1.84 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 44.8 | 4.0 | 40.6 | 2.04 | 5.03 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 47.3 | 37.9 | 40.8 | 1.035 | 2.53 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 43.0 | 38.0 | 41.4 | 0.945 | 2.28 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 41.0 | 38.1 | 39.9 | 0.862 | 2.16 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 50.3 | 19.2 | 41.1 | 2.787 | 6.79 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 1437 | 59.7 | 21.4 | 27.3 | 0.883 | 3.24 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 27.1 | 24.4 | 26.1 | 0.633 | 2.42 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 28.9 | 23.8 | 26.8 | 1.218 | 4.55 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 29.9 | 27.4 | 28.5 | 0.625 | 2.19 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 28.0 | 26.2 | 27 | 0.602 | 2.23 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 39 | 29.2 | 25.3 | 26.7 | 0.665 | 2.49 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 512 | 39.6 | 21.9 | 27.4 | 0.623 | 2.27 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 30.0 | 25.9 | 26.7 | 0.545 | 2.04 |
|  |  | 上海科华试剂 | 61 | 33.9 | 25.1 | 26.9 | 0.491 | 1.83 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 30.3 | 26.3 | 27.6 | 0.812 | 2.94 |
|  |  | 美康生物试剂 | 105 | 30.0 | 23.5 | 26.4 | 0.617 | 2.34 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 29.3 | 26.4 | 27.4 | 0.679 | 2.48 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 35.8 | 25.0 | 27 | 0.328 | 1.21 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 29.3 | 24.0 | 27.3 | 1.079 | 3.95 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 34 | 31.8 | 25.5 | 28 | 1.037 | 3.7 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 11 | 29.1 | 26.1 | 27.6 | 0.466 | 1.69 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 56.0 | 23.9 | 27.1 | 0.409 | 1.51 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 30.5 | 26.5 | 28 | 1.208 | 4.31 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 31.3 | 25.3 | 27.8 | 0.823 | 2.97 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 30.0 | 26.0 | 27.9 | 0.534 | 1.91 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 36.2 | 25.6 | 27.2 | 0.961 | 3.53 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 59.7 | 24.8 | 30.2 | 0.809 | 2.68 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1437 | 89.0 | 19.5 | 39.9 | 1.082 | 2.71 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 40.0 | 36.4 | 38.7 | 0.619 | 1.6 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 41.9 | 34.8 | 39.8 | 1.088 | 2.74 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 43.1 | 40.2 | 41.7 | 0.71 | 1.7 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 41.4 | 38.6 | 39.9 | 0.763 | 1.91 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 39 | 42.6 | 37.6 | 39.6 | 0.744 | 1.88 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 512 | 49.8 | 33.2 | 40.2 | 1.059 | 2.64 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 44.1 | 36.9 | 39.8 | 0.869 | 2.18 |
|  |  | 上海科华试剂 | 61 | 49.5 | 35.4 | 39.8 | 0.764 | 1.92 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 42.4 | 37.7 | 39.8 | 0.828 | 2.08 |
|  |  | 美康生物试剂 | 105 | 44.2 | 33.8 | 39.1 | 0.732 | 1.87 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 41.1 | 39.2 | 40 | 0.706 | 1.76 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 49.8 | 35.9 | 39.4 | 0.431 | 1.09 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 41.8 | 35.0 | 39.8 | 1.026 | 2.58 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 34 | 46.7 | 35.9 | 40.1 | 0.789 | 1.97 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 11 | 41.5 | 37.7 | 39.4 | 0.547 | 1.39 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 89.0 | 35.8 | 39.8 | 0.663 | 1.67 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 43.2 | 37.0 | 40.1 | 1.713 | 4.28 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 41.6 | 36.3 | 39.9 | 0.883 | 2.21 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 44.0 | 39.4 | 41 | 0 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 40.0 | 37.8 | 39.1 | 0.822 | 2.1 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 45.7 | 19.5 | 40.9 | 1.168 | 2.85 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 1437 | 206.0 | 12.2 | 27.8 | 0.891 | 3.2 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 28.0 | 25.2 | 26.7 | 0.552 | 2.06 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 30.3 | 23.6 | 27.5 | 1.324 | 4.82 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 31.0 | 27.0 | 29.1 | 0.831 | 2.86 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 28.6 | 26.7 | 27.5 | 0.566 | 2.06 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 39 | 30.1 | 25.8 | 27.4 | 0.455 | 1.66 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 512 | 34.7 | 18.2 | 27.9 | 0.737 | 2.65 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 30.9 | 26.0 | 27.5 | 0.6 | 2.18 |
|  |  | 上海科华试剂 | 61 | 34.2 | 12.2 | 27.4 | 0.586 | 2.13 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 29.7 | 26.5 | 28.2 | 0.829 | 2.94 |
|  |  | 美康生物试剂 | 105 | 31.0 | 23.3 | 27 | 0.616 | 2.28 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 29.5 | 27.2 | 28.2 | 0.422 | 1.5 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 36.2 | 24.8 | 27.6 | 0.451 | 1.63 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 29.8 | 25.0 | 28 | 0.824 | 2.94 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 34 | 32.5 | 25.9 | 28.4 | 0.97 | 3.42 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 11 | 206.0 | 26.2 | 28.1 | 0.824 | 2.93 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 88.0 | 25.0 | 27.9 | 0.59 | 2.12 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 31.1 | 26.0 | 28.6 | 1.346 | 4.71 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 32.0 | 26.0 | 28.1 | 0.654 | 2.33 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 30.1 | 27.0 | 29 | 0 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 28.0 | 25.9 | 27.3 | 0.54 | 1.98 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 64.2 | 27.5 | 29.8 | 1.432 | 4.8 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 1436 | 106.0 | 10.3 | 27.3 | 0.907 | 3.32 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 27.0 | 24.4 | 26.2 | 0.505 | 1.93 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 29.1 | 23.4 | 26.9 | 1.119 | 4.15 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 30.0 | 27.3 | 28.6 | 0.868 | 3.03 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 28.3 | 26.2 | 27.1 | 0.536 | 1.98 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 39 | 29.6 | 25.5 | 26.7 | 0.553 | 2.07 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 512 | 35.5 | 21.5 | 27.4 | 0.628 | 2.29 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 30.2 | 25.8 | 27 | 0.664 | 2.46 |
|  |  | 上海科华试剂 | 61 | 34.3 | 10.3 | 26.9 | 0.515 | 1.92 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 29.4 | 26.5 | 27.5 | 0.631 | 2.29 |
|  |  | 美康生物试剂 | 105 | 29.7 | 22.8 | 26.4 | 0.625 | 2.37 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 29.3 | 26.5 | 27.4 | 0.601 | 2.19 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 35.4 | 25.2 | 27.2 | 0.329 | 1.21 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 29.4 | 25.0 | 27.7 | 0.913 | 3.3 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 34 | 30.9 | 25.5 | 27.7 | 0.63 | 2.27 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 11 | 29.2 | 25.3 | 27.7 | 0.574 | 2.07 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 106.0 | 24.3 | 27.2 | 0.49 | 1.8 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 30.4 | 26.4 | 28.1 | 1.148 | 4.08 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 31.0 | 24.8 | 27.9 | 0.759 | 2.72 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 40.0 | 26.0 | 28.9 | 0.972 | 3.36 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 28.0 | 25.2 | 26.9 | 0.579 | 2.15 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 59.7 | 24.8 | 30.5 | 1.537 | 5.04 |
| 总胆固醇 | 20250101 | 缺省组 | 1409 | 9.00 | 2.86 | 6.27 | 0.253 | 4.04 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 6.56 | 5.77 | 6.41 | 0.073 | 1.14 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 7.86 | 5.77 | 6.31 | 0.262 | 4.15 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 6.50 | 5.98 | 6.2 | 0.109 | 1.76 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 6.53 | 5.88 | 6.27 | 0.173 | 2.76 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 7.04 | 5.89 | 6.2 | 0.146 | 2.36 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 496 | 9.00 | 4.95 | 6.11 | 0.184 | 3.01 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 6.87 | 5.61 | 6.24 | 0.13 | 2.08 |
|  |  | 上海科华试剂 | 57 | 7.12 | 5.46 | 6.32 | 0.155 | 2.45 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 28 | 6.67 | 6.16 | 6.4 | 0.102 | 1.59 |
|  |  | 美康生物试剂 | 106 | 7.01 | 5.87 | 6.32 | 0.087 | 1.38 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 6.66 | 5.98 | 6.26 | 0.056 | 0.89 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 82 | 7.58 | 5.80 | 6.49 | 0.089 | 1.37 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 7.58 | 6.01 | 6.45 | 0.261 | 4.05 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 33 | 7.76 | 5.34 | 6.48 | 0.349 | 5.39 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 11 | 6.30 | 6.06 | 6.14 | 0.075 | 1.22 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 90 | 7.45 | 5.20 | 6.27 | 0.141 | 2.25 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 8.38 | 5.68 | 6.3 | 0.434 | 6.89 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 7.13 | 6.06 | 6.55 | 0.265 | 4.05 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 18 | 6.88 | 6.05 | 6.71 | 0.019 | 0.28 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 6.81 | 6.07 | 6.29 | 0.077 | 1.23 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 8.33 | 5.81 | 6.38 | 0.393 | 6.16 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 1409 | 25.90 | 1.73 | 2.55 | 0.109 | 4.28 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 2.61 | 2.16 | 2.42 | 0.034 | 1.4 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 2.69 | 1.93 | 2.48 | 0.073 | 2.95 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 2.59 | 2.29 | 2.44 | 0.059 | 2.42 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 2.76 | 2.51 | 2.68 | 0.052 | 1.94 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 2.82 | 2.35 | 2.5 | 0.055 | 2.2 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 496 | 3.25 | 1.86 | 2.52 | 0.09 | 3.57 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 3.13 | 2.32 | 2.51 | 0.084 | 3.34 |
|  |  | 上海科华试剂 | 57 | 25.90 | 2.24 | 2.6 | 0.088 | 3.38 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 28 | 2.61 | 2.30 | 2.42 | 0.062 | 2.56 |
|  |  | 美康生物试剂 | 106 | 3.09 | 2.40 | 2.6 | 0.072 | 2.77 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 2.60 | 2.29 | 2.45 | 0.06 | 2.45 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 82 | 3.13 | 2.31 | 2.63 | 0.047 | 1.79 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 3.02 | 2.39 | 2.61 | 0.128 | 4.91 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 33 | 2.99 | 2.22 | 2.65 | 0.106 | 4 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 11 | 2.51 | 2.20 | 2.45 | 0.04 | 1.63 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 90 | 4.50 | 1.73 | 2.57 | 0.069 | 2.68 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 3.29 | 2.36 | 2.56 | 0.141 | 5.5 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 2.97 | 2.12 | 2.57 | 0.137 | 5.33 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 18 | 2.79 | 2.41 | 2.51 | 0.017 | 0.68 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 2.80 | 2.50 | 2.65 | 0.095 | 3.58 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 3.47 | 2.41 | 2.57 | 0.114 | 4.44 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1409 | 21.00 | 4.46 | 6.22 | 0.236 | 3.79 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 6.55 | 5.65 | 6.35 | 0.09 | 1.42 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 7.42 | 5.89 | 6.22 | 0.251 | 4.03 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 6.43 | 5.74 | 6.17 | 0.109 | 1.77 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 6.56 | 5.89 | 6.22 | 0.124 | 1.99 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 6.97 | 5.81 | 6.14 | 0.143 | 2.33 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 496 | 8.98 | 5.04 | 6.08 | 0.191 | 3.14 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 6.84 | 5.73 | 6.27 | 0.141 | 2.25 |
|  |  | 上海科华试剂 | 57 | 7.45 | 4.46 | 6.23 | 0.131 | 2.1 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 28 | 6.78 | 6.17 | 6.38 | 0.121 | 1.9 |
|  |  | 美康生物试剂 | 106 | 7.12 | 5.96 | 6.25 | 0.085 | 1.36 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 6.55 | 5.98 | 6.22 | 0.069 | 1.11 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 82 | 7.38 | 5.60 | 6.4 | 0.066 | 1.03 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 7.54 | 6.20 | 6.52 | 0.33 | 5.06 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 33 | 7.34 | 5.44 | 6.41 | 0.375 | 5.85 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 11 | 6.20 | 5.93 | 6.07 | 0.052 | 0.86 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 90 | 21.00 | 5.30 | 6.22 | 0.155 | 2.49 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 8.26 | 5.65 | 6.11 | 0.281 | 4.6 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 7.01 | 6.00 | 6.39 | 0.254 | 3.98 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 18 | 7.10 | 6.26 | 6.63 | 0.035 | 0.53 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 6.75 | 6.03 | 6.25 | 0.07 | 1.12 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 8.13 | 5.80 | 6.34 | 0.411 | 6.49 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 1409 | 5.56 | 1.84 | 2.59 | 0.12 | 4.63 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 2.57 | 2.19 | 2.49 | 0.036 | 1.45 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 2.83 | 1.84 | 2.55 | 0.109 | 4.28 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 2.67 | 2.41 | 2.5 | 0.058 | 2.32 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 2.85 | 2.43 | 2.73 | 0.063 | 2.3 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 2.94 | 2.40 | 2.58 | 0.07 | 2.72 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 496 | 5.56 | 2.05 | 2.53 | 0.078 | 3.08 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 3.20 | 2.36 | 2.55 | 0.099 | 3.88 |
|  |  | 上海科华试剂 | 57 | 3.04 | 2.30 | 2.65 | 0.08 | 3.02 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 28 | 2.72 | 2.35 | 2.48 | 0.06 | 2.42 |
|  |  | 美康生物试剂 | 106 | 3.19 | 2.43 | 2.67 | 0.074 | 2.78 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 2.64 | 2.29 | 2.5 | 0.061 | 2.44 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 82 | 3.25 | 2.35 | 2.71 | 0.045 | 1.66 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 3.10 | 2.41 | 2.71 | 0.172 | 6.35 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 33 | 3.01 | 2.22 | 2.68 | 0.143 | 5.33 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 11 | 2.61 | 2.30 | 2.51 | 0.045 | 1.79 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 90 | 3.60 | 2.30 | 2.62 | 0.076 | 2.9 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 3.42 | 2.30 | 2.67 | 0.281 | 10.5 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 2.96 | 2.16 | 2.63 | 0.112 | 4.26 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 18 | 2.72 | 2.57 | 2.65 | 0.025 | 0.94 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 2.86 | 2.60 | 2.73 | 0.068 | 2.49 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 3.29 | 2.40 | 2.8 | 0.231 | 8.25 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 1408 | 6.86 | 2.00 | 2.53 | 0.107 | 4.23 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 2.51 | 2.15 | 2.42 | 0.037 | 1.53 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 2.88 | 2.22 | 2.48 | 0.087 | 3.51 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 2.57 | 2.36 | 2.47 | 0.06 | 2.43 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 2.77 | 2.35 | 2.66 | 0.058 | 2.18 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 2.86 | 2.36 | 2.51 | 0.048 | 1.91 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 496 | 5.59 | 2.00 | 2.48 | 0.075 | 3.03 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 3.15 | 2.28 | 2.51 | 0.097 | 3.86 |
|  |  | 上海科华试剂 | 57 | 2.94 | 2.34 | 2.59 | 0.081 | 3.13 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 28 | 2.58 | 2.00 | 2.44 | 0.06 | 2.46 |
|  |  | 美康生物试剂 | 106 | 2.92 | 2.40 | 2.59 | 0.07 | 2.71 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 2.60 | 2.29 | 2.44 | 0.06 | 2.46 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 82 | 3.15 | 2.30 | 2.62 | 0.034 | 1.3 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 3.07 | 2.38 | 2.6 | 0.131 | 5.04 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 33 | 2.88 | 2.27 | 2.64 | 0.105 | 3.98 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 11 | 2.52 | 2.20 | 2.45 | 0.053 | 2.16 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 90 | 5.60 | 2.11 | 2.57 | 0.071 | 2.77 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 3.38 | 2.30 | 2.54 | 0.155 | 6.1 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 2.91 | 2.06 | 2.57 | 0.127 | 4.94 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 18 | 2.72 | 2.45 | 2.51 | 0.018 | 0.72 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 2.75 | 2.52 | 2.63 | 0.084 | 3.19 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 3.58 | 2.35 | 2.64 | 0.2 | 7.56 |
| 甘油三酯 | 20250101 | 缺省组 | 1410 | 10.10 | 0.84 | 1.84 | 0.065 | 3.54 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 1.88 | 1.72 | 1.77 | 0.038 | 2.14 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 2.03 | 1.65 | 1.81 | 0.123 | 6.78 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 1.93 | 1.79 | 1.85 | 0.032 | 1.73 |
|  |  | 西门子试剂 | 15 | 2.00 | 1.77 | 1.93 | 0.049 | 2.53 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 1.90 | 1.68 | 1.81 | 0.045 | 2.48 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 497 | 3.10 | 1.46 | 1.84 | 0.078 | 4.25 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 1.90 | 1.69 | 1.79 | 0.063 | 3.52 |
|  |  | 上海科华试剂 | 58 | 6.07 | 1.61 | 1.82 | 0.049 | 2.7 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 25 | 1.94 | 1.69 | 1.86 | 0.047 | 2.52 |
|  |  | 美康生物试剂 | 108 | 2.03 | 1.59 | 1.83 | 0.034 | 1.85 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 1.94 | 1.71 | 1.79 | 0.026 | 1.45 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 82 | 1.96 | 1.50 | 1.81 | 0.037 | 2.04 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 2.16 | 1.72 | 1.84 | 0.087 | 4.73 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 34 | 2.16 | 1.65 | 1.87 | 0.079 | 4.22 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 1.89 | 1.73 | 1.83 | 0.036 | 1.97 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 90 | 10.10 | 1.50 | 1.86 | 0.063 | 3.39 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 2.24 | 1.53 | 1.85 | 0.13 | 7.04 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 2.25 | 1.69 | 1.87 | 0.09 | 4.8 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 18 | 2.01 | 1.80 | 1.9 | 0 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 2.00 | 1.45 | 1.85 | 0.066 | 3.56 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 2.38 | 1.76 | 2.1 | 0.22 | 10.5 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 1410 | 3.27 | 0.55 | 0.92 | 0.047 | 5.09 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 0.98 | 0.88 | 0.91 | 0.016 | 1.75 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 1.18 | 0.76 | 0.86 | 0.069 | 8.06 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 1.02 | 0.94 | 0.99 | 0.017 | 1.72 |
|  |  | 西门子试剂 | 15 | 1.17 | 0.91 | 1.08 | 0.035 | 3.25 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 1.02 | 0.88 | 0.93 | 0.039 | 4.18 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 497 | 2.92 | 0.70 | 0.92 | 0.034 | 3.69 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 0.95 | 0.74 | 0.84 | 0.073 | 8.68 |
|  |  | 上海科华试剂 | 58 | 3.27 | 0.80 | 0.94 | 0.04 | 4.28 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 25 | 1.01 | 0.84 | 0.91 | 0.017 | 1.88 |
|  |  | 美康生物试剂 | 108 | 1.10 | 0.84 | 0.96 | 0.034 | 3.54 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 1.06 | 0.88 | 0.91 | 0.023 | 2.52 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 82 | 0.98 | 0.80 | 0.92 | 0.017 | 1.85 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 1.01 | 0.73 | 0.93 | 0.057 | 6.16 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 34 | 1.12 | 0.83 | 1.01 | 0.044 | 4.37 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 0.98 | 0.88 | 0.97 | 0.009 | 0.93 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 90 | 2.50 | 0.55 | 0.87 | 0.033 | 3.78 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 1.07 | 0.78 | 0.94 | 0.056 | 5.93 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 1.08 | 0.85 | 0.94 | 0.056 | 5.93 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 18 | 1.00 | 0.80 | 0.9 | 0 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 1.05 | 0.64 | 0.95 | 0.069 | 7.26 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 0.95 | 0.78 | 0.88 | 0.065 | 7.37 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1410 | 7.70 | 1.01 | 1.76 | 0.064 | 3.64 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 1.81 | 1.66 | 1.72 | 0.038 | 2.22 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 1.95 | 1.62 | 1.74 | 0.12 | 6.89 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 1.86 | 1.73 | 1.78 | 0.019 | 1.07 |
|  |  | 西门子试剂 | 15 | 1.97 | 1.65 | 1.88 | 0.073 | 3.89 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 1.86 | 1.60 | 1.74 | 0.062 | 3.56 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 497 | 2.29 | 1.01 | 1.74 | 0.073 | 4.19 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 1.83 | 1.64 | 1.73 | 0.055 | 3.18 |
|  |  | 上海科华试剂 | 58 | 6.00 | 1.61 | 1.76 | 0.059 | 3.36 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 25 | 1.93 | 1.62 | 1.78 | 0.051 | 2.87 |
|  |  | 美康生物试剂 | 108 | 1.95 | 1.50 | 1.76 | 0.033 | 1.88 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 1.78 | 1.60 | 1.74 | 0.018 | 1.04 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 82 | 1.90 | 1.40 | 1.74 | 0.044 | 2.52 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 2.02 | 1.61 | 1.8 | 0.065 | 3.61 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 34 | 2.09 | 1.54 | 1.78 | 0.057 | 3.2 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 1.82 | 1.67 | 1.74 | 0.027 | 1.55 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 90 | 7.70 | 1.30 | 1.77 | 0.052 | 2.93 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 2.11 | 1.37 | 1.72 | 0.172 | 9.98 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 1.99 | 1.62 | 1.8 | 0.084 | 4.65 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 18 | 2.02 | 1.77 | 1.8 | 0 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 1.90 | 1.27 | 1.78 | 0.078 | 4.39 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 2.26 | 1.65 | 2.02 | 0.229 | 11.4 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 1410 | 3.60 | 0.60 | 0.92 | 0.048 | 5.2 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 1.00 | 0.87 | 0.92 | 0.018 | 1.96 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 1.16 | 0.76 | 0.88 | 0.06 | 6.83 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 1.07 | 0.93 | 1 | 0.019 | 1.9 |
|  |  | 西门子试剂 | 15 | 1.18 | 0.94 | 1.09 | 0.031 | 2.84 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 1.02 | 0.73 | 0.94 | 0.033 | 3.51 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 497 | 1.97 | 0.73 | 0.92 | 0.043 | 4.67 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 0.95 | 0.74 | 0.85 | 0.075 | 8.82 |
|  |  | 上海科华试剂 | 58 | 3.22 | 0.81 | 0.94 | 0.046 | 4.89 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 25 | 1.89 | 0.83 | 0.9 | 0.03 | 3.33 |
|  |  | 美康生物试剂 | 108 | 1.13 | 0.83 | 0.96 | 0.031 | 3.24 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 1.01 | 0.87 | 0.91 | 0.023 | 2.53 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 82 | 1.00 | 0.80 | 0.93 | 0.018 | 1.94 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 1.00 | 0.77 | 0.93 | 0.053 | 5.71 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 34 | 1.15 | 0.82 | 0.99 | 0.043 | 4.35 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 0.98 | 0.91 | 0.96 | 0.02 | 2.08 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 90 | 3.60 | 0.60 | 0.86 | 0.046 | 5.36 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 1.08 | 0.77 | 0.93 | 0.061 | 6.53 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 1.05 | 0.84 | 0.94 | 0.046 | 4.87 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 18 | 1.08 | 0.80 | 0.8 | 0 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 1.05 | 0.67 | 0.96 | 0.059 | 6.13 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 1.04 | 0.77 | 0.88 | 0.088 | 10 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 1409 | 4.50 | 0.60 | 0.93 | 0.047 | 5.05 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 0.99 | 0.87 | 0.92 | 0.018 | 1.96 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 1.22 | 0.77 | 0.88 | 0.096 | 11 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 1.06 | 0.94 | 0.99 | 0.018 | 1.81 |
|  |  | 西门子试剂 | 15 | 1.23 | 0.89 | 1.08 | 0.034 | 3.14 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 1.02 | 0.86 | 0.93 | 0.04 | 4.28 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 497 | 1.94 | 0.77 | 0.93 | 0.045 | 4.84 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 0.95 | 0.75 | 0.86 | 0.071 | 8.28 |
|  |  | 上海科华试剂 | 58 | 2.85 | 0.81 | 0.94 | 0.047 | 5.02 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 25 | 2.40 | 0.83 | 0.91 | 0.031 | 3.42 |
|  |  | 美康生物试剂 | 108 | 1.08 | 0.84 | 0.96 | 0.028 | 2.93 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 1.06 | 0.88 | 0.91 | 0.017 | 1.86 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 82 | 1.00 | 0.70 | 0.92 | 0.018 | 1.95 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 1.02 | 0.76 | 0.93 | 0.05 | 5.36 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 34 | 1.17 | 0.83 | 1 | 0.034 | 3.39 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 1.01 | 0.89 | 0.97 | 0.03 | 3.1 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 90 | 4.50 | 0.70 | 0.89 | 0.027 | 3.05 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 1.16 | 0.81 | 0.95 | 0.065 | 6.84 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 1.05 | 0.84 | 0.95 | 0.051 | 5.38 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 18 | 1.00 | 0.87 | 0.9 | 0 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 1.06 | 0.66 | 0.97 | 0.067 | 6.92 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 0.95 | 0.81 | 0.89 | 0.054 | 6.08 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 20250101 | 缺省组 | 1168 | 5.66 | 0.00 | 2.29 | 0.225 | 9.83 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 14 | 2.17 | 1.97 | 2.04 | 0.05 | 2.46 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 2.70 | 1.97 | 2.4 | 0.215 | 8.96 |
|  |  | 罗氏试剂 | 24 | 2.44 | 1.61 | 1.83 | 0.091 | 4.99 |
|  |  | 西门子试剂 | 11 | 2.86 | 2.00 | 2.15 | 0.034 | 1.58 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 2.31 | 1.55 | 1.76 | 0.12 | 6.81 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 411 | 3.80 | 0.00 | 2.4 | 0.139 | 5.78 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 2.66 | 1.77 | 2.37 | 0.206 | 8.69 |
|  |  | 上海科华试剂 | 41 | 3.20 | 1.82 | 2.31 | 0.135 | 5.86 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 19 | 2.65 | 1.98 | 2.22 | 0.135 | 6.08 |
|  |  | 美康生物试剂 | 88 | 2.88 | 1.77 | 2.26 | 0.083 | 3.67 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 2.28 | 1.71 | 2.1 | 0.113 | 5.39 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 2.68 | 1.29 | 2.24 | 0.222 | 9.93 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 19 | 2.69 | 1.69 | 2.16 | 0.184 | 8.51 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 27 | 5.66 | 1.42 | 2.14 | 0.395 | 18.5 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 2.24 | 1.93 | 2.13 | 0.026 | 1.22 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 67 | 3.05 | 2.01 | 2.32 | 0.126 | 5.43 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 13 | 2.45 | 1.75 | 2.15 | 0.072 | 3.36 |
|  |  | 广州科方试剂 | 23 | 3.00 | 2.01 | 2.4 | 0.215 | 8.94 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 17 | 1.83 | 1.73 | 1.81 | 0 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 13 | 2.60 | 2.10 | 2.36 | 0.217 | 9.18 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 13 | 2.74 | 1.81 | 2.48 | 0.02 | 0.81 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 1168 | 62.00 | 0.00 | 0.62 | 0.049 | 7.92 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 14 | 0.67 | 0.56 | 0.62 | 0.016 | 2.59 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 1.05 | 0.54 | 0.7 | 0.042 | 5.97 |
|  |  | 罗氏试剂 | 24 | 0.63 | 0.46 | 0.52 | 0.024 | 4.62 |
|  |  | 西门子试剂 | 11 | 0.76 | 0.53 | 0.56 | 0.031 | 5.57 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 0.66 | 0.46 | 0.54 | 0.019 | 3.51 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 411 | 1.31 | 0.00 | 0.62 | 0.033 | 5.35 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 0.72 | 0.56 | 0.62 | 0.018 | 2.89 |
|  |  | 上海科华试剂 | 41 | 62.00 | 0.57 | 0.63 | 0.037 | 5.86 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 19 | 0.76 | 0.63 | 0.69 | 0.019 | 2.75 |
|  |  | 美康生物试剂 | 88 | 0.90 | 0.53 | 0.65 | 0.042 | 6.47 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 0.61 | 0.48 | 0.55 | 0.039 | 7.07 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 0.77 | 0.42 | 0.63 | 0.051 | 8.1 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 19 | 0.81 | 0.47 | 0.6 | 0.077 | 12.9 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 27 | 1.37 | 0.50 | 0.66 | 0.057 | 8.69 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 0.72 | 0.54 | 0.66 | 0.017 | 2.58 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 67 | 3.60 | 0.42 | 0.61 | 0.048 | 7.88 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 13 | 0.74 | 0.50 | 0.65 | 0.047 | 7.2 |
|  |  | 广州科方试剂 | 23 | 2.67 | 0.46 | 0.55 | 0.047 | 8.51 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 17 | 0.65 | 0.57 | 0.63 | 0.015 | 2.4 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 13 | 0.75 | 0.61 | 0.68 | 0.058 | 8.57 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 13 | 0.72 | 0.55 | 0.63 | 0.015 | 2.37 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1168 | 5.30 | 0.00 | 2.12 | 0.168 | 7.93 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 14 | 2.06 | 1.93 | 1.99 | 0.042 | 2.11 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 2.49 | 2.03 | 2.26 | 0.175 | 7.74 |
|  |  | 罗氏试剂 | 24 | 2.28 | 1.90 | 2.12 | 0.11 | 5.2 |
|  |  | 西门子试剂 | 11 | 2.73 | 1.83 | 1.99 | 0.039 | 1.96 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 2.34 | 0.16 | 1.55 | 0.112 | 7.21 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 411 | 3.57 | 0.00 | 2.15 | 0.126 | 5.86 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 2.52 | 1.56 | 2.27 | 0.199 | 8.79 |
|  |  | 上海科华试剂 | 41 | 3.12 | 1.86 | 2.19 | 0.196 | 8.96 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 19 | 2.47 | 1.85 | 2.05 | 0.116 | 5.66 |
|  |  | 美康生物试剂 | 88 | 2.88 | 1.51 | 2.12 | 0.087 | 4.1 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 2.24 | 1.50 | 2.01 | 0.086 | 4.29 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 2.30 | 1.20 | 2.06 | 0.183 | 8.88 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 19 | 2.54 | 1.45 | 2.12 | 0.143 | 6.75 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 27 | 5.30 | 1.11 | 2.07 | 0.281 | 13.6 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 2.10 | 1.75 | 1.98 | 0.086 | 4.34 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 67 | 4.50 | 1.95 | 2.19 | 0.068 | 3.1 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 13 | 2.27 | 1.73 | 2.03 | 0.112 | 5.52 |
|  |  | 广州科方试剂 | 23 | 2.57 | 1.93 | 2.31 | 0.149 | 6.45 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 17 | 1.95 | 1.67 | 1.86 | 0.029 | 1.56 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 13 | 2.23 | 2.01 | 2.1 | 0.069 | 3.28 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 13 | 2.66 | 1.86 | 2.42 | 0.041 | 1.7 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 1168 | 5.60 | 0.00 | 0.66 | 0.049 | 7.48 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 14 | 0.71 | 0.59 | 0.66 | 0.021 | 3.21 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 0.87 | 0.55 | 0.73 | 0.042 | 5.74 |
|  |  | 罗氏试剂 | 24 | 0.65 | 0.50 | 0.58 | 0.03 | 5.18 |
|  |  | 西门子试剂 | 11 | 0.81 | 0.55 | 0.58 | 0.031 | 5.36 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 0.67 | 0.51 | 0.57 | 0.032 | 5.57 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 411 | 1.09 | 0.00 | 0.66 | 0.033 | 5.01 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 0.77 | 0.57 | 0.66 | 0.019 | 2.88 |
|  |  | 上海科华试剂 | 41 | 0.84 | 0.61 | 0.67 | 0.04 | 5.95 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 19 | 0.80 | 0.63 | 0.74 | 0.035 | 4.74 |
|  |  | 美康生物试剂 | 88 | 1.00 | 0.57 | 0.68 | 0.047 | 6.88 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 0.66 | 0.51 | 0.59 | 0.04 | 6.78 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 0.92 | 0.45 | 0.67 | 0.078 | 11.6 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 19 | 0.88 | 0.55 | 0.63 | 0.065 | 10.3 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 27 | 1.48 | 0.52 | 0.69 | 0.058 | 8.36 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 0.76 | 0.57 | 0.69 | 0.024 | 3.46 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 67 | 5.60 | 0.49 | 0.65 | 0.033 | 5.09 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 13 | 0.79 | 0.53 | 0.69 | 0.035 | 5.09 |
|  |  | 广州科方试剂 | 23 | 2.77 | 0.48 | 0.58 | 0.047 | 8.08 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 17 | 0.66 | 0.59 | 0.63 | 0.015 | 2.38 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 13 | 0.88 | 0.64 | 0.76 | 0.103 | 13.5 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 13 | 0.78 | 0.60 | 0.7 | 0.075 | 10.7 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 1168 | 54.00 | 0.00 | 0.62 | 0.049 | 7.92 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 14 | 0.66 | 0.56 | 0.61 | 0.017 | 2.81 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 0.87 | 0.54 | 0.7 | 0.051 | 7.26 |
|  |  | 罗氏试剂 | 24 | 0.62 | 0.46 | 0.52 | 0.028 | 5.34 |
|  |  | 西门子试剂 | 11 | 0.76 | 0.53 | 0.56 | 0.031 | 5.56 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 0.68 | 0.49 | 0.55 | 0.032 | 5.85 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 411 | 1.72 | 0.00 | 0.61 | 0.032 | 5.2 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 0.72 | 0.55 | 0.63 | 0.032 | 5.11 |
|  |  | 上海科华试剂 | 41 | 0.76 | 0.55 | 0.63 | 0.032 | 5.05 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 19 | 0.76 | 0.61 | 0.7 | 0.044 | 6.29 |
|  |  | 美康生物试剂 | 88 | 0.90 | 0.55 | 0.64 | 0.034 | 5.34 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 54.00 | 0.49 | 0.56 | 0.043 | 7.64 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 0.77 | 0.43 | 0.64 | 0.064 | 10.1 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 19 | 0.72 | 0.47 | 0.59 | 0.078 | 13.1 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 27 | 1.31 | 0.49 | 0.65 | 0.048 | 7.35 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 0.73 | 0.57 | 0.66 | 0.024 | 3.62 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 67 | 7.50 | 0.48 | 0.61 | 0.044 | 7.22 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 13 | 0.82 | 0.49 | 0.66 | 0.049 | 7.39 |
|  |  | 广州科方试剂 | 23 | 2.68 | 0.43 | 0.55 | 0.049 | 8.86 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 17 | 0.66 | 0.60 | 0.63 | 0.011 | 1.75 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 13 | 0.76 | 0.61 | 0.68 | 0.062 | 9.17 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 13 | 0.75 | 0.58 | 0.65 | 0.041 | 6.32 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 20250101 | 缺省组 | 1460 | 115 | 4 | 34 | 1.583 | 4.6 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 35 | 31 | 33 | 0 | 0 |
|  |  | 中生北控试剂 | 17 | 39 | 31 | 35 | 2.157 | 6.17 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 35 | 29 | 31 | 1.15 | 3.76 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 39 | 33 | 37 | 1.332 | 3.62 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 37 | 29 | 34 | 1.334 | 3.91 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 525 | 57 | 28 | 35 | 1.479 | 4.23 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 36 | 28 | 34 | 1.752 | 5.2 |
|  |  | 上海科华试剂 | 64 | 40 | 26 | 34 | 1.756 | 5.18 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 38 | 36 | 29 | 34 | 1.431 | 4.23 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 43 | 29 | 34 | 0.995 | 2.96 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 35 | 31 | 33 | 1.472 | 4.45 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 38 | 27 | 35 | 0 | 0 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 44 | 33 | 35 | 1.656 | 4.7 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 54 | 31 | 33 | 1.315 | 4.03 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 41 | 30 | 34 | 3.227 | 9.49 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 56 | 31 | 35 | 1.487 | 4.27 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 44 | 32 | 36 | 2.474 | 6.86 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 43 | 31 | 36 | 1.807 | 5.01 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 39 | 34 | 36 | 1.045 | 2.9 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 38 | 31 | 34 | 1.737 | 5.07 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 43 | 30 | 37 | 4.654 | 12.6 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 1460 | #### | 74 | 113 | 5.945 | 5.24 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 114 | 104 | 108 | 1.813 | 1.68 |
|  |  | 中生北控试剂 | 17 | 133 | 105 | 117 | 5.011 | 4.27 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 113 | 98 | 102 | 2.189 | 2.15 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 128 | 111 | 120 | 3.141 | 2.61 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 126 | 99 | 112 | 3.732 | 3.33 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 525 | 394 | 74 | 116 | 4.501 | 3.89 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 118 | 86 | 110 | 5.817 | 5.27 |
|  |  | 上海科华试剂 | 64 | 131 | 95 | 112 | 4.919 | 4.39 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 38 | 124 | 94 | 112 | 2.963 | 2.65 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | #### | 100 | 111 | 1.739 | 1.57 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 113 | 105 | 110 | 1.708 | 1.56 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 130 | 76 | 110 | 1.608 | 1.46 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 139 | 96 | 117 | 9.101 | 7.76 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 157 | 96 | 107 | 8.819 | 8.25 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 119 | 77 | 107 | 6.937 | 6.5 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 149 | 78 | 113 | 3.362 | 2.96 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 137 | 102 | 119 | 2.365 | 1.98 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 151 | 103 | 120 | 8.932 | 7.45 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 134 | 116 | 120 | 1.568 | 1.3 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 119 | 110 | 115 | 4.197 | 3.66 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 129 | 90 | 110 | 8.128 | 7.42 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1460 | 70 | 15 | 32 | 1.612 | 5.01 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 32 | 30 | 31 | 0 | 0 |
|  |  | 中生北控试剂 | 17 | 37 | 30 | 33 | 1.851 | 5.62 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 32 | 25 | 28 | 1.395 | 4.9 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 36 | 30 | 34 | 1.746 | 5.13 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 36 | 26 | 32 | 1.313 | 4.07 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 525 | 70 | 15 | 33 | 1.47 | 4.5 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 34 | 23 | 31 | 1.756 | 5.63 |
|  |  | 上海科华试剂 | 64 | 41 | 26 | 32 | 1.546 | 4.86 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 38 | 34 | 27 | 32 | 1.337 | 4.23 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 37 | 28 | 31 | 0.966 | 3.08 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 34 | 29 | 31 | 0 | 0 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 37 | 24 | 32 | 0.955 | 2.97 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 39 | 28 | 33 | 2.91 | 8.79 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 48 | 29 | 31 | 1.58 | 5.05 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 39 | 28 | 31 | 1.843 | 5.89 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 56 | 20 | 33 | 1.305 | 4.01 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 39 | 28 | 34 | 1.718 | 5.11 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 39 | 30 | 34 | 2.298 | 6.79 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 41 | 33 | 35 | 1.213 | 3.44 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 36 | 29 | 32 | 1.616 | 5.09 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 41 | 28 | 34 | 1.755 | 5.19 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 1460 | 199 | 2 | 109 | 5.642 | 5.16 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 112 | 101 | 104 | 1.789 | 1.71 |
|  |  | 中生北控试剂 | 17 | 127 | 104 | 113 | 5.102 | 4.52 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 108 | 95 | 98 | 1.724 | 1.76 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 121 | 107 | 115 | 3.171 | 2.76 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 115 | 97 | 108 | 2.954 | 2.73 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 525 | 169 | 75 | 111 | 4.448 | 4 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 113 | 85 | 107 | 5.015 | 4.7 |
|  |  | 上海科华试剂 | 64 | 133 | 92 | 109 | 4.576 | 4.2 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 38 | 114 | 92 | 108 | 3.077 | 2.85 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 128 | 96 | 107 | 1.769 | 1.65 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 108 | 102 | 106 | 1.742 | 1.64 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 117 | 72 | 106 | 1.537 | 1.44 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 128 | 96 | 112 | 7.073 | 6.32 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 153 | 92 | 101 | 6.57 | 6.49 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 114 | 74 | 103 | 8.22 | 7.97 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 144 | 2 | 109 | 3.244 | 2.96 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 132 | 99 | 113 | 5.01 | 4.42 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 134 | 93 | 115 | 7.188 | 6.28 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 133 | 110 | 113 | 1.329 | 1.17 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 119 | 103 | 111 | 5.316 | 4.8 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 120 | 86 | 104 | 5.554 | 5.34 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 1459 | 389 | 11 | 113 | 5.007 | 4.42 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 114 | 105 | 109 | 2.444 | 2.24 |
|  |  | 中生北控试剂 | 17 | 134 | 105 | 117 | 6.171 | 5.26 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 114 | 99 | 102 | 1.741 | 1.71 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 126 | 109 | 121 | 3.573 | 2.96 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 127 | 99 | 111 | 3.746 | 3.36 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 525 | 237 | 62 | 115 | 4.465 | 3.88 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 117 | 86 | 109 | 6.567 | 6.01 |
|  |  | 上海科华试剂 | 64 | 135 | 11 | 111 | 4.665 | 4.19 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 38 | 119 | 96 | 112 | 2.857 | 2.55 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 129 | 101 | 110 | 1.739 | 1.58 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 112 | 105 | 110 | 1.573 | 1.44 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 129 | 76 | 111 | 1.536 | 1.39 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 141 | 103 | 117 | 7.69 | 6.59 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 164 | 96 | 104 | 5.369 | 5.16 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 120 | 77 | 106 | 8.657 | 8.13 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 148 | 88 | 113 | 3.198 | 2.82 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 139 | 102 | 120 | 3.651 | 3.04 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 139 | 11 | 119 | 8.814 | 7.39 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 134 | 117 | 119 | 1.316 | 1.11 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 120 | 109 | 115 | 4.798 | 4.17 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 131 | 90 | 109 | 10.72 | 9.81 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 20250101 | 缺省组 | 1445 | 391 | 17 | 44 | 1.744 | 3.96 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 49 | 44 | 47 | 1.031 | 2.19 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 53 | 38 | 43 | 1.571 | 3.62 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 46 | 40 | 42 | 1.315 | 3.12 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 48 | 43 | 46 | 1.351 | 2.94 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 47 | 40 | 44 | 1.401 | 3.21 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 515 | 72 | 34 | 44 | 1.685 | 3.86 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 50 | 36 | 44 | 1.646 | 3.74 |
|  |  | 上海科华试剂 | 63 | 50 | 34 | 43 | 1.718 | 3.99 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 52 | 41 | 45 | 1.775 | 3.94 |
|  |  | 美康生物试剂 | 103 | 62 | 26 | 44 | 1.523 | 3.46 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 48 | 43 | 45 | 1.676 | 3.72 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 50 | 41 | 45 | 1.175 | 2.6 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 55 | 42 | 45 | 1.592 | 3.55 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 66 | 41 | 44 | 1.731 | 3.93 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 48 | 39 | 44 | 3.303 | 7.52 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 52 | 40 | 44 | 1.433 | 3.23 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 51 | 39 | 43 | 2.623 | 6.05 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 52 | 44 | 48 | 2.474 | 5.18 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 48 | 43 | 45 | 1.126 | 2.51 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 47 | 41 | 44 | 1.748 | 3.95 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 56 | 43 | 45 | 1.344 | 2.96 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 1445 | 604 | 4 | 384 | 20.85 | 5.43 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 437 | 386 | 419 | 8.334 | 1.99 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 443 | 358 | 387 | 12.78 | 3.3 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 398 | 361 | 374 | 5.623 | 1.5 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 422 | 375 | 403 | 10.06 | 2.5 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 398 | 353 | 379 | 9.041 | 2.39 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 515 | 480 | 240 | 378 | 18.53 | 4.9 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 434 | 344 | 406 | 23.13 | 5.7 |
|  |  | 上海科华试剂 | 63 | 438 | 326 | 385 | 14.33 | 3.72 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 466 | 356 | 384 | 7.138 | 1.86 |
|  |  | 美康生物试剂 | 103 | 604 | 101 | 388 | 6.493 | 1.67 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 410 | 376 | 392 | 10.46 | 2.67 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 430 | 37 | 398 | 5.882 | 1.48 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 447 | 304 | 386 | 16.19 | 4.2 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 523 | 340 | 369 | 25.83 | 7 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 439 | 359 | 389 | 23.64 | 6.08 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 418 | 31 | 377 | 15.25 | 4.05 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 406 | 338 | 382 | 15.19 | 3.97 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 489 | 398 | 441 | 27.59 | 6.26 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 434 | 395 | 409 | 1.845 | 0.45 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 396 | 348 | 381 | 15.04 | 3.95 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 416 | 55 | 371 | 28.21 | 7.6 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1445 | 96 | 17 | 47 | 1.802 | 3.85 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 51 | 46 | 49 | 1.209 | 2.46 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 54 | 43 | 46 | 1.767 | 3.82 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 47 | 42 | 44 | 0.777 | 1.78 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 50 | 47 | 49 | 0.975 | 1.99 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 49 | 43 | 47 | 1.485 | 3.19 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 515 | 55 | 17 | 46 | 1.689 | 3.65 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 50 | 39 | 47 | 2.187 | 4.67 |
|  |  | 上海科华试剂 | 63 | 56 | 39 | 46 | 1.675 | 3.67 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 57 | 43 | 49 | 1.706 | 3.5 |
|  |  | 美康生物试剂 | 103 | 55 | 24 | 46 | 1.4 | 3.01 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 51 | 46 | 48 | 1.763 | 3.66 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 52 | 43 | 48 | 1.325 | 2.77 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 53 | 42 | 48 | 2.348 | 4.9 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 73 | 42 | 46 | 1.793 | 3.86 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 50 | 41 | 48 | 2.655 | 5.59 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 96 | 36 | 47 | 1.581 | 3.36 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 52 | 41 | 46 | 2.804 | 6.14 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 55 | 46 | 50 | 2.698 | 5.36 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 52 | 45 | 47 | 1.09 | 2.31 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 48 | 41 | 46 | 1.753 | 3.79 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 50 | 43 | 48 | 1.455 | 3 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 1445 | 2244 | 2 | 214 | 9.343 | 4.37 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 235 | 207 | 219 | 5.023 | 2.29 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 239 | 192 | 211 | 7.821 | 3.7 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 217 | 195 | 204 | 2.438 | 1.2 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 228 | 210 | 221 | 4.912 | 2.22 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 221 | 200 | 211 | 4.676 | 2.22 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 515 | 382 | 169 | 213 | 8.768 | 4.11 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 230 | 181 | 215 | 10.72 | 4.99 |
|  |  | 上海科华试剂 | 63 | 249 | 172 | 207 | 5.383 | 2.6 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 251 | 200 | 218 | 6.789 | 3.11 |
|  |  | 美康生物试剂 | 103 | 2244 | 94 | 212 | 4.795 | 2.26 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 240 | 209 | 221 | 10.68 | 4.83 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 240 | 49 | 218 | 3.095 | 1.42 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 237 | 180 | 218 | 9.804 | 4.51 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 317 | 196 | 211 | 10.93 | 5.18 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 230 | 188 | 210 | 5.209 | 2.48 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 262 | 95 | 216 | 6.168 | 2.85 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 291 | 189 | 210 | 14.16 | 6.74 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 248 | 204 | 229 | 11.66 | 5.09 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 223 | 201 | 208 | 1.706 | 0.82 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 228 | 202 | 214 | 9.555 | 4.46 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 241 | 145 | 208 | 18.05 | 8.68 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 1444 | 605 | 4 | 385 | 21.23 | 5.52 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 442 | 388 | 420 | 7.321 | 1.74 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 443 | 357 | 389 | 12.7 | 3.26 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 396 | 363 | 376 | 6.072 | 1.62 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 426 | 371 | 402 | 5.963 | 1.49 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 397 | 329 | 379 | 9.495 | 2.51 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 515 | 483 | 210 | 378 | 17.03 | 4.5 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 433 | 350 | 409 | 19.42 | 4.75 |
|  |  | 上海科华试剂 | 63 | 444 | 291 | 386 | 10.14 | 2.63 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 454 | 357 | 385 | 15.35 | 3.98 |
|  |  | 美康生物试剂 | 103 | 605 | 99 | 390 | 8.61 | 2.21 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 410 | 378 | 392 | 10.34 | 2.63 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 427 | 100 | 400 | 8.346 | 2.09 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 456 | 312 | 388 | 17.69 | 4.57 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 561 | 330 | 367 | 23.93 | 6.51 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 439 | 360 | 389 | 25.43 | 6.54 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 453 | 78 | 377 | 14.35 | 3.8 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 405 | 274 | 384 | 14.53 | 3.78 |
|  |  | 广州科方试剂 | 27 | 479 | 112 | 442 | 25.39 | 5.75 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 479 | 406 | 413 | 3.983 | 0.96 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 401 | 356 | 383 | 17.14 | 4.47 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 431 | 168 | 372 | 15.39 | 4.13 |
| 碱性磷酸酶 | 20250101 | 缺省组 | 1305 | 490 | 0 | 127 | 6.529 | 5.13 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 139 | 125 | 129 | 2.952 | 2.28 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 150 | 107 | 126 | 7.329 | 5.82 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 131 | 106 | 114 | 3.965 | 3.48 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 128 | 106 | 116 | 3.211 | 2.77 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 35 | 136 | 118 | 125 | 3.337 | 2.68 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 429 | 225 | 13 | 128 | 7.25 | 5.67 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 140 | 105 | 124 | 8.381 | 6.75 |
|  |  | 上海科华试剂 | 52 | 167 | 90 | 133 | 7.212 | 5.42 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 162 | 113 | 130 | 4.29 | 3.31 |
|  |  | 美康生物试剂 | 101 | 150 | 111 | 126 | 4.117 | 3.26 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 135 | 116 | 127 | 4.117 | 3.24 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 78 | 139 | 110 | 129 | 1.77 | 1.37 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 153 | 79 | 120 | 6.76 | 5.62 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 33 | 176 | 116 | 136 | 9.045 | 6.66 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 8 | 134 | 115 | 123 | 5.899 | 4.8 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 76 | 174 | 113 | 128 | 3.813 | 2.99 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 157 | 110 | 126 | 7.523 | 5.99 |
|  |  | 广州科方试剂 | 25 | 152 | 116 | 129 | 6.069 | 4.7 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 131 | 120 | 128 | 1.567 | 1.23 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 136 | 106 | 119 | 9.973 | 8.4 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 155 | 115 | 135 | 16.2 | 12 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 1304 | 4557 | 0 | 470 | 26.87 | 5.72 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 534 | 461 | 495 | 10.83 | 2.19 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 533 | 430 | 476 | 23.18 | 4.87 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 488 | 386 | 413 | 9.732 | 2.36 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 450 | 389 | 415 | 13.47 | 3.24 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 35 | 502 | 420 | 452 | 11.56 | 2.56 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 428 | 867 | 359 | 478 | 28.12 | 5.89 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 485 | 384 | 456 | 12.57 | 2.76 |
|  |  | 上海科华试剂 | 52 | 581 | 317 | 471 | 22.27 | 4.72 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 603 | 433 | 478 | 16.36 | 3.42 |
|  |  | 美康生物试剂 | 101 | 4557 | 412 | 456 | 13.34 | 2.92 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 506 | 449 | 475 | 21.58 | 4.54 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 78 | 512 | 398 | 474 | 5.215 | 1.1 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 561 | 293 | 451 | 20.5 | 4.55 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 33 | 666 | 424 | 505 | 39.65 | 7.86 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 8 | 502 | 453 | 468 | 14.31 | 3.06 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 76 | 654 | 150 | 465 | 16.65 | 3.58 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 517 | 410 | 468 | 21.11 | 4.51 |
|  |  | 广州科方试剂 | 25 | 513 | 438 | 478 | 24.49 | 5.12 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 494 | 462 | 470 | 1.845 | 0.39 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 511 | 395 | 436 | 37.26 | 8.54 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 557 | 416 | 497 | 53.15 | 10.7 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1304 | 204 | 0 | 115 | 6.362 | 5.53 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 126 | 107 | 118 | 3.513 | 2.98 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 128 | 99 | 115 | 5.179 | 4.5 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 117 | 96 | 103 | 4.21 | 4.09 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 113 | 96 | 104 | 3.364 | 3.22 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 35 | 124 | 107 | 113 | 3.095 | 2.75 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 428 | 204 | 88 | 116 | 6.355 | 5.47 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 123 | 96 | 111 | 8.076 | 7.25 |
|  |  | 上海科华试剂 | 52 | 156 | 58 | 120 | 6.924 | 5.79 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 151 | 105 | 116 | 5.554 | 4.81 |
|  |  | 美康生物试剂 | 101 | 136 | 97 | 113 | 3.331 | 2.94 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 121 | 104 | 115 | 4.177 | 3.64 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 78 | 125 | 104 | 117 | 1.761 | 1.5 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 132 | 73 | 110 | 5.202 | 4.72 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 33 | 171 | 106 | 122 | 10.67 | 8.73 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 8 | 124 | 106 | 111 | 3.563 | 3.22 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 76 | 169 | 78 | 114 | 4.114 | 3.6 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 128 | 99 | 113 | 5.852 | 5.2 |
|  |  | 广州科方试剂 | 25 | 136 | 104 | 114 | 6.957 | 6.1 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 122 | 100 | 114 | 2.595 | 2.27 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 123 | 96 | 108 | 8.505 | 7.9 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 142 | 98 | 122 | 18.39 | 15 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 1304 | 880 | 0 | 479 | 27.73 | 5.79 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 546 | 465 | 505 | 13.27 | 2.63 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 560 | 418 | 483 | 13.76 | 2.85 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 491 | 395 | 421 | 12.64 | 3 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 455 | 395 | 424 | 10.9 | 2.57 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 35 | 506 | 435 | 460 | 14.19 | 3.09 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 428 | 880 | 369 | 486 | 27.09 | 5.58 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 504 | 398 | 466 | 14.82 | 3.18 |
|  |  | 上海科华试剂 | 52 | 603 | 320 | 480 | 19.94 | 4.16 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 616 | 441 | 491 | 18.41 | 3.75 |
|  |  | 美康生物试剂 | 101 | 569 | 413 | 465 | 13.1 | 2.82 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 519 | 462 | 483 | 20.29 | 4.2 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 78 | 518 | 418 | 484 | 5.773 | 1.19 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 566 | 301 | 457 | 18.19 | 3.98 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 33 | 663 | 425 | 513 | 35 | 6.83 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 8 | 506 | 458 | 475 | 11.52 | 2.43 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 76 | 588 | 66 | 472 | 15.1 | 3.2 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 541 | 418 | 477 | 25.55 | 5.36 |
|  |  | 广州科方试剂 | 25 | 529 | 439 | 491 | 23.93 | 4.88 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 495 | 456 | 478 | 3.028 | 0.63 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 512 | 404 | 449 | 46.25 | 10.3 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 551 | 439 | 501 | 47.91 | 9.56 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 1302 | 865 | 0 | 471 | 28.22 | 6 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 539 | 459 | 498 | 9.744 | 1.96 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 511 | 422 | 471 | 18.26 | 3.88 |
|  |  | 罗氏试剂 | 37 | 480 | 388 | 414 | 9.922 | 2.4 |
|  |  | 西门子试剂 | 18 | 445 | 390 | 416 | 11.99 | 2.88 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 35 | 501 | 422 | 455 | 12.09 | 2.66 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 428 | 865 | 42 | 477 | 27.68 | 5.8 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 493 | 390 | 455 | 18.7 | 4.11 |
|  |  | 上海科华试剂 | 52 | 579 | 325 | 473 | 24.73 | 5.23 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 610 | 437 | 484 | 21.43 | 4.43 |
|  |  | 美康生物试剂 | 101 | 563 | 382 | 456 | 12.89 | 2.83 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 505 | 450 | 474 | 20.82 | 4.39 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 78 | 510 | 395 | 476 | 7.495 | 1.57 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 553 | 296 | 449 | 20.29 | 4.52 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 33 | 660 | 425 | 505 | 27.86 | 5.51 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 8 | 501 | 450 | 468 | 14.22 | 3.04 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 75 | 661 | 88 | 465 | 14.53 | 3.13 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 535 | 410 | 470 | 22.7 | 4.83 |
|  |  | 广州科方试剂 | 25 | 531 | 441 | 482 | 20.91 | 4.34 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 496 | 465 | 479 | 2.846 | 0.59 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 530 | 400 | 443 | 43.76 | 9.87 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 549 | 423 | 497 | 52.1 | 10.5 |
| 乳酸脱氢酶 | 20250101 | 缺省组 | 911 | 373 | 0 | 180 | 7.498 | 4.16 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 20 | 189 | 169 | 176 | 1.729 | 0.98 |
|  |  | 中生北控试剂 | 11 | 204 | 174 | 186 | 6.991 | 3.76 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 186 | 171 | 180 | 2.946 | 1.64 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 191 | 181 | 186 | 1.769 | 0.95 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 196 | 167 | 178 | 6.684 | 3.75 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 260 | 204 | 0 | 181 | 5.823 | 3.21 |
|  |  | 利德曼试剂 | 13 | 185 | 166 | 179 | 5.44 | 3.03 |
|  |  | 上海科华试剂 | 38 | 207 | 161 | 181 | 4.745 | 2.63 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 25 | 200 | 177 | 188 | 4.336 | 2.3 |
|  |  | 美康生物试剂 | 67 | 229 | 162 | 180 | 3.291 | 1.83 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 184 | 171 | 178 | 4.963 | 2.79 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 67 | 189 | 160 | 167 | 4.378 | 2.63 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 16 | 187 | 168 | 177 | 6.069 | 3.42 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 7 | 202 | 171 | 182 | 5.722 | 3.15 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 203 | 174 | 181 | 6.834 | 3.77 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 43 | 188 | 85 | 178 | 1.642 | 0.92 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 10 | 206 | 167 | 184 | 12.02 | 6.54 |
|  |  | 广州科方试剂 | 16 | 194 | 153 | 181 | 6.813 | 3.77 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 16 | 173 | 158 | 162 | 1.774 | 1.1 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 9 | 196 | 162 | 187 | 5.041 | 2.69 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 11 | 214 | 162 | 181 | 12.68 | 7 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 911 | 521 | 0 | 387 | 15.52 | 4.01 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 20 | 407 | 369 | 380 | 7.101 | 1.87 |
|  |  | 中生北控试剂 | 11 | 471 | 387 | 404 | 14.09 | 3.49 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 408 | 371 | 388 | 4.928 | 1.27 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 414 | 366 | 401 | 5.528 | 1.38 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 429 | 365 | 392 | 11.14 | 2.84 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 260 | 437 | 0 | 385 | 12.41 | 3.22 |
|  |  | 利德曼试剂 | 13 | 398 | 361 | 389 | 7.789 | 2 |
|  |  | 上海科华试剂 | 38 | 409 | 352 | 390 | 10.86 | 2.78 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 25 | 436 | 382 | 407 | 8.854 | 2.18 |
|  |  | 美康生物试剂 | 67 | 520 | 287 | 390 | 6.551 | 1.68 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 423 | 364 | 385 | 4.968 | 1.29 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 67 | 396 | 334 | 351 | 4.701 | 1.34 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 16 | 400 | 343 | 387 | 10.8 | 2.79 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 7 | 452 | 377 | 388 | 9.164 | 2.36 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 413 | 369 | 385 | 15.16 | 3.93 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 43 | 437 | 78 | 389 | 5.175 | 1.33 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 10 | 440 | 354 | 389 | 23.38 | 6.01 |
|  |  | 广州科方试剂 | 16 | 422 | 331 | 384 | 15.38 | 4.01 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 16 | 351 | 335 | 344 | 1.801 | 0.52 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 9 | 428 | 389 | 406 | 1.91 | 0.47 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 11 | 429 | 336 | 362 | 9.065 | 2.51 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 911 | 246 | 0 | 177 | 6.392 | 3.61 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 20 | 184 | 166 | 175 | 1.719 | 0.98 |
|  |  | 中生北控试剂 | 11 | 196 | 169 | 181 | 7.509 | 4.15 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 183 | 170 | 177 | 2.827 | 1.6 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 188 | 179 | 184 | 1.471 | 0.8 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 193 | 156 | 176 | 4.982 | 2.82 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 260 | 201 | 0 | 178 | 4.987 | 2.8 |
|  |  | 利德曼试剂 | 13 | 182 | 165 | 176 | 3.949 | 2.24 |
|  |  | 上海科华试剂 | 38 | 214 | 162 | 178 | 4.184 | 2.36 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 25 | 207 | 172 | 185 | 4.859 | 2.63 |
|  |  | 美康生物试剂 | 67 | 236 | 156 | 177 | 3.925 | 2.22 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 182 | 167 | 175 | 3.282 | 1.88 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 67 | 193 | 140 | 163 | 3.138 | 1.92 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 16 | 182 | 166 | 175 | 6.129 | 3.5 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 7 | 198 | 173 | 180 | 3.59 | 2 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 188 | 168 | 177 | 7.847 | 4.43 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 43 | 181 | 60 | 174 | 2.877 | 1.65 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 10 | 200 | 162 | 180 | 9.262 | 5.14 |
|  |  | 广州科方试剂 | 16 | 191 | 145 | 176 | 6.975 | 3.97 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 16 | 170 | 152 | 161 | 3.407 | 2.12 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 9 | 189 | 164 | 183 | 4.66 | 2.54 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 11 | 210 | 160 | 180 | 8.66 | 4.82 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 911 | 540 | 0 | 391 | 15.59 | 3.99 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 20 | 409 | 370 | 384 | 4.143 | 1.08 |
|  |  | 中生北控试剂 | 11 | 481 | 388 | 410 | 15.94 | 3.89 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 412 | 371 | 391 | 6.749 | 1.73 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 422 | 376 | 406 | 6.055 | 1.49 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 434 | 372 | 394 | 6.848 | 1.74 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 260 | 435 | 0 | 388 | 11.72 | 3.02 |
|  |  | 利德曼试剂 | 13 | 413 | 371 | 396 | 12.01 | 3.03 |
|  |  | 上海科华试剂 | 38 | 429 | 357 | 395 | 11.03 | 2.79 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 25 | 430 | 385 | 412 | 10.11 | 2.46 |
|  |  | 美康生物试剂 | 67 | 540 | 296 | 394 | 6.343 | 1.61 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 400 | 365 | 387 | 6.753 | 1.75 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 67 | 395 | 343 | 357 | 6.251 | 1.75 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 16 | 405 | 374 | 391 | 11.51 | 2.95 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 7 | 462 | 380 | 401 | 21.27 | 5.31 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 416 | 368 | 385 | 12.51 | 3.25 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 43 | 422 | 106 | 390 | 3.467 | 0.89 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 10 | 450 | 358 | 392 | 23.3 | 5.94 |
|  |  | 广州科方试剂 | 16 | 420 | 329 | 391 | 14.88 | 3.81 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 16 | 365 | 339 | 355 | 1.748 | 0.49 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 9 | 421 | 392 | 409 | 6.372 | 1.56 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 11 | 515 | 355 | 373 | 13.77 | 3.69 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 910 | 521 | 0 | 387 | 15.6 | 4.03 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 20 | 418 | 371 | 383 | 6.466 | 1.69 |
|  |  | 中生北控试剂 | 11 | 489 | 388 | 405 | 12.17 | 3 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 414 | 372 | 388 | 3.562 | 0.92 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 414 | 378 | 403 | 4.818 | 1.2 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 428 | 368 | 392 | 11.48 | 2.93 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 260 | 434 | 0 | 385 | 12.81 | 3.33 |
|  |  | 利德曼试剂 | 13 | 398 | 360 | 386 | 8.743 | 2.26 |
|  |  | 上海科华试剂 | 38 | 425 | 353 | 389 | 12.05 | 3.1 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 25 | 434 | 384 | 406 | 9.945 | 2.45 |
|  |  | 美康生物试剂 | 67 | 516 | 289 | 389 | 5.873 | 1.51 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 388 | 367 | 382 | 6.06 | 1.59 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 67 | 393 | 342 | 354 | 5.789 | 1.63 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 16 | 403 | 363 | 387 | 12.85 | 3.32 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 7 | 421 | 380 | 399 | 20.39 | 5.11 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 413 | 369 | 386 | 16.23 | 4.2 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 43 | 448 | 78 | 387 | 5.106 | 1.32 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 10 | 448 | 352 | 390 | 25.53 | 6.55 |
|  |  | 广州科方试剂 | 16 | 418 | 321 | 387 | 19.15 | 4.94 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 16 | 374 | 341 | 349 | 1.773 | 0.51 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 9 | 420 | 387 | 406 | 3.41 | 0.84 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 11 | 442 | 349 | 367 | 16.88 | 4.6 |
| γ-谷氨酰基转移酶 | 20250101 | 缺省组 | 1324 | 563 | 33 | 60 | 1.769 | 2.95 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 62 | 59 | 61 | 0.894 | 1.47 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 72 | 56 | 61 | 2.698 | 4.45 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 65 | 57 | 60 | 1.371 | 2.28 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 70 | 54 | 63 | 2.311 | 3.65 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 63 | 57 | 60 | 1.603 | 2.65 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 451 | 97 | 52 | 60 | 1.613 | 2.69 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 64 | 47 | 57 | 3.715 | 6.55 |
|  |  | 上海科华试剂 | 53 | 76 | 48 | 60 | 1.577 | 2.62 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 65 | 56 | 61 | 1.538 | 2.53 |
|  |  | 美康生物试剂 | 94 | 65 | 52 | 59 | 1.6 | 2.71 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 63 | 56 | 61 | 1.622 | 2.68 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 79 | 61 | 50 | 56 | 1.425 | 2.52 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 69 | 55 | 61 | 1.625 | 2.66 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 33 | 68 | 55 | 60 | 3.172 | 5.27 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 71 | 59 | 62 | 1.761 | 2.85 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 77 | 80 | 52 | 59 | 1.519 | 2.56 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 88 | 55 | 61 | 1.68 | 2.74 |
|  |  | 广州科方试剂 | 25 | 74 | 58 | 63 | 3.011 | 4.77 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 62 | 54 | 56 | 1.505 | 2.68 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 63 | 57 | 60 | 1.792 | 3 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 76 | 47 | 61 | 1.823 | 3 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 1324 | 456 | 78 | 157 | 6.238 | 3.98 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 166 | 158 | 160 | 1.655 | 1.03 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 178 | 143 | 160 | 7.715 | 4.83 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 169 | 153 | 159 | 3.071 | 1.93 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 176 | 151 | 169 | 4.678 | 2.77 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 169 | 151 | 161 | 3.261 | 2.03 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 451 | 375 | 132 | 156 | 4.626 | 2.96 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 169 | 136 | 151 | 7.072 | 4.7 |
|  |  | 上海科华试剂 | 53 | 186 | 143 | 157 | 3.405 | 2.16 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 167 | 147 | 159 | 2.63 | 1.66 |
|  |  | 美康生物试剂 | 94 | 456 | 137 | 155 | 3.393 | 2.19 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 162 | 144 | 157 | 1.839 | 1.17 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 79 | 162 | 130 | 148 | 1.788 | 1.21 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 189 | 137 | 163 | 4.276 | 2.63 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 33 | 174 | 144 | 158 | 5.245 | 3.32 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 192 | 153 | 162 | 8.194 | 5.05 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 77 | 208 | 78 | 156 | 3.225 | 2.07 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 223 | 143 | 161 | 6.841 | 4.24 |
|  |  | 广州科方试剂 | 25 | 187 | 150 | 164 | 6.535 | 3.99 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 157 | 142 | 145 | 1.589 | 1.09 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 167 | 146 | 159 | 8.526 | 5.37 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 243 | 115 | 165 | 11.13 | 6.75 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1324 | 148 | 26 | 58 | 1.75 | 3.02 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 62 | 58 | 59 | 0.975 | 1.66 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 64 | 53 | 59 | 2.532 | 4.3 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 61 | 56 | 58 | 1.275 | 2.18 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 68 | 53 | 62 | 2.737 | 4.43 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 62 | 55 | 58 | 0.863 | 1.48 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 451 | 80 | 52 | 58 | 1.604 | 2.77 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 61 | 47 | 55 | 3.768 | 6.8 |
|  |  | 上海科华试剂 | 53 | 74 | 53 | 59 | 1.748 | 2.98 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 63 | 54 | 58 | 1.546 | 2.66 |
|  |  | 美康生物试剂 | 94 | 62 | 52 | 57 | 1.237 | 2.16 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 61 | 56 | 59 | 1.846 | 3.15 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 79 | 59 | 46 | 54 | 1.622 | 3 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 66 | 53 | 59 | 1.795 | 3.04 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 33 | 68 | 27 | 58 | 3.103 | 5.33 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 68 | 56 | 60 | 3.429 | 5.75 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 77 | 79 | 51 | 57 | 1.409 | 2.46 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 76 | 53 | 59 | 3.217 | 5.41 |
|  |  | 广州科方试剂 | 25 | 68 | 55 | 60 | 1.478 | 2.45 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 60 | 51 | 54 | 1.471 | 2.7 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 62 | 55 | 57 | 1.711 | 2.98 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 71 | 46 | 59 | 1.442 | 2.46 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 1324 | 569 | 77 | 159 | 6.202 | 3.9 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 166 | 156 | 159 | 1.663 | 1.04 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 181 | 148 | 164 | 6.353 | 3.87 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 171 | 158 | 161 | 2.602 | 1.61 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 180 | 156 | 172 | 4.183 | 2.44 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 171 | 152 | 163 | 3.229 | 1.98 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 451 | 569 | 117 | 159 | 4.581 | 2.89 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 175 | 140 | 154 | 8.319 | 5.41 |
|  |  | 上海科华试剂 | 53 | 194 | 146 | 160 | 3.12 | 1.95 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 172 | 153 | 161 | 4.407 | 2.73 |
|  |  | 美康生物试剂 | 94 | 188 | 137 | 156 | 4.596 | 2.95 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 169 | 147 | 161 | 3.438 | 2.13 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 79 | 165 | 133 | 151 | 1.737 | 1.15 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 186 | 148 | 165 | 5.891 | 3.57 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 33 | 183 | 148 | 159 | 5.933 | 3.73 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 190 | 154 | 163 | 7.304 | 4.48 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 77 | 208 | 77 | 157 | 3.292 | 2.09 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 236 | 145 | 162 | 6.068 | 3.75 |
|  |  | 广州科方试剂 | 25 | 190 | 151 | 165 | 4.895 | 2.97 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 161 | 142 | 147 | 1.612 | 1.1 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 177 | 152 | 164 | 10.71 | 6.52 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 225 | 131 | 169 | 13.26 | 7.84 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 1323 | #### | 59 | 157 | 6.283 | 4 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 167 | 158 | 161 | 1.856 | 1.15 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 183 | 132 | 158 | 8.441 | 5.33 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 169 | 153 | 160 | 3.312 | 2.07 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 176 | 149 | 169 | 3.235 | 1.91 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 173 | 149 | 161 | 2.978 | 1.84 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 451 | 385 | 113 | 156 | 4.486 | 2.87 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 168 | 134 | 151 | 7.725 | 5.13 |
|  |  | 上海科华试剂 | 53 | 194 | 143 | 158 | 5.38 | 3.41 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 170 | 150 | 160 | 4.276 | 2.68 |
|  |  | 美康生物试剂 | 94 | 388 | 135 | 154 | 4.231 | 2.75 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 165 | 145 | 157 | 1.821 | 1.16 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 79 | #### | 130 | 147 | 2.853 | 1.94 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 185 | 141 | 162 | 4.859 | 2.99 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 33 | 184 | 142 | 159 | 6.214 | 3.91 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 194 | 155 | 163 | 7.318 | 4.48 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 77 | 208 | 59 | 156 | 3.223 | 2.07 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 233 | 143 | 162 | 6.217 | 3.84 |
|  |  | 广州科方试剂 | 25 | 185 | 148 | 162 | 5.332 | 3.28 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 157 | 142 | 146 | 1.371 | 0.94 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 168 | 146 | 159 | 7.915 | 4.97 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 242 | 120 | 164 | 15.73 | 9.62 |
| 淀粉酶 | 20250101 | 缺省组 | 702 | #### | 0.00 | 76.5 | 3.248 | 4.25 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 19 | 82.00 | 73.00 | 76.9 | 0.815 | 1.06 |
|  |  | 中生北控试剂 | 9 | 79.20 | 61.00 | 75.8 | 3.154 | 4.16 |
|  |  | 罗氏试剂 | 33 | 80.00 | 73.00 | 75.7 | 1.44 | 1.9 |
|  |  | 西门子试剂 | 13 | 84.50 | 72.00 | 78.2 | 4.505 | 5.76 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 24 | 83.00 | 73.00 | 78 | 1.885 | 2.42 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 185 | #### | 0.00 | 77.3 | 2.454 | 3.17 |
|  |  | 利德曼试剂 | 13 | 81.00 | 67.00 | 75.7 | 4.006 | 5.29 |
|  |  | 上海科华试剂 | 26 | 83.60 | 62.90 | 75.2 | 2.879 | 3.83 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 22 | 83.00 | 70.00 | 78.9 | 1.835 | 2.33 |
|  |  | 美康生物试剂 | 70 | 84.00 | 68.80 | 77.8 | 2.108 | 2.71 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 83.00 | 73.15 | 78 | 2.16 | 2.77 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 59 | 85.80 | 68.75 | 73.9 | 1.499 | 2.03 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 9 | 82.00 | 67.15 | 73.7 | 5.373 | 7.29 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 11 | 74.60 | 67.90 | 71.3 | 1.74 | 2.44 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 26 | 88.00 | 62.00 | 78.7 | 1.039 | 1.32 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 10 | #### | 69.00 | 72.8 | 3.252 | 4.47 |
|  |  | 广州科方试剂 | 11 | 72.60 | 58.90 | 65.3 | 4.12 | 6.31 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 13 | 77.00 | 68.18 | 74.7 | 1.343 | 1.8 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 702 | #### | 0.00 | 426 | 20.08 | 4.71 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 19 | #### | ##### | 415 | 4.379 | 1.05 |
|  |  | 中生北控试剂 | 9 | #### | ##### | 440 | 6.529 | 1.48 |
|  |  | 罗氏试剂 | 33 | #### | ##### | 396 | 7.327 | 1.85 |
|  |  | 西门子试剂 | 13 | #### | ##### | 427 | 21.68 | 5.08 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 24 | #### | ##### | 434 | 5.683 | 1.31 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 185 | #### | 0.00 | 425 | 12.53 | 2.95 |
|  |  | 利德曼试剂 | 13 | #### | ##### | 440 | 22.05 | 5.01 |
|  |  | 上海科华试剂 | 26 | #### | ##### | 435 | 10.05 | 2.31 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 22 | #### | ##### | 443 | 13.7 | 3.1 |
|  |  | 美康生物试剂 | 70 | #### | ##### | 438 | 7.906 | 1.8 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | #### | ##### | 433 | 7.703 | 1.78 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 59 | #### | ##### | 405 | 6.16 | 1.52 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 9 | #### | ##### | 439 | 5.511 | 1.25 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 11 | #### | ##### | 401 | 13.12 | 3.27 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 26 | #### | 66.00 | 443 | 5.973 | 1.35 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 10 | #### | ##### | 408 | 16.06 | 3.93 |
|  |  | 广州科方试剂 | 11 | #### | ##### | 440 | 16.08 | 3.65 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 13 | #### | ##### | 410 | 3.151 | 0.77 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 702 | #### | 0.00 | 75.1 | 3.257 | 4.34 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 19 | 79.00 | 72.00 | 75.7 | 0.974 | 1.29 |
|  |  | 中生北控试剂 | 9 | 77.00 | 58.00 | 73.5 | 2.671 | 3.63 |
|  |  | 罗氏试剂 | 33 | 80.00 | 72.00 | 74.6 | 1.356 | 1.82 |
|  |  | 西门子试剂 | 13 | 81.90 | 70.00 | 77 | 3.436 | 4.46 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 24 | 82.00 | 72.00 | 75.9 | 1.731 | 2.28 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 185 | 87.50 | 0.00 | 76.5 | 2.36 | 3.08 |
|  |  | 利德曼试剂 | 13 | 79.00 | 65.60 | 73.5 | 4.376 | 5.95 |
|  |  | 上海科华试剂 | 26 | 79.20 | 62.00 | 74.4 | 2.546 | 3.42 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 22 | 82.00 | 70.20 | 76.8 | 1.41 | 1.84 |
|  |  | 美康生物试剂 | 70 | 87.00 | 65.90 | 76.1 | 1.654 | 2.17 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 80.00 | 73.25 | 76.5 | 2.181 | 2.85 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 59 | 81.00 | 67.00 | 72.3 | 1.834 | 2.54 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 9 | 82.00 | 68.72 | 74.8 | 4.597 | 6.15 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 11 | 77.90 | 66.00 | 70.1 | 2.405 | 3.43 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 26 | 86.00 | 45.00 | 77 | 0.953 | 1.24 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 10 | #### | 66.00 | 71.9 | 5.149 | 7.16 |
|  |  | 广州科方试剂 | 11 | 73.40 | 59.90 | 64.6 | 4.708 | 7.29 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 13 | 74.00 | 65.31 | 71.6 | 0.971 | 1.36 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 702 | #### | 0.00 | 633 | 32.61 | 5.15 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 19 | #### | ##### | 632 | 5.454 | 0.86 |
|  |  | 中生北控试剂 | 9 | #### | ##### | 664 | 32.33 | 4.87 |
|  |  | 罗氏试剂 | 33 | #### | ##### | 582 | 6.595 | 1.13 |
|  |  | 西门子试剂 | 13 | #### | ##### | 624 | 33.03 | 5.29 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 24 | #### | ##### | 682 | 16 | 2.35 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 185 | #### | 0.00 | 631 | 17.26 | 2.74 |
|  |  | 利德曼试剂 | 13 | #### | ##### | 666 | 33.7 | 5.06 |
|  |  | 上海科华试剂 | 26 | #### | ##### | 657 | 13.5 | 2.06 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 22 | #### | ##### | 630 | 18.31 | 2.91 |
|  |  | 美康生物试剂 | 70 | #### | ##### | 651 | 14.84 | 2.28 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | #### | ##### | 635 | 11.97 | 1.89 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 59 | #### | ##### | 625 | 8.072 | 1.29 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 9 | #### | ##### | 658 | 46.02 | 7 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 11 | #### | ##### | 606 | 10.73 | 1.77 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 26 | #### | 68.00 | 662 | 7.138 | 1.08 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 10 | #### | ##### | 612 | 10.53 | 1.72 |
|  |  | 广州科方试剂 | 11 | #### | ##### | 643 | 28.29 | 4.4 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 13 | #### | ##### | 578 | 3.474 | 0.6 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 701 | #### | 0.00 | 427 | 19.24 | 4.51 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 19 | #### | ##### | 417 | 4.34 | 1.04 |
|  |  | 中生北控试剂 | 9 | #### | ##### | 439 | 17.44 | 3.97 |
|  |  | 罗氏试剂 | 33 | #### | ##### | 397 | 7.314 | 1.84 |
|  |  | 西门子试剂 | 13 | #### | ##### | 425 | 26.17 | 6.16 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 24 | #### | ##### | 434 | 8.661 | 2 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 185 | #### | 0.00 | 425 | 11.97 | 2.82 |
|  |  | 利德曼试剂 | 13 | #### | ##### | 445 | 15.96 | 3.59 |
|  |  | 上海科华试剂 | 26 | #### | ##### | 437 | 6.242 | 1.43 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 22 | #### | ##### | 446 | 7.593 | 1.7 |
|  |  | 美康生物试剂 | 70 | #### | ##### | 437 | 9.986 | 2.29 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | #### | ##### | 430 | 9.47 | 2.2 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 59 | #### | ##### | 408 | 6.568 | 1.61 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 9 | #### | ##### | 438 | 8.404 | 1.92 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 11 | #### | ##### | 402 | 13.95 | 3.47 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 26 | #### | 77.00 | 438 | 7.47 | 1.7 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 10 | #### | ##### | 414 | 23.8 | 5.75 |
|  |  | 广州科方试剂 | 11 | #### | ##### | 440 | 15.11 | 3.44 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 13 | #### | ##### | 416 | 5.459 | 1.31 |
| 肌酸激酶 | 20250101 | 缺省组 | 886 | 483 | 0 | 138 | 7.423 | 5.38 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 16 | 145 | 135 | 139 | 1.765 | 1.27 |
|  |  | 中生北控试剂 | 10 | 146 | 126 | 137 | 7.617 | 5.55 |
|  |  | 罗氏试剂 | 33 | 142 | 131 | 137 | 2.833 | 2.07 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 145 | 120 | 140 | 3.438 | 2.46 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 142 | 123 | 136 | 3.005 | 2.21 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 249 | 155 | 0 | 132 | 5.681 | 4.3 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 149 | 91 | 138 | 6.872 | 4.99 |
|  |  | 上海科华试剂 | 39 | 155 | 128 | 140 | 6.001 | 4.29 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 25 | 152 | 128 | 141 | 3.476 | 2.46 |
|  |  | 美康生物试剂 | 69 | 165 | 94 | 138 | 2.998 | 2.17 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 142 | 129 | 138 | 2.539 | 1.83 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 65 | 153 | 127 | 147 | 2.824 | 1.92 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 15 | 160 | 131 | 140 | 6.752 | 4.82 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 7 | 150 | 138 | 144 | 5.185 | 3.59 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 154 | 18 | 140 | 8.388 | 5.97 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 43 | 172 | 68 | 139 | 1.66 | 1.2 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 13 | 162 | 115 | 141 | 3.548 | 2.51 |
|  |  | 广州科方试剂 | 16 | 202 | 129 | 146 | 6.109 | 4.18 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 15 | 155 | 140 | 150 | 1.749 | 1.17 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 8 | 161 | 138 | 156 | 6.843 | 4.4 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 11 | 201 | 117 | 157 | 35.05 | 22.4 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 886 | 616 | 0 | 438 | 20.29 | 4.63 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 16 | 464 | 436 | 453 | 8.767 | 1.93 |
|  |  | 中生北控试剂 | 10 | 480 | 397 | 444 | 23.88 | 5.38 |
|  |  | 罗氏试剂 | 33 | 434 | 407 | 417 | 4.946 | 1.19 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 460 | 403 | 442 | 10.03 | 2.27 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 461 | 390 | 430 | 9.344 | 2.17 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 249 | 519 | 0 | 431 | 16.09 | 3.74 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 463 | 291 | 437 | 20.86 | 4.77 |
|  |  | 上海科华试剂 | 39 | 482 | 400 | 442 | 19.12 | 4.32 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 25 | 503 | 412 | 464 | 21.5 | 4.63 |
|  |  | 美康生物试剂 | 69 | 515 | 308 | 432 | 9.493 | 2.2 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 457 | 404 | 435 | 3.326 | 0.77 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 65 | 567 | 392 | 456 | 3.397 | 0.75 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 15 | 451 | 354 | 430 | 13.07 | 3.04 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 7 | 501 | 324 | 455 | 19.49 | 4.28 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 486 | 69 | 437 | 14.96 | 3.42 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 43 | 499 | 48 | 446 | 4.765 | 1.07 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 13 | 479 | 378 | 429 | 32.77 | 7.63 |
|  |  | 广州科方试剂 | 16 | 609 | 383 | 448 | 26.27 | 5.87 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 15 | 486 | 449 | 467 | 1.413 | 0.3 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 8 | 466 | 434 | 463 | 2.549 | 0.55 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 11 | 605 | 394 | 469 | 76.84 | 16.4 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 886 | 188 | 0 | 132 | 6.147 | 4.64 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 16 | 139 | 130 | 133 | 2.018 | 1.52 |
|  |  | 中生北控试剂 | 10 | 183 | 119 | 132 | 9.112 | 6.92 |
|  |  | 罗氏试剂 | 33 | 137 | 122 | 132 | 2.632 | 2 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 141 | 114 | 134 | 3.849 | 2.87 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 136 | 126 | 130 | 2.378 | 1.83 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 249 | 181 | 0 | 128 | 5.706 | 4.44 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 144 | 90 | 132 | 6.807 | 5.14 |
|  |  | 上海科华试剂 | 39 | 153 | 76 | 135 | 6.967 | 5.17 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 25 | 147 | 122 | 135 | 3.437 | 2.55 |
|  |  | 美康生物试剂 | 69 | 155 | 87 | 132 | 3.109 | 2.35 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 138 | 122 | 132 | 3.177 | 2.4 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 65 | 150 | 122 | 141 | 1.656 | 1.18 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 15 | 160 | 125 | 133 | 6.365 | 4.78 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 7 | 140 | 135 | 138 | 1.674 | 1.21 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 152 | 19 | 136 | 5.551 | 4.09 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 43 | 139 | 88 | 132 | 1.779 | 1.35 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 13 | 152 | 115 | 136 | 8.137 | 5.99 |
|  |  | 广州科方试剂 | 16 | 188 | 124 | 139 | 5.038 | 3.61 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 15 | 148 | 138 | 141 | 1.747 | 1.24 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 8 | 146 | 133 | 139 | 5.388 | 3.89 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 11 | 183 | 119 | 149 | 29.05 | 19.5 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 886 | 667 | 0 | 451 | 21.54 | 4.78 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 16 | 476 | 448 | 462 | 8.638 | 1.87 |
|  |  | 中生北控试剂 | 10 | 500 | 430 | 458 | 19.04 | 4.16 |
|  |  | 罗氏试剂 | 33 | 451 | 420 | 429 | 6.3 | 1.47 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 473 | 413 | 451 | 12.24 | 2.72 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 473 | 414 | 443 | 9.959 | 2.25 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 249 | 510 | 0 | 441 | 19.38 | 4.39 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 480 | 304 | 452 | 19.2 | 4.25 |
|  |  | 上海科华试剂 | 39 | 667 | 424 | 462 | 20.3 | 4.4 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 25 | 514 | 434 | 478 | 21.33 | 4.47 |
|  |  | 美康生物试剂 | 69 | 522 | 304 | 446 | 8.231 | 1.85 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 464 | 412 | 449 | 10.68 | 2.38 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 65 | 501 | 392 | 473 | 4.757 | 1 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 15 | 472 | 396 | 443 | 11.81 | 2.66 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 7 | 515 | 273 | 457 | 33.29 | 7.29 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 492 | 75 | 451 | 18.86 | 4.18 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 43 | 575 | 56 | 459 | 1.69 | 0.37 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 13 | 498 | 389 | 441 | 29.64 | 6.72 |
|  |  | 广州科方试剂 | 16 | 618 | 396 | 459 | 24.94 | 5.43 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 15 | 501 | 465 | 482 | 3.582 | 0.74 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 8 | 500 | 438 | 492 | 9.482 | 1.93 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 11 | 633 | 407 | 488 | 86.65 | 17.8 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 885 | 618 | 0 | 438 | 20.12 | 4.59 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 16 | 468 | 435 | 453 | 4.553 | 1.01 |
|  |  | 中生北控试剂 | 10 | 496 | 423 | 445 | 23.74 | 5.33 |
|  |  | 罗氏试剂 | 33 | 436 | 407 | 417 | 5.421 | 1.3 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 460 | 406 | 443 | 9.764 | 2.2 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 460 | 411 | 430 | 6.868 | 1.6 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 249 | 489 | 0 | 430 | 16.11 | 3.75 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 463 | 148 | 436 | 24.1 | 5.53 |
|  |  | 上海科华试剂 | 39 | 488 | 408 | 443 | 17.18 | 3.88 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 25 | 506 | 422 | 465 | 22.55 | 4.85 |
|  |  | 美康生物试剂 | 69 | 502 | 297 | 432 | 10.31 | 2.38 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 453 | 160 | 435 | 7.056 | 1.62 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 65 | 490 | 386 | 454 | 6.324 | 1.39 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 15 | 451 | 369 | 429 | 11.11 | 2.59 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 7 | 499 | 317 | 449 | 38.26 | 8.52 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 483 | 69 | 439 | 17.11 | 3.9 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 43 | 542 | 87 | 446 | 2.903 | 0.65 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 13 | 484 | 377 | 430 | 34.29 | 7.97 |
|  |  | 广州科方试剂 | 16 | 606 | 386 | 445 | 24.97 | 5.61 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 15 | 491 | 460 | 474 | 6.267 | 1.32 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 8 | 460 | 434 | 454 | 5.926 | 1.31 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 11 | 611 | 396 | 470 | 76.97 | 16.4 |
| 总胆红素 | 20250101 | 缺省组 | 1441 | 90.3 | 0.8 | 19.4 | 1.468 | 7.55 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 23.5 | 19.1 | 22 | 0.306 | 1.39 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 22.0 | 15.6 | 18.9 | 1.436 | 7.59 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 19.2 | 17.1 | 17.8 | 0.457 | 2.57 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 22.5 | 18.3 | 21.8 | 0.493 | 2.26 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 22.2 | 17.2 | 19.2 | 0.868 | 4.53 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 512 | 62.6 | 0.8 | 18.6 | 0.791 | 4.26 |
|  |  | 利德曼试剂 | 22 | 21.8 | 15.3 | 18.5 | 1.133 | 6.13 |
|  |  | 上海科华试剂 | 66 | 23.8 | 17.8 | 19.4 | 0.852 | 4.38 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 32 | 24.5 | 18.2 | 21.7 | 0.574 | 2.65 |
|  |  | 美康生物试剂 | 99 | 23.8 | 17.1 | 19.1 | 0.357 | 1.87 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 19.7 | 17.5 | 18.8 | 0.541 | 2.88 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 26.6 | 18.5 | 20.2 | 0.597 | 2.95 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 21.7 | 17.3 | 19 | 0.509 | 2.68 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 29.3 | 7.7 | 20.4 | 1.383 | 6.78 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 37.3 | 18.1 | 21.8 | 1.126 | 5.18 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 29.2 | 16.3 | 19.9 | 0.908 | 4.56 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 25.7 | 16.3 | 20.5 | 2.034 | 9.92 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 26.1 | 19.1 | 21.7 | 1.284 | 5.92 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 25.3 | 21.7 | 22.6 | 0.568 | 2.52 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 25.2 | 19.2 | 22.2 | 2.089 | 9.39 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 24.5 | 17.7 | 20.7 | 1.523 | 7.34 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 1440 | 107.3 | 7.1 | 70.9 | 4.142 | 5.84 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 79.5 | 70.2 | 75.6 | 1.173 | 1.55 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 93.2 | 57.4 | 67.6 | 6.651 | 9.84 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 73.9 | 62.6 | 65.3 | 1.033 | 1.58 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 83.2 | 65.3 | 79.3 | 3.047 | 3.84 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 76.6 | 64.5 | 69.7 | 2.877 | 4.13 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 511 | 96.4 | 7.1 | 68.8 | 2.842 | 4.13 |
|  |  | 利德曼试剂 | 22 | 80.4 | 62.9 | 68.3 | 3.052 | 4.47 |
|  |  | 上海科华试剂 | 66 | 88.3 | 64.9 | 71.5 | 2.467 | 3.45 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 32 | 84.9 | 66.0 | 78.2 | 2.867 | 3.67 |
|  |  | 美康生物试剂 | 99 | 84.1 | 62.8 | 70 | 1.468 | 2.1 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 72.1 | 65.1 | 69.5 | 1.359 | 1.96 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 91.1 | 65.0 | 72.6 | 1.354 | 1.87 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 79.8 | 61.0 | 70.9 | 3.54 | 4.99 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 107.3 | 65.8 | 72.6 | 2.525 | 3.48 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 89.8 | 68.7 | 79.2 | 9.292 | 11.7 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 107.0 | 50.0 | 72.3 | 1.938 | 2.68 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 94.0 | 60.9 | 73.9 | 5.169 | 6.99 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 89.7 | 28.5 | 76.3 | 3.224 | 4.22 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 88.9 | 76.8 | 79.4 | 0.18 | 0.23 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 81.1 | 70.5 | 75.9 | 2.349 | 3.1 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 79.4 | 56.1 | 72.7 | 5.923 | 8.15 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1440 | 68.6 | 1.5 | 20.6 | 1.513 | 7.33 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 23.7 | 20.1 | 22.8 | 0.267 | 1.17 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 24.1 | 17.2 | 19.6 | 0.521 | 2.65 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 20.1 | 17.8 | 18.5 | 0.47 | 2.54 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 23.7 | 19.7 | 22.9 | 0.687 | 3 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 21.7 | 18.1 | 20.1 | 0.975 | 4.86 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 511 | 61.7 | 17.2 | 20 | 1.007 | 5.04 |
|  |  | 利德曼试剂 | 22 | 23.3 | 16.8 | 19.7 | 0.959 | 4.86 |
|  |  | 上海科华试剂 | 66 | 25.3 | 18.9 | 20.6 | 1.016 | 4.94 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 32 | 25.5 | 19.3 | 22.9 | 1.013 | 4.43 |
|  |  | 美康生物试剂 | 99 | 24.9 | 17.6 | 20.1 | 0.508 | 2.53 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 20.9 | 18.7 | 19.8 | 0.673 | 3.4 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 28.0 | 19.6 | 21.3 | 0.646 | 3.04 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 22.9 | 17.2 | 20.2 | 1.147 | 5.67 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 30.9 | 18.4 | 21.4 | 1.149 | 5.38 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 27.6 | 19.3 | 22.7 | 1.462 | 6.43 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 31.5 | 18.4 | 21.2 | 0.976 | 4.61 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 24.9 | 17.8 | 21.8 | 1.438 | 6.6 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 26.0 | 19.7 | 22.7 | 1.265 | 5.56 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 26.6 | 22.9 | 23.9 | 0.689 | 2.89 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 29.8 | 20.3 | 23.3 | 2.361 | 10.1 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 23.8 | 19.1 | 21.9 | 1.456 | 6.65 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 1440 | 120.3 | 2.4 | 78 | 4.744 | 6.08 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 86.3 | 77.6 | 81.5 | 1.232 | 1.51 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 100.8 | 63.7 | 73.8 | 6.937 | 9.4 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 79.4 | 69.0 | 71.5 | 1.715 | 2.4 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 90.4 | 76.8 | 87.4 | 2.565 | 2.94 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 83.8 | 69.5 | 76.4 | 2.685 | 3.51 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 511 | 105.8 | 42.1 | 75.7 | 3.145 | 4.16 |
|  |  | 利德曼试剂 | 22 | 89.6 | 70.2 | 75.8 | 3.992 | 5.27 |
|  |  | 上海科华试剂 | 66 | 97.0 | 71.4 | 79 | 2.978 | 3.77 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 32 | 93.4 | 72.2 | 86.1 | 3.319 | 3.86 |
|  |  | 美康生物试剂 | 99 | 92.8 | 67.2 | 76.7 | 1.777 | 2.32 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 79.5 | 73.7 | 76.8 | 1.523 | 1.98 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 101.8 | 70.5 | 80.4 | 1.165 | 1.45 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 88.5 | 72.2 | 79.4 | 5.171 | 6.51 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 112.9 | 71.4 | 79.3 | 3.031 | 3.82 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 98.8 | 74.8 | 86.9 | 10.09 | 11.6 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 120.3 | 45.0 | 79.3 | 2.381 | 3 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 107.7 | 66.7 | 81.1 | 6.284 | 7.75 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 97.1 | 25.0 | 84 | 4.808 | 5.72 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 97.1 | 86.0 | 87.9 | 0.36 | 0.41 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 92.2 | 77.6 | 83.3 | 3.433 | 4.12 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 87.9 | 61.8 | 80.3 | 4.773 | 5.94 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 1439 | #### | 0.9 | 71.1 | 4.152 | 5.84 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 80.0 | 71.2 | 75.6 | 1.062 | 1.41 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 91.0 | 58.1 | 66.8 | 5.538 | 8.29 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 72.4 | 62.4 | 65.6 | 1.558 | 2.38 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 82.7 | 70.4 | 79.5 | 2.648 | 3.33 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 76.5 | 63.8 | 69.6 | 2.946 | 4.23 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 511 | 95.6 | 2.4 | 69.1 | 2.514 | 3.64 |
|  |  | 利德曼试剂 | 22 | 80.6 | 61.3 | 68.8 | 3.709 | 5.39 |
|  |  | 上海科华试剂 | 66 | 88.5 | 67.7 | 72.2 | 2.326 | 3.22 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 32 | 85.0 | 66.7 | 78.5 | 2.352 | 3 |
|  |  | 美康生物试剂 | 99 | 82.7 | 63.1 | 70 | 1.302 | 1.86 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 71.3 | 66.6 | 69.5 | 1.221 | 1.76 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 92.0 | 64.4 | 73.1 | 1.463 | 2 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | #### | 65.0 | 72.7 | 5.558 | 7.64 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 35 | 99.3 | 64.9 | 72.8 | 3.188 | 4.38 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 90.0 | 69.0 | 79.4 | 8.069 | 10.2 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 108.7 | 12.0 | 72.2 | 1.819 | 2.52 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 16 | 95.9 | 60.2 | 74.9 | 5.19 | 6.93 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 88.8 | 66.7 | 76.9 | 3.572 | 4.64 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 87.4 | 77.1 | 78.8 | 0.357 | 0.45 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 81.9 | 70.6 | 76.4 | 2.166 | 2.84 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 78.8 | 56.3 | 73.6 | 4.547 | 6.17 |
| 直接胆红素 | 20250101 | 缺省组 | 1418 | 31.5 | 4.5 | 7.3 | 0.489 | 6.67 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 7.5 | 5.9 | 6.9 | 0.175 | 2.55 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 9.4 | 6.2 | 7 | 0.721 | 10.3 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 10 | 7.4 | 9.4 | 0.382 | 4.06 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 8.7 | 6.2 | 7.8 | 0.263 | 3.36 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 9.6 | 6.4 | 7.6 | 0.481 | 6.33 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 502 | 12.5 | 4.5 | 7.1 | 0.305 | 4.29 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 8.5 | 6.1 | 7.5 | 0.291 | 3.89 |
|  |  | 上海科华试剂 | 64 | 13.2 | 6.2 | 7.7 | 0.404 | 5.22 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 30 | 7.8 | 5.7 | 6.8 | 0.305 | 4.51 |
|  |  | 美康生物试剂 | 98 | 11.3 | 6.8 | 7.5 | 0.241 | 3.2 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 7.4 | 5.5 | 6.9 | 0.448 | 6.51 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 9.4 | 6.4 | 7.4 | 0.166 | 2.24 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 8.1 | 5.7 | 7.2 | 0.659 | 9.14 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 33 | 12.2 | 6 | 9 | 0.987 | 11 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 8.4 | 6.8 | 7.4 | 0.45 | 6.06 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 11.9 | 5.8 | 7.6 | 0.323 | 4.27 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 9.4 | 5.3 | 7.5 | 1.318 | 17.6 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 9.9 | 6 | 7.5 | 0.601 | 7.99 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 7.2 | 5.9 | 6.1 | 0.137 | 2.26 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 9.6 | 6.8 | 7.8 | 0.512 | 6.55 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 9.5 | 5.9 | 7.8 | 0.645 | 8.3 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 1417 | 52 | 6.5 | 29.9 | 2.38 | 7.96 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 30.1 | 23.4 | 27 | 0.861 | 3.19 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 36.4 | 21.3 | 24.8 | 2.461 | 9.93 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 33.6 | 28.4 | 30.4 | 0.743 | 2.44 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 34.2 | 25.9 | 29.5 | 1.35 | 4.57 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 32 | 21.1 | 24.1 | 2.265 | 9.38 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 501 | 43.3 | 17.9 | 30.4 | 1.125 | 3.71 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 36.4 | 24.1 | 34.2 | 1.085 | 3.17 |
|  |  | 上海科华试剂 | 64 | 38.9 | 22 | 30.7 | 2.302 | 7.49 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 30 | 35.1 | 26.1 | 30.2 | 1.406 | 4.66 |
|  |  | 美康生物试剂 | 98 | 51.7 | 24.1 | 31.9 | 2.355 | 7.39 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 30.1 | 22 | 25.4 | 3.291 | 13 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 35.5 | 23.2 | 31.6 | 1.039 | 3.29 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 28.7 | 19.2 | 24.4 | 3.712 | 15.2 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 33 | 34.5 | 23.3 | 27.4 | 2.12 | 7.73 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 30.5 | 25.2 | 28.7 | 1.654 | 5.76 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 42.9 | 6.5 | 27.7 | 1.76 | 6.36 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 40.2 | 21.1 | 31.1 | 4.676 | 15 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 36.8 | 23.3 | 30.3 | 2.859 | 9.42 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 26.7 | 22.8 | 24.9 | 0.176 | 0.71 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 38.6 | 26.7 | 33.4 | 2.255 | 6.74 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 33.7 | 19.5 | 27.7 | 5.336 | 19.2 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1417 | 25 | 4.5 | 7.4 | 0.497 | 6.69 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 7.7 | 5.9 | 6.9 | 0.174 | 2.51 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 8.5 | 6 | 7.1 | 0.867 | 12.3 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 10.5 | 7.5 | 9.8 | 0.392 | 4.01 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 9.1 | 7.2 | 8 | 0.346 | 4.34 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 9.5 | 6.3 | 7.5 | 0.365 | 4.86 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 501 | 13.7 | 4.5 | 7.2 | 0.305 | 4.23 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 8.7 | 6.3 | 7.6 | 0.343 | 4.53 |
|  |  | 上海科华试剂 | 64 | 13.6 | 6 | 7.7 | 0.514 | 6.66 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 30 | 7.7 | 5.8 | 6.9 | 0.321 | 4.68 |
|  |  | 美康生物试剂 | 98 | 12 | 6.8 | 7.6 | 0.306 | 4.03 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 7.5 | 5.6 | 6.9 | 0.36 | 5.21 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 9.3 | 6.5 | 7.6 | 0.165 | 2.17 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 8.1 | 5.8 | 7.2 | 0.87 | 12.2 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 33 | 11.7 | 6 | 9 | 1.062 | 11.8 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 8.8 | 7 | 7.6 | 0.711 | 9.33 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 17.2 | 6.5 | 7.7 | 0.338 | 4.37 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 9.9 | 5 | 7.8 | 1.375 | 17.6 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 10.1 | 5.7 | 7.7 | 0.696 | 9.09 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 7.8 | 5.7 | 6 | 0 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 9.6 | 6.8 | 8.1 | 0.79 | 9.73 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 9.3 | 5.9 | 8.3 | 0.905 | 10.9 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 1417 | 236.3 | 1 | 27.9 | 3.275 | 11.7 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 29.4 | 22.5 | 26.2 | 0.982 | 3.75 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 40.7 | 18.6 | 21.7 | 1.546 | 7.14 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 30.8 | 26 | 27.7 | 1.082 | 3.9 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 29.7 | 20.8 | 24.4 | 1.577 | 6.47 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 33.8 | 18.5 | 21.6 | 2.479 | 11.5 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 501 | 51.4 | 18.6 | 28.7 | 2.282 | 7.95 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 37.1 | 21.7 | 34.6 | 1.719 | 4.96 |
|  |  | 上海科华试剂 | 64 | 37.4 | 19.5 | 29.5 | 2.793 | 9.48 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 30 | 35.9 | 21 | 29.7 | 1.503 | 5.06 |
|  |  | 美康生物试剂 | 98 | 48.9 | 21.7 | 29.4 | 2.243 | 7.62 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 29.1 | 19.1 | 22.2 | 2.736 | 12.3 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 36 | 20.5 | 28.7 | 0.841 | 2.93 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 29.3 | 18 | 23.4 | 3.996 | 17.1 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 33 | 236.3 | 22.4 | 26.1 | 1.672 | 6.41 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 29.3 | 23 | 25.6 | 2.655 | 10.4 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 43.7 | 7.8 | 26.1 | 1.836 | 7.03 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 43.1 | 21.8 | 31.4 | 6.507 | 20.7 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 36.7 | 23.3 | 30.4 | 3.018 | 9.93 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 24.8 | 22.1 | 22.7 | 0.188 | 0.83 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 40 | 24.3 | 29.2 | 4.033 | 13.8 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 36.7 | 18.6 | 27.1 | 6.128 | 22.6 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 1416 | 73.1 | 6.5 | 29.8 | 2.381 | 7.99 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 30.1 | 23.5 | 26.9 | 0.678 | 2.52 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 37 | 20.7 | 24.2 | 2.279 | 9.41 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 33.5 | 27.8 | 30.4 | 0.801 | 2.63 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 35.8 | 24.9 | 29.5 | 1.063 | 3.61 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 31 | 35 | 20.5 | 24.2 | 2.052 | 8.46 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 501 | 73 | 19.7 | 30.3 | 1.136 | 3.75 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 36.3 | 24.6 | 34 | 1.584 | 4.66 |
|  |  | 上海科华试剂 | 64 | 37.4 | 22.2 | 30.6 | 1.933 | 6.32 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 30 | 34.5 | 26.5 | 29.7 | 1.147 | 3.86 |
|  |  | 美康生物试剂 | 98 | 51.2 | 24.6 | 30.9 | 1.703 | 5.51 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 29.9 | 22 | 25.3 | 3.037 | 12 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 35.6 | 23.5 | 31.6 | 0.821 | 2.6 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 28.9 | 19.3 | 24.7 | 3.644 | 14.7 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 33 | 42.7 | 23.7 | 27.7 | 2.256 | 8.16 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 30.9 | 26 | 29 | 1.821 | 6.28 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 73.1 | 6.9 | 27.5 | 2.339 | 8.51 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 44.5 | 21.2 | 32.1 | 4.276 | 13.3 |
|  |  | 广州科方试剂 | 28 | 35.9 | 23.1 | 30.3 | 3.066 | 10.1 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 29.5 | 24 | 25 | 0.169 | 0.68 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 38 | 26.5 | 33.8 | 1.574 | 4.65 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 17 | 37.3 | 18.8 | 29.3 | 6.096 | 20.8 |