AE-03凝血试验专业室间质评

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：695家

- 活动小结

1、评价限：PT：±15%；INR: ±20%；APTT: ±15%；FIB：±20%； TT: ±20%。

2、定量项目：

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | 20250101 | 缺省组 | 670 | 119.0 | 9.5 | 11.9 | 0.814 |
|  |  | Stago试剂 | 31 | 14.2 | 13.0 | 13.3 | 0.169 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 13.3 | 10.3 | 12.1 | 0.186 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 14.1 | 9.8 | 11.7 | 0.5 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 46 | 11.4 | 9.5 | 9.9 | 0.226 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 101 | 12.4 | 9.6 | 11.7 | 0.294 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 130 | 13.2 | 10.8 | 12.4 | 0.335 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 13.0 | 11.3 | 12.5 | 0.359 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 14.2 | 11.8 | 12.7 | 0.558 |
|  |  | 美创试剂 | 13 | 119.0 | 11.0 | 11.9 | 0.492 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 30 | 12.9 | 9.9 | 11.1 | 0.308 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 37.2 | 10.1 | 11 | 0.296 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 14 | 13.9 | 11.6 | 12.6 | 0.797 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 7 | 12.8 | 11.7 | 12.4 | 0.194 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 15.6 | 11.0 | 12.1 | 0.736 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 670 | 46.1 | 13.5 | 30 | 4.039 |
|  |  | Stago试剂 | 31 | 34.8 | 27.3 | 32.4 | 0.801 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 33.6 | 20.8 | 29.8 | 1.088 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 33.1 | 18.3 | 20.7 | 0.864 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 46 | 20.9 | 17.3 | 18.8 | 0.774 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 101 | 34.9 | 17.5 | 31.8 | 1.137 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 130 | 35.7 | 25.9 | 31.2 | 1.807 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 33.6 | 29.2 | 31.7 | 0.929 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 39.5 | 31.5 | 34.7 | 1.448 |
|  |  | 美创试剂 | 13 | 34.8 | 30.0 | 33.7 | 0.976 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 30 | 39.4 | 18.8 | 25.6 | 0.676 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 32.5 | 13.5 | 25.8 | 0.344 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 14 | 42.8 | 34.3 | 40.1 | 1.705 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 7 | 33.4 | 21.7 | 25.5 | 1.726 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 38.3 | 25.6 | 32.1 | 1.41 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 670 | 32.9 | 8.3 | 12 | 0.799 |
|  |  | Stago试剂 | 31 | 14.1 | 12.9 | 13.4 | 0.266 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 14.4 | 8.3 | 12.2 | 0.306 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 13.8 | 9.7 | 11.6 | 0.552 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 46 | 11.3 | 9.5 | 9.9 | 0.172 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 101 | 12.5 | 9.6 | 11.7 | 0.277 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 130 | 13.2 | 10.9 | 12.3 | 0.366 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 12.8 | 11.5 | 12.4 | 0.289 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 14.3 | 11.7 | 12.7 | 0.588 |
|  |  | 美创试剂 | 13 | 12.5 | 11.0 | 12 | 0 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 30 | 13.0 | 9.9 | 11.1 | 0.129 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 32.9 | 10.3 | 11.1 | 0.131 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 14 | 13.4 | 11.7 | 12.5 | 0.683 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 7 | 12.9 | 11.7 | 12.4 | 0.183 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 15.1 | 11.2 | 12 | 0.65 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 670 | 45.9 | 14.2 | 29.8 | 4.079 |
|  |  | Stago试剂 | 31 | 34.6 | 27.2 | 32.3 | 0.781 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 40.1 | 21.7 | 29.7 | 1.037 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 33.2 | 18.3 | 20.6 | 0.883 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 46 | 20.5 | 17.2 | 18.8 | 0.846 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 101 | 35.8 | 17.8 | 31.7 | 1.136 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 130 | 35.2 | 26.1 | 31.1 | 1.782 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 33.1 | 25.5 | 31.9 | 0.566 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 40.2 | 30.7 | 34.5 | 1.288 |
|  |  | 美创试剂 | 13 | 33.7 | 29.3 | 33.3 | 0.466 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 30 | 37.3 | 18.8 | 25.6 | 0.505 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 32.4 | 14.2 | 25.6 | 0.451 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 14 | 45.9 | 34.0 | 41 | 2.346 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 7 | 35.1 | 20.9 | 25.4 | 1.708 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 38.4 | 25.1 | 32 | 2.413 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 670 | 15.6 | 9.5 | 11.9 | 0.784 |
|  |  | Stago试剂 | 31 | 14.4 | 12.5 | 13.4 | 0.265 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 14.7 | 11.1 | 12.3 | 0.18 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 13.7 | 9.7 | 11.6 | 0.352 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 46 | 11.1 | 9.5 | 9.9 | 0.181 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 101 | 12.3 | 9.6 | 11.7 | 0.297 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 130 | 13.3 | 10.9 | 12.3 | 0.321 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 12.9 | 11.4 | 12.4 | 0.359 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 14.5 | 11.6 | 12.6 | 0.595 |
|  |  | 美创试剂 | 13 | 12.2 | 10.8 | 12 | 0 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 30 | 13.0 | 9.9 | 11.1 | 0.254 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 13.2 | 10.4 | 11.1 | 0.158 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 14 | 13.1 | 11.5 | 12.5 | 0.671 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 7 | 12.9 | 11.8 | 12.3 | 0.438 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 15.6 | 11.3 | 12.1 | 0.643 |
| INR | 20250101 | 缺省组 | 658 | 3.00 | 0.80 | 0.98 | 0.061 |
|  |  | Stago试剂 | 30 | 1.13 | 0.97 | 1.02 | 0.033 |
|  |  | 太阳试剂 | 29 | 1.12 | 0.84 | 1 | 0.016 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 57 | 1.06 | 0.83 | 0.97 | 0.035 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 45 | 0.95 | 0.80 | 0.84 | 0.017 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 98 | 1.06 | 0.82 | 1 | 0.029 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 126 | 1.10 | 0.83 | 0.97 | 0.037 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 1.06 | 0.88 | 0.96 | 0.065 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 52 | 1.23 | 0.95 | 1.05 | 0.054 |
|  |  | 美创试剂 | 13 | 1.13 | 0.92 | 1 | 0.028 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 30 | 1.03 | 0.85 | 0.94 | 0.034 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 3.00 | 0.81 | 0.94 | 0.018 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 14 | 1.13 | 0.93 | 1.03 | 0.05 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 7 | 1.14 | 0.90 | 1.08 | 0.054 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 1.50 | 0.92 | 0.99 | 0.043 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 658 | 4.34 | 1.10 | 2.54 | 0.474 |
|  |  | Stago试剂 | 30 | 3.50 | 2.43 | 3.18 | 0.116 |
|  |  | 太阳试剂 | 29 | 2.85 | 1.84 | 2.54 | 0.064 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 57 | 2.65 | 1.60 | 1.72 | 0.084 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 45 | 1.81 | 1.51 | 1.65 | 0.078 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 98 | 3.30 | 1.53 | 2.87 | 0.138 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 126 | 2.92 | 1.94 | 2.53 | 0.112 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 2.91 | 2.41 | 2.55 | 0.108 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 52 | 3.52 | 2.56 | 2.91 | 0.211 |
|  |  | 美创试剂 | 13 | 2.96 | 2.59 | 2.94 | 0.016 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 30 | 3.30 | 1.65 | 2.28 | 0.101 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 3.31 | 1.10 | 2.29 | 0.114 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 14 | 4.34 | 2.84 | 3.42 | 0.231 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 7 | 3.53 | 1.74 | 2.95 | 0.458 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 4.30 | 2.30 | 3.13 | 0.737 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 658 | 96.00 | 0.58 | 0.98 | 0.062 |
|  |  | Stago试剂 | 30 | 1.14 | 0.96 | 1.03 | 0.039 |
|  |  | 太阳试剂 | 29 | 1.22 | 0.97 | 1.01 | 0.019 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 57 | 1.07 | 0.83 | 0.96 | 0.036 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 45 | 0.94 | 0.58 | 0.85 | 0.026 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 98 | 1.07 | 0.82 | 1.01 | 0.03 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 126 | 1.05 | 0.84 | 0.97 | 0.031 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 1.07 | 0.89 | 0.95 | 0.056 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 52 | 1.23 | 0.95 | 1.04 | 0.052 |
|  |  | 美创试剂 | 13 | 1.03 | 0.97 | 1 | 0 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 30 | 96.00 | 0.86 | 0.95 | 0.056 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 2.60 | 0.85 | 0.94 | 0.031 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 14 | 1.10 | 0.93 | 1.02 | 0.055 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 7 | 1.16 | 0.90 | 1.07 | 0.065 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 1.40 | 0.92 | 1 | 0.042 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 658 | 4.58 | 1.20 | 2.52 | 0.464 |
|  |  | Stago试剂 | 30 | 3.40 | 2.47 | 3.17 | 0.131 |
|  |  | 太阳试剂 | 29 | 2.83 | 1.92 | 2.53 | 0.058 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 57 | 2.71 | 1.61 | 1.73 | 0.074 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 45 | 1.78 | 1.50 | 1.64 | 0.073 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 98 | 3.42 | 1.56 | 2.85 | 0.113 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 126 | 2.85 | 2.18 | 2.52 | 0.136 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 2.86 | 2.20 | 2.57 | 0.094 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 52 | 3.57 | 2.54 | 2.89 | 0.187 |
|  |  | 美创试剂 | 13 | 3.02 | 2.53 | 2.92 | 0.018 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 30 | 3.16 | 1.65 | 2.29 | 0.052 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 3.29 | 1.20 | 2.27 | 0.108 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 14 | 4.58 | 2.83 | 3.52 | 0.293 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 7 | 3.50 | 1.66 | 3 | 0.431 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 4.30 | 2.25 | 3.07 | 0.738 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 658 | 3.64 | 0.80 | 0.98 | 0.063 |
|  |  | Stago试剂 | 30 | 1.14 | 0.92 | 1.03 | 0.04 |
|  |  | 太阳试剂 | 29 | 1.25 | 0.91 | 1.01 | 0.015 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 57 | 1.07 | 0.83 | 0.96 | 0.034 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 45 | 0.92 | 0.80 | 0.84 | 0.018 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 98 | 1.08 | 0.82 | 1 | 0.032 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 126 | 1.10 | 0.84 | 0.97 | 0.032 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 1.08 | 0.90 | 0.96 | 0.055 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 52 | 1.26 | 0.94 | 1.04 | 0.056 |
|  |  | 美创试剂 | 13 | 1.02 | 0.96 | 1 | 0 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 30 | 1.10 | 0.85 | 0.94 | 0.05 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 1.14 | 0.86 | 0.93 | 0.027 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 14 | 1.07 | 0.91 | 1.03 | 0.041 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 7 | 1.16 | 0.90 | 1.08 | 0.037 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 1.50 | 0.92 | 0.99 | 0.048 |
| APTT | 20250101 | 缺省组 | 670 | 62.8 | 3.5 | 31.2 | 3.512 |
|  |  | Stago试剂 | 29 | 43.0 | 32.4 | 35.5 | 0.681 |
|  |  | 太阳试剂 | 36 | 35.5 | 15.0 | 31.7 | 0.565 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 44.7 | 26.9 | 31 | 1.286 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 45 | 34.0 | 29.3 | 31.3 | 0.664 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 103 | 33.4 | 25.5 | 27.2 | 0.775 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 130 | 41.4 | 3.5 | 35.4 | 1.448 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 30.6 | 26.0 | 27.4 | 0.545 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 37.6 | 28.2 | 30.8 | 1.526 |
|  |  | 美创试剂 | 13 | 29.6 | 27.6 | 28.7 | 0.634 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 30 | 34.1 | 26.2 | 30 | 0.624 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 62.8 | 26.8 | 29.5 | 0.645 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 31.6 | 29.1 | 30.1 | 0.945 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 7 | 38.0 | 31.6 | 35.5 | 2.8 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 36.6 | 29.8 | 33.9 | 2.31 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 670 | 155.6 | 1.7 | 61.5 | 11.64 |
|  |  | Stago试剂 | 29 | 86.8 | 48.8 | 72.2 | 1.636 |
|  |  | 太阳试剂 | 36 | 70.3 | 29.6 | 66.9 | 1.515 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 155.6 | 19.7 | 74.5 | 4.515 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 45 | 86.7 | 72.5 | 79.2 | 1.967 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 103 | 84.0 | 39.8 | 47.5 | 1.892 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 130 | 71.7 | 1.7 | 63.3 | 3.287 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 56.6 | 46.3 | 50.3 | 1.651 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 72.3 | 46.1 | 53.4 | 3.223 |
|  |  | 美创试剂 | 13 | 60.5 | 55.6 | 58.6 | 1.395 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 30 | 82.3 | 30.1 | 59.9 | 2.103 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 64.4 | 31.5 | 60.3 | 1.277 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 65.4 | 51.6 | 59.1 | 2.811 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 7 | 70.2 | 56.3 | 61.1 | 4.172 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 75.4 | 60.7 | 68.7 | 6.056 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 670 | 66.4 | 3.6 | 31.2 | 3.52 |
|  |  | Stago试剂 | 29 | 42.5 | 32.2 | 35.6 | 0.865 |
|  |  | 太阳试剂 | 36 | 35.0 | 17.7 | 31.6 | 0.842 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 45.1 | 12.1 | 30.8 | 1.341 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 45 | 34.1 | 30.1 | 31.8 | 1.211 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 103 | 33.2 | 25.4 | 27.2 | 0.633 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 130 | 40.4 | 3.6 | 35.4 | 1.174 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 29.0 | 24.9 | 27 | 0.447 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 36.0 | 28.1 | 30.7 | 1.299 |
|  |  | 美创试剂 | 13 | 28.9 | 27.9 | 28.6 | 0.325 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 30 | 34.6 | 26.3 | 30 | 0.616 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 66.4 | 24.9 | 29.9 | 0.5 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 31.2 | 28.6 | 30.2 | 0.493 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 7 | 37.8 | 30.4 | 35.7 | 1.924 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 36.9 | 30.1 | 34.7 | 2.019 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 670 | 169.5 | 1.7 | 61.4 | 11.55 |
|  |  | Stago试剂 | 29 | 87.1 | 51.1 | 72.5 | 1.286 |
|  |  | 太阳试剂 | 36 | 70.7 | 17.4 | 66.7 | 1.754 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 169.5 | 19.4 | 74.1 | 3.854 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 45 | 87.5 | 72.3 | 79.1 | 2.506 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 103 | 85.1 | 42.8 | 47.3 | 1.933 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 130 | 69.6 | 1.7 | 63.4 | 3.08 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 52.5 | 49.1 | 50.4 | 0.824 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 73.9 | 45.6 | 53.3 | 2.889 |
|  |  | 美创试剂 | 13 | 60.5 | 55.2 | 58.8 | 1.038 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 30 | 81.6 | 48.1 | 60 | 1.544 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 65.7 | 32.3 | 60.3 | 1.189 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 65.1 | 52.1 | 60.6 | 2.265 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 7 | 70.5 | 55.5 | 61.5 | 5.225 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 77.3 | 60.0 | 69.2 | 6.762 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 670 | 46.3 | 3.4 | 31.2 | 3.524 |
|  |  | Stago试剂 | 29 | 42.1 | 32.3 | 35.6 | 0.774 |
|  |  | 太阳试剂 | 36 | 35.4 | 18.7 | 31.8 | 0.805 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 46.3 | 26.9 | 31.2 | 1.552 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 45 | 33.9 | 29.6 | 31.2 | 0.65 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 103 | 33.4 | 25.5 | 27.2 | 0.635 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 130 | 40.8 | 3.4 | 35.6 | 1.288 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 28.6 | 26.8 | 27.6 | 0.523 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 35.6 | 27.9 | 30.8 | 1.304 |
|  |  | 美创试剂 | 13 | 29.4 | 26.9 | 29.1 | 0.152 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 30 | 34.2 | 26.4 | 29.8 | 0.781 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 31.2 | 25.0 | 29.2 | 0.623 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 31.7 | 28.9 | 30 | 0.745 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 7 | 38.5 | 31.5 | 36.1 | 2.092 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 36.8 | 29.1 | 34.2 | 1.762 |
| FIB | 20250101 | 缺省组 | 662 | 19.80 | 1.25 | 3.29 | 0.223 |
|  |  | Stago试剂 | 29 | 3.56 | 1.95 | 3.32 | 0.132 |
|  |  | 太阳试剂 | 32 | 3.46 | 2.95 | 3.24 | 0.114 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 57 | 3.94 | 1.25 | 3.12 | 0.115 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 45 | 3.86 | 2.98 | 3.38 | 0.125 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 103 | 19.80 | 2.00 | 3.16 | 0.143 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 130 | 15.90 | 2.88 | 3.55 | 0.181 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 3.86 | 2.80 | 3.35 | 0.283 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 3.70 | 2.78 | 3.29 | 0.186 |
|  |  | 美创试剂 | 13 | 3.42 | 3.04 | 3.26 | 0.129 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 30 | 17.10 | 2.48 | 3.27 | 0.131 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 3.71 | 1.90 | 3.23 | 0.083 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 3.75 | 2.63 | 3.27 | 0.182 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 8 | 3.65 | 3.17 | 3.33 | 0.181 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 17.50 | 2.14 | 3.27 | 0.326 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 662 | 24.10 | 0.59 | 1.58 | 0.183 |
|  |  | Stago试剂 | 29 | 1.85 | 1.04 | 1.68 | 0.09 |
|  |  | 太阳试剂 | 32 | 2.95 | 1.34 | 1.57 | 0.067 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 57 | 3.15 | 0.59 | 1.57 | 0.131 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 45 | 1.64 | 1.26 | 1.45 | 0.062 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 103 | 23.40 | 1.20 | 1.39 | 0.081 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 130 | 23.90 | 1.42 | 1.77 | 0.087 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 1.80 | 1.30 | 1.65 | 0.041 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 1.80 | 1.29 | 1.53 | 0.091 |
|  |  | 美创试剂 | 13 | 1.74 | 1.45 | 1.61 | 0.096 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 30 | 21.10 | 1.36 | 1.62 | 0.034 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 4.00 | 1.33 | 1.61 | 0.046 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 1.89 | 1.31 | 1.57 | 0.115 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 8 | 1.84 | 1.44 | 1.51 | 0.051 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 24.10 | 1.16 | 1.61 | 0.203 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 662 | 22.60 | 1.30 | 3.3 | 0.214 |
|  |  | Stago试剂 | 29 | 3.62 | 2.11 | 3.33 | 0.112 |
|  |  | 太阳试剂 | 32 | 3.69 | 2.81 | 3.26 | 0.11 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 57 | 4.02 | 1.33 | 3.11 | 0.124 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 45 | 3.71 | 3.03 | 3.37 | 0.1 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 103 | 22.60 | 2.87 | 3.18 | 0.135 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 130 | 16.40 | 2.60 | 3.54 | 0.159 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 3.98 | 2.60 | 3.38 | 0.19 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 3.70 | 1.30 | 3.29 | 0.163 |
|  |  | 美创试剂 | 13 | 3.44 | 3.14 | 3.26 | 0.076 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 30 | 17.90 | 2.58 | 3.29 | 0.063 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 3.81 | 1.90 | 3.26 | 0.083 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 3.84 | 2.68 | 3.24 | 0.174 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 8 | 3.61 | 3.05 | 3.28 | 0.134 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 16.70 | 2.17 | 3.36 | 0.259 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 662 | 23.80 | 0.55 | 1.57 | 0.173 |
|  |  | Stago试剂 | 29 | 1.91 | 1.03 | 1.66 | 0.071 |
|  |  | 太阳试剂 | 32 | 2.38 | 1.35 | 1.56 | 0.051 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 57 | 2.05 | 0.59 | 1.55 | 0.11 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 45 | 1.65 | 1.25 | 1.45 | 0.069 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 103 | 23.00 | 1.22 | 1.38 | 0.064 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 130 | 23.80 | 1.41 | 1.77 | 0.089 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 1.75 | 1.30 | 1.53 | 0.067 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 1.80 | 0.55 | 1.54 | 0.08 |
|  |  | 美创试剂 | 13 | 1.68 | 1.47 | 1.59 | 0.052 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 30 | 20.40 | 1.30 | 1.61 | 0.057 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 4.20 | 1.37 | 1.62 | 0.034 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 1.77 | 1.42 | 1.61 | 0.083 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 8 | 1.79 | 1.47 | 1.55 | 0.078 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 23.20 | 1.21 | 1.62 | 0.133 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 662 | 21.40 | 1.16 | 3.3 | 0.226 |
|  |  | Stago试剂 | 29 | 3.96 | 2.12 | 3.38 | 0.118 |
|  |  | 太阳试剂 | 32 | 4.50 | 2.83 | 3.23 | 0.061 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 57 | 4.03 | 1.16 | 3.09 | 0.173 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 45 | 3.88 | 2.99 | 3.35 | 0.097 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 103 | 21.40 | 2.76 | 3.16 | 0.127 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 130 | 16.10 | 2.95 | 3.54 | 0.162 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 3.90 | 2.80 | 3.41 | 0.269 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 10.08 | 1.34 | 3.31 | 0.207 |
|  |  | 美创试剂 | 13 | 3.46 | 3.14 | 3.31 | 0.065 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 30 | 17.80 | 2.56 | 3.27 | 0.088 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 4.50 | 2.66 | 3.25 | 0.051 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 3.57 | 2.68 | 3.26 | 0.188 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 8 | 3.75 | 3.13 | 3.3 | 0.149 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 17.80 | 2.08 | 3.33 | 0.24 |
| TT | 20250101 | 缺省组 | 661 | 38 | 2.1 | 17 | 2.507 |
|  |  | Stago试剂 | 29 | 23.8 | 15.6 | 17.5 | 0.448 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 20.7 | 12.1 | 17.5 | 0.637 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 21.8 | 9.1 | 15.6 | 0.704 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 45 | 18 | 15.4 | 16.7 | 0.32 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 108 | 27.8 | 3.1 | 21.2 | 1.025 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 127 | 38 | 14 | 16.1 | 0.61 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 20.8 | 16.9 | 18.4 | 0.645 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 16.4 | 10.8 | 11.8 | 0.398 |
|  |  | 美创试剂 | 12 | 15.6 | 14.5 | 15.3 | 0.247 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 29 | 22.9 | 3.5 | 18.3 | 0.473 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 28.5 | 17.7 | 18.6 | 0.307 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 14.5 | 11.1 | 12.2 | 0.51 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 2 | 22.7 | 16.9 | 19.8 | 4.651 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 18.7 | 2.1 | 16.6 | 1.253 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 661 | 58.3 | 1.2 | 23.1 | 2.596 |
|  |  | Stago试剂 | 29 | 30.4 | 21 | 22.4 | 0.631 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 30.1 | 15.4 | 26.7 | 0.684 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 29.8 | 8.8 | 20.7 | 1.121 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 45 | 26.1 | 20.5 | 24.1 | 0.735 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 108 | 26.8 | 1.4 | 23.3 | 0.818 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 127 | 58.3 | 21.2 | 23.5 | 0.792 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 26.2 | 23.3 | 25.3 | 0.393 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 20.7 | 15.9 | 17.7 | 0.612 |
|  |  | 美创试剂 | 12 | 17.4 | 15.2 | 17.2 | 0.09 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 29 | 27.1 | 1.4 | 26 | 0.8 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 29 | 20.5 | 26.7 | 0.474 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 19.1 | 14.7 | 17 | 0.784 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 2 | 25.1 | 24.2 | 24.6 | 0.722 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 26.5 | 1.2 | 22.8 | 1.977 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 661 | 37.2 | 2 | 17.1 | 2.424 |
|  |  | Stago试剂 | 29 | 25 | 15.7 | 17.7 | 0.346 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 22.1 | 12.5 | 17.6 | 0.347 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 20.9 | 9.8 | 15.4 | 0.657 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 45 | 17.6 | 15.2 | 16.8 | 0.292 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 108 | 26.8 | 3.3 | 21.9 | 0.905 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 127 | 37.2 | 9.8 | 16.1 | 0.561 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 19.3 | 16.9 | 18.1 | 0.369 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 16.1 | 10.9 | 12 | 0.453 |
|  |  | 美创试剂 | 12 | 15.6 | 14.5 | 15.3 | 0.249 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 29 | 20.8 | 3.6 | 18.2 | 0.519 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 28.1 | 17.5 | 18.5 | 0.183 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 15 | 11.4 | 12.6 | 0.766 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 2 | 21.8 | 16.9 | 19.4 | 3.929 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 24.6 | 2 | 16.4 | 1.497 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 661 | 59.1 | 1.2 | 23 | 2.18 |
|  |  | Stago试剂 | 29 | 31.7 | 20.7 | 22.3 | 0.613 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 31 | 15.8 | 26.9 | 0.506 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 29.9 | 11.7 | 20.6 | 0.898 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 45 | 25.8 | 20.3 | 24.2 | 0.64 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 108 | 27.2 | 1.6 | 23.2 | 0.672 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 127 | 59.1 | 21.2 | 23.4 | 0.787 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 26.6 | 23.5 | 25.2 | 0.571 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 20.9 | 16.4 | 17.8 | 0.582 |
|  |  | 美创试剂 | 12 | 18 | 15.2 | 17.3 | 0.515 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 29 | 25.9 | 1.3 | 24.2 | 0.933 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 28.1 | 19.4 | 25 | 0.658 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 19.4 | 14.9 | 16.9 | 0.404 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 2 | 24.8 | 22 | 23.4 | 2.245 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 25.2 | 1.2 | 22.7 | 1.402 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 661 | 41.8 | 1.9 | 17 | 2.39 |
|  |  | Stago试剂 | 29 | 23.9 | 15.8 | 17.6 | 0.412 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 21.5 | 12.2 | 17.7 | 0.627 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 21.9 | 8.9 | 15.5 | 0.648 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 45 | 17.5 | 15.1 | 16.8 | 0.288 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 108 | 26.6 | 3.3 | 21.8 | 0.955 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 127 | 41.8 | 14.7 | 16.2 | 0.603 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 20.4 | 17.6 | 18.3 | 0.302 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 16.3 | 11 | 12 | 0.349 |
|  |  | 美创试剂 | 12 | 15.8 | 14 | 15.4 | 0.159 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 29 | 22 | 3.6 | 18.3 | 0.601 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 49 | 27.1 | 17.6 | 18.5 | 0.381 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 14.8 | 11.2 | 12.9 | 1.105 |
|  |  | 希森美康（无锡）试剂 | 2 | 23.9 | 15.7 | 19.8 | 6.575 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 10 | 18.9 | 1.9 | 16.5 | 1.898 |