AE-67脑钠肽/N末端前脑钠肽（POCT）EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：152家

- 活动小结（本次不计分）

| 项目 | 批号 | 组 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BNP | 20250206 | 缺省组 | 4983.20 | 13.75 | 880.63 | 39.701 |
|  |  | 广州万孚组 | 4983.20 | 116.05 | 884.03 | 61.242 |
|  |  | 南京基蛋组 | 912.00 | 667.00 | 886.38 | 18.029 |
|  |  | 重庆中元 | 1599.80 | 823.40 | 889.58 | 5.447 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 262.05 | 6.70 | 78.75 | 20.003 |
|  |  | 广州万孚组 | 223.60 | 62.30 | 90.83 | 7.11 |
|  |  | 南京基蛋组 | 67.00 | 52.10 | 63.32 | 2.581 |
|  |  | 重庆中元 | 132.30 | 63.00 | 78.42 | 8.058 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1237.80 | 10.00 | 196.37 | 32.071 |
|  |  | 广州万孚组 | 1237.80 | 201.45 | 217.88 | 10.351 |
|  |  | 南京基蛋组 | 198.00 | 158.90 | 170.35 | 6.29 |
|  |  | 重庆中元 | 383.80 | 171.00 | 195.23 | 8.503 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 4214.60 | 3.88 | 572.46 | 75.889 |
|  |  | 广州万孚组 | 4214.60 | 559.36 | 640.9 | 31.398 |
|  |  | 南京基蛋组 | 559.90 | 466.00 | 547.87 | 9.978 |
|  |  | 重庆中元 | 1064.60 | 502.70 | 528.24 | 12.387 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 2635.47 | 9.00 | 371.41 | 63.71 |
|  |  | 广州万孚组 | 2517.00 | 379.65 | 422.77 | 20.587 |
|  |  | 南京基蛋组 | 372.50 | 308.80 | 331.4 | 5.134 |
|  |  | 重庆中元 | 716.40 | 321.90 | 340.46 | 13.703 |
| NT-pro BNP | 20250206 | 缺省组 | 11601 | 12.4 | 3391.54 | 1349.081 |
|  |  | 广州万孚组 | 11601 | 4670.6 | 5250.73 | 241.226 |
|  |  | 南京基蛋组 | 3501.16 | 2683 | 3151.92 | 62.872 |
|  |  | 重庆中元组 | 3407.68 | 1809 | 2281.91 | 89.288 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 288.3 | 11.6 | 126.3 | 64.736 |
|  |  | 广州万孚组 | 284.8 | 192.1 | 251.17 | 11.163 |
|  |  | 南京基蛋组 | 150 | 95 | 120.49 | 6.669 |
|  |  | 重庆中元组 | 120 | 49 | 58.67 | 2.3 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1933.3 | 48.7 | 744.31 | 361.769 |
|  |  | 广州万孚组 | 1933.3 | 1219.3 | 1360.23 | 55.469 |
|  |  | 南京基蛋组 | 786.91 | 564 | 671.15 | 42.737 |
|  |  | 重庆中元组 | 700 | 372 | 430.14 | 13.271 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 6764.1 | 73.2 | 2256.85 | 617.317 |
|  |  | 广州万孚组 | 6764.1 | 3512.1 | 4007.27 | 184.501 |
|  |  | 南京基蛋组 | 2565 | 1749 | 2139.94 | 109.666 |
|  |  | 重庆中元组 | 2160 | 1525 | 1772.06 | 18.291 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 4038.17 | 22.2 | 1344.4 | 690.852 |
|  |  | 广州万孚组 | 3144.4 | 2125 | 2464.61 | 193.367 |
|  |  | 南京基蛋组 | 1451 | 1028 | 1187.97 | 77.958 |
|  |  | 重庆中元组 | 1215 | 663 | 730.89 | 23.823 |