AE-51血栓弹力图EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：88家

- 活动小结（本次不计分）

| 项目 | 批号 | 组 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凝血反应时间（R） | 20250206 | 缺省组 | 5.11 | 2.50 | 3.38 | 0.392 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 3.80 | 2.50 | 2.96 | 0.312 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 3.70 | 3.10 | 3.44 | 0.096 |
|  |  | 北京乐普组 | 3.70 | 2.80 | 3.5 | 0 |
|  |  | 安徽健朗 | 4.20 | 3.50 | 3.67 | 0.128 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 5.50 | 1.30 | 3.35 | 0.479 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 3.40 | 2.50 | 2.94 | 0.318 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 3.60 | 2.80 | 3.31 | 0.232 |
|  |  | 北京乐普组 | 4.00 | 1.30 | 3.68 | 0.113 |
|  |  | 安徽健朗 | 4.30 | 3.30 | 3.53 | 0.227 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 4.08 | 0.40 | 1.81 | 0.309 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 1.70 | 1.20 | 1.48 | 0.151 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 2.00 | 1.70 | 1.87 | 0.122 |
|  |  | 北京乐普组 | 2.10 | 1.90 | 2 | 0 |
|  |  | 安徽健朗 | 2.30 | 1.80 | 1.93 | 0.148 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 6.24 | 0.40 | 4.82 | 0.404 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 5.30 | 3.50 | 4.44 | 0.526 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 5.00 | 4.20 | 4.79 | 0.179 |
|  |  | 北京乐普组 | 5.10 | 0.40 | 4.97 | 0.163 |
|  |  | 安徽健朗 | 5.40 | 4.70 | 5.03 | 0.184 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 5.13 | 1.30 | 2.92 | 0.294 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 3.30 | 2.20 | 2.74 | 0.308 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 3.10 | 2.50 | 2.77 | 0.223 |
|  |  | 北京乐普组 | 3.30 | 1.30 | 3 | 0 |
|  |  | 安徽健朗 | 3.30 | 2.50 | 3 | 0 |
| 血细胞凝集块形成时间（K） | 20250206 | 缺省组 | 5.00 | 1.05 | 1.58 | 0.317 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 2.10 | 1.20 | 1.54 | 0.281 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 2.30 | 1.30 | 2 | 0.091 |
|  |  | 北京乐普组 | 1.50 | 1.30 | 1.4 | 0 |
|  |  | 安徽健朗组 | 5.00 | 1.50 | 2.29 | 0.454 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 3.20 | 0.80 | 1.19 | 0.223 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 1.30 | 0.80 | 1 | 0.167 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 1.80 | 0.80 | 1.28 | 0.209 |
|  |  | 北京乐普组 | 3.20 | 1.20 | 1.33 | 0.103 |
|  |  | 安徽健朗组 | 2.70 | 1.00 | 1.27 | 0.152 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1.20 | 0.50 | 0.8 | 0 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 0.80 | 0.70 | 0.8 | 0 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 0.90 | 0.80 | 0.8 | 0 |
|  |  | 北京乐普组 | 0.90 | 0.80 | 0.8 | 0 |
|  |  | 安徽健朗组 | 0.80 | 0.60 | 0.6 | 0 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 5.80 | 1.40 | 2.63 | 0.565 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 3.90 | 2.20 | 2.6 | 0.315 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 3.50 | 2.50 | 3.18 | 0.176 |
|  |  | 北京乐普组 | 5.80 | 2.00 | 2.35 | 0.167 |
|  |  | 安徽健朗组 | 5.00 | 2.50 | 3.27 | 0.152 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 3.20 | 0.90 | 1.13 | 0.131 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 1.40 | 0.90 | 1.13 | 0.157 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 0.09 |
|  |  | 北京乐普组 | 2.20 | 1.00 | 1.1 | 0 |
|  |  | 安徽健朗组 | 3.20 | 1.00 | 1.21 | 0.187 |
| 角度（Angle） | 20250206 | 缺省组 | 72.60 | 47.50 | 67.13 | 4.119 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 71.50 | 56.50 | 67.05 | 3.41 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 72.20 | 61.20 | 64.9 | 1.225 |
|  |  | 北京乐普组 | 72.60 | 68.30 | 71.19 | 0.185 |
|  |  | 安徽健朗组 | 68.60 | 47.50 | 62.72 | 3.449 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 78.50 | 58.90 | 71.45 | 2.442 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 76.60 | 69.20 | 73.34 | 2.014 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 76.80 | 66.10 | 72.39 | 2.667 |
|  |  | 北京乐普组 | 72.50 | 65.00 | 70.7 | 0.875 |
|  |  | 安徽健朗组 | 71.20 | 58.90 | 69.59 | 0.735 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 86.80 | 74.70 | 83.23 | 1.989 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 83.30 | 80.70 | 82.51 | 0.435 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 86.00 | 81.40 | 84.04 | 1.253 |
|  |  | 北京乐普组 | 86.80 | 79.50 | 85.4 | 0.309 |
|  |  | 安徽健朗组 | 85.20 | 80.20 | 82.17 | 1.917 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 73.30 | 31.30 | 57.75 | 5.611 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 66.70 | 45.60 | 56.86 | 4.657 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 59.70 | 51.10 | 53.69 | 1.891 |
|  |  | 北京乐普组 | 66.00 | 31.30 | 61.33 | 1.914 |
|  |  | 安徽健朗组 | 60.80 | 47.20 | 54.23 | 4.908 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 78.40 | 55.50 | 73.13 | 2.948 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 75.20 | 67.30 | 72 | 2.275 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 76.40 | 69.60 | 74.31 | 1.271 |
|  |  | 北京乐普组 | 77.60 | 74.50 | 76.2 | 0.794 |
|  |  | 安徽健朗组 | 73.80 | 55.50 | 72.5 | 1.421 |
| 最大振幅（MA） | 20250206 | 缺省组 | 70.72 | 30.8 | 38.79 | 3.36 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 39.3 | 30.8 | 36.97 | 1.985 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 39.9 | 35.8 | 37.99 | 1.269 |
|  |  | 北京乐普组 | 52.4 | 39.8 | 42.13 | 0.805 |
|  |  | 安徽健朗组 | 38.5 | 30.9 | 35.98 | 2.01 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 72.32 | 37.1 | 46.8 | 3.439 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 47.2 | 41.3 | 44.07 | 2.128 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 51.4 | 43.9 | 47.05 | 1.666 |
|  |  | 北京乐普组 | 66.7 | 48.5 | 49.54 | 0.899 |
|  |  | 安徽健朗组 | 49.9 | 43.9 | 45.5 | 1.146 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 100.03 | 60 | 75.13 | 4.855 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 76.1 | 64.8 | 70.29 | 3.249 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 79 | 71.7 | 75.93 | 1.39 |
|  |  | 北京乐普组 | 81.4 | 70.5 | 78.2 | 0.721 |
|  |  | 安徽健朗组 | 80.8 | 75.3 | 78.71 | 1.481 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 86.7 | 29 | 33.06 | 2.833 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 34 | 29.1 | 31.48 | 1.433 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 33.4 | 29.5 | 31.44 | 1.035 |
|  |  | 北京乐普组 | 65.5 | 34.1 | 35.67 | 0.478 |
|  |  | 安徽健朗组 | 53.8 | 29 | 30.97 | 2.04 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 73.3 | 29.7 | 50.15 | 4.279 |
|  |  | 深圳麦科田组 | 50.2 | 42.5 | 46.69 | 2.022 |
|  |  | 重庆鼎润组 | 53 | 46.6 | 49.82 | 1.494 |
|  |  | 北京乐普组 | 73.3 | 51.7 | 53.9 | 0.851 |
|  |  | 安徽健朗组 | 53.3 | 29.7 | 49.11 | 4.096 |