AE-19临床脂类专业室间质评

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：644家

- 活动小结

1、评价限：胆固醇：±9%；甘油三酯: ±14%；高密度脂蛋白: ±30%；低密度脂蛋白：±30%； 脂蛋白（a）: ±30%；载脂蛋白A1: ±30%;载脂蛋白B：±30%。

2、定量项目：

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胆固醇 | 20250101 | 缺省组 | 636 | 6.18 | 1.62 | 3.9 | 0.137 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 32 | 4.14 | 3.78 | 3.95 | 0.063 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 25 | 6.18 | 3.35 | 3.93 | 0.099 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 5.27 | 2.65 | 3.95 | 0.186 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 4.29 | 3.76 | 3.98 | 0.137 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 21 | 4.04 | 3.52 | 3.9 | 0.109 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 44 | 5.90 | 3.32 | 3.78 | 0.091 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 4.38 | 4.10 | 4.22 | 0.019 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 5.27 | 2.65 | 3.95 | 0.186 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 18 | 4.27 | 3.51 | 4.09 | 0.115 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 22 | 4.00 | 3.53 | 3.77 | 0.121 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 15 | 4.21 | 3.90 | 4.06 | 0.103 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 54 | 4.37 | 3.66 | 3.91 | 0.066 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 13 | 4.08 | 3.80 | 3.9 | 0.077 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 187 | 4.99 | 1.62 | 3.86 | 0.108 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 10 | 4.17 | 3.72 | 3.95 | 0.132 |
|  |  | 西门子试剂组 | 13 | 3.98 | 3.78 | 3.89 | 0.05 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 637 | 10.12 | 2.56 | 6.86 | 0.213 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 32 | 7.26 | 6.67 | 6.94 | 0.127 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 25 | 7.36 | 2.56 | 6.9 | 0.127 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 8.29 | 4.92 | 6.98 | 0.254 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 7.33 | 6.66 | 6.9 | 0.238 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 21 | 7.33 | 5.70 | 6.88 | 0.095 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 44 | 7.40 | 4.60 | 6.76 | 0.162 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 7.82 | 7.00 | 7.13 | 0.03 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 8.29 | 4.92 | 6.98 | 0.254 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 18 | 7.46 | 6.32 | 7.17 | 0.193 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 22 | 7.00 | 6.04 | 6.66 | 0.217 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 15 | 7.46 | 6.80 | 7.08 | 0.137 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 54 | 7.32 | 6.39 | 6.87 | 0.118 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 13 | 6.98 | 6.62 | 6.78 | 0.099 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 187 | 10.12 | 5.43 | 6.79 | 0.186 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 10 | 7.20 | 6.57 | 6.84 | 0.131 |
|  |  | 西门子试剂组 | 13 | 6.98 | 6.61 | 6.76 | 0.117 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 637 | 10.74 | 3.90 | 7.96 | 0.251 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 32 | 8.54 | 7.80 | 8.08 | 0.135 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 25 | 8.38 | 6.20 | 8.04 | 0.215 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 9.49 | 5.85 | 8.14 | 0.412 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 10.64 | 7.71 | 8.03 | 0.27 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 21 | 8.38 | 7.30 | 7.91 | 0.171 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 44 | 8.79 | 3.90 | 7.85 | 0.176 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 9.07 | 8.40 | 8.54 | 0.062 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 9.49 | 5.85 | 8.14 | 0.412 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 18 | 8.61 | 7.38 | 8.35 | 0.19 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 22 | 8.15 | 6.94 | 7.77 | 0.188 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 15 | 8.52 | 7.90 | 8.28 | 0.119 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 54 | 8.89 | 6.24 | 8.01 | 0.163 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 13 | 8.12 | 7.63 | 7.88 | 0.172 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 187 | 10.74 | 6.50 | 7.86 | 0.241 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 10 | 8.17 | 7.66 | 7.94 | 0.116 |
|  |  | 西门子试剂组 | 13 | 8.16 | 7.59 | 7.84 | 0.199 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 637 | 8.34 | 2.61 | 6.01 | 0.188 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 32 | 6.53 | 5.92 | 6.08 | 0.094 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 25 | 6.49 | 2.61 | 6.07 | 0.151 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 6.97 | 4.39 | 6.17 | 0.311 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 8.25 | 5.82 | 6.07 | 0.24 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 21 | 6.39 | 5.60 | 5.99 | 0.131 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 44 | 7.50 | 5.32 | 5.92 | 0.136 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 6.95 | 6.30 | 6.46 | 0.053 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 6.97 | 4.39 | 6.17 | 0.311 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 18 | 6.54 | 5.45 | 6.32 | 0.177 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 22 | 6.24 | 5.42 | 5.84 | 0.126 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 15 | 6.53 | 6.00 | 6.28 | 0.139 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 54 | 6.56 | 5.40 | 6.01 | 0.121 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 13 | 6.12 | 5.81 | 5.99 | 0.117 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 187 | 8.18 | 4.58 | 5.95 | 0.167 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 10 | 6.19 | 5.77 | 6.03 | 0.1 |
|  |  | 西门子试剂组 | 13 | 6.18 | 5.86 | 5.97 | 0.037 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 636 | 8.20 | 2.46 | 5.05 | 0.158 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 32 | 5.36 | 4.92 | 5.12 | 0.114 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 25 | 5.61 | 2.46 | 5.09 | 0.129 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 5.85 | 3.77 | 5.07 | 0.113 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 6.18 | 4.74 | 5.03 | 0.09 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 21 | 5.41 | 4.76 | 5.06 | 0.114 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 44 | 8.20 | 4.35 | 4.9 | 0.127 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 5.81 | 5.40 | 5.54 | 0.052 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 5.85 | 3.77 | 5.07 | 0.113 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 18 | 5.49 | 4.72 | 5.32 | 0.108 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 22 | 5.15 | 4.36 | 4.86 | 0.143 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 15 | 5.45 | 5.00 | 5.25 | 0.161 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 54 | 5.65 | 4.69 | 5.05 | 0.08 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 13 | 5.08 | 4.87 | 5 | 0.058 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 187 | 5.88 | 3.43 | 5.01 | 0.134 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 10 | 5.27 | 4.85 | 5.06 | 0.103 |
|  |  | 西门子试剂组 | 13 | 5.20 | 4.93 | 5.04 | 0.09 |
| 甘油三酯 | 20250101 | 缺省组 | 635 | 3.87 | 0.80 | 1.6 | 0.077 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 32 | 1.75 | 1.53 | 1.62 | 0.037 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 25 | 1.79 | 1.36 | 1.57 | 0.062 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 2.11 | 1.31 | 1.61 | 0.099 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 1.66 | 1.58 | 1.62 | 0.026 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 21 | 1.75 | 1.49 | 1.6 | 0.036 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 44 | 3.08 | 1.24 | 1.54 | 0.049 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 1.80 | 1.60 | 1.7 | 0.017 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 2.11 | 1.31 | 1.61 | 0.099 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 19 | 1.64 | 1.44 | 1.53 | 0.019 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 1.70 | 1.50 | 1.57 | 0.05 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 13 | 2.25 | 1.57 | 1.63 | 0.033 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 56 | 1.69 | 1.37 | 1.57 | 0.048 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 1.69 | 1.43 | 1.57 | 0.044 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 187 | 3.87 | 1.10 | 1.64 | 0.073 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 10 | 1.81 | 1.48 | 1.54 | 0.049 |
|  |  | 西门子试剂组 | 12 | 1.82 | 1.56 | 1.65 | 0.027 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 636 | 13.27 | 0.93 | 4.92 | 0.188 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 32 | 5.15 | 4.80 | 4.98 | 0.12 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 25 | 5.41 | 0.93 | 4.82 | 0.15 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 5.76 | 4.30 | 5.05 | 0.313 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 5.08 | 3.80 | 4.93 | 0.094 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 21 | 5.68 | 4.50 | 4.96 | 0.201 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 44 | 6.38 | 3.84 | 4.8 | 0.107 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 5.48 | 5.00 | 5.1 | 0 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 5.76 | 4.30 | 5.05 | 0.313 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 19 | 5.08 | 4.53 | 4.82 | 0.135 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 5.17 | 4.75 | 4.94 | 0.121 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 13 | 7.45 | 4.79 | 5.02 | 0.103 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 56 | 5.24 | 4.35 | 4.82 | 0.129 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 5.01 | 4.50 | 4.77 | 0.113 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 187 | 13.27 | 2.57 | 4.98 | 0.196 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 10 | 5.17 | 4.78 | 4.96 | 0.113 |
|  |  | 西门子试剂组 | 12 | 5.25 | 4.82 | 4.95 | 0.112 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 636 | 68.00 | 1.54 | 6.1 | 0.244 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 32 | 6.34 | 5.99 | 6.2 | 0.122 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 25 | 6.90 | 1.76 | 6.04 | 0.111 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 7.27 | 5.38 | 6.21 | 0.085 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 6.37 | 5.60 | 6.09 | 0.251 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 21 | 6.96 | 5.60 | 6.24 | 0.287 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 44 | 8.04 | 1.54 | 5.95 | 0.128 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 68.00 | 6.50 | 6.7 | 0.122 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 7.27 | 5.38 | 6.21 | 0.085 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 19 | 6.38 | 5.56 | 6.01 | 0.084 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 6.31 | 5.97 | 6.18 | 0.104 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 13 | 9.32 | 5.85 | 6.26 | 0.126 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 56 | 6.61 | 5.30 | 6.01 | 0.141 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 6.16 | 5.55 | 5.95 | 0.182 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 187 | 14.11 | 2.92 | 6.1 | 0.26 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 10 | 6.76 | 6.06 | 6.26 | 0.065 |
|  |  | 西门子试剂组 | 12 | 6.55 | 5.96 | 6.18 | 0.083 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 636 | 11.93 | 0.92 | 3.79 | 0.169 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 32 | 3.96 | 3.61 | 3.83 | 0.088 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 25 | 4.34 | 0.92 | 3.71 | 0.154 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 4.44 | 3.32 | 3.89 | 0.179 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 3.88 | 3.65 | 3.76 | 0.09 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 21 | 4.26 | 3.45 | 3.81 | 0.17 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 44 | 5.27 | 3.35 | 3.67 | 0.091 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 4.30 | 4.00 | 4.12 | 0.123 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 4.44 | 3.32 | 3.89 | 0.179 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 19 | 3.84 | 3.33 | 3.69 | 0.051 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 4.09 | 3.64 | 3.77 | 0.094 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 13 | 5.65 | 3.55 | 3.85 | 0.09 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 56 | 3.95 | 3.12 | 3.7 | 0.085 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 3.80 | 3.40 | 3.67 | 0.121 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 187 | 11.93 | 2.16 | 3.87 | 0.171 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 10 | 4.07 | 3.68 | 3.79 | 0.09 |
|  |  | 西门子试剂组 | 12 | 4.00 | 3.74 | 3.82 | 0.065 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 635 | 10.71 | 0.65 | 2.81 | 0.136 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 32 | 2.91 | 2.70 | 2.83 | 0.06 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 25 | 3.27 | 0.94 | 2.72 | 0.085 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 3.18 | 2.52 | 2.9 | 0.206 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 2.87 | 2.70 | 2.78 | 0.058 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 21 | 3.14 | 2.57 | 2.82 | 0.125 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 44 | 5.87 | 2.46 | 2.7 | 0.085 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 3.20 | 3.00 | 3.1 | 0 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 13 | 3.18 | 2.52 | 2.9 | 0.206 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 19 | 2.96 | 2.47 | 2.73 | 0.08 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 3.10 | 2.64 | 2.76 | 0.084 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 13 | 4.19 | 2.70 | 2.85 | 0.061 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 56 | 2.91 | 2.36 | 2.73 | 0.065 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 3.60 | 2.59 | 2.74 | 0.082 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 187 | 10.71 | 0.65 | 2.87 | 0.125 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 10 | 3.02 | 2.68 | 2.77 | 0.071 |
|  |  | 西门子试剂组 | 12 | 3.02 | 2.74 | 2.83 | 0.05 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 20250101 | 缺省组 | 637 | 2.11 | 0.37 | 0.71 | 0.059 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 25 | 0.72 | 0.59 | 0.64 | 0.027 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 26 | 0.93 | 0.69 | 0.78 | 0.08 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 1.45 | 0.61 | 0.72 | 0.059 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 11 | 0.87 | 0.48 | 0.77 | 0.066 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 21 | 0.84 | 0.62 | 0.73 | 0.031 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 46 | 1.26 | 0.37 | 0.69 | 0.043 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 0.80 | 0.70 | 0.7 | 0 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 1.45 | 0.61 | 0.72 | 0.059 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 0.71 | 0.58 | 0.67 | 0.032 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 22 | 0.94 | 0.55 | 0.65 | 0.044 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 15 | 0.91 | 0.72 | 0.84 | 0.044 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 55 | 0.92 | 0.60 | 0.72 | 0.019 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 0.73 | 0.63 | 0.67 | 0.033 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 186 | 2.11 | 0.49 | 0.7 | 0.042 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 0.91 | 0.67 | 0.8 | 0.088 |
|  |  | 西门子试剂组 | 11 | 0.86 | 0.61 | 0.67 | 0.031 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 637 | 3.49 | 0.77 | 1.29 | 0.146 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 25 | 1.23 | 0.95 | 1.02 | 0.033 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 26 | 1.83 | 1.16 | 1.45 | 0.116 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 2.08 | 1.08 | 1.5 | 0.216 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 11 | 1.69 | 0.77 | 1.47 | 0.172 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 21 | 1.42 | 1.11 | 1.33 | 0.07 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 46 | 1.74 | 1.10 | 1.42 | 0.074 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 1.10 | 1.03 | 1.07 | 0.017 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 2.08 | 1.08 | 1.5 | 0.216 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 1.27 | 1.07 | 1.23 | 0.032 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 22 | 1.40 | 1.02 | 1.18 | 0.093 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 15 | 1.46 | 1.24 | 1.38 | 0.049 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 55 | 1.87 | 1.20 | 1.41 | 0.059 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 1.51 | 1.31 | 1.39 | 0.038 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 186 | 3.49 | 0.98 | 1.2 | 0.048 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 1.38 | 1.21 | 1.31 | 0.058 |
|  |  | 西门子试剂组 | 11 | 1.74 | 1.27 | 1.35 | 0.06 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 637 | 4.57 | 0.88 | 1.51 | 0.199 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 25 | 1.44 | 1.09 | 1.16 | 0.043 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 26 | 2.62 | 1.24 | 1.72 | 0.143 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 2.42 | 1.31 | 1.75 | 0.203 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 11 | 2.00 | 0.88 | 1.84 | 0.132 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 21 | 1.69 | 1.38 | 1.58 | 0.071 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 46 | 2.16 | 0.89 | 1.71 | 0.11 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 1.31 | 1.21 | 1.24 | 0.018 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 2.42 | 1.31 | 1.75 | 0.203 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 1.49 | 1.28 | 1.43 | 0.051 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 22 | 1.69 | 1.15 | 1.4 | 0.098 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 15 | 1.72 | 1.38 | 1.59 | 0.071 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 55 | 2.16 | 1.38 | 1.67 | 0.062 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 1.85 | 1.60 | 1.74 | 0.067 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 186 | 4.57 | 1.01 | 1.38 | 0.076 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 1.67 | 1.40 | 1.55 | 0.114 |
|  |  | 西门子试剂组 | 11 | 2.08 | 1.46 | 1.63 | 0.078 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 637 | 4.04 | 0.66 | 1.11 | 0.114 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 25 | 1.03 | 0.86 | 0.91 | 0.037 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 26 | 1.73 | 1.01 | 1.26 | 0.108 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 1.64 | 0.95 | 1.26 | 0.154 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 11 | 1.50 | 0.66 | 1.3 | 0.152 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 21 | 1.24 | 1.04 | 1.16 | 0.042 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 46 | 1.62 | 0.88 | 1.19 | 0.051 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 0.015 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 1.64 | 0.95 | 1.26 | 0.154 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 1.12 | 0.94 | 1.08 | 0.044 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 22 | 1.20 | 0.90 | 1.02 | 0.071 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 15 | 1.32 | 1.14 | 1.22 | 0.057 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 55 | 1.52 | 1.01 | 1.2 | 0.046 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 1.28 | 1.07 | 1.16 | 0.034 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 186 | 3.44 | 0.84 | 1.05 | 0.049 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 1.23 | 1.07 | 1.15 | 0.058 |
|  |  | 西门子试剂组 | 11 | 1.49 | 1.09 | 1.14 | 0.037 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 637 | 85.00 | 0.57 | 0.9 | 0.077 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 25 | 5.09 | 0.72 | 0.77 | 0.03 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 26 | 1.37 | 0.83 | 1 | 0.081 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 1.23 | 0.84 | 0.98 | 0.101 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 11 | 1.17 | 0.57 | 0.97 | 0.117 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 21 | 1.07 | 0.80 | 0.93 | 0.033 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 46 | 1.73 | 0.67 | 0.92 | 0.054 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 0.81 | 0.77 | 0.79 | 0.011 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 1.23 | 0.84 | 0.98 | 0.101 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 0.89 | 0.74 | 0.86 | 0.028 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 22 | 0.96 | 0.69 | 0.81 | 0.06 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 15 | 1.10 | 0.90 | 1.02 | 0.049 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 55 | 1.19 | 0.79 | 0.93 | 0.034 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 0.94 | 0.80 | 0.89 | 0.035 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 186 | 85.00 | 0.61 | 0.87 | 0.045 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 1.06 | 0.92 | 0.98 | 0.05 |
|  |  | 西门子试剂组 | 11 | 1.14 | 0.85 | 0.89 | 0.03 |
| 低密度脂蛋白胆固醇 | 20250101 | 缺省组 | 635 | 3.13 | 0.69 | 2.23 | 0.24 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 26 | 2.47 | 2.27 | 2.37 | 0.031 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 26 | 2.58 | 0.99 | 2.01 | 0.188 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 2.67 | 1.29 | 2.12 | 0.152 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 2.49 | 1.55 | 1.99 | 0.113 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 21 | 2.36 | 1.71 | 2.06 | 0.11 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 46 | 2.55 | 1.45 | 2.21 | 0.128 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 2.43 | 2.33 | 2.39 | 0.018 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 2.67 | 1.29 | 2.12 | 0.152 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 2.91 | 2.35 | 2.63 | 0.081 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 2.49 | 1.80 | 1.89 | 0.088 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 16 | 2.43 | 1.80 | 2.02 | 0.134 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 54 | 2.41 | 1.20 | 2.07 | 0.07 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 2.50 | 2.01 | 2.24 | 0.081 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 186 | 3.13 | 0.69 | 2.36 | 0.173 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 2.39 | 1.91 | 2.14 | 0.175 |
|  |  | 西门子试剂组 | 10 | 2.43 | 1.81 | 2.02 | 0.108 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 635 | 6.29 | 1.11 | 4.01 | 0.341 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 26 | 4.26 | 2.94 | 3.11 | 0.044 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 26 | 5.11 | 2.16 | 3.98 | 0.358 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 4.95 | 2.40 | 3.95 | 0.266 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 4.42 | 2.81 | 3.65 | 0.128 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 21 | 4.46 | 2.79 | 3.88 | 0.147 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 46 | 4.67 | 2.80 | 3.99 | 0.201 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 4.49 | 3.76 | 3.89 | 0.017 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 4.95 | 2.40 | 3.95 | 0.266 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 4.18 | 3.51 | 3.87 | 0.115 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 4.54 | 3.48 | 3.7 | 0.136 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 16 | 3.87 | 3.01 | 3.42 | 0.159 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 54 | 4.22 | 2.20 | 3.91 | 0.127 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 4.33 | 3.40 | 4.09 | 0.149 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 186 | 5.19 | 1.11 | 4.25 | 0.281 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 4.01 | 3.20 | 3.92 | 0.087 |
|  |  | 西门子试剂组 | 10 | 4.86 | 3.53 | 4.12 | 0.099 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 635 | 7.72 | 1.39 | 4.66 | 0.414 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 26 | 4.93 | 3.00 | 3.35 | 0.058 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 26 | 6.18 | 2.84 | 4.75 | 0.453 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 5.68 | 2.75 | 4.61 | 0.301 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 5.27 | 3.40 | 4.25 | 0.245 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 21 | 5.37 | 3.64 | 4.53 | 0.139 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 46 | 5.31 | 1.76 | 4.6 | 0.259 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 5.24 | 4.75 | 4.85 | 0.018 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 5.68 | 2.75 | 4.61 | 0.301 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 4.49 | 3.90 | 4.21 | 0.095 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 5.29 | 4.15 | 4.45 | 0.201 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 16 | 4.14 | 3.36 | 3.82 | 0.268 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 54 | 4.89 | 2.80 | 4.6 | 0.153 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 5.16 | 4.16 | 4.85 | 0.198 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 186 | 7.72 | 1.39 | 4.89 | 0.378 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 4.78 | 3.73 | 4.48 | 0.217 |
|  |  | 西门子试剂组 | 10 | 5.67 | 4.09 | 4.94 | 0.174 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 635 | 5.27 | 1.07 | 3.54 | 0.3 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 26 | 3.75 | 2.89 | 3.01 | 0.055 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 26 | 4.51 | 1.92 | 3.45 | 0.299 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 4.13 | 2.15 | 3.46 | 0.238 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 3.83 | 2.34 | 3.21 | 0.122 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 21 | 4.03 | 2.95 | 3.39 | 0.138 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 46 | 4.06 | 2.82 | 3.55 | 0.181 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 3.94 | 3.61 | 3.64 | 0.018 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 4.13 | 2.15 | 3.46 | 0.238 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 3.99 | 3.33 | 3.7 | 0.068 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 4.00 | 3.04 | 3.26 | 0.132 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 16 | 3.29 | 2.61 | 3.05 | 0.127 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 54 | 3.65 | 1.90 | 3.42 | 0.13 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 3.73 | 3.29 | 3.57 | 0.096 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 186 | 4.73 | 1.07 | 3.74 | 0.272 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 3.68 | 2.92 | 3.52 | 0.088 |
|  |  | 西门子试剂组 | 10 | 4.27 | 3.11 | 3.6 | 0.085 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 635 | 5.52 | 0.77 | 2.84 | 0.27 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 26 | 3.03 | 0.77 | 2.72 | 0.031 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 26 | 3.50 | 1.36 | 2.65 | 0.225 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 3.19 | 1.69 | 2.73 | 0.176 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 3.22 | 2.03 | 2.55 | 0.122 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 21 | 3.11 | 2.29 | 2.7 | 0.038 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 46 | 3.43 | 2.10 | 2.82 | 0.135 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 3.13 | 3.01 | 3.02 | 0.014 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 3.19 | 1.69 | 2.73 | 0.176 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 3.55 | 2.92 | 3.28 | 0.101 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 3.17 | 2.27 | 2.45 | 0.117 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 16 | 2.75 | 2.10 | 2.5 | 0.128 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 54 | 2.94 | 1.70 | 2.7 | 0.084 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 3.01 | 2.55 | 2.83 | 0.098 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 186 | 5.52 | 0.87 | 3.03 | 0.215 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 3.11 | 2.36 | 2.84 | 0.144 |
|  |  | 西门子试剂组 | 10 | 3.19 | 2.45 | 2.71 | 0.126 |
| 脂蛋白（a) | 20250101 | 缺省组 | 272 | 213 | 0 | 122 | 20.78 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 9 | 140 | 75 | 111 | 28.55 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 13 | 149 | 115 | 135 | 9.209 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 162 | 0 | 141 | 15.55 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 7 | 137 | 108 | 122 | 11.58 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 28 | 155 | 91 | 113 | 3.451 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 9 | 162 | 94 | 123 | 10.3 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 162 | 0 | 141 | 15.55 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 20 | 159 | 1 | 122 | 12.65 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 131 | 1 | 120 | 10.22 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 36 | 165 | 117 | 137 | 5.825 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 10 | 172 | 99 | 118 | 13.39 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 36 | 90 | 0 | 75 | 6.065 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 272 | 374 | 0 | 220 | 32.25 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 9 | 244 | 141 | 201 | 38.35 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 13 | 249 | 171 | 217 | 26.41 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 260 | 0 | 224 | 20.34 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 7 | 248 | 221 | 235 | 10.96 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 28 | 254 | 178 | 207 | 11.85 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 9 | 283 | 201 | 222 | 16.03 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 260 | 0 | 224 | 20.34 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 20 | 257 | 2 | 216 | 12.33 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 236 | 2 | 219 | 15.59 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 36 | 296 | 211 | 259 | 12.14 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 10 | 289 | 217 | 248 | 21.59 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 36 | 205 | 0 | 176 | 16.12 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 272 | 432 | 0 | 260 | 38.6 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 9 | 289 | 175 | 244 | 35.11 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 13 | 314 | 201 | 255 | 37.11 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 309 | 0 | 262 | 24.84 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 7 | 294 | 260 | 277 | 13.51 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 28 | 291 | 204 | 239 | 14.24 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 9 | 320 | 238 | 256 | 16.1 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 309 | 0 | 262 | 24.84 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 20 | 301 | 2 | 256 | 8.957 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 282 | 2 | 261 | 16.75 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 36 | 347 | 248 | 307 | 12.23 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 10 | 337 | 256 | 293 | 30.06 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 36 | 252 | 0 | 218 | 14.39 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 272 | 319 | 0 | 188 | 29.53 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 9 | 206 | 120 | 171 | 29.95 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 13 | 221 | 162 | 192 | 18.69 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 220 | 0 | 196 | 12.66 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 7 | 213 | 174 | 202 | 11.23 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 28 | 221 | 150 | 178 | 10.48 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 9 | 251 | 168 | 191 | 16.95 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 220 | 0 | 196 | 12.66 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 20 | 226 | 2 | 186 | 11.04 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 199 | 2 | 185 | 12.4 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 36 | 255 | 185 | 219 | 12.24 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 10 | 247 | 182 | 214 | 20.73 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 36 | 163 | 0 | 141 | 11.06 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 272 | 270 | 0 | 161 | 22.68 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 9 | 175 | 98 | 142 | 31.81 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 13 | 187 | 137 | 171 | 11.87 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 190 | 0 | 173 | 13.25 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 7 | 173 | 2 | 155 | 3.415 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 28 | 198 | 122 | 152 | 5.089 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 9 | 214 | 146 | 166 | 13.1 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 190 | 0 | 173 | 13.25 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 20 | 189 | 1 | 159 | 10.21 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 170 | 1 | 159 | 8.681 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 36 | 199 | 158 | 180 | 6.706 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 10 | 204 | 140 | 168 | 16.28 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 36 | 125 | 0 | 104 | 11.1 |
| 载脂蛋白 A1 | 20250101 | 缺省组 | 400 | 80.900 | 0.000 | 0.905 | 0.07 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 0.930 | 0.790 | 0.86 | 0.045 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 18 | 1.010 | 0.860 | 0.961 | 0.034 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 1.450 | 0.820 | 0.946 | 0.067 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 9 | 0.960 | 0.810 | 0.927 | 0.019 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 7 | 0.940 | 0.900 | 0.923 | 0.018 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 33 | 1.140 | 0.800 | 0.95 | 0.059 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 0.850 | 0.800 | 0.843 | 0.008 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 1.450 | 0.820 | 0.946 | 0.067 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 10 | 0.970 | 0.820 | 0.877 | 0.046 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 8 | 0.970 | 0.870 | 0.934 | 0.034 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 28 | 1.540 | 0.770 | 0.88 | 0.029 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 1.000 | 0.670 | 0.846 | 0.107 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 43 | 1.180 | 0.850 | 0.951 | 0.047 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 1.000 | 0.810 | 0.885 | 0.055 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 82 | 1.180 | 0.000 | 0.88 | 0.071 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 1.090 | 0.900 | 0.955 | 0.058 |
|  |  | 西门子试剂组 | 8 | 0.900 | 0.800 | 0.825 | 0.017 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 400 | ##### | 0.000 | 1.78 | 0.147 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 1.800 | 1.610 | 1.721 | 0.055 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 18 | 2.010 | 1.680 | 1.867 | 0.041 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 1.950 | 0.910 | 1.736 | 0.17 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 9 | 1.710 | 1.500 | 1.655 | 0.048 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 7 | 1.870 | 1.700 | 1.812 | 0.02 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 33 | 2.050 | 1.380 | 1.68 | 0.065 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 1.740 | 1.700 | 1.719 | 0.014 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 1.950 | 0.910 | 1.736 | 0.17 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 10 | 1.950 | 1.620 | 1.765 | 0.129 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 8 | 1.790 | 1.540 | 1.703 | 0.04 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 28 | 3.020 | 1.510 | 1.68 | 0.047 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 2.110 | 1.100 | 1.762 | 0.103 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 43 | 2.380 | 1.660 | 1.883 | 0.069 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 2.041 | 1.700 | 1.784 | 0.067 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 82 | 2.680 | 0.000 | 1.841 | 0.136 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 2.020 | 1.730 | 1.886 | 0.105 |
|  |  | 西门子试剂组 | 8 | 1.600 | 1.490 | 1.535 | 0.025 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 400 | ##### | 0.000 | 2.099 | 0.179 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 2.180 | 1.990 | 2.075 | 0.053 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 18 | 2.340 | 1.980 | 2.195 | 0.087 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 2.250 | 1.090 | 1.992 | 0.223 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 9 | 2.040 | 1.700 | 1.967 | 0.065 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 7 | 2.300 | 1.900 | 2.149 | 0.068 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 33 | 2.210 | 1.500 | 1.912 | 0.078 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 2.010 | 1.980 | 1.99 | 0 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 2.250 | 1.090 | 1.992 | 0.223 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 10 | 2.410 | 1.940 | 2.117 | 0.121 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 8 | 2.190 | 1.840 | 2.073 | 0.043 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 28 | 3.220 | 1.770 | 2.011 | 0.035 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 2.220 | 1.220 | 1.914 | 0.188 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 43 | 2.850 | 1.900 | 2.223 | 0.098 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 2.250 | 2.020 | 2.115 | 0.072 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 82 | 2.950 | 0.000 | 2.196 | 0.185 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 2.330 | 2.070 | 2.217 | 0.095 |
|  |  | 西门子试剂组 | 8 | 1.880 | 1.770 | 1.841 | 0.032 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 400 | ##### | 0.000 | 1.526 | 0.115 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 1.550 | 1.360 | 1.458 | 0.042 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 18 | 1.680 | 1.420 | 1.604 | 0.057 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 1.660 | 1.080 | 1.603 | 0.067 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 9 | 1.530 | 1.290 | 1.458 | 0.05 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 7 | 1.610 | 1.500 | 1.561 | 0.046 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 33 | 1.690 | 1.270 | 1.496 | 0.076 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 1.500 | 1.400 | 1.462 | 0.019 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 1.660 | 1.080 | 1.603 | 0.067 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 10 | 1.650 | 1.430 | 1.513 | 0.084 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 8 | 1.550 | 1.350 | 1.475 | 0.053 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 28 | 1.880 | 1.210 | 1.438 | 0.034 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 1.700 | 0.980 | 1.462 | 0.154 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 43 | 3.390 | 1.420 | 1.591 | 0.066 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 1.663 | 1.420 | 1.532 | 0.084 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 82 | 2.070 | 0.000 | 1.562 | 0.114 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 1.820 | 1.470 | 1.571 | 0.072 |
|  |  | 西门子试剂组 | 8 | 1.390 | 1.330 | 1.36 | 0.017 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 400 | ##### | 0.000 | 1.194 | 0.089 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 1.270 | 1.080 | 1.138 | 0.032 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 18 | 1.440 | 1.110 | 1.261 | 0.036 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 1.300 | 0.970 | 1.215 | 0.08 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 9 | 1.210 | 1.040 | 1.161 | 0.045 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 7 | 1.250 | 1.200 | 1.233 | 0.018 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 33 | 1.360 | 1.060 | 1.233 | 0.051 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 1.150 | 1.100 | 1.13 | 0.02 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 1.300 | 0.970 | 1.215 | 0.08 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 10 | 1.300 | 1.050 | 1.14 | 0.07 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 8 | 1.240 | 1.110 | 1.188 | 0.029 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 28 | 1.820 | 1.020 | 1.143 | 0.034 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 1.400 | 0.820 | 1.121 | 0.118 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 43 | 1.580 | 1.140 | 1.255 | 0.045 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 1.310 | 1.070 | 1.175 | 0.058 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 82 | 1.570 | 0.000 | 1.195 | 0.095 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 1.450 | 1.190 | 1.26 | 0.06 |
|  |  | 西门子试剂组 | 8 | 1.100 | 1.050 | 1.07 | 0.016 |
| 载脂蛋白 B | 20250101 | 缺省组 | 419 | 129 | 0 | 0.796 | 0.086 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 0.84 | 0.73 | 0.805 | 0.027 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 19 | 0.8 | 0.57 | 0.719 | 0.035 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 10 | 0.77 | 0.62 | 0.715 | 0.049 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 0.88 | 0.65 | 0.781 | 0.056 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 8 | 0.9 | 0.71 | 0.756 | 0.009 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 34 | 1.12 | 0.5 | 0.779 | 0.032 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 1.08 | 1.07 | 1.075 | 0.006 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 10 | 0.77 | 0.62 | 0.715 | 0.049 |
|  |  | 南京瑞源试剂组 | 10 | 0.91 | 0.76 | 0.832 | 0.047 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 9 | 0.85 | 0.77 | 0.795 | 0.021 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 28 | 129 | 0.73 | 0.819 | 0.039 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 12 | 120.8 | 0.57 | 0.687 | 0.048 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 44 | 0.86 | 0.59 | 0.728 | 0.046 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 0.9 | 0.65 | 0.852 | 0.04 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 87 | 72.29 | 0 | 0.862 | 0.048 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 0.78 | 0.66 | 0.705 | 0.018 |
|  |  | 西门子试剂组 | 8 | 0.76 | 0.69 | 0.731 | 0.018 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 419 | 230.1 | 0 | 1.273 | 0.14 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 1.4 | 1.15 | 1.278 | 0.052 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 19 | 1.31 | 0.96 | 1.115 | 0.071 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 10 | 1.25 | 0.82 | 1.079 | 0.177 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 1.37 | 0.99 | 1.192 | 0.08 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 8 | 1.5 | 1.12 | 1.206 | 0.019 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 34 | 1.76 | 1 | 1.249 | 0.067 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 1.7 | 1.63 | 1.668 | 0.032 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 10 | 1.25 | 0.82 | 1.079 | 0.177 |
|  |  | 南京瑞源试剂组 | 10 | 1.45 | 1.25 | 1.319 | 0.067 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 9 | 1.33 | 1.2 | 1.276 | 0.058 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 28 | 227 | 1.15 | 1.314 | 0.068 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 12 | 230.1 | 0.93 | 1.126 | 0.097 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 44 | 1.29 | 0.94 | 1.176 | 0.059 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 1.36 | 1.04 | 1.296 | 0.068 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 87 | 187.17 | 0 | 1.4 | 0.08 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 1.28 | 1.06 | 1.123 | 0.06 |
|  |  | 西门子试剂组 | 8 | 1.17 | 1.08 | 1.124 | 0.035 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 419 | 274 | 0 | 1.444 | 0.153 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 1.57 | 1.32 | 1.464 | 0.069 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 19 | 1.45 | 1.13 | 1.248 | 0.071 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 10 | 1.47 | 0.88 | 1.237 | 0.205 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 1.54 | 1.15 | 1.356 | 0.167 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 8 | 1.7 | 1.22 | 1.389 | 0.018 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 34 | 2.2 | 1 | 1.431 | 0.06 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 2.01 | 1.96 | 1.98 | 0.009 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 10 | 1.47 | 0.88 | 1.237 | 0.205 |
|  |  | 南京瑞源试剂组 | 10 | 1.65 | 1.27 | 1.469 | 0.129 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 9 | 1.5 | 1.34 | 1.469 | 0.032 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 28 | 274 | 1.33 | 1.491 | 0.058 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 12 | 269.9 | 1.1 | 1.323 | 0.136 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 44 | 1.48 | 1.05 | 1.369 | 0.034 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 1.58 | 1.22 | 1.431 | 0.103 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 87 | 206.64 | 0 | 1.574 | 0.079 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 1.44 | 1.23 | 1.263 | 0.032 |
|  |  | 西门子试剂组 | 8 | 1.35 | 1.2 | 1.276 | 0.019 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 419 | 195 | 0 | 1.16 | 0.129 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 1.23 | 1 | 1.159 | 0.055 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 19 | 1.2 | 0.88 | 1.018 | 0.048 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 10 | 1.14 | 0.69 | 0.993 | 0.146 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 1.26 | 0.91 | 1.072 | 0.097 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 8 | 1.3 | 1.02 | 1.1 | 0.017 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 34 | 1.6 | 0.7 | 1.138 | 0.066 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 1.64 | 1.6 | 1.613 | 0.013 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 10 | 1.14 | 0.69 | 0.993 | 0.146 |
|  |  | 南京瑞源试剂组 | 10 | 1.33 | 1.12 | 1.205 | 0.051 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 9 | 1.2 | 1.09 | 1.162 | 0.034 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 28 | 195 | 1.05 | 1.188 | 0.067 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 12 | 190.1 | 0.83 | 1.02 | 0.096 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 44 | 1.86 | 0.86 | 1.078 | 0.043 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 1.36 | 0.97 | 1.186 | 0.079 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 87 | 129.92 | 0 | 1.279 | 0.062 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 1.16 | 0.98 | 1.025 | 0.046 |
|  |  | 西门子试剂组 | 8 | 1.12 | 1 | 1.029 | 0.03 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 419 | 169 | 0 | 0.98 | 0.094 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 1.02 | 0.89 | 0.961 | 0.045 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 19 | 0.97 | 0.72 | 0.889 | 0.042 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 10 | 0.97 | 0.6 | 0.844 | 0.133 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 1.03 | 0.78 | 0.904 | 0.04 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 8 | 1 | 0.9 | 0.937 | 0.018 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 34 | 1.4 | 0.7 | 1.004 | 0.047 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 1.26 | 1.2 | 1.235 | 0.017 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 10 | 0.97 | 0.6 | 0.844 | 0.133 |
|  |  | 南京瑞源试剂组 | 10 | 1.12 | 0.93 | 1.03 | 0.061 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 9 | 1.03 | 0.93 | 0.99 | 0.027 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 28 | 169 | 0.9 | 1.008 | 0.048 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 12 | 160.6 | 0.7 | 0.869 | 0.069 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 44 | 1.02 | 0.68 | 0.913 | 0.043 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 1.083 | 0.82 | 0.987 | 0.077 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 87 | 110.26 | 0 | 1.057 | 0.063 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 0.98 | 0.79 | 0.89 | 0.074 |
|  |  | 西门子试剂组 | 8 | 0.94 | 0.84 | 0.89 | 0.033 |