AE-18糖化血红蛋白EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：514家

- 评价标准：±7%

- 活动小结：本次糖化血红蛋白不计分

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 | 稳健变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HbA1c | 20250101 | 缺省组 | 514 | 93.2 | 4.82 | 8.48 | 0.45 | 5.28 |
|  |  | 伯乐组 | 32 | 9.01 | 8.2 | 8.67 | 0.21 | 2.45 |
|  |  | 东曹组 | 26 | 9.1 | 8.3 | 8.68 | 0.29 | 3.37 |
|  |  | 爱科来组 | 59 | 8.5 | 7.5 | 7.72 | 0.16 | 2.05 |
|  |  | 上海惠中组 | 84 | 9.1 | 7.9 | 8.61 | 0.12 | 1.36 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 32 | 9.76 | 6.3 | 8.58 | 0.21 | 2.39 |
|  |  | 广州万孚组 | 58 | 10.5 | 6.1 | 8.78 | 0.53 | 5.99 |
|  |  | 基蛋生物组 | 19 | 8.2 | 4.82 | 4.92 | 0.04 | 0.73 |
|  |  | 深圳国赛组 | 32 | 56.1 | 4.93 | 8.52 | 0.2 | 2.34 |
|  |  | 深圳普门组 | 19 | 9 | 8.28 | 8.62 | 0.12 | 1.42 |
|  |  | 中元汇吉组 | 23 | 10.2 | 6.67 | 8.32 | 0.17 | 2.04 |
|  |  | 江苏奥迪康 | 11 | 11.6 | 5.94 | 8.42 | 1.19 | 14.07 |
|  |  | 湖南永和阳光 | 8 | 9 | 8.3 | 8.46 | 0.16 | 1.86 |
|  |  | 无锡博慧斯 | 6 | 8.8 | 8.6 | 8.73 | 0.08 | 0.88 |
|  |  | 迈克生物 | 5 | 8.49 | 8.02 | 8.16 | 0.13 | 1.63 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 514 | 65.6 | 3.91 | 5.79 | 0.3 | 5.25 |
|  |  | 伯乐组 | 32 | 6.1 | 5.5 | 5.76 | 0.14 | 2.41 |
|  |  | 东曹组 | 26 | 6.3 | 5.7 | 5.93 | 0.22 | 3.76 |
|  |  | 爱科来组 | 59 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 0 | 0 |
|  |  | 上海惠中组 | 84 | 6.3 | 5.4 | 5.93 | 0.09 | 1.5 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 32 | 20.6 | 4.42 | 5.82 | 0.16 | 2.78 |
|  |  | 广州万孚组 | 58 | 7 | 5.1 | 6.03 | 0.32 | 5.29 |
|  |  | 基蛋生物组 | 19 | 5.63 | 3.91 | 4.03 | 0.05 | 1.19 |
|  |  | 深圳国赛组 | 32 | 65.6 | 4.01 | 5.8 | 0.16 | 2.69 |
|  |  | 深圳普门组 | 19 | 6.09 | 5.7 | 5.89 | 0.1 | 1.65 |
|  |  | 中元汇吉组 | 23 | 6.01 | 4.98 | 5.68 | 0.1 | 1.71 |
|  |  | 江苏奥迪康 | 11 | 8.03 | 5.2 | 5.85 | 0.35 | 6.03 |
|  |  | 湖南永和阳光 | 8 | 6 | 5.6 | 5.67 | 0.08 | 1.47 |
|  |  | 无锡博慧斯 | 6 | 6.1 | 5.89 | 6.01 | 0.07 | 1.08 |
|  |  | 迈克生物 | 5 | 5.84 | 5.5 | 5.64 | 0.14 | 2.44 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 514 | 65.5 | 3.96 | 7.4 | 0.38 | 5.15 |
|  |  | 伯乐组 | 32 | 7.87 | 7.1 | 7.48 | 0.16 | 2.1 |
|  |  | 东曹组 | 26 | 8 | 7.2 | 7.53 | 0.18 | 2.38 |
|  |  | 爱科来组 | 59 | 7.4 | 6.5 | 6.69 | 0.14 | 2.15 |
|  |  | 上海惠中组 | 84 | 8.4 | 6.6 | 7.51 | 0.13 | 1.66 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 32 | 8.57 | 3.96 | 7.5 | 0.18 | 2.37 |
|  |  | 广州万孚组 | 58 | 10.4 | 5.7 | 7.67 | 0.4 | 5.2 |
|  |  | 基蛋生物组 | 19 | 7.38 | 4.5 | 4.61 | 0.05 | 1.11 |
|  |  | 深圳国赛组 | 32 | 65.5 | 4.66 | 7.32 | 0.17 | 2.34 |
|  |  | 深圳普门组 | 19 | 7.7 | 7.37 | 7.57 | 0.1 | 1.36 |
|  |  | 中元汇吉组 | 23 | 8.65 | 6.06 | 7.3 | 0.15 | 2.01 |
|  |  | 江苏奥迪康 | 11 | 11.5 | 6.94 | 7.78 | 0.88 | 11.37 |
|  |  | 湖南永和阳光 | 8 | 7.7 | 7.2 | 7.33 | 0.08 | 1.15 |
|  |  | 无锡博慧斯 | 6 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 0.08 | 1.09 |
|  |  | 迈克生物 | 5 | 7.5 | 7.01 | 7.16 | 0.15 | 2.1 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 514 | 10.8 | 4.11 | 6.55 | 0.33 | 5.07 |
|  |  | 伯乐组 | 32 | 6.8 | 6.1 | 6.5 | 0.17 | 2.63 |
|  |  | 东曹组 | 26 | 7.9 | 6.3 | 6.73 | 0.32 | 4.7 |
|  |  | 爱科来组 | 59 | 6.8 | 5.6 | 5.84 | 0.12 | 2.06 |
|  |  | 上海惠中组 | 84 | 7.2 | 5.9 | 6.68 | 0.14 | 2.04 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 32 | 7.3 | 4.11 | 6.48 | 0.16 | 2.47 |
|  |  | 广州万孚组 | 58 | 7.8 | 5.2 | 6.77 | 0.31 | 4.52 |
|  |  | 基蛋生物组 | 19 | 6.09 | 4.14 | 4.21 | 0.03 | 0.74 |
|  |  | 深圳国赛组 | 32 | 10.5 | 4.23 | 6.59 | 0.17 | 2.58 |
|  |  | 深圳普门组 | 19 | 6.8 | 6.33 | 6.7 | 0.09 | 1.33 |
|  |  | 中元汇吉组 | 23 | 7.13 | 5.54 | 6.5 | 0.08 | 1.2 |
|  |  | 江苏奥迪康 | 11 | 10.8 | 6.1 | 6.73 | 0.54 | 7.95 |
|  |  | 湖南永和阳光 | 8 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 0.16 | 2.42 |
|  |  | 无锡博慧斯 | 6 | 7 | 6.7 | 6.84 | 0.13 | 1.84 |
|  |  | 迈克生物 | 5 | 6.55 | 6.11 | 6.33 | 0.17 | 2.72 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 514 | 29.7 | 3.62 | 5.11 | 0.21 | 4.19 |
|  |  | 伯乐组 | 32 | 5.34 | 4.7 | 5.06 | 0.13 | 2.57 |
|  |  | 东曹组 | 26 | 5.5 | 4.9 | 5.15 | 0.14 | 2.74 |
|  |  | 爱科来组 | 59 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 0 | 0 |
|  |  | 上海惠中组 | 84 | 5.8 | 4.6 | 5.21 | 0.09 | 1.71 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 32 | 6.31 | 4.8 | 5.14 | 0.18 | 3.5 |
|  |  | 广州万孚组 | 58 | 6.5 | 4.3 | 5.25 | 0.26 | 4.97 |
|  |  | 基蛋生物组 | 19 | 4.94 | 3.62 | 3.73 | 0.05 | 1.26 |
|  |  | 深圳国赛组 | 32 | 29.7 | 3.71 | 5.14 | 0.13 | 2.47 |
|  |  | 深圳普门组 | 19 | 5.2 | 4.9 | 5.11 | 0.09 | 1.78 |
|  |  | 中元汇吉组 | 23 | 5.6 | 4.65 | 5.12 | 0.08 | 1.64 |
|  |  | 江苏奥迪康 | 11 | 18.8 | 4.9 | 5.3 | 0.33 | 6.31 |
|  |  | 湖南永和阳光 | 8 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0 | 0 |
|  |  | 无锡博慧斯 | 6 | 5.3 | 5.1 | 5.22 | 0.06 | 1.23 |
|  |  | 迈克生物 | 5 | 5.1 | 4.87 | 4.99 | 0.09 | 1.78 |