AE-09特定蛋白专业室间质评

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：196家

- 活动小结

1、评价限：

| 项目 | 评价 |
| --- | --- |
| IgA | 25% |
| IgE | 25% |
| IgG | 25% |
| IgM | 25% |
| C3 | 25% |
| C4 | 25% |
| CRP | 25% |
| RF | 25% |
| ASO | 25% |
| 转铁蛋白 | 25% |
| 前白蛋白 | 25% |
| 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C | 25% |
| β2-微球蛋白 | 25% |
| RBP | 25% |
| κ-轻链 | 25% |
| γ-轻链 | 25% |

2、定量项目：

| 项目 | 批号 | 组 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IgA | 20250101 | 缺省组 | 1.33 | 0.90 | 1.16 | 0.076 |
|  |  | Beckman 组 | 1.33 | 0.99 | 1.18 | 0.065 |
|  |  | Siemens 组 | 1.32 | 1.01 | 1.17 | 0.037 |
|  |  | Roche 组 | 1.25 | 0.98 | 1.07 | 0.048 |
|  |  | 日立组 | 1.23 | 1.06 | 1.18 | 0.032 |
|  |  | 迈瑞组 | 1.27 | 1.10 | 1.19 | 0.062 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 2.95 | 2.16 | 2.51 | 0.124 |
|  |  | Beckman 组 | 2.73 | 2.19 | 2.5 | 0.11 |
|  |  | Siemens 组 | 2.95 | 2.32 | 2.64 | 0.177 |
|  |  | Roche 组 | 2.68 | 2.37 | 2.45 | 0.075 |
|  |  | 日立组 | 2.70 | 2.32 | 2.49 | 0.078 |
|  |  | 迈瑞组 | 2.78 | 2.26 | 2.54 | 0.085 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 3.01 | 2.27 | 2.65 | 0.112 |
|  |  | Beckman 组 | 2.89 | 2.45 | 2.65 | 0.119 |
|  |  | Siemens 组 | 2.94 | 2.44 | 2.75 | 0.132 |
|  |  | Roche 组 | 2.75 | 2.44 | 2.57 | 0.081 |
|  |  | 日立组 | 2.90 | 2.50 | 2.63 | 0.059 |
|  |  | 迈瑞组 | 2.90 | 2.32 | 2.69 | 0.104 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 1.44 | 0.95 | 1.22 | 0.083 |
|  |  | Beckman 组 | 1.44 | 1.02 | 1.24 | 0.065 |
|  |  | Siemens 组 | 1.38 | 1.05 | 1.25 | 0.078 |
|  |  | Roche 组 | 1.31 | 0.99 | 1.13 | 0.02 |
|  |  | 日立组 | 1.31 | 1.11 | 1.26 | 0.034 |
|  |  | 迈瑞组 | 1.33 | 1.15 | 1.25 | 0.063 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 1.42 | 0.97 | 1.22 | 0.086 |
|  |  | Beckman 组 | 1.42 | 1.03 | 1.24 | 0.06 |
|  |  | Siemens 组 | 1.40 | 1.03 | 1.24 | 0.076 |
|  |  | Roche 组 | 1.33 | 1.00 | 1.11 | 0.056 |
|  |  | 日立组 | 1.32 | 1.13 | 1.26 | 0.04 |
|  |  | 迈瑞组 | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 0.054 |
| IgE | 20250101 | 缺省组 | 79.0 | 50.3 | 66.7 | 8.704 |
|  |  | 透射比浊法 | 77.0 | 50.3 | 64.6 | 11.264 |
|  |  | 散射比浊法 | 69.0 | 50.9 | 61.9 | 7.393 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 79.0 | 62.0 | 72.5 | 1.709 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 179.0 | 96.0 | 139.4 | 16.554 |
|  |  | 透射比浊法 | 179.0 | 121.0 | 138.9 | 14.247 |
|  |  | 散射比浊法 | 142.0 | 115.7 | 134.9 | 7.432 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 158.2 | 96.0 | 151.4 | 5.36 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1200.0 | 213.4 | 370.7 | 38.605 |
|  |  | 透射比浊法 | 1200.0 | 300.5 | 377.2 | 37.009 |
|  |  | 散射比浊法 | 378.0 | 213.4 | 351.7 | 23.926 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 412.0 | 348.0 | 390.9 | 17.798 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 77.0 | 48.2 | 64.3 | 7.939 |
|  |  | 透射比浊法 | 75.0 | 48.2 | 63.9 | 8.907 |
|  |  | 散射比浊法 | 65.0 | 53.7 | 62 | 3.562 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 77.0 | 57.0 | 69.9 | 1.798 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 78.4 | 45.9 | 65.1 | 9.343 |
|  |  | 透射比浊法 | 77.0 | 45.9 | 64.9 | 11.439 |
|  |  | 散射比浊法 | 66.0 | 53.2 | 60.8 | 5.753 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 78.4 | 52.0 | 73.4 | 4.439 |
| IgG | 20250101 | 缺省组 | 8.62 | 4.30 | 7.67 | 0.358 |
|  |  | Beckman 组 | 8.28 | 6.45 | 7.55 | 0.399 |
|  |  | Siemens 组 | 8.62 | 6.90 | 7.73 | 0.363 |
|  |  | Roche 组 | 8.40 | 7.46 | 7.92 | 0.286 |
|  |  | 日立组 | 8.30 | 6.91 | 7.65 | 0.252 |
|  |  | 迈瑞组 | 8.26 | 6.95 | 7.64 | 0.154 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 14.91 | 7.50 | 12.94 | 0.655 |
|  |  | Beckman 组 | 14.91 | 9.99 | 12.77 | 0.77 |
|  |  | Siemens 组 | 14.80 | 11.80 | 13.23 | 0.603 |
|  |  | Roche 组 | 13.76 | 12.55 | 13.15 | 0.269 |
|  |  | 日立组 | 13.66 | 11.86 | 12.85 | 0.693 |
|  |  | 迈瑞组 | 13.96 | 11.07 | 12.94 | 0.546 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 15.47 | 7.90 | 13.26 | 0.68 |
|  |  | Beckman 组 | 15.47 | 10.12 | 13.01 | 0.683 |
|  |  | Siemens 组 | 14.51 | 12.30 | 13.51 | 0.512 |
|  |  | Roche 组 | 14.00 | 12.94 | 13.53 | 0.242 |
|  |  | 日立组 | 14.22 | 11.97 | 13.12 | 0.691 |
|  |  | 迈瑞组 | 14.53 | 11.99 | 13.29 | 0.605 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 7.93 | 3.90 | 7.07 | 0.303 |
|  |  | Beckman 组 | 7.93 | 5.82 | 6.97 | 0.431 |
|  |  | Siemens 组 | 7.62 | 6.29 | 7.08 | 0.292 |
|  |  | Roche 组 | 7.52 | 6.83 | 7.2 | 0.226 |
|  |  | 日立组 | 7.80 | 6.43 | 7.15 | 0.299 |
|  |  | 迈瑞组 | 7.41 | 6.53 | 6.99 | 0.233 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 7.90 | 3.90 | 7.07 | 0.32 |
|  |  | Beckman 组 | 7.84 | 5.78 | 6.99 | 0.447 |
|  |  | Siemens 组 | 7.80 | 6.16 | 7.16 | 0.284 |
|  |  | Roche 组 | 7.36 | 6.69 | 7.23 | 0.124 |
|  |  | 日立组 | 7.90 | 6.47 | 7.13 | 0.252 |
|  |  | 迈瑞组 | 7.40 | 6.53 | 6.99 | 0.265 |
| IgM | 20250101 | 缺省组 | 4.90 | 0.30 | 0.52 | 0.037 |
|  |  | Beckman 组 | 0.58 | 0.46 | 0.52 | 0.029 |
|  |  | Siemens 组 | 0.57 | 0.47 | 0.53 | 0.018 |
|  |  | Roche 组 | 0.56 | 0.43 | 0.51 | 0.029 |
|  |  | 日立组 | 0.62 | 0.45 | 0.5 | 0.031 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.58 | 0.45 | 0.55 | 0.01 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 1.42 | 0.90 | 1.21 | 0.073 |
|  |  | Beckman 组 | 1.32 | 1.05 | 1.2 | 0.069 |
|  |  | Siemens 组 | 1.42 | 1.13 | 1.27 | 0.098 |
|  |  | Roche 组 | 1.33 | 1.09 | 1.19 | 0.032 |
|  |  | 日立组 | 1.40 | 1.05 | 1.18 | 0.071 |
|  |  | 迈瑞组 | 1.31 | 1.15 | 1.24 | 0.048 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1.42 | 0.90 | 1.21 | 0.069 |
|  |  | Beckman 组 | 1.36 | 1.07 | 1.2 | 0.064 |
|  |  | Siemens 组 | 1.37 | 1.11 | 1.26 | 0.081 |
|  |  | Roche 组 | 1.31 | 1.08 | 1.18 | 0.025 |
|  |  | 日立组 | 1.42 | 1.07 | 1.17 | 0.071 |
|  |  | 迈瑞组 | 1.31 | 1.11 | 1.25 | 0.026 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 0.65 | 0.30 | 0.54 | 0.037 |
|  |  | Beckman 组 | 0.63 | 0.50 | 0.54 | 0.03 |
|  |  | Siemens 组 | 0.58 | 0.49 | 0.55 | 0.028 |
|  |  | Roche 组 | 0.59 | 0.48 | 0.53 | 0.025 |
|  |  | 日立组 | 0.65 | 0.48 | 0.52 | 0.03 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.61 | 0.48 | 0.57 | 0.009 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 0.65 | 0.30 | 0.54 | 0.04 |
|  |  | Beckman 组 | 0.61 | 0.49 | 0.54 | 0.037 |
|  |  | Siemens 组 | 0.58 | 0.46 | 0.55 | 0.027 |
|  |  | Roche 组 | 0.60 | 0.48 | 0.52 | 0.031 |
|  |  | 日立组 | 0.65 | 0.48 | 0.51 | 0.018 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.62 | 0.47 | 0.57 | 0.017 |
| C3 | 20250101 | 缺省组 | 0.93 | 0.53 | 0.81 | 0.049 |
|  |  | Beckman 组 | 0.88 | 0.62 | 0.79 | 0.046 |
|  |  | Siemens 组 | 0.90 | 0.78 | 0.84 | 0.029 |
|  |  | Roche 组 | 0.93 | 0.80 | 0.82 | 0.015 |
|  |  | 日立组 | 0.85 | 0.69 | 0.77 | 0.032 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.92 | 0.83 | 0.85 | 0.015 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 1.81 | 1.14 | 1.63 | 0.086 |
|  |  | Beckman 组 | 1.76 | 1.35 | 1.6 | 0.073 |
|  |  | Siemens 组 | 1.81 | 1.55 | 1.7 | 0.083 |
|  |  | Roche 组 | 1.76 | 1.60 | 1.7 | 0.029 |
|  |  | 日立组 | 1.73 | 1.47 | 1.57 | 0.071 |
|  |  | 迈瑞组 | 1.68 | 1.47 | 1.63 | 0.044 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1.99 | 1.23 | 1.77 | 0.083 |
|  |  | Beckman 组 | 1.90 | 1.46 | 1.74 | 0.068 |
|  |  | Siemens 组 | 1.99 | 1.69 | 1.84 | 0.063 |
|  |  | Roche 组 | 1.89 | 1.78 | 1.83 | 0.03 |
|  |  | 日立组 | 1.84 | 1.55 | 1.72 | 0.085 |
|  |  | 迈瑞组 | 1.81 | 1.60 | 1.74 | 0.07 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 1.00 | 0.55 | 0.85 | 0.047 |
|  |  | Beckman 组 | 0.94 | 0.71 | 0.83 | 0.045 |
|  |  | Siemens 组 | 0.94 | 0.80 | 0.87 | 0.036 |
|  |  | Roche 组 | 0.90 | 0.83 | 0.86 | 0.023 |
|  |  | 日立组 | 0.88 | 0.71 | 0.8 | 0.023 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.93 | 0.85 | 0.88 | 0.016 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 1.00 | 0.56 | 0.85 | 0.05 |
|  |  | Beckman 组 | 0.92 | 0.72 | 0.83 | 0.043 |
|  |  | Siemens 组 | 0.98 | 0.80 | 0.88 | 0.043 |
|  |  | Roche 组 | 0.92 | 0.83 | 0.86 | 0.017 |
|  |  | 日立组 | 0.90 | 0.70 | 0.8 | 0.017 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.95 | 0.86 | 0.88 | 0.018 |
| C4 | 20250101 | 缺省组 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.012 |
|  |  | Beckman 组 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.012 |
|  |  | Siemens 组 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.009 |
|  |  | Roche 组 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0 |
|  |  | 日立组 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 0.43 | 0.22 | 0.35 | 0.017 |
|  |  | Beckman 组 | 0.43 | 0.29 | 0.36 | 0.022 |
|  |  | Siemens 组 | 0.40 | 0.33 | 0.35 | 0.018 |
|  |  | Roche 组 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.015 |
|  |  | 日立组 | 0.38 | 0.30 | 0.35 | 0.009 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.01 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 0.51 | 0.24 | 0.36 | 0.018 |
|  |  | Beckman 组 | 0.45 | 0.30 | 0.38 | 0.023 |
|  |  | Siemens 组 | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.012 |
|  |  | Roche 组 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.014 |
|  |  | 日立组 | 0.39 | 0.33 | 0.37 | 0.017 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.015 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 0.25 | 0.05 | 0.16 | 0.013 |
|  |  | Beckman 组 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.012 |
|  |  | Siemens 组 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.009 |
|  |  | Roche 组 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0 |
|  |  | 日立组 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.007 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 0.25 | 0.05 | 0.16 | 0.013 |
|  |  | Beckman 组 | 0.21 | 0.12 | 0.16 | 0.011 |
|  |  | Siemens 组 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.01 |
|  |  | Roche 组 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0 |
|  |  | 日立组 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0 |
| CRP | 20250101 | 缺省组 | 13.70 | 5.75 | 8.96 | 1.568 |
|  |  | Beckman 组 | 13.70 | 6.60 | 9.06 | 1.267 |
|  |  | Siemens 组 | 10.00 | 5.75 | 7.47 | 0.773 |
|  |  | Roche 组 | 11.11 | 6.58 | 7.45 | 0.727 |
|  |  | 日立组 | 11.40 | 6.30 | 9.67 | 1.197 |
|  |  | 迈瑞组 | 11.62 | 6.69 | 9.82 | 1.045 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 45.24 | 21.00 | 29.87 | 2.735 |
|  |  | Beckman 组 | 45.24 | 25.00 | 30.57 | 2.778 |
|  |  | Siemens 组 | 33.47 | 22.60 | 27.35 | 3.801 |
|  |  | Roche 组 | 34.10 | 24.05 | 26.62 | 1.733 |
|  |  | 日立组 | 33.50 | 26.40 | 30.39 | 1.588 |
|  |  | 迈瑞组 | 32.95 | 23.64 | 30.92 | 1.596 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 51.22 | 23.20 | 33.06 | 3.062 |
|  |  | Beckman 组 | 51.22 | 29.20 | 34.15 | 2.904 |
|  |  | Siemens 组 | 36.02 | 25.70 | 30.55 | 3.189 |
|  |  | Roche 组 | 38.30 | 27.66 | 30.21 | 1.768 |
|  |  | 日立组 | 36.71 | 28.78 | 34.06 | 1.741 |
|  |  | 迈瑞组 | 35.60 | 27.38 | 33.03 | 1.864 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 34.05 | 6.30 | 9.41 | 1.3 |
|  |  | Beckman 组 | 34.05 | 6.30 | 9.71 | 1.154 |
|  |  | Siemens 组 | 10.57 | 6.68 | 8.28 | 0.72 |
|  |  | Roche 组 | 10.46 | 7.14 | 7.98 | 0.64 |
|  |  | 日立组 | 12.24 | 6.90 | 10.06 | 0.904 |
|  |  | 迈瑞组 | 11.65 | 7.22 | 9.58 | 1.148 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 12.75 | 5.90 | 9.43 | 1.465 |
|  |  | Beckman 组 | 12.75 | 6.50 | 9.72 | 1.117 |
|  |  | Siemens 组 | 10.60 | 5.90 | 8.12 | 0.671 |
|  |  | Roche 组 | 10.90 | 7.20 | 8 | 0.695 |
|  |  | 日立组 | 12.21 | 7.50 | 10.19 | 1.106 |
|  |  | 迈瑞组 | 11.45 | 7.16 | 9.89 | 1.221 |
| RF | 20250101 | 缺省组 | 26.6 | 8.5 | 21.6 | 2.11 |
|  |  | Beckman 组 | 24.5 | 8.5 | 21.4 | 2 |
|  |  | Siemens BNP 组 | 9.6 | 8.6 | 8.9 | 0.352 |
|  |  | Siemens Atelica 组 | 23.9 | 11.3 | 21.2 | 1.257 |
|  |  | Roche 组 | 24.2 | 20.8 | 22.4 | 0.811 |
|  |  | 日立组 | 25.2 | 14.3 | 20.8 | 2.067 |
|  |  | 迈瑞组 | 26.6 | 21.1 | 24 | 1.552 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 36.8 | 8.0 | 30.2 | 2.067 |
|  |  | Beckman 组 | 35.5 | 20.0 | 30.4 | 2.039 |
|  |  | Siemens BNP 组 | 9.0 | 8.0 | 8.6 | 0 |
|  |  | Siemens Atelica 组 | 30.9 | 8.9 | 30 | 0.799 |
|  |  | Roche 组 | 33.1 | 28.0 | 30.2 | 0.869 |
|  |  | 日立组 | 35.2 | 24.6 | 30.4 | 1.096 |
|  |  | 迈瑞组 | 35.4 | 27.9 | 32.3 | 1.851 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 42.8 | 4.4 | 31.7 | 2.023 |
|  |  | Beckman 组 | 42.8 | 18.7 | 32.2 | 1.778 |
|  |  | Siemens BNP 组 | 15.5 | 11.4 | 13.8 | 1.027 |
|  |  | Siemens Atelica 组 | 34.7 | 4.4 | 31.5 | 2.275 |
|  |  | Roche 组 | 32.7 | 28.0 | 30.9 | 1.082 |
|  |  | 日立组 | 37.2 | 28.5 | 31.9 | 1.712 |
|  |  | 迈瑞组 | 35.6 | 27.0 | 32.3 | 2.168 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 68.4 | 5.5 | 19.6 | 2.569 |
|  |  | Beckman 组 | 22.6 | 5.5 | 19.3 | 2.333 |
|  |  | Siemens BNP 组 | 12.0 | 9.3 | 10 | 0.61 |
|  |  | Siemens Atelica 组 | 20.6 | 9.9 | 18.9 | 1.241 |
|  |  | Roche 组 | 24.2 | 18.6 | 20.9 | 1.279 |
|  |  | 日立组 | 23.0 | 12.2 | 18.7 | 2.295 |
|  |  | 迈瑞组 | 68.4 | 19.8 | 22.5 | 1.828 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 25.0 | 5.6 | 19.7 | 2.504 |
|  |  | Beckman 组 | 23.0 | 5.6 | 19.5 | 2.227 |
|  |  | Siemens BNP 组 | 11.3 | 8.6 | 9.8 | 0.868 |
|  |  | Siemens Atelica 组 | 19.9 | 9.9 | 18.8 | 1.057 |
|  |  | Roche 组 | 24.1 | 18.9 | 21.1 | 1.265 |
|  |  | 日立组 | 23.0 | 12.4 | 18.9 | 2.073 |
|  |  | 迈瑞组 | 25.0 | 19.9 | 22.3 | 1.227 |
| ASO | 20250101 | 缺省组 | 147.1 | 55.4 | 76.1 | 9.787 |
|  |  | Beckman 组 | 108.0 | 55.4 | 75.5 | 6.764 |
|  |  | Siemens BNP 组 | 92.9 | 79.4 | 84.2 | 4.177 |
|  |  | Siemens Atelica 组 | 88.9 | 63.2 | 82 | 6.048 |
|  |  | Roche 组 | 89.0 | 76.0 | 83.9 | 2.331 |
|  |  | 日立组 | 88.3 | 61.7 | 78.2 | 4.691 |
|  |  | 迈瑞组 | 65.2 | 56.9 | 61.8 | 2.261 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 281.5 | 105.0 | 138 | 13.761 |
|  |  | Beckman 组 | 166.0 | 108.2 | 136.2 | 10.675 |
|  |  | Siemens BNP 组 | 150.0 | 140.0 | 144.7 | 3.953 |
|  |  | Siemens Atelica 组 | 158.0 | 118.1 | 143.3 | 9.489 |
|  |  | Roche 组 | 163.0 | 135.0 | 148.4 | 4.796 |
|  |  | 日立组 | 157.0 | 118.3 | 139.8 | 6.819 |
|  |  | 迈瑞组 | 126.5 | 105.0 | 119.4 | 5.045 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 281.1 | 109.0 | 137.6 | 14.342 |
|  |  | Beckman 组 | 174.0 | 109.0 | 136.8 | 9.395 |
|  |  | Siemens BNP 组 | 153.0 | 138.0 | 143.5 | 4.451 |
|  |  | Siemens Atelica 组 | 160.7 | 116.9 | 143.7 | 12.245 |
|  |  | Roche 组 | 164.0 | 136.0 | 149.1 | 4.903 |
|  |  | 日立组 | 157.0 | 120.1 | 138.4 | 9.541 |
|  |  | 迈瑞组 | 127.8 | 109.0 | 120.1 | 4.391 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 157.6 | 23.6 | 80.9 | 9.21 |
|  |  | Beckman 组 | 94.1 | 64.3 | 80.4 | 5.723 |
|  |  | Siemens BNP 组 | 97.7 | 80.9 | 87.9 | 3.671 |
|  |  | Siemens Atelica 组 | 94.5 | 70.3 | 86 | 7.22 |
|  |  | Roche 组 | 94.0 | 80.3 | 88.5 | 2.51 |
|  |  | 日立组 | 96.0 | 66.5 | 81.9 | 5.724 |
|  |  | 迈瑞组 | 70.7 | 23.6 | 66.8 | 2.519 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 153.7 | 60.5 | 80.8 | 9.972 |
|  |  | Beckman 组 | 94.3 | 60.5 | 79.9 | 6.834 |
|  |  | Siemens BNP 组 | 92.3 | 84.4 | 89 | 2.474 |
|  |  | Siemens Atelica 组 | 93.4 | 69.8 | 85.4 | 6.997 |
|  |  | Roche 组 | 94.0 | 81.3 | 88.8 | 4.331 |
|  |  | 日立组 | 98.0 | 66.5 | 81.7 | 4.944 |
|  |  | 迈瑞组 | 70.7 | 62.1 | 67.2 | 2.471 |
| 转铁蛋白 | 20250101 | 缺省组 | 1.78 | 1.19 | 1.47 | 0.142 |
|  |  | 透射比浊法 | 1.68 | 1.20 | 1.49 | 0.14 |
|  |  | 散射比浊法 | 1.78 | 1.31 | 1.52 | 0.069 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 1.50 | 1.26 | 1.39 | 0.145 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 2.56 | 1.78 | 2.21 | 0.189 |
|  |  | 透射比浊法 | 2.48 | 2.00 | 2.22 | 0.173 |
|  |  | 散射比浊法 | 2.56 | 1.99 | 2.36 | 0.149 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 2.41 | 2.03 | 2.14 | 0.153 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 3.02 | 1.97 | 2.53 | 0.199 |
|  |  | 透射比浊法 | 3.01 | 2.30 | 2.56 | 0.196 |
|  |  | 散射比浊法 | 3.02 | 2.27 | 2.63 | 0.117 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 2.60 | 2.28 | 2.46 | 0.178 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 1.99 | 1.25 | 1.51 | 0.146 |
|  |  | 透射比浊法 | 1.73 | 1.29 | 1.55 | 0.119 |
|  |  | 散射比浊法 | 1.99 | 1.36 | 1.58 | 0.072 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 1.62 | 1.30 | 1.45 | 0.162 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 1.94 | 1.29 | 1.5 | 0.141 |
|  |  | 透射比浊法 | 1.74 | 1.30 | 1.53 | 0.138 |
|  |  | 散射比浊法 | 1.94 | 1.36 | 1.54 | 0.097 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 1.56 | 1.30 | 1.43 | 0.135 |
| 前白蛋白 | 20250101 | 缺省组 | 159 | 112 | 140 | 7.724 |
|  |  | Beckman 组 | 159 | 112 | 140 | 10.905 |
|  |  | Siemens 组 | 158 | 116 | 141 | 12.179 |
|  |  | Roche 组 | 157 | 121 | 137 | 6.168 |
|  |  | 日立组 | 157 | 127 | 141 | 6.367 |
|  |  | 迈瑞组 | 151 | 131 | 143 | 5.845 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 243 | 172 | 211 | 9.213 |
|  |  | Beckman 组 | 243 | 172 | 212 | 11.092 |
|  |  | Siemens 组 | 232 | 202 | 214 | 13.075 |
|  |  | Roche 组 | 223 | 194 | 207 | 5.323 |
|  |  | 日立组 | 233 | 193 | 215 | 10.193 |
|  |  | 迈瑞组 | 229 | 200 | 213 | 10.473 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 263 | 190 | 227 | 10.637 |
|  |  | Beckman 组 | 263 | 190 | 227 | 11.953 |
|  |  | Siemens 组 | 254 | 218 | 232 | 14.546 |
|  |  | Roche 组 | 238 | 206 | 224 | 7.42 |
|  |  | 日立组 | 249 | 211 | 231 | 10.454 |
|  |  | 迈瑞组 | 249 | 212 | 228 | 12.335 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 160 | 110 | 140 | 7.797 |
|  |  | Beckman 组 | 160 | 110 | 140 | 10.739 |
|  |  | Siemens 组 | 152 | 118 | 139 | 10.398 |
|  |  | Roche 组 | 158 | 126 | 136 | 5.999 |
|  |  | 日立组 | 156 | 128 | 141 | 6.161 |
|  |  | 迈瑞组 | 153 | 132 | 143 | 6.651 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 161 | 108 | 140 | 7.795 |
|  |  | Beckman 组 | 161 | 108 | 140 | 10.136 |
|  |  | Siemens 组 | 153 | 118 | 139 | 11.006 |
|  |  | Roche 组 | 157 | 125 | 135 | 4.915 |
|  |  | 日立组 | 157 | 129 | 141 | 5.547 |
|  |  | 迈瑞组 | 153 | 132 | 143 | 7.451 |
| 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C | 20250101 | 缺省组 | 0.560 | 0.240 | 0.429 | 0.055 |
|  |  | 透射比浊法 | 0.442 | 0.240 | 0.395 | 0.061 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 0.560 | 0.280 | 0.435 | 0.07 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 0.620 | 0.210 | 0.509 | 0.036 |
|  |  | 透射比浊法 | 0.530 | 0.210 | 0.484 | 0.049 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 0.620 | 0.380 | 0.514 | 0.043 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 0.620 | 0.280 | 0.507 | 0.039 |
|  |  | 透射比浊法 | 0.530 | 0.280 | 0.487 | 0.042 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 0.620 | 0.390 | 0.514 | 0.042 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 0.550 | 0.250 | 0.443 | 0.071 |
|  |  | 透射比浊法 | 0.490 | 0.250 | 0.429 | 0.062 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 0.550 | 0.330 | 0.454 | 0.07 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 0.570 | 0.260 | 0.457 | 0.042 |
|  |  | 透射比浊法 | 0.470 | 0.260 | 0.442 | 0.032 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 0.570 | 0.340 | 0.468 | 0.071 |
| β2-微球蛋白 | 20250101 | 缺省组 | 4.5 | 0.1 | 0.8 | 0.11 |
|  |  | Beckman 组 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.147 |
|  |  | Siemens 组 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.112 |
|  |  | Roche 组 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 |
|  |  | 日立组 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 8.8 | 0.7 | 1.8 | 0.174 |
|  |  | Beckman 组 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 0.283 |
|  |  | Siemens 组 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 0.152 |
|  |  | Roche 组 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 0.129 |
|  |  | 日立组 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 0.118 |
|  |  | 迈瑞组 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 0.08 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 10.4 | 1.0 | 2 | 0.166 |
|  |  | Beckman 组 | 2.9 | 1.0 | 2 | 0.318 |
|  |  | Siemens 组 | 2.2 | 1.5 | 2 | 0.179 |
|  |  | Roche 组 | 2.1 | 1.2 | 2 | 0.133 |
|  |  | 日立组 | 2.2 | 1.9 | 2 | 0.115 |
|  |  | 迈瑞组 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 0.086 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 4.6 | 0.1 | 0.8 | 0.119 |
|  |  | Beckman 组 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.143 |
|  |  | Siemens 组 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.157 |
|  |  | Roche 组 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 |
|  |  | 日立组 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 5.0 | 0.1 | 0.8 | 0.116 |
|  |  | Beckman 组 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.145 |
|  |  | Siemens 组 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.135 |
|  |  | Roche 组 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 |
|  |  | 日立组 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 |
| RBP | 20250101 | 缺省组 | 32.40 | 19.20 | 23.35 | 1.627 |
|  |  | Beckman 组 | 27.00 | 19.90 | 23.33 | 1.257 |
|  |  | Roche 组 | 30.00 | 20.00 | 24.46 | 1.906 |
|  |  | 日立组 | 32.40 | 21.80 | 23.96 | 1.588 |
|  |  | 迈瑞组 | 23.00 | 19.20 | 21.13 | 1.489 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 49.90 | 29.20 | 35.98 | 2.207 |
|  |  | Beckman 组 | 41.54 | 29.20 | 36.1 | 2.418 |
|  |  | Roche 组 | 45.40 | 34.40 | 36.61 | 1.848 |
|  |  | 日立组 | 45.80 | 31.40 | 36.62 | 1.281 |
|  |  | 迈瑞组 | 36.80 | 31.30 | 34.38 | 2.381 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 58.70 | 32.00 | 41.01 | 2.47 |
|  |  | Beckman 组 | 47.18 | 32.00 | 41.22 | 2.785 |
|  |  | Roche 组 | 50.60 | 38.70 | 41.41 | 1.498 |
|  |  | 日立组 | 50.80 | 35.20 | 41.98 | 1.573 |
|  |  | 迈瑞组 | 42.00 | 35.70 | 38.98 | 2.771 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 32.50 | 19.60 | 23.71 | 1.714 |
|  |  | Beckman 组 | 27.00 | 20.10 | 23.45 | 1.141 |
|  |  | Roche 组 | 30.50 | 22.00 | 24.81 | 1.569 |
|  |  | 日立组 | 32.50 | 22.10 | 24.56 | 1.42 |
|  |  | 迈瑞组 | 23.60 | 19.60 | 21.57 | 1.599 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 32.70 | 19.60 | 23.75 | 1.951 |
|  |  | Beckman 组 | 27.00 | 20.10 | 23.7 | 1.669 |
|  |  | Roche 组 | 30.60 | 21.00 | 25.01 | 1.656 |
|  |  | 日立组 | 32.70 | 22.20 | 24.67 | 1.553 |
|  |  | 迈瑞组 | 23.50 | 19.60 | 21.52 | 1.578 |
| κ-轻链 | 20250101 | 缺省组 | 2.01 | 1.53 | 1.76 | 0.035 |
|  |  | 透射比浊法 | 1.93 | 1.53 | 1.75 | 0.177 |
|  |  | 散射比浊法 | 1.83 | 1.71 | 1.77 | 0.031 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 3.42 | 2.53 | 3.05 | 0.09 |
|  |  | 透射比浊法 | 3.42 | 2.53 | 3.14 | 0.388 |
|  |  | 散射比浊法 | 3.26 | 2.93 | 3.09 | 0.121 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 3.55 | 2.71 | 3.17 | 0.173 |
|  |  | 透射比浊法 | 3.55 | 2.71 | 3.19 | 0.456 |
|  |  | 散射比浊法 | 3.43 | 3.01 | 3.19 | 0.036 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 1.87 | 1.43 | 1.69 | 0.071 |
|  |  | 透射比浊法 | 1.73 | 1.43 | 1.55 | 0.121 |
|  |  | 散射比浊法 | 1.77 | 1.59 | 1.71 | 0.039 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 1.84 | 1.39 | 1.65 | 0.077 |
|  |  | 透射比浊法 | 1.74 | 1.39 | 1.59 | 0.148 |
|  |  | 散射比浊法 | 1.74 | 1.58 | 1.67 | 0.043 |
| λ-轻链 | 20250101 | 缺省组 | 1.04 | 0.82 | 0.97 | 0.048 |
|  |  | 透射比浊法 | 1.02 | 0.82 | 0.91 | 0.112 |
|  |  | 散射比浊法 | 1.04 | 0.93 | 0.98 | 0.041 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 1.96 | 1.47 | 1.73 | 0.101 |
|  |  | 透射比浊法 | 1.96 | 1.48 | 1.72 | 0.237 |
|  |  | 散射比浊法 | 1.85 | 1.62 | 1.73 | 0.083 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1.96 | 1.48 | 1.81 | 0.036 |
|  |  | 透射比浊法 | 1.96 | 1.48 | 1.73 | 0.233 |
|  |  | 散射比浊法 | 1.96 | 1.72 | 1.82 | 0.041 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 0.98 | 0.72 | 0.9 | 0.056 |
|  |  | 透射比浊法 | 0.95 | 0.72 | 0.82 | 0.114 |
|  |  | 散射比浊法 | 0.98 | 0.9 | 0.93 | 0.026 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 0.97 | 0.76 | 0.9 | 0.053 |
|  |  | 透射比浊法 | 0.94 | 0.76 | 0.84 | 0.087 |
|  |  | 散射比浊法 | 0.97 | 0.9 | 0.93 | 0.023 |