AE-10肿瘤标志物专业室间质评

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202501次

整体情况：参控实验室数：432家

- 活动小结

1、评价限：

| 项目 | 评价 |
| --- | --- |
| AFP | 25% |
| CEA | 25% |
| HCG | 25% |
| 总PSA | 25% |
| CA125 | 25% |
| CA153 | 25% |
| CA199 | 25% |
| β2-微球蛋白 | 25% |
| 铁蛋白 | 25% |
| 游离PSA | 25% |
| 总β-HCG | 25% |

2、定量项目：

| 项目 | 批号 | 组 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFP | 20250101 | 缺省组 | 100.2 | 3.6 | 9.4 | 1.041 |
|  |  | Abbott组 | 10.8 | 8.2 | 8.7 | 0.269 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 100.2 | 3.6 | 8.8 | 0.428 |
|  |  | Roche组 | 10.6 | 8.2 | 10 | 0.544 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 10.7 | 8.4 | 9.5 | 0.38 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 11.3 | 8.9 | 9.9 | 0.491 |
|  |  | 安图组 | 12.6 | 4.1 | 10.6 | 0.595 |
|  |  | 深圳新产业组 | 11.8 | 4.1 | 9.6 | 0.595 |
|  |  | 科美博阳组 | 10.8 | 9.0 | 10.1 | 0.508 |
|  |  | 迈克生物组 | 12.5 | 9.0 | 11.4 | 0.363 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 9.9 | 3.6 | 8.6 | 0.533 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 9.8 | 7.1 | 8.7 | 0.648 |
|  |  | 中元汇吉组 | 11.3 | 9.1 | 9.6 | 0.354 |
|  |  | 基蛋生物组 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 0 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 102.2 | 3.3 | 77.2 | 6.013 |
|  |  | Abbott组 | 80.0 | 3.3 | 74.6 | 2.906 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 90.0 | 8.1 | 77.7 | 3.037 |
|  |  | Roche组 | 93.5 | 71.4 | 82.5 | 8.338 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 72.8 | 69.9 | 71.2 | 1.157 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 79.3 | 68.1 | 72.2 | 2.37 |
|  |  | 安图组 | 85.0 | 34.3 | 75.3 | 3.909 |
|  |  | 深圳新产业组 | 87.0 | 29.8 | 80.4 | 3.242 |
|  |  | 科美博阳组 | 100.6 | 80.2 | 91.8 | 2.888 |
|  |  | 迈克生物组 | 102.2 | 76.4 | 93.4 | 4.202 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 82.5 | 31.4 | 76.4 | 4.862 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 80.5 | 51.7 | 71.7 | 5.001 |
|  |  | 中元汇吉组 | 89.9 | 80.9 | 82.4 | 1.421 |
|  |  | 基蛋生物组 | 70.6 | 64.0 | 66.2 | 0 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 301.6 | 21.0 | 216.6 | 23.254 |
|  |  | Abbott组 | 220.6 | 21.0 | 203.7 | 5.463 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 260.4 | 95.0 | 222.4 | 9.893 |
|  |  | Roche组 | 255.2 | 196.0 | 223.3 | 26.12 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 183.6 | 173.9 | 180.1 | 3.433 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 199.3 | 171.0 | 180.4 | 6.162 |
|  |  | 安图组 | 230.5 | 85.7 | 209.5 | 11.742 |
|  |  | 深圳新产业组 | 291.0 | 92.1 | 230.6 | 12.99 |
|  |  | 科美博阳组 | 270.2 | 213.7 | 252.9 | 11.482 |
|  |  | 迈克生物组 | 301.6 | 207.5 | 254.3 | 8.595 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 242.3 | 91.4 | 215.3 | 13.053 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 220.5 | 156.1 | 202.1 | 12.353 |
|  |  | 中元汇吉组 | 270.3 | 231.5 | 235.2 | 0.858 |
|  |  | 基蛋生物组 | 190.1 | 182.9 | 183.5 | 0.184 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 305.9 | 52.2 | 216.5 | 23.052 |
|  |  | Abbott组 | 220.6 | 190.2 | 204.4 | 5.461 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 250.3 | 52.2 | 224.2 | 9.504 |
|  |  | Roche组 | 256.9 | 195.6 | 222.5 | 25.591 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 182.4 | 173.6 | 178.8 | 2.502 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 189.7 | 165.8 | 179.7 | 6.752 |
|  |  | 安图组 | 221.4 | 88.8 | 203.1 | 7.049 |
|  |  | 深圳新产业组 | 265.0 | 91.6 | 232.6 | 11.927 |
|  |  | 科美博阳组 | 271.1 | 223.3 | 254.4 | 12.441 |
|  |  | 迈克生物组 | 305.9 | 199.0 | 257.8 | 12.747 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 246.6 | 90.4 | 216.6 | 9.658 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 232.3 | 148.2 | 208.7 | 9.802 |
|  |  | 中元汇吉组 | 272.8 | 209.2 | 219.8 | 1.434 |
|  |  | 基蛋生物组 | 188.6 | 178.2 | 181.4 | 0.19 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 201.4 | 30.3 | 77.4 | 6.03 |
|  |  | Abbott组 | 80.9 | 70.0 | 74.4 | 2.286 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 201.4 | 32.1 | 78.2 | 3.466 |
|  |  | Roche组 | 93.4 | 72.4 | 82.1 | 8.57 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 72.8 | 69.0 | 71.1 | 1.427 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 77.5 | 66.7 | 73.1 | 3.353 |
|  |  | 安图组 | 83.2 | 34.5 | 75.1 | 2.898 |
|  |  | 深圳新产业组 | 95.4 | 30.3 | 81.7 | 3.015 |
|  |  | 科美博阳组 | 100.2 | 82.3 | 93.8 | 4.398 |
|  |  | 迈克生物组 | 102.3 | 75.0 | 93.6 | 4.047 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 88.5 | 32.5 | 76.5 | 4.921 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 81.0 | 51.6 | 71.6 | 4.812 |
|  |  | 中元汇吉组 | 93.6 | 80.0 | 81 | 0.986 |
|  |  | 基蛋生物组 | 68.3 | 65.3 | 68.3 | 0 |
| CEA | 20250101 | 缺省组 | 41.5 | 0.7 | 3.2 | 0.333 |
|  |  | Abbott组 | 3.6 | 2.7 | 3.1 | 0.155 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 41.5 | 1.2 | 3.3 | 0.175 |
|  |  | Roche组 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 0.195 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 2.9 | 2.1 | 2.5 | 0.381 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 0.113 |
|  |  | 安图组 | 3.7 | 1.1 | 3.3 | 0.167 |
|  |  | 深圳新产业组 | 4.0 | 1.1 | 3.5 | 0.155 |
|  |  | 科美博阳组 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 0.262 |
|  |  | 迈克生物组 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 0.156 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 4.8 | 1.2 | 3.2 | 0.275 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 0.152 |
|  |  | 中元汇吉组 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 0 |
|  |  | 基蛋生物组 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 0 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 30.0 | 5.0 | 21.5 | 2.43 |
|  |  | Abbott组 | 23.1 | 19.5 | 21.3 | 0.712 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 26.1 | 7.2 | 22.6 | 0.994 |
|  |  | Roche组 | 22.7 | 17.9 | 18.9 | 0.924 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 19.7 | 17.2 | 19 | 0.678 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 22.1 | 18.7 | 19.8 | 0.937 |
|  |  | 安图组 | 27.0 | 9.5 | 23.4 | 0.918 |
|  |  | 深圳新产业组 | 22.3 | 8.4 | 20.2 | 0.809 |
|  |  | 科美博阳组 | 26.6 | 21.7 | 24.3 | 1.723 |
|  |  | 迈克生物组 | 25.5 | 21.6 | 23.7 | 0.608 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 30.0 | 8.3 | 22.1 | 1.362 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 20.4 | 16.1 | 18.4 | 0.703 |
|  |  | 中元汇吉组 | 20.8 | 18.7 | 19.3 | 0.44 |
|  |  | 基蛋生物组 | 19.3 | 17.8 | 19.2 | 0.148 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 95.3 | 15.1 | 72.6 | 7.688 |
|  |  | Abbott组 | 83.1 | 70.2 | 76.5 | 1.939 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 89.3 | 29.5 | 78.2 | 3.892 |
|  |  | Roche组 | 73.2 | 60.1 | 62.8 | 1.614 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 68.4 | 60.5 | 65.3 | 1.591 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 72.2 | 63.4 | 66.3 | 1.888 |
|  |  | 安图组 | 92.4 | 29.8 | 74 | 3.382 |
|  |  | 深圳新产业组 | 75.0 | 26.1 | 68.1 | 3.178 |
|  |  | 科美博阳组 | 88.3 | 71.0 | 81.7 | 4.657 |
|  |  | 迈克生物组 | 82.0 | 71.3 | 77.1 | 2.87 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 95.3 | 28.8 | 77.6 | 4.453 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 70.1 | 53.1 | 61.6 | 1.7 |
|  |  | 中元汇吉组 | 73.6 | 63.2 | 67.7 | 0.962 |
|  |  | 基蛋生物组 | 67.6 | 62.0 | 64 | 0.185 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 97.7 | 16.8 | 72.9 | 7.607 |
|  |  | Abbott组 | 81.0 | 65.4 | 77 | 2.612 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 86.6 | 21.8 | 78.7 | 3.449 |
|  |  | Roche组 | 73.2 | 59.8 | 63.5 | 2.802 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 69.0 | 59.9 | 65.3 | 3.021 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 71.0 | 62.4 | 66.4 | 1.776 |
|  |  | 安图组 | 88.4 | 32.5 | 73.6 | 2.465 |
|  |  | 深圳新产业组 | 75.3 | 26.9 | 68.5 | 2.968 |
|  |  | 科美博阳组 | 88.7 | 69.6 | 79.7 | 7.16 |
|  |  | 迈克生物组 | 86.0 | 69.2 | 77.6 | 1.532 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 97.7 | 28.8 | 77.2 | 5.4 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 72.4 | 56.9 | 63.4 | 3.574 |
|  |  | 中元汇吉组 | 75.1 | 68.3 | 69.9 | 1.074 |
|  |  | 基蛋生物组 | 63.4 | 61.1 | 62.2 | 0.135 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 76.5 | 4.4 | 21.6 | 2.653 |
|  |  | Abbott组 | 23.8 | 19.7 | 21.2 | 0.816 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 76.5 | 8.6 | 23.3 | 1.52 |
|  |  | Roche组 | 22.2 | 17.7 | 18.9 | 0.805 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 20.0 | 8.9 | 18.9 | 0.863 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 21.9 | 18.5 | 19.7 | 0.649 |
|  |  | 安图组 | 27.5 | 9.8 | 23.3 | 1.079 |
|  |  | 深圳新产业组 | 22.2 | 8.7 | 20.3 | 0.873 |
|  |  | 科美博阳组 | 26.0 | 21.9 | 24.3 | 1.673 |
|  |  | 迈克生物组 | 25.6 | 21.5 | 23.8 | 0.805 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 30.3 | 8.5 | 22.9 | 1.462 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 20.4 | 15.6 | 17.8 | 0.796 |
|  |  | 中元汇吉组 | 20.0 | 17.7 | 18.7 | 0.658 |
|  |  | 基蛋生物组 | 19.5 | 18.5 | 19.2 | 0.313 |
| HCG | 20250101 | 缺省组 | 653.2 | 2.0 | 6.2 | 1.238 |
|  |  | Siemens组 | 8.2 | 6.5 | 7.2 | 0.276 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 5.8 | 4.8 | 5.2 | 0.321 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 131.5 | 36.3 | 60.5 | 13.596 |
|  |  | Siemens组 | 77.0 | 60.2 | 67.1 | 3.919 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 51.9 | 44.3 | 49.4 | 0.661 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 812.2 | 22.4 | 267.3 | 39.67 |
|  |  | Siemens组 | 326.6 | 271.1 | 288 | 12.17 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 249.9 | 22.4 | 235.7 | 11.818 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 605.8 | 49.9 | 264.1 | 41.463 |
|  |  | Siemens组 | 323.5 | 262.1 | 286.2 | 13.611 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 251.9 | 215.6 | 232.7 | 5.515 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 1101.3 | 27.4 | 60.7 | 14.182 |
|  |  | Siemens组 | 74.6 | 64.0 | 67.9 | 2.53 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 54.0 | 43.7 | 49 | 2.099 |
| 总PSA | 20250101 | 缺省组 | 21.320 | 0.043 | 0.143 | 0.016 |
|  |  | Abbott组 | 0.153 | 0.100 | 0.118 | 0.004 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 21.320 | 0.050 | 0.143 | 0.01 |
|  |  | Roche组 | 0.151 | 0.137 | 0.149 | 0.002 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 0.160 | 0.120 | 0.137 | 0.017 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 0.160 | 0.129 | 0.141 | 0.012 |
|  |  | 安图组 | 1.130 | 0.043 | 0.137 | 0.006 |
|  |  | 深圳新产业组 | 0.178 | 0.044 | 0.145 | 0.008 |
|  |  | 科美博阳组 | 0.250 | 0.210 | 0.235 | 0.014 |
|  |  | 迈克生物组 | 0.170 | 0.137 | 0.151 | 0.009 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 0.160 | 0.049 | 0.141 | 0.013 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 0.240 | 0.200 | 0.221 | 0.013 |
|  |  | 中元汇吉组 | 0.160 | 0.144 | 0.15 | 0.004 |
|  |  | 基蛋生物组 | 0.260 | 0.240 | 0.253 | 0.008 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 10.600 | 1.290 | 4.902 | 0.976 |
|  |  | Abbott组 | 5.710 | 4.020 | 4.282 | 0.175 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 5.800 | 2.260 | 5.1 | 0.217 |
|  |  | Roche组 | 5.300 | 3.840 | 4.009 | 0.172 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 3.550 | 3.230 | 3.367 | 0.071 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 4.075 | 3.390 | 3.643 | 0.126 |
|  |  | 安图组 | 7.270 | 2.472 | 5.564 | 0.217 |
|  |  | 深圳新产业组 | 4.660 | 1.580 | 4.032 | 0.212 |
|  |  | 科美博阳组 | 4.550 | 3.720 | 4.056 | 0.288 |
|  |  | 迈克生物组 | 5.114 | 4.010 | 4.735 | 0.232 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 5.930 | 2.075 | 4.991 | 0.335 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 8.210 | 6.300 | 7.239 | 0.229 |
|  |  | 中元汇吉组 | 7.160 | 6.254 | 6.655 | 0.056 |
|  |  | 基蛋生物组 | 7.990 | 7.070 | 7.885 | 0.093 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 51.350 | 6.140 | 21.736 | 5.829 |
|  |  | Abbott组 | 27.600 | 16.060 | 18.067 | 0.707 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 30.250 | 9.320 | 21.896 | 1.088 |
|  |  | Roche组 | 26.550 | 16.160 | 16.833 | 0.89 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 15.700 | 14.120 | 14.998 | 0.68 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 17.300 | 14.310 | 15.362 | 0.348 |
|  |  | 安图组 | 30.692 | 10.868 | 27.562 | 1.256 |
|  |  | 深圳新产业组 | 18.920 | 6.750 | 16.602 | 0.809 |
|  |  | 科美博阳组 | 18.410 | 15.010 | 17.019 | 0.485 |
|  |  | 迈克生物组 | 21.805 | 17.540 | 20.049 | 0.958 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 24.780 | 8.775 | 20.919 | 1.917 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 34.660 | 27.230 | 30.902 | 1.562 |
|  |  | 中元汇吉组 | 36.033 | 31.467 | 32.765 | 0.715 |
|  |  | 基蛋生物组 | 35.790 | 32.620 | 34.659 | 0.818 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 50.940 | 6.130 | 21.616 | 5.682 |
|  |  | Abbott组 | 27.300 | 15.674 | 17.661 | 0.695 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 25.019 | 9.390 | 21.871 | 1.241 |
|  |  | Roche组 | 26.790 | 16.050 | 17.258 | 1.199 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 16.200 | 13.850 | 15.058 | 1.141 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 16.670 | 14.370 | 15.465 | 0.618 |
|  |  | 安图组 | 31.110 | 10.864 | 27.037 | 0.971 |
|  |  | 深圳新产业组 | 19.000 | 6.810 | 16.736 | 0.872 |
|  |  | 科美博阳组 | 18.260 | 15.060 | 17.258 | 1.049 |
|  |  | 迈克生物组 | 21.488 | 18.210 | 19.955 | 1.047 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 25.030 | 8.870 | 21.237 | 1.827 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 34.820 | 27.070 | 31.271 | 1.288 |
|  |  | 中元汇吉组 | 33.590 | 31.000 | 31.592 | 0.524 |
|  |  | 基蛋生物组 | 34.920 | 33.880 | 34.868 | 0.035 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 33.960 | 1.310 | 4.913 | 0.996 |
|  |  | Abbott组 | 5.620 | 3.969 | 4.338 | 0.112 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 33.960 | 2.270 | 5.101 | 0.257 |
|  |  | Roche组 | 5.290 | 3.850 | 4.067 | 0.289 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 3.850 | 3.080 | 3.403 | 0.214 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 3.940 | 3.440 | 3.641 | 0.081 |
|  |  | 安图组 | 7.180 | 2.491 | 5.588 | 0.239 |
|  |  | 深圳新产业组 | 4.500 | 1.400 | 4.019 | 0.196 |
|  |  | 科美博阳组 | 4.590 | 3.750 | 4.104 | 0.113 |
|  |  | 迈克生物组 | 7.860 | 3.970 | 4.791 | 0.163 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 5.850 | 2.086 | 4.933 | 0.354 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 8.350 | 6.590 | 7.274 | 0.179 |
|  |  | 中元汇吉组 | 6.950 | 6.552 | 6.736 | 0.127 |
|  |  | 基蛋生物组 | 8.150 | 7.870 | 8.143 | 0.009 |
| CA125 | 20250101 | 缺省组 | 133.7 | 10.4 | 39.3 | 7.269 |
|  |  | Abbott组 | 46.8 | 17.5 | 42 | 2.421 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 133.7 | 22.1 | 50.6 | 2.304 |
|  |  | Roche组 | 36.7 | 25.6 | 26.6 | 1.134 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 37.5 | 33.2 | 35.6 | 1.494 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 37.0 | 32.1 | 34.4 | 0.948 |
|  |  | 安图组 | 44.4 | 17.0 | 35.4 | 1.287 |
|  |  | 深圳新产业组 | 41.2 | 16.2 | 36.8 | 1.642 |
|  |  | 科美博阳组 | 56.7 | 46.7 | 51.7 | 1.446 |
|  |  | 迈克生物组 | 40.7 | 30.1 | 33.8 | 1.205 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 58.7 | 15.3 | 49.6 | 3.841 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 44.3 | 36.0 | 40.8 | 0.916 |
|  |  | 中元汇吉组 | 34.3 | 26.0 | 26.9 | 0.614 |
|  |  | 基蛋生物组 | 30.1 | 27.1 | 29.6 | 0 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 171.8 | 30.1 | 111 | 25.585 |
|  |  | Abbott组 | 135.8 | 86.9 | 123.1 | 4.751 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 166.7 | 30.3 | 145.5 | 6.858 |
|  |  | Roche组 | 89.9 | 69.2 | 72 | 1.889 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 110.9 | 92.3 | 100.3 | 3.605 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 106.8 | 94.6 | 99.2 | 3.12 |
|  |  | 安图组 | 106.4 | 41.4 | 89.3 | 2 |
|  |  | 深圳新产业组 | 114.0 | 44.7 | 102.5 | 3.682 |
|  |  | 科美博阳组 | 159.9 | 130.6 | 148.9 | 2.968 |
|  |  | 迈克生物组 | 128.5 | 90.4 | 101.9 | 4.053 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 171.8 | 43.5 | 144.5 | 7.198 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 119.9 | 100.0 | 109.6 | 3.477 |
|  |  | 中元汇吉组 | 92.2 | 72.7 | 75.7 | 1.133 |
|  |  | 基蛋生物组 | 81.2 | 78.8 | 80 | 0.174 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 427.6 | 88.6 | 284.9 | 66.126 |
|  |  | Abbott组 | 352.0 | 220.0 | 315.3 | 10.32 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 422.0 | 154.9 | 363.1 | 22.133 |
|  |  | Roche组 | 214.8 | 164.0 | 188.6 | 6.737 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 287.6 | 239.7 | 268.1 | 16.931 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 289.2 | 243.6 | 261.6 | 10.729 |
|  |  | 安图组 | 286.8 | 96.5 | 217.5 | 7.554 |
|  |  | 深圳新产业组 | 292.0 | 117.0 | 268.6 | 10.668 |
|  |  | 科美博阳组 | 360.2 | 290.7 | 328.3 | 13.762 |
|  |  | 迈克生物组 | 342.7 | 256.5 | 280.3 | 8.482 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 427.6 | 114.7 | 356.3 | 19.35 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 293.5 | 243.4 | 269.8 | 8.6 |
|  |  | 中元汇吉组 | 239.5 | 200.9 | 205.7 | 0.962 |
|  |  | 基蛋生物组 | 212.9 | 204.9 | 209.8 | 0.366 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 430.4 | 34.8 | 286 | 68.477 |
|  |  | Abbott组 | 356.0 | 213.9 | 314 | 13.457 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 423.4 | 89.0 | 365.5 | 15.996 |
|  |  | Roche组 | 212.3 | 162.0 | 189.2 | 10.832 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 280.6 | 239.9 | 268.8 | 11.691 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 278.4 | 244.4 | 260.8 | 8.367 |
|  |  | 安图组 | 286.4 | 96.9 | 219.5 | 8.41 |
|  |  | 深圳新产业组 | 302.0 | 115.0 | 269.9 | 10.565 |
|  |  | 科美博阳组 | 360.3 | 299.8 | 330.4 | 10.957 |
|  |  | 迈克生物组 | 343.1 | 242.4 | 280.9 | 8.289 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 430.4 | 114.1 | 360.7 | 28.36 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 287.1 | 250.1 | 274.1 | 8.831 |
|  |  | 中元汇吉组 | 236.7 | 180.1 | 182 | 1.606 |
|  |  | 基蛋生物组 | 211.0 | 34.8 | 208.4 | 2.763 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 268.3 | 8.2 | 111.4 | 26.492 |
|  |  | Abbott组 | 134.3 | 86.9 | 123 | 4.802 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 268.3 | 62.6 | 145.5 | 6.648 |
|  |  | Roche组 | 84.5 | 70.0 | 72.2 | 2.181 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 112.7 | 98.6 | 101.3 | 2.517 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 105.4 | 92.7 | 99.8 | 3.748 |
|  |  | 安图组 | 115.5 | 41.2 | 87.8 | 3.677 |
|  |  | 深圳新产业组 | 112.0 | 45.6 | 101.5 | 3.269 |
|  |  | 科美博阳组 | 166.8 | 133.2 | 150.2 | 2.906 |
|  |  | 迈克生物组 | 128.3 | 92.3 | 102.5 | 2.413 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 172.0 | 43.7 | 141.7 | 10.127 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 119.1 | 98.0 | 110.3 | 5.124 |
|  |  | 中元汇吉组 | 91.8 | 70.0 | 78.5 | 1.096 |
|  |  | 基蛋生物组 | 83.6 | 8.2 | 81.2 | 1.659 |
| CA153 | 20250101 | 缺省组 | 38.7 | 4.2 | 20.1 | 4.344 |
|  |  | Abbott组 | 28.6 | 18.2 | 19.9 | 0.789 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 38.6 | 9.8 | 16.5 | 1.164 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 22.8 | 18.4 | 20.2 | 1.287 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 22.3 | 18.8 | 20.7 | 0.997 |
|  |  | 安图组 | 30.1 | 10.7 | 26.3 | 1.425 |
|  |  | 深圳新产业组 | 24.6 | 4.2 | 21.3 | 1.312 |
|  |  | 科美博阳组 | 23.6 | 19.6 | 21.9 | 1.207 |
|  |  | 迈克生物组 | 20.1 | 13.1 | 16.3 | 0.707 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 19.7 | 7.0 | 16.4 | 1.233 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 26.2 | 20.2 | 23.6 | 1.399 |
|  |  | 中元汇吉组 | 38.7 | 23.0 | 24.2 | 0.346 |
|  |  | 基蛋生物组 | 22.5 | 20.5 | 21.4 | 0.175 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 83.0 | 10.3 | 46.7 | 11.064 |
|  |  | Abbott组 | 59.6 | 19.9 | 49 | 2.013 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 41.6 | 10.3 | 34.7 | 2.348 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 54.0 | 47.9 | 51.4 | 1.989 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 55.4 | 48.0 | 51.7 | 2.437 |
|  |  | 安图组 | 63.7 | 20.3 | 55.6 | 2.307 |
|  |  | 深圳新产业组 | 62.5 | 11.9 | 55.2 | 3.53 |
|  |  | 科美博阳组 | 65.5 | 53.4 | 60.6 | 2.387 |
|  |  | 迈克生物组 | 50.9 | 34.5 | 40.4 | 3.422 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 43.3 | 14.7 | 34.4 | 3.143 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 63.2 | 47.5 | 55.9 | 2.024 |
|  |  | 中元汇吉组 | 83.0 | 51.7 | 53.9 | 0.959 |
|  |  | 基蛋生物组 | 47.4 | 44.2 | 45.1 | 0.185 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 194.8 | 28.9 | 103.6 | 26.052 |
|  |  | Abbott组 | 130.5 | 104.6 | 112.3 | 4.707 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 87.5 | 46.1 | 74.5 | 4.806 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 121.6 | 114.1 | 119.2 | 1.226 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 128.1 | 106.2 | 118.7 | 5.301 |
|  |  | 安图组 | 132.2 | 44.2 | 119.7 | 6.659 |
|  |  | 深圳新产业组 | 147.0 | 28.9 | 129.1 | 6.85 |
|  |  | 科美博阳组 | 135.4 | 106.0 | 119.8 | 1.522 |
|  |  | 迈克生物组 | 108.1 | 72.8 | 84.7 | 7.379 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 105.0 | 31.3 | 74.7 | 6.861 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 141.6 | 107.9 | 127.3 | 5.179 |
|  |  | 中元汇吉组 | 194.8 | 119.0 | 120.4 | 1.485 |
|  |  | 基蛋生物组 | 94.8 | 90.7 | 91.9 | 0.783 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 208.7 | 25.4 | 103.6 | 26.915 |
|  |  | Abbott组 | 128.9 | 102.3 | 111.5 | 4.345 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 87.7 | 25.4 | 74.5 | 4.681 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 127.9 | 107.5 | 116.1 | 6.655 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 128.6 | 103.3 | 117.4 | 4.448 |
|  |  | 安图组 | 135.4 | 45.9 | 120.1 | 4.967 |
|  |  | 深圳新产业组 | 144.7 | 28.8 | 130.3 | 6.371 |
|  |  | 科美博阳组 | 131.0 | 106.5 | 122.1 | 6.602 |
|  |  | 迈克生物组 | 190.2 | 73.5 | 84.8 | 7.567 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 106.0 | 31.4 | 75.1 | 7.805 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 140.2 | 109.1 | 128.4 | 7.783 |
|  |  | 中元汇吉组 | 183.7 | 115.2 | 117 | 1.508 |
|  |  | 基蛋生物组 | 208.7 | 94.2 | 95.2 | 0.186 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 81.6 | 12.2 | 47 | 11.13 |
|  |  | Abbott组 | 65.2 | 44.2 | 48.8 | 2.067 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 73.3 | 21.6 | 34.8 | 2.09 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 55.5 | 49.6 | 52.6 | 2.309 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 55.7 | 47.2 | 51.8 | 2.301 |
|  |  | 安图组 | 64.3 | 21.6 | 55.7 | 3.274 |
|  |  | 深圳新产业组 | 63.9 | 12.2 | 56 | 3.242 |
|  |  | 科美博阳组 | 62.8 | 52.2 | 58.3 | 3.27 |
|  |  | 迈克生物组 | 50.2 | 33.6 | 40.2 | 2.345 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 44.3 | 14.5 | 34.8 | 3.618 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 61.3 | 46.2 | 55.7 | 3.622 |
|  |  | 中元汇吉组 | 77.4 | 52.0 | 53.2 | 1.012 |
|  |  | 基蛋生物组 | 81.6 | 44.2 | 45.3 | 0 |
| CA199 | 20250101 | 缺省组 | 212.3 | 3.9 | 17.8 | 4.112 |
|  |  | Abbott组 | 41.6 | 17.3 | 36.1 | 1.739 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 212.3 | 5.4 | 14.8 | 0.783 |
|  |  | Roche组 | 30.0 | 18.0 | 29.1 | 0.864 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 39.6 | 14.2 | 37.2 | 2.167 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 43.0 | 35.5 | 38.5 | 1.953 |
|  |  | 安图组 | 47.9 | 6.6 | 17.8 | 0.561 |
|  |  | 深圳新产业组 | 20.0 | 8.0 | 17.8 | 0.811 |
|  |  | 科美博阳组 | 17.3 | 14.3 | 15.7 | 1.252 |
|  |  | 迈克生物组 | 28.5 | 18.8 | 22.4 | 0.998 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 16.5 | 5.7 | 14.1 | 0.984 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 16.5 | 13.3 | 14.4 | 0.548 |
|  |  | 中元汇吉组 | 35.3 | 23.7 | 34.5 | 0.691 |
|  |  | 基蛋生物组 | 15.6 | 14.8 | 15.3 | 0.168 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 120.6 | 10.1 | 45.7 | 14.534 |
|  |  | Abbott组 | 116.8 | 49.6 | 107.4 | 2.695 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 38.9 | 12.0 | 34.2 | 1.664 |
|  |  | Roche组 | 83.6 | 52.8 | 77.4 | 3.594 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 99.8 | 34.3 | 90.5 | 5.358 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 102.4 | 81.9 | 92.5 | 4.418 |
|  |  | 安图组 | 54.5 | 19.2 | 50.5 | 1.714 |
|  |  | 深圳新产业组 | 46.7 | 19.3 | 41.6 | 2.047 |
|  |  | 科美博阳组 | 50.5 | 42.3 | 46.2 | 3.349 |
|  |  | 迈克生物组 | 70.8 | 56.0 | 63 | 2.242 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 39.0 | 13.4 | 33.1 | 2.552 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 33.5 | 26.9 | 29.7 | 1.426 |
|  |  | 中元汇吉组 | 88.3 | 65.0 | 84.7 | 0.989 |
|  |  | 基蛋生物组 | 43.7 | 40.5 | 42.1 | 1.023 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 370.0 | 29.8 | 134.4 | 50.223 |
|  |  | Abbott组 | 355.7 | 153.0 | 328.1 | 7.133 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 369.2 | 35.3 | 95.5 | 5.413 |
|  |  | Roche组 | 250.0 | 158.0 | 221.9 | 7.914 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 247.6 | 91.7 | 228.4 | 7.693 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 264.8 | 212.9 | 233.5 | 6.65 |
|  |  | 安图组 | 170.1 | 54.9 | 153.2 | 7.781 |
|  |  | 深圳新产业组 | 129.2 | 47.6 | 114.4 | 4.783 |
|  |  | 科美博阳组 | 180.0 | 139.5 | 159 | 10.735 |
|  |  | 迈克生物组 | 247.3 | 174.6 | 198.5 | 7.293 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 111.5 | 38.8 | 92.4 | 7.134 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 86.8 | 66.9 | 73.8 | 2.635 |
|  |  | 中元汇吉组 | 220.8 | 192.4 | 206.7 | 1.764 |
|  |  | 基蛋生物组 | 131.4 | 125.8 | 127.2 | 1.077 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 371.0 | 28.5 | 134.2 | 49.747 |
|  |  | Abbott组 | 351.3 | 148.0 | 326.1 | 12.613 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 123.2 | 34.2 | 96.3 | 5.159 |
|  |  | Roche组 | 242.4 | 156.8 | 221.2 | 5.321 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 238.1 | 91.0 | 230.7 | 2.471 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 252.9 | 207.2 | 232.6 | 9.582 |
|  |  | 安图组 | 167.7 | 57.6 | 153.1 | 5.636 |
|  |  | 深圳新产业组 | 130.0 | 48.0 | 114.2 | 3.849 |
|  |  | 科美博阳组 | 180.0 | 139.2 | 161.4 | 8.124 |
|  |  | 迈克生物组 | 248.1 | 169.9 | 198.9 | 6.954 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 112.2 | 38.9 | 92.6 | 7.172 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 82.0 | 69.3 | 74.2 | 2.814 |
|  |  | 中元汇吉组 | 215.5 | 178.7 | 211.6 | 1.196 |
|  |  | 基蛋生物组 | 127.1 | 95.2 | 126.1 | 0.986 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 456.2 | 10.2 | 46.1 | 15.217 |
|  |  | Abbott组 | 119.7 | 50.3 | 109.1 | 7.392 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 456.2 | 12.5 | 34.1 | 1.612 |
|  |  | Roche组 | 85.5 | 49.7 | 77.6 | 2.743 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 96.8 | 32.6 | 93.5 | 2.706 |
|  |  | Siemens Atellica IM组 | 100.7 | 81.6 | 95.6 | 2.146 |
|  |  | 安图组 | 57.5 | 17.3 | 50.3 | 1.589 |
|  |  | 深圳新产业组 | 49.5 | 18.7 | 41.6 | 2.143 |
|  |  | 科美博阳组 | 50.9 | 42.9 | 47 | 3.393 |
|  |  | 迈克生物组 | 72.0 | 52.6 | 62.7 | 2.261 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 39.6 | 13.6 | 32.6 | 1.979 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 32.8 | 27.2 | 29.9 | 1.376 |
|  |  | 中元汇吉组 | 84.3 | 65.8 | 80.3 | 0.901 |
|  |  | 基蛋生物组 | 45.3 | 39.5 | 40.8 | 1.013 |
| Beta-2-微球蛋白 | 20250101 | 缺省组 | 1225.00 | 0.35 | 1.1 | 0.221 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 1.50 | 0.50 | 1.1 | 0.212 |
|  |  | 鲁米诺/异鲁米诺化学发光法 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 0.042 |
|  |  | 免疫比浊法 | 1.47 | 0.92 | 1.17 | 0.166 |
|  |  | 吖啶酯化学发光 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 3289.00 | 1.60 | 3.38 | 0.397 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 4.28 | 1.60 | 3.31 | 0.459 |
|  |  | 鲁米诺/异鲁米诺化学发光法 | 3.76 | 3.53 | 3.64 | 0.109 |
|  |  | 免疫比浊法 | 3.90 | 2.39 | 3.36 | 0.427 |
|  |  | 吖啶酯化学发光 | 3.49 | 3.06 | 3.12 | 0.019 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 4528.00 | 3.00 | 5.89 | 0.593 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 7.70 | 3.00 | 5.75 | 0.762 |
|  |  | 鲁米诺/异鲁米诺化学发光法 | 6.38 | 5.88 | 6.14 | 0.246 |
|  |  | 免疫比浊法 | 6.50 | 3.80 | 5.95 | 0.513 |
|  |  | 吖啶酯化学发光 | 5.90 | 5.44 | 5.73 | 0.185 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 4651.00 | 3.00 | 5.98 | 0.547 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 7.62 | 3.00 | 5.8 | 0.682 |
|  |  | 鲁米诺/异鲁米诺化学发光法 | 6.32 | 5.82 | 6.12 | 0.219 |
|  |  | 免疫比浊法 | 6.80 | 3.94 | 5.88 | 0.787 |
|  |  | 吖啶酯化学发光 | 6.42 | 5.83 | 6 | 0 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 3345.00 | 1.60 | 3.36 | 0.42 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 4.27 | 1.60 | 3.3 | 0.461 |
|  |  | 鲁米诺/异鲁米诺化学发光法 | 3.81 | 3.60 | 3.63 | 0.034 |
|  |  | 免疫比浊法 | 3.90 | 2.43 | 3.34 | 0.422 |
|  |  | 吖啶酯化学发光 | 3.20 | 2.95 | 3.04 | 0.082 |
| 铁蛋白 | 20250101 | 缺省组 | 203.2 | 10.6 | 55.4 | 9.828 |
|  |  | Abbott组 | 64.4 | 54.2 | 58.9 | 2.374 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 203.2 | 42.6 | 48.7 | 2.019 |
|  |  | Roche组 | 71.9 | 57.6 | 64.1 | 5.568 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 43.6 | 36.6 | 38.9 | 2.364 |
|  |  | 安图组 | 202.7 | 53.2 | 70.2 | 2.069 |
|  |  | 深圳新产业组 | 65.2 | 28.4 | 59.8 | 1.957 |
|  |  | 迈克生物组 | 78.7 | 55.7 | 61.6 | 3.629 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 52.8 | 45.1 | 48.9 | 2.644 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 53.9 | 44.9 | 49.1 | 2.358 |
|  |  | 中元汇吉组 | 56.5 | 54.0 | 54.7 | 0.347 |
|  |  | 基蛋生物组 | 55.6 | 52.7 | 54.7 | 0.448 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 867.8 | 60.3 | 488.6 | 160.191 |
|  |  | Abbott组 | 686.2 | 556.9 | 626.5 | 25.34 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 553.6 | 64.5 | 505.6 | 19.444 |
|  |  | Roche组 | 798.5 | 346.0 | 384.3 | 34.913 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 341.3 | 277.2 | 305.7 | 21.695 |
|  |  | 安图组 | 867.8 | 64.2 | 804.8 | 27.697 |
|  |  | 深圳新产业组 | 573.0 | 228.0 | 520.5 | 31.35 |
|  |  | 迈克生物组 | 369.7 | 320.7 | 344.8 | 15.375 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 539.5 | 248.0 | 502.1 | 32.086 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 429.0 | 346.1 | 365.4 | 10.914 |
|  |  | 中元汇吉组 | 399.6 | 390.4 | 391.5 | 0.767 |
|  |  | 基蛋生物组 | 64.5 | 60.3 | 61.4 | 0.915 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 1692.4 | 16.5 | 965.5 | 320.42 |
|  |  | Abbott组 | 1526.6 | 1211.2 | 1331.9 | 63.604 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 1118.2 | 296.2 | 1009.3 | 34.36 |
|  |  | Roche组 | 1386.9 | 584.0 | 694.6 | 74.906 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 718.6 | 587.0 | 637.1 | 40.796 |
|  |  | 安图组 | 1692.4 | 263.2 | 1346 | 33.644 |
|  |  | 深圳新产业组 | 1207.0 | 488.0 | 1063.4 | 45.122 |
|  |  | 迈克生物组 | 700.8 | 620.6 | 653.8 | 25.806 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 1106.5 | 448.0 | 997.1 | 74.847 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 815.8 | 640.0 | 720.5 | 24.043 |
|  |  | 中元汇吉组 | 861.4 | 850.0 | 851.4 | 0.57 |
|  |  | 基蛋生物组 | 75.7 | 67.5 | 70.7 | 0.581 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 1669.4 | 16.7 | 959.9 | 327.554 |
|  |  | Abbott组 | 1496.1 | 1208.1 | 1337 | 46.173 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 1108.7 | 127.6 | 1006.2 | 34.207 |
|  |  | Roche组 | 1385.0 | 582.0 | 693.9 | 73.211 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 699.0 | 582.0 | 623.8 | 40.758 |
|  |  | 安图组 | 1669.4 | 132.2 | 1341.3 | 41.049 |
|  |  | 深圳新产业组 | 1194.0 | 481.0 | 1060.2 | 43.663 |
|  |  | 迈克生物组 | 716.7 | 592.4 | 646.4 | 27.107 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 1085.3 | 456.0 | 1000 | 61.43 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 773.9 | 675.2 | 702.8 | 26.839 |
|  |  | 中元汇吉组 | 834.5 | 814.0 | 814.9 | 0.498 |
|  |  | 基蛋生物组 | 74.6 | 66.8 | 69.7 | 0.58 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 883.5 | 3.6 | 489.4 | 162.253 |
|  |  | Abbott组 | 687.3 | 519.2 | 630.3 | 24.632 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 559.0 | 365.2 | 506.9 | 22.958 |
|  |  | Roche组 | 817.3 | 347.0 | 382.6 | 28.16 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 341.5 | 277.7 | 305.6 | 19.179 |
|  |  | 安图组 | 883.5 | 331.5 | 810.8 | 21.234 |
|  |  | 深圳新产业组 | 588.0 | 224.0 | 520.6 | 33.104 |
|  |  | 迈克生物组 | 377.1 | 320.2 | 344.4 | 16.096 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 550.0 | 247.0 | 501.3 | 38.187 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 420.3 | 344.8 | 383 | 24.056 |
|  |  | 中元汇吉组 | 421.3 | 406.2 | 408.6 | 0.909 |
|  |  | 基蛋生物组 | 65.1 | 60.9 | 61.7 | 0.558 |
| 游离PSA | 20250101 | 缺省组 | 14.560 | 0.010 | 0.064 | 0.009 |
|  |  | Abbott组 | 0.070 | 0.030 | 0.065 | 0.004 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 14.560 | 0.050 | 0.07 | 0 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 0.140 | 0.060 | 0.094 | 0.029 |
|  |  | 安图组 | 0.090 | 0.010 | 0.028 | 0.004 |
|  |  | 深圳新产业组 | 0.090 | 0.030 | 0.064 | 0.005 |
|  |  | 科美博阳组 | 0.140 | 0.110 | 0.12 | 0 |
|  |  | 迈克生物组 | 0.070 | 0.048 | 0.06 | 0.007 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 0.078 | 0.020 | 0.068 | 0.003 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 0.100 | 0.080 | 0.09 | 0 |
|  |  | 中元汇吉组 | 0.070 | 0.063 | 0.065 | 0.002 |
|  |  | 基蛋生物组 | 0.490 | 0.050 | 0.05 | 0 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 5.080 | 1.093 | 3.855 | 0.447 |
|  |  | Abbott组 | 4.400 | 2.900 | 4.18 | 0.108 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 4.725 | 3.090 | 4.147 | 0.188 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 4.230 | 3.680 | 3.97 | 0.09 |
|  |  | 安图组 | 3.740 | 1.093 | 2.86 | 0.114 |
|  |  | 深圳新产业组 | 4.040 | 1.540 | 3.571 | 0.216 |
|  |  | 科美博阳组 | 4.400 | 3.550 | 4.016 | 0.166 |
|  |  | 迈克生物组 | 4.545 | 3.740 | 4.228 | 0.151 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 4.620 | 1.370 | 4.051 | 0.201 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 4.280 | 3.530 | 3.914 | 0.188 |
|  |  | 中元汇吉组 | 4.470 | 4.137 | 4.191 | 0.052 |
|  |  | 基蛋生物组 | 2.990 | 2.780 | 2.926 | 0.062 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 25.914 | 4.473 | 17.353 | 1.823 |
|  |  | Abbott组 | 20.080 | 13.650 | 18.237 | 1.028 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 20.770 | 15.030 | 18.199 | 0.882 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 17.640 | 16.880 | 17.308 | 0.232 |
|  |  | 安图组 | 15.180 | 4.473 | 13.311 | 0.664 |
|  |  | 深圳新产业组 | 19.162 | 7.230 | 17.576 | 0.977 |
|  |  | 科美博阳组 | 25.914 | 22.260 | 25.17 | 0.604 |
|  |  | 迈克生物组 | 20.181 | 16.720 | 18.495 | 0.668 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 20.050 | 6.000 | 17.637 | 0.934 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 18.210 | 15.280 | 16.365 | 0.822 |
|  |  | 中元汇吉组 | 19.230 | 18.000 | 18.84 | 0.204 |
|  |  | 基蛋生物组 | 16.420 | 14.920 | 15.1 | 0.141 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 26.910 | 5.103 | 17.439 | 1.508 |
|  |  | Abbott组 | 20.587 | 13.020 | 18.022 | 0.499 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 20.520 | 9.630 | 18.081 | 0.623 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 17.660 | 16.750 | 16.934 | 0.194 |
|  |  | 安图组 | 16.250 | 5.103 | 13.391 | 0.732 |
|  |  | 深圳新产业组 | 19.500 | 7.570 | 17.725 | 0.869 |
|  |  | 科美博阳组 | 26.910 | 22.870 | 25.85 | 0.819 |
|  |  | 迈克生物组 | 20.062 | 17.041 | 18.737 | 0.671 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 20.325 | 6.000 | 17.736 | 0.97 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 18.940 | 15.370 | 16.929 | 0.823 |
|  |  | 中元汇吉组 | 18.320 | 16.678 | 17.519 | 0.58 |
|  |  | 基蛋生物组 | 15.200 | 14.660 | 15.14 | 0.067 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 22.360 | 1.090 | 3.889 | 0.428 |
|  |  | Abbott组 | 4.610 | 2.850 | 4.182 | 0.118 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 22.360 | 3.540 | 4.163 | 0.205 |
|  |  | Siemens Centaur组 | 4.150 | 3.710 | 3.891 | 0.127 |
|  |  | 安图组 | 3.730 | 1.090 | 2.845 | 0.123 |
|  |  | 深圳新产业组 | 4.020 | 1.590 | 3.684 | 0.18 |
|  |  | 科美博阳组 | 4.430 | 3.780 | 4.107 | 0.211 |
|  |  | 迈克生物组 | 4.563 | 3.810 | 4.201 | 0.179 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 4.650 | 1.380 | 4.036 | 0.209 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 4.500 | 3.710 | 3.944 | 0.176 |
|  |  | 中元汇吉组 | 4.850 | 4.156 | 4.421 | 0.101 |
|  |  | 基蛋生物组 | 3.200 | 2.970 | 2.997 | 0.017 |
| 总β-HCG | 20250101 | 缺省组 | 9.56 | 0.1 | 4.77 | 0.693 |
|  |  | Abbott组 | 7.36 | 5.26 | 5.83 | 0.255 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 5.97 | 3.63 | 4.38 | 0.187 |
|  |  | Roche组 | 5.5 | 2.54 | 4.6 | 0.154 |
|  |  | Siemens组 | 7.8 | 6.2 | 6.89 | 0.732 |
|  |  | Beckman组 | 6.97 | 4.62 | 6.18 | 0.162 |
|  |  | 安图组 | 5.06 | 1.68 | 4.46 | 0.269 |
|  |  | 深圳新产业组 | 7.68 | 1.65 | 6.55 | 0.249 |
|  |  | 迈克生物组 | 4.87 | 3.64 | 4.32 | 0.162 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 5.07 | 1.62 | 4.24 | 0.332 |
|  |  | 中元汇吉组 | 9.56 | 5.2 | 5.31 | 0.059 |
|  |  | 基蛋生物组 | 4.16 | 3.05 | 3.16 | 0.123 |
|  | 20250102 | 缺省组 | 135.43 | 20.9 | 82.24 | 26.584 |
|  |  | Abbott组 | 73.33 | 63.5 | 67.59 | 1.599 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 118.3 | 84.14 | 104.52 | 4.559 |
|  |  | Roche组 | 71.4 | 28.79 | 63.73 | 2.071 |
|  |  | Siemens组 | 68.7 | 63 | 66.35 | 1.167 |
|  |  | Beckman组 | 70.5 | 28.95 | 67.32 | 2.108 |
|  |  | 安图组 | 56.48 | 20.9 | 45.42 | 1.662 |
|  |  | 深圳新产业组 | 114 | 45.81 | 101.63 | 5.394 |
|  |  | 迈克生物组 | 92.2 | 73.15 | 81.84 | 2.46 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 120.41 | 44.72 | 105.18 | 6.976 |
|  |  | 中元汇吉组 | 135.43 | 30.93 | 131.31 | 0.811 |
|  |  | 基蛋生物组 | 122.93 | 102.55 | 103.2 | 0.538 |
|  | 20250103 | 缺省组 | 615.43 | 94.1 | 363.12 | 119.363 |
|  |  | Abbott组 | 313.26 | 274.13 | 288.36 | 4.692 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 534.35 | 382.04 | 467.75 | 23.827 |
|  |  | Roche组 | 312 | 126.8 | 286.4 | 8.072 |
|  |  | Siemens组 | 298.8 | 270.2 | 285.16 | 13.226 |
|  |  | Beckman组 | 297.44 | 214.04 | 279.85 | 7.549 |
|  |  | 安图组 | 227.37 | 94.1 | 198.85 | 7.018 |
|  |  | 深圳新产业组 | 459 | 207.08 | 414.77 | 19.857 |
|  |  | 迈克生物组 | 428 | 301.03 | 385.24 | 10.069 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 500.48 | 201.17 | 464.16 | 26.026 |
|  |  | 中元汇吉组 | 615.43 | 380.53 | 605.16 | 1.056 |
|  |  | 基蛋生物组 | 584.3 | 504.44 | 509.45 | 0.944 |
|  | 20250104 | 缺省组 | 621.34 | 92.8 | 363.23 | 120.506 |
|  |  | Abbott组 | 308.12 | 279.8 | 288.55 | 5.219 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 534.08 | 370.46 | 469.31 | 19.743 |
|  |  | Roche组 | 311.3 | 122.7 | 286.69 | 9.665 |
|  |  | Siemens组 | 295.4 | 264.7 | 279.77 | 12.357 |
|  |  | Beckman组 | 296.97 | 230.18 | 277.09 | 10.818 |
|  |  | 安图组 | 223.06 | 92.8 | 198.94 | 9.338 |
|  |  | 深圳新产业组 | 450 | 203.87 | 412.72 | 15.181 |
|  |  | 迈克生物组 | 430 | 315.62 | 379.43 | 28.285 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 511.35 | 192.18 | 472.55 | 27.725 |
|  |  | 中元汇吉组 | 621.34 | 372.93 | 605.97 | 0.635 |
|  |  | 基蛋生物组 | 565.1 | 504.71 | 520.1 | 4.719 |
|  | 20250105 | 缺省组 | 138.21 | 20.5 | 82.27 | 27.341 |
|  |  | Abbott组 | 73.31 | 62.02 | 65.3 | 1.913 |
|  |  | 深圳迈瑞（化学发光）组 | 115.25 | 89.6 | 104.86 | 5.013 |
|  |  | Roche组 | 70.02 | 28.27 | 63.62 | 1.572 |
|  |  | Siemens组 | 71.2 | 62.5 | 66.04 | 3.139 |
|  |  | Beckman组 | 72.26 | 29.68 | 67.1 | 2.034 |
|  |  | 安图组 | 48.82 | 20.5 | 44.77 | 1.917 |
|  |  | 深圳新产业组 | 113 | 42.87 | 102.77 | 6.172 |
|  |  | 迈克生物组 | 94 | 68.14 | 82.51 | 2.181 |
|  |  | 深圳迈瑞(生化)组 | 114.52 | 42.32 | 104.05 | 5.558 |
|  |  | 中元汇吉组 | 138.21 | 30.89 | 133.4 | 0.618 |
|  |  | 基蛋生物组 | 122.84 | 100.25 | 103.61 | 1.83 |