AE-03凝血试验专业室间质评

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：671家

- 活动小结

1、评价限：PT：±15%；INR: ±20%；APTT: ±15%；FIB：±20%； TT: ±20%。

2、定量项目：

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | 20250206 | 缺省组 | 670 | 36.3 | 9.9 | 12.5 | 1.019 |
|  |  | Stago试剂 | 32 | 14.4 | 12.8 | 13.7 | 0.317 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 15.5 | 12.0 | 13.2 | 0.471 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 59 | 14.7 | 10.4 | 12.1 | 0.509 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 51 | 12.0 | 9.9 | 10.5 | 0.418 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 97 | 13.0 | 10.3 | 11.9 | 0.295 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 128 | 14.3 | 12.1 | 13.2 | 0.334 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 13.7 | 11.9 | 13.2 | 0.179 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 36.3 | 12.5 | 13.3 | 0.46 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 12.6 | 10.8 | 11.7 | 0.649 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 29 | 14.9 | 11.3 | 13.1 | 0.449 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 13.2 | 10.7 | 11.5 | 0.341 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 14 | 13.7 | 11.6 | 12.9 | 0.179 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 12.5 | 11.1 | 12.2 | 0 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 15.6 | 11.7 | 12.2 | 0.306 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 670 | 46.7 | 6.9 | 30.4 | 3.839 |
|  |  | Stago试剂 | 32 | 34.7 | 30.8 | 32.5 | 0.76 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 35.1 | 28.3 | 31.9 | 0.59 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 59 | 34.2 | 18.3 | 20.9 | 0.972 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 51 | 21.4 | 16.8 | 19.1 | 1.013 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 97 | 36.4 | 18.7 | 32.2 | 1.268 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 128 | 34.8 | 6.9 | 31.5 | 1.306 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 34.9 | 24.2 | 32.4 | 1.552 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 43.6 | 28.4 | 35.3 | 1.479 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 35.7 | 28.9 | 31.6 | 2.181 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 29 | 34.5 | 21.9 | 25.8 | 0.339 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 31.1 | 23.1 | 25.8 | 0.527 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 14 | 46.7 | 41.1 | 45.7 | 0.439 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 30.2 | 25.7 | 29 | 0.184 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 38.0 | 24.8 | 32.7 | 2.106 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 669 | 51.3 | 12.2 | 29.7 | 4.572 |
|  |  | Stago试剂 | 32 | 33.4 | 30.2 | 31.7 | 0.661 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 34.0 | 25.6 | 31.1 | 0.847 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 59 | 35.0 | 12.2 | 19.7 | 0.799 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 51 | 20.0 | 15.7 | 17.5 | 1.003 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 97 | 36.6 | 17.3 | 32.7 | 1.305 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 128 | 34.7 | 19.0 | 30.4 | 1.494 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 33.2 | 22.3 | 31.2 | 1.681 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 45.0 | 14.2 | 35.9 | 1.419 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 34.1 | 28.3 | 31.3 | 1.711 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 28 | 35.0 | 20.6 | 24.4 | 0.486 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 35.4 | 21.9 | 24.2 | 0.508 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 14 | 51.3 | 44.4 | 50.2 | 1.145 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 28.8 | 24.1 | 27.9 | 0.174 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 36.9 | 23.9 | 32 | 0.765 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 668 | 36.4 | 9.6 | 12.1 | 0.915 |
|  |  | Stago试剂 | 32 | 14.2 | 12.8 | 13.5 | 0.245 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 13.7 | 11.2 | 12.6 | 0.315 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 59 | 21.4 | 10.4 | 11.7 | 0.487 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 51 | 11.8 | 9.6 | 9.9 | 0.158 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 97 | 12.6 | 9.9 | 11.7 | 0.328 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 128 | 13.4 | 11.6 | 12.6 | 0.33 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 12.9 | 11.1 | 12.4 | 0.42 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 52 | 36.4 | 12.0 | 12.9 | 0.412 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 12.5 | 10.3 | 11.3 | 0.591 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 28 | 14.2 | 10.7 | 12.6 | 0.461 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 12.9 | 10.3 | 11.2 | 0.313 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 14 | 13.3 | 11.0 | 13 | 0.361 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 12.0 | 11.0 | 11.8 | 0.303 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 13.8 | 11.1 | 11.6 | 0.217 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 667 | 48.0 | 17.1 | 30.2 | 4.113 |
|  |  | Stago试剂 | 32 | 34.2 | 30.4 | 32.4 | 0.883 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 34.5 | 26.6 | 31.8 | 0.665 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 59 | 34.1 | 17.1 | 20.8 | 1.189 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 51 | 21.4 | 17.1 | 19 | 0.944 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 97 | 36.4 | 18.8 | 32.3 | 1.366 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 127 | 34.6 | 19.3 | 31.4 | 1.311 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 35.9 | 22.8 | 33 | 1.217 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 41.7 | 28.3 | 35 | 1.488 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 35.9 | 29.6 | 31.6 | 1.867 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 28 | 36.2 | 20.4 | 25.8 | 0.601 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 46 | 30.5 | 23.3 | 25.9 | 0.661 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 14 | 48.0 | 40.9 | 45.1 | 0.614 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 28.9 | 25.8 | 28.1 | 0 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 36.8 | 25.4 | 32.7 | 1.795 |
| INR | 20250206 | 缺省组 | 657 | 91.10 | 0.75 | 1.03 | 0.063 |
|  |  | Stago试剂 | 31 | 1.18 | 0.95 | 1.06 | 0.041 |
|  |  | 太阳试剂 | 30 | 1.22 | 0.97 | 1.09 | 0.035 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 1.13 | 0.90 | 1.02 | 0.046 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 50 | 0.96 | 0.85 | 0.9 | 0.031 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 93 | 1.10 | 0.88 | 1.02 | 0.029 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 124 | 1.14 | 0.92 | 1.04 | 0.036 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 1.10 | 0.94 | 1.02 | 0.049 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 52 | 2.90 | 1.02 | 1.1 | 0.043 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 1.07 | 0.93 | 0.99 | 0.034 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 29 | 91.10 | 0.95 | 1.1 | 0.018 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 1.21 | 0.89 | 0.98 | 0.031 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 14 | 1.11 | 0.98 | 1.09 | 0 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 1.16 | 0.96 | 1.14 | 0 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 1.50 | 0.97 | 1.01 | 0.03 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 656 | 4.78 | 0.50 | 2.56 | 0.499 |
|  |  | Stago试剂 | 31 | 3.66 | 2.87 | 3.21 | 0.145 |
|  |  | 太阳试剂 | 30 | 2.95 | 2.35 | 2.67 | 0.044 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 2.99 | 1.54 | 1.74 | 0.094 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 50 | 1.86 | 1.47 | 1.66 | 0.087 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 93 | 3.49 | 1.64 | 2.93 | 0.125 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 124 | 2.84 | 0.50 | 2.56 | 0.136 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 2.89 | 2.00 | 2.58 | 0.159 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 52 | 3.51 | 2.10 | 2.96 | 0.177 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 2.68 | 2.29 | 2.43 | 0.076 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 28 | 3.30 | 1.85 | 2.2 | 0.017 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 3.00 | 1.99 | 2.26 | 0.086 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 14 | 4.78 | 3.74 | 4.77 | 0.009 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 2.91 | 2.27 | 2.87 | 0.019 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 4.40 | 2.21 | 3.22 | 0.258 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 656 | 5.51 | 1.02 | 2.49 | 0.601 |
|  |  | Stago试剂 | 31 | 3.50 | 2.76 | 3.11 | 0.138 |
|  |  | 太阳试剂 | 30 | 2.98 | 2.30 | 2.58 | 0.06 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 3.06 | 1.02 | 1.65 | 0.079 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 50 | 1.71 | 1.37 | 1.52 | 0.086 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 93 | 3.51 | 1.49 | 2.97 | 0.138 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 124 | 2.83 | 1.47 | 2.48 | 0.132 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 2.74 | 1.90 | 2.46 | 0.105 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 52 | 3.63 | 1.14 | 3.02 | 0.196 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 2.66 | 2.27 | 2.44 | 0.085 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 28 | 3.40 | 1.74 | 2.06 | 0.081 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 3.58 | 1.79 | 2.14 | 0.079 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 14 | 5.51 | 3.82 | 5.43 | 0.057 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 2.98 | 2.14 | 2.81 | 0.018 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 4.30 | 2.14 | 3.18 | 0.233 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 656 | 2.91 | 0.80 | 0.99 | 0.063 |
|  |  | Stago试剂 | 31 | 1.16 | 0.95 | 1.04 | 0.043 |
|  |  | 太阳试剂 | 30 | 1.14 | 0.89 | 1.05 | 0.026 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 1.81 | 0.86 | 0.98 | 0.048 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 50 | 0.92 | 0.80 | 0.85 | 0.017 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 93 | 1.09 | 0.84 | 1 | 0.032 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 124 | 1.07 | 0.90 | 0.99 | 0.032 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 1.08 | 0.88 | 0.96 | 0.052 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 52 | 2.91 | 0.98 | 1.07 | 0.054 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 1.08 | 0.93 | 0.95 | 0.014 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 28 | 1.19 | 0.90 | 1 | 0.026 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 1.10 | 0.85 | 0.95 | 0.033 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 14 | 1.11 | 0.98 | 1.08 | 0.021 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 2.14 | 0.94 | 1.12 | 0 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 1.30 | 0.93 | 0.98 | 0.042 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 655 | 4.74 | 1.34 | 2.54 | 0.521 |
|  |  | Stago试剂 | 31 | 3.61 | 2.81 | 3.2 | 0.163 |
|  |  | 太阳试剂 | 30 | 2.94 | 2.14 | 2.64 | 0.07 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 3.08 | 1.34 | 1.73 | 0.094 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 50 | 1.84 | 1.50 | 1.66 | 0.082 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 93 | 3.46 | 1.64 | 2.93 | 0.115 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 123 | 2.88 | 1.50 | 2.54 | 0.137 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 3.03 | 1.90 | 2.63 | 0.176 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 52 | 3.48 | 2.01 | 2.96 | 0.169 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 2.84 | 2.28 | 2.45 | 0.082 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 28 | 3.40 | 1.72 | 2.2 | 0.008 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 2.71 | 2.00 | 2.24 | 0.068 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 14 | 4.74 | 3.84 | 4.62 | 0.133 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 2.88 | 2.23 | 2.77 | 0.019 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 4.20 | 2.21 | 3.25 | 0.282 |
| APTT | 20250206 | 缺省组 | 670 | 59.5 | 25.6 | 32.8 | 3.5 |
|  |  | Stago试剂 | 30 | 42.3 | 33.4 | 36.7 | 0.945 |
|  |  | 太阳试剂 | 36 | 36.1 | 28.8 | 32.7 | 0.672 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 59 | 38.7 | 28.7 | 32.2 | 1.864 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 50 | 35.4 | 30.4 | 32.5 | 1.246 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 99 | 32.5 | 26.2 | 28.7 | 0.509 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 128 | 40.4 | 31.6 | 37.1 | 1.559 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 35.5 | 28.2 | 29.1 | 0.622 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 50.9 | 29.5 | 31.4 | 1.193 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 33.8 | 27.7 | 30.7 | 2.413 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 29 | 37.2 | 28.6 | 35.1 | 0.921 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 35.7 | 25.6 | 32 | 1.267 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 32.2 | 29.4 | 30.6 | 0.881 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 32.8 | 31.0 | 32.2 | 0.166 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 34.5 | 33.2 | 34.1 | 0.297 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 669 | 120.0 | 31.2 | 62.4 | 11.149 |
|  |  | Stago试剂 | 30 | 80.1 | 67.8 | 72.2 | 1.867 |
|  |  | 太阳试剂 | 36 | 72.1 | 48.2 | 69.1 | 2.014 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 59 | 103.6 | 47.9 | 73.9 | 4.789 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 50 | 84.4 | 69.9 | 77.5 | 2.968 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 99 | 76.8 | 43.1 | 48 | 1.685 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 128 | 70.7 | 53.7 | 64.9 | 2.713 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 59.8 | 47.7 | 50.6 | 1.142 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 77.1 | 47.2 | 52.2 | 2.49 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 67.9 | 54.8 | 60.2 | 2.862 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 28 | 69.4 | 46.3 | 59.5 | 1.05 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 70.8 | 54.6 | 60.8 | 1.735 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 76.7 | 53.2 | 57.5 | 1.895 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 69.9 | 60.6 | 69.4 | 0.428 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 77.2 | 59.6 | 73.8 | 1.716 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 669 | 120.0 | 4.9 | 64.2 | 11.988 |
|  |  | Stago试剂 | 30 | 82.0 | 70.0 | 75.8 | 2.332 |
|  |  | 太阳试剂 | 36 | 75.4 | 4.9 | 73.2 | 1.423 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 59 | 109.8 | 29.5 | 75.5 | 5.334 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 50 | 85.8 | 71.0 | 80.1 | 2.925 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 99 | 79.2 | 42.7 | 47.9 | 1.469 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 128 | 76.4 | 54.7 | 66.7 | 2.295 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 60.7 | 50.1 | 51.6 | 0.967 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 78.6 | 29.8 | 55.2 | 3.421 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 67.4 | 57.5 | 65.6 | 1.401 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 28 | 71.9 | 45.0 | 60.3 | 1.358 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 82.2 | 54.9 | 62.5 | 1.484 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 78.7 | 58.2 | 61.6 | 1.731 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 69.9 | 62.9 | 69.6 | 0.293 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 79.2 | 63.1 | 76.3 | 2.105 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 669 | 71.5 | 24.7 | 31.7 | 3.587 |
|  |  | Stago试剂 | 30 | 42.4 | 33.2 | 36.1 | 0.803 |
|  |  | 太阳试剂 | 36 | 34.7 | 25.3 | 32.1 | 0.773 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 59 | 71.5 | 27.3 | 31.2 | 1.633 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 50 | 34.2 | 30.2 | 32.1 | 1.152 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 99 | 32.1 | 25.3 | 27.2 | 0.6 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 128 | 39.0 | 30.3 | 35.7 | 1.527 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 30.8 | 26.8 | 27.4 | 0.453 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 52.7 | 28.4 | 30.6 | 1.289 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 33.3 | 28.0 | 30.7 | 1.244 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 28 | 35.7 | 27.0 | 31 | 0.519 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 57.4 | 24.7 | 30.6 | 0.838 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 32.9 | 26.7 | 29 | 1.347 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 32.1 | 30.5 | 31.5 | 0.325 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 35.1 | 30.8 | 34 | 0.384 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 668 | 120.0 | 39.0 | 62.5 | 11.224 |
|  |  | Stago试剂 | 30 | 78.6 | 68.7 | 72.1 | 2.042 |
|  |  | 太阳试剂 | 36 | 71.1 | 48.1 | 68.7 | 0.987 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 59 | 98.0 | 39.0 | 73.9 | 3.267 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 50 | 81.8 | 69.8 | 77.7 | 2.421 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 99 | 77.0 | 43.1 | 47.9 | 1.419 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 127 | 71.7 | 53.8 | 64.7 | 2.768 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 60.2 | 49.3 | 50.8 | 1.204 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 80.3 | 47.7 | 52.4 | 2.728 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 67.5 | 60.1 | 64.5 | 2.537 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 28 | 67.7 | 45.0 | 60 | 1.01 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 68.6 | 53.1 | 60.5 | 1.202 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 77.0 | 55.2 | 58.1 | 2.226 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 73.8 | 60.2 | 71.7 | 1.18 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 77.4 | 60.1 | 74.4 | 1.636 |
| FIB | 20250206 | 缺省组 | 662 | 20.59 | 0.91 | 3.33 | 0.258 |
|  |  | Stago试剂 | 30 | 3.72 | 3.09 | 3.42 | 0.127 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 3.79 | 2.97 | 3.21 | 0.092 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 4.31 | 0.91 | 3.1 | 0.23 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 50 | 3.84 | 3.05 | 3.4 | 0.173 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 98 | 3.71 | 2.88 | 3.26 | 0.132 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 128 | 4.00 | 2.55 | 3.55 | 0.163 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 3.56 | 2.60 | 3.43 | 0.113 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 3.96 | 2.51 | 3.39 | 0.252 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 3.35 | 2.96 | 3.16 | 0.102 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 29 | 19.30 | 2.94 | 3.18 | 0.128 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 4.10 | 1.28 | 3.34 | 0.086 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 3.31 | 2.70 | 3.14 | 0.07 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 3.34 | 3.06 | 3.16 | 0.082 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 3.62 | 2.00 | 3.32 | 0.306 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 661 | 26.60 | 0.73 | 1.55 | 0.182 |
|  |  | Stago试剂 | 30 | 1.83 | 1.50 | 1.64 | 0.04 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 15.30 | 1.38 | 1.52 | 0.074 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 2.56 | 0.73 | 1.53 | 0.108 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 50 | 1.71 | 1.28 | 1.45 | 0.07 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 98 | 1.78 | 1.18 | 1.39 | 0.082 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 128 | 1.96 | 1.42 | 1.74 | 0.079 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 1.70 | 1.20 | 1.51 | 0.089 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 1.87 | 1.15 | 1.54 | 0.101 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 1.66 | 1.43 | 1.54 | 0.078 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 28 | 26.60 | 1.21 | 1.46 | 0.204 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 1.99 | 1.28 | 1.58 | 0.048 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 1.79 | 1.55 | 1.71 | 0.09 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 1.57 | 1.28 | 1.28 | 0 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 2.00 | 1.04 | 1.54 | 0.036 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 661 | 25.80 | 0.70 | 1.67 | 0.181 |
|  |  | Stago试剂 | 30 | 1.89 | 1.50 | 1.76 | 0.05 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 2.25 | 1.50 | 1.65 | 0.08 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 3.08 | 0.70 | 1.61 | 0.116 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 50 | 1.79 | 1.43 | 1.56 | 0.073 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 98 | 1.87 | 1.28 | 1.49 | 0.076 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 128 | 2.06 | 1.51 | 1.87 | 0.085 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 2.00 | 1.30 | 1.72 | 0.115 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 2.13 | 1.22 | 1.67 | 0.129 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 1.71 | 1.43 | 1.59 | 0.082 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 28 | 25.80 | 1.37 | 1.7 | 0.036 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 1.93 | 0.79 | 1.7 | 0.033 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 1.97 | 1.60 | 1.82 | 0.088 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 1.71 | 1.42 | 1.44 | 0.018 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 1.70 | 1.08 | 1.62 | 0.042 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 661 | 3010.00 | 1.13 | 3.27 | 0.257 |
|  |  | Stago试剂 | 30 | 3.52 | 2.91 | 3.31 | 0.101 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 3010.00 | 2.89 | 3.1 | 0.088 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 3.96 | 1.13 | 3.03 | 0.226 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 50 | 3.74 | 2.94 | 3.33 | 0.129 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 98 | 3.44 | 2.63 | 3.13 | 0.122 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 128 | 4.01 | 2.84 | 3.51 | 0.191 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 3.66 | 2.50 | 3.47 | 0.122 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 4.20 | 2.49 | 3.42 | 0.243 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 3.27 | 2.90 | 3.13 | 0.106 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 28 | 18.80 | 2.84 | 3.24 | 0.154 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 6.15 | 2.30 | 3.29 | 0.107 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 3.31 | 2.70 | 3.16 | 0.146 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 3.30 | 3.05 | 3.12 | 0.073 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 3.35 | 1.88 | 3.23 | 0.121 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 660 | 25.80 | 0.60 | 1.56 | 0.169 |
|  |  | Stago试剂 | 30 | 1.91 | 1.43 | 1.67 | 0.043 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 1.74 | 1.38 | 1.57 | 0.052 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 58 | 1.74 | 0.60 | 1.53 | 0.132 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 50 | 1.69 | 1.27 | 1.46 | 0.068 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 98 | 1.78 | 1.12 | 1.39 | 0.066 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 127 | 1.95 | 1.48 | 1.73 | 0.084 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 1.70 | 1.20 | 1.53 | 0.053 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 1.89 | 1.13 | 1.57 | 0.103 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 1.71 | 1.47 | 1.57 | 0.076 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 28 | 25.80 | 1.32 | 1.56 | 0.119 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 1.90 | 1.29 | 1.61 | 0.034 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 1.87 | 1.49 | 1.77 | 0.036 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 1.62 | 1.30 | 1.3 | 0 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 1.95 | 1.01 | 1.56 | 0.073 |
| TT | 20250206 | 缺省组 | 663 | 79.6 | 3 | 17.4 | 2.094 |
|  |  | Stago试剂 | 30 | 19.5 | 16.7 | 18.3 | 0.514 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 79.6 | 16.5 | 18.3 | 0.497 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 59 | 21.9 | 13.4 | 15.9 | 1.081 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 50 | 18.2 | 15 | 17.1 | 0.585 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 101 | 22.7 | 17.3 | 20.8 | 0.766 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 125 | 18.4 | 10 | 16.6 | 0.644 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 20.5 | 17.7 | 18.6 | 0.699 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 17.1 | 11 | 12.3 | 0.432 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 17.1 | 15.5 | 16.2 | 0.616 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 29 | 21.9 | 3 | 18.1 | 1.013 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 19.9 | 17 | 18.5 | 0.313 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 15 | 12.5 | 13.8 | 0.355 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 19 | 17.6 | 18.6 | 0.17 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 20.1 | 16.6 | 18.8 | 0.869 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 662 | 34 | 1.3 | 23 | 2.594 |
|  |  | Stago试剂 | 30 | 23.2 | 20.8 | 22.1 | 0.525 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 29 | 23.1 | 28.1 | 0.647 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 59 | 24.7 | 10.1 | 20.6 | 1.366 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 50 | 25.8 | 20.6 | 23.9 | 0.912 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 101 | 26.8 | 21.3 | 23.4 | 0.685 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 125 | 25.5 | 11.3 | 23 | 0.852 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 28.1 | 23.9 | 25.1 | 0.798 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 21.6 | 16.3 | 17.7 | 0.46 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 18.3 | 14.5 | 16.3 | 0.798 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 28 | 34 | 1.3 | 25 | 2.118 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 31.3 | 25.2 | 26.9 | 0.604 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 18 | 15.3 | 16.4 | 0.366 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 27 | 23.7 | 24.6 | 0.328 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 27.3 | 21.4 | 24.1 | 1.315 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 662 | 36.6 | 1.5 | 23 | 2.447 |
|  |  | Stago试剂 | 30 | 23.8 | 21 | 22.5 | 0.582 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 29.6 | 23 | 28.1 | 1.083 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 59 | 23.6 | 13.9 | 20.3 | 1.293 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 50 | 26.2 | 20.5 | 24.5 | 0.835 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 101 | 25.9 | 21.1 | 23.6 | 0.668 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 125 | 25.2 | 11.3 | 23 | 0.786 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 27 | 24 | 24.8 | 0.71 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 25.8 | 15.3 | 17.5 | 0.543 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 17.8 | 15.4 | 16.5 | 0.633 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 28 | 34 | 1.7 | 24 | 1.868 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 36.6 | 25.2 | 26.8 | 0.59 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 18 | 15.9 | 16.4 | 0.336 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 26.9 | 23.5 | 24.6 | 0.188 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 26.7 | 21.6 | 23.5 | 0.898 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 662 | 26.6 | 1.7 | 17 | 2.397 |
|  |  | Stago试剂 | 30 | 18.4 | 16 | 17.6 | 0.462 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 22 | 14.9 | 17.9 | 0.489 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 59 | 22.2 | 9 | 15.3 | 0.991 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 50 | 18.4 | 14.9 | 16.8 | 0.484 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 101 | 26.6 | 17 | 21.8 | 0.827 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 125 | 17.6 | 9.8 | 15.9 | 0.563 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 20 | 17.6 | 18.2 | 0.531 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 15.9 | 10.6 | 11.9 | 0.422 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 17.2 | 14.8 | 15.3 | 0.317 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 28 | 21 | 3.1 | 17.9 | 0.713 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 19.9 | 17.6 | 18.7 | 0.337 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 14.1 | 12 | 13 | 0.53 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 18.7 | 16.8 | 18 | 0.111 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 19.1 | 15.8 | 17.6 | 0.695 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 661 | 42.3 | 1.4 | 23 | 2.427 |
|  |  | Stago试剂 | 30 | 23.6 | 21.1 | 22.2 | 0.647 |
|  |  | 太阳试剂 | 33 | 29.7 | 22.8 | 28.3 | 0.643 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 59 | 25 | 10 | 20.6 | 1.382 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 50 | 26.3 | 20.1 | 24.1 | 1.156 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 101 | 25.5 | 20.7 | 23.5 | 0.748 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 124 | 25.3 | 11.4 | 23.1 | 0.826 |
|  |  | 日本积水试剂 | 22 | 28.4 | 23.7 | 24.6 | 0.569 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 53 | 20.6 | 15.7 | 17.8 | 0.543 |
|  |  | 美创试剂 | 15 | 17.9 | 15.6 | 16.7 | 0.798 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 28 | 34.7 | 1.5 | 23.9 | 2.244 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 47 | 42.3 | 24.1 | 26.4 | 0.499 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 15 | 19 | 15.4 | 16.9 | 0.357 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 11 | 26.4 | 24.1 | 25.2 | 0.182 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 12 | 26.3 | 21.5 | 24 | 0.769 |