AE-05常规化学分析专业室间质评

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：1472家

- 活动小结

1、评价限：

| 项目名称 | 国家 | 评价限(%) |
| --- | --- | --- |
| 钾 | 行业标准 | ±6 |
| 钠 | 行业标准 | ±4 |
| 氯 | 行业标准 | ±4 |
| 钙 | 行业标准 | ±5 |
| 磷 | 行业标准 | ±10 |
| 血糖 | 行业标准 | ±7 |
| 尿素 | 行业标准 | ±8 |
| 尿酸 | 行业标准 | ±12 |
| 肌酐 | 行业标准 | ±12 |
| 总蛋白 | 行业标准 | ±5 |
| 白蛋白 | 行业标准 | ±6 |
| 总胆固醇 | 行业标准 | ±9 |
| 甘油三酯 | 行业标准 | ±14 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 行业标准 | ±30 |
| 总胆红素 | 行业标准 | ±15 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 行业标准 | ±16 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 行业标准 | ±15 |
| 碱性磷酸酶 | 行业标准 | ±18 |
| 肌酸激酶 | 行业标准 | ±15 |
| 乳酸脱氢酶 | 行业标准 | ±11 |
| 直接胆红素 | 行业标准 | ±20 |
| γ-谷氨酰基转移酶 | 行业标准 | ±11 |
| 淀粉酶 | 行业标准 | ±15 |

2、定量项目：

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钾 | 20250206 | 缺省组 | 674 | 11.84 | 0.00 | 6.26 | 0.135 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 6.45 | 6.08 | 6.28 | 0.08 |
|  |  | 日立试剂 | 35 | 6.59 | 6.20 | 6.32 | 0.063 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 6.45 | 6.28 | 6.38 | 0.047 |
|  |  | 西门子试剂 | 19 | 6.40 | 6.22 | 6.3 | 0.046 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 6.73 | 5.98 | 6.21 | 0.166 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 62 | 6.56 | 0.00 | 6.37 | 0.094 |
|  |  | 康立试剂 | 80 | 6.98 | 5.74 | 6.28 | 0.115 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 140 | 6.70 | 0.00 | 6.13 | 0.172 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 6.21 | 5.40 | 6.06 | 0.154 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 6.27 | 6.18 | 6.2 | 0.018 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 673 | 7.45 | 0.00 | 3.89 | 0.1 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 4.08 | 3.59 | 3.82 | 0.039 |
|  |  | 日立试剂 | 35 | 4.08 | 3.74 | 3.82 | 0.047 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 3.99 | 3.79 | 3.87 | 0.059 |
|  |  | 西门子试剂 | 19 | 3.99 | 3.70 | 3.84 | 0.044 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 4.22 | 2.80 | 3.84 | 0.088 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 62 | 4.09 | 0.00 | 3.92 | 0.067 |
|  |  | 康立试剂 | 80 | 4.20 | 3.66 | 3.93 | 0.082 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 140 | 4.48 | 0.00 | 3.98 | 0.085 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 4.02 | 3.37 | 3.79 | 0.146 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 3.95 | 3.80 | 3.85 | 0.02 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 673 | 12.11 | 0.00 | 6.26 | 0.134 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 6.56 | 5.97 | 6.28 | 0.089 |
|  |  | 日立试剂 | 35 | 6.66 | 6.07 | 6.32 | 0.069 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 6.44 | 6.25 | 6.36 | 0.056 |
|  |  | 西门子试剂 | 19 | 6.44 | 6.28 | 6.33 | 0.031 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 6.68 | 5.99 | 6.2 | 0.181 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 62 | 6.57 | 0.00 | 6.36 | 0.088 |
|  |  | 康立试剂 | 80 | 6.52 | 5.86 | 6.28 | 0.108 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 140 | 6.66 | 0.00 | 6.13 | 0.181 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 6.26 | 5.45 | 6 | 0.221 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 6.31 | 6.18 | 6.22 | 0.03 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 673 | 7.19 | 0.00 | 3.89 | 0.095 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 4.01 | 3.70 | 3.83 | 0.045 |
|  |  | 日立试剂 | 35 | 4.11 | 3.70 | 3.82 | 0.048 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 3.97 | 3.77 | 3.86 | 0.062 |
|  |  | 西门子试剂 | 19 | 3.95 | 3.70 | 3.85 | 0.036 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 4.32 | 3.68 | 3.85 | 0.063 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 62 | 4.04 | 0.00 | 3.92 | 0.062 |
|  |  | 康立试剂 | 80 | 4.18 | 3.71 | 3.92 | 0.087 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 140 | 4.46 | 0.00 | 3.97 | 0.091 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 4.06 | 3.38 | 3.79 | 0.181 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 3.89 | 3.80 | 3.86 | 0.029 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 673 | 7.25 | 0.00 | 3.89 | 0.095 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 3.96 | 3.67 | 3.82 | 0.034 |
|  |  | 日立试剂 | 35 | 4.07 | 3.73 | 3.82 | 0.036 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 3.98 | 3.78 | 3.86 | 0.059 |
|  |  | 西门子试剂 | 19 | 4.00 | 3.70 | 3.85 | 0.048 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 4.23 | 3.67 | 3.86 | 0.09 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 62 | 4.02 | 0.00 | 3.92 | 0.061 |
|  |  | 康立试剂 | 80 | 4.15 | 3.66 | 3.92 | 0.078 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 140 | 4.34 | 0.00 | 3.97 | 0.081 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 4.13 | 3.41 | 3.79 | 0.188 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 3.91 | 3.80 | 3.86 | 0.035 |
| 钠 | 20250206 | 缺省组 | 674 | 200 | 0 | 128 | 1.64 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 130 | 122 | 127 | 1.467 |
|  |  | 日立试剂 | 35 | 131 | 125 | 128 | 1.34 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 130 | 126 | 127 | 1.158 |
|  |  | 西门子试剂 | 19 | 132 | 126 | 129 | 1.239 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 131 | 124 | 128 | 1.533 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 62 | 132 | 0 | 128 | 1.689 |
|  |  | 康立试剂 | 80 | 143 | 123 | 128 | 1.696 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 140 | 134 | 0 | 127 | 1.512 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 132 | 119 | 125 | 3.885 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 129 | 125 | 126 | 0.975 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 673 | 200 | 0 | 145 | 1.722 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 158 | 139 | 144 | 1.303 |
|  |  | 日立试剂 | 35 | 149 | 143 | 145 | 1.435 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 147 | 143 | 145 | 1.299 |
|  |  | 西门子试剂 | 19 | 151 | 144 | 147 | 0 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 148 | 140 | 144 | 1.703 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 62 | 157 | 0 | 147 | 1.713 |
|  |  | 康立试剂 | 80 | 151 | 139 | 147 | 2.408 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 140 | 152 | 0 | 145 | 1.625 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 149 | 139 | 143 | 2.99 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 147 | 143 | 144 | 0 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 673 | 12638 | 0 | 127 | 1.62 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 134 | 122 | 127 | 1.269 |
|  |  | 日立试剂 | 35 | 131 | 126 | 128 | 1.142 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 129 | 125 | 127 | 1.05 |
|  |  | 西门子试剂 | 19 | 133 | 126 | 129 | 1.324 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 130 | 123 | 127 | 1.49 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 62 | 132 | 0 | 128 | 1.64 |
|  |  | 康立试剂 | 80 | 136 | 123 | 129 | 1.69 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 140 | 134 | 0 | 127 | 1.76 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 132 | 120 | 126 | 3.487 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 12638 | 125 | 126 | 1.317 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 673 | 200 | 0 | 145 | 1.77 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 147 | 139 | 144 | 1.261 |
|  |  | 日立试剂 | 35 | 149 | 143 | 145 | 0 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 147 | 141 | 144 | 1.282 |
|  |  | 西门子试剂 | 19 | 149 | 144 | 147 | 0 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 148 | 140 | 144 | 1.594 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 62 | 152 | 0 | 147 | 1.664 |
|  |  | 康立试剂 | 80 | 152 | 130 | 147 | 2.403 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 140 | 153 | 0 | 145 | 1.675 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 148 | 139 | 143 | 1.784 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 145 | 143 | 144 | 0.737 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 673 | 200 | 0 | 145 | 1.72 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 148 | 139 | 144 | 1.331 |
|  |  | 日立试剂 | 35 | 148 | 143 | 145 | 1.357 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 147 | 142 | 145 | 1.129 |
|  |  | 西门子试剂 | 19 | 150 | 144 | 147 | 1.329 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 147 | 140 | 144 | 1.753 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 62 | 157 | 0 | 147 | 1.631 |
|  |  | 康立试剂 | 80 | 154 | 138 | 147 | 2.406 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 140 | 155 | 0 | 145 | 1.605 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 149 | 137 | 144 | 3.296 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 147 | 143 | 143 | 0 |
| 氯 | 20250206 | 缺省组 | 672 | 167.3 | 0.0 | 85.8 | 1.665 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 88.2 | 80.0 | 84.7 | 1.339 |
|  |  | 日立试剂 | 35 | 90.8 | 82.7 | 86.3 | 1.131 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 89.0 | 83.6 | 84.9 | 0.655 |
|  |  | 西门子试剂 | 19 | 90.2 | 84.0 | 85.3 | 0.848 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 96.8 | 84.3 | 87.1 | 2.09 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 61 | 88.1 | 0.0 | 86.5 | 1.041 |
|  |  | 康立试剂 | 79 | 94.7 | 79.6 | 86.3 | 1.777 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 139 | 94.4 | 0.0 | 85.8 | 1.453 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 93.5 | 83.8 | 86 | 1.109 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 86.3 | 83.0 | 85.2 | 0.842 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 671 | 194.1 | 0.0 | 99.9 | 2.283 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 107.3 | 95.0 | 99.1 | 1.281 |
|  |  | 日立试剂 | 35 | 111.3 | 98.0 | 102.3 | 1.439 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 110.1 | 99.5 | 102.3 | 1.346 |
|  |  | 西门子试剂 | 19 | 102.4 | 97.5 | 99.7 | 0.531 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 110.0 | 99.0 | 101.4 | 2.036 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 61 | 103.8 | 0.0 | 101.1 | 1.175 |
|  |  | 康立试剂 | 79 | 106.5 | 86.8 | 99 | 3.007 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 139 | 103.1 | 0.0 | 98.5 | 2.304 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 116.8 | 95.1 | 98.9 | 3.197 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 102.3 | 98.0 | 98.9 | 0.869 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 671 | 732.6 | 0.0 | 85.8 | 1.648 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 88.5 | 81.0 | 84.7 | 0.981 |
|  |  | 日立试剂 | 35 | 90.4 | 83.9 | 86.1 | 1.051 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 87.7 | 83.0 | 84.4 | 0.779 |
|  |  | 西门子试剂 | 19 | 90.0 | 83.2 | 85.7 | 1.06 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 97.4 | 84.3 | 86.7 | 1.783 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 61 | 88.0 | 0.0 | 86.2 | 1.014 |
|  |  | 康立试剂 | 79 | 101.8 | 80.3 | 86.5 | 1.57 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 139 | 96.2 | 0.0 | 85.6 | 1.537 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 92.1 | 1.1 | 86.7 | 2.027 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 86.8 | 83.1 | 85.3 | 0.368 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 671 | 189.7 | 0.0 | 99.9 | 2.131 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 103.8 | 95.0 | 99 | 1.116 |
|  |  | 日立试剂 | 35 | 109.9 | 94.5 | 102.1 | 1.899 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 109.3 | 99.9 | 101.9 | 1.403 |
|  |  | 西门子试剂 | 19 | 102.1 | 97.2 | 99.7 | 0.962 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 115.0 | 98.8 | 101.7 | 1.898 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 61 | 103.5 | 0.0 | 100.9 | 1.055 |
|  |  | 康立试剂 | 79 | 105.2 | 90.8 | 99.7 | 2.255 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 139 | 102.9 | 0.0 | 98.5 | 2.386 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 113.9 | 94.8 | 99.6 | 3.091 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 101.2 | 98.1 | 98.7 | 0.567 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 671 | 187.9 | 0.0 | 100 | 2.245 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 78 | 103.5 | 94.9 | 99.3 | 1.263 |
|  |  | 日立试剂 | 35 | 111.8 | 96.3 | 102.4 | 1.86 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 109.0 | 100.0 | 102.2 | 1.195 |
|  |  | 西门子试剂 | 19 | 102.3 | 97.3 | 99.6 | 0.817 |
|  |  | 上海迅达试剂 | 23 | 111.8 | 99.0 | 101.8 | 1.747 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 61 | 103.0 | 0.0 | 101.1 | 1.106 |
|  |  | 康立试剂 | 79 | 105.6 | 87.9 | 99.7 | 2.508 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 139 | 102.9 | 0.0 | 98.7 | 2.346 |
|  |  | 江苏奥迪康试剂 | 13 | 113.9 | 95.4 | 99.9 | 3.51 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 101.8 | 98.1 | 98.9 | 0.682 |
| 钙 | 20250206 | 缺省组 | 635 | 4.04 | 0.00 | 3.02 | 0.08 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 30 | 3.17 | 2.97 | 3.07 | 0.032 |
|  |  | 日本和光试剂 | 12 | 3.22 | 2.96 | 3.08 | 0.053 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 3.24 | 3.04 | 3.12 | 0.044 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 3.17 | 2.88 | 3 | 0.067 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 17 | 3.14 | 2.92 | 2.97 | 0.046 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 74 | 3.22 | 0.00 | 3.01 | 0.041 |
|  |  | 康立试剂 | 60 | 3.20 | 1.27 | 2.98 | 0.052 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 92 | 4.04 | 0.00 | 2.98 | 0.132 |
|  |  | 上海科华试剂 | 13 | 3.07 | 2.92 | 3.04 | 0.033 |
|  |  | 美康生物试剂 | 35 | 3.60 | 2.97 | 3.08 | 0.074 |
|  |  | 北京九强试剂 | 13 | 3.15 | 2.98 | 3.06 | 0.045 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 32 | 3.13 | 2.95 | 3.03 | 0.031 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 3.37 | 2.98 | 3.17 | 0.107 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 9 | 3.30 | 1.34 | 3.14 | 0.135 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 13 | 3.07 | 2.92 | 3.04 | 0.033 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 634 | 3.41 | 0.00 | 2.31 | 0.064 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 30 | 2.42 | 2.28 | 2.35 | 0.029 |
|  |  | 日本和光试剂 | 12 | 2.38 | 2.24 | 2.28 | 0.019 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 2.41 | 2.25 | 2.33 | 0.04 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 2.45 | 2.20 | 2.35 | 0.04 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 17 | 2.38 | 2.22 | 2.29 | 0.035 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 74 | 2.38 | 0.00 | 2.29 | 0.018 |
|  |  | 康立试剂 | 60 | 3.05 | 0.89 | 2.28 | 0.05 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 92 | 3.41 | 0.00 | 2.29 | 0.083 |
|  |  | 上海科华试剂 | 13 | 2.40 | 2.26 | 2.36 | 0.03 |
|  |  | 美康生物试剂 | 35 | 2.97 | 2.20 | 2.32 | 0.049 |
|  |  | 北京九强试剂 | 13 | 2.42 | 2.30 | 2.35 | 0.031 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 32 | 2.45 | 2.25 | 2.35 | 0.03 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 2.39 | 2.22 | 2.3 | 0.073 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 9 | 2.51 | 1.08 | 2.49 | 0.016 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 13 | 2.40 | 2.26 | 2.36 | 0.03 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 634 | 3.65 | 0.00 | 3.02 | 0.08 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 30 | 3.17 | 2.96 | 3.08 | 0.032 |
|  |  | 日本和光试剂 | 12 | 3.12 | 2.98 | 3.05 | 0.052 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 3.23 | 3.03 | 3.12 | 0.04 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 3.11 | 2.88 | 3 | 0.062 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 17 | 3.19 | 2.89 | 2.99 | 0.045 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 74 | 3.24 | 0.00 | 3.01 | 0.042 |
|  |  | 康立试剂 | 60 | 3.20 | 1.35 | 2.97 | 0.063 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 92 | 3.63 | 0.00 | 2.99 | 0.119 |
|  |  | 上海科华试剂 | 13 | 3.17 | 2.93 | 3.04 | 0.058 |
|  |  | 美康生物试剂 | 35 | 3.47 | 2.96 | 3.09 | 0.076 |
|  |  | 北京九强试剂 | 13 | 3.15 | 2.99 | 3.07 | 0.05 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 32 | 3.18 | 2.97 | 3.04 | 0.026 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 3.37 | 3.01 | 3.2 | 0.084 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 9 | 3.26 | 1.34 | 3.19 | 0.063 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 13 | 3.17 | 2.93 | 3.04 | 0.058 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 634 | 3.73 | 0.00 | 2.31 | 0.061 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 30 | 2.42 | 2.29 | 2.35 | 0.026 |
|  |  | 日本和光试剂 | 12 | 2.37 | 2.24 | 2.29 | 0.024 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 2.46 | 2.26 | 2.34 | 0.033 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 2.49 | 2.20 | 2.33 | 0.039 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 17 | 2.38 | 2.24 | 2.29 | 0.032 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 74 | 2.40 | 0.00 | 2.29 | 0.026 |
|  |  | 康立试剂 | 60 | 2.71 | 0.86 | 2.28 | 0.051 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 92 | 3.73 | 0.00 | 2.3 | 0.082 |
|  |  | 上海科华试剂 | 13 | 2.41 | 2.27 | 2.36 | 0.041 |
|  |  | 美康生物试剂 | 35 | 2.43 | 2.20 | 2.31 | 0.046 |
|  |  | 北京九强试剂 | 13 | 2.42 | 2.30 | 2.35 | 0.034 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 32 | 2.45 | 2.21 | 2.26 | 0.026 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 2.42 | 2.22 | 2.32 | 0.048 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 9 | 2.47 | 1.07 | 2.44 | 0.032 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 13 | 2.41 | 2.27 | 2.36 | 0.041 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 634 | 3.79 | 0.00 | 2.31 | 0.063 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 30 | 2.41 | 2.31 | 2.35 | 0.027 |
|  |  | 日本和光试剂 | 12 | 2.40 | 2.25 | 2.3 | 0.034 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 2.42 | 2.26 | 2.34 | 0.026 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 2.50 | 2.21 | 2.34 | 0.047 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 17 | 2.39 | 2.24 | 2.29 | 0.034 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 74 | 2.38 | 0.00 | 2.29 | 0.019 |
|  |  | 康立试剂 | 60 | 2.82 | 0.84 | 2.28 | 0.059 |
|  |  | 希莱恒试剂 | 92 | 3.79 | 0.00 | 2.3 | 0.102 |
|  |  | 上海科华试剂 | 13 | 2.40 | 2.20 | 2.36 | 0.031 |
|  |  | 美康生物试剂 | 35 | 2.44 | 2.19 | 2.31 | 0.049 |
|  |  | 北京九强试剂 | 13 | 2.40 | 2.30 | 2.34 | 0.032 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 32 | 2.47 | 2.26 | 2.36 | 0.031 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 2.44 | 2.22 | 2.31 | 0.067 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 9 | 2.82 | 1.07 | 2.44 | 0.019 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 13 | 2.40 | 2.20 | 2.36 | 0.031 |
| 磷 | 20250206 | 缺省组 | 382 | 135.00 | 0.00 | 2.24 | 0.089 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 2.42 | 2.23 | 2.31 | 0.042 |
|  |  | 日本和光试剂 | 13 | 2.30 | 2.11 | 2.25 | 0.042 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 2.38 | 2.20 | 2.3 | 0.038 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 2.65 | 2.30 | 2.36 | 0.044 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 17 | 2.34 | 2.18 | 2.22 | 0.039 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 64 | 2.41 | 0.00 | 2.28 | 0.045 |
|  |  | 上海科华试剂 | 16 | 2.20 | 1.96 | 2.1 | 0.055 |
|  |  | 美康生物试剂 | 32 | 2.35 | 2.06 | 2.17 | 0.047 |
|  |  | 北京九强试剂 | 11 | 2.40 | 2.19 | 2.27 | 0.06 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 31 | 2.25 | 1.79 | 2.13 | 0.047 |
|  |  | 中生北控试剂 | 11 | 2.43 | 2.07 | 2.32 | 0.095 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 8 | 135.00 | 2.12 | 2.21 | 0.019 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 16 | 2.20 | 1.96 | 2.1 | 0.055 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 381 | 152.00 | 0.00 | 1.06 | 0.033 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 1.13 | 1.02 | 1.06 | 0.031 |
|  |  | 日本和光试剂 | 13 | 1.12 | 1.02 | 1.07 | 0.019 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 1.13 | 1.02 | 1.07 | 0.022 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 1.13 | 1.00 | 1.07 | 0.027 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 17 | 1.10 | 1.02 | 1.06 | 0.03 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 64 | 1.15 | 0.00 | 1.07 | 0.03 |
|  |  | 上海科华试剂 | 16 | 1.19 | 1.02 | 1.11 | 0.026 |
|  |  | 美康生物试剂 | 32 | 1.39 | 0.89 | 1.08 | 0.035 |
|  |  | 北京九强试剂 | 11 | 1.10 | 0.98 | 1.04 | 0.05 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 31 | 2.97 | 0.94 | 1.06 | 0.018 |
|  |  | 中生北控试剂 | 11 | 1.11 | 1.05 | 1.09 | 0.016 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 8 | 152.00 | 0.15 | 1.05 | 0.019 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 16 | 1.19 | 1.02 | 1.11 | 0.026 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 381 | 125.00 | 0.00 | 2.24 | 0.091 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 2.44 | 2.12 | 2.31 | 0.044 |
|  |  | 日本和光试剂 | 13 | 2.32 | 2.11 | 2.25 | 0.049 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 2.38 | 2.21 | 2.3 | 0.036 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 2.65 | 2.27 | 2.35 | 0.052 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 17 | 2.32 | 2.13 | 2.21 | 0.019 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 64 | 2.41 | 0.00 | 2.28 | 0.048 |
|  |  | 上海科华试剂 | 16 | 2.21 | 1.94 | 2.11 | 0.042 |
|  |  | 美康生物试剂 | 32 | 2.42 | 2.01 | 2.17 | 0.047 |
|  |  | 北京九强试剂 | 11 | 2.40 | 2.17 | 2.27 | 0.07 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 31 | 2.20 | 1.79 | 2.13 | 0.042 |
|  |  | 中生北控试剂 | 11 | 2.50 | 2.05 | 2.32 | 0.138 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 8 | 125.00 | 2.17 | 2.23 | 0.033 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 16 | 2.21 | 1.94 | 2.11 | 0.042 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 381 | 254.00 | 0.00 | 1.07 | 0.033 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 1.12 | 1.01 | 1.05 | 0.027 |
|  |  | 日本和光试剂 | 13 | 1.12 | 1.04 | 1.07 | 0.029 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 1.14 | 1.02 | 1.07 | 0.021 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 1.14 | 0.98 | 1.08 | 0.025 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 17 | 1.10 | 1.01 | 1.05 | 0.029 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 64 | 1.14 | 0.00 | 1.07 | 0.03 |
|  |  | 上海科华试剂 | 16 | 1.17 | 1.00 | 1.11 | 0.026 |
|  |  | 美康生物试剂 | 32 | 1.15 | 0.98 | 1.08 | 0.031 |
|  |  | 北京九强试剂 | 11 | 1.10 | 0.95 | 1.03 | 0.054 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 31 | 2.96 | 0.95 | 1.06 | 0.017 |
|  |  | 中生北控试剂 | 11 | 1.19 | 1.04 | 1.1 | 0.033 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 8 | 254.00 | 1.03 | 1.04 | 0.009 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 16 | 1.17 | 1.00 | 1.11 | 0.026 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 381 | 365.00 | 0.00 | 1.07 | 0.033 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 1.15 | 1.01 | 1.05 | 0.024 |
|  |  | 日本和光试剂 | 13 | 1.11 | 1.02 | 1.07 | 0.033 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 1.13 | 1.04 | 1.06 | 0.017 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 1.20 | 1.01 | 1.07 | 0.018 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 17 | 1.12 | 1.02 | 1.06 | 0.031 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 64 | 1.14 | 0.00 | 1.07 | 0.029 |
|  |  | 上海科华试剂 | 16 | 1.17 | 0.98 | 1.11 | 0.028 |
|  |  | 美康生物试剂 | 32 | 2.17 | 0.99 | 1.08 | 0.019 |
|  |  | 北京九强试剂 | 11 | 1.09 | 0.96 | 1.02 | 0.051 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 31 | 2.94 | 0.94 | 1.06 | 0.019 |
|  |  | 中生北控试剂 | 11 | 1.13 | 1.03 | 1.1 | 0.027 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 8 | 365.00 | 1.04 | 1.05 | 0 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 16 | 1.17 | 0.98 | 1.11 | 0.028 |
| 血糖 | 20250206 | 缺省组 | 1463 | 27.89 | 4.26 | 15.79 | 0.448 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 16.38 | 15.03 | 15.43 | 0.121 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 16.50 | 12.86 | 15.96 | 0.285 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 16.40 | 15.20 | 15.87 | 0.301 |
|  |  | 西门子试剂 | 15 | 16.00 | 14.67 | 15.35 | 0.274 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 36 | 17.05 | 14.69 | 15.61 | 0.446 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 525 | 17.84 | 10.60 | 15.91 | 0.401 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 16.35 | 5.89 | 15.51 | 0.195 |
|  |  | 上海科华试剂 | 68 | 17.40 | 14.94 | 15.98 | 0.227 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 36 | 16.80 | 14.81 | 15.58 | 0.359 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 16.57 | 14.49 | 15.43 | 0.216 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 16.20 | 14.23 | 15.47 | 0.33 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 16.52 | 14.45 | 15.55 | 0.235 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 16.45 | 14.89 | 15.64 | 0.36 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 20.07 | 11.50 | 15.7 | 0.481 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 16.49 | 15.62 | 16.06 | 0.217 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 20.36 | 5.99 | 15.91 | 0.438 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 17.15 | 15.10 | 15.9 | 0.594 |
|  |  | 广州科方试剂 | 43 | 17.27 | 15.08 | 16.1 | 0.364 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 16.03 | 14.84 | 15.3 | 0.159 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 16.90 | 15.30 | 15.84 | 0.294 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 18.35 | 15.16 | 16.24 | 0.909 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1463 | 15.13 | 2.73 | 4.38 | 0.138 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 4.55 | 4.14 | 4.26 | 0.064 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 4.80 | 4.32 | 4.45 | 0.093 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 4.58 | 4.30 | 4.44 | 0.076 |
|  |  | 西门子试剂 | 15 | 4.40 | 4.14 | 4.23 | 0.067 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 36 | 4.60 | 4.02 | 4.29 | 0.141 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 525 | 6.78 | 3.83 | 4.4 | 0.109 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 15.13 | 3.98 | 4.33 | 0.101 |
|  |  | 上海科华试剂 | 68 | 4.81 | 4.03 | 4.37 | 0.089 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 36 | 4.57 | 3.95 | 4.32 | 0.132 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 5.05 | 3.13 | 4.24 | 0.093 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 5.34 | 4.12 | 4.31 | 0.074 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 4.98 | 3.93 | 4.34 | 0.067 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 4.74 | 4.19 | 4.35 | 0.131 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 6.32 | 4.20 | 4.58 | 0.157 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 4.50 | 4.16 | 4.39 | 0.08 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 6.30 | 4.21 | 4.47 | 0.096 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 4.62 | 4.09 | 4.34 | 0.081 |
|  |  | 广州科方试剂 | 43 | 4.82 | 4.14 | 4.47 | 0.086 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 4.02 | 3.60 | 3.79 | 0.114 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 4.80 | 4.05 | 4.31 | 0.09 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 4.93 | 3.80 | 4.38 | 0.322 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1463 | 15061.00 | 3.66 | 15.78 | 0.449 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 16.07 | 14.97 | 15.43 | 0.199 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 16.50 | 13.54 | 15.91 | 0.455 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 16.37 | 15.53 | 15.85 | 0.242 |
|  |  | 西门子试剂 | 15 | 16.02 | 14.60 | 15.28 | 0.162 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 36 | 17.01 | 5.01 | 15.59 | 0.463 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 525 | 114.30 | 12.98 | 15.9 | 0.394 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 16.70 | 5.92 | 15.52 | 0.473 |
|  |  | 上海科华试剂 | 68 | 17.81 | 6.78 | 15.86 | 0.318 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 36 | 16.69 | 14.13 | 15.62 | 0.375 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 16.82 | 4.20 | 15.41 | 0.232 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 16.36 | 14.24 | 15.48 | 0.329 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 16.58 | 14.09 | 15.66 | 0.186 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 16.18 | 14.79 | 15.57 | 0.379 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 20.22 | 11.38 | 15.72 | 0.485 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 16.46 | 15.68 | 16.1 | 0.275 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 17.97 | 14.88 | 15.95 | 0.396 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 17.14 | 15.00 | 15.83 | 0.484 |
|  |  | 广州科方试剂 | 43 | 16.82 | 14.77 | 16.03 | 0.467 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 16.16 | 14.70 | 15.09 | 0.176 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 16.94 | 15.38 | 15.9 | 0.288 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 18.62 | 15.00 | 16.01 | 0.878 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1463 | 15.14 | 2.75 | 4.38 | 0.147 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 4.45 | 4.15 | 4.26 | 0.063 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 4.60 | 4.29 | 4.39 | 0.039 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 4.59 | 4.31 | 4.45 | 0.084 |
|  |  | 西门子试剂 | 15 | 4.50 | 4.10 | 4.24 | 0.065 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 36 | 4.94 | 4.12 | 4.28 | 0.101 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 525 | 6.21 | 3.72 | 4.4 | 0.121 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 15.14 | 4.13 | 4.32 | 0.095 |
|  |  | 上海科华试剂 | 68 | 4.76 | 4.14 | 4.43 | 0.066 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 36 | 4.60 | 3.96 | 4.29 | 0.115 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 10.37 | 3.92 | 4.24 | 0.103 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 4.43 | 3.85 | 4.27 | 0.048 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 4.99 | 3.94 | 4.32 | 0.059 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 4.62 | 4.07 | 4.34 | 0.163 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 5.40 | 4.17 | 4.52 | 0.084 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 4.50 | 4.13 | 4.4 | 0.086 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 5.37 | 4.16 | 4.49 | 0.121 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 4.91 | 4.25 | 4.36 | 0.087 |
|  |  | 广州科方试剂 | 43 | 4.92 | 4.11 | 4.48 | 0.132 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 3.98 | 3.57 | 3.73 | 0.107 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 4.68 | 4.07 | 4.3 | 0.131 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 4.97 | 3.70 | 4.29 | 0.199 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1463 | 14.68 | 1.02 | 4.38 | 0.139 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 4.40 | 4.16 | 4.26 | 0.059 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 4.55 | 4.35 | 4.43 | 0.061 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 4.59 | 4.30 | 4.45 | 0.085 |
|  |  | 西门子试剂 | 15 | 4.60 | 4.14 | 4.24 | 0.052 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 36 | 4.59 | 4.14 | 4.3 | 0.121 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 525 | 5.73 | 3.63 | 4.4 | 0.106 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 5.92 | 4.11 | 4.32 | 0.114 |
|  |  | 上海科华试剂 | 68 | 4.82 | 4.08 | 4.4 | 0.095 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 36 | 4.59 | 3.94 | 4.31 | 0.115 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 10.36 | 3.87 | 4.23 | 0.107 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 4.51 | 4.04 | 4.29 | 0.051 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 4.90 | 3.96 | 4.32 | 0.052 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 4.65 | 4.07 | 4.33 | 0.14 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 5.27 | 4.10 | 4.56 | 0.149 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 4.48 | 4.15 | 4.38 | 0.115 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 5.19 | 3.93 | 4.49 | 0.095 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 4.64 | 4.26 | 4.42 | 0.141 |
|  |  | 广州科方试剂 | 43 | 4.85 | 4.12 | 4.48 | 0.098 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 3.97 | 3.50 | 3.73 | 0.101 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 4.59 | 3.77 | 4.32 | 0.096 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 4.97 | 3.70 | 4.37 | 0.296 |
| 尿素 | 20250206 | 缺省组 | 1450 | 588.66 | 5.12 | 15.99 | 0.651 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 27 | 16.90 | 15.38 | 16.27 | 0.348 |
|  |  | 中生北控试剂 | 13 | 17.10 | 15.65 | 16.5 | 0.519 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 17.23 | 15.10 | 16.15 | 0.28 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 17.10 | 15.18 | 16.21 | 0.306 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 16.67 | 14.80 | 15.88 | 0.46 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 518 | 587.10 | 10.54 | 16.39 | 0.509 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 19.55 | 7.50 | 15.67 | 0.734 |
|  |  | 上海科华试剂 | 66 | 17.00 | 12.50 | 15.45 | 0.325 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 36 | 17.48 | 12.00 | 15.73 | 0.379 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 114.90 | 13.80 | 15.87 | 0.312 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 16.70 | 14.84 | 15.86 | 0.282 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 83 | 17.78 | 14.62 | 15.76 | 0.161 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 18.19 | 12.97 | 15.63 | 0.392 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 20.63 | 7.68 | 14.96 | 0.634 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 16.68 | 13.47 | 15.78 | 0.452 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 20.20 | 14.09 | 15.86 | 0.466 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 16.53 | 14.77 | 15.75 | 0.367 |
|  |  | 广州科方试剂 | 43 | 16.16 | 12.57 | 15.37 | 0.409 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 15.31 | 13.60 | 14.39 | 0.143 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 15.94 | 14.45 | 15.43 | 0.439 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 18.35 | 13.92 | 16.21 | 1.486 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1450 | 276.22 | 2.15 | 5.37 | 0.219 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 27 | 5.60 | 5.10 | 5.4 | 0.093 |
|  |  | 中生北控试剂 | 13 | 6.54 | 5.20 | 5.5 | 0.256 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 5.72 | 5.00 | 5.31 | 0.117 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 5.80 | 5.27 | 5.54 | 0.109 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 5.63 | 5.05 | 5.31 | 0.145 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 518 | 256.30 | 3.90 | 5.48 | 0.182 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 21.56 | 4.80 | 5.38 | 0.302 |
|  |  | 上海科华试剂 | 66 | 15.10 | 4.27 | 5.22 | 0.128 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 36 | 5.83 | 3.92 | 5.21 | 0.157 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 6.00 | 4.35 | 5.3 | 0.139 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 5.60 | 5.01 | 5.31 | 0.159 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 83 | 15.40 | 2.30 | 5.26 | 0.089 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 6.04 | 4.76 | 5.22 | 0.104 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 6.94 | 3.81 | 5.46 | 0.208 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 5.76 | 4.86 | 5.34 | 0.248 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 8.21 | 4.42 | 5.28 | 0.117 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 5.85 | 4.46 | 5.31 | 0.168 |
|  |  | 广州科方试剂 | 43 | 5.76 | 4.63 | 5.26 | 0.101 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 49.00 | 4.60 | 4.82 | 0.13 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 6.30 | 4.80 | 5.13 | 0.159 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 6.25 | 4.65 | 5.41 | 0.473 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1450 | 597.40 | 5.40 | 15.99 | 0.649 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 27 | 16.80 | 15.50 | 16.18 | 0.352 |
|  |  | 中生北控试剂 | 13 | 17.10 | 15.60 | 16.67 | 0.357 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 17.40 | 15.00 | 16.25 | 0.394 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 17.00 | 15.50 | 16.31 | 0.385 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 16.70 | 14.90 | 15.82 | 0.36 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 518 | 597.40 | 10.83 | 16.37 | 0.532 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 16.55 | 7.60 | 15.65 | 0.714 |
|  |  | 上海科华试剂 | 66 | 16.65 | 12.65 | 15.33 | 0.325 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 36 | 17.00 | 12.26 | 15.66 | 0.491 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 16.98 | 14.50 | 15.86 | 0.351 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 16.80 | 14.85 | 15.9 | 0.285 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 83 | 17.12 | 14.67 | 15.82 | 0.218 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 17.44 | 12.85 | 15.68 | 0.164 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 21.06 | 7.17 | 14.97 | 0.84 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 16.90 | 13.01 | 15.81 | 0.857 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 20.30 | 14.16 | 15.89 | 0.443 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 17.07 | 14.59 | 15.72 | 0.64 |
|  |  | 广州科方试剂 | 43 | 16.27 | 12.68 | 15.39 | 0.281 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 15.39 | 13.10 | 14.18 | 0.122 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 16.50 | 14.47 | 15.44 | 0.407 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 18.66 | 13.00 | 15.93 | 1.447 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1450 | 275.02 | 1.54 | 5.37 | 0.214 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 27 | 5.60 | 5.00 | 5.39 | 0.092 |
|  |  | 中生北控试剂 | 13 | 6.52 | 5.25 | 5.45 | 0.106 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 5.75 | 5.00 | 5.28 | 0.125 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 5.70 | 5.40 | 5.59 | 0.082 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 5.92 | 5.06 | 5.33 | 0.138 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 518 | 152.10 | 3.45 | 5.47 | 0.189 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 20.99 | 4.83 | 5.36 | 0.25 |
|  |  | 上海科华试剂 | 66 | 5.98 | 1.54 | 5.25 | 0.111 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 36 | 5.71 | 3.88 | 5.2 | 0.157 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 5.77 | 4.90 | 5.31 | 0.082 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 5.66 | 4.91 | 5.32 | 0.139 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 83 | 5.83 | 4.92 | 5.25 | 0.078 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 6.15 | 4.68 | 5.28 | 0.14 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 7.23 | 2.85 | 5.53 | 0.206 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 5.55 | 4.94 | 5.3 | 0.227 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 8.30 | 4.50 | 5.27 | 0.139 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 6.12 | 4.95 | 5.32 | 0.179 |
|  |  | 广州科方试剂 | 43 | 5.60 | 4.60 | 5.22 | 0.158 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 5.20 | 4.80 | 5.07 | 0.126 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 6.40 | 4.60 | 5.15 | 0.221 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 6.20 | 4.80 | 5.34 | 0.259 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1450 | 272.66 | 1.77 | 5.37 | 0.216 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 27 | 5.60 | 5.11 | 5.38 | 0.11 |
|  |  | 中生北控试剂 | 13 | 6.45 | 5.26 | 5.48 | 0.171 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 5.72 | 5.00 | 5.29 | 0.108 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 5.70 | 5.40 | 5.52 | 0.09 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 5.68 | 5.16 | 5.32 | 0.137 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 518 | 155.00 | 4.20 | 5.49 | 0.174 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 7.42 | 4.86 | 5.34 | 0.242 |
|  |  | 上海科华试剂 | 66 | 5.89 | 4.00 | 5.21 | 0.162 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 36 | 5.72 | 3.94 | 5.21 | 0.117 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 5.80 | 4.10 | 5.3 | 0.098 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 5.68 | 4.98 | 5.31 | 0.073 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 83 | 5.96 | 4.85 | 5.25 | 0.066 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 5.97 | 4.61 | 5.27 | 0.119 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 6.97 | 2.93 | 5.48 | 0.148 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 5.60 | 5.00 | 5.35 | 0.172 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 8.30 | 4.51 | 5.32 | 0.13 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 5.85 | 4.90 | 5.31 | 0.149 |
|  |  | 广州科方试剂 | 43 | 5.65 | 4.65 | 5.22 | 0.097 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 5.47 | 4.82 | 5.13 | 0.11 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 6.20 | 4.35 | 5.02 | 0.182 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 6.03 | 4.58 | 5.42 | 0.415 |
| 尿酸 | 20250206 | 缺省组 | 1437 | 1146 | 6 | 590 | 17.014 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 622 | 574 | 599 | 9.833 |
|  |  | 中生北控试剂 | 13 | 624 | 561 | 611 | 11.847 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 627 | 551 | 570 | 11.517 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 612 | 575 | 591 | 7.593 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 646 | 562 | 597 | 11.412 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 509 | 696 | 6 | 586 | 19.618 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 625 | 325 | 592 | 19.409 |
|  |  | 上海科华试剂 | 66 | 611 | 521 | 587 | 7.98 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 626 | 538 | 585 | 14.223 |
|  |  | 美康生物试剂 | 100 | 667 | 6 | 599 | 9.243 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 620 | 539 | 584 | 9.754 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 84 | 613 | 529 | 587 | 6.752 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 657 | 572 | 597 | 7.793 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 780 | 526 | 594 | 13.275 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 615 | 550 | 592 | 7.813 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 664 | 518 | 591 | 13.701 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 621 | 552 | 580 | 23.248 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 664 | 558 | 598 | 16.146 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 636 | 580 | 593 | 3.325 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 608 | 547 | 588 | 4.197 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 677 | 455 | 566 | 51.446 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1437 | 512 | 16 | 264 | 9.316 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 276 | 257 | 268 | 4.539 |
|  |  | 中生北控试剂 | 13 | 279 | 251 | 271 | 8.962 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 281 | 250 | 259 | 4.867 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 279 | 262 | 272 | 2.303 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 296 | 256 | 268 | 6.587 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 509 | 376 | 225 | 263 | 9.161 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 512 | 244 | 268 | 10.791 |
|  |  | 上海科华试剂 | 66 | 289 | 239 | 271 | 4.782 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 270 | 234 | 255 | 5.807 |
|  |  | 美康生物试剂 | 100 | 340 | 253 | 275 | 9.093 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 280 | 248 | 262 | 4.185 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 84 | 279 | 228 | 262 | 3.317 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 273 | 234 | 266 | 5.429 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 342 | 220 | 263 | 6.506 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 285 | 255 | 271 | 5.377 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 306 | 231 | 265 | 7.608 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 296 | 252 | 264 | 9.905 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 286 | 244 | 258 | 5.724 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 285 | 251 | 273 | 2.536 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 276 | 255 | 262 | 4.643 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 280 | 222 | 241 | 12.792 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1437 | 1166 | 6 | 590 | 16.082 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 624 | 573 | 599 | 8.814 |
|  |  | 中生北控试剂 | 13 | 624 | 564 | 610 | 15.779 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 622 | 557 | 571 | 10.868 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 622 | 574 | 593 | 6.799 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 648 | 574 | 597 | 12.205 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 509 | 701 | 62 | 586 | 19.624 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 625 | 324 | 594 | 15.814 |
|  |  | 上海科华试剂 | 66 | 613 | 519 | 584 | 7.451 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 632 | 534 | 583 | 14.115 |
|  |  | 美康生物试剂 | 100 | 659 | 6 | 598 | 8.496 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 634 | 546 | 585 | 16.386 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 84 | 616 | 523 | 588 | 6.052 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 641 | 566 | 597 | 7.208 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 775 | 547 | 594 | 11.308 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 615 | 555 | 590 | 10.984 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 677 | 511 | 590 | 15.136 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 639 | 551 | 583 | 25.167 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 643 | 566 | 596 | 8.787 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 638 | 551 | 591 | 1.379 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 605 | 552 | 585 | 5.707 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 662 | 512 | 568 | 39.842 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1437 | 2601 | 25 | 265 | 9.181 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 275 | 248 | 267 | 4.303 |
|  |  | 中生北控试剂 | 13 | 281 | 252 | 271 | 9.46 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 285 | 249 | 259 | 4.489 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 278 | 265 | 272 | 3.854 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 292 | 257 | 268 | 6.046 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 509 | 308 | 25 | 264 | 8.803 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 518 | 253 | 267 | 8 |
|  |  | 上海科华试剂 | 66 | 300 | 244 | 272 | 4.65 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 272 | 228 | 256 | 4.979 |
|  |  | 美康生物试剂 | 100 | 302 | 255 | 276 | 9.164 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 280 | 247 | 261 | 5.796 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 84 | 277 | 234 | 262 | 3.28 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 275 | 232 | 265 | 5.14 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 2601 | 223 | 260 | 6.592 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 284 | 257 | 269 | 4.485 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 291 | 232 | 266 | 7.377 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 311 | 252 | 263 | 8.494 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 282 | 243 | 257 | 6.899 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 294 | 263 | 272 | 1.408 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 269 | 250 | 262 | 3.731 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 272 | 203 | 240 | 12.278 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1437 | 551 | 5 | 266 | 9.194 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 276 | 254 | 267 | 4.716 |
|  |  | 中生北控试剂 | 13 | 279 | 253 | 271 | 6.687 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 277 | 138 | 259 | 4.792 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 278 | 265 | 271 | 2.834 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 291 | 258 | 268 | 6.258 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 509 | 324 | 24 | 265 | 9.022 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 326 | 251 | 268 | 9.036 |
|  |  | 上海科华试剂 | 66 | 293 | 248 | 272 | 4.768 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 275 | 232 | 256 | 6.061 |
|  |  | 美康生物试剂 | 100 | 302 | 249 | 276 | 8.545 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 278 | 248 | 263 | 6.57 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 84 | 279 | 236 | 263 | 1.816 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 281 | 226 | 267 | 6.039 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 321 | 214 | 262 | 7.621 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 12 | 288 | 26 | 269 | 8.587 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 288 | 218 | 266 | 7.174 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 291 | 251 | 265 | 11.815 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 272 | 242 | 259 | 4.881 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 283 | 258 | 275 | 1.557 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 267 | 245 | 260 | 6.132 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 283 | 214 | 246 | 9.397 |
| 肌酐 | 20250206 | 缺省组 | 1463 | 731 | 120 | 513 | 18.823 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 531 | 491 | 515 | 11.429 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 565 | 487 | 531 | 28.459 |
|  |  | 罗氏试剂 | 28 | 540 | 509 | 523 | 6.956 |
|  |  | 西门子试剂 | 8 | 550 | 498 | 512 | 10.393 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 550 | 462 | 522 | 13.186 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 522 | 731 | 260 | 509 | 18.4 |
|  |  | 利德曼试剂 | 23 | 555 | 120 | 506 | 14.612 |
|  |  | 上海科华试剂 | 71 | 566 | 447 | 519 | 8.072 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 548 | 477 | 516 | 12.71 |
|  |  | 美康生物试剂 | 104 | 585 | 444 | 501 | 10.841 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 560 | 520 | 531 | 9.16 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 83 | 582 | 468 | 514 | 9.249 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 548 | 466 | 518 | 13.821 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 676 | 415 | 508 | 13.971 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 544 | 490 | 514 | 16.787 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 91 | 578 | 478 | 532 | 11.414 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 560 | 488 | 523 | 24.317 |
|  |  | 广州科方试剂 | 44 | 561 | 486 | 517 | 11.321 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 484 | 457 | 463 | 3.803 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 525 | 483 | 507 | 5.132 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 697 | 380 | 514 | 59.273 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1463 | 1445 | 106 | 155 | 7.486 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 182 | 152 | 162 | 4.858 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 172 | 150 | 163 | 8.279 |
|  |  | 罗氏试剂 | 28 | 172 | 161 | 166 | 2.557 |
|  |  | 西门子试剂 | 8 | 164 | 154 | 159 | 1.901 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 172 | 147 | 162 | 5.266 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 522 | 201 | 126 | 152 | 6.009 |
|  |  | 利德曼试剂 | 23 | 376 | 142 | 154 | 6.292 |
|  |  | 上海科华试剂 | 71 | 183 | 140 | 156 | 3.483 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 179 | 139 | 158 | 5.447 |
|  |  | 美康生物试剂 | 104 | 176 | 138 | 152 | 4.063 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 169 | 152 | 165 | 3.047 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 83 | 1445 | 135 | 158 | 1.782 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 172 | 146 | 162 | 3.417 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 202 | 122 | 152 | 3.077 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 166 | 148 | 157 | 4.871 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 91 | 216 | 136 | 161 | 4.572 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 175 | 138 | 162 | 6.753 |
|  |  | 广州科方试剂 | 44 | 161 | 140 | 151 | 3.17 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 145 | 134 | 140 | 1.662 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 166 | 146 | 153 | 1.826 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 186 | 106 | 146 | 20.571 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1463 | 727 | 113 | 513 | 18.485 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 534 | 491 | 515 | 12.668 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 580 | 480 | 530 | 24.395 |
|  |  | 罗氏试剂 | 28 | 536 | 506 | 525 | 6.836 |
|  |  | 西门子试剂 | 8 | 556 | 499 | 513 | 8.491 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 547 | 462 | 524 | 13.559 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 522 | 727 | 376 | 508 | 18.056 |
|  |  | 利德曼试剂 | 23 | 557 | 119 | 505 | 10.699 |
|  |  | 上海科华试剂 | 71 | 570 | 458 | 513 | 9.047 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 560 | 477 | 516 | 12.527 |
|  |  | 美康生物试剂 | 104 | 583 | 441 | 501 | 10.049 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 563 | 516 | 534 | 13.304 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 83 | 570 | 467 | 516 | 6.68 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 547 | 467 | 517 | 13.774 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 671 | 418 | 507 | 11.728 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 548 | 489 | 513 | 11.429 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 91 | 579 | 113 | 533 | 14.943 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 570 | 486 | 527 | 27.177 |
|  |  | 广州科方试剂 | 44 | 565 | 480 | 517 | 8.51 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 487 | 443 | 456 | 1.808 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 526 | 491 | 506 | 3.489 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 678 | 388 | 506 | 72.727 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1463 | 1156 | 106 | 155 | 6.978 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 184 | 149 | 162 | 5.632 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 171 | 149 | 164 | 7.439 |
|  |  | 罗氏试剂 | 28 | 172 | 161 | 165 | 2.566 |
|  |  | 西门子试剂 | 8 | 168 | 155 | 159 | 2.633 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 173 | 146 | 161 | 4.901 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 522 | 258 | 124 | 153 | 4.968 |
|  |  | 利德曼试剂 | 23 | 373 | 141 | 155 | 6.303 |
|  |  | 上海科华试剂 | 71 | 187 | 142 | 157 | 3.451 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 180 | 138 | 158 | 4.86 |
|  |  | 美康生物试剂 | 104 | 178 | 138 | 152 | 3.925 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 170 | 150 | 164 | 4.199 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 83 | 179 | 145 | 158 | 3.108 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 171 | 143 | 160 | 3.545 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 200 | 123 | 152 | 5.812 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 165 | 148 | 157 | 5.811 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 91 | 322 | 134 | 161 | 4.572 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 174 | 148 | 160 | 7.664 |
|  |  | 广州科方试剂 | 44 | 164 | 140 | 151 | 2.797 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 153 | 137 | 142 | 1.703 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 165 | 147 | 153 | 3.498 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 174 | 106 | 144 | 15.618 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1463 | 500 | 65 | 155 | 7.21 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 181 | 149 | 161 | 4.013 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 171 | 146 | 163 | 7.513 |
|  |  | 罗氏试剂 | 28 | 171 | 160 | 166 | 1.78 |
|  |  | 西门子试剂 | 8 | 166 | 153 | 158 | 0.833 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 34 | 174 | 65 | 161 | 4.814 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 522 | 261 | 120 | 153 | 5.709 |
|  |  | 利德曼试剂 | 23 | 178 | 118 | 152 | 7.572 |
|  |  | 上海科华试剂 | 71 | 187 | 142 | 157 | 3.218 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 181 | 139 | 158 | 4.943 |
|  |  | 美康生物试剂 | 104 | 180 | 140 | 152 | 4.092 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 170 | 150 | 164 | 4.362 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 83 | 174 | 146 | 159 | 1.826 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 22 | 169 | 144 | 162 | 4.671 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 197 | 136 | 153 | 4.511 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 13 | 165 | 147 | 156 | 5.634 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 91 | 184 | 139 | 161 | 3.526 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 171 | 150 | 162 | 6.093 |
|  |  | 广州科方试剂 | 44 | 160 | 141 | 151 | 3.341 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 147 | 131 | 141 | 1.722 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 164 | 141 | 152 | 5.131 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 177 | 108 | 144 | 17.413 |
| 总蛋白 | 20250206 | 缺省组 | 1449 | 77.1 | 4.9 | 42.2 | 1.104 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 43.6 | 40.5 | 42.3 | 0.59 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 74.0 | 41.0 | 42.1 | 0.505 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 43.6 | 40.5 | 41.9 | 0.614 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 44.2 | 41.4 | 42.8 | 0.384 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 36 | 44.7 | 41.0 | 42.8 | 0.82 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 517 | 53.1 | 20.2 | 42.5 | 0.798 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 59.1 | 41.6 | 43 | 1.202 |
|  |  | 上海科华试剂 | 65 | 44.0 | 35.6 | 42.4 | 0.78 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 46.6 | 39.6 | 42.9 | 1.097 |
|  |  | 美康生物试剂 | 99 | 45.5 | 26.6 | 42.8 | 0.592 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 42.6 | 39.9 | 41.5 | 0.436 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 44.4 | 33.0 | 43.1 | 0.329 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 43.3 | 37.8 | 42.1 | 1.034 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 38 | 52.2 | 39.3 | 41.6 | 0.974 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 49.2 | 40.6 | 42 | 0.737 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 95 | 47.6 | 36.2 | 39.1 | 0.959 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 43.6 | 38.1 | 41.3 | 1.305 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 47.7 | 37.7 | 39.8 | 0.589 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 42.8 | 37.8 | 39.8 | 0.683 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 42.1 | 38.1 | 39.4 | 1.179 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 49.3 | 35.5 | 41.1 | 1.619 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1449 | 5922.0 | 38.4 | 60.8 | 1.681 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 64.5 | 59.1 | 61 | 1.017 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 78.3 | 59.3 | 61.9 | 0.662 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 62.4 | 57.9 | 59.6 | 1.106 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 64.0 | 60.1 | 61.6 | 0.461 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 36 | 65.7 | 57.9 | 62.8 | 1.289 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 517 | 78.1 | 40.4 | 60.7 | 1.11 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 64.5 | 46.2 | 61.3 | 1.299 |
|  |  | 上海科华试剂 | 65 | 63.5 | 50.0 | 61.3 | 1.106 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 67.6 | 56.5 | 60.9 | 1.323 |
|  |  | 美康生物试剂 | 99 | 81.3 | 38.4 | 62.1 | 0.819 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 62.7 | 59.2 | 61.2 | 0.954 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 64.9 | 50.0 | 62.1 | 0.663 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 64.3 | 55.9 | 62 | 1.774 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 38 | 5922.0 | 57.7 | 59.8 | 1.131 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 63.4 | 58.8 | 61.4 | 1.493 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 95 | 67.6 | 53.9 | 57.9 | 1.192 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 63.4 | 50.3 | 61.1 | 1.799 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 65.6 | 56.5 | 59.5 | 0.961 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 60.4 | 55.2 | 58.9 | 0.222 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 60.4 | 56.1 | 58 | 1.774 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 71.3 | 53.3 | 59.2 | 2.637 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1449 | 642.1 | 26.7 | 42.1 | 1.221 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 44.0 | 40.2 | 42.3 | 0.764 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 72.7 | 40.7 | 42.3 | 0.622 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 44.2 | 40.6 | 42 | 0.603 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 44.2 | 41.4 | 42.8 | 0.697 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 36 | 44.2 | 40.5 | 42.7 | 0.916 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 517 | 642.1 | 28.1 | 42.3 | 0.796 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 57.8 | 41.0 | 42.8 | 1.296 |
|  |  | 上海科华试剂 | 65 | 46.0 | 36.9 | 42.1 | 0.497 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 46.6 | 38.2 | 42.7 | 1.299 |
|  |  | 美康生物试剂 | 99 | 46.3 | 26.7 | 42.9 | 0.664 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 42.6 | 39.8 | 41.5 | 0.579 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 44.9 | 33.8 | 43.2 | 0.477 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 43.6 | 37.5 | 41.9 | 1.167 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 38 | 51.9 | 38.5 | 41.7 | 0.774 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 44.0 | 41.0 | 42.2 | 0.693 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 95 | 46.6 | 36.1 | 39.4 | 0.669 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 43.1 | 37.8 | 41.5 | 1.033 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 48.3 | 38.2 | 39.8 | 0.585 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 41.4 | 37.4 | 39 | 0.179 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 43.0 | 38.0 | 39.4 | 0.997 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 59.0 | 37.9 | 41.1 | 1.812 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1449 | 95.3 | 25.0 | 60.9 | 1.655 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 63.8 | 58.6 | 61 | 1.025 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 76.8 | 60.9 | 61.6 | 0.615 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 62.8 | 58.5 | 60.1 | 0.746 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 63.2 | 60.7 | 61.9 | 0.624 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 36 | 65.1 | 59.4 | 62.9 | 1.085 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 517 | 69.6 | 40.5 | 60.8 | 1.096 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 67.4 | 47.2 | 61.6 | 1.152 |
|  |  | 上海科华试剂 | 65 | 91.6 | 55.0 | 61.7 | 1.118 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 65.6 | 55.7 | 61 | 1.411 |
|  |  | 美康生物试剂 | 99 | 66.3 | 39.1 | 62.2 | 0.908 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 62.9 | 59.1 | 61.5 | 0.933 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 64.9 | 51.1 | 62.2 | 0.568 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 64.2 | 54.7 | 62.2 | 1.562 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 38 | 74.5 | 56.2 | 60.2 | 1.055 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 62.0 | 60.0 | 60.7 | 0.618 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 95 | 64.9 | 53.5 | 58.1 | 1.008 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 64.2 | 56.4 | 61.5 | 1.827 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 65.3 | 56.4 | 59.7 | 1.151 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 63.7 | 56.8 | 59 | 1.11 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 61.5 | 55.3 | 57.9 | 1.195 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 64.6 | 25.0 | 58.7 | 2.335 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1449 | 156.2 | 37.0 | 61 | 1.682 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 26 | 64.1 | 58.9 | 61.2 | 0.903 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 77.6 | 60.2 | 61.8 | 1.34 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 90.9 | 57.2 | 59.8 | 0.914 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 62.9 | 60.1 | 61.7 | 0.349 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 36 | 65.9 | 59.9 | 63.1 | 1.288 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 517 | 70.5 | 40.5 | 61 | 1.222 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 65.2 | 59.5 | 61.5 | 1.453 |
|  |  | 上海科华试剂 | 65 | 66.2 | 54.0 | 61.8 | 1.179 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 69.0 | 55.2 | 61.1 | 1.049 |
|  |  | 美康生物试剂 | 99 | 65.6 | 38.8 | 62.1 | 0.928 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 63.6 | 59.2 | 61.6 | 1.052 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 67.2 | 48.7 | 62.4 | 0.776 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 64.1 | 55.1 | 62.5 | 1.439 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 38 | 71.4 | 57.0 | 60.2 | 1.081 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 63.0 | 58.6 | 61.1 | 1.346 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 95 | 64.7 | 51.4 | 58.4 | 1.357 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 63.6 | 56.7 | 61.4 | 1.598 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 65.4 | 56.2 | 59.4 | 0.999 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 66.4 | 57.1 | 59.7 | 1.205 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 60.1 | 52.4 | 57.1 | 1.223 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 68.5 | 37.0 | 59.5 | 2.796 |
| 白蛋白 | 20250206 | 缺省组 | 1446 | 46.0 | 14.9 | 27.2 | 0.794 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 25 | 26.9 | 25.3 | 25.9 | 0.359 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 38.0 | 25.3 | 26.9 | 0.519 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 30.0 | 26.8 | 28.4 | 0.491 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 28.0 | 25.3 | 26.2 | 0.446 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 37 | 28.8 | 25.6 | 26.6 | 0.477 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 517 | 42.3 | 14.9 | 27.3 | 0.508 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 41.1 | 25.9 | 26.9 | 0.804 |
|  |  | 上海科华试剂 | 65 | 28.9 | 25.2 | 27.3 | 0.64 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 32.9 | 25.3 | 27.2 | 0.572 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 43.5 | 24.6 | 26.2 | 0.601 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 28.4 | 25.6 | 27.4 | 0.565 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 30.9 | 24.5 | 26.6 | 0.448 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 29.0 | 25.7 | 26.8 | 0.84 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 38 | 32.8 | 26.2 | 27.4 | 0.754 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 28.4 | 24.1 | 27.2 | 1.163 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 32.6 | 24.1 | 27.5 | 0.455 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 28.1 | 26.5 | 27.4 | 0.518 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 29.5 | 21.2 | 27.7 | 0.6 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 31.3 | 26.7 | 29 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 28.7 | 24.2 | 27.5 | 0.598 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 30.5 | 26.0 | 27.4 | 0.517 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1446 | 3975.0 | 5.7 | 39.4 | 1.097 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 25 | 39.4 | 37.0 | 38 | 0.704 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 40.0 | 37.0 | 39.2 | 0.6 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 43.4 | 39.4 | 41.2 | 0.702 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 40.4 | 37.4 | 38.7 | 0.499 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 37 | 41.0 | 37.4 | 39.3 | 0.506 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 517 | 60.5 | 5.7 | 39.8 | 0.972 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 44.4 | 30.7 | 38.8 | 1.434 |
|  |  | 上海科华试剂 | 65 | 42.5 | 35.8 | 39.7 | 0.659 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 46.6 | 36.6 | 38.5 | 0.667 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 62.3 | 37.0 | 38.6 | 0.852 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 41.2 | 38.7 | 39.8 | 0.625 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 41.5 | 36.2 | 38.5 | 0.578 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 40.9 | 37.1 | 39.3 | 0.553 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 38 | 52.2 | 37.1 | 38.8 | 0.819 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 41.0 | 36.6 | 39 | 1.499 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 45.0 | 33.4 | 39.6 | 0.666 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 41.1 | 33.0 | 39.5 | 0.988 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 43.0 | 35.2 | 40 | 0.765 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 41.1 | 37.2 | 40 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 42.1 | 35.9 | 39.5 | 0.771 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 42.4 | 37.3 | 39.5 | 1.904 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1446 | 88.1 | 2.6 | 27.1 | 0.78 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 25 | 27.1 | 24.9 | 25.8 | 0.465 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 46.8 | 25.5 | 26.8 | 0.663 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 29.4 | 27.2 | 28.4 | 0.425 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 28.0 | 25.2 | 26.3 | 0.638 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 37 | 27.8 | 25.7 | 26.7 | 0.538 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 517 | 88.1 | 2.6 | 27.3 | 0.6 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 40.8 | 25.9 | 26.9 | 0.716 |
|  |  | 上海科华试剂 | 65 | 30.2 | 25.2 | 27.2 | 0.504 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 32.8 | 25.0 | 27.2 | 0.422 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 43.0 | 24.6 | 26.3 | 0.584 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 28.2 | 25.5 | 27.3 | 0.506 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 30.2 | 24.8 | 26.8 | 0.315 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 28.3 | 26.1 | 26.9 | 0.489 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 38 | 32.3 | 23.0 | 27.3 | 0.55 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 29.0 | 25.6 | 27.4 | 0.887 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 32.4 | 23.2 | 27.5 | 0.463 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 28.0 | 26.0 | 27.3 | 0.519 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 29.5 | 21.4 | 27.6 | 0.567 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 30.0 | 26.1 | 28.9 | 0.45 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 29.1 | 25.2 | 27.4 | 0.586 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 30.8 | 26.0 | 27.6 | 1.252 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1446 | 62.0 | 5.8 | 39.5 | 0.974 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 25 | 39.2 | 36.7 | 38 | 0.803 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 43.3 | 36.9 | 39.4 | 0.823 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 43.3 | 39.8 | 41.2 | 0.591 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 41.0 | 36.8 | 38.9 | 0.8 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 37 | 40.5 | 37.1 | 39.1 | 0.352 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 517 | 60.9 | 5.8 | 39.8 | 0.907 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 44.7 | 30.7 | 38.9 | 0.968 |
|  |  | 上海科华试剂 | 65 | 41.9 | 35.9 | 39.6 | 0.807 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 45.4 | 36.5 | 38.9 | 1.138 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 62.0 | 36.5 | 38.6 | 0.749 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 40.6 | 36.7 | 39.7 | 0.565 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 44.0 | 36.3 | 39.1 | 0.349 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 40.8 | 36.7 | 39.2 | 0.852 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 38 | 50.8 | 37.2 | 39 | 0.853 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 41.3 | 36.4 | 38.9 | 1.86 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 46.0 | 33.3 | 39.7 | 0.647 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 41.1 | 36.0 | 39.6 | 1.027 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 42.6 | 36.4 | 39.7 | 0.738 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 43.2 | 38.1 | 40 | 0.09 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 42.3 | 34.6 | 39.5 | 0.807 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 42.9 | 36.1 | 39.1 | 1.536 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1446 | 62.7 | 5.9 | 39.5 | 0.98 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 25 | 39.3 | 36.8 | 37.9 | 0.764 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 40.1 | 37.1 | 39.2 | 1.011 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 43.0 | 39.7 | 41.4 | 0.631 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 40.4 | 36.8 | 38.6 | 0.471 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 37 | 42.6 | 37.3 | 39.2 | 0.687 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 517 | 60.9 | 5.9 | 39.8 | 0.924 |
|  |  | 利德曼试剂 | 19 | 44.8 | 37.0 | 39.5 | 1.361 |
|  |  | 上海科华试剂 | 65 | 42.1 | 36.2 | 39.9 | 0.663 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 34 | 47.5 | 36.8 | 38.8 | 0.965 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 62.7 | 36.5 | 38.6 | 0.815 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 41.2 | 39.0 | 39.7 | 0.455 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 44.0 | 35.7 | 39.2 | 0.442 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 40.6 | 36.0 | 39.3 | 0.656 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 38 | 62.4 | 37.9 | 39 | 0.709 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 41.6 | 36.4 | 38.6 | 1.534 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 93 | 44.9 | 32.8 | 39.6 | 0.609 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 41.0 | 37.0 | 39.7 | 0.888 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 42.8 | 34.6 | 39.9 | 0.586 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 41.3 | 37.6 | 40 | 0.09 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 41.3 | 33.3 | 39.3 | 0.615 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 43.2 | 36.0 | 39.4 | 1.946 |
| 总胆固醇 | 20250206 | 缺省组 | 1414 | 21.30 | 0.95 | 2.59 | 0.099 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 2.69 | 2.24 | 2.61 | 0.026 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 2.91 | 2.29 | 2.62 | 0.038 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 2.73 | 2.40 | 2.57 | 0.06 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 2.72 | 2.40 | 2.56 | 0.051 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 2.67 | 2.43 | 2.53 | 0.069 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 501 | 3.49 | 1.65 | 2.53 | 0.073 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 4.19 | 2.44 | 2.6 | 0.123 |
|  |  | 上海科华试剂 | 62 | 2.79 | 0.95 | 2.62 | 0.06 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 29 | 3.02 | 2.45 | 2.65 | 0.072 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 2.85 | 2.46 | 2.65 | 0.062 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 2.59 | 2.45 | 2.55 | 0.033 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 2.90 | 2.39 | 2.65 | 0.046 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 3.40 | 2.50 | 2.63 | 0.108 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 37 | 3.34 | 2.42 | 2.67 | 0.128 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 2.67 | 2.44 | 2.57 | 0.088 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 90 | 3.57 | 2.30 | 2.59 | 0.075 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 2.70 | 2.40 | 2.58 | 0.08 |
|  |  | 广州科方试剂 | 41 | 3.34 | 2.54 | 2.73 | 0.067 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 2.96 | 2.64 | 2.77 | 0.03 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 18 | 2.86 | 2.35 | 2.63 | 0.134 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 3.03 | 2.34 | 2.72 | 0.249 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1414 | 60.06 | 1.82 | 6 | 0.235 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 60.06 | 5.43 | 6.1 | 0.112 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 7.06 | 5.67 | 6.08 | 0.137 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 6.14 | 5.68 | 5.9 | 0.085 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 6.15 | 5.70 | 6.01 | 0.083 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 6.65 | 5.86 | 6.05 | 0.133 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 501 | 57.30 | 5.07 | 5.84 | 0.166 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 7.36 | 5.74 | 6.01 | 0.139 |
|  |  | 上海科华试剂 | 62 | 6.60 | 1.82 | 6.06 | 0.115 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 29 | 7.22 | 5.30 | 6.03 | 0.128 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 8.28 | 5.55 | 6.17 | 0.11 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 6.08 | 5.64 | 5.92 | 0.108 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 6.90 | 5.27 | 6.26 | 0.075 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 7.13 | 5.81 | 6.05 | 0.104 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 37 | 8.56 | 5.68 | 6.27 | 0.238 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 6.12 | 5.56 | 5.92 | 0.137 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 90 | 7.30 | 5.60 | 6 | 0.153 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 6.37 | 5.50 | 6 | 0.277 |
|  |  | 广州科方试剂 | 41 | 7.24 | 5.74 | 6.21 | 0.163 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 6.77 | 6.12 | 6.54 | 0.017 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 18 | 6.71 | 5.73 | 6.12 | 0.157 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 7.14 | 5.42 | 6.33 | 0.559 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1414 | 5.83 | 0.99 | 2.59 | 0.097 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 2.65 | 2.22 | 2.59 | 0.039 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 2.90 | 2.08 | 2.63 | 0.052 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 2.73 | 2.46 | 2.56 | 0.047 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 2.67 | 2.42 | 2.54 | 0.075 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 2.66 | 2.41 | 2.52 | 0.062 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 501 | 3.27 | 2.00 | 2.53 | 0.063 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 4.27 | 2.44 | 2.6 | 0.103 |
|  |  | 上海科华试剂 | 62 | 2.89 | 0.99 | 2.62 | 0.063 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 29 | 3.00 | 2.48 | 2.64 | 0.073 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 2.96 | 2.46 | 2.64 | 0.075 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 2.62 | 2.49 | 2.56 | 0.038 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 2.97 | 2.40 | 2.69 | 0.035 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 3.36 | 2.45 | 2.59 | 0.086 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 37 | 3.38 | 1.99 | 2.68 | 0.09 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 2.66 | 2.48 | 2.57 | 0.076 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 90 | 3.10 | 2.28 | 2.59 | 0.059 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 2.70 | 2.40 | 2.61 | 0.075 |
|  |  | 广州科方试剂 | 41 | 3.34 | 2.53 | 2.69 | 0.052 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 2.68 | 2.42 | 2.59 | 0.019 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 18 | 2.86 | 2.06 | 2.62 | 0.081 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 5.83 | 2.29 | 2.73 | 0.286 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1414 | 38.90 | 1.86 | 6.01 | 0.235 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 6.23 | 5.40 | 6.1 | 0.087 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 6.99 | 5.68 | 6.11 | 0.16 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 6.17 | 5.74 | 5.93 | 0.094 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 6.30 | 5.60 | 5.95 | 0.105 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 6.58 | 5.83 | 6.05 | 0.127 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 501 | 7.24 | 2.59 | 5.85 | 0.144 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 7.35 | 5.74 | 6.03 | 0.166 |
|  |  | 上海科华试剂 | 62 | 6.49 | 1.86 | 6.1 | 0.117 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 29 | 6.96 | 5.51 | 6.07 | 0.16 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 6.70 | 5.56 | 6.2 | 0.107 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 6.05 | 5.75 | 5.9 | 0.1 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 6.90 | 5.60 | 6.31 | 0.09 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 7.29 | 5.80 | 6.05 | 0.195 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 37 | 7.65 | 5.74 | 6.2 | 0.19 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 6.14 | 5.48 | 5.92 | 0.072 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 90 | 7.20 | 5.15 | 6.04 | 0.179 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 6.40 | 5.62 | 6.05 | 0.201 |
|  |  | 广州科方试剂 | 41 | 7.20 | 5.87 | 6.19 | 0.157 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 7.14 | 6.31 | 6.61 | 0.02 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 18 | 6.71 | 5.69 | 6.06 | 0.195 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 7.25 | 5.42 | 6.24 | 0.557 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1414 | 23.60 | 1.17 | 6.01 | 0.242 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 6.22 | 5.40 | 6.09 | 0.087 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 7.05 | 5.66 | 6.07 | 0.106 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 6.13 | 5.70 | 5.92 | 0.105 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 6.21 | 5.64 | 5.97 | 0.095 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 6.69 | 5.85 | 6.07 | 0.116 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 501 | 7.27 | 1.17 | 5.85 | 0.167 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 6.57 | 4.27 | 5.97 | 0.142 |
|  |  | 上海科华试剂 | 62 | 6.56 | 1.80 | 6.11 | 0.093 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 29 | 7.31 | 5.67 | 6.05 | 0.168 |
|  |  | 美康生物试剂 | 102 | 6.62 | 5.64 | 6.2 | 0.093 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 6.13 | 5.58 | 5.91 | 0.129 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 6.80 | 3.39 | 6.33 | 0.098 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 7.12 | 5.76 | 6.07 | 0.112 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 37 | 7.25 | 5.70 | 6.28 | 0.141 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 6.11 | 5.72 | 5.91 | 0.085 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 90 | 7.30 | 5.32 | 6.05 | 0.182 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 6.34 | 5.64 | 6.06 | 0.172 |
|  |  | 广州科方试剂 | 41 | 6.69 | 5.71 | 6.18 | 0.177 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 6.98 | 6.36 | 6.56 | 0.017 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 18 | 6.70 | 5.62 | 6 | 0.195 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 7.75 | 5.41 | 6.31 | 0.66 |
| 甘油三酯 | 20250206 | 缺省组 | 1416 | 105.00 | 0.66 | 0.97 | 0.043 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 1.05 | 0.87 | 0.92 | 0.032 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 1.00 | 0.92 | 0.96 | 0.03 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 1.06 | 0.92 | 0.99 | 0.028 |
|  |  | 西门子试剂 | 13 | 1.09 | 0.90 | 1.04 | 0.039 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 1.10 | 0.88 | 0.95 | 0.03 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 500 | 2.60 | 0.69 | 0.97 | 0.041 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 1.23 | 0.82 | 0.93 | 0.07 |
|  |  | 上海科华试剂 | 63 | 2.69 | 0.85 | 0.95 | 0.034 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 26 | 1.34 | 0.85 | 0.97 | 0.018 |
|  |  | 美康生物试剂 | 104 | 1.08 | 0.86 | 0.98 | 0.03 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 1.07 | 0.91 | 0.95 | 0.032 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 1.01 | 0.80 | 0.93 | 0.026 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 1.10 | 0.93 | 0.97 | 0.035 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 38 | 1.26 | 0.84 | 1.01 | 0.046 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 11 | 1.01 | 0.90 | 0.98 | 0.019 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 90 | 1.13 | 0.90 | 0.98 | 0.029 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 1.05 | 0.86 | 0.98 | 0.041 |
|  |  | 广州科方试剂 | 41 | 1.09 | 0.74 | 0.98 | 0.043 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 1.10 | 1.00 | 1.04 | 0.017 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 18 | 1.10 | 0.92 | 0.96 | 0.04 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 1.22 | 0.85 | 1.01 | 0.088 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1416 | 11.97 | 0.88 | 1.79 | 0.078 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 1.94 | 1.71 | 1.8 | 0.048 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 1.90 | 1.57 | 1.72 | 0.083 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 1.93 | 1.73 | 1.82 | 0.032 |
|  |  | 西门子试剂 | 13 | 2.08 | 1.85 | 1.96 | 0.033 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 1.99 | 1.77 | 1.85 | 0.04 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 500 | 2.60 | 1.38 | 1.77 | 0.064 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 2.67 | 1.59 | 1.76 | 0.109 |
|  |  | 上海科华试剂 | 63 | 6.13 | 1.64 | 1.81 | 0.049 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 26 | 2.63 | 1.63 | 1.8 | 0.031 |
|  |  | 美康生物试剂 | 104 | 2.37 | 1.67 | 1.87 | 0.057 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 1.90 | 1.62 | 1.78 | 0.03 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 1.89 | 1.57 | 1.78 | 0.033 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 2.00 | 1.70 | 1.82 | 0.089 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 38 | 2.63 | 1.23 | 1.92 | 0.097 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 11 | 1.83 | 1.73 | 1.78 | 0.039 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 90 | 2.08 | 1.60 | 1.72 | 0.045 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 1.90 | 1.10 | 1.77 | 0.096 |
|  |  | 广州科方试剂 | 41 | 2.00 | 1.07 | 1.81 | 0.062 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 1.90 | 1.75 | 1.9 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 18 | 1.86 | 1.63 | 1.78 | 0.061 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 2.08 | 1.60 | 1.77 | 0.118 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1416 | 4.48 | 0.64 | 0.96 | 0.044 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 1.06 | 0.88 | 0.93 | 0.031 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 1.05 | 0.92 | 0.97 | 0.036 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 1.07 | 0.93 | 1 | 0.017 |
|  |  | 西门子试剂 | 13 | 1.09 | 0.98 | 1.05 | 0.037 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 1.05 | 0.88 | 0.94 | 0.018 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 500 | 1.72 | 0.68 | 0.96 | 0.041 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 1.00 | 0.83 | 0.93 | 0.047 |
|  |  | 上海科华试剂 | 63 | 2.72 | 0.84 | 0.94 | 0.033 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 26 | 1.36 | 0.85 | 0.97 | 0.032 |
|  |  | 美康生物试剂 | 104 | 1.10 | 0.87 | 0.98 | 0.031 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 1.00 | 0.88 | 0.95 | 0.034 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 1.06 | 0.79 | 0.94 | 0.026 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 1.10 | 0.93 | 0.95 | 0.018 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 38 | 1.39 | 0.79 | 1.01 | 0.051 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 11 | 1.05 | 0.90 | 0.98 | 0.034 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 90 | 1.15 | 0.64 | 0.95 | 0.042 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 1.06 | 0.85 | 0.98 | 0.059 |
|  |  | 广州科方试剂 | 41 | 1.07 | 0.72 | 0.97 | 0.032 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 1.08 | 0.90 | 1.02 | 0.016 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 18 | 1.03 | 0.90 | 0.97 | 0.041 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 1.22 | 0.85 | 1 | 0.085 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1416 | 6.16 | 0.96 | 1.79 | 0.077 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 2.06 | 1.74 | 1.81 | 0.037 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 1.90 | 1.61 | 1.73 | 0.069 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 1.94 | 1.75 | 1.82 | 0.032 |
|  |  | 西门子试剂 | 13 | 2.08 | 1.88 | 1.95 | 0.05 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 1.99 | 1.77 | 1.85 | 0.039 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 500 | 2.91 | 1.42 | 1.77 | 0.064 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 2.73 | 1.59 | 1.76 | 0.099 |
|  |  | 上海科华试剂 | 63 | 6.16 | 1.62 | 1.82 | 0.036 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 26 | 2.55 | 1.61 | 1.8 | 0.053 |
|  |  | 美康生物试剂 | 104 | 2.98 | 1.58 | 1.86 | 0.057 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 1.93 | 1.65 | 1.78 | 0.055 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 1.97 | 1.53 | 1.79 | 0.032 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 2.00 | 1.66 | 1.81 | 0.063 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 38 | 2.41 | 1.62 | 1.9 | 0.059 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 11 | 1.84 | 1.72 | 1.78 | 0.046 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 90 | 2.08 | 1.50 | 1.72 | 0.047 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 1.92 | 1.50 | 1.78 | 0.094 |
|  |  | 广州科方试剂 | 41 | 1.97 | 1.11 | 1.81 | 0.061 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 2.05 | 1.80 | 1.9 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 18 | 1.87 | 1.61 | 1.74 | 0.05 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 2.10 | 1.60 | 1.78 | 0.124 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1416 | 6.20 | 0.91 | 1.8 | 0.076 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 24 | 1.95 | 1.75 | 1.8 | 0.041 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 1.85 | 1.59 | 1.74 | 0.071 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 1.92 | 1.77 | 1.82 | 0.019 |
|  |  | 西门子试剂 | 13 | 2.04 | 1.90 | 1.95 | 0.036 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 30 | 1.97 | 1.79 | 1.86 | 0.039 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 500 | 2.86 | 1.47 | 1.77 | 0.064 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 1.88 | 1.01 | 1.73 | 0.097 |
|  |  | 上海科华试剂 | 63 | 6.20 | 1.65 | 1.82 | 0.036 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 26 | 2.72 | 1.63 | 1.8 | 0.038 |
|  |  | 美康生物试剂 | 104 | 2.13 | 1.69 | 1.87 | 0.047 |
|  |  | 北京九强试剂 | 20 | 1.95 | 1.64 | 1.78 | 0.04 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 2.02 | 1.53 | 1.81 | 0.018 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 1.98 | 1.66 | 1.83 | 0.059 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 38 | 2.24 | 1.66 | 1.91 | 0.058 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 11 | 1.83 | 1.71 | 1.77 | 0.045 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 90 | 2.15 | 1.60 | 1.74 | 0.05 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 1.95 | 1.50 | 1.79 | 0.08 |
|  |  | 广州科方试剂 | 41 | 1.98 | 1.13 | 1.82 | 0.065 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 19 | 1.98 | 1.80 | 1.88 | 0.018 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 18 | 1.86 | 1.61 | 1.73 | 0.041 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 2.10 | 1.55 | 1.79 | 0.148 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 20250206 | 缺省组 | 1179 | 2.44 | 0.00 | 0.63 | 0.049 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 14 | 0.70 | 0.58 | 0.62 | 0.04 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 0.80 | 0.51 | 0.69 | 0.049 |
|  |  | 罗氏试剂 | 22 | 0.66 | 0.49 | 0.53 | 0.022 |
|  |  | 西门子试剂 | 10 | 0.63 | 0.50 | 0.56 | 0.024 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 0.69 | 0.52 | 0.56 | 0.037 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 419 | 1.00 | 0.00 | 0.63 | 0.031 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 1.24 | 0.60 | 0.66 | 0.047 |
|  |  | 上海科华试剂 | 49 | 0.93 | 0.56 | 0.65 | 0.035 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 21 | 0.91 | 0.60 | 0.73 | 0.034 |
|  |  | 美康生物试剂 | 83 | 0.84 | 0.53 | 0.7 | 0.043 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 0.65 | 0.51 | 0.55 | 0.035 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 0.79 | 0.40 | 0.59 | 0.018 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 18 | 0.87 | 0.49 | 0.59 | 0.041 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 30 | 1.22 | 0.59 | 0.66 | 0.034 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 0.73 | 0.54 | 0.69 | 0.034 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 65 | 0.95 | 0.55 | 0.63 | 0.018 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 13 | 0.71 | 0.50 | 0.62 | 0.077 |
|  |  | 广州科方试剂 | 37 | 0.64 | 0.46 | 0.58 | 0.032 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 18 | 0.68 | 0.60 | 0.63 | 0.015 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 0.76 | 0.54 | 0.68 | 0.042 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 12 | 2.02 | 0.55 | 0.71 | 0.078 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1178 | 19.40 | 0.00 | 2.1 | 0.202 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 14 | 19.40 | 1.86 | 1.92 | 0.042 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 2.54 | 1.37 | 2.2 | 0.246 |
|  |  | 罗氏试剂 | 22 | 2.00 | 1.68 | 1.78 | 0.074 |
|  |  | 西门子试剂 | 10 | 2.04 | 1.84 | 1.96 | 0.025 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 2.00 | 1.51 | 1.76 | 0.134 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 418 | 3.20 | 0.00 | 2.19 | 0.133 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 2.68 | 1.70 | 2.11 | 0.157 |
|  |  | 上海科华试剂 | 49 | 2.85 | 1.84 | 2.23 | 0.171 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 21 | 2.27 | 1.61 | 2 | 0.093 |
|  |  | 美康生物试剂 | 83 | 2.80 | 1.90 | 2.16 | 0.101 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 2.25 | 1.75 | 1.91 | 0.126 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 2.75 | 1.06 | 1.82 | 0.061 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 18 | 2.43 | 1.62 | 1.96 | 0.279 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 30 | 4.30 | 1.65 | 2.04 | 0.199 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 2.34 | 1.78 | 2.1 | 0.101 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 65 | 3.14 | 1.89 | 2.15 | 0.065 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 13 | 2.58 | 1.74 | 2.05 | 0.285 |
|  |  | 广州科方试剂 | 37 | 2.52 | 1.94 | 2.26 | 0.117 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 18 | 1.84 | 1.63 | 1.76 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 2.21 | 1.69 | 2.06 | 0.064 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 12 | 2.55 | 1.65 | 2.2 | 0.295 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1178 | 2.18 | 0.00 | 0.63 | 0.049 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 14 | 0.71 | 0.57 | 0.62 | 0.036 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 0.75 | 0.51 | 0.69 | 0.044 |
|  |  | 罗氏试剂 | 22 | 0.61 | 0.49 | 0.53 | 0.016 |
|  |  | 西门子试剂 | 10 | 0.63 | 0.50 | 0.57 | 0.027 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 0.71 | 0.53 | 0.56 | 0.031 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 418 | 1.07 | 0.00 | 0.63 | 0.03 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 1.23 | 0.60 | 0.67 | 0.049 |
|  |  | 上海科华试剂 | 49 | 0.90 | 0.56 | 0.65 | 0.035 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 21 | 0.92 | 0.61 | 0.73 | 0.034 |
|  |  | 美康生物试剂 | 83 | 0.78 | 0.53 | 0.69 | 0.043 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 0.65 | 0.50 | 0.55 | 0.037 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 0.90 | 0.40 | 0.6 | 0.029 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 18 | 0.88 | 0.53 | 0.59 | 0.05 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 30 | 1.27 | 0.59 | 0.68 | 0.047 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 0.72 | 0.55 | 0.68 | 0.037 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 65 | 0.95 | 0.54 | 0.63 | 0.017 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 13 | 0.70 | 0.50 | 0.63 | 0.075 |
|  |  | 广州科方试剂 | 37 | 0.63 | 0.46 | 0.57 | 0.032 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 18 | 0.61 | 0.54 | 0.57 | 0.013 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 0.75 | 0.55 | 0.71 | 0.031 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 12 | 2.04 | 0.63 | 0.69 | 0.046 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1178 | 4.35 | 0.00 | 2.09 | 0.212 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 14 | 2.09 | 1.85 | 1.91 | 0.046 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 2.51 | 1.38 | 2.22 | 0.23 |
|  |  | 罗氏试剂 | 22 | 2.04 | 1.66 | 1.78 | 0.079 |
|  |  | 西门子试剂 | 10 | 2.04 | 1.81 | 1.95 | 0.043 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 2.01 | 1.55 | 1.76 | 0.132 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 418 | 3.31 | 0.00 | 2.18 | 0.127 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 2.65 | 1.72 | 2.12 | 0.154 |
|  |  | 上海科华试剂 | 49 | 2.95 | 1.84 | 2.26 | 0.182 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 21 | 2.27 | 1.65 | 1.99 | 0.07 |
|  |  | 美康生物试剂 | 83 | 2.45 | 1.90 | 2.17 | 0.107 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 2.25 | 1.75 | 1.91 | 0.116 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 2.65 | 1.11 | 1.81 | 0.066 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 18 | 2.44 | 1.54 | 1.98 | 0.293 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 30 | 4.35 | 1.71 | 2.04 | 0.219 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 2.27 | 1.77 | 2.08 | 0.119 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 65 | 3.16 | 1.86 | 2.11 | 0.079 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 13 | 2.63 | 1.75 | 2.07 | 0.353 |
|  |  | 广州科方试剂 | 37 | 2.50 | 1.93 | 2.24 | 0.103 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 18 | 1.93 | 1.69 | 1.79 | 0.015 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 2.21 | 1.75 | 2.08 | 0.053 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 12 | 2.63 | 1.58 | 2.18 | 0.246 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1178 | 5.06 | 0.00 | 2.11 | 0.189 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 14 | 2.06 | 1.85 | 1.91 | 0.035 |
|  |  | 中生北控试剂 | 12 | 2.55 | 1.38 | 2.21 | 0.213 |
|  |  | 罗氏试剂 | 22 | 2.04 | 1.67 | 1.76 | 0.069 |
|  |  | 西门子试剂 | 10 | 2.06 | 1.83 | 1.96 | 0.041 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 2.01 | 1.53 | 1.77 | 0.133 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 418 | 3.32 | 0.00 | 2.19 | 0.127 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 2.37 | 1.21 | 2.07 | 0.155 |
|  |  | 上海科华试剂 | 49 | 3.00 | 1.80 | 2.22 | 0.139 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 21 | 2.26 | 1.62 | 1.99 | 0.07 |
|  |  | 美康生物试剂 | 83 | 2.50 | 1.91 | 2.17 | 0.091 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 2.25 | 1.75 | 1.91 | 0.116 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 2.78 | 1.12 | 1.82 | 0.035 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 18 | 2.45 | 1.58 | 1.98 | 0.277 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 30 | 4.08 | 1.73 | 2.04 | 0.225 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 2.41 | 1.85 | 2.08 | 0.125 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 65 | 3.13 | 1.88 | 2.17 | 0.076 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 13 | 2.57 | 1.75 | 2.07 | 0.353 |
|  |  | 广州科方试剂 | 37 | 2.51 | 1.97 | 2.23 | 0.083 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 18 | 1.81 | 1.65 | 1.77 | 0.007 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 16 | 5.06 | 1.75 | 2.07 | 0.044 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 12 | 2.72 | 1.46 | 2.21 | 0.162 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 20250206 | 缺省组 | 1466 | 995 | 33 | 111 | 5.912 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 108 | 100 | 103 | 2.285 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 134 | 106 | 113 | 4.217 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 102 | 94 | 97 | 1.563 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 118 | 109 | 113 | 1.623 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 116 | 97 | 109 | 4.251 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 528 | 221 | 76 | 114 | 3.342 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 113 | 40 | 105 | 4.75 |
|  |  | 上海科华试剂 | 69 | 212 | 93 | 108 | 3.391 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 39 | 119 | 93 | 106 | 4.083 |
|  |  | 美康生物试剂 | 98 | 121 | 94 | 107 | 1.608 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 118 | 96 | 106 | 2.686 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 995 | 92 | 108 | 1.729 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 132 | 101 | 109 | 4.659 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 156 | 90 | 101 | 2.965 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 8 | 114 | 100 | 105 | 5.365 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 242 | 99 | 114 | 4.279 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 125 | 99 | 109 | 5.579 |
|  |  | 广州科方试剂 | 43 | 129 | 96 | 113 | 3.372 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 121 | 110 | 114 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 116 | 98 | 110 | 3.212 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 121 | 81 | 102 | 11.295 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1466 | 157 | 4 | 38 | 1.753 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 39 | 34 | 37 | 0.901 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 49 | 37 | 39 | 1.876 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 36 | 30 | 33 | 1.283 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 43 | 37 | 39 | 0 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 42 | 32 | 38 | 2.17 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 528 | 110 | 24 | 38 | 1.383 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 157 | 31 | 36 | 1.711 |
|  |  | 上海科华试剂 | 69 | 43 | 31 | 36 | 1.424 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 39 | 39 | 31 | 36 | 1.389 |
|  |  | 美康生物试剂 | 98 | 63 | 29 | 37 | 0 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 40 | 33 | 37 | 1.23 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 41 | 31 | 38 | 1.035 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 47 | 34 | 39 | 2.337 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 64 | 31 | 36 | 1.573 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 8 | 39 | 33 | 35 | 2.14 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 55 | 33 | 39 | 1.402 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 41 | 34 | 38 | 2.264 |
|  |  | 广州科方试剂 | 43 | 46 | 33 | 39 | 1.71 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 46 | 35 | 39 | 1.151 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 40 | 34 | 37 | 1.601 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 63 | 31 | 38 | 5.104 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1466 | 244 | 31 | 110 | 6.053 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 108 | 100 | 103 | 2.367 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 134 | 108 | 114 | 4.336 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 102 | 95 | 98 | 1.712 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 119 | 109 | 114 | 0.887 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 116 | 96 | 108 | 4.358 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 528 | 244 | 36 | 113 | 4.241 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 115 | 45 | 104 | 4.204 |
|  |  | 上海科华试剂 | 69 | 127 | 93 | 108 | 2.894 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 39 | 114 | 93 | 106 | 3.459 |
|  |  | 美康生物试剂 | 98 | 118 | 93 | 107 | 2.697 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 117 | 96 | 105 | 3.188 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 122 | 92 | 108 | 0.925 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 132 | 102 | 109 | 4.63 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 149 | 81 | 102 | 3.187 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 8 | 114 | 99 | 104 | 5.806 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 240 | 101 | 116 | 4.693 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 120 | 99 | 110 | 6.092 |
|  |  | 广州科方试剂 | 43 | 129 | 95 | 113 | 4.292 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 125 | 94 | 110 | 1.767 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 116 | 97 | 108 | 3.346 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 119 | 83 | 102 | 11.288 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1466 | 161 | 21 | 38 | 1.731 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 38 | 33 | 37 | 0.906 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 50 | 37 | 40 | 0 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 36 | 32 | 34 | 1.034 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 44 | 37 | 39 | 1.249 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 43 | 33 | 38 | 1.728 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 528 | 70 | 21 | 38 | 1.403 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 161 | 31 | 36 | 1.692 |
|  |  | 上海科华试剂 | 69 | 41 | 30 | 36 | 1.337 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 39 | 40 | 31 | 36 | 1.433 |
|  |  | 美康生物试剂 | 98 | 41 | 33 | 37 | 1.214 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 40 | 32 | 37 | 1.061 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 42 | 32 | 38 | 1.091 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 44 | 35 | 39 | 2.215 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 49 | 32 | 36 | 1.485 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 8 | 40 | 34 | 36 | 0 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 47 | 35 | 40 | 1.58 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 43 | 35 | 39 | 2.249 |
|  |  | 广州科方试剂 | 43 | 44 | 34 | 38 | 1.527 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 40 | 35 | 39 | 1.017 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 40 | 34 | 38 | 1.395 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 41 | 30 | 36 | 3.626 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1466 | 110 | 24 | 38 | 1.747 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 22 | 38 | 34 | 37 | 0.799 |
|  |  | 中生北控试剂 | 16 | 52 | 37 | 39 | 1.74 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 37 | 31 | 33 | 1.532 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 43 | 36 | 39 | 0 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 45 | 31 | 38 | 1.66 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 528 | 80 | 24 | 38 | 1.423 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 46 | 31 | 36 | 1.755 |
|  |  | 上海科华试剂 | 69 | 41 | 29 | 36 | 1.359 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 39 | 40 | 31 | 36 | 1.62 |
|  |  | 美康生物试剂 | 98 | 41 | 33 | 37 | 1.119 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 40 | 33 | 37 | 1.429 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 42 | 30 | 38 | 1.015 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 47 | 36 | 39 | 1.969 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 48 | 29 | 36 | 1.481 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 8 | 38 | 34 | 36 | 1.687 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 46 | 33 | 40 | 1.58 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 42 | 35 | 38 | 1.824 |
|  |  | 广州科方试剂 | 43 | 44 | 34 | 39 | 1.417 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 46 | 37 | 41 | 1.627 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 39 | 33 | 37 | 1.632 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 41 | 31 | 36 | 3.343 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 20250206 | 缺省组 | 1450 | 387 | 16 | 218 | 8.978 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 25 | 235 | 218 | 222 | 3.712 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 244 | 200 | 213 | 4.607 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 222 | 199 | 209 | 3.234 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 232 | 217 | 225 | 4.86 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 225 | 199 | 214 | 3.481 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 518 | 245 | 111 | 218 | 7.028 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 230 | 35 | 214 | 6.834 |
|  |  | 上海科华试剂 | 68 | 232 | 111 | 210 | 5.272 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 245 | 173 | 223 | 5.421 |
|  |  | 美康生物试剂 | 99 | 243 | 22 | 223 | 6.547 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 243 | 205 | 233 | 7.757 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 242 | 202 | 216 | 4.634 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 250 | 205 | 217 | 6.778 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 316 | 188 | 216 | 4.925 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 8 | 227 | 191 | 206 | 12.287 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 259 | 109 | 222 | 7.96 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 235 | 199 | 216 | 13.095 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 259 | 208 | 230 | 6.435 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 221 | 208 | 212 | 1.591 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 233 | 209 | 220 | 4.618 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 240 | 132 | 205 | 16.624 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1450 | 355 | 8 | 40 | 1.717 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 25 | 45 | 41 | 43 | 1.106 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 46 | 37 | 41 | 1.744 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 41 | 34 | 38 | 0.923 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 44 | 40 | 42 | 1.373 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 43 | 37 | 40 | 1.71 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 518 | 55 | 33 | 39 | 1.536 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 145 | 35 | 40 | 1.806 |
|  |  | 上海科华试剂 | 68 | 47 | 31 | 40 | 1.693 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 45 | 35 | 41 | 1.778 |
|  |  | 美康生物试剂 | 99 | 54 | 36 | 41 | 1.518 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 44 | 39 | 42 | 1.243 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 45 | 35 | 41 | 1.067 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 47 | 36 | 40 | 1.764 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 74 | 36 | 41 | 1.686 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 8 | 41 | 36 | 39 | 1.668 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 59 | 36 | 40 | 1.295 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 43 | 33 | 41 | 1.666 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 50 | 39 | 44 | 1.653 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 42 | 39 | 41 | 1.131 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 45 | 36 | 39 | 1.614 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 63 | 31 | 40 | 3.353 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1450 | 384 | 6 | 217 | 9.291 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 25 | 234 | 215 | 221 | 3.14 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 245 | 195 | 214 | 6.524 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 222 | 199 | 208 | 3.299 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 233 | 217 | 226 | 5.272 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 223 | 199 | 214 | 4.313 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 518 | 245 | 110 | 218 | 7.423 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 228 | 35 | 213 | 3.381 |
|  |  | 上海科华试剂 | 68 | 236 | 171 | 208 | 5.087 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 247 | 190 | 223 | 5.93 |
|  |  | 美康生物试剂 | 99 | 250 | 41 | 223 | 7.54 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 247 | 204 | 233 | 8.271 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 236 | 187 | 215 | 3.285 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 242 | 205 | 217 | 7.996 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 296 | 105 | 217 | 5.181 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 8 | 228 | 193 | 205 | 12.257 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 265 | 109 | 224 | 7.167 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 239 | 197 | 219 | 14.232 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 261 | 203 | 229 | 7.152 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 222 | 199 | 206 | 1.795 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 234 | 207 | 218 | 5.283 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 245 | 134 | 205 | 14.101 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1450 | 4016 | 20 | 40 | 1.729 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 25 | 46 | 41 | 43 | 0.825 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 47 | 38 | 41 | 1.63 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 41 | 35 | 38 | 1.283 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 45 | 40 | 42 | 1.312 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 45 | 37 | 40 | 1.747 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 518 | 44 | 27 | 39 | 1.552 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 147 | 35 | 40 | 1.539 |
|  |  | 上海科华试剂 | 68 | 4016 | 31 | 40 | 1.483 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 45 | 36 | 41 | 1.466 |
|  |  | 美康生物试剂 | 99 | 49 | 26 | 41 | 1.574 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 45 | 39 | 42 | 1.502 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 46 | 20 | 41 | 0 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 48 | 37 | 40 | 1.656 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 59 | 37 | 42 | 2.623 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 8 | 41 | 39 | 40 | 0.773 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 50 | 36 | 41 | 1.397 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 44 | 37 | 41 | 1.831 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 51 | 40 | 43 | 1.401 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 44 | 38 | 40 | 1.155 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 44 | 37 | 39 | 1.416 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 44 | 29 | 39 | 2.015 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1450 | 362 | 28 | 40 | 1.732 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 25 | 45 | 41 | 42 | 1.103 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 46 | 37 | 41 | 1.566 |
|  |  | 罗氏试剂 | 35 | 41 | 35 | 38 | 1.176 |
|  |  | 西门子试剂 | 16 | 44 | 40 | 42 | 1.379 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 44 | 37 | 40 | 1.445 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 518 | 46 | 28 | 39 | 1.598 |
|  |  | 利德曼试剂 | 17 | 43 | 35 | 40 | 1.83 |
|  |  | 上海科华试剂 | 68 | 45 | 31 | 40 | 1.375 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 45 | 35 | 41 | 1.521 |
|  |  | 美康生物试剂 | 99 | 57 | 37 | 41 | 1.457 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 45 | 38 | 42 | 1.304 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 80 | 45 | 36 | 41 | 1.031 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 47 | 39 | 40 | 0 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 61 | 38 | 41 | 1.681 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 8 | 41 | 38 | 39 | 0.951 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 48 | 34 | 41 | 1.388 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 43 | 37 | 41 | 1.74 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 49 | 37 | 44 | 1.605 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 43 | 38 | 41 | 1.072 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 45 | 36 | 39 | 1.688 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 44 | 31 | 40 | 3.217 |
| 碱性磷酸酶 | 20250206 | 缺省组 | 1315 | 3309 | 0 | 489 | 27.789 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 549 | 504 | 528 | 15.287 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 528 | 385 | 498 | 23.867 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 458 | 392 | 424 | 10.813 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 454 | 406 | 425 | 8.277 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 531 | 448 | 475 | 8.354 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 435 | 664 | 393 | 495 | 26.138 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 510 | 194 | 468 | 35.692 |
|  |  | 上海科华试剂 | 57 | 533 | 304 | 505 | 13.495 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 546 | 443 | 491 | 12.88 |
|  |  | 美康生物试剂 | 97 | 590 | 350 | 470 | 11.13 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 547 | 491 | 506 | 10.422 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 78 | 564 | 337 | 487 | 7.529 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 531 | 279 | 473 | 5.315 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 37 | 683 | 467 | 507 | 21.732 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 7 | 531 | 465 | 485 | 22.143 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 77 | 620 | 0 | 488 | 17.958 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 537 | 429 | 488 | 33.712 |
|  |  | 广州科方试剂 | 40 | 548 | 359 | 487 | 21.877 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 541 | 501 | 508 | 1.382 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 514 | 418 | 447 | 19.8 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 632 | 421 | 500 | 61.733 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1315 | 562 | 0 | 118 | 6.092 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 130 | 115 | 123 | 3.174 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 123 | 94 | 119 | 4.198 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 117 | 97 | 106 | 3.42 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 118 | 103 | 108 | 1.847 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 130 | 110 | 119 | 2.948 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 435 | 164 | 12 | 119 | 6.267 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 342 | 11 | 117 | 5.984 |
|  |  | 上海科华试剂 | 57 | 133 | 101 | 121 | 4.841 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 130 | 2 | 115 | 3.478 |
|  |  | 美康生物试剂 | 97 | 161 | 82 | 117 | 2.985 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 126 | 114 | 119 | 2.527 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 78 | 129 | 77 | 120 | 1.656 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 170 | 66 | 119 | 1.855 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 37 | 184 | 109 | 121 | 3.225 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 7 | 126 | 106 | 113 | 8.261 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 77 | 180 | 0 | 117 | 3.384 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 128 | 104 | 112 | 6.791 |
|  |  | 广州科方试剂 | 40 | 132 | 94 | 116 | 3.513 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 126 | 115 | 124 | 1.552 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 118 | 98 | 104 | 3.101 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 142 | 104 | 121 | 11.714 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1315 | 4446 | 0 | 489 | 27.27 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 549 | 506 | 527 | 15.129 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 529 | 379 | 497 | 13.987 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 458 | 390 | 424 | 9.352 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 458 | 408 | 427 | 7.957 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 532 | 450 | 476 | 9.926 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 435 | 659 | 273 | 494 | 27.389 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 514 | 197 | 471 | 27.193 |
|  |  | 上海科华试剂 | 57 | 539 | 312 | 496 | 8.672 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 544 | 457 | 491 | 13.223 |
|  |  | 美康生物试剂 | 97 | 581 | 45 | 469 | 10.107 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 553 | 494 | 510 | 14.44 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 78 | 568 | 332 | 489 | 9.209 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 565 | 281 | 471 | 8.521 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 37 | 669 | 312 | 506 | 14.241 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 7 | 531 | 460 | 483 | 25.936 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 77 | 623 | 0 | 492 | 12.064 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 531 | 429 | 486 | 30.382 |
|  |  | 广州科方试剂 | 40 | 545 | 359 | 486 | 13.315 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 536 | 488 | 506 | 1.813 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 4446 | 422 | 450 | 18.866 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 620 | 102 | 494 | 64.593 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1315 | 569 | 0 | 118 | 5.755 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 128 | 117 | 122 | 2.979 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 123 | 92 | 118 | 3.883 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 115 | 97 | 107 | 3.926 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 118 | 104 | 109 | 2.951 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 130 | 114 | 119 | 3.053 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 435 | 153 | 91 | 119 | 5.943 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 342 | 109 | 117 | 4.964 |
|  |  | 上海科华试剂 | 57 | 132 | 109 | 122 | 3.259 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 183 | 108 | 116 | 4.343 |
|  |  | 美康生物试剂 | 97 | 142 | 86 | 117 | 2.786 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 127 | 110 | 119 | 1.74 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 78 | 144 | 79 | 120 | 2.217 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 136 | 64 | 118 | 3.3 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 37 | 159 | 95 | 119 | 3.393 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 7 | 125 | 106 | 112 | 5.12 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 77 | 144 | 0 | 119 | 3.232 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 133 | 103 | 114 | 7.677 |
|  |  | 广州科方试剂 | 40 | 131 | 92 | 115 | 3.435 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 137 | 120 | 125 | 1.716 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 122 | 99 | 104 | 3.145 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 143 | 104 | 120 | 6.711 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1315 | 555 | 0 | 118 | 6.001 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 21 | 127 | 115 | 123 | 2.926 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 123 | 93 | 118 | 4.019 |
|  |  | 罗氏试剂 | 36 | 116 | 96 | 106 | 3.248 |
|  |  | 西门子试剂 | 17 | 118 | 103 | 108 | 3.133 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 134 | 115 | 119 | 2.964 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 435 | 154 | 12 | 119 | 6.101 |
|  |  | 利德曼试剂 | 18 | 197 | 107 | 117 | 5.502 |
|  |  | 上海科华试剂 | 57 | 132 | 91 | 121 | 4.587 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 195 | 107 | 117 | 5.268 |
|  |  | 美康生物试剂 | 97 | 141 | 84 | 117 | 2.999 |
|  |  | 北京九强试剂 | 16 | 128 | 109 | 119 | 2.624 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 78 | 132 | 74 | 120 | 2.367 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 21 | 135 | 66 | 118 | 3.269 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 37 | 156 | 110 | 120 | 1.78 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 7 | 124 | 105 | 113 | 6.481 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 77 | 162 | 0 | 119 | 4.528 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 133 | 104 | 115 | 8.02 |
|  |  | 广州科方试剂 | 40 | 134 | 87 | 116 | 4.941 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 137 | 118 | 126 | 1.85 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 124 | 97 | 104 | 3.362 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 148 | 104 | 121 | 9.121 |
| 乳酸脱氢酶 | 20250206 | 缺省组 | 913 | 486 | 0 | 382 | 15.163 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 20 | 389 | 356 | 373 | 10.555 |
|  |  | 中生北控试剂 | 11 | 419 | 319 | 401 | 13.476 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 406 | 360 | 388 | 8.678 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 416 | 380 | 395 | 6.367 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 415 | 361 | 385 | 8.393 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 263 | 479 | 0 | 381 | 12.647 |
|  |  | 利德曼试剂 | 14 | 389 | 194 | 383 | 4.6 |
|  |  | 上海科华试剂 | 41 | 407 | 342 | 381 | 7.986 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 24 | 419 | 370 | 400 | 7.943 |
|  |  | 美康生物试剂 | 63 | 440 | 353 | 395 | 11.293 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 381 | 353 | 371 | 8.683 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 68 | 392 | 325 | 365 | 8.908 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 404 | 383 | 385 | 2.4 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 10 | 415 | 360 | 378 | 11.436 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 8 | 428 | 364 | 393 | 30.295 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 41 | 420 | 0 | 376 | 8.213 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 11 | 401 | 165 | 378 | 14.725 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 404 | 221 | 385 | 9.547 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 14 | 394 | 358 | 361 | 1.697 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 407 | 383 | 395 | 7.182 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 10 | 409 | 327 | 361 | 18.912 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 912 | 16760 | 0 | 172 | 6.383 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 20 | 177 | 160 | 167 | 4.81 |
|  |  | 中生北控试剂 | 11 | 185 | 138 | 177 | 5.452 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 185 | 161 | 174 | 4.055 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 184 | 167 | 176 | 1.8 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 182 | 160 | 171 | 4.649 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 263 | 244 | 0 | 173 | 4.924 |
|  |  | 利德曼试剂 | 14 | 340 | 164 | 172 | 3.897 |
|  |  | 上海科华试剂 | 41 | 182 | 154 | 170 | 5.122 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 24 | 191 | 167 | 181 | 4.452 |
|  |  | 美康生物试剂 | 63 | 215 | 163 | 175 | 4.587 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 176 | 160 | 169 | 4.566 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 68 | 179 | 145 | 170 | 1.799 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 185 | 110 | 169 | 4.732 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 10 | 187 | 157 | 169 | 8.788 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 8 | 192 | 167 | 177 | 10.235 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 41 | 184 | 0 | 162 | 3.468 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 11 | 369 | 160 | 170 | 3.432 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 183 | 98 | 174 | 3.582 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 14 | 171 | 149 | 156 | 1.661 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 187 | 172 | 177 | 3.715 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 10 | 205 | 128 | 168 | 18.304 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 912 | 1359 | 0 | 382 | 16.413 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 20 | 392 | 352 | 371 | 11.522 |
|  |  | 中生北控试剂 | 11 | 415 | 320 | 404 | 8.96 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 405 | 359 | 387 | 9.151 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 420 | 383 | 397 | 5.733 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 417 | 363 | 383 | 5.162 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 263 | 478 | 0 | 382 | 13.211 |
|  |  | 利德曼试剂 | 14 | 390 | 198 | 381 | 7.528 |
|  |  | 上海科华试剂 | 41 | 409 | 338 | 382 | 8.053 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 24 | 422 | 387 | 401 | 9.773 |
|  |  | 美康生物试剂 | 63 | 444 | 355 | 395 | 11.28 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 384 | 353 | 370 | 9.086 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 68 | 440 | 326 | 359 | 7.107 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 406 | 380 | 384 | 2.63 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 10 | 453 | 348 | 382 | 24.34 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 8 | 429 | 363 | 394 | 29.298 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 41 | 411 | 0 | 383 | 8.38 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 11 | 395 | 163 | 370 | 14.379 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 1359 | 214 | 383 | 8.035 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 14 | 372 | 352 | 358 | 2.538 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 416 | 380 | 395 | 9.77 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 10 | 415 | 323 | 358 | 30.261 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 912 | 331 | 0 | 172 | 6.747 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 20 | 178 | 159 | 167 | 4.355 |
|  |  | 中生北控试剂 | 11 | 181 | 141 | 175 | 6.397 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 185 | 163 | 173 | 4 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 185 | 169 | 176 | 1.709 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 182 | 160 | 170 | 4.354 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 263 | 194 | 0 | 173 | 5.742 |
|  |  | 利德曼试剂 | 14 | 312 | 166 | 171 | 3.627 |
|  |  | 上海科华试剂 | 41 | 185 | 156 | 171 | 3.459 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 24 | 193 | 165 | 178 | 5.962 |
|  |  | 美康生物试剂 | 63 | 207 | 155 | 174 | 5.299 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 175 | 158 | 167 | 3.596 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 68 | 181 | 151 | 167 | 3.079 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 179 | 163 | 169 | 3.523 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 10 | 188 | 157 | 168 | 5.268 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 8 | 195 | 170 | 178 | 9.115 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 41 | 178 | 0 | 164 | 4.366 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 11 | 179 | 155 | 167 | 5.133 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 185 | 101 | 174 | 5.249 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 14 | 174 | 160 | 163 | 2.573 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 183 | 168 | 176 | 1.833 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 10 | 206 | 155 | 174 | 16.905 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 912 | 379 | 0 | 172 | 6.222 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 20 | 176 | 160 | 168 | 4.88 |
|  |  | 中生北控试剂 | 11 | 180 | 143 | 176 | 3.437 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 183 | 163 | 173 | 4.03 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 185 | 167 | 176 | 2.605 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 183 | 160 | 169 | 4.466 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 263 | 196 | 0 | 173 | 4.682 |
|  |  | 利德曼试剂 | 14 | 198 | 167 | 171 | 2.772 |
|  |  | 上海科华试剂 | 41 | 183 | 158 | 171 | 4.437 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 24 | 188 | 159 | 178 | 6.487 |
|  |  | 美康生物试剂 | 63 | 201 | 158 | 174 | 5.326 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 379 | 159 | 167 | 4.878 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 68 | 179 | 147 | 168 | 3.094 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 14 | 180 | 165 | 169 | 2.851 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 10 | 190 | 159 | 168 | 6.662 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 8 | 195 | 170 | 178 | 9.027 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 41 | 181 | 0 | 163 | 3.286 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 11 | 178 | 161 | 169 | 3.55 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 183 | 94 | 173 | 2.705 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 14 | 175 | 158 | 163 | 2.929 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 12 | 186 | 158 | 174 | 5.065 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 10 | 210 | 162 | 179 | 15.394 |
| γ-谷氨酰基转移酶 | 20250206 | 缺省组 | 1328 | 321 | 49 | 161 | 6.021 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 20 | 167 | 160 | 163 | 2.508 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 170 | 150 | 163 | 6.04 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 176 | 150 | 161 | 3.233 |
|  |  | 西门子试剂 | 15 | 180 | 165 | 170 | 3.45 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 174 | 158 | 163 | 3.153 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 456 | 321 | 137 | 160 | 4.405 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 162 | 49 | 155 | 6.304 |
|  |  | 上海科华试剂 | 57 | 178 | 143 | 162 | 4.429 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 209 | 152 | 163 | 4.79 |
|  |  | 美康生物试剂 | 87 | 171 | 148 | 160 | 3.195 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 172 | 153 | 162 | 3.244 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 78 | 170 | 70 | 149 | 2.366 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 200 | 157 | 165 | 3.676 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 37 | 215 | 145 | 164 | 3.514 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 175 | 151 | 169 | 5.763 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 77 | 209 | 111 | 162 | 4.378 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 172 | 150 | 159 | 5.105 |
|  |  | 广州科方试剂 | 39 | 186 | 155 | 167 | 5.068 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 156 | 149 | 152 | 1.507 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 176 | 144 | 163 | 8.575 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 15 | 165 | 126 | 145 | 13.008 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1328 | 150 | 2 | 60 | 1.759 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 20 | 65 | 59 | 61 | 0.91 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 65 | 55 | 60 | 2.847 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 64 | 55 | 59 | 1.644 |
|  |  | 西门子试剂 | 15 | 70 | 61 | 65 | 1.837 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 68 | 58 | 60 | 1.245 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 456 | 85 | 52 | 60 | 1.552 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 143 | 46 | 58 | 2.467 |
|  |  | 上海科华试剂 | 57 | 67 | 54 | 60 | 1.294 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 76 | 54 | 60 | 1.621 |
|  |  | 美康生物试剂 | 87 | 66 | 29 | 60 | 1.673 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 64 | 58 | 61 | 1.667 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 78 | 67 | 49 | 56 | 1.351 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 70 | 58 | 61 | 1.563 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 37 | 83 | 55 | 61 | 2.552 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 68 | 55 | 63 | 3.439 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 77 | 80 | 55 | 59 | 1.552 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 64 | 49 | 60 | 1.866 |
|  |  | 广州科方试剂 | 39 | 68 | 57 | 62 | 1.805 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 62 | 58 | 59 | 1.059 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 65 | 55 | 61 | 3.527 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 15 | 61 | 2 | 52 | 7.213 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1328 | 322 | 16 | 161 | 5.944 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 20 | 167 | 159 | 163 | 1.753 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 170 | 151 | 164 | 5.707 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 174 | 151 | 161 | 3.183 |
|  |  | 西门子试剂 | 15 | 175 | 166 | 171 | 2.884 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 174 | 158 | 164 | 3.96 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 456 | 322 | 126 | 160 | 4.376 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 162 | 49 | 156 | 3.646 |
|  |  | 上海科华试剂 | 57 | 175 | 143 | 161 | 3.187 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 226 | 150 | 163 | 5.631 |
|  |  | 美康生物试剂 | 87 | 173 | 145 | 160 | 3.141 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 172 | 155 | 163 | 3.362 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 78 | 171 | 136 | 150 | 1.668 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 202 | 158 | 165 | 2.812 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 37 | 214 | 132 | 164 | 4.866 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 176 | 145 | 170 | 5.658 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 77 | 208 | 151 | 161 | 4.385 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 172 | 148 | 161 | 4.98 |
|  |  | 广州科方试剂 | 39 | 178 | 154 | 167 | 4.81 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 155 | 145 | 151 | 1.416 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 172 | 146 | 160 | 7.125 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 15 | 166 | 126 | 142 | 11.343 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1328 | 567 | 31 | 60 | 1.773 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 20 | 65 | 59 | 61 | 0.993 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 63 | 55 | 60 | 2.533 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 63 | 55 | 59 | 1.541 |
|  |  | 西门子试剂 | 15 | 70 | 61 | 65 | 2.157 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 67 | 56 | 60 | 1.532 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 456 | 74 | 50 | 60 | 1.563 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 140 | 49 | 58 | 3.128 |
|  |  | 上海科华试剂 | 57 | 66 | 54 | 60 | 1.382 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 76 | 54 | 60 | 1.655 |
|  |  | 美康生物试剂 | 87 | 167 | 55 | 60 | 1.527 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 64 | 57 | 61 | 1.369 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 78 | 65 | 51 | 56 | 1.243 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 131 | 58 | 60 | 1.713 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 37 | 80 | 55 | 62 | 1.818 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 69 | 56 | 63 | 3.269 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 77 | 144 | 56 | 59 | 1.61 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 65 | 56 | 60 | 3.035 |
|  |  | 广州科方试剂 | 39 | 68 | 58 | 62 | 1.689 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 61 | 57 | 59 | 1.196 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 65 | 54 | 60 | 4.198 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 15 | 60 | 31 | 54 | 7.108 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1328 | 161 | 27 | 60 | 1.76 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 20 | 65 | 60 | 61 | 1.037 |
|  |  | 中生北控试剂 | 15 | 91 | 55 | 60 | 3.011 |
|  |  | 罗氏试剂 | 34 | 62 | 55 | 59 | 1.53 |
|  |  | 西门子试剂 | 15 | 71 | 61 | 65 | 1.396 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 33 | 68 | 57 | 60 | 1.382 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 456 | 161 | 41 | 60 | 1.53 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 60 | 48 | 57 | 3.09 |
|  |  | 上海科华试剂 | 57 | 77 | 56 | 60 | 1.498 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 35 | 77 | 54 | 60 | 1.684 |
|  |  | 美康生物试剂 | 87 | 63 | 53 | 60 | 1.382 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 64 | 57 | 61 | 1.54 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 78 | 67 | 27 | 56 | 1.191 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 69 | 58 | 60 | 0.876 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 37 | 77 | 54 | 63 | 1.697 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 69 | 56 | 64 | 1.824 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 77 | 148 | 53 | 59 | 1.599 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 63 | 56 | 59 | 2.871 |
|  |  | 广州科方试剂 | 39 | 67 | 57 | 62 | 2.387 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 63 | 57 | 59 | 1.167 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 66 | 52 | 60 | 4.557 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 15 | 62 | 27 | 55 | 4.987 |
| 淀粉酶 | 20250206 | 缺省组 | 687 | 1002.38 | 0.00 | 713.54 | 37.884 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 18 | 740.00 | 699.00 | 721.9 | 13.047 |
|  |  | 中生北控试剂 | 9 | 797.00 | 711.00 | 778.49 | 9.499 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 684.00 | 646.00 | 663.88 | 10.357 |
|  |  | 西门子试剂 | 11 | 747.00 | 649.00 | 697.58 | 18.463 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 24 | 796.00 | 674.00 | 764.46 | 17.811 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 188 | 824.00 | 0.00 | 707.39 | 19.955 |
|  |  | 利德曼试剂 | 12 | 816.00 | 699.33 | 757.56 | 36.679 |
|  |  | 上海科华试剂 | 28 | 836.00 | 421.00 | 484.48 | 44.518 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 19 | 732.80 | 643.00 | 712.5 | 8.836 |
|  |  | 美康生物试剂 | 64 | 802.80 | 709.00 | 747.16 | 10.095 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 730.00 | 664.10 | 721.61 | 6.711 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 58 | 781.00 | 649.00 | 713.15 | 7.209 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 9 | 780.00 | 673.00 | 731.72 | 36.666 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 730.00 | 665.00 | 693.67 | 10.216 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 26 | 858.00 | 0.00 | 725.97 | 30.443 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 9 | 779.90 | 620.58 | 706.03 | 28.043 |
|  |  | 广州科方试剂 | 16 | 863.40 | 208.10 | 747.93 | 65.529 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 11 | 680.00 | 630.90 | 677.78 | 1.578 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 686 | 723.00 | 0.00 | 82.29 | 3.779 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 18 | 88.00 | 82.00 | 84.96 | 1.555 |
|  |  | 中生北控试剂 | 9 | 88.00 | 76.00 | 85.12 | 2.017 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 85.00 | 22.00 | 82.07 | 1.187 |
|  |  | 西门子试剂 | 11 | 90.00 | 77.00 | 83.01 | 1.839 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 24 | 88.00 | 78.00 | 84.85 | 1.923 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 188 | 117.64 | 0.00 | 82.87 | 2.196 |
|  |  | 利德曼试剂 | 12 | 88.00 | 79.00 | 83.82 | 3.306 |
|  |  | 上海科华试剂 | 28 | 92.00 | 59.60 | 68.04 | 3.985 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 19 | 86.40 | 76.50 | 83.18 | 1.688 |
|  |  | 美康生物试剂 | 64 | 723.00 | 76.00 | 83.86 | 2.008 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 89.00 | 80.00 | 85.02 | 1.549 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 58 | 87.00 | 69.30 | 77.47 | 2.088 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 9 | 87.00 | 83.00 | 83.25 | 0.295 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 85.00 | 76.00 | 78.58 | 1.976 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 26 | 94.00 | 0.00 | 85.48 | 2.724 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 9 | 89.30 | 69.00 | 81.5 | 7.429 |
|  |  | 广州科方试剂 | 16 | 95.50 | 68.00 | 76.3 | 4.222 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 11 | 85.60 | 69.41 | 82.22 | 2.291 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 686 | 990.84 | 0.00 | 713.85 | 37.404 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 18 | 738.00 | 694.00 | 718.79 | 12.602 |
|  |  | 中生北控试剂 | 9 | 803.00 | 728.00 | 783.71 | 16.086 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 682.00 | 650.00 | 665.1 | 8.891 |
|  |  | 西门子试剂 | 11 | 751.00 | 650.00 | 701.47 | 14.865 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 24 | 801.00 | 670.00 | 763.99 | 17.439 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 188 | 770.80 | 0.00 | 707.13 | 20.247 |
|  |  | 利德曼试剂 | 12 | 816.00 | 690.00 | 755.14 | 26.864 |
|  |  | 上海科华试剂 | 28 | 847.00 | 422.00 | 480.13 | 37.842 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 19 | 726.40 | 641.00 | 709.12 | 13.846 |
|  |  | 美康生物试剂 | 64 | 820.40 | 83.00 | 749 | 10.263 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 748.00 | 667.30 | 721.28 | 11.931 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 58 | 802.00 | 652.80 | 712.46 | 9.329 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 9 | 777.00 | 674.00 | 735.97 | 32.81 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 726.70 | 670.00 | 686.79 | 8.29 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 26 | 843.00 | 0.00 | 716.32 | 31.512 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 9 | 783.70 | 618.63 | 710.75 | 24.523 |
|  |  | 广州科方试剂 | 16 | 866.00 | 209.80 | 752.25 | 60.541 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 11 | 681.00 | 631.11 | 674.12 | 3.273 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 686 | 622.10 | 0.00 | 82.13 | 3.666 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 18 | 88.00 | 82.00 | 84.79 | 1.297 |
|  |  | 中生北控试剂 | 9 | 87.00 | 77.00 | 85.05 | 1.783 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 85.00 | 79.00 | 82.47 | 1.075 |
|  |  | 西门子试剂 | 11 | 89.29 | 76.00 | 82.88 | 4.638 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 24 | 88.00 | 78.00 | 84.86 | 1.951 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 188 | 91.50 | 0.00 | 82.79 | 2.528 |
|  |  | 利德曼试剂 | 12 | 88.00 | 75.00 | 82.82 | 4.314 |
|  |  | 上海科华试剂 | 28 | 89.00 | 60.00 | 67.53 | 4.029 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 19 | 86.00 | 76.30 | 83.5 | 1.957 |
|  |  | 美康生物试剂 | 64 | 89.00 | 63.00 | 83.97 | 1.925 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 88.00 | 79.70 | 84.35 | 2.179 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 58 | 86.38 | 72.73 | 78.07 | 1.584 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 9 | 90.00 | 82.00 | 83.59 | 1.254 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 79.50 | 75.60 | 77.67 | 1.566 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 26 | 99.00 | 0.00 | 82.85 | 3.294 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 9 | 90.20 | 78.00 | 83.36 | 1.33 |
|  |  | 广州科方试剂 | 16 | 95.60 | 67.00 | 75.92 | 3.032 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 11 | 85.00 | 80.00 | 82.26 | 2.2 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 686 | 755.39 | 0.00 | 82.41 | 3.354 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 18 | 88.00 | 82.70 | 84.36 | 1.255 |
|  |  | 中生北控试剂 | 9 | 88.00 | 78.00 | 85.71 | 2.549 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 86.00 | 77.00 | 82.29 | 1.308 |
|  |  | 西门子试剂 | 11 | 89.00 | 77.00 | 82.17 | 1.4 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 24 | 88.00 | 79.00 | 84.88 | 1.831 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 188 | 90.70 | 0.00 | 82.99 | 2.478 |
|  |  | 利德曼试剂 | 12 | 88.00 | 76.00 | 82.79 | 4.069 |
|  |  | 上海科华试剂 | 28 | 91.00 | 58.90 | 68.65 | 5.469 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 19 | 87.60 | 76.20 | 83.58 | 1.493 |
|  |  | 美康生物试剂 | 64 | 88.00 | 76.50 | 83.78 | 1.559 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 88.00 | 79.90 | 84.83 | 1.692 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 58 | 88.00 | 71.12 | 79.89 | 1.844 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 9 | 91.00 | 82.79 | 84.22 | 1.444 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 10 | 80.90 | 75.00 | 78.05 | 2.402 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 26 | 97.00 | 0.00 | 83.04 | 2.561 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 9 | 91.20 | 78.00 | 82.68 | 2.451 |
|  |  | 广州科方试剂 | 16 | 93.30 | 67.00 | 76.43 | 3.606 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 11 | 85.00 | 75.86 | 81.65 | 1.5 |
| 肌酸激酶 | 20250206 | 缺省组 | 886 | 598 | 0 | 450 | 22.043 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 16 | 481 | 455 | 464 | 5.842 |
|  |  | 中生北控试剂 | 10 | 478 | 117 | 446 | 19.751 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 471 | 412 | 440 | 10.924 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 458 | 416 | 439 | 5.269 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 486 | 418 | 449 | 10.18 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 255 | 543 | 0 | 441 | 23.054 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 460 | 231 | 440 | 16.102 |
|  |  | 上海科华试剂 | 41 | 504 | 405 | 464 | 15.623 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 24 | 512 | 437 | 461 | 13.332 |
|  |  | 美康生物试剂 | 65 | 503 | 406 | 447 | 9.691 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 486 | 420 | 457 | 15.517 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 62 | 500 | 379 | 467 | 9.871 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 13 | 496 | 426 | 450 | 13.639 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 10 | 510 | 351 | 450 | 24.435 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 466 | 398 | 454 | 10.484 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 43 | 504 | 0 | 454 | 13.864 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 13 | 477 | 386 | 443 | 28.207 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 598 | 398 | 473 | 18.813 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 14 | 478 | 3 | 472 | 4.563 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 475 | 450 | 472 | 1.888 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 11 | 548 | 385 | 446 | 22.216 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 885 | 550 | 0 | 132 | 6.203 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 16 | 140 | 124 | 132 | 3.188 |
|  |  | 中生北控试剂 | 10 | 137 | 101 | 129 | 5.676 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 137 | 126 | 132 | 2.915 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 136 | 115 | 128 | 2.561 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 140 | 124 | 131 | 4.469 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 255 | 216 | 0 | 128 | 5.624 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 550 | 125 | 133 | 6.383 |
|  |  | 上海科华试剂 | 41 | 150 | 128 | 135 | 4.576 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 24 | 145 | 124 | 134 | 5.431 |
|  |  | 美康生物试剂 | 65 | 171 | 121 | 133 | 3.101 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 142 | 127 | 136 | 3.373 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 62 | 146 | 103 | 137 | 1.802 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 13 | 161 | 128 | 135 | 4.951 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 10 | 144 | 119 | 131 | 6.25 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 138 | 116 | 133 | 4.245 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 43 | 146 | 0 | 130 | 3.41 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 13 | 140 | 119 | 130 | 7.289 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 177 | 123 | 142 | 4.543 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 14 | 139 | 3 | 134 | 2.435 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 142 | 130 | 139 | 1.843 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 11 | 169 | 109 | 129 | 12.802 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 885 | 563 | 0 | 449 | 21.198 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 16 | 477 | 449 | 461 | 7.504 |
|  |  | 中生北控试剂 | 10 | 482 | 113 | 444 | 29.217 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 476 | 416 | 439 | 12.441 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 472 | 398 | 442 | 15.197 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 472 | 429 | 445 | 11 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 255 | 543 | 0 | 440 | 19.733 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 448 | 220 | 436 | 12.561 |
|  |  | 上海科华试剂 | 41 | 506 | 432 | 458 | 12.121 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 24 | 505 | 414 | 463 | 20.441 |
|  |  | 美康生物试剂 | 65 | 495 | 402 | 449 | 10.027 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 480 | 420 | 454 | 18.774 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 62 | 501 | 359 | 471 | 10.143 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 13 | 516 | 425 | 444 | 8.107 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 10 | 509 | 364 | 442 | 19.205 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 463 | 391 | 451 | 11.006 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 43 | 502 | 0 | 452 | 13.769 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 13 | 485 | 383 | 442 | 31.57 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 557 | 403 | 462 | 23.951 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 14 | 484 | 3 | 467 | 5.211 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 474 | 447 | 467 | 2.653 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 11 | 563 | 333 | 435 | 20.355 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 885 | 561 | 0 | 132 | 6.218 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 16 | 142 | 128 | 132 | 3.442 |
|  |  | 中生北控试剂 | 10 | 140 | 108 | 129 | 7.201 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 138 | 129 | 132 | 2.455 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 142 | 117 | 128 | 3.876 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 139 | 124 | 131 | 5.087 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 255 | 157 | 0 | 128 | 4.895 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 561 | 125 | 132 | 5.586 |
|  |  | 上海科华试剂 | 41 | 147 | 123 | 136 | 5.222 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 24 | 146 | 123 | 134 | 5.611 |
|  |  | 美康生物试剂 | 65 | 152 | 121 | 133 | 3.161 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 141 | 127 | 135 | 3.503 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 62 | 146 | 108 | 138 | 3.003 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 13 | 153 | 126 | 134 | 3.641 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 10 | 149 | 121 | 131 | 5.066 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 138 | 115 | 135 | 3.354 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 43 | 148 | 0 | 130 | 3.283 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 13 | 143 | 111 | 132 | 7.904 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 178 | 14 | 141 | 9.048 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 14 | 140 | 3 | 135 | 3.134 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 141 | 128 | 139 | 1.268 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 11 | 168 | 103 | 134 | 17.67 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 885 | 290 | 0 | 132 | 6.273 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 16 | 138 | 126 | 132 | 3.389 |
|  |  | 中生北控试剂 | 10 | 137 | 111 | 129 | 6.15 |
|  |  | 罗氏试剂 | 32 | 137 | 126 | 132 | 2.816 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 136 | 119 | 128 | 3.3 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 28 | 140 | 125 | 132 | 5.158 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 255 | 157 | 0 | 128 | 4.686 |
|  |  | 利德曼试剂 | 16 | 222 | 124 | 132 | 5.629 |
|  |  | 上海科华试剂 | 41 | 147 | 124 | 135 | 4.433 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 24 | 143 | 121 | 133 | 5.435 |
|  |  | 美康生物试剂 | 65 | 149 | 121 | 133 | 3.311 |
|  |  | 北京九强试剂 | 19 | 142 | 126 | 136 | 3.491 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 62 | 146 | 111 | 138 | 3.089 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 13 | 153 | 126 | 135 | 6.694 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 10 | 150 | 121 | 132 | 5.811 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 140 | 115 | 134 | 5.258 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 43 | 148 | 0 | 130 | 3.34 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 13 | 140 | 111 | 131 | 8.214 |
|  |  | 广州科方试剂 | 26 | 177 | 124 | 143 | 6.546 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 14 | 147 | 3 | 140 | 4.125 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 11 | 140 | 124 | 137 | 2.94 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 11 | 173 | 115 | 131 | 13.667 |
| 总胆红素 | 20250206 | 缺省组 | 1448 | 42.1 | 2.6 | 19.6 | 1.617 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 23.2 | 20.3 | 22.6 | 0.325 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 24.1 | 18.1 | 19.2 | 0.577 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 20.6 | 16.7 | 18 | 0.607 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 22.4 | 20.6 | 21.8 | 0.261 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 21.1 | 15.8 | 19.5 | 0.615 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 517 | 23.7 | 14.3 | 18.6 | 0.78 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 28.1 | 15.4 | 19.2 | 0.817 |
|  |  | 上海科华试剂 | 69 | 22.8 | 17.8 | 19.9 | 1.071 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 25.1 | 18.2 | 22.2 | 0.699 |
|  |  | 美康生物试剂 | 94 | 21.5 | 17.6 | 19.3 | 0.628 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 20.6 | 17.0 | 19.2 | 0.653 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 24.4 | 17.5 | 20.7 | 0.494 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 22.7 | 16.9 | 19.7 | 0.506 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 26.0 | 2.9 | 20.6 | 0.797 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 20.7 | 17.6 | 19.5 | 1.105 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 28.5 | 16.5 | 21.2 | 0.764 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 21.5 | 16.4 | 19.7 | 1.125 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 24.8 | 19.9 | 22.4 | 0.923 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 25.0 | 21.9 | 23 | 0 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 23.2 | 18.2 | 22.3 | 0.836 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 23.0 | 16.7 | 19.3 | 1.857 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1448 | 748.3 | 31.2 | 77.4 | 5.32 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 83.0 | 78.0 | 80 | 0.881 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 92.4 | 66.4 | 72.4 | 3.887 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 78.9 | 67.0 | 70.8 | 1.836 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 88.2 | 81.0 | 85.7 | 0.894 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 83.3 | 68.8 | 77.3 | 2.733 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 517 | 748.3 | 31.2 | 74.4 | 3.118 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 86.7 | 64.5 | 75.5 | 3.148 |
|  |  | 上海科华试剂 | 69 | 91.5 | 67.1 | 79.7 | 2.558 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 94.7 | 71.4 | 84.6 | 2.538 |
|  |  | 美康生物试剂 | 94 | 98.9 | 68.1 | 75.4 | 1.968 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 80.6 | 73.6 | 76.6 | 2.262 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 92.3 | 65.7 | 80.4 | 1.567 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 88.4 | 73.6 | 79.4 | 3.773 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 107.8 | 70.7 | 78 | 1.858 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 80.2 | 71.9 | 75.8 | 3.326 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 116.9 | 69.9 | 83.3 | 2.706 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 86.7 | 66.4 | 76.7 | 4.924 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 99.7 | 79.8 | 86.2 | 2.526 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 91.7 | 86.0 | 88.7 | 0.168 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 89.0 | 71.2 | 84.3 | 2.611 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 88.7 | 59.9 | 72.8 | 5.511 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1448 | 51.0 | 8.5 | 19.7 | 1.601 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 23.5 | 20.4 | 22.5 | 0.33 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 24.5 | 18.6 | 19.2 | 0.429 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 21.2 | 16.7 | 18.1 | 0.455 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 23.4 | 20.8 | 22 | 0.429 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 21.4 | 15.7 | 19.5 | 0.868 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 517 | 24.2 | 8.5 | 18.6 | 0.772 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 27.3 | 17.3 | 19.5 | 1.084 |
|  |  | 上海科华试剂 | 69 | 23.1 | 17.7 | 20 | 0.977 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 25.1 | 17.3 | 22.2 | 0.678 |
|  |  | 美康生物试剂 | 94 | 21.0 | 17.2 | 19.5 | 0.488 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 20.4 | 18.3 | 19.3 | 0.342 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 23.4 | 17.5 | 20.4 | 0.671 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 22.3 | 17.1 | 19.6 | 0.685 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 24.3 | 16.9 | 20.5 | 1.146 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 20.9 | 17.7 | 19.5 | 1.209 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 51.0 | 11.6 | 21.3 | 0.858 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 22.0 | 17.0 | 19.8 | 1.168 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 24.6 | 20.6 | 22.4 | 0.961 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 23.9 | 21.3 | 23.1 | 0.159 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 23.5 | 18.3 | 22.1 | 1.1 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 23.1 | 16.6 | 19.7 | 1.73 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1448 | 148.8 | 20.0 | 77.3 | 5.051 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 82.4 | 78.0 | 79.7 | 1.023 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 92.3 | 66.6 | 72.4 | 3.799 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 80.0 | 66.8 | 70.9 | 1.663 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 87.9 | 80.9 | 85.2 | 0.708 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 83.7 | 69.4 | 77.4 | 2.775 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 517 | 91.0 | 31.1 | 74.6 | 3.117 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 86.0 | 67.4 | 75.4 | 3.318 |
|  |  | 上海科华试剂 | 69 | 91.7 | 71.8 | 80.7 | 2.951 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 95.6 | 72.4 | 84.3 | 2.728 |
|  |  | 美康生物试剂 | 94 | 83.2 | 69.0 | 75.7 | 1.684 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 79.9 | 72.6 | 76.1 | 2.127 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 92.5 | 68.4 | 78.5 | 1.645 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 87.4 | 71.3 | 79.5 | 3.917 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 104.6 | 71.4 | 77.2 | 2.08 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 79.8 | 71.9 | 75 | 1.347 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 148.8 | 68.6 | 83.8 | 2.852 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 83.3 | 67.4 | 78.2 | 3.494 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 99.4 | 79.7 | 86.3 | 1.924 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 92.4 | 85.1 | 88.9 | 0.809 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 88.1 | 68.8 | 83.8 | 3.217 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 89.1 | 60.7 | 72.7 | 5.98 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1448 | 743.9 | 18.8 | 77.4 | 5.091 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 82.0 | 78.1 | 79.5 | 0.808 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 92.4 | 66.7 | 72.7 | 3.763 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 78.3 | 66.9 | 70.8 | 1.461 |
|  |  | 西门子试剂 | 14 | 87.8 | 80.5 | 85.5 | 1.252 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 83.8 | 68.4 | 77.5 | 2.418 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 517 | 175.8 | 31.2 | 74.6 | 3.192 |
|  |  | 利德曼试剂 | 21 | 80.7 | 28.3 | 74.6 | 3.031 |
|  |  | 上海科华试剂 | 69 | 90.0 | 70.8 | 79.9 | 1.999 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 33 | 95.3 | 71.3 | 84.7 | 1.978 |
|  |  | 美康生物试剂 | 94 | 82.9 | 20.9 | 75.6 | 1.798 |
|  |  | 北京九强试剂 | 17 | 79.8 | 72.7 | 76.1 | 1.901 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 91.9 | 68.4 | 79 | 1.268 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 89.5 | 69.4 | 78.8 | 3.636 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 39 | 112.3 | 70.7 | 77.4 | 2.368 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 79.9 | 71.4 | 75.5 | 2.064 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 116.1 | 66.9 | 83.5 | 2.842 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 15 | 83.5 | 67.7 | 77.8 | 4.632 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 97.1 | 78.8 | 86.4 | 3.254 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 92.0 | 85.2 | 88.8 | 0.265 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 88.3 | 69.4 | 83.4 | 3.026 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 743.9 | 18.8 | 74 | 8.47 |
| 直接胆红素 | 20250206 | 缺省组 | 1423 | 106 | 5 | 8.5 | 0.803 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 7.5 | 6 | 6.6 | 0.308 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 9.6 | 5.4 | 6.1 | 0.636 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 10.6 | 8.1 | 9.3 | 0.427 |
|  |  | 西门子试剂 | 15 | 10.6 | 6.5 | 9.1 | 0.29 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 10.6 | 7.2 | 8.4 | 0.567 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 507 | 11.3 | 5.6 | 8.4 | 0.318 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 21.1 | 8 | 9.6 | 1.097 |
|  |  | 上海科华试剂 | 67 | 106 | 7.6 | 9.3 | 0.511 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 31 | 9.9 | 6.8 | 7.6 | 0.566 |
|  |  | 美康生物试剂 | 93 | 14.8 | 8 | 10.6 | 0.963 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 8.5 | 5.4 | 6.6 | 0.346 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 12.6 | 6.5 | 9.4 | 0.321 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 8.9 | 5.7 | 7.9 | 0.681 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 37 | 9.4 | 5 | 7.5 | 0.483 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 9 | 7.2 | 8.3 | 0 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 12 | 6.5 | 8.5 | 0.326 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 14 | 10.8 | 5.8 | 8 | 1.472 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 9.9 | 6.1 | 8.7 | 0.5 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 7.1 | 5.9 | 6.2 | 0.136 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 10.1 | 8.4 | 9.3 | 0.461 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 12.2 | 5.7 | 7.6 | 1.097 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 1423 | 339 | 17.5 | 32.6 | 2.276 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 35.9 | 31.5 | 33.8 | 0.898 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 37.9 | 28.9 | 30.9 | 1.566 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 44.8 | 41.4 | 43 | 0.937 |
|  |  | 西门子试剂 | 15 | 39.5 | 31.3 | 35.2 | 1.097 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 42.7 | 26.5 | 34.1 | 1.418 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 507 | 62.6 | 27.1 | 31.4 | 1.085 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 46.6 | 29.8 | 33.2 | 1.456 |
|  |  | 上海科华试剂 | 67 | 339 | 28.7 | 33.6 | 1.561 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 31 | 36.7 | 26.9 | 30.2 | 1.615 |
|  |  | 美康生物试剂 | 93 | 44.7 | 30.4 | 34.6 | 1.647 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 33.9 | 26.5 | 31.1 | 0.543 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 40 | 27.4 | 33 | 1.178 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 93.1 | 26.7 | 33.5 | 1.599 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 37 | 52 | 30.9 | 37.9 | 2.19 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 41.1 | 28.9 | 37.1 | 3.565 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 44.6 | 28.6 | 33.5 | 1.393 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 14 | 36.1 | 28.6 | 32 | 2.519 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 40.1 | 21.4 | 32.9 | 2.646 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 31.5 | 28.7 | 30.5 | 0.161 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 45.9 | 33 | 35.2 | 1.805 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 46.3 | 20.7 | 28.7 | 3.961 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1423 | 18.3 | 3.7 | 8.5 | 0.793 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 7.5 | 6.1 | 6.5 | 0.184 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 10.5 | 5.5 | 6.2 | 0.554 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 9.8 | 8.2 | 9.3 | 0.273 |
|  |  | 西门子试剂 | 15 | 10.5 | 6.6 | 9.1 | 0.33 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 9.8 | 7.1 | 8.4 | 0.511 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 507 | 11.4 | 5.7 | 8.4 | 0.324 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 18.3 | 7.7 | 9.7 | 1.149 |
|  |  | 上海科华试剂 | 67 | 11 | 7.5 | 9 | 0.491 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 31 | 10.4 | 6.5 | 7.6 | 0.471 |
|  |  | 美康生物试剂 | 93 | 14.1 | 7.9 | 10.6 | 1.114 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 8.5 | 5.8 | 6.6 | 0.333 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 12.8 | 6.6 | 9.3 | 0.177 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 9 | 5.7 | 8 | 0.395 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 37 | 9.2 | 6 | 7.4 | 0.467 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 9 | 7.6 | 8 | 0.368 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 13.7 | 6.6 | 8.7 | 0.324 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 14 | 10.8 | 5.8 | 7.8 | 1.026 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 10.5 | 6.2 | 8.6 | 0.551 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 7.2 | 5.5 | 5.7 | 0.136 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 10.1 | 8.6 | 9.3 | 0.489 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 11.2 | 5.7 | 7.7 | 1.26 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1423 | 52.5 | 18.3 | 32.6 | 2.263 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 35.6 | 31.1 | 33.8 | 0.663 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 38.1 | 28.9 | 30.9 | 1.492 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 44.4 | 40.9 | 43.1 | 0.663 |
|  |  | 西门子试剂 | 15 | 38.9 | 31.2 | 34.9 | 1.506 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 43.6 | 27.3 | 34.1 | 1.46 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 507 | 43.9 | 25.6 | 31.4 | 1.062 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 48.1 | 30.3 | 33.2 | 1.251 |
|  |  | 上海科华试剂 | 67 | 39.6 | 28.1 | 33.4 | 1.449 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 31 | 36 | 26.6 | 30.3 | 1.508 |
|  |  | 美康生物试剂 | 93 | 44.5 | 29.8 | 34.7 | 1.57 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 33.6 | 26.4 | 30.9 | 1.137 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 41.3 | 27.8 | 33.1 | 0.822 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 34.9 | 27.6 | 33.7 | 1.035 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 37 | 46.3 | 30.4 | 37.6 | 1.378 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 40.9 | 30 | 37.2 | 3.266 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 52.5 | 21.2 | 33.9 | 1.247 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 14 | 37.9 | 27.7 | 33 | 3.4 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 39.2 | 26.1 | 33.1 | 2.527 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 31.9 | 29.2 | 30.4 | 0.151 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 43 | 32.9 | 35.2 | 1.615 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 32 | 19.5 | 27.4 | 4.081 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1423 | 65 | 3.3 | 32.6 | 2.269 |
|  |  | 贝克曼试剂 | 23 | 35.8 | 30.4 | 33.8 | 0.651 |
|  |  | 中生北控试剂 | 14 | 37.8 | 28.6 | 30.6 | 1.311 |
|  |  | 罗氏试剂 | 31 | 44.5 | 41 | 43.1 | 0.632 |
|  |  | 西门子试剂 | 15 | 39.7 | 31.7 | 34.8 | 1.649 |
|  |  | 四川迈克试剂 | 32 | 43.1 | 26.7 | 34.3 | 1.317 |
|  |  | 迈瑞试剂 | 507 | 41.4 | 8.6 | 31.4 | 0.964 |
|  |  | 利德曼试剂 | 20 | 46 | 17.5 | 32.8 | 1.332 |
|  |  | 上海科华试剂 | 67 | 40 | 28.8 | 33.5 | 1.533 |
|  |  | 复星诊断试剂 | 31 | 40.5 | 26.5 | 30.3 | 1.463 |
|  |  | 美康生物试剂 | 93 | 43.2 | 3.3 | 34.6 | 1.404 |
|  |  | 北京九强试剂 | 18 | 34.5 | 28.3 | 31.1 | 1.007 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 81 | 40.1 | 27.4 | 32.8 | 1.309 |
|  |  | 南京威特曼试剂 | 20 | 34.6 | 27.5 | 33.5 | 0.926 |
|  |  | 桂林优利特试剂 | 37 | 45.4 | 30.1 | 37.7 | 2.342 |
|  |  | 宁波瑞源试剂 | 9 | 41.8 | 30 | 37.3 | 3.863 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 92 | 46.8 | 22.1 | 34.3 | 1.379 |
|  |  | 宁波天康试剂 | 14 | 37.2 | 27.8 | 32.6 | 3.248 |
|  |  | 广州科方试剂 | 42 | 55.8 | 25.6 | 33.1 | 2.505 |
|  |  | 南京基蛋试剂 | 20 | 32.6 | 21 | 30.4 | 0.176 |
|  |  | 安徽大千试剂 | 17 | 43.1 | 33 | 34.8 | 1.355 |
|  |  | 南京神州英诺华试剂 | 16 | 45.8 | 19.8 | 28.8 | 4.578 |