AE-07 血气和酸碱分析

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：111家

- 评价标准

| 项目 | 评价限 |
| --- | --- |
| pH | ±0.04 |
| pCO2 | ±5（±8%） |
| pO2 | ±10（±10%） |
| Na+ | ±4% |
| K+ | ±6% |
| Ca2+ | ±5% |
| cl- | ±4% |

三、活动小结

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K+ | 20250206 | 缺省组 | 99 | 4.00 | 3.50 | 3.74 | 0.072 |
|  |  | Siemens组 | 8 | 3.89 | 3.77 | 3.85 | 0.017 |
|  |  | IL-GEM组 | 4 | 3.60 | 3.50 | 3.55 | 0.065 |
|  |  | 武汉明德组 | 8 | 3.74 | 3.60 | 3.69 | 0.018 |
|  |  | Roche Cobas组 | 7 | 3.95 | 3.71 | 3.9 | 0.037 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 27 | 3.88 | 3.68 | 3.7 | 0 |
|  |  | 雷杜其它组 | 16 | 3.80 | 3.64 | 3.71 | 0.025 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 16 | 4.00 | 3.80 | 3.89 | 0.016 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 99 | 5.10 | 4.55 | 4.8 | 0.138 |
|  |  | Siemens组 | 8 | 5.07 | 4.86 | 4.99 | 0.05 |
|  |  | IL-GEM组 | 4 | 4.70 | 4.60 | 4.65 | 0.065 |
|  |  | 武汉明德组 | 8 | 4.73 | 4.55 | 4.64 | 0.049 |
|  |  | Roche Cobas组 | 7 | 5.06 | 4.78 | 5 | 0.068 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 27 | 4.90 | 4.57 | 4.7 | 0 |
|  |  | 雷杜其它组 | 16 | 4.86 | 4.70 | 4.8 | 0.042 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 16 | 4.92 | 4.72 | 4.9 | 0 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 99 | 3.40 | 2.90 | 3.12 | 0.063 |
|  |  | Siemens组 | 8 | 3.20 | 3.10 | 3.13 | 0.018 |
|  |  | IL-GEM组 | 4 | 3.00 | 2.90 | 2.9 | 0 |
|  |  | 武汉明德组 | 8 | 3.12 | 3.03 | 3.09 | 0.025 |
|  |  | Roche Cobas组 | 7 | 3.25 | 3.06 | 3.2 | 0.049 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 27 | 3.40 | 3.10 | 3.1 | 0 |
|  |  | 雷杜其它组 | 16 | 3.10 | 2.97 | 3.06 | 0.03 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 16 | 3.38 | 3.20 | 3.3 | 0.019 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 99 | 5.62 | 3.10 | 5.21 | 0.159 |
|  |  | Siemens组 | 8 | 5.55 | 5.30 | 5.45 | 0.077 |
|  |  | IL-GEM组 | 4 | 5.20 | 5.10 | 5.1 | 0 |
|  |  | 武汉明德组 | 8 | 5.04 | 4.92 | 4.98 | 0.036 |
|  |  | Roche Cobas组 | 7 | 5.52 | 5.24 | 5.47 | 0.046 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 27 | 5.20 | 3.10 | 5.1 | 0 |
|  |  | 雷杜其它组 | 16 | 5.32 | 5.10 | 5.25 | 0.041 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 16 | 5.32 | 5.03 | 5.3 | 0 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 99 | 7.00 | 5.90 | 6.38 | 0.232 |
|  |  | Siemens组 | 8 | 6.91 | 6.60 | 6.79 | 0.127 |
|  |  | IL-GEM组 | 4 | 6.40 | 6.30 | 6.35 | 0.065 |
|  |  | 武汉明德组 | 8 | 6.14 | 5.98 | 6.04 | 0.058 |
|  |  | Roche Cobas组 | 7 | 6.84 | 6.49 | 6.77 | 0.065 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 27 | 6.50 | 6.01 | 6.23 | 0.045 |
|  |  | 雷杜其它组 | 16 | 6.62 | 6.30 | 6.52 | 0.034 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 16 | 6.60 | 5.98 | 6.32 | 0.096 |
| Na+ | 20250206 | 缺省组 | 99 | 140.9 | 129.0 | 134.4 | 1.396 |
|  |  | Siemens组 | 8 | 140.9 | 137.4 | 139.7 | 1.302 |
|  |  | IL-GEM组 | 4 | 136.0 | 134.0 | 135.3 | 0.901 |
|  |  | 武汉明德组 | 8 | 135.2 | 131.0 | 132.8 | 1.742 |
|  |  | Roche Cobas组 | 7 | 140.7 | 132.1 | 138 | 2.343 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 27 | 137.2 | 134.0 | 134 | 0 |
|  |  | 雷杜其它组 | 15 | 135.5 | 133.0 | 134.8 | 0.502 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 17 | 137.3 | 132.0 | 133.4 | 0.533 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 99 | 153.8 | 139.0 | 145 | 1.607 |
|  |  | Siemens组 | 8 | 153.8 | 148.1 | 152.4 | 1.374 |
|  |  | IL-GEM组 | 4 | 147.0 | 146.0 | 147 | 0 |
|  |  | 武汉明德组 | 8 | 144.4 | 141.7 | 142.9 | 1.072 |
|  |  | Roche Cobas组 | 7 | 150.9 | 142.1 | 148.9 | 1.729 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 27 | 147.0 | 144.0 | 145 | 0 |
|  |  | 雷杜其它组 | 15 | 145.0 | 144.0 | 144.4 | 0.463 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 17 | 148.5 | 143.2 | 144 | 0.359 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 99 | 135.5 | 125.4 | 129.5 | 0.91 |
|  |  | Siemens组 | 8 | 135.4 | 130.2 | 133.4 | 1.772 |
|  |  | IL-GEM组 | 4 | 132.0 | 130.0 | 131 | 1.309 |
|  |  | 武汉明德组 | 8 | 128.9 | 125.4 | 127.2 | 1.491 |
|  |  | Roche Cobas组 | 7 | 135.5 | 127.9 | 133.6 | 1.757 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 27 | 133.0 | 129.0 | 129 | 0 |
|  |  | 雷杜其它组 | 15 | 130.0 | 128.0 | 129.4 | 0.549 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 17 | 133.4 | 127.2 | 129.4 | 0.883 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 99 | 160.2 | 130.0 | 149.5 | 1.642 |
|  |  | Siemens组 | 8 | 160.2 | 153.5 | 158.8 | 1.445 |
|  |  | IL-GEM组 | 4 | 152.0 | 151.0 | 152 | 0 |
|  |  | 武汉明德组 | 8 | 149.4 | 145.0 | 147.5 | 1.487 |
|  |  | Roche Cobas组 | 7 | 155.7 | 147.0 | 154.5 | 1.112 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 27 | 152.0 | 130.0 | 150 | 0 |
|  |  | 雷杜其它组 | 15 | 150.0 | 148.0 | 148.4 | 0.533 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 17 | 150.8 | 146.0 | 148.8 | 0.694 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 99 | 172.6 | 151.3 | 159.8 | 1.826 |
|  |  | Siemens组 | 8 | 172.6 | 164.0 | 170.6 | 1.496 |
|  |  | IL-GEM组 | 4 | 162.0 | 161.0 | 161 | 0 |
|  |  | 武汉明德组 | 8 | 161.5 | 155.7 | 157.8 | 1.818 |
|  |  | Roche Cobas组 | 7 | 166.3 | 156.9 | 162.3 | 3.76 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 27 | 161.0 | 159.0 | 160 | 0 |
|  |  | 雷杜其它组 | 15 | 160.0 | 157.0 | 158.3 | 0.507 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 17 | 162.0 | 151.3 | 159.2 | 0.839 |
| Cl- | 20250206 | 缺省组 | 90 | 108 | 95 | 101 | 2.685 |
|  |  | Siemens组 | 8 | 108 | 106 | 107 | 0.773 |
|  |  | 武汉明德组 | 8 | 102 | 98 | 101 | 0.804 |
|  |  | Roche Cobas组 | 7 | 108 | 102 | 107 | 1.538 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 26 | 102 | 99 | 101 | 0 |
|  |  | 雷杜其它组 | 15 | 108 | 96 | 98 | 0 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 16 | 101 | 97 | 99 | 0 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 90 | 120 | 104 | 111 | 3.286 |
|  |  | Siemens组 | 8 | 120 | 117 | 118 | 0.951 |
|  |  | 武汉明德组 | 8 | 111 | 108 | 110 | 0.882 |
|  |  | Roche Cobas组 | 7 | 118 | 113 | 117 | 1.549 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 26 | 113 | 108 | 112 | 0 |
|  |  | 雷杜其它组 | 15 | 111 | 107 | 108 | 1.451 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 16 | 110 | 104 | 107 | 0 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 90 | 100 | 88 | 94 | 1.674 |
|  |  | Siemens组 | 8 | 100 | 98 | 99 | 0 |
|  |  | 武汉明德组 | 8 | 95 | 93 | 95 | 0 |
|  |  | Roche Cobas组 | 7 | 99 | 94 | 99 | 0 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 26 | 95 | 90 | 94 | 0 |
|  |  | 雷杜其它组 | 15 | 93 | 89 | 91 | 0.861 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 16 | 95 | 92 | 93 | 0 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 90 | 123 | 93 | 114 | 3.023 |
|  |  | Siemens组 | 8 | 123 | 120 | 122 | 0.906 |
|  |  | 武汉明德组 | 8 | 114 | 110 | 112 | 1.411 |
|  |  | Roche Cobas组 | 7 | 121 | 116 | 119 | 1.553 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 26 | 116 | 93 | 115 | 0 |
|  |  | 雷杜其它组 | 15 | 115 | 112 | 113 | 0.954 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 16 | 113 | 103 | 111 | 0 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 90 | 135 | 1 | 125 | 4.085 |
|  |  | Siemens组 | 8 | 135 | 130 | 134 | 0.833 |
|  |  | 武汉明德组 | 8 | 123 | 117 | 122 | 0.914 |
|  |  | Roche Cobas组 | 7 | 132 | 128 | 130 | 1.553 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 26 | 128 | 119 | 126 | 0.61 |
|  |  | 雷杜其它组 | 15 | 126 | 1 | 124 | 1.161 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 16 | 123 | 113 | 121 | 0.755 |
| Ca2+ | 20250206 | 缺省组 | 98 | 2.340 | 1.340 | 1.435 | 0.056 |
|  |  | Siemens组 | 8 | 1.440 | 1.340 | 1.405 | 0.018 |
|  |  | IL-GEM组 | 4 | 1.530 | 1.460 | 1.504 | 0.036 |
|  |  | 武汉明德组 | 8 | 1.391 | 1.340 | 1.366 | 0.021 |
|  |  | Roche Cobas组 | 7 | 1.633 | 1.457 | 1.593 | 0.036 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 26 | 1.560 | 1.370 | 1.393 | 0.011 |
|  |  | 雷杜其它组 | 15 | 1.500 | 1.400 | 1.46 | 0 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 17 | 1.500 | 1.380 | 1.467 | 0.018 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 98 | 2.000 | 1.070 | 1.162 | 0.032 |
|  |  | Siemens组 | 8 | 1.160 | 1.090 | 1.134 | 0.008 |
|  |  | IL-GEM组 | 4 | 1.220 | 1.210 | 1.22 | 0 |
|  |  | 武汉明德组 | 8 | 1.170 | 1.070 | 1.135 | 0.017 |
|  |  | Roche Cobas组 | 7 | 1.358 | 1.154 | 1.304 | 0.013 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 26 | 1.280 | 1.130 | 1.141 | 0.009 |
|  |  | 雷杜其它组 | 15 | 1.240 | 1.130 | 1.23 | 0 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 17 | 1.250 | 1.100 | 1.153 | 0.018 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 98 | 2.440 | 1.320 | 1.484 | 0.035 |
|  |  | Siemens组 | 8 | 1.530 | 1.400 | 1.481 | 0.012 |
|  |  | IL-GEM组 | 4 | 1.630 | 1.540 | 1.574 | 0.036 |
|  |  | 武汉明德组 | 8 | 1.450 | 1.380 | 1.427 | 0.02 |
|  |  | Roche Cobas组 | 7 | 1.719 | 1.543 | 1.708 | 0.01 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 26 | 1.620 | 1.430 | 1.467 | 0.013 |
|  |  | 雷杜其它组 | 15 | 1.560 | 1.460 | 1.5 | 0 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 17 | 1.550 | 1.400 | 1.497 | 0.035 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 98 | 1.870 | 1.010 | 1.096 | 0.05 |
|  |  | Siemens组 | 8 | 1.070 | 1.010 | 1.043 | 0.008 |
|  |  | IL-GEM组 | 4 | 1.130 | 1.110 | 1.13 | 0 |
|  |  | 武汉明德组 | 8 | 1.060 | 1.040 | 1.054 | 0.005 |
|  |  | Roche Cobas组 | 7 | 1.216 | 1.056 | 1.19 | 0.024 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 26 | 1.450 | 1.050 | 1.06 | 0 |
|  |  | 雷杜其它组 | 15 | 1.150 | 1.060 | 1.132 | 0.017 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 17 | 1.170 | 1.020 | 1.114 | 0.015 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 98 | 868.000 | 0.800 | 0.901 | 0.058 |
|  |  | Siemens组 | 8 | 0.840 | 0.800 | 0.823 | 0.016 |
|  |  | IL-GEM组 | 4 | 0.910 | 0.890 | 0.9 | 0.009 |
|  |  | 武汉明德组 | 8 | 868.000 | 0.862 | 0.875 | 0.014 |
|  |  | Roche Cobas组 | 7 | 0.958 | 0.813 | 0.949 | 0.008 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 26 | 1.110 | 0.840 | 0.867 | 0.009 |
|  |  | 雷杜其它组 | 15 | 123.000 | 0.860 | 0.959 | 0.017 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 17 | 1.000 | 0.820 | 0.926 | 0.017 |
| pH | 20250206 | 缺省组 | 110 | 7.211 | 7.070 | 7.143 | 0.016 |
|  |  | Siemens组 | 9 | 7.163 | 7.130 | 7.157 | 0.006 |
|  |  | IL-GEM组 | 6 | 7.140 | 7.120 | 7.14 | 0 |
|  |  | 武汉明德组 | 9 | 7.151 | 7.077 | 7.106 | 0.025 |
|  |  | Roche Cobas组 | 8 | 7.211 | 7.162 | 7.179 | 0.016 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 28 | 7.147 | 7.090 | 7.14 | 0.004 |
|  |  | 雷杜其它组 | 18 | 7.150 | 7.110 | 7.139 | 0.009 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 18 | 7.207 | 7.130 | 7.161 | 0.013 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 110 | 7.356 | 7.218 | 7.285 | 0.019 |
|  |  | Siemens组 | 9 | 7.300 | 7.282 | 7.292 | 0.006 |
|  |  | IL-GEM组 | 6 | 7.300 | 7.290 | 7.29 | 0 |
|  |  | 武汉明德组 | 9 | 7.256 | 7.218 | 7.245 | 0.011 |
|  |  | Roche Cobas组 | 8 | 7.332 | 7.297 | 7.31 | 0.012 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 28 | 7.340 | 7.240 | 7.284 | 0.006 |
|  |  | 雷杜其它组 | 18 | 7.288 | 7.260 | 7.27 | 0 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 18 | 7.356 | 7.270 | 7.296 | 0.011 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 110 | 7.090 | 6.927 | 7.021 | 0.022 |
|  |  | Siemens组 | 9 | 7.043 | 7.000 | 7.037 | 0.005 |
|  |  | IL-GEM组 | 6 | 7.010 | 6.990 | 6.997 | 0.009 |
|  |  | 武汉明德组 | 9 | 6.995 | 6.927 | 6.961 | 0.024 |
|  |  | Roche Cobas组 | 8 | 7.087 | 7.051 | 7.068 | 0.011 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 28 | 7.045 | 6.980 | 7.019 | 0.003 |
|  |  | 雷杜其它组 | 18 | 7.031 | 6.990 | 7.02 | 0 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 18 | 7.090 | 6.990 | 7.036 | 0.007 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 110 | 7.383 | 7.220 | 7.304 | 0.019 |
|  |  | Siemens组 | 9 | 7.328 | 7.300 | 7.308 | 0.007 |
|  |  | IL-GEM组 | 6 | 7.320 | 7.310 | 7.31 | 0 |
|  |  | 武汉明德组 | 9 | 7.271 | 7.226 | 7.253 | 0.017 |
|  |  | Roche Cobas组 | 8 | 7.342 | 7.306 | 7.319 | 0.007 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 28 | 7.310 | 7.230 | 7.303 | 0.005 |
|  |  | 雷杜其它组 | 18 | 7.304 | 7.280 | 7.29 | 0 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 18 | 7.383 | 7.280 | 7.321 | 0.005 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 110 | 7.587 | 7.420 | 7.493 | 0.017 |
|  |  | Siemens组 | 9 | 7.514 | 7.484 | 7.501 | 0.01 |
|  |  | IL-GEM组 | 6 | 7.530 | 7.510 | 7.518 | 0.009 |
|  |  | 武汉明德组 | 9 | 7.481 | 7.430 | 7.459 | 0.018 |
|  |  | Roche Cobas组 | 8 | 7.516 | 7.479 | 7.492 | 0.011 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 28 | 7.509 | 7.460 | 7.499 | 0.004 |
|  |  | 雷杜其它组 | 18 | 7.509 | 7.450 | 7.47 | 0.013 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 18 | 7.587 | 7.460 | 7.497 | 0.008 |
| pCO2 | 20250206 | 缺省组 | 108 | 90.0 | 60.2 | 76.8 | 3.721 |
|  |  | Siemens组 | 9 | 82.8 | 77.8 | 79.9 | 1.99 |
|  |  | IL-GEM组 | 6 | 90.0 | 82.0 | 85.8 | 3.304 |
|  |  | 武汉明德组 | 9 | 79.3 | 70.5 | 75.5 | 3.63 |
|  |  | Roche Cobas组 | 8 | 87.2 | 73.1 | 80.8 | 3.786 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 28 | 81.9 | 73.1 | 74.9 | 1.048 |
|  |  | 雷杜其它组 | 18 | 85.1 | 74.2 | 78.9 | 0.766 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 18 | 86.0 | 63.7 | 73.4 | 0.755 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 108 | 66.7 | 47.9 | 59.7 | 2.87 |
|  |  | Siemens组 | 9 | 63.3 | 59.5 | 61.9 | 1.101 |
|  |  | IL-GEM组 | 6 | 64.0 | 61.0 | 62.3 | 1.549 |
|  |  | 武汉明德组 | 9 | 63.5 | 58.7 | 61.3 | 2.064 |
|  |  | Roche Cobas组 | 8 | 65.5 | 57.3 | 61.3 | 2.659 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 28 | 60.2 | 47.9 | 57.9 | 0.862 |
|  |  | 雷杜其它组 | 18 | 63.4 | 57.1 | 62 | 0.488 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 18 | 66.7 | 52.2 | 57.3 | 1.604 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 108 | 111.4 | 71.9 | 88.5 | 5.058 |
|  |  | Siemens组 | 9 | 96.4 | 89.4 | 93.6 | 2.818 |
|  |  | IL-GEM组 | 6 | 103.0 | 92.0 | 100.4 | 2.637 |
|  |  | 武汉明德组 | 9 | 87.0 | 75.7 | 81.4 | 2.84 |
|  |  | Roche Cobas组 | 8 | 98.9 | 86.6 | 92.7 | 2.813 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 28 | 91.7 | 80.9 | 86.3 | 1.266 |
|  |  | 雷杜其它组 | 18 | 106.6 | 85.2 | 92.7 | 1.293 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 18 | 111.4 | 71.9 | 85.2 | 0.798 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 108 | 85.4 | 47.5 | 57.7 | 2.435 |
|  |  | Siemens组 | 9 | 61.9 | 56.9 | 59.8 | 1.703 |
|  |  | IL-GEM组 | 6 | 60.0 | 58.0 | 59 | 0 |
|  |  | 武汉明德组 | 9 | 60.5 | 53.7 | 57.6 | 2.538 |
|  |  | Roche Cobas组 | 8 | 64.0 | 55.8 | 58.8 | 2.101 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 28 | 85.4 | 53.3 | 55.7 | 0.945 |
|  |  | 雷杜其它组 | 18 | 61.0 | 55.5 | 59.4 | 0.979 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 18 | 64.7 | 47.5 | 58.2 | 1.246 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 108 | 45.0 | 35.7 | 41.2 | 1.407 |
|  |  | Siemens组 | 9 | 43.4 | 40.2 | 42.2 | 0.689 |
|  |  | IL-GEM组 | 6 | 42.0 | 40.0 | 40.8 | 0.854 |
|  |  | 武汉明德组 | 9 | 43.9 | 39.2 | 42.2 | 1.487 |
|  |  | Roche Cobas组 | 8 | 44.0 | 39.5 | 41.1 | 1.705 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 28 | 42.2 | 37.6 | 40.3 | 0.671 |
|  |  | 雷杜其它组 | 18 | 43.2 | 38.7 | 42.2 | 0.402 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 18 | 45.0 | 37.7 | 41.6 | 0.411 |
| pO2 | 20250206 | 缺省组 | 108 | 183 | 139.8 | 160.2 | 8.012 |
|  |  | Siemens组 | 9 | 162 | 139.8 | 152 | 4.267 |
|  |  | IL-GEM组 | 6 | 178 | 154 | 169.1 | 10.557 |
|  |  | 武汉明德组 | 9 | 180 | 158.9 | 168.6 | 9.65 |
|  |  | Roche Cobas组 | 8 | 169.7 | 142.1 | 152.5 | 9.232 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 28 | 164 | 150 | 158.2 | 3.447 |
|  |  | 雷杜其它组 | 18 | 183 | 150 | 158 | 1.7 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 18 | 181.7 | 151 | 173 | 0.959 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 108 | 153.7 | 108 | 134.9 | 6.978 |
|  |  | Siemens组 | 9 | 139.9 | 117.6 | 132.9 | 1.34 |
|  |  | IL-GEM组 | 6 | 153 | 132 | 139.7 | 9.215 |
|  |  | 武汉明德组 | 9 | 149.2 | 135 | 142 | 6.23 |
|  |  | Roche Cobas组 | 8 | 133.3 | 119.8 | 125.1 | 3.293 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 28 | 142 | 108 | 131.7 | 2.045 |
|  |  | 雷杜其它组 | 18 | 150.5 | 126 | 132.9 | 2.257 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 18 | 153.7 | 129.1 | 148.5 | 1.322 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 108 | 208 | 156.1 | 178.7 | 7.851 |
|  |  | Siemens组 | 9 | 179.8 | 160.9 | 169.8 | 2.716 |
|  |  | IL-GEM组 | 6 | 201 | 175 | 185.7 | 12.207 |
|  |  | 武汉明德组 | 9 | 208 | 168.5 | 185.7 | 13.04 |
|  |  | Roche Cobas组 | 8 | 187.1 | 162.9 | 177.1 | 4.096 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 28 | 191 | 162 | 177.2 | 2.855 |
|  |  | 雷杜其它组 | 18 | 207 | 166 | 176.5 | 2.8 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 18 | 190.2 | 165.1 | 188.4 | 1.026 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 108 | 175 | 107 | 128.4 | 7.872 |
|  |  | Siemens组 | 9 | 127.6 | 112.4 | 125.3 | 1.959 |
|  |  | IL-GEM组 | 6 | 139 | 126 | 133.4 | 6.848 |
|  |  | 武汉明德组 | 9 | 141.4 | 125 | 135.7 | 4.837 |
|  |  | Roche Cobas组 | 8 | 130.6 | 112 | 118.5 | 3.244 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 28 | 175 | 107 | 123 | 2.946 |
|  |  | 雷杜其它组 | 18 | 139 | 120 | 128.5 | 1.194 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 18 | 148.4 | 127.7 | 136.8 | 0.939 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 108 | 119 | 82.6 | 99.4 | 9.911 |
|  |  | Siemens组 | 9 | 101.8 | 82.6 | 99.5 | 0.365 |
|  |  | IL-GEM组 | 6 | 105 | 96 | 97.9 | 1.75 |
|  |  | 武汉明德组 | 9 | 110.7 | 93 | 104.4 | 4.914 |
|  |  | Roche Cobas组 | 8 | 92.4 | 83.3 | 88.4 | 3.784 |
|  |  | 雷杜90系列组 | 28 | 101 | 87.7 | 90.9 | 2.292 |
|  |  | 雷杜其它组 | 18 | 105 | 88 | 99.5 | 4.191 |
|  |  | 梅州康立BG-800组 | 18 | 114.8 | 105.4 | 112.9 | 0.837 |