AE-09特定蛋白专业室间质评

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：197家

- 活动小结

1、评价限：

| 项目 | 评价 |
| --- | --- |
| IgA | 25% |
| IgE | 25% |
| IgG | 25% |
| IgM | 25% |
| C3 | 25% |
| C4 | 25% |
| CRP | 25% |
| RF | 25% |
| ASO | 25% |
| 转铁蛋白 | 25% |
| 前白蛋白 | 25% |
| 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C | 25% |
| β2-微球蛋白 | 25% |
| RBP | 25% |
| κ-轻链 | 25% |
| γ-轻链 | 25% |

2、定量项目：

| 项目 | 批号 | 组 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IgA | 20250206 | 缺省组 | 4.54 | 2.36 | 2.66 | 0.103 |
|  |  | Beckman 组 | 4.54 | 2.44 | 2.65 | 0.122 |
|  |  | Siemens 组 | 3.13 | 2.36 | 2.72 | 0.079 |
|  |  | Roche 组 | 2.73 | 2.51 | 2.62 | 0.026 |
|  |  | 日立组 | 2.90 | 2.47 | 2.66 | 0.093 |
|  |  | 迈瑞组 | 2.94 | 2.64 | 2.73 | 0.067 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 6.28 | 2.73 | 3.9 | 0.19 |
|  |  | Beckman 组 | 6.28 | 2.73 | 3.9 | 0.204 |
|  |  | Siemens 组 | 4.58 | 3.30 | 4.04 | 0.386 |
|  |  | Roche 组 | 4.16 | 3.64 | 3.83 | 0.091 |
|  |  | 日立组 | 4.30 | 3.64 | 3.92 | 0.17 |
|  |  | 迈瑞组 | 4.55 | 3.81 | 3.97 | 0.065 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 2.22 | 1.11 | 1.31 | 0.083 |
|  |  | Beckman 组 | 2.22 | 1.11 | 1.31 | 0.093 |
|  |  | Siemens 组 | 1.44 | 1.18 | 1.33 | 0.076 |
|  |  | Roche 组 | 1.35 | 1.17 | 1.25 | 0.026 |
|  |  | 日立组 | 1.44 | 1.23 | 1.34 | 0.064 |
|  |  | 迈瑞组 | 1.46 | 1.30 | 1.36 | 0.044 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 4.65 | 2.30 | 2.65 | 0.113 |
|  |  | Beckman 组 | 4.65 | 2.47 | 2.64 | 0.108 |
|  |  | Siemens 组 | 3.04 | 2.30 | 2.71 | 0.094 |
|  |  | Roche 组 | 2.74 | 2.50 | 2.6 | 0.071 |
|  |  | 日立组 | 2.90 | 2.49 | 2.67 | 0.114 |
|  |  | 迈瑞组 | 2.96 | 2.65 | 2.75 | 0.035 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 2.19 | 1.10 | 1.31 | 0.078 |
|  |  | Beckman 组 | 2.19 | 1.10 | 1.31 | 0.094 |
|  |  | Siemens 组 | 1.43 | 1.20 | 1.33 | 0.074 |
|  |  | Roche 组 | 1.32 | 1.17 | 1.25 | 0.033 |
|  |  | 日立组 | 1.44 | 1.23 | 1.34 | 0.071 |
|  |  | 迈瑞组 | 1.45 | 1.29 | 1.37 | 0.035 |
| IgE | 20250206 | 缺省组 | 163.0 | 75.3 | 132.5 | 17.182 |
|  |  | 透射比浊法 | 149.2 | 116.0 | 138.2 | 9.127 |
|  |  | 散射比浊法 | 140.0 | 75.3 | 125.9 | 17.264 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 156.6 | 108.0 | 142.1 | 13.792 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 261.6 | 164.0 | 211.3 | 24.82 |
|  |  | 透射比浊法 | 235.4 | 184.0 | 212.7 | 23.31 |
|  |  | 散射比浊法 | 226.0 | 185.2 | 208.2 | 18.478 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 261.6 | 180.0 | 224.2 | 18.393 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 63.7 | 38.0 | 50.7 | 7.981 |
|  |  | 透射比浊法 | 60.6 | 41.0 | 52.8 | 4.058 |
|  |  | 散射比浊法 | 53.0 | 41.6 | 49.1 | 3.872 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 63.7 | 38.0 | 60.8 | 2.782 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 164.0 | 71.2 | 132.1 | 18.484 |
|  |  | 透射比浊法 | 149.9 | 116.0 | 136.2 | 12.113 |
|  |  | 散射比浊法 | 141.0 | 71.2 | 126.1 | 16.615 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 160.1 | 115.0 | 141 | 16.441 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 62.0 | 40.0 | 50.4 | 6.769 |
|  |  | 透射比浊法 | 61.3 | 41.0 | 51.6 | 4.219 |
|  |  | 散射比浊法 | 51.0 | 41.9 | 48.7 | 2.638 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 62.0 | 44.0 | 54.3 | 8.782 |
| IgG | 20250206 | 缺省组 | 15.43 | 12.48 | 13.81 | 0.689 |
|  |  | Beckman 组 | 15.43 | 12.50 | 13.6 | 0.771 |
|  |  | Siemens 组 | 15.00 | 13.21 | 14.07 | 0.423 |
|  |  | Roche 组 | 14.57 | 13.44 | 14.18 | 0.272 |
|  |  | 日立组 | 15.10 | 12.89 | 13.77 | 0.793 |
|  |  | 迈瑞组 | 14.16 | 12.62 | 13.82 | 0.255 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 20.90 | 16.53 | 18.92 | 0.825 |
|  |  | Beckman 组 | 20.82 | 16.60 | 18.86 | 0.874 |
|  |  | Siemens 组 | 20.90 | 16.98 | 19.54 | 0.686 |
|  |  | Roche 组 | 20.07 | 18.32 | 19.26 | 0.295 |
|  |  | 日立组 | 20.60 | 17.24 | 18.84 | 0.753 |
|  |  | 迈瑞组 | 20.37 | 16.53 | 18.46 | 0.644 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 9.25 | 6.80 | 7.84 | 0.317 |
|  |  | Beckman 组 | 8.97 | 7.05 | 7.7 | 0.35 |
|  |  | Siemens 组 | 8.26 | 6.99 | 7.89 | 0.296 |
|  |  | Roche 组 | 8.30 | 7.67 | 8.03 | 0.188 |
|  |  | 日立组 | 8.60 | 7.30 | 7.9 | 0.245 |
|  |  | 迈瑞组 | 8.56 | 7.36 | 7.87 | 0.216 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 16.33 | 12.24 | 13.81 | 0.699 |
|  |  | Beckman 组 | 16.33 | 12.24 | 13.59 | 0.824 |
|  |  | Siemens 组 | 15.30 | 12.60 | 14.11 | 0.504 |
|  |  | Roche 组 | 14.76 | 13.44 | 14.1 | 0.285 |
|  |  | 日立组 | 14.80 | 12.85 | 13.75 | 0.756 |
|  |  | 迈瑞组 | 14.70 | 12.84 | 14 | 0.535 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 9.58 | 6.80 | 7.85 | 0.323 |
|  |  | Beckman 组 | 8.75 | 6.94 | 7.73 | 0.404 |
|  |  | Siemens 组 | 8.67 | 6.96 | 7.96 | 0.365 |
|  |  | Roche 组 | 8.33 | 7.63 | 8.02 | 0.16 |
|  |  | 日立组 | 8.59 | 7.40 | 7.91 | 0.193 |
|  |  | 迈瑞组 | 8.38 | 7.30 | 7.85 | 0.246 |
| IgM | 20250206 | 缺省组 | 1.65 | 0.98 | 1.17 | 0.065 |
|  |  | Beckman 组 | 1.65 | 1.00 | 1.16 | 0.074 |
|  |  | Siemens 组 | 1.27 | 0.98 | 1.19 | 0.066 |
|  |  | Roche 组 | 1.34 | 1.08 | 1.15 | 0.034 |
|  |  | 日立组 | 1.29 | 1.06 | 1.15 | 0.069 |
|  |  | 迈瑞组 | 1.29 | 1.12 | 1.21 | 0.045 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 2.50 | 1.42 | 1.71 | 0.084 |
|  |  | Beckman 组 | 2.30 | 1.47 | 1.7 | 0.094 |
|  |  | Siemens 组 | 1.93 | 1.42 | 1.75 | 0.157 |
|  |  | Roche 组 | 1.88 | 1.59 | 1.67 | 0.055 |
|  |  | 日立组 | 1.85 | 1.52 | 1.72 | 0.073 |
|  |  | 迈瑞组 | 1.83 | 1.61 | 1.73 | 0.063 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 0.98 | 0.42 | 0.58 | 0.044 |
|  |  | Beckman 组 | 0.98 | 0.48 | 0.58 | 0.046 |
|  |  | Siemens 组 | 0.63 | 0.42 | 0.56 | 0.046 |
|  |  | Roche 组 | 0.67 | 0.54 | 0.58 | 0.033 |
|  |  | 日立组 | 0.64 | 0.52 | 0.56 | 0.019 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.67 | 0.57 | 0.62 | 0.018 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1.65 | 0.99 | 1.17 | 0.065 |
|  |  | Beckman 组 | 1.65 | 1.01 | 1.16 | 0.086 |
|  |  | Siemens 组 | 1.29 | 0.99 | 1.19 | 0.091 |
|  |  | Roche 组 | 1.33 | 1.09 | 1.15 | 0.019 |
|  |  | 日立组 | 1.35 | 1.07 | 1.14 | 0.053 |
|  |  | 迈瑞组 | 1.28 | 1.16 | 1.22 | 0.045 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1.04 | 0.48 | 0.58 | 0.042 |
|  |  | Beckman 组 | 1.04 | 0.48 | 0.58 | 0.046 |
|  |  | Siemens 组 | 0.64 | 0.48 | 0.58 | 0.038 |
|  |  | Roche 组 | 0.68 | 0.53 | 0.59 | 0.033 |
|  |  | 日立组 | 0.62 | 0.52 | 0.56 | 0.027 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.67 | 0.59 | 0.62 | 0.018 |
| C3 | 20250206 | 缺省组 | 2.25 | 1.59 | 1.83 | 0.077 |
|  |  | Beckman 组 | 2.08 | 1.66 | 1.82 | 0.071 |
|  |  | Siemens 组 | 2.22 | 1.74 | 1.89 | 0.107 |
|  |  | Roche 组 | 1.99 | 1.75 | 1.86 | 0.034 |
|  |  | 日立组 | 1.99 | 1.61 | 1.79 | 0.083 |
|  |  | 迈瑞组 | 1.89 | 1.66 | 1.82 | 0.05 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 3.25 | 0.50 | 2.66 | 0.128 |
|  |  | Beckman 组 | 3.14 | 2.39 | 2.63 | 0.094 |
|  |  | Siemens 组 | 3.25 | 2.44 | 2.78 | 0.193 |
|  |  | Roche 组 | 2.91 | 2.56 | 2.73 | 0.07 |
|  |  | 日立组 | 2.81 | 2.33 | 2.64 | 0.068 |
|  |  | 迈瑞组 | 2.70 | 2.34 | 2.59 | 0.068 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 0.99 | 0.75 | 0.89 | 0.044 |
|  |  | Beckman 组 | 0.97 | 0.81 | 0.88 | 0.043 |
|  |  | Siemens 组 | 0.99 | 0.84 | 0.92 | 0.033 |
|  |  | Roche 组 | 0.98 | 0.85 | 0.9 | 0.028 |
|  |  | 日立组 | 0.93 | 0.75 | 0.86 | 0.046 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.99 | 0.89 | 0.93 | 0.017 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 2.83 | 1.61 | 1.84 | 0.067 |
|  |  | Beckman 组 | 2.09 | 1.67 | 1.82 | 0.087 |
|  |  | Siemens 组 | 2.20 | 1.69 | 1.9 | 0.128 |
|  |  | Roche 组 | 2.83 | 1.74 | 1.86 | 0.032 |
|  |  | 日立组 | 2.01 | 1.61 | 1.8 | 0.08 |
|  |  | 迈瑞组 | 1.87 | 1.65 | 1.84 | 0.033 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 0.99 | 0.75 | 0.89 | 0.044 |
|  |  | Beckman 组 | 0.93 | 0.80 | 0.87 | 0.04 |
|  |  | Siemens 组 | 0.99 | 0.85 | 0.92 | 0.039 |
|  |  | Roche 组 | 0.98 | 0.83 | 0.9 | 0.033 |
|  |  | 日立组 | 0.94 | 0.75 | 0.86 | 0.045 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.97 | 0.89 | 0.93 | 0.026 |
| C4 | 20250206 | 缺省组 | 0.48 | 0.30 | 0.38 | 0.018 |
|  |  | Beckman 组 | 0.48 | 0.30 | 0.4 | 0.029 |
|  |  | Siemens 组 | 0.43 | 0.33 | 0.38 | 0.025 |
|  |  | Roche 组 | 0.39 | 0.33 | 0.37 | 0.018 |
|  |  | 日立组 | 0.43 | 0.36 | 0.39 | 0.017 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.39 | 0.34 | 0.38 | 0.008 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 0.72 | 0.44 | 0.57 | 0.033 |
|  |  | Beckman 组 | 0.68 | 0.48 | 0.58 | 0.032 |
|  |  | Siemens 组 | 0.66 | 0.47 | 0.56 | 0.032 |
|  |  | Roche 组 | 0.60 | 0.50 | 0.56 | 0.026 |
|  |  | 日立组 | 0.60 | 0.52 | 0.57 | 0.025 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.56 | 0.49 | 0.54 | 0.017 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.015 |
|  |  | Beckman 组 | 0.23 | 0.12 | 0.17 | 0.016 |
|  |  | Siemens 组 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.011 |
|  |  | Roche 组 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.007 |
|  |  | 日立组 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.007 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 0.48 | 0.30 | 0.38 | 0.025 |
|  |  | Beckman 组 | 0.48 | 0.30 | 0.4 | 0.03 |
|  |  | Siemens 组 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 0.029 |
|  |  | Roche 组 | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.016 |
|  |  | 日立组 | 0.43 | 0.36 | 0.38 | 0.015 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.015 |
|  |  | Beckman 组 | 0.23 | 0.12 | 0.17 | 0.016 |
|  |  | Siemens 组 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.01 |
|  |  | Roche 组 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.007 |
|  |  | 日立组 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.007 |
|  |  | 迈瑞组 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0 |
| CRP | 20250206 | 缺省组 | 58.90 | 20.42 | 31.57 | 2.73 |
|  |  | Beckman 组 | 58.90 | 20.60 | 32.41 | 2.719 |
|  |  | Siemens 组 | 36.33 | 24.90 | 30.24 | 3.346 |
|  |  | Roche 组 | 39.00 | 20.42 | 28.93 | 2.056 |
|  |  | 日立组 | 36.17 | 28.90 | 32.59 | 1.835 |
|  |  | 迈瑞组 | 35.60 | 29.70 | 31.64 | 1.422 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 66.00 | 38.10 | 50.84 | 4.109 |
|  |  | Beckman 组 | 66.00 | 38.10 | 52.8 | 3.487 |
|  |  | Siemens 组 | 54.54 | 42.80 | 48.22 | 3.528 |
|  |  | Roche 组 | 58.80 | 41.10 | 47.49 | 2.955 |
|  |  | 日立组 | 60.00 | 45.06 | 52.5 | 2.78 |
|  |  | 迈瑞组 | 60.00 | 46.66 | 51.43 | 2.002 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 13.10 | 6.90 | 9.33 | 1.259 |
|  |  | Beckman 组 | 13.10 | 7.64 | 9.42 | 0.997 |
|  |  | Siemens 组 | 11.20 | 7.57 | 8.87 | 1.165 |
|  |  | Roche 组 | 10.30 | 7.03 | 8.1 | 0.833 |
|  |  | 日立组 | 12.10 | 6.90 | 10.4 | 0.874 |
|  |  | 迈瑞组 | 11.33 | 7.98 | 9.02 | 0.776 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 48.00 | 23.10 | 31.57 | 2.751 |
|  |  | Beckman 组 | 48.00 | 23.10 | 32.35 | 3.109 |
|  |  | Siemens 组 | 36.89 | 24.80 | 30.21 | 3.009 |
|  |  | Roche 组 | 38.20 | 25.43 | 28.96 | 2.199 |
|  |  | 日立组 | 35.16 | 28.10 | 32.52 | 1.865 |
|  |  | 迈瑞组 | 35.30 | 26.98 | 31.18 | 1.138 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 13.20 | 7.00 | 9.32 | 1.366 |
|  |  | Beckman 组 | 13.20 | 7.70 | 9.52 | 1.144 |
|  |  | Siemens 组 | 11.50 | 7.59 | 8.65 | 0.968 |
|  |  | Roche 组 | 10.40 | 7.03 | 8.1 | 0.857 |
|  |  | 日立组 | 11.90 | 7.00 | 10.54 | 0.764 |
|  |  | 迈瑞组 | 11.01 | 7.29 | 8.5 | 0.549 |
| RF | 20250206 | 缺省组 | 49.0 | 5.8 | 14.2 | 2.064 |
|  |  | Beckman 组 | 49.0 | 8.1 | 14.4 | 1.851 |
|  |  | Siemens 其他组 | 10.5 | 8.6 | 9.1 | 0.531 |
|  |  | Siemens Atelica 组 | 15.3 | 13.6 | 13.9 | 0.375 |
|  |  | Roche 组 | 17.8 | 13.7 | 15.8 | 1.211 |
|  |  | 日立组 | 19.0 | 6.7 | 13.2 | 1.547 |
|  |  | 迈瑞组 | 19.2 | 13.2 | 15.5 | 1.23 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 58.0 | 12.0 | 42.1 | 3.666 |
|  |  | Beckman 组 | 53.1 | 12.0 | 42.8 | 3.699 |
|  |  | Siemens 其他组 | 45.2 | 20.3 | 22.2 | 1.876 |
|  |  | Siemens Atelica 组 | 44.5 | 42.8 | 43.7 | 0.964 |
|  |  | Roche 组 | 50.5 | 36.4 | 39.6 | 1.741 |
|  |  | 日立组 | 50.2 | 38.6 | 44.1 | 3.192 |
|  |  | 迈瑞组 | 45.7 | 37.7 | 40.5 | 1.726 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 29.0 | 12.1 | 22.9 | 1.724 |
|  |  | Beckman 组 | 28.3 | 18.8 | 23.1 | 1.601 |
|  |  | Siemens 其他组 | 20.1 | 12.1 | 13.3 | 1.102 |
|  |  | Siemens Atelica 组 | 25.0 | 23.8 | 24.5 | 0.693 |
|  |  | Roche 组 | 25.0 | 20.7 | 22.6 | 0.688 |
|  |  | 日立组 | 27.6 | 16.2 | 23 | 1.711 |
|  |  | 迈瑞组 | 26.4 | 19.7 | 23.6 | 1.158 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 22.2 | 5.9 | 14.1 | 2.138 |
|  |  | Beckman 组 | 22.2 | 8.6 | 14.2 | 2.025 |
|  |  | Siemens 其他组 | 10.6 | 8.6 | 9.1 | 0.531 |
|  |  | Siemens Atelica 组 | 15.8 | 13.5 | 14.5 | 1.324 |
|  |  | Roche 组 | 17.7 | 13.3 | 15.6 | 1.057 |
|  |  | 日立组 | 19.0 | 6.6 | 13.2 | 1.752 |
|  |  | 迈瑞组 | 18.9 | 12.8 | 15.5 | 1.331 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 39.8 | 11.2 | 22.8 | 1.711 |
|  |  | Beckman 组 | 39.8 | 18.0 | 22.8 | 1.796 |
|  |  | Siemens 其他组 | 20.1 | 11.2 | 12.5 | 1.22 |
|  |  | Siemens Atelica 组 | 24.6 | 23.6 | 24.1 | 0.571 |
|  |  | Roche 组 | 25.1 | 21.0 | 22.7 | 0.61 |
|  |  | 日立组 | 27.7 | 16.1 | 23 | 1.709 |
|  |  | 迈瑞组 | 25.8 | 20.2 | 23.7 | 1.381 |
| ASO | 20250206 | 缺省组 | 275.1 | 85.7 | 136.3 | 14.666 |
|  |  | Beckman 组 | 251.0 | 85.7 | 135.1 | 15.185 |
|  |  | Siemens 组 | 168.7 | 129.0 | 145.7 | 8.569 |
|  |  | Roche 组 | 170.0 | 135.6 | 148.3 | 3.978 |
|  |  | 日立组 | 155.0 | 115.3 | 138.1 | 8.789 |
|  |  | 迈瑞组 | 136.0 | 105.8 | 120.4 | 5.444 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 663.0 | 133.0 | 279.8 | 21.747 |
|  |  | Beckman 组 | 359.0 | 133.0 | 272.9 | 26.425 |
|  |  | Siemens 组 | 344.7 | 252.0 | 286.7 | 21.142 |
|  |  | Roche 组 | 350.0 | 260.4 | 293.7 | 8.872 |
|  |  | 日立组 | 330.0 | 240.0 | 278.8 | 25.148 |
|  |  | 迈瑞组 | 321.3 | 248.5 | 281 | 12.295 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 139.1 | 48.0 | 71.6 | 9.223 |
|  |  | Beckman 组 | 86.0 | 48.0 | 71 | 8.54 |
|  |  | Siemens 组 | 101.4 | 71.1 | 78.3 | 5.156 |
|  |  | Roche 组 | 86.0 | 73.0 | 78.1 | 3.929 |
|  |  | 日立组 | 85.2 | 55.8 | 73.5 | 5.861 |
|  |  | 迈瑞组 | 63.0 | 52.4 | 58.3 | 1.256 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 278.5 | 87.7 | 135.6 | 13.829 |
|  |  | Beckman 组 | 168.0 | 87.7 | 135 | 11.927 |
|  |  | Siemens 组 | 167.6 | 124.0 | 143.7 | 8.905 |
|  |  | Roche 组 | 167.0 | 134.9 | 145.7 | 4.232 |
|  |  | 日立组 | 157.0 | 115.0 | 137.4 | 10.368 |
|  |  | 迈瑞组 | 130.1 | 106.6 | 120.6 | 4.771 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 136.9 | 46.4 | 71.5 | 8.991 |
|  |  | Beckman 组 | 94.0 | 46.4 | 70.5 | 7.342 |
|  |  | Siemens 组 | 95.3 | 72.7 | 79.2 | 2.263 |
|  |  | Roche 组 | 88.0 | 73.0 | 78.1 | 4.258 |
|  |  | 日立组 | 82.0 | 57.8 | 72.5 | 6.255 |
|  |  | 迈瑞组 | 62.4 | 53.2 | 58.1 | 2.176 |
| 转铁蛋白 | 20250206 | 缺省组 | 3.85 | 2.26 | 2.72 | 0.202 |
|  |  | 透射比浊法 | 3.85 | 2.48 | 2.74 | 0.186 |
|  |  | 散射比浊法 | 3.13 | 2.75 | 2.85 | 0.078 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 2.68 | 2.47 | 2.58 | 0.104 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 4.94 | 2.91 | 3.54 | 0.222 |
|  |  | 透射比浊法 | 4.94 | 3.32 | 3.55 | 0.173 |
|  |  | 散射比浊法 | 4.02 | 3.50 | 3.73 | 0.161 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 3.64 | 3.29 | 3.36 | 0.093 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 2.36 | 1.40 | 1.63 | 0.141 |
|  |  | 透射比浊法 | 2.36 | 1.41 | 1.64 | 0.138 |
|  |  | 散射比浊法 | 1.80 | 1.59 | 1.72 | 0.084 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 1.60 | 1.43 | 1.53 | 0.081 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 4.14 | 2.41 | 2.71 | 0.196 |
|  |  | 透射比浊法 | 4.14 | 2.41 | 2.73 | 0.196 |
|  |  | 散射比浊法 | 3.11 | 2.65 | 2.84 | 0.157 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 2.71 | 2.44 | 2.6 | 0.128 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 2.35 | 1.39 | 1.64 | 0.153 |
|  |  | 透射比浊法 | 2.35 | 1.42 | 1.65 | 0.158 |
|  |  | 散射比浊法 | 1.80 | 1.65 | 1.75 | 0.05 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 1.63 | 1.43 | 1.54 | 0.096 |
| 前白蛋白 | 20250206 | 缺省组 | 294 | 216 | 251 | 11.363 |
|  |  | Beckman 组 | 273 | 216 | 252 | 11.315 |
|  |  | Roche 组 | 261 | 232 | 248 | 8.03 |
|  |  | 日立组 | 274 | 231 | 255 | 7.025 |
|  |  | 迈瑞组 | 268 | 226 | 248 | 9.992 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 402 | 279 | 330 | 16.255 |
|  |  | Beckman 组 | 375 | 279 | 333 | 16.602 |
|  |  | Roche 组 | 353 | 306 | 327 | 12.877 |
|  |  | 日立组 | 372 | 311 | 335 | 12.031 |
|  |  | 迈瑞组 | 348 | 292 | 326 | 13.574 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 174 | 105 | 153 | 7.159 |
|  |  | Beckman 组 | 172 | 105 | 154 | 8.568 |
|  |  | Roche 组 | 174 | 142 | 151 | 3.357 |
|  |  | 日立组 | 165 | 144 | 154 | 5.725 |
|  |  | 迈瑞组 | 166 | 142 | 153 | 6.278 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 295 | 214 | 250 | 11.721 |
|  |  | Beckman 组 | 275 | 214 | 252 | 12.1 |
|  |  | Roche 组 | 263 | 233 | 247 | 9.977 |
|  |  | 日立组 | 275 | 220 | 254 | 8.752 |
|  |  | 迈瑞组 | 261 | 227 | 248 | 7.257 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 173 | 103 | 152 | 6.605 |
|  |  | Beckman 组 | 172 | 103 | 153 | 10.083 |
|  |  | Roche 组 | 173 | 140 | 151 | 1.815 |
|  |  | 日立组 | 167 | 140 | 154 | 4.962 |
|  |  | 迈瑞组 | 164 | 142 | 152 | 6.731 |
| 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C | 20250206 | 缺省组 | 0.690 | 0.510 | 0.582 | 0.046 |
|  |  | 透射比浊法 | 0.650 | 0.570 | 0.62 | 0.036 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 0.690 | 0.510 | 0.577 | 0.046 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 0.790 | 0.570 | 0.653 | 0.061 |
|  |  | 透射比浊法 | 0.730 | 0.590 | 0.68 | 0.054 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 0.790 | 0.570 | 0.651 | 0.061 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 0.610 | 0.420 | 0.485 | 0.044 |
|  |  | 透射比浊法 | 0.550 | 0.490 | 0.515 | 0.034 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 0.610 | 0.420 | 0.48 | 0.045 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 0.690 | 0.520 | 0.59 | 0.045 |
|  |  | 透射比浊法 | 0.640 | 0.580 | 0.623 | 0.018 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 0.690 | 0.520 | 0.586 | 0.045 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 0.600 | 0.410 | 0.485 | 0.048 |
|  |  | 透射比浊法 | 0.550 | 0.490 | 0.52 | 0.033 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 0.600 | 0.410 | 0.478 | 0.046 |
| β2-微球蛋白 | 20250206 | 缺省组 | 1840.0 | 1.2 | 1.9 | 0.165 |
|  |  | Beckman 组 | 1840.0 | 1.2 | 1.9 | 0.283 |
|  |  | Siemens 组 | 2.4 | 1.7 | 2 | 0.155 |
|  |  | Roche 组 | 2.2 | 1.9 | 2 | 0.137 |
|  |  | 日立组 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 0.145 |
|  |  | 迈瑞组 | 2.1 | 1.7 | 2 | 0.071 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 2670.0 | 2.0 | 3 | 0.226 |
|  |  | Beckman 组 | 2670.0 | 2.0 | 3.1 | 0.394 |
|  |  | Siemens 组 | 4.0 | 2.9 | 3.1 | 0.119 |
|  |  | Roche 组 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 0.101 |
|  |  | 日立组 | 3.3 | 2.4 | 2.9 | 0.176 |
|  |  | 迈瑞组 | 3.4 | 2.6 | 3 | 0 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 910.0 | 0.3 | 0.9 | 0.123 |
|  |  | Beckman 组 | 910.0 | 0.6 | 0.9 | 0.143 |
|  |  | Siemens 组 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.087 |
|  |  | Roche 组 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.079 |
|  |  | 日立组 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.125 |
|  |  | 迈瑞组 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 1850.0 | 1.2 | 1.9 | 0.168 |
|  |  | Beckman 组 | 1850.0 | 1.2 | 1.9 | 0.291 |
|  |  | Siemens 组 | 2.4 | 1.7 | 2 | 0.168 |
|  |  | Roche 组 | 2.3 | 1.9 | 2 | 0.141 |
|  |  | 日立组 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 0.136 |
|  |  | 迈瑞组 | 2.2 | 1.7 | 2 | 0.071 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 920.0 | 0.2 | 0.9 | 0.129 |
|  |  | Beckman 组 | 920.0 | 0.6 | 0.9 | 0.143 |
|  |  | Siemens 组 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 |
|  |  | Roche 组 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.094 |
|  |  | 日立组 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.121 |
|  |  | 迈瑞组 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0 |
| RBP | 20250206 | 缺省组 | 54.20 | 37.90 | 45.59 | 2.344 |
|  |  | Beckman 组 | 49.80 | 39.77 | 45.58 | 1.831 |
|  |  | Roche 组 | 54.20 | 39.30 | 46.57 | 2.832 |
|  |  | 日立组 | 53.40 | 37.90 | 46.39 | 1.994 |
|  |  | 迈瑞组 | 47.70 | 39.00 | 43.67 | 3.175 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 72.40 | 48.50 | 60.14 | 3.811 |
|  |  | Beckman 组 | 65.00 | 50.35 | 60.48 | 3.266 |
|  |  | Roche 组 | 70.30 | 49.50 | 60.08 | 2.765 |
|  |  | 日立组 | 67.80 | 48.50 | 61.24 | 2.988 |
|  |  | 迈瑞组 | 64.10 | 51.00 | 58.79 | 4.055 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 35.20 | 22.60 | 26.53 | 1.919 |
|  |  | Beckman 组 | 28.40 | 24.30 | 26.1 | 1.214 |
|  |  | Roche 组 | 34.10 | 24.00 | 28.25 | 3.465 |
|  |  | 日立组 | 35.20 | 24.20 | 27.55 | 1.116 |
|  |  | 迈瑞组 | 28.10 | 22.60 | 25.12 | 1.852 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 55.00 | 37.70 | 45.3 | 2.44 |
|  |  | Beckman 组 | 49.10 | 39.65 | 45.2 | 1.7 |
|  |  | Roche 组 | 55.00 | 39.40 | 46.09 | 4.204 |
|  |  | 日立组 | 54.10 | 37.70 | 46.41 | 2.249 |
|  |  | 迈瑞组 | 48.10 | 40.00 | 44.23 | 2.828 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 35.30 | 22.90 | 26.44 | 1.843 |
|  |  | Beckman 组 | 28.40 | 24.10 | 26.09 | 1.192 |
|  |  | Roche 组 | 33.90 | 25.00 | 28.23 | 3.405 |
|  |  | 日立组 | 35.30 | 24.20 | 27.61 | 1.366 |
|  |  | 迈瑞组 | 28.30 | 22.90 | 25.15 | 1.89 |
| κ-轻链 | 20250206 | 缺省组 | 3.70 | 2.78 | 3.4 | 0.187 |
|  |  | 透射比浊法 | 3.53 | 2.78 | 3.23 | 0.296 |
|  |  | 散射比浊法 | 3.70 | 3.17 | 3.46 | 0.087 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 5.10 | 3.88 | 4.73 | 0.25 |
|  |  | 透射比浊法 | 4.86 | 3.88 | 4.41 | 0.434 |
|  |  | 散射比浊法 | 5.10 | 4.25 | 4.86 | 0.139 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 2.02 | 1.57 | 1.86 | 0.068 |
|  |  | 透射比浊法 | 1.87 | 1.57 | 1.77 | 0.126 |
|  |  | 散射比浊法 | 2.02 | 1.77 | 1.88 | 0.036 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 3.80 | 2.80 | 3.38 | 0.148 |
|  |  | 透射比浊法 | 3.52 | 2.80 | 3.22 | 0.299 |
|  |  | 散射比浊法 | 3.80 | 3.18 | 3.45 | 0.068 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 2.10 | 1.52 | 1.87 | 0.074 |
|  |  | 透射比浊法 | 1.89 | 1.52 | 1.79 | 0.125 |
|  |  | 散射比浊法 | 2.10 | 1.81 | 1.9 | 0.072 |
| λ-轻链 | 20250206 | 缺省组 | 1.99 | 1.56 | 1.82 | 0.08 |
|  |  | 透射比浊法 | 1.93 | 1.56 | 1.84 | 0.094 |
|  |  | 散射比浊法 | 1.99 | 1.73 | 1.82 | 0.067 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 2.75 | 2.13 | 2.53 | 0.137 |
|  |  | 透射比浊法 | 2.71 | 2.13 | 2.53 | 0.178 |
|  |  | 散射比浊法 | 2.75 | 2.3 | 2.54 | 0.132 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 1.11 | 0.83 | 1 | 0.018 |
|  |  | 透射比浊法 | 1.01 | 0.83 | 0.99 | 0.018 |
|  |  | 散射比浊法 | 1.11 | 0.97 | 1.01 | 0.033 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 2.01 | 1.53 | 1.84 | 0.081 |
|  |  | 透射比浊法 | 1.94 | 1.53 | 1.83 | 0.106 |
|  |  | 散射比浊法 | 2.01 | 1.75 | 1.85 | 0.079 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 1.11 | 0.83 | 1 | 0.017 |
|  |  | 透射比浊法 | 1.01 | 0.83 | 0.99 | 0.018 |
|  |  | 散射比浊法 | 1.11 | 0.98 | 1 | 0.016 |