AE-19临床脂类专业室间质评

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：637家

- 活动小结

1、评价限：胆固醇：±9%；甘油三酯: ±14%；高密度脂蛋白: ±30%；低密度脂蛋白：±30%； 脂蛋白（a）: ±30%；载脂蛋白A1: ±30%;载脂蛋白B：±30%。

2、定量项目：

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胆固醇 | 20250206 | 缺省组 | 630 | 4.32 | 1.26 | 3.51 | 0.126 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 31 | 3.74 | 3.28 | 3.53 | 0.065 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 24 | 3.88 | 3.16 | 3.5 | 0.119 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 14 | 4.26 | 2.75 | 3.7 | 0.212 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 4.04 | 3.45 | 3.6 | 0.124 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 19 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 0.068 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 43 | 3.68 | 1.27 | 3.5 | 0.067 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 4.03 | 3.82 | 3.94 | 0.032 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 14 | 4.26 | 2.75 | 3.7 | 0.212 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 18 | 3.73 | 3.40 | 3.63 | 0.064 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 22 | 3.90 | 3.18 | 3.43 | 0.081 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 14 | 3.76 | 3.53 | 3.64 | 0.076 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 53 | 3.83 | 3.33 | 3.54 | 0.055 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 13 | 3.58 | 3.29 | 3.44 | 0.082 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 189 | 4.07 | 2.70 | 3.46 | 0.111 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 10 | 3.76 | 1.26 | 3.4 | 0.132 |
|  |  | 西门子试剂组 | 13 | 3.67 | 3.33 | 3.48 | 0.119 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 630 | 9.07 | 4.18 | 6.88 | 0.254 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 31 | 7.22 | 6.32 | 6.95 | 0.131 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 24 | 7.39 | 6.08 | 6.84 | 0.184 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 14 | 8.70 | 5.39 | 7.27 | 0.464 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 7.99 | 6.90 | 7.03 | 0.116 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 19 | 7.29 | 6.50 | 6.88 | 0.221 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 43 | 7.28 | 4.18 | 6.89 | 0.148 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 7.82 | 7.50 | 7.51 | 0.014 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 14 | 8.70 | 5.39 | 7.27 | 0.464 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 18 | 7.28 | 6.68 | 7.15 | 0.082 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 22 | 6.96 | 6.33 | 6.83 | 0.097 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 14 | 7.41 | 6.80 | 7.1 | 0.178 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 53 | 9.07 | 6.40 | 7 | 0.116 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 13 | 7.14 | 6.62 | 6.75 | 0.097 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 189 | 7.79 | 5.37 | 6.74 | 0.224 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 10 | 6.90 | 4.65 | 6.66 | 0.224 |
|  |  | 西门子试剂组 | 13 | 7.19 | 6.50 | 6.73 | 0.138 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 630 | 7.98 | 3.45 | 5.96 | 0.212 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 31 | 6.26 | 5.60 | 5.97 | 0.117 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 24 | 7.98 | 5.35 | 5.96 | 0.19 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 14 | 7.24 | 4.79 | 6.26 | 0.337 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 6.84 | 5.56 | 6.05 | 0.1 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 19 | 6.23 | 5.50 | 6 | 0.175 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 43 | 6.66 | 3.45 | 6 | 0.13 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 6.75 | 6.30 | 6.46 | 0.016 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 14 | 7.24 | 4.79 | 6.26 | 0.337 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 18 | 6.30 | 5.91 | 6.17 | 0.072 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 22 | 7.90 | 5.52 | 5.87 | 0.081 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 14 | 6.43 | 5.99 | 6.17 | 0.145 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 53 | 6.41 | 5.63 | 6.03 | 0.098 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 13 | 6.03 | 5.65 | 5.89 | 0.103 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 189 | 7.22 | 4.53 | 5.84 | 0.181 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 10 | 6.00 | 3.51 | 5.73 | 0.197 |
|  |  | 西门子试剂组 | 13 | 6.15 | 5.67 | 5.84 | 0.108 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 630 | 9.78 | 4.87 | 7.72 | 0.268 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 31 | 8.19 | 7.33 | 7.88 | 0.165 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 24 | 8.07 | 6.08 | 7.75 | 0.231 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 14 | 9.78 | 6.25 | 8.06 | 0.361 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 9.23 | 7.55 | 7.69 | 0.123 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 19 | 8.01 | 7.10 | 7.76 | 0.237 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 43 | 8.08 | 5.31 | 7.69 | 0.167 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 8.60 | 8.40 | 8.5 | 0.048 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 14 | 9.78 | 6.25 | 8.06 | 0.361 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 18 | 8.46 | 7.48 | 8.12 | 0.086 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 22 | 7.91 | 6.05 | 7.67 | 0.093 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 14 | 8.25 | 7.69 | 7.95 | 0.193 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 53 | 8.41 | 7.30 | 7.8 | 0.144 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 13 | 7.85 | 7.42 | 7.61 | 0.116 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 189 | 8.99 | 5.66 | 7.57 | 0.273 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 10 | 7.79 | 5.61 | 7.5 | 0.216 |
|  |  | 西门子试剂组 | 13 | 8.07 | 7.54 | 7.75 | 0.198 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 630 | 7.20 | 2.29 | 4.71 | 0.169 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 31 | 4.94 | 4.40 | 4.76 | 0.098 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 24 | 5.07 | 4.08 | 4.72 | 0.124 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 14 | 5.97 | 4.69 | 4.96 | 0.143 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 5.54 | 4.64 | 4.82 | 0.147 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 19 | 5.01 | 4.30 | 4.73 | 0.177 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 43 | 4.93 | 2.29 | 4.68 | 0.142 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 5.48 | 5.11 | 5.22 | 0.032 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 14 | 5.97 | 4.69 | 4.96 | 0.143 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 18 | 4.99 | 4.57 | 4.92 | 0.024 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 22 | 5.00 | 4.40 | 4.62 | 0.074 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 14 | 5.09 | 4.50 | 4.87 | 0.15 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 53 | 5.08 | 4.52 | 4.77 | 0.076 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 13 | 4.97 | 4.53 | 4.65 | 0.051 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 189 | 5.21 | 3.22 | 4.62 | 0.137 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 10 | 4.81 | 2.32 | 4.61 | 0.17 |
|  |  | 西门子试剂组 | 13 | 4.92 | 4.52 | 4.7 | 0.147 |
| 甘油三酯 | 20250206 | 缺省组 | 629 | 5.44 | 0.95 | 1.38 | 0.07 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 31 | 1.43 | 1.32 | 1.37 | 0.029 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 24 | 1.55 | 1.18 | 1.33 | 0.078 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 14 | 1.73 | 1.27 | 1.42 | 0.035 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 2.27 | 1.32 | 1.44 | 0.082 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 19 | 1.61 | 1.30 | 1.41 | 0.067 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 43 | 3.44 | 1.03 | 1.35 | 0.048 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 1.55 | 1.40 | 1.48 | 0.018 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 14 | 1.73 | 1.27 | 1.42 | 0.035 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 19 | 1.53 | 1.24 | 1.31 | 0.031 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 1.66 | 1.29 | 1.36 | 0.034 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 1.50 | 1.02 | 1.39 | 0.041 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 55 | 1.49 | 1.23 | 1.36 | 0.041 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 1.47 | 1.23 | 1.32 | 0.045 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 188 | 2.75 | 1.10 | 1.4 | 0.063 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 10 | 5.44 | 1.24 | 1.28 | 0.036 |
|  |  | 西门子试剂组 | 12 | 1.46 | 1.31 | 1.42 | 0.026 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 629 | 8.49 | 3.18 | 4.67 | 0.196 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 31 | 4.87 | 4.42 | 4.64 | 0.071 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 24 | 4.89 | 4.14 | 4.63 | 0.166 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 14 | 5.83 | 4.24 | 4.8 | 0.224 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 5.52 | 3.30 | 4.77 | 0.219 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 19 | 5.40 | 4.64 | 4.96 | 0.246 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 43 | 7.27 | 3.57 | 4.62 | 0.164 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 5.30 | 4.70 | 4.81 | 0.018 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 14 | 5.83 | 4.24 | 4.8 | 0.224 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 19 | 4.80 | 4.36 | 4.51 | 0.082 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 5.09 | 4.51 | 4.72 | 0.082 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 5.00 | 4.48 | 4.74 | 0.13 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 55 | 5.89 | 4.20 | 4.54 | 0.107 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 4.71 | 4.27 | 4.52 | 0.099 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 188 | 7.27 | 3.39 | 4.67 | 0.199 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 10 | 8.49 | 4.50 | 4.73 | 0.197 |
|  |  | 西门子试剂组 | 12 | 4.83 | 4.53 | 4.67 | 0.075 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 629 | 7.62 | 2.42 | 3.58 | 0.149 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 31 | 3.66 | 3.42 | 3.55 | 0.048 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 24 | 5.96 | 3.15 | 3.53 | 0.166 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 14 | 4.34 | 3.42 | 3.7 | 0.094 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 4.36 | 2.60 | 3.64 | 0.207 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 19 | 4.10 | 3.50 | 3.77 | 0.193 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 43 | 6.15 | 3.18 | 3.5 | 0.101 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 3.95 | 3.59 | 3.83 | 0.025 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 14 | 4.34 | 3.42 | 3.7 | 0.094 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 19 | 3.71 | 3.31 | 3.46 | 0.051 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 6.30 | 3.35 | 3.59 | 0.07 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 3.80 | 3.35 | 3.62 | 0.073 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 55 | 3.75 | 3.25 | 3.5 | 0.077 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 3.64 | 3.23 | 3.45 | 0.102 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 188 | 7.17 | 2.63 | 3.61 | 0.155 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 10 | 7.62 | 3.41 | 3.6 | 0.195 |
|  |  | 西门子试剂组 | 12 | 3.72 | 3.51 | 3.62 | 0.077 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 629 | 9.88 | 3.40 | 5.6 | 0.232 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 31 | 5.79 | 5.43 | 5.63 | 0.113 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 24 | 5.89 | 3.70 | 5.54 | 0.281 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 14 | 6.99 | 5.25 | 5.79 | 0.227 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 6.34 | 4.40 | 5.65 | 0.223 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 19 | 6.60 | 5.64 | 5.97 | 0.253 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 43 | 7.81 | 4.45 | 5.53 | 0.123 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 6.20 | 5.72 | 5.92 | 0.016 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 14 | 6.99 | 5.25 | 5.79 | 0.227 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 19 | 5.83 | 5.30 | 5.48 | 0.086 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 5.91 | 3.95 | 5.64 | 0.137 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 5.93 | 5.31 | 5.66 | 0.189 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 55 | 5.76 | 5.17 | 5.5 | 0.124 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 6.16 | 5.04 | 5.5 | 0.102 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 188 | 9.88 | 3.60 | 5.55 | 0.276 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 10 | 9.41 | 5.50 | 5.8 | 0.318 |
|  |  | 西门子试剂组 | 12 | 5.99 | 5.45 | 5.7 | 0.183 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 629 | 6.64 | 1.60 | 2.43 | 0.104 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 31 | 2.51 | 2.29 | 2.42 | 0.043 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 24 | 2.70 | 2.09 | 2.36 | 0.118 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 14 | 3.06 | 2.38 | 2.52 | 0.092 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 3.23 | 2.37 | 2.5 | 0.027 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 19 | 2.70 | 2.26 | 2.48 | 0.096 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 43 | 4.63 | 1.92 | 2.37 | 0.08 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 2.70 | 2.52 | 2.63 | 0.015 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 14 | 3.06 | 2.38 | 2.52 | 0.092 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 19 | 2.58 | 2.22 | 2.34 | 0.035 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 2.89 | 2.27 | 2.4 | 0.051 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 2.54 | 2.10 | 2.45 | 0.053 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 55 | 2.63 | 2.17 | 2.38 | 0.061 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 2.58 | 2.19 | 2.34 | 0.069 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 188 | 6.64 | 1.60 | 2.47 | 0.106 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 10 | 6.49 | 2.26 | 2.37 | 0.093 |
|  |  | 西门子试剂组 | 12 | 2.53 | 2.37 | 2.46 | 0.048 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 20250206 | 缺省组 | 632 | 0.90 | 0.40 | 0.61 | 0.048 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 24 | 0.63 | 0.51 | 0.55 | 0.017 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 26 | 0.89 | 0.56 | 0.66 | 0.055 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 0.73 | 0.50 | 0.64 | 0.051 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 0.75 | 0.59 | 0.69 | 0.036 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 19 | 0.72 | 0.44 | 0.59 | 0.051 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 45 | 0.70 | 0.48 | 0.61 | 0.043 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 0.70 | 0.64 | 0.68 | 0 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 0.73 | 0.50 | 0.64 | 0.051 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 0.66 | 0.55 | 0.6 | 0.009 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 22 | 0.65 | 0.51 | 0.56 | 0.024 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 14 | 0.81 | 0.64 | 0.72 | 0.033 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 55 | 0.70 | 0.57 | 0.63 | 0.028 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 0.70 | 0.53 | 0.59 | 0.025 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 187 | 0.72 | 0.50 | 0.6 | 0.033 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 0.88 | 0.65 | 0.68 | 0.019 |
|  |  | 西门子试剂组 | 11 | 0.71 | 0.57 | 0.6 | 0.027 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 632 | 4.11 | 0.29 | 1.16 | 0.175 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 24 | 0.98 | 0.79 | 0.87 | 0.03 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 26 | 1.93 | 1.16 | 1.37 | 0.146 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 1.87 | 1.05 | 1.47 | 0.251 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 1.56 | 1.30 | 1.48 | 0.083 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 19 | 1.24 | 0.93 | 1.1 | 0.062 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 45 | 1.52 | 0.29 | 1.29 | 0.066 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 1.23 | 1.16 | 1.18 | 0 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 1.87 | 1.05 | 1.47 | 0.251 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 1.29 | 1.13 | 1.16 | 0.028 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 22 | 1.26 | 0.99 | 1.07 | 0.05 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 14 | 1.50 | 1.11 | 1.28 | 0.085 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 55 | 1.79 | 0.92 | 1.3 | 0.045 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 1.50 | 1.20 | 1.33 | 0.092 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 187 | 4.11 | 0.78 | 1.02 | 0.048 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 1.26 | 1.03 | 1.07 | 0.046 |
|  |  | 西门子试剂组 | 11 | 1.42 | 0.99 | 1.29 | 0.067 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 632 | 6.09 | 0.67 | 1.08 | 0.128 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 24 | 0.99 | 0.79 | 0.87 | 0.025 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 26 | 1.72 | 1.01 | 1.24 | 0.149 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 1.68 | 1.00 | 1.31 | 0.159 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 1.47 | 1.18 | 1.29 | 0.084 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 19 | 1.14 | 0.90 | 1.06 | 0.06 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 45 | 1.29 | 0.92 | 1.14 | 0.064 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 1.19 | 1.07 | 1.12 | 0.015 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 1.68 | 1.00 | 1.31 | 0.159 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 1.20 | 1.04 | 1.08 | 0.031 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 22 | 1.16 | 0.92 | 1 | 0.047 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 14 | 1.37 | 1.13 | 1.22 | 0.07 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 55 | 1.28 | 0.91 | 1.17 | 0.044 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 1.26 | 1.05 | 1.16 | 0.065 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 187 | 3.50 | 0.76 | 0.98 | 0.057 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 1.25 | 1.04 | 1.06 | 0.015 |
|  |  | 西门子试剂组 | 11 | 1.23 | 0.96 | 1.17 | 0.036 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 632 | 16.10 | 0.59 | 1.22 | 0.232 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 24 | 0.95 | 0.79 | 0.87 | 0.026 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 26 | 2.23 | 1.10 | 1.42 | 0.16 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 2.03 | 1.05 | 1.61 | 0.236 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 1.86 | 1.35 | 1.64 | 0.068 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 19 | 1.28 | 0.97 | 1.15 | 0.066 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 45 | 1.66 | 0.94 | 1.43 | 0.068 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 1.28 | 1.19 | 1.21 | 0 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 2.03 | 1.05 | 1.61 | 0.236 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 1.39 | 1.18 | 1.23 | 0.032 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 22 | 1.40 | 0.92 | 1.12 | 0.066 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 14 | 16.10 | 1.15 | 1.38 | 0.145 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 55 | 1.57 | 1.07 | 1.44 | 0.064 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 1.60 | 1.35 | 1.47 | 0.091 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 187 | 4.49 | 0.80 | 1.04 | 0.06 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 1.29 | 1.03 | 1.06 | 0.033 |
|  |  | 西门子试剂组 | 11 | 1.53 | 1.00 | 1.41 | 0.075 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 632 | 2.63 | 0.52 | 0.81 | 0.077 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 24 | 0.77 | 0.64 | 0.69 | 0.018 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 26 | 1.88 | 0.80 | 0.92 | 0.093 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 1.15 | 0.77 | 0.91 | 0.094 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 1.03 | 0.86 | 0.95 | 0.05 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 19 | 0.85 | 0.65 | 0.78 | 0.059 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 45 | 0.92 | 0.68 | 0.82 | 0.046 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 0.88 | 0.79 | 0.87 | 0.014 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 1.15 | 0.77 | 0.91 | 0.094 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 0.89 | 0.77 | 0.81 | 0.018 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 22 | 0.90 | 0.68 | 0.74 | 0.039 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 14 | 1.07 | 0.81 | 0.92 | 0.056 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 55 | 0.91 | 0.76 | 0.86 | 0.03 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 0.98 | 0.75 | 0.83 | 0.035 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 187 | 2.63 | 0.52 | 0.76 | 0.043 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 0.97 | 0.80 | 0.84 | 0.016 |
|  |  | 西门子试剂组 | 11 | 0.93 | 0.74 | 0.85 | 0.043 |
| 低密度脂蛋白胆固醇 | 20250206 | 缺省组 | 629 | 2.72 | 0.76 | 2.03 | 0.227 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 25 | 2.36 | 1.76 | 1.98 | 0.033 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 25 | 2.34 | 1.01 | 1.88 | 0.179 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 2.34 | 1.32 | 2.06 | 0.169 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 9 | 2.02 | 1.73 | 1.87 | 0.071 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 19 | 2.19 | 1.56 | 1.89 | 0.17 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 45 | 2.53 | 1.20 | 2.16 | 0.101 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 2.23 | 2.09 | 2.15 | 0.017 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 2.34 | 1.32 | 2.06 | 0.169 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 2.72 | 2.28 | 2.33 | 0.025 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 1.80 | 1.56 | 1.66 | 0.07 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 15 | 1.98 | 0.76 | 1.83 | 0.073 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 54 | 2.16 | 0.99 | 1.87 | 0.061 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 2.21 | 1.82 | 2.03 | 0.085 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 187 | 2.67 | 1.43 | 2.18 | 0.158 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 2.13 | 1.63 | 1.95 | 0.106 |
|  |  | 西门子试剂组 | 10 | 2.17 | 1.67 | 1.78 | 0.104 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 629 | 5.77 | 1.02 | 4.18 | 0.414 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 25 | 3.13 | 2.52 | 2.9 | 0.049 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 25 | 5.03 | 2.30 | 4.39 | 0.356 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 4.94 | 2.70 | 4.39 | 0.35 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 9 | 4.04 | 3.66 | 3.86 | 0.074 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 19 | 4.72 | 3.37 | 4.12 | 0.288 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 45 | 5.04 | 2.29 | 4.33 | 0.26 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 4.65 | 4.22 | 4.42 | 0.019 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 4.94 | 2.70 | 4.39 | 0.35 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 4.43 | 3.75 | 3.85 | 0.078 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 4.52 | 3.35 | 3.78 | 0.122 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 15 | 3.67 | 2.81 | 3.39 | 0.159 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 54 | 5.77 | 2.14 | 4.09 | 0.112 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 4.47 | 4.09 | 4.28 | 0.145 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 187 | 5.47 | 1.02 | 4.42 | 0.334 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 4.14 | 3.07 | 3.9 | 0.155 |
|  |  | 西门子试剂组 | 10 | 4.53 | 3.42 | 4.18 | 0.184 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 629 | 4.78 | 0.98 | 3.54 | 0.36 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 25 | 3.37 | 2.52 | 2.78 | 0.064 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 25 | 4.64 | 1.92 | 3.59 | 0.338 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 4.33 | 2.44 | 3.63 | 0.311 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 9 | 3.42 | 3.06 | 3.26 | 0.137 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 19 | 3.88 | 2.57 | 3.38 | 0.327 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 45 | 4.18 | 2.18 | 3.69 | 0.243 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 3.89 | 3.65 | 3.67 | 0.015 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 4.33 | 2.44 | 3.63 | 0.311 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 3.85 | 3.44 | 3.53 | 0.055 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 3.65 | 2.76 | 3.09 | 0.07 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 15 | 3.25 | 2.45 | 3 | 0.093 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 54 | 4.23 | 1.75 | 3.39 | 0.117 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 3.91 | 3.40 | 3.62 | 0.112 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 187 | 4.70 | 0.98 | 3.79 | 0.261 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 3.47 | 2.80 | 3.39 | 0.062 |
|  |  | 西门子试剂组 | 10 | 4.37 | 3.05 | 3.44 | 0.205 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 629 | 6.19 | 1.04 | 4.72 | 0.479 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 25 | 3.12 | 2.60 | 2.93 | 0.117 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 25 | 5.90 | 2.74 | 4.96 | 0.395 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 5.60 | 3.16 | 4.91 | 0.389 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 9 | 4.48 | 4.26 | 4.34 | 0.073 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 19 | 5.42 | 3.94 | 4.72 | 0.33 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 45 | 5.69 | 2.54 | 4.87 | 0.262 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 5.36 | 5.12 | 5.15 | 0.017 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 5.60 | 3.16 | 4.91 | 0.389 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 4.58 | 3.94 | 4.12 | 0.094 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 5.19 | 3.84 | 4.28 | 0.162 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 15 | 3.99 | 2.90 | 3.84 | 0.091 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 54 | 5.19 | 2.37 | 4.63 | 0.151 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 5.12 | 4.66 | 4.92 | 0.131 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 187 | 6.19 | 1.04 | 4.98 | 0.393 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 4.62 | 3.51 | 4.39 | 0.2 |
|  |  | 西门子试剂组 | 10 | 5.07 | 3.81 | 4.82 | 0.237 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 628 | 3.69 | 0.73 | 2.77 | 0.285 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 25 | 2.70 | 2.15 | 2.43 | 0.033 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 25 | 3.29 | 1.43 | 2.73 | 0.206 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 3.18 | 2.54 | 2.84 | 0.165 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 9 | 2.71 | 2.42 | 2.55 | 0.068 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 19 | 3.09 | 2.21 | 2.65 | 0.259 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 45 | 3.31 | 1.64 | 2.93 | 0.151 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 13 | 3.14 | 2.87 | 2.89 | 0.015 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 18 | 3.18 | 2.54 | 2.84 | 0.165 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 12 | 3.38 | 2.94 | 3.02 | 0.043 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 2.72 | 2.18 | 2.37 | 0.109 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 15 | 2.66 | 1.86 | 2.41 | 0.15 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 54 | 3.09 | 1.49 | 2.62 | 0.086 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 16 | 3.04 | 2.67 | 2.81 | 0.101 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 186 | 3.69 | 0.73 | 2.96 | 0.207 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 2.85 | 2.20 | 2.65 | 0.137 |
|  |  | 西门子试剂组 | 10 | 2.99 | 2.39 | 2.59 | 0.148 |
| 脂蛋白（a) | 20250206 | 缺省组 | 265 | 1721 | 1 | 97 | 20.346 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 8 | 101 | 59 | 77 | 18.795 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 12 | 136 | 57 | 98 | 10.766 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 1721 | 80 | 122 | 16.629 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 6 | 111 | 92 | 101 | 7.938 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 26 | 125 | 78 | 89 | 3.574 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 9 | 104 | 59 | 93 | 5.46 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 1721 | 80 | 122 | 16.629 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 132 | 86 | 101 | 10.851 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 117 | 88 | 96 | 6.421 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 36 | 126 | 101 | 114 | 4.894 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 10 | 147 | 79 | 100 | 12.122 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 37 | 163 | 9 | 57 | 4.811 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 265 | 2529 | 2 | 173 | 29.097 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 8 | 180 | 112 | 133 | 20.598 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 12 | 221 | 109 | 183 | 25.903 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 2529 | 158 | 198 | 31.667 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 6 | 200 | 178 | 188 | 9.472 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 26 | 191 | 140 | 163 | 7.967 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 9 | 196 | 167 | 177 | 10.293 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 2529 | 158 | 198 | 31.667 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 225 | 2 | 168 | 9.664 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 213 | 150 | 175 | 10.425 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 36 | 273 | 180 | 199 | 4.872 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 10 | 229 | 160 | 190 | 20.317 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 37 | 308 | 21 | 124 | 6.849 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 265 | 2450 | 2 | 151 | 26.208 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 8 | 169 | 94 | 114 | 20.168 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 12 | 261 | 92 | 159 | 20.448 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 2450 | 136 | 172 | 27.141 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 6 | 175 | 159 | 161 | 2.733 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 26 | 171 | 125 | 141 | 7.208 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 9 | 167 | 103 | 152 | 13.128 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 2450 | 136 | 172 | 27.141 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 260 | 132 | 150 | 10.865 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 163 | 130 | 152 | 8.636 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 36 | 197 | 152 | 172 | 6.885 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 10 | 202 | 136 | 172 | 23.61 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 37 | 268 | 17 | 105 | 8.415 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 265 | 2916 | 2 | 196 | 30.78 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 8 | 201 | 123 | 145 | 22.463 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 12 | 230 | 123 | 203 | 18.869 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 2916 | 183 | 218 | 21.967 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 6 | 225 | 191 | 199 | 10.928 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 26 | 210 | 160 | 181 | 8.285 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 9 | 214 | 185 | 199 | 11.37 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 2916 | 183 | 218 | 21.967 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 217 | 166 | 189 | 6.045 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 221 | 170 | 199 | 7.039 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 36 | 251 | 196 | 227 | 9.085 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 10 | 248 | 189 | 218 | 19.903 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 37 | 322 | 24 | 144 | 8.213 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 265 | 2465 | 1 | 133 | 24.236 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 8 | 153 | 81 | 102 | 20.836 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 12 | 169 | 84 | 136 | 15.01 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 2465 | 120 | 156 | 21.945 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 6 | 152 | 135 | 143 | 7.364 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 26 | 154 | 112 | 121 | 6.71 |
|  |  | 安徽同致试剂组 | 9 | 146 | 79 | 130 | 8.919 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 2465 | 120 | 156 | 21.945 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 21 | 164 | 121 | 135 | 10.721 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 146 | 110 | 133 | 9.53 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 36 | 166 | 135 | 154 | 6.18 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 10 | 184 | 122 | 157 | 18.565 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 37 | 229 | 13 | 88 | 6.282 |
| 载脂蛋白 A1 | 20250206 | 缺省组 | 387 | 1.570 | 0.500 | 0.966 | 0.086 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 1.130 | 0.850 | 0.914 | 0.05 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 16 | 1.150 | 0.910 | 1.033 | 0.064 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 1.010 | 0.500 | 0.929 | 0.062 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 9 | 1.020 | 0.860 | 0.978 | 0.041 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 6 | 1.090 | 0.900 | 0.936 | 0.042 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 28 | 1.160 | 0.890 | 1.061 | 0.052 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 1.070 | 1.040 | 1.05 | 0.009 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 1.010 | 0.500 | 0.929 | 0.062 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 10 | 1.050 | 0.900 | 0.975 | 0.063 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 8 | 1.034 | 0.950 | 1.009 | 0.022 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 28 | 1.570 | 0.780 | 0.909 | 0.042 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 10 | 1.040 | 0.840 | 0.921 | 0.083 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 42 | 1.180 | 0.860 | 1.03 | 0.04 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 1.060 | 0.830 | 0.941 | 0.075 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 82 | 1.280 | 0.630 | 0.931 | 0.073 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 1.110 | 0.590 | 0.994 | 0.045 |
|  |  | 西门子试剂组 | 8 | 0.950 | 0.860 | 0.919 | 0.031 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 387 | 3.100 | 0.870 | 1.934 | 0.175 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 2.080 | 1.750 | 1.851 | 0.069 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 16 | 2.170 | 1.680 | 2.028 | 0.114 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 2.050 | 0.870 | 1.828 | 0.224 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 9 | 1.900 | 1.600 | 1.758 | 0.034 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 6 | 2.100 | 1.700 | 1.853 | 0.11 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 28 | 1.950 | 1.280 | 1.825 | 0.088 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 2.250 | 2.120 | 2.14 | 0.023 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 2.050 | 0.870 | 1.828 | 0.224 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 10 | 2.330 | 1.850 | 2.014 | 0.145 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 8 | 1.970 | 1.840 | 1.935 | 0.037 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 28 | 3.020 | 1.640 | 1.801 | 0.089 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 10 | 2.380 | 1.670 | 1.955 | 0.251 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 42 | 3.100 | 1.670 | 2.087 | 0.076 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 2.180 | 1.720 | 1.927 | 0.145 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 82 | 2.920 | 1.500 | 1.996 | 0.164 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 2.130 | 1.110 | 1.938 | 0.148 |
|  |  | 西门子试剂组 | 8 | 1.970 | 1.700 | 1.823 | 0.095 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 387 | 2.920 | 0.850 | 1.746 | 0.15 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 1.750 | 1.590 | 1.646 | 0.034 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 16 | 2.240 | 1.720 | 1.887 | 0.103 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 1.920 | 0.850 | 1.686 | 0.219 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 9 | 1.760 | 1.540 | 1.608 | 0.056 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 6 | 2.010 | 1.600 | 1.732 | 0.136 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 28 | 1.870 | 1.390 | 1.695 | 0.063 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 1.940 | 1.910 | 1.928 | 0.012 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 1.920 | 0.850 | 1.686 | 0.219 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 10 | 2.070 | 1.683 | 1.767 | 0.074 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 8 | 1.771 | 1.590 | 1.725 | 0.036 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 28 | 2.040 | 1.450 | 1.621 | 0.082 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 10 | 2.150 | 1.500 | 1.695 | 0.116 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 42 | 2.270 | 1.580 | 1.853 | 0.074 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 1.950 | 1.570 | 1.764 | 0.157 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 82 | 2.530 | 1.350 | 1.799 | 0.132 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 1.940 | 0.940 | 1.771 | 0.106 |
|  |  | 西门子试剂组 | 8 | 1.760 | 1.520 | 1.608 | 0.053 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 387 | 3.430 | 0.930 | 2.166 | 0.209 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 2.220 | 1.980 | 2.133 | 0.056 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 16 | 2.760 | 1.620 | 2.248 | 0.094 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 2.310 | 0.930 | 2.015 | 0.241 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 9 | 2.020 | 1.820 | 1.955 | 0.059 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 6 | 2.310 | 1.970 | 2.109 | 0.105 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 28 | 2.210 | 1.720 | 1.957 | 0.068 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 2.440 | 2.150 | 2.417 | 0.021 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 2.310 | 0.930 | 2.015 | 0.241 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 10 | 2.700 | 2.100 | 2.255 | 0.152 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 8 | 2.342 | 2.150 | 2.248 | 0.074 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 28 | 3.160 | 1.440 | 2.054 | 0.117 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 10 | 2.510 | 1.700 | 2.163 | 0.278 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 42 | 2.710 | 2.050 | 2.374 | 0.081 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 2.500 | 1.900 | 2.11 | 0.137 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 82 | 3.430 | 1.364 | 2.227 | 0.213 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 2.280 | 1.220 | 2.157 | 0.118 |
|  |  | 西门子试剂组 | 8 | 2.270 | 1.990 | 2.081 | 0.097 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 387 | 2.340 | 0.780 | 1.305 | 0.109 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 1.330 | 1.190 | 1.232 | 0.029 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 16 | 1.530 | 1.240 | 1.407 | 0.083 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 1.390 | 0.850 | 1.236 | 0.124 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 9 | 1.390 | 1.160 | 1.244 | 0.062 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 6 | 1.510 | 1.200 | 1.26 | 0.072 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 28 | 1.440 | 1.160 | 1.356 | 0.062 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 1.460 | 1.420 | 1.436 | 0.015 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 8 | 1.390 | 0.850 | 1.236 | 0.124 |
|  |  | 宁波瑞源试剂组 | 10 | 1.520 | 1.260 | 1.331 | 0.069 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 8 | 1.373 | 1.250 | 1.336 | 0.026 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 28 | 1.780 | 1.080 | 1.211 | 0.061 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 10 | 1.410 | 1.100 | 1.213 | 0.064 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 42 | 1.670 | 1.210 | 1.394 | 0.05 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 1.470 | 1.120 | 1.278 | 0.1 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 82 | 1.760 | 0.990 | 1.31 | 0.089 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 1.510 | 0.780 | 1.34 | 0.069 |
|  |  | 西门子试剂组 | 8 | 1.270 | 1.140 | 1.234 | 0.03 |
| 载脂蛋白 B | 20250206 | 缺省组 | 402 | 111.8 | 0.5 | 0.709 | 0.064 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 0.76 | 0.65 | 0.697 | 0.018 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 17 | 0.75 | 0.54 | 0.691 | 0.019 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 0.72 | 0.62 | 0.677 | 0.042 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 0.75 | 0.59 | 0.67 | 0.026 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 7 | 0.8 | 0.67 | 0.721 | 0.041 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 28 | 0.97 | 0.63 | 0.741 | 0.058 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 0.62 | 0.6 | 0.614 | 0.008 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 0.72 | 0.62 | 0.677 | 0.042 |
|  |  | 南京瑞源试剂组 | 10 | 0.81 | 0.71 | 0.757 | 0.034 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 9 | 0.8 | 0.67 | 0.724 | 0.017 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 28 | 0.85 | 0.67 | 0.738 | 0.036 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 0.76 | 0.54 | 0.652 | 0.062 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 43 | 0.81 | 0.5 | 0.633 | 0.047 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 0.8 | 0.62 | 0.74 | 0.043 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 87 | 1.23 | 0.54 | 0.751 | 0.048 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 111.8 | 0.56 | 0.629 | 0.031 |
|  |  | 西门子试剂组 | 8 | 0.73 | 0.62 | 0.667 | 0.043 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 402 | 222.3 | 0.89 | 1.29 | 0.112 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 1.28 | 1.1 | 1.244 | 0.03 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 17 | 1.35 | 1.04 | 1.215 | 0.068 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 1.26 | 0.98 | 1.154 | 0.097 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 1.31 | 1 | 1.205 | 0.08 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 7 | 1.4 | 1.28 | 1.301 | 0.019 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 28 | 1.54 | 1.07 | 1.365 | 0.098 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 1.13 | 1.1 | 1.115 | 0.008 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 1.26 | 0.98 | 1.154 | 0.097 |
|  |  | 南京瑞源试剂组 | 10 | 1.47 | 1.31 | 1.394 | 0.072 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 9 | 1.42 | 1.23 | 1.365 | 0.051 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 28 | 1.48 | 1.21 | 1.322 | 0.05 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 1.44 | 1.08 | 1.251 | 0.123 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 43 | 1.4 | 0.89 | 1.166 | 0.084 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 1.47 | 1.13 | 1.324 | 0.095 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 87 | 1.55 | 0.95 | 1.354 | 0.066 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 222.3 | 1.1 | 1.148 | 0.045 |
|  |  | 西门子试剂组 | 8 | 1.3 | 1.08 | 1.175 | 0.054 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 402 | 196 | 0.81 | 1.119 | 0.104 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 1.12 | 0.94 | 1.08 | 0.031 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 17 | 1.24 | 0.9 | 1.081 | 0.08 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 1.1 | 0.92 | 1.026 | 0.072 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 1.1 | 0.89 | 1.042 | 0.048 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 7 | 1.2 | 1.1 | 1.157 | 0.05 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 28 | 1.39 | 0.96 | 1.175 | 0.082 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 1.1 | 0.92 | 1.026 | 0.072 |
|  |  | 南京瑞源试剂组 | 10 | 1.31 | 1.11 | 1.22 | 0.077 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 9 | 1.26 | 1.1 | 1.202 | 0.049 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 28 | 1.53 | 1.04 | 1.142 | 0.043 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 1.28 | 0.96 | 1.097 | 0.076 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 43 | 1.21 | 0.81 | 1.003 | 0.072 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 1.28 | 1 | 1.153 | 0.08 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 87 | 1.39 | 0.82 | 1.171 | 0.062 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 196 | 0.95 | 0.994 | 0.034 |
|  |  | 西门子试剂组 | 8 | 1.14 | 0.95 | 1.027 | 0.07 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 402 | 226.5 | 1.01 | 1.434 | 0.136 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 1.47 | 1.25 | 1.398 | 0.036 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 17 | 1.46 | 1.01 | 1.284 | 0.104 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 1.43 | 1.11 | 1.294 | 0.111 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 1.43 | 1.13 | 1.374 | 0.048 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 7 | 1.6 | 1.4 | 1.497 | 0.086 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 28 | 1.67 | 1.15 | 1.498 | 0.08 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 1.26 | 1.23 | 1.24 | 0 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 1.43 | 1.11 | 1.294 | 0.111 |
|  |  | 南京瑞源试剂组 | 10 | 1.7 | 1.43 | 1.524 | 0.065 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 9 | 1.553 | 1.39 | 1.512 | 0.034 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 28 | 1.68 | 1.22 | 1.504 | 0.047 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 1.55 | 1.2 | 1.344 | 0.139 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 43 | 1.58 | 1.02 | 1.29 | 0.071 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 1.64 | 1.34 | 1.498 | 0.093 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 87 | 1.78 | 1.08 | 1.531 | 0.075 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 226.5 | 1.16 | 1.265 | 0.072 |
|  |  | 西门子试剂组 | 8 | 1.51 | 1.25 | 1.281 | 0.033 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 402 | 152.6 | 0.66 | 0.921 | 0.079 |
|  |  | 罗氏试剂组 | 13 | 0.96 | 0.78 | 0.918 | 0.033 |
|  |  | 上海科华试剂组 | 17 | 0.95 | 0.72 | 0.883 | 0.056 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 0.99 | 0.8 | 0.878 | 0.064 |
|  |  | 北京中生北控试剂组 | 10 | 0.91 | 0.75 | 0.843 | 0.052 |
|  |  | 长春迪瑞试剂 | 7 | 0.99 | 0.88 | 0.912 | 0.027 |
|  |  | 中元汇吉试剂组 | 28 | 1.1 | 0.82 | 0.958 | 0.06 |
|  |  | 南京基蛋试剂组 | 8 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0 |
|  |  | 广州科方试剂组 | 9 | 0.99 | 0.8 | 0.878 | 0.064 |
|  |  | 南京瑞源试剂组 | 10 | 1.07 | 0.91 | 0.976 | 0.026 |
|  |  | 贝克曼试剂组 | 9 | 1.04 | 0.86 | 0.96 | 0.06 |
|  |  | 四川迈克试剂组 | 28 | 1.13 | 0.88 | 0.947 | 0.03 |
|  |  | 上海长征试剂组 | 11 | 1.04 | 0.76 | 0.865 | 0.093 |
|  |  | 宁波美康试剂组 | 43 | 0.99 | 0.67 | 0.823 | 0.056 |
|  |  | 北京九强试剂组 | 14 | 1.05 | 0.8 | 0.957 | 0.059 |
|  |  | 深圳迈瑞试剂组 | 87 | 1.2 | 0.69 | 0.971 | 0.047 |
|  |  | 北京利德曼试剂组 | 9 | 152.6 | 0.79 | 0.79 | 0 |
|  |  | 西门子试剂组 | 8 | 0.94 | 0.8 | 0.841 | 0.034 |