AE-18糖化血红蛋白EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202502次

整体情况：参控实验室数：513家

- 评价标准：±7%

- 活动小结：本次糖化血红蛋白不计分

| 项目 | 批号 | 组 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HbA1c | 20250206 | 缺省组 | 9.2 | 3.3 | 5.15 | 0.2 |
|  |  | 伯乐组 | 5.42 | 4.9 | 5.09 | 0.132 |
|  |  | 东曹组 | 5.4 | 5 | 5.19 | 0.109 |
|  |  | 爱科来组 | 5.58 | 4.7 | 4.98 | 0.096 |
|  |  | 上海惠中组 | 5.5 | 5 | 5.22 | 0.08 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 8.96 | 4.9 | 5.11 | 0.163 |
|  |  | 广州万孚组 | 5.9 | 4.5 | 5.38 | 0.227 |
|  |  | 基蛋生物组 | 3.79 | 3.59 | 3.7 | 0.019 |
|  |  | 深圳国赛组 | 5.3 | 4.7 | 5.12 | 0.103 |
|  |  | 深圳普门组 | 5.3 | 4.9 | 5.03 | 0.091 |
|  |  | 中元汇吉组 | 5.37 | 4.18 | 5.24 | 0.081 |
|  |  | 江苏奥迪康 | 6.3 | 5 | 5.31 | 0.263 |
|  |  | 湖南永和阳光 | 8.4 | 5 | 5.13 | 0.116 |
|  |  | 无锡博慧斯 | 6.2 | 5.01 | 5.15 | 0.11 |
|  |  | 迈克生物 | 5.13 | 5 | 5.07 | 0.05 |
|  | 20250207 | 缺省组 | 18.89 | 3.98 | 6.51 | 0.325 |
|  |  | 伯乐组 | 6.97 | 6.2 | 6.49 | 0.164 |
|  |  | 东曹组 | 7.1 | 6.5 | 6.76 | 0.096 |
|  |  | 爱科来组 | 6.47 | 5.6 | 5.86 | 0.121 |
|  |  | 上海惠中组 | 11.2 | 6.4 | 6.69 | 0.139 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 7.94 | 6.02 | 6.42 | 0.172 |
|  |  | 广州万孚组 | 8.2 | 5.9 | 6.62 | 0.175 |
|  |  | 基蛋生物组 | 4.11 | 3.98 | 4.06 | 0.035 |
|  |  | 深圳国赛组 | 18.89 | 5.9 | 6.48 | 0.141 |
|  |  | 深圳普门组 | 6.8 | 6.5 | 6.64 | 0.062 |
|  |  | 中元汇吉组 | 6.94 | 5.44 | 6.64 | 0.163 |
|  |  | 江苏奥迪康 | 8.7 | 4.64 | 6.5 | 0.653 |
|  |  | 湖南永和阳光 | 6.62 | 5.7 | 6.53 | 0.093 |
|  |  | 无锡博慧斯 | 8 | 6.62 | 6.83 | 0.212 |
|  |  | 迈克生物 | 6.6 | 6.4 | 6.46 | 0.057 |
|  | 20250208 | 缺省组 | 11.4 | 4 | 7.43 | 0.322 |
|  |  | 伯乐组 | 7.62 | 7 | 7.39 | 0.161 |
|  |  | 东曹组 | 7.8 | 7.5 | 7.64 | 0.145 |
|  |  | 爱科来组 | 7.7 | 6.5 | 6.77 | 0.135 |
|  |  | 上海惠中组 | 10.6 | 7.4 | 7.64 | 0.142 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 9.07 | 7.2 | 7.47 | 0.236 |
|  |  | 广州万孚组 | 8.2 | 6.4 | 7.4 | 0.299 |
|  |  | 基蛋生物组 | 4.8 | 4.46 | 4.68 | 0.035 |
|  |  | 深圳国赛组 | 9.03 | 6.8 | 7.45 | 0.141 |
|  |  | 深圳普门组 | 7.8 | 7.4 | 7.62 | 0.098 |
|  |  | 中元汇吉组 | 9.06 | 5.81 | 7.81 | 0.099 |
|  |  | 江苏奥迪康 | 11.4 | 6.54 | 7.67 | 0.275 |
|  |  | 湖南永和阳光 | 7.4 | 7 | 7.34 | 0.069 |
|  |  | 无锡博慧斯 | 9.5 | 7.46 | 7.63 | 0.147 |
|  |  | 迈克生物 | 7.6 | 7.35 | 7.46 | 0.058 |
|  | 20250209 | 缺省组 | 20.6 | 4.3 | 8.28 | 0.382 |
|  |  | 伯乐组 | 8.64 | 7.9 | 8.34 | 0.192 |
|  |  | 东曹组 | 8.8 | 8.2 | 8.5 | 0.142 |
|  |  | 爱科来组 | 8.3 | 6.8 | 7.63 | 0.139 |
|  |  | 上海惠中组 | 20.6 | 8.2 | 8.54 | 0.132 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 10.15 | 6.5 | 8.42 | 0.279 |
|  |  | 广州万孚组 | 9.1 | 6.7 | 8.19 | 0.331 |
|  |  | 基蛋生物组 | 5.13 | 4.79 | 5.04 | 0.055 |
|  |  | 深圳国赛组 | 8.5 | 7.27 | 8.27 | 0.146 |
|  |  | 深圳普门组 | 8.66 | 8.2 | 8.47 | 0.073 |
|  |  | 中元汇吉组 | 10.21 | 6.8 | 8.72 | 0.193 |
|  |  | 江苏奥迪康 | 11.9 | 8.37 | 8.85 | 0.534 |
|  |  | 湖南永和阳光 | 8.4 | 6.6 | 8.27 | 0.092 |
|  |  | 无锡博慧斯 | 9.9 | 8.42 | 8.55 | 0.149 |
|  |  | 迈克生物 | 8.6 | 8.25 | 8.39 | 0.081 |
|  | 20250210 | 缺省组 | 63 | 3.9 | 6.18 | 0.309 |
|  |  | 伯乐组 | 6.57 | 5.6 | 6.04 | 0.233 |
|  |  | 东曹组 | 6.7 | 6.3 | 6.47 | 0.14 |
|  |  | 爱科来组 | 6.43 | 5.4 | 5.57 | 0.114 |
|  |  | 上海惠中组 | 63 | 6.2 | 6.35 | 0.107 |
|  |  | 深圳迈瑞组 | 7.53 | 5.1 | 6.16 | 0.178 |
|  |  | 广州万孚组 | 7.1 | 5 | 6.29 | 0.175 |
|  |  | 基蛋生物组 | 4.15 | 4.02 | 4.08 | 0.036 |
|  |  | 深圳国赛组 | 14.99 | 5.6 | 6.09 | 0.152 |
|  |  | 深圳普门组 | 6.5 | 6.2 | 6.37 | 0.056 |
|  |  | 中元汇吉组 | 6.52 | 4.79 | 6.21 | 0.154 |
|  |  | 江苏奥迪康 | 16.3 | 5.94 | 6.93 | 1.07 |
|  |  | 湖南永和阳光 | 6.32 | 5.1 | 6.17 | 0.176 |
|  |  | 无锡博慧斯 | 7.4 | 6.27 | 6.42 | 0.072 |
|  |  | 迈克生物 | 6.33 | 6.1 | 6.24 | 0.042 |