AE-01全血细胞计数EQA活动小结
1、活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：1853家
2、评价标准
	项目
	评价限

	WBC
	±15%

	RBC
	±6%

	Hgb
	±6%

	Hct
	±9%

	Plt
	±20%

	MCV
	±7%

	MCH
	±7%

	MCHC
	±8%



3、 活动小结
	项目
	批号
	组
	实验室数
	最大值
	最小值
	稳健平均值
	稳健标准差

	WBC
	20260101
	缺省组
	1832
	20.5
	6.1
	17.2
	0.654

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	312
	19.2
	14.1
	17.2
	0.437

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	18.2
	14.8
	17.2
	0.435

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	17.6
	15.7
	16.7
	0.305

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	42
	18.1
	15.9
	17.1
	0.416

	
	
	迈瑞其他
	257
	18.4
	15.3
	16.8
	0.464

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	18.4
	14.4
	16.9
	0.451

	
	
	迈瑞BC760
	20
	17.9
	16.6
	17.3
	0.483

	
	
	迈瑞BC-3000
	18
	18.3
	15.8
	16.8
	0.692

	
	
	深圳科曼仪器组
	18
	18.2
	16.0
	17
	0.512

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	278
	20.5
	15.4
	18.2
	0.45

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	43
	19.5
	6.1
	18.2
	0.648

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	36
	18.9
	15.5
	17.3
	0.345

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	17.8
	12.8
	16.9
	0.348

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	21
	19.1
	17.1
	17.8
	0.509

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	18.8
	17.5
	18.1
	0.096

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	19.0
	16.9
	18.2
	0.644

	
	
	中元汇吉
	18
	17.1
	15.4
	16.1
	0

	
	
	Sysmex XN
	92
	18.3
	16.2
	17.2
	0.403

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	38
	18.6
	16.4
	17.2
	0.49

	
	
	Sysmex 其他
	27
	18.0
	16.4
	17.3
	0.587

	
	
	优利特仪器组
	73
	18.9
	13.1
	16.9
	0.731

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	18.1
	16.2
	17
	0.441

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	18.7
	15.1
	16.7
	0.675

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	17.7
	15.5
	17.1
	0.342

	WBC
	20260102
	缺省组
	1829
	9.4
	0.4
	3.2
	0.135

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	311
	3.7
	2.8
	3.2
	0.101

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	7.8
	2.3
	3.2
	0.107

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	3.3
	0.4
	3.2
	0.068

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	42
	3.5
	3.0
	3.2
	0.114

	
	
	迈瑞其他
	256
	9.4
	2.8
	3.2
	0.099

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	3.7
	3.0
	3.2
	0.086

	
	
	迈瑞BC760
	20
	3.3
	3.1
	3.2
	0.097

	
	
	迈瑞BC-3000
	18
	3.5
	2.9
	3.2
	0.135

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	3.6
	3.1
	3.2
	0.119

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	278
	3.8
	2.8
	3.5
	0.109

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	43
	8.8
	3.0
	3.5
	0.155

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	36
	3.6
	3.0
	3.3
	0.108

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	3.4
	2.7
	3
	0.231

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	21
	3.7
	3.2
	3.4
	0.131

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	3.5
	3.2
	3.4
	0.078

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	3.7
	3.1
	3.5
	0

	
	
	中元汇吉
	18
	3.2
	2.8
	2.9
	0

	
	
	Sysmex XN
	92
	3.5
	3.0
	3.2
	0

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	38
	3.4
	2.9
	3.2
	0

	
	
	Sysmex 其他
	27
	3.4
	3.0
	3.2
	0.091

	
	
	优利特仪器组
	73
	3.5
	2.9
	3.2
	0.12

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	3.4
	3.0
	3.2
	0.11

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	3.4
	3.0
	3.2
	0

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	3.4
	3.0
	3.2
	0.086

	WBC
	20260103
	缺省组
	1828
	18.4
	3.2
	12.7
	0.481

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	311
	14.6
	10.4
	12.7
	0.307

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	13.8
	3.2
	12.7
	0.302

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	13.3
	11.5
	12.4
	0.255

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	42
	13.6
	11.9
	12.6
	0.322

	
	
	迈瑞其他
	256
	13.7
	10.9
	12.5
	0.328

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	13.5
	11.1
	12.6
	0.296

	
	
	迈瑞BC760
	20
	13.2
	12.0
	12.7
	0.305

	
	
	迈瑞BC-3000
	18
	13.4
	11.6
	12.6
	0.543

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	13.6
	12.0
	12.6
	0.366

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	277
	14.7
	12.1
	13.5
	0.419

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	43
	18.4
	11.6
	13.6
	0.49

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	36
	14.4
	11.6
	12.9
	0.326

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	13.0
	10.0
	11.4
	1.207

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	21
	14.2
	12.5
	13.2
	0.395

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	13.8
	13.0
	13.5
	0.088

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	14.1
	12.7
	13.5
	0.457

	
	
	中元汇吉
	18
	12.7
	11.6
	12
	0

	
	
	Sysmex XN
	92
	13.5
	10.7
	12.7
	0.301

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	38
	13.9
	12.0
	12.8
	0.431

	
	
	Sysmex 其他
	27
	13.3
	12.1
	12.7
	0.36

	
	
	优利特仪器组
	73
	14.0
	10.8
	12.5
	0.456

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	13.5
	11.9
	12.7
	0.312

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	13.2
	11.7
	12.5
	0.372

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	13.1
	11.6
	12.5
	0.278

	WBC
	20260104
	缺省组
	1828
	782.0
	1.8
	8.1
	0.305

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	311
	8.9
	6.5
	8.1
	0.17

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	12.7
	7.0
	8.1
	0.177

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	8.3
	7.3
	7.8
	0.161

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	42
	8.7
	7.6
	8
	0.238

	
	
	迈瑞其他
	256
	8.8
	6.8
	7.9
	0.222

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	8.6
	1.8
	7.9
	0.17

	
	
	迈瑞BC760
	20
	8.3
	7.5
	8
	0.172

	
	
	迈瑞BC-3000
	18
	8.6
	5.7
	8
	0.312

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	8.7
	7.7
	7.9
	0.141

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	277
	9.3
	2.6
	8.6
	0.249

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	43
	9.3
	3.4
	8.6
	0.344

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	36
	8.9
	7.3
	8.1
	0.258

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	8.1
	6.6
	7.5
	0.577

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	21
	9.0
	7.9
	8.3
	0.283

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	8.8
	8.1
	8.5
	0.154

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	8.8
	7.8
	8.5
	0.26

	
	
	中元汇吉
	18
	8.0
	7.1
	7.5
	0.147

	
	
	Sysmex XN
	92
	82.0
	7.0
	8
	0.164

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	38
	8.7
	7.6
	8.1
	0.178

	
	
	Sysmex 其他
	27
	8.6
	7.7
	8
	0.181

	
	
	优利特仪器组
	73
	8.8
	7.2
	7.9
	0.305

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	8.6
	7.7
	8.1
	0.243

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	8.5
	7.4
	8
	0.228

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	782.0
	7.2
	8
	0.146

	WBC
	20260105
	缺省组
	1828
	55.6
	4.3
	5.9
	0.272

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	311
	6.8
	4.8
	5.9
	0.156

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	8.1
	4.7
	5.9
	0.156

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	6.1
	5.4
	5.8
	0.122

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	42
	6.3
	5.4
	5.9
	0.16

	
	
	迈瑞其他
	256
	7.0
	4.8
	5.8
	0.163

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	6.7
	5.4
	5.9
	0.136

	
	
	迈瑞BC760
	20
	6.1
	5.6
	5.9
	0.131

	
	
	迈瑞BC-3000
	18
	7.9
	5.5
	5.9
	0.183

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	6.2
	5.5
	5.8
	0.156

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	277
	13.9
	5.5
	6.3
	0.164

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	43
	13.9
	5.3
	6.3
	0.235

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	36
	6.7
	5.4
	6.1
	0.162

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	6.1
	4.9
	5.4
	0.437

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	21
	6.7
	5.8
	6.1
	0.174

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	6.3
	5.9
	6.3
	0

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	6.6
	5.9
	6.3
	0.145

	
	
	中元汇吉
	18
	5.9
	5.3
	5.5
	0

	
	
	Sysmex XN
	92
	6.2
	5.2
	5.9
	0.137

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	38
	6.2
	5.4
	5.9
	0.169

	
	
	Sysmex 其他
	27
	6.2
	5.5
	5.8
	0.167

	
	
	优利特仪器组
	73
	55.6
	5.0
	5.8
	0.269

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	6.3
	5.5
	5.8
	0.154

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	12.9
	5.5
	5.9
	0.241

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	6.1
	5.3
	5.9
	0.148

	RBC
	20260101
	缺省组
	1830
	8.30
	3.04
	7.1
	0.167

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	313
	7.46
	3.87
	7.06
	0.111

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	7.42
	3.04
	7.06
	0.125

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	7.50
	6.83
	7.23
	0.094

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	43
	7.37
	6.64
	7.02
	0.146

	
	
	迈瑞其他
	253
	7.45
	5.93
	7.11
	0.162

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	7.50
	6.25
	7.06
	0.184

	
	
	迈瑞BC760
	20
	7.45
	6.95
	7.2
	0.106

	
	
	迈瑞BC-3000
	18
	7.40
	6.60
	7.04
	0.231

	
	
	深圳科曼仪器组
	18
	7.45
	6.50
	7.25
	0.109

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	278
	7.84
	6.47
	7.08
	0.118

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	7.47
	4.08
	7.08
	0.166

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	36
	7.43
	6.69
	7.09
	0.101

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	7.54
	7.25
	7.4
	0.091

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	7.94
	6.84
	7.11
	0.098

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	7.08
	6.54
	6.85
	0.226

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	7.57
	6.81
	7.08
	0.182

	
	
	中元汇吉
	18
	8.30
	6.63
	7.01
	0.068

	
	
	Sysmex XN
	92
	7.53
	7.00
	7.27
	0.065

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	38
	7.41
	6.95
	7.19
	0.083

	
	
	Sysmex 其他
	26
	7.58
	7.00
	7.21
	0.086

	
	
	优利特仪器组
	72
	7.30
	5.93
	6.94
	0.175

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	7.10
	6.25
	6.52
	0.114

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	7.36
	6.44
	7.12
	0.203

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	7.55
	7.11
	7.3
	0.08

	RBC
	20260102
	缺省组
	1828
	7.31
	1.54
	2.75
	0.061

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	313
	2.89
	1.54
	2.74
	0.046

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	6.53
	2.04
	2.74
	0.047

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	2.88
	2.68
	2.79
	0.047

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	43
	2.82
	2.55
	2.72
	0.061

	
	
	迈瑞其他
	252
	7.31
	2.31
	2.76
	0.074

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	2.94
	2.53
	2.74
	0.063

	
	
	迈瑞BC760
	20
	2.86
	2.68
	2.77
	0.047

	
	
	迈瑞BC-3000
	18
	2.90
	2.60
	2.75
	0.089

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	2.89
	2.60
	2.73
	0.056

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	278
	2.98
	2.07
	2.75
	0.049

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	6.50
	2.58
	2.76
	0.069

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	36
	3.25
	2.57
	2.76
	0.056

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	2.96
	2.74
	2.85
	0.047

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	3.08
	2.64
	2.73
	0.05

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	2.75
	2.61
	2.69
	0.06

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	2.84
	2.64
	2.75
	0.051

	
	
	中元汇吉
	18
	3.08
	2.60
	2.7
	0.024

	
	
	Sysmex XN
	92
	2.85
	2.69
	2.75
	0.042

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	38
	2.82
	2.65
	2.75
	0.039

	
	
	Sysmex 其他
	26
	2.87
	2.69
	2.76
	0.031

	
	
	优利特仪器组
	72
	2.80
	2.28
	2.69
	0.064

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	2.86
	2.52
	2.67
	0.051

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	2.92
	2.57
	2.82
	0.09

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	3.00
	2.81
	2.9
	0.044

	RBC
	20260103
	缺省组
	1828
	127.00
	2.84
	6.77
	0.171

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	313
	127.00
	3.56
	6.7
	0.11

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	7.07
	2.84
	6.7
	0.123

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	7.17
	6.66
	6.91
	0.09

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	43
	7.02
	6.27
	6.68
	0.153

	
	
	迈瑞其他
	252
	7.12
	5.28
	6.77
	0.167

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	7.20
	6.09
	6.71
	0.164

	
	
	迈瑞BC760
	20
	7.14
	6.60
	6.85
	0.107

	
	
	迈瑞BC-3000
	18
	6.98
	6.30
	6.71
	0.141

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	7.22
	6.25
	6.86
	0.155

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	278
	7.33
	5.97
	6.8
	0.132

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	7.31
	6.33
	6.82
	0.19

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	36
	7.14
	6.41
	6.76
	0.098

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	7.24
	6.58
	7.05
	0.095

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	7.45
	6.60
	6.78
	0.129

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	6.85
	6.15
	6.56
	0.305

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	7.19
	6.42
	6.74
	0.161

	
	
	中元汇吉
	18
	7.31
	6.23
	6.58
	0.047

	
	
	Sysmex XN
	92
	7.21
	6.73
	6.9
	0.052

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	38
	7.04
	6.63
	6.83
	0.088

	
	
	Sysmex 其他
	26
	7.14
	6.70
	6.86
	0.094

	
	
	优利特仪器组
	72
	6.90
	5.46
	6.57
	0.173

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	6.75
	6.02
	6.24
	0.098

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	7.02
	6.16
	6.78
	0.201

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	7.20
	6.76
	6.97
	0.052

	RBC
	20260104
	缺省组
	1828
	619.00
	2.76
	6.3
	0.151

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	313
	6.59
	3.49
	6.24
	0.097

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	619.00
	3.95
	6.25
	0.108

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	6.67
	6.19
	6.41
	0.088

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	43
	6.55
	5.83
	6.2
	0.138

	
	
	迈瑞其他
	252
	6.75
	5.39
	6.3
	0.166

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	6.70
	5.75
	6.23
	0.115

	
	
	迈瑞BC760
	20
	6.48
	6.00
	6.34
	0.103

	
	
	迈瑞BC-3000
	18
	6.52
	4.47
	6.23
	0.136

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	6.71
	5.70
	6.34
	0.179

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	278
	6.89
	5.62
	6.33
	0.108

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	6.57
	2.76
	6.33
	0.155

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	36
	6.74
	6.01
	6.32
	0.099

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	6.65
	6.44
	6.55
	0.066

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	6.83
	6.12
	6.3
	0.098

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	6.40
	5.75
	6.23
	0.152

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	6.65
	6.00
	6.27
	0.206

	
	
	中元汇吉
	18
	6.90
	5.87
	6.19
	0.026

	
	
	Sysmex XN
	92
	6.65
	6.20
	6.41
	0.072

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	38
	6.58
	6.17
	6.36
	0.068

	
	
	Sysmex 其他
	26
	6.59
	6.25
	6.38
	0.074

	
	
	优利特仪器组
	72
	6.54
	3.83
	6.19
	0.139

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	6.23
	5.63
	5.84
	0.102

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	6.53
	5.73
	6.33
	0.185

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	6.70
	6.30
	6.51
	0.049

	RBC
	20260105
	缺省组
	1828
	7.32
	1.14
	4.33
	0.105

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	313
	4.54
	2.34
	4.3
	0.076

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	4.50
	3.48
	4.3
	0.086

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	4.56
	4.25
	4.41
	0.063

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	43
	4.42
	4.01
	4.26
	0.114

	
	
	迈瑞其他
	252
	4.60
	3.53
	4.34
	0.116

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	4.50
	4.01
	4.28
	0.121

	
	
	迈瑞BC760
	20
	4.43
	4.20
	4.34
	0.076

	
	
	迈瑞BC-3000
	18
	6.45
	4.00
	4.3
	0.103

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	4.56
	4.00
	4.33
	0.111

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	278
	7.32
	3.78
	4.34
	0.079

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	6.73
	4.09
	4.36
	0.109

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	36
	4.57
	4.05
	4.39
	0.109

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	4.58
	4.39
	4.5
	0.055

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	4.66
	4.10
	4.32
	0.089

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	4.37
	3.93
	4.21
	0.146

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	4.59
	4.10
	4.3
	0.126

	
	
	中元汇吉
	18
	4.70
	4.05
	4.24
	0.046

	
	
	Sysmex XN
	92
	4.53
	4.26
	4.38
	0.048

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	38
	4.51
	4.22
	4.34
	0.065

	
	
	Sysmex 其他
	26
	4.50
	4.26
	4.36
	0.066

	
	
	优利特仪器组
	72
	4.45
	1.14
	4.24
	0.102

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	4.31
	3.92
	4.09
	0.082

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	6.93
	3.97
	4.39
	0.153

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	4.66
	4.37
	4.53
	0.048

	Hgb
	20260101
	缺省组
	1843
	992
	38
	128
	2.475

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	312
	138
	123
	128
	1.728

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	992
	91
	128
	1.76

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	136
	125
	130
	1.339

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	44
	131
	120
	126
	2.683

	
	
	迈瑞其他
	264
	136
	113
	128
	2.846

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	132
	123
	127
	1.673

	
	
	迈瑞BC760
	20
	134
	128
	130
	1.418

	
	
	迈瑞BC-3000
	18
	131
	120
	125
	3.768

	
	
	深圳科曼仪器组
	18
	132
	124
	127
	2.331

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	278
	140
	122
	129
	1.661

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	133
	77
	128
	2.558

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	39
	135
	121
	128
	3.271

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	137
	128
	132
	1.737

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	131
	38
	128
	1.637

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	133
	125
	129
	1.737

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	132
	123
	127
	1.687

	
	
	中元汇吉
	18
	132
	121
	125
	1.007

	
	
	Sysmex XN
	92
	134
	124
	129
	1.549

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	136
	125
	129
	2.077

	
	
	Sysmex 其他
	26
	133
	125
	130
	2.326

	
	
	优利特仪器组
	72
	136
	113
	129
	2.346

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	134
	118
	126
	1.837

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	133
	123
	128
	3

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	137
	127
	131
	1.323

	Hgb
	20260102
	缺省组
	1841
	131
	43
	50
	1.229

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	312
	56
	46
	51
	0.885

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	113
	47
	51
	0.884

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	53
	49
	51
	0

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	44
	52
	48
	50
	0.965

	
	
	迈瑞其他
	263
	131
	45
	51
	0.905

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	52
	48
	51
	0.843

	
	
	迈瑞BC760
	20
	52
	50
	51
	0

	
	
	迈瑞BC-3000
	18
	51
	47
	50
	0.929

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	51
	48
	49
	0

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	278
	53
	45
	49
	1.098

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	113
	47
	49
	1.361

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	39
	51
	45
	49
	1.478

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	55
	50
	52
	1.02

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	52
	49
	50
	0.963

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	55
	48
	50
	0.732

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	50
	45
	49
	1.478

	
	
	中元汇吉
	18
	53
	49
	50
	0

	
	
	Sysmex XN
	92
	53
	48
	50
	0

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	53
	49
	50
	0.842

	
	
	Sysmex 其他
	26
	53
	47
	51
	1.331

	
	
	优利特仪器组
	72
	54
	43
	51
	1.548

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	53
	44
	52
	0.97

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	57
	47
	51
	0.886

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	54
	49
	51
	0

	Hgb
	20260103
	缺省组
	1841
	132
	49
	122
	2.364

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	312
	132
	116
	121
	1.715

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	129
	49
	121
	1.773

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	128
	119
	123
	1.241

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	44
	123
	110
	120
	1.736

	
	
	迈瑞其他
	263
	128
	108
	121
	2.588

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	128
	118
	121
	1.397

	
	
	迈瑞BC760
	20
	126
	121
	123
	1.382

	
	
	迈瑞BC-3000
	18
	123
	114
	119
	3.166

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	127
	117
	120
	1.831

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	278
	130
	53
	122
	1.712

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	127
	116
	122
	2.307

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	39
	129
	114
	121
	2.985

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	128
	121
	124
	1.401

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	124
	119
	121
	1.513

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	124
	119
	122
	1.756

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	125
	115
	121
	2.7

	
	
	中元汇吉
	18
	123
	115
	118
	0

	
	
	Sysmex XN
	92
	126
	117
	122
	1.376

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	128
	118
	122
	1.524

	
	
	Sysmex 其他
	26
	127
	116
	123
	2.513

	
	
	优利特仪器组
	72
	129
	103
	122
	2.5

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	126
	115
	119
	1.465

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	126
	116
	122
	2.506

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	129
	120
	124
	1.36

	Hgb
	20260104
	缺省组
	1841
	155
	48
	115
	2.267

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	312
	155
	106
	114
	1.638

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	121
	106
	114
	1.467

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	120
	113
	117
	1.246

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	44
	116
	109
	113
	2.015

	
	
	迈瑞其他
	263
	121
	99
	115
	2.43

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	117
	111
	114
	1.574

	
	
	迈瑞BC760
	20
	119
	115
	116
	1.059

	
	
	迈瑞BC-3000
	18
	115
	75
	112
	2.834

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	120
	110
	113
	1.447

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	278
	122
	109
	116
	1.695

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	120
	48
	115
	2.335

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	39
	119
	107
	114
	3.058

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	121
	114
	118
	1.427

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	118
	113
	115
	1.757

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	118
	112
	115
	2.187

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	118
	110
	115
	2.747

	
	
	中元汇吉
	18
	118
	109
	112
	1.432

	
	
	Sysmex XN
	92
	119
	111
	115
	1.488

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	121
	112
	115
	1.673

	
	
	Sysmex 其他
	26
	119
	112
	116
	2.029

	
	
	优利特仪器组
	72
	120
	99
	116
	1.728

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	119
	109
	113
	1.734

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	120
	110
	114
	3.13

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	123
	113
	117
	1.275

	Hgb
	20260105
	缺省组
	1841
	124
	8
	79
	1.474

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	312
	85
	8
	79
	1.296

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	99
	65
	79
	1.199

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	83
	78
	80
	0.906

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	44
	80
	75
	78
	1.25

	
	
	迈瑞其他
	263
	85
	72
	79
	1.547

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	81
	77
	79
	0.9

	
	
	迈瑞BC760
	20
	82
	78
	79
	0.892

	
	
	迈瑞BC-3000
	18
	109
	73
	77
	2.466

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	82
	76
	77
	1.027

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	278
	122
	74
	79
	1.336

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	119
	75
	79
	1.452

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	39
	82
	72
	78
	1.406

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	85
	79
	81
	1.181

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	81
	77
	79
	1.034

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	82
	76
	78
	1.429

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	80
	74
	78
	1.642

	
	
	中元汇吉
	18
	80
	76
	77
	0

	
	
	Sysmex XN
	92
	82
	75
	79
	1.083

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	84
	76
	79
	1.142

	
	
	Sysmex 其他
	26
	82
	75
	79
	0.89

	
	
	优利特仪器组
	72
	84
	66
	80
	1.541

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	83
	72
	79
	1.341

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	124
	76
	79
	1.477

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	85
	78
	81
	0.757

	Hct
	20260101
	缺省组
	1819
	46.0
	13.9
	38.7
	2.207

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	310
	44.5
	13.9
	39
	1.357

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	138
	42.5
	14.5
	38.9
	1.409

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	44.2
	37.3
	40.9
	0.994

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	44
	44.7
	33.8
	38.1
	1.392

	
	
	迈瑞其他
	254
	43.0
	31.7
	39.3
	1.737

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	43.7
	34.4
	38.4
	1.41

	
	
	迈瑞BC760
	20
	42.3
	39.2
	41
	0.903

	
	
	迈瑞BC-3000
	17
	41.5
	35.5
	38.3
	1.219

	
	
	深圳科曼仪器组
	18
	41.3
	35.0
	39.1
	1.44

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	276
	40.8
	31.2
	36.8
	0.955

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	40.1
	19.6
	37
	1.503

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	35
	41.7
	31.8
	38.2
	1.498

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	41.3
	39.1
	40
	0.782

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	39.8
	34.0
	37
	1.399

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	36.8
	35.3
	36.2
	0.569

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	38.1
	33.7
	37.1
	0.796

	
	
	中元汇吉
	18
	45.3
	32.2
	35.6
	0.358

	
	
	Sysmex XN
	91
	46.0
	35.3
	41.9
	1.257

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	44.4
	35.3
	39.9
	2.157

	
	
	Sysmex 其他
	25
	43.5
	37.1
	40
	1.758

	
	
	优利特仪器组
	70
	44.0
	30.0
	38
	1.584

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	38.0
	33.6
	36.3
	1.065

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	41.7
	35.0
	37.9
	2.455

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	42.1
	36.2
	40.1
	1.026

	Hct
	20260102
	缺省组
	1817
	140.0
	8.0
	14.5
	0.679

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	310
	16.4
	8.4
	14.4
	0.544

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	138
	38.4
	12.9
	14.4
	0.496

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	16.0
	12.9
	14.9
	0.423

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	44
	15.5
	13.2
	14.3
	0.536

	
	
	迈瑞其他
	253
	35.6
	11.9
	14.6
	0.629

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	16.7
	13.2
	14.7
	0.709

	
	
	迈瑞BC760
	20
	15.5
	13.8
	14.9
	0.454

	
	
	迈瑞BC-3000
	17
	15.4
	13.1
	14.3
	0.813

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	15.1
	13.5
	14.2
	0.438

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	276
	16.6
	11.9
	14.2
	0.495

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	34.1
	12.7
	14.1
	0.634

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	35
	15.6
	12.6
	14
	0.496

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	16.2
	14.7
	15.3
	0.376

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	140.0
	13.1
	14
	0.58

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	14.6
	13.8
	14.2
	0.329

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	14.7
	13.7
	14.3
	0.274

	
	
	中元汇吉
	18
	15.3
	11.4
	12.7
	0.085

	
	
	Sysmex XN
	91
	16.4
	13.2
	14.9
	0.467

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	16.1
	12.4
	15
	0.699

	
	
	Sysmex 其他
	25
	16.1
	13.4
	15
	0.497

	
	
	优利特仪器组
	70
	23.0
	10.6
	13.9
	0.634

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	15.3
	13.1
	14.5
	0.438

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	15.6
	12.6
	14.4
	0.983

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	16.0
	14.1
	15.4
	0.328

	Hct
	20260103
	缺省组
	1817
	59.3
	15.0
	37
	1.853

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	310
	59.3
	20.3
	37.1
	1.249

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	138
	55.7
	15.0
	37.1
	1.251

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	41.1
	35.2
	39
	0.96

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	44
	42.1
	32.9
	36.7
	1.345

	
	
	迈瑞其他
	253
	40.7
	28.9
	37.5
	1.651

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	41.1
	32.8
	36.7
	1.284

	
	
	迈瑞BC760
	20
	40.5
	36.3
	39
	0.751

	
	
	迈瑞BC-3000
	17
	38.2
	32.8
	36.4
	1.109

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	39.9
	33.8
	37.3
	1.211

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	276
	40.1
	16.0
	35.6
	0.793

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	38.5
	32.4
	35.7
	1.204

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	35
	39.1
	31.7
	36.5
	1.334

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	40.0
	35.5
	38.4
	0.865

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	37.4
	33.1
	35.8
	0.699

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	36.0
	33.5
	34.7
	0.977

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	38.3
	33.6
	35.9
	0.659

	
	
	中元汇吉
	18
	38.8
	29.1
	33.1
	0.329

	
	
	Sysmex XN
	91
	42.5
	35.0
	40.1
	1.1

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	41.2
	16.0
	38.3
	1.267

	
	
	Sysmex 其他
	25
	41.8
	32.0
	38.5
	1.358

	
	
	优利特仪器组
	70
	44.2
	27.1
	36.2
	1.388

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	37.4
	32.8
	34.9
	0.898

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	38.9
	33.4
	36.5
	2.022

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	40.1
	36.4
	38.4
	0.508

	Hct
	20260104
	缺省组
	1817
	41.0
	13.5
	35.1
	1.783

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	310
	39.8
	19.2
	35.3
	1.241

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	138
	40.6
	25.8
	35.1
	1.192

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	39.0
	31.8
	36.7
	0.795

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	44
	39.6
	31.1
	34.7
	1.121

	
	
	迈瑞其他
	253
	38.5
	29.2
	35.5
	1.494

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	37.8
	32.8
	35.1
	1.684

	
	
	迈瑞BC760
	20
	38.1
	34.5
	36.4
	0.846

	
	
	迈瑞BC-3000
	17
	36.1
	23.8
	34.5
	0.966

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	36.3
	32.8
	34.8
	0.97

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	276
	38.4
	29.4
	33.8
	0.774

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	37.2
	13.5
	33.7
	1.054

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	35
	37.1
	31.7
	34.4
	0.851

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	37.6
	35.3
	36.4
	0.854

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	34.9
	32.3
	33.7
	0.849

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	34.2
	31.6
	33.1
	1.135

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	37.1
	30.8
	33.9
	0.593

	
	
	中元汇吉
	18
	36.9
	28.1
	31.6
	0.173

	
	
	Sysmex XN
	91
	41.0
	31.4
	37.9
	1.192

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	40.0
	34.1
	36.4
	1.26

	
	
	Sysmex 其他
	25
	39.2
	32.2
	36.6
	1.324

	
	
	优利特仪器组
	70
	40.6
	27.3
	34.6
	1.402

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	34.9
	31.5
	33.2
	0.828

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	36.8
	29.8
	34.6
	1.934

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	38.1
	32.4
	36.7
	0.327

	Hct
	20260105
	缺省组
	1817
	188.0
	10.2
	23.4
	1.076

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	310
	149.0
	13.1
	23.3
	0.78

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	138
	30.2
	18.0
	23.3
	0.789

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	26.4
	22.2
	24.4
	0.579

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	44
	25.2
	19.9
	23.2
	0.823

	
	
	迈瑞其他
	253
	188.0
	20.5
	23.7
	1.044

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	34.7
	21.7
	23.5
	0.886

	
	
	迈瑞BC760
	20
	25.2
	23.0
	24.1
	0.704

	
	
	迈瑞BC-3000
	17
	35.1
	21.5
	22.9
	0.888

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	24.8
	22.3
	23.3
	0.782

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	276
	36.0
	20.0
	22.8
	0.631

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	31.6
	18.9
	22.8
	0.585

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	35
	24.6
	19.8
	22.9
	0.836

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	25.7
	23.2
	24.6
	0.587

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	23.6
	19.8
	22.5
	0.757

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	23.0
	21.0
	22.4
	0.518

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	24.0
	21.8
	22.9
	0.644

	
	
	中元汇吉
	18
	24.0
	19.4
	20.5
	0.087

	
	
	Sysmex XN
	91
	27.4
	20.9
	24.9
	0.618

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	26.8
	22.6
	24.3
	0.98

	
	
	Sysmex 其他
	25
	25.9
	20.9
	24.2
	1.153

	
	
	优利特仪器组
	70
	27.2
	10.2
	22.8
	0.934

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	24.4
	19.1
	22.7
	0.751

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	34.2
	20.7
	23.3
	1.514

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	26.0
	23.7
	24.7
	0.483

	Plt
	20260101
	缺省组
	1830
	1214
	52
	459
	26.361

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	310
	585
	58
	467
	18.252

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	527
	54
	469
	15.434

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	489
	56
	443
	14.29

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	45
	527
	375
	447
	38.367

	
	
	迈瑞其他
	255
	555
	54
	459
	28.72

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	1214
	365
	421
	38.867

	
	
	迈瑞BC760
	20
	460
	322
	442
	13.083

	
	
	迈瑞BC-3000
	18
	483
	180
	438
	18.189

	
	
	深圳科曼仪器组
	18
	556
	409
	438
	16.559

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	278
	508
	52
	445
	12.409

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	490
	168
	449
	18.859

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	36
	499
	52
	448
	16.782

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	475
	419
	458
	10.437

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	474
	387
	442
	12.878

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	532
	429
	450
	17.467

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	471
	425
	444
	15.001

	
	
	中元汇吉
	18
	529
	427
	454
	3.925

	
	
	Sysmex XN
	92
	536
	444
	488
	12.646

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	520
	55
	483
	18.197

	
	
	Sysmex 其他
	26
	518
	469
	493
	13.119

	
	
	优利特仪器组
	72
	610
	57
	464
	27.752

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	636
	404
	540
	15.84

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	609
	412
	488
	28.596

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	504
	56
	468
	12.983

	Plt
	20260102
	缺省组
	1828
	364
	49
	82
	6.351

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	310
	112
	52
	80
	3.363

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	254
	53
	80
	4.138

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	87
	52
	79
	3.038

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	45
	89
	69
	79
	4.967

	
	
	迈瑞其他
	254
	174
	50
	79
	4.665

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	116
	66
	74
	5.383

	
	
	迈瑞BC760
	20
	84
	49
	79
	3.767

	
	
	迈瑞BC-3000
	18
	99
	70
	84
	7.42

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	98
	60
	90
	5.287

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	278
	364
	53
	89
	4.497

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	258
	75
	90
	4.053

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	36
	172
	50
	94
	6.856

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	93
	81
	86
	2.701

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	90
	73
	85
	3.833

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	98
	85
	89
	1.734

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	99
	65
	87
	3.768

	
	
	中元汇吉
	18
	100
	78
	81
	0.753

	
	
	Sysmex XN
	92
	95
	70
	80
	3.289

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	90
	56
	81
	3.354

	
	
	Sysmex 其他
	26
	105
	76
	82
	3.018

	
	
	优利特仪器组
	72
	187
	53
	82
	6.291

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	109
	77
	95
	4.716

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	97
	79
	87
	6.956

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	102
	54
	94
	1.824

	Plt
	20260103
	缺省组
	1828
	956
	53
	327
	15.596

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	310
	396
	57
	328
	13.426

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	360
	55
	328
	14.097

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	354
	56
	316
	9.683

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	45
	364
	262
	315
	23.708

	
	
	迈瑞其他
	254
	395
	53
	322
	18.792

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	956
	260
	295
	22.995

	
	
	迈瑞BC760
	20
	330
	212
	314
	9.096

	
	
	迈瑞BC-3000
	18
	330
	273
	318
	9.753

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	385
	205
	320
	12.867

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	278
	406
	53
	326
	9.601

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	466
	302
	330
	10.958

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	36
	358
	54
	326
	11.721

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	340
	300
	325
	7.588

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	348
	270
	322
	5.945

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	404
	325
	336
	11.19

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	350
	305
	325
	8.024

	
	
	中元汇吉
	18
	390
	230
	324
	1.827

	
	
	Sysmex XN
	92
	377
	313
	342
	8.22

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	362
	57
	337
	10.816

	
	
	Sysmex 其他
	26
	364
	333
	345
	6.85

	
	
	优利特仪器组
	72
	491
	57
	329
	12.755

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	423
	318
	380
	10.254

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	446
	299
	345
	20.134

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	360
	56
	340
	3.61

	Plt
	20260104
	缺省组
	1828
	756
	52
	240
	12.135

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	310
	286
	58
	239
	9.12

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	342
	56
	239
	9.413

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	317
	57
	230
	8.077

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	45
	266
	195
	231
	21.134

	
	
	迈瑞其他
	254
	284
	54
	236
	14.77

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	756
	188
	215
	17.592

	
	
	迈瑞BC760
	20
	240
	140
	231
	5.044

	
	
	迈瑞BC-3000
	18
	250
	149
	235
	13.269

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	289
	220
	240
	7.478

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	278
	354
	53
	244
	7.596

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	271
	93
	245
	7.606

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	36
	301
	55
	257
	14.68

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	255
	217
	239
	6.109

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	255
	207
	238
	7.244

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	288
	242
	253
	12.066

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	262
	226
	242
	5.388

	
	
	中元汇吉
	18
	274
	218
	236
	1.664

	
	
	Sysmex XN
	92
	279
	227
	246
	7.315

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	261
	57
	240
	10.061

	
	
	Sysmex 其他
	26
	281
	234
	247
	7.198

	
	
	优利特仪器组
	72
	292
	52
	239
	15.051

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	308
	226
	281
	13.43

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	312
	221
	254
	10.715

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	271
	57
	250
	7.005

	Plt
	20260105
	缺省组
	1828
	416
	51
	150
	9.962

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	310
	184
	57
	148
	5.962

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	164
	54
	148
	6.311

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	161
	55
	144
	4.746

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	45
	337
	121
	144
	11.9

	
	
	迈瑞其他
	254
	238
	51
	146
	7.751

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	416
	113
	136
	12.096

	
	
	迈瑞BC760
	20
	155
	91
	142
	2.606

	
	
	迈瑞BC-3000
	18
	242
	133
	149
	12.513

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	176
	106
	156
	6.532

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	278
	333
	53
	160
	5.935

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	340
	130
	159
	7.254

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	36
	194
	52
	165
	8.043

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	162
	140
	155
	4.163

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	160
	129
	150
	7.863

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	179
	153
	166
	8.232

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	165
	110
	155
	6.996

	
	
	中元汇吉
	18
	172
	139
	149
	1.74

	
	
	Sysmex XN
	92
	172
	137
	149
	4.836

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	166
	58
	149
	6.31

	
	
	Sysmex 其他
	26
	162
	138
	150
	5.643

	
	
	优利特仪器组
	72
	266
	55
	149
	10.206

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	188
	132
	171
	6.801

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	386
	145
	159
	11.243

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	180
	56
	165
	1.8

	MCV
	20260101
	缺省组
	1821
	87.7
	10.9
	54.6
	2.411

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	310
	60.2
	10.9
	55.2
	1.498

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	87.7
	17.9
	55
	1.554

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	59.6
	17.8
	56.6
	1.023

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	43
	60.7
	49.3
	54.2
	1.817

	
	
	迈瑞其他
	254
	58.8
	17.5
	55.3
	1.541

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	60.7
	48.3
	54.9
	1.605

	
	
	迈瑞BC760
	20
	57.9
	55.6
	56.8
	0.784

	
	
	迈瑞BC-3000
	17
	56.2
	51.3
	54.7
	1.274

	
	
	深圳科曼仪器组
	18
	56.5
	50.3
	54.6
	1.003

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	277
	55.7
	18.4
	51.9
	1.078

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	59.4
	46.1
	51.9
	1.299

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	35
	57.7
	18.1
	53.9
	1.687

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	55.8
	52.0
	54.2
	0.839

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	55.4
	47.7
	52.2
	1.539

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	55.5
	51.0
	52.8
	1.291

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	55.3
	49.1
	52.4
	1.048

	
	
	中元汇吉
	18
	54.5
	48.6
	51.3
	0.173

	
	
	Sysmex XN
	91
	62.8
	49.6
	57.6
	1.523

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	62.3
	17.7
	55.4
	2.678

	
	
	Sysmex 其他
	25
	60.1
	52.5
	55.6
	2.19

	
	
	优利特仪器组
	71
	61.2
	18.9
	54.8
	1.709

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	57.2
	51.1
	55.7
	1.173

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	62.2
	49.3
	53.5
	2.605

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	57.1
	17.5
	55
	1.045

	MCV
	20260102
	缺省组
	1819
	90.9
	10.9
	52.5
	1.855

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	310
	57.6
	10.9
	52.6
	1.647

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	90.9
	18.2
	52.4
	1.531

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	55.8
	18.0
	53.3
	1.283

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	43
	57.7
	48.7
	52.6
	1.815

	
	
	迈瑞其他
	253
	82.5
	18.7
	52.9
	1.762

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	59.8
	50.2
	53.9
	2.499

	
	
	迈瑞BC760
	20
	55.9
	51.2
	53.6
	1.17

	
	
	迈瑞BC-3000
	17
	55.1
	47.9
	52.2
	1.939

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	54.3
	48.6
	51.9
	1.847

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	277
	59.0
	18.0
	51.7
	1.259

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	55.8
	46.9
	51.4
	1.617

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	35
	53.8
	17.8
	50.7
	1.869

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	56.4
	50.9
	53.9
	1.085

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	52.8
	45.3
	51.1
	1.503

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	54.5
	51.6
	52.7
	0.639

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	54.0
	50.7
	52.4
	0.74

	
	
	中元汇吉
	18
	51.0
	43.4
	47.8
	0.268

	
	
	Sysmex XN
	91
	89.0
	48.6
	53.9
	1.696

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	59.7
	17.8
	54.4
	2.231

	
	
	Sysmex 其他
	25
	57.9
	48.9
	53.7
	2.091

	
	
	优利特仪器组
	71
	58.5
	19.4
	51.2
	1.78

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	56.6
	50.2
	54.1
	1.078

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	58.5
	45.5
	51.2
	3.5

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	56.1
	16.9
	53
	0.876

	MCV
	20260103
	缺省组
	1819
	85.5
	17.3
	54.8
	2.317

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	310
	60.0
	18.1
	55.4
	1.426

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	85.5
	17.3
	55.2
	1.412

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	59.0
	17.7
	56.5
	1.073

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	43
	60.8
	51.7
	55.1
	1.599

	
	
	迈瑞其他
	253
	58.8
	17.8
	55.5
	1.53

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	60.9
	48.5
	55.3
	1.926

	
	
	迈瑞BC760
	20
	58.3
	54.2
	56.9
	0.667

	
	
	迈瑞BC-3000
	17
	56.4
	51.4
	54.4
	1.486

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	57.0
	50.8
	54.7
	1.073

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	277
	58.4
	18.0
	52.4
	0.807

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	58.3
	49.1
	52.1
	1.142

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	35
	56.7
	18.1
	53.9
	1.46

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	56.9
	52.7
	54.5
	0.915

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	56.0
	47.5
	52.9
	1.027

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	55.4
	50.1
	52.9
	0.696

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	55.5
	51.0
	53.1
	0.831

	
	
	中元汇吉
	18
	55.3
	45.6
	51.1
	0.614

	
	
	Sysmex XN
	91
	61.4
	51.9
	57.9
	1.379

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	62.0
	17.5
	56.3
	2.08

	
	
	Sysmex 其他
	25
	60.8
	47.8
	56.2
	2.152

	
	
	优利特仪器组
	71
	64.0
	18.8
	54.9
	1.801

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	58.2
	53.2
	56.1
	1.08

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	62.1
	49.4
	53.7
	2.067

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	57.0
	17.3
	54.9
	0.949

	MCV
	20260104
	缺省组
	1819
	87.0
	17.3
	55.8
	2.284

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	310
	60.9
	18.5
	56.5
	1.452

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	87.0
	18.2
	56.3
	1.498

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	59.5
	18.0
	57.3
	1.048

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	43
	61.7
	50.9
	56
	1.642

	
	
	迈瑞其他
	253
	59.9
	18.0
	56.5
	1.525

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	61.1
	52.4
	56.4
	1.614

	
	
	迈瑞BC760
	20
	59.6
	55.6
	57.4
	0.846

	
	
	迈瑞BC-3000
	17
	58.0
	53.3
	55.7
	1.186

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	56.1
	52.7
	54.8
	0.905

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	277
	60.0
	18.4
	53.4
	0.799

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	60.8
	48.8
	53
	1.186

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	35
	57.1
	18.1
	54.3
	1.281

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	57.3
	53.5
	55.6
	1.032

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	56.0
	48.2
	53.7
	1.012

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	56.5
	50.5
	53.8
	1.239

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	56.7
	49.2
	54
	1.187

	
	
	中元汇吉
	18
	56.4
	47.9
	51.7
	0.264

	
	
	Sysmex XN
	91
	62.6
	49.6
	58.9
	1.746

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	63.0
	17.9
	57.4
	1.771

	
	
	Sysmex 其他
	25
	61.2
	18.7
	56.9
	1.767

	
	
	优利特仪器组
	71
	63.0
	19.0
	55.8
	1.747

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	58.7
	53.9
	56.7
	1.156

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	62.6
	49.1
	54.4
	2.338

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	58.4
	17.3
	56.1
	0.866

	MCV
	20260105
	缺省组
	1819
	86.8
	17.0
	54.2
	2.014

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	310
	59.0
	18.9
	54.5
	1.533

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	86.8
	18.1
	54.5
	1.455

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	58.6
	17.8
	55.3
	1.054

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	43
	58.7
	49.6
	54.5
	1.757

	
	
	迈瑞其他
	253
	58.0
	18.5
	54.8
	1.404

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	59.2
	50.5
	55.4
	1.731

	
	
	迈瑞BC760
	20
	57.5
	53.1
	55.6
	0.918

	
	
	迈瑞BC-3000
	17
	56.1
	50.6
	53.7
	1.669

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	55.6
	50.8
	54
	1.139

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	277
	59.4
	18.4
	52.5
	0.904

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	57.1
	45.4
	51.9
	1.275

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	35
	55.0
	17.8
	52
	1.483

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	57.1
	52.8
	54.8
	1.048

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	54.0
	47.6
	52.5
	0.923

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	54.6
	52.4
	53.1
	0.57

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	55.8
	51.1
	53.1
	0.837

	
	
	中元汇吉
	18
	54.6
	47.7
	50.1
	0.268

	
	
	Sysmex XN
	91
	62.1
	49.1
	56.9
	1.138

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	63.1
	18.1
	55.9
	1.842

	
	
	Sysmex 其他
	25
	58.5
	48.6
	55.5
	2.454

	
	
	优利特仪器组
	71
	61.5
	19.5
	53.9
	1.556

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	57.8
	48.3
	55.3
	1.036

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	56.5
	49.4
	53
	2.631

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	57.0
	17.0
	54.6
	0.995

	MCH
	20260101
	缺省组
	1817
	354.0
	15.9
	18.1
	0.422

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	310
	321.0
	16.6
	18
	0.374

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	329.0
	16.7
	18
	0.339

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	322.0
	17.3
	18
	0.259

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	43
	19.1
	16.7
	18
	0.393

	
	
	迈瑞其他
	253
	329.0
	16.1
	18
	0.321

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	21.1
	17.1
	18
	0.526

	
	
	迈瑞BC760
	20
	18.8
	17.1
	18
	0.301

	
	
	迈瑞BC-3000
	17
	18.5
	16.7
	17.8
	0.512

	
	
	深圳科曼仪器组
	18
	19.4
	17.1
	17.6
	0.182

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	275
	354.0
	16.7
	18.2
	0.329

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	18.9
	17.0
	18.1
	0.5

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	35
	345.0
	16.9
	18.2
	0.351

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	18.5
	17.5
	17.8
	0.285

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	18.6
	16.4
	18
	0.404

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	20.0
	18.2
	18.7
	0.399

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	19.2
	16.6
	18.1
	0.388

	
	
	中元汇吉
	18
	18.3
	15.9
	18
	0.122

	
	
	Sysmex XN
	91
	18.5
	17.2
	17.7
	0.282

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	332.0
	17.0
	17.9
	0.325

	
	
	Sysmex 其他
	25
	18.7
	17.4
	17.9
	0.294

	
	
	优利特仪器组
	70
	322.0
	16.6
	18.6
	0.494

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	20.3
	17.3
	19.4
	0.442

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	20.7
	17.0
	17.9
	0.246

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	312.0
	17.7
	17.9
	0.147

	MCH
	20260102
	缺省组
	1815
	357.0
	15.2
	18.3
	0.485

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	310
	345.0
	17.4
	18.5
	0.316

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	345.0
	16.7
	18.5
	0.326

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	345.0
	17.3
	18.2
	0.288

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	43
	19.8
	17.4
	18.5
	0.472

	
	
	迈瑞其他
	252
	353.0
	15.2
	18.4
	0.473

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	20.0
	17.7
	18.6
	0.54

	
	
	迈瑞BC760
	20
	18.9
	17.7
	18.3
	0.3

	
	
	迈瑞BC-3000
	17
	19.6
	16.8
	18.1
	0.963

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	19.6
	17.4
	17.9
	0.252

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	275
	340.0
	16.5
	17.8
	0.444

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	18.9
	17.1
	17.9
	0.409

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	35
	357.0
	15.7
	17.8
	0.569

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	19.0
	17.9
	18.4
	0.178

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	19.2
	17.4
	18.3
	0.605

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	20.8
	17.8
	18.4
	0.574

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	18.8
	16.3
	17.8
	0.184

	
	
	中元汇吉
	18
	19.1
	17.1
	18.2
	0.137

	
	
	Sysmex XN
	91
	18.9
	17.3
	18.2
	0.249

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	316.0
	17.3
	18.2
	0.304

	
	
	Sysmex 其他
	25
	19.2
	17.0
	18.2
	0.183

	
	
	优利特仪器组
	70
	89.0
	17.0
	18.9
	0.567

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	20.3
	16.7
	19.3
	0.576

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	22.2
	17.0
	17.9
	0.552

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	314.0
	17.4
	17.7
	0.276

	MCH
	20260103
	缺省组
	1815
	345.0
	15.9
	18
	0.336

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	310
	317.0
	17.0
	18.1
	0.27

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	329.0
	17.0
	18
	0.33

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	322.0
	17.2
	17.9
	0.172

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	43
	19.0
	16.7
	17.9
	0.401

	
	
	迈瑞其他
	252
	333.0
	15.9
	17.9
	0.314

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	21.0
	17.2
	18
	0.41

	
	
	迈瑞BC760
	20
	18.5
	17.3
	18
	0.342

	
	
	迈瑞BC-3000
	17
	18.5
	16.6
	17.8
	0.47

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	19.3
	16.7
	17.7
	0.178

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	275
	345.0
	16.8
	18
	0.315

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	18.8
	16.9
	17.9
	0.437

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	35
	337.0
	17.1
	18
	0.385

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	18.5
	17.2
	17.6
	0.294

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	18.3
	16.5
	17.9
	0.295

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	20.0
	17.7
	18.5
	0.672

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	18.6
	16.5
	18.1
	0.336

	
	
	中元汇吉
	18
	18.9
	16.7
	17.9
	0.146

	
	
	Sysmex XN
	91
	18.6
	16.9
	17.6
	0.171

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	314.0
	17.0
	17.8
	0.187

	
	
	Sysmex 其他
	25
	18.6
	16.7
	17.8
	0.283

	
	
	优利特仪器组
	70
	287.0
	16.8
	18.6
	0.489

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	20.0
	17.9
	19.2
	0.445

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	20.5
	17.0
	17.7
	0.331

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	310.0
	17.6
	17.8
	0.169

	MCH
	20260104
	缺省组
	1815
	345.0
	16.3
	18.2
	0.328

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	310
	317.0
	17.0
	18.3
	0.303

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	323.0
	17.2
	18.3
	0.327

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	319.0
	17.5
	18.2
	0.178

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	43
	19.3
	17.0
	18.2
	0.311

	
	
	迈瑞其他
	252
	327.0
	16.3
	18.2
	0.313

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	20.3
	17.4
	18.4
	0.447

	
	
	迈瑞BC760
	20
	19.0
	17.7
	18.3
	0.25

	
	
	迈瑞BC-3000
	17
	19.4
	16.7
	17.9
	0.577

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	19.7
	17.2
	17.9
	0.31

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	275
	345.0
	17.1
	18.3
	0.319

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	19.0
	17.2
	18.2
	0.392

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	35
	333.0
	16.4
	18.2
	0.428

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	18.4
	17.5
	18
	0.249

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	18.7
	17.1
	18.1
	0.376

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	20.3
	18.0
	18.6
	0.563

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	18.9
	16.8
	18.3
	0.339

	
	
	中元汇吉
	18
	19.0
	16.6
	18.2
	0.088

	
	
	Sysmex XN
	91
	19.2
	16.8
	18
	0.276

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	315.0
	16.8
	18.2
	0.293

	
	
	Sysmex 其他
	25
	58.5
	17.0
	18.1
	0.345

	
	
	优利特仪器组
	70
	214.0
	16.9
	18.7
	0.491

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	20.5
	18.1
	19.4
	0.357

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	20.9
	17.0
	18
	0.309

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	304.0
	17.8
	18
	0.217

	MCH
	20260105
	缺省组
	1815
	345.0
	15.6
	18.2
	0.409

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	310
	332.0
	17.1
	18.3
	0.297

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	338.0
	16.5
	18.3
	0.323

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	147
	332.0
	17.4
	18.1
	0.269

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	43
	19.4
	17.3
	18.3
	0.344

	
	
	迈瑞其他
	252
	341.0
	15.6
	18.2
	0.386

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	19.5
	17.6
	18.5
	0.464

	
	
	迈瑞BC760
	20
	18.8
	17.9
	18.3
	0.299

	
	
	迈瑞BC-3000
	17
	19.2
	16.6
	18
	0.793

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	19.2
	17.5
	17.9
	0.305

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	275
	343.0
	16.9
	18.1
	0.321

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	18.7
	17.1
	18
	0.358

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	35
	345.0
	16.3
	17.8
	0.406

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	18.7
	17.8
	18.2
	0.304

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	18.8
	17.3
	18.3
	0.373

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	19.6
	18.0
	18.5
	0.47

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	13
	18.5
	16.5
	18.1
	0.395

	
	
	中元汇吉
	18
	19.0
	16.7
	18.1
	0.144

	
	
	Sysmex XN
	91
	19.5
	17.2
	18
	0.264

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	39
	314.0
	17.2
	18.2
	0.318

	
	
	Sysmex 其他
	25
	19.1
	17.2
	18.2
	0.328

	
	
	优利特仪器组
	70
	152.0
	17.0
	18.9
	0.656

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	20.3
	18.1
	19.4
	0.189

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	21.2
	17.0
	17.9
	0.442

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	305.0
	17.5
	17.8
	0.179

	MCHC
	20260101
	缺省组
	1817
	587
	20
	332
	17.539

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	309
	587
	20
	328
	10.331

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	484
	298
	328
	10.824

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	148
	443
	294
	319
	6.867

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	44
	372
	289
	331
	13.499

	
	
	迈瑞其他
	252
	456
	156
	325
	10.54

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	362
	288
	330
	10.971

	
	
	迈瑞BC760
	20
	334
	308
	318
	5.881

	
	
	迈瑞BC-3000
	17
	350
	298
	326
	10.878

	
	
	深圳科曼仪器组
	18
	352
	309
	327
	12.102

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	274
	449
	50
	351
	10.678

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	401
	22
	348
	13.006

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	35
	448
	307
	335
	11.705

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	349
	319
	330
	7.34

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	379
	322
	346
	13.684

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	374
	345
	353
	0.853

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	14
	420
	331
	347
	12.184

	
	
	中元汇吉
	18
	377
	291
	351
	0

	
	
	Sysmex XN
	91
	364
	280
	308
	8.163

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	38
	479
	287
	324
	20.164

	
	
	Sysmex 其他
	25
	353
	296
	322
	16.372

	
	
	优利特仪器组
	70
	457
	228
	342
	16.026

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	365
	325
	350
	6.48

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	369
	314
	336
	16.682

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	460
	313
	326
	6.555

	MCHC
	20260102
	缺省组
	1815
	607
	75
	348
	15.16

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	309
	605
	75
	352
	10.949

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	381
	88
	352
	13.551

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	148
	371
	76
	341
	7.974

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	44
	385
	329
	351
	12.214

	
	
	迈瑞其他
	251
	426
	80
	347
	15.603

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	383
	306
	348
	18.077

	
	
	迈瑞BC760
	20
	370
	327
	341
	9.379

	
	
	迈瑞BC-3000
	17
	389
	318
	348
	17.949

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	372
	320
	348
	13.085

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	274
	428
	85
	344
	11.111

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	383
	332
	349
	13.024

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	35
	388
	90
	350
	11.255

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	359
	326
	341
	9.412

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	389
	334
	358
	20.203

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	392
	336
	349
	13.087

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	14
	372
	320
	340
	10.688

	
	
	中元汇吉
	18
	439
	344
	380
	0.876

	
	
	Sysmex XN
	91
	371
	304
	337
	10.834

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	38
	395
	81
	334
	16.908

	
	
	Sysmex 其他
	25
	373
	315
	341
	19.278

	
	
	优利特仪器组
	70
	462
	92
	370
	17.916

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	387
	335
	358
	9.313

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	392
	329
	353
	24.978

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	355
	94
	332
	6.712

	MCHC
	20260103
	缺省组
	1815
	596
	5
	328
	15.515

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	309
	596
	291
	325
	10.174

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	365
	292
	327
	10.429

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	148
	350
	296
	317
	7.246

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	44
	352
	290
	325
	13.683

	
	
	迈瑞其他
	251
	380
	5
	323
	10.71

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	363
	299
	328
	10.722

	
	
	迈瑞BC760
	20
	339
	304
	316
	5.817

	
	
	迈瑞BC-3000
	17
	349
	305
	327
	10.886

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	348
	293
	325
	12.712

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	274
	407
	246
	343
	8.074

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	368
	310
	343
	11.749

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	35
	374
	301
	332
	8.024

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	343
	311
	323
	7.366

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	367
	324
	340
	8.456

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	368
	336
	348
	8.293

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	14
	355
	324
	340
	10.195

	
	
	中元汇吉
	18
	406
	314
	361
	3.047

	
	
	Sysmex XN
	91
	334
	285
	304
	9.13

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	38
	361
	285
	317
	14.445

	
	
	Sysmex 其他
	25
	369
	288
	319
	16.171

	
	
	优利特仪器组
	70
	426
	274
	340
	12.36

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	357
	331
	343
	3.543

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	363
	314
	329
	10.469

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	347
	313
	324
	4.585

	MCHC
	20260104
	缺省组
	1815
	3460
	227
	327
	15.524

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	309
	591
	245
	324
	10.201

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	380
	244
	325
	9.893

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	148
	362
	227
	317
	6.313

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	44
	350
	290
	327
	12.165

	
	
	迈瑞其他
	251
	385
	228
	323
	10.567

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	350
	302
	326
	12.976

	
	
	迈瑞BC760
	20
	336
	307
	317
	5.894

	
	
	迈瑞BC-3000
	17
	342
	309
	321
	7.182

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	350
	317
	330
	9.676

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	274
	395
	239
	342
	8.091

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	381
	299
	342
	8.658

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	35
	363
	247
	333
	9.31

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	338
	310
	324
	8.074

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	359
	323
	340
	7.913

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	368
	341
	344
	2.653

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	14
	366
	320
	340
	6.398

	
	
	中元汇吉
	18
	392
	311
	363
	0

	
	
	Sysmex XN
	91
	366
	273
	305
	10.528

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	38
	358
	238
	314
	14.135

	
	
	Sysmex 其他
	25
	353
	293
	319
	14.401

	
	
	优利特仪器组
	70
	417
	239
	336
	13.892

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	386
	328
	343
	4.812

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	369
	259
	328
	12.918

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	358
	255
	320
	6.133

	MCHC
	20260105
	缺省组
	1815
	3451
	3
	336
	13.929

	
	
	迈瑞BC-5180/BC-5380
	309
	3451
	142
	336
	9.991

	
	
	迈瑞BC-5390/BC-5310
	139
	388
	134
	336
	10.423

	
	
	迈瑞BC-6000/BC-7500
	148
	364
	143
	327
	6.526

	
	
	迈瑞BC-5100/BC-5300
	44
	385
	313
	336
	14.068

	
	
	迈瑞其他
	251
	390
	5
	332
	12.128

	
	
	迈瑞BC-5000/BC-5150
	32
	363
	302
	335
	11.514

	
	
	迈瑞BC760
	20
	348
	317
	328
	6.738

	
	
	迈瑞BC-3000
	17
	367
	309
	335
	7.977

	
	
	深圳科曼仪器组
	17
	359
	316
	334
	11.445

	
	
	深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP
	274
	394
	3
	346
	9.139

	
	
	深圳帝迈DH51、DH53、DH56
	42
	401
	318
	346
	9.639

	
	
	深圳帝迈UN71、UN73、UN76
	35
	377
	159
	339
	9.546

	
	
	深圳帝迈DH-80、DH-800CS
	22
	353
	318
	331
	7.572

	
	
	深圳帝迈DM79X、DM72X
	22
	395
	334
	349
	9.415

	
	
	深圳帝迈DF50CRP
	14
	366
	341
	350
	7.084

	
	
	深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP
	14
	357
	323
	340
	7.422

	
	
	中元汇吉
	18
	399
	326
	385
	1.776

	
	
	Sysmex XN
	91
	1289
	285
	317
	7.763

	
	
	Sysmex XS-800i/XS-1000i
	38
	361
	150
	322
	15.155

	
	
	Sysmex 其他
	25
	390
	307
	328
	16.113

	
	
	优利特仪器组
	70
	441
	157
	351
	16.071

	
	
	深圳雷杜仪器组
	29
	376
	337
	350
	7.512

	
	
	四川迈克F560/F580
	20
	377
	318
	340
	20.135

	
	
	四川迈克F800/F810/F880
	23
	342
	167
	325
	5.021



