AE-01全血细胞计数EQA活动小结

1、活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：1853家

2、评价标准

| 项目 | 评价限 |
| --- | --- |
| WBC | ±15% |
| RBC | ±6% |
| Hgb | ±6% |
| Hct | ±9% |
| Plt | ±20% |
| MCV | ±7% |
| MCH | ±7% |
| MCHC | ±8% |

3、 活动小结

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBC | 20260101 | 缺省组 | 1832 | 20.5 | 6.1 | 17.2 | 0.654 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 312 | 19.2 | 14.1 | 17.2 | 0.437 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 18.2 | 14.8 | 17.2 | 0.435 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 17.6 | 15.7 | 16.7 | 0.305 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 42 | 18.1 | 15.9 | 17.1 | 0.416 |
|  |  | 迈瑞其他 | 257 | 18.4 | 15.3 | 16.8 | 0.464 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 18.4 | 14.4 | 16.9 | 0.451 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 17.9 | 16.6 | 17.3 | 0.483 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 18 | 18.3 | 15.8 | 16.8 | 0.692 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 18 | 18.2 | 16.0 | 17 | 0.512 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 278 | 20.5 | 15.4 | 18.2 | 0.45 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 43 | 19.5 | 6.1 | 18.2 | 0.648 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 36 | 18.9 | 15.5 | 17.3 | 0.345 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 17.8 | 12.8 | 16.9 | 0.348 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 21 | 19.1 | 17.1 | 17.8 | 0.509 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 18.8 | 17.5 | 18.1 | 0.096 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 19.0 | 16.9 | 18.2 | 0.644 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 17.1 | 15.4 | 16.1 | 0 |
|  |  | Sysmex XN | 92 | 18.3 | 16.2 | 17.2 | 0.403 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 38 | 18.6 | 16.4 | 17.2 | 0.49 |
|  |  | Sysmex 其他 | 27 | 18.0 | 16.4 | 17.3 | 0.587 |
|  |  | 优利特仪器组 | 73 | 18.9 | 13.1 | 16.9 | 0.731 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 18.1 | 16.2 | 17 | 0.441 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 18.7 | 15.1 | 16.7 | 0.675 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 17.7 | 15.5 | 17.1 | 0.342 |
| WBC | 20260102 | 缺省组 | 1829 | 9.4 | 0.4 | 3.2 | 0.135 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 311 | 3.7 | 2.8 | 3.2 | 0.101 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 7.8 | 2.3 | 3.2 | 0.107 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 3.3 | 0.4 | 3.2 | 0.068 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 42 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 0.114 |
|  |  | 迈瑞其他 | 256 | 9.4 | 2.8 | 3.2 | 0.099 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | 0.086 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 0.097 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 18 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 0.135 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 0.119 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 278 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 0.109 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 43 | 8.8 | 3.0 | 3.5 | 0.155 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 36 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | 0.108 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 3.4 | 2.7 | 3 | 0.231 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 21 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 0.131 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 0.078 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 3.7 | 3.1 | 3.5 | 0 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 0 |
|  |  | Sysmex XN | 92 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 0 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 38 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 0 |
|  |  | Sysmex 其他 | 27 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 0.091 |
|  |  | 优利特仪器组 | 73 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 0.12 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 0.11 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 0 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 0.086 |
| WBC | 20260103 | 缺省组 | 1828 | 18.4 | 3.2 | 12.7 | 0.481 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 311 | 14.6 | 10.4 | 12.7 | 0.307 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 13.8 | 3.2 | 12.7 | 0.302 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 13.3 | 11.5 | 12.4 | 0.255 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 42 | 13.6 | 11.9 | 12.6 | 0.322 |
|  |  | 迈瑞其他 | 256 | 13.7 | 10.9 | 12.5 | 0.328 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 13.5 | 11.1 | 12.6 | 0.296 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 13.2 | 12.0 | 12.7 | 0.305 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 18 | 13.4 | 11.6 | 12.6 | 0.543 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 13.6 | 12.0 | 12.6 | 0.366 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 277 | 14.7 | 12.1 | 13.5 | 0.419 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 43 | 18.4 | 11.6 | 13.6 | 0.49 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 36 | 14.4 | 11.6 | 12.9 | 0.326 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 13.0 | 10.0 | 11.4 | 1.207 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 21 | 14.2 | 12.5 | 13.2 | 0.395 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 13.8 | 13.0 | 13.5 | 0.088 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 14.1 | 12.7 | 13.5 | 0.457 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 12.7 | 11.6 | 12 | 0 |
|  |  | Sysmex XN | 92 | 13.5 | 10.7 | 12.7 | 0.301 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 38 | 13.9 | 12.0 | 12.8 | 0.431 |
|  |  | Sysmex 其他 | 27 | 13.3 | 12.1 | 12.7 | 0.36 |
|  |  | 优利特仪器组 | 73 | 14.0 | 10.8 | 12.5 | 0.456 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 13.5 | 11.9 | 12.7 | 0.312 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 13.2 | 11.7 | 12.5 | 0.372 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 13.1 | 11.6 | 12.5 | 0.278 |
| WBC | 20260104 | 缺省组 | 1828 | 782.0 | 1.8 | 8.1 | 0.305 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 311 | 8.9 | 6.5 | 8.1 | 0.17 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 12.7 | 7.0 | 8.1 | 0.177 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 8.3 | 7.3 | 7.8 | 0.161 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 42 | 8.7 | 7.6 | 8 | 0.238 |
|  |  | 迈瑞其他 | 256 | 8.8 | 6.8 | 7.9 | 0.222 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 8.6 | 1.8 | 7.9 | 0.17 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 8.3 | 7.5 | 8 | 0.172 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 18 | 8.6 | 5.7 | 8 | 0.312 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 8.7 | 7.7 | 7.9 | 0.141 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 277 | 9.3 | 2.6 | 8.6 | 0.249 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 43 | 9.3 | 3.4 | 8.6 | 0.344 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 36 | 8.9 | 7.3 | 8.1 | 0.258 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 8.1 | 6.6 | 7.5 | 0.577 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 21 | 9.0 | 7.9 | 8.3 | 0.283 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 8.8 | 8.1 | 8.5 | 0.154 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 8.8 | 7.8 | 8.5 | 0.26 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 8.0 | 7.1 | 7.5 | 0.147 |
|  |  | Sysmex XN | 92 | 82.0 | 7.0 | 8 | 0.164 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 38 | 8.7 | 7.6 | 8.1 | 0.178 |
|  |  | Sysmex 其他 | 27 | 8.6 | 7.7 | 8 | 0.181 |
|  |  | 优利特仪器组 | 73 | 8.8 | 7.2 | 7.9 | 0.305 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 8.6 | 7.7 | 8.1 | 0.243 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 8.5 | 7.4 | 8 | 0.228 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 782.0 | 7.2 | 8 | 0.146 |
| WBC | 20260105 | 缺省组 | 1828 | 55.6 | 4.3 | 5.9 | 0.272 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 311 | 6.8 | 4.8 | 5.9 | 0.156 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 8.1 | 4.7 | 5.9 | 0.156 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 0.122 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 42 | 6.3 | 5.4 | 5.9 | 0.16 |
|  |  | 迈瑞其他 | 256 | 7.0 | 4.8 | 5.8 | 0.163 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 6.7 | 5.4 | 5.9 | 0.136 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 0.131 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 18 | 7.9 | 5.5 | 5.9 | 0.183 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 0.156 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 277 | 13.9 | 5.5 | 6.3 | 0.164 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 43 | 13.9 | 5.3 | 6.3 | 0.235 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 36 | 6.7 | 5.4 | 6.1 | 0.162 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 6.1 | 4.9 | 5.4 | 0.437 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 21 | 6.7 | 5.8 | 6.1 | 0.174 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 0 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 0.145 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 0 |
|  |  | Sysmex XN | 92 | 6.2 | 5.2 | 5.9 | 0.137 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 38 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | 0.169 |
|  |  | Sysmex 其他 | 27 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 0.167 |
|  |  | 优利特仪器组 | 73 | 55.6 | 5.0 | 5.8 | 0.269 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 6.3 | 5.5 | 5.8 | 0.154 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 12.9 | 5.5 | 5.9 | 0.241 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 6.1 | 5.3 | 5.9 | 0.148 |
| RBC | 20260101 | 缺省组 | 1830 | 8.30 | 3.04 | 7.1 | 0.167 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 313 | 7.46 | 3.87 | 7.06 | 0.111 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 7.42 | 3.04 | 7.06 | 0.125 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 7.50 | 6.83 | 7.23 | 0.094 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 43 | 7.37 | 6.64 | 7.02 | 0.146 |
|  |  | 迈瑞其他 | 253 | 7.45 | 5.93 | 7.11 | 0.162 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 7.50 | 6.25 | 7.06 | 0.184 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 7.45 | 6.95 | 7.2 | 0.106 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 18 | 7.40 | 6.60 | 7.04 | 0.231 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 18 | 7.45 | 6.50 | 7.25 | 0.109 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 278 | 7.84 | 6.47 | 7.08 | 0.118 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 7.47 | 4.08 | 7.08 | 0.166 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 36 | 7.43 | 6.69 | 7.09 | 0.101 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 7.54 | 7.25 | 7.4 | 0.091 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 7.94 | 6.84 | 7.11 | 0.098 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 7.08 | 6.54 | 6.85 | 0.226 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 7.57 | 6.81 | 7.08 | 0.182 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 8.30 | 6.63 | 7.01 | 0.068 |
|  |  | Sysmex XN | 92 | 7.53 | 7.00 | 7.27 | 0.065 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 38 | 7.41 | 6.95 | 7.19 | 0.083 |
|  |  | Sysmex 其他 | 26 | 7.58 | 7.00 | 7.21 | 0.086 |
|  |  | 优利特仪器组 | 72 | 7.30 | 5.93 | 6.94 | 0.175 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 7.10 | 6.25 | 6.52 | 0.114 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 7.36 | 6.44 | 7.12 | 0.203 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 7.55 | 7.11 | 7.3 | 0.08 |
| RBC | 20260102 | 缺省组 | 1828 | 7.31 | 1.54 | 2.75 | 0.061 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 313 | 2.89 | 1.54 | 2.74 | 0.046 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 6.53 | 2.04 | 2.74 | 0.047 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 2.88 | 2.68 | 2.79 | 0.047 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 43 | 2.82 | 2.55 | 2.72 | 0.061 |
|  |  | 迈瑞其他 | 252 | 7.31 | 2.31 | 2.76 | 0.074 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 2.94 | 2.53 | 2.74 | 0.063 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 2.86 | 2.68 | 2.77 | 0.047 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 18 | 2.90 | 2.60 | 2.75 | 0.089 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 2.89 | 2.60 | 2.73 | 0.056 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 278 | 2.98 | 2.07 | 2.75 | 0.049 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 6.50 | 2.58 | 2.76 | 0.069 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 36 | 3.25 | 2.57 | 2.76 | 0.056 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 2.96 | 2.74 | 2.85 | 0.047 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 3.08 | 2.64 | 2.73 | 0.05 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 2.75 | 2.61 | 2.69 | 0.06 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 2.84 | 2.64 | 2.75 | 0.051 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 3.08 | 2.60 | 2.7 | 0.024 |
|  |  | Sysmex XN | 92 | 2.85 | 2.69 | 2.75 | 0.042 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 38 | 2.82 | 2.65 | 2.75 | 0.039 |
|  |  | Sysmex 其他 | 26 | 2.87 | 2.69 | 2.76 | 0.031 |
|  |  | 优利特仪器组 | 72 | 2.80 | 2.28 | 2.69 | 0.064 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 2.86 | 2.52 | 2.67 | 0.051 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 2.92 | 2.57 | 2.82 | 0.09 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 3.00 | 2.81 | 2.9 | 0.044 |
| RBC | 20260103 | 缺省组 | 1828 | 127.00 | 2.84 | 6.77 | 0.171 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 313 | 127.00 | 3.56 | 6.7 | 0.11 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 7.07 | 2.84 | 6.7 | 0.123 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 7.17 | 6.66 | 6.91 | 0.09 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 43 | 7.02 | 6.27 | 6.68 | 0.153 |
|  |  | 迈瑞其他 | 252 | 7.12 | 5.28 | 6.77 | 0.167 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 7.20 | 6.09 | 6.71 | 0.164 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 7.14 | 6.60 | 6.85 | 0.107 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 18 | 6.98 | 6.30 | 6.71 | 0.141 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 7.22 | 6.25 | 6.86 | 0.155 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 278 | 7.33 | 5.97 | 6.8 | 0.132 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 7.31 | 6.33 | 6.82 | 0.19 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 36 | 7.14 | 6.41 | 6.76 | 0.098 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 7.24 | 6.58 | 7.05 | 0.095 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 7.45 | 6.60 | 6.78 | 0.129 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 6.85 | 6.15 | 6.56 | 0.305 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 7.19 | 6.42 | 6.74 | 0.161 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 7.31 | 6.23 | 6.58 | 0.047 |
|  |  | Sysmex XN | 92 | 7.21 | 6.73 | 6.9 | 0.052 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 38 | 7.04 | 6.63 | 6.83 | 0.088 |
|  |  | Sysmex 其他 | 26 | 7.14 | 6.70 | 6.86 | 0.094 |
|  |  | 优利特仪器组 | 72 | 6.90 | 5.46 | 6.57 | 0.173 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 6.75 | 6.02 | 6.24 | 0.098 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 7.02 | 6.16 | 6.78 | 0.201 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 7.20 | 6.76 | 6.97 | 0.052 |
| RBC | 20260104 | 缺省组 | 1828 | 619.00 | 2.76 | 6.3 | 0.151 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 313 | 6.59 | 3.49 | 6.24 | 0.097 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 619.00 | 3.95 | 6.25 | 0.108 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 6.67 | 6.19 | 6.41 | 0.088 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 43 | 6.55 | 5.83 | 6.2 | 0.138 |
|  |  | 迈瑞其他 | 252 | 6.75 | 5.39 | 6.3 | 0.166 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 6.70 | 5.75 | 6.23 | 0.115 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 6.48 | 6.00 | 6.34 | 0.103 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 18 | 6.52 | 4.47 | 6.23 | 0.136 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 6.71 | 5.70 | 6.34 | 0.179 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 278 | 6.89 | 5.62 | 6.33 | 0.108 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 6.57 | 2.76 | 6.33 | 0.155 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 36 | 6.74 | 6.01 | 6.32 | 0.099 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 6.65 | 6.44 | 6.55 | 0.066 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 6.83 | 6.12 | 6.3 | 0.098 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 6.40 | 5.75 | 6.23 | 0.152 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 6.65 | 6.00 | 6.27 | 0.206 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 6.90 | 5.87 | 6.19 | 0.026 |
|  |  | Sysmex XN | 92 | 6.65 | 6.20 | 6.41 | 0.072 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 38 | 6.58 | 6.17 | 6.36 | 0.068 |
|  |  | Sysmex 其他 | 26 | 6.59 | 6.25 | 6.38 | 0.074 |
|  |  | 优利特仪器组 | 72 | 6.54 | 3.83 | 6.19 | 0.139 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 6.23 | 5.63 | 5.84 | 0.102 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 6.53 | 5.73 | 6.33 | 0.185 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 6.70 | 6.30 | 6.51 | 0.049 |
| RBC | 20260105 | 缺省组 | 1828 | 7.32 | 1.14 | 4.33 | 0.105 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 313 | 4.54 | 2.34 | 4.3 | 0.076 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 4.50 | 3.48 | 4.3 | 0.086 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 4.56 | 4.25 | 4.41 | 0.063 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 43 | 4.42 | 4.01 | 4.26 | 0.114 |
|  |  | 迈瑞其他 | 252 | 4.60 | 3.53 | 4.34 | 0.116 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 4.50 | 4.01 | 4.28 | 0.121 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 4.43 | 4.20 | 4.34 | 0.076 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 18 | 6.45 | 4.00 | 4.3 | 0.103 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 4.56 | 4.00 | 4.33 | 0.111 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 278 | 7.32 | 3.78 | 4.34 | 0.079 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 6.73 | 4.09 | 4.36 | 0.109 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 36 | 4.57 | 4.05 | 4.39 | 0.109 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 4.58 | 4.39 | 4.5 | 0.055 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 4.66 | 4.10 | 4.32 | 0.089 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 4.37 | 3.93 | 4.21 | 0.146 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 4.59 | 4.10 | 4.3 | 0.126 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 4.70 | 4.05 | 4.24 | 0.046 |
|  |  | Sysmex XN | 92 | 4.53 | 4.26 | 4.38 | 0.048 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 38 | 4.51 | 4.22 | 4.34 | 0.065 |
|  |  | Sysmex 其他 | 26 | 4.50 | 4.26 | 4.36 | 0.066 |
|  |  | 优利特仪器组 | 72 | 4.45 | 1.14 | 4.24 | 0.102 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 4.31 | 3.92 | 4.09 | 0.082 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 6.93 | 3.97 | 4.39 | 0.153 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 4.66 | 4.37 | 4.53 | 0.048 |
| Hgb | 20260101 | 缺省组 | 1843 | 992 | 38 | 128 | 2.475 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 312 | 138 | 123 | 128 | 1.728 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 992 | 91 | 128 | 1.76 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 136 | 125 | 130 | 1.339 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 44 | 131 | 120 | 126 | 2.683 |
|  |  | 迈瑞其他 | 264 | 136 | 113 | 128 | 2.846 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 132 | 123 | 127 | 1.673 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 134 | 128 | 130 | 1.418 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 18 | 131 | 120 | 125 | 3.768 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 18 | 132 | 124 | 127 | 2.331 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 278 | 140 | 122 | 129 | 1.661 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 133 | 77 | 128 | 2.558 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 39 | 135 | 121 | 128 | 3.271 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 137 | 128 | 132 | 1.737 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 131 | 38 | 128 | 1.637 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 133 | 125 | 129 | 1.737 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 132 | 123 | 127 | 1.687 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 132 | 121 | 125 | 1.007 |
|  |  | Sysmex XN | 92 | 134 | 124 | 129 | 1.549 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 136 | 125 | 129 | 2.077 |
|  |  | Sysmex 其他 | 26 | 133 | 125 | 130 | 2.326 |
|  |  | 优利特仪器组 | 72 | 136 | 113 | 129 | 2.346 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 134 | 118 | 126 | 1.837 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 133 | 123 | 128 | 3 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 137 | 127 | 131 | 1.323 |
| Hgb | 20260102 | 缺省组 | 1841 | 131 | 43 | 50 | 1.229 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 312 | 56 | 46 | 51 | 0.885 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 113 | 47 | 51 | 0.884 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 53 | 49 | 51 | 0 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 44 | 52 | 48 | 50 | 0.965 |
|  |  | 迈瑞其他 | 263 | 131 | 45 | 51 | 0.905 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 52 | 48 | 51 | 0.843 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 52 | 50 | 51 | 0 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 18 | 51 | 47 | 50 | 0.929 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 51 | 48 | 49 | 0 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 278 | 53 | 45 | 49 | 1.098 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 113 | 47 | 49 | 1.361 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 39 | 51 | 45 | 49 | 1.478 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 55 | 50 | 52 | 1.02 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 52 | 49 | 50 | 0.963 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 55 | 48 | 50 | 0.732 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 50 | 45 | 49 | 1.478 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 53 | 49 | 50 | 0 |
|  |  | Sysmex XN | 92 | 53 | 48 | 50 | 0 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 53 | 49 | 50 | 0.842 |
|  |  | Sysmex 其他 | 26 | 53 | 47 | 51 | 1.331 |
|  |  | 优利特仪器组 | 72 | 54 | 43 | 51 | 1.548 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 53 | 44 | 52 | 0.97 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 57 | 47 | 51 | 0.886 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 54 | 49 | 51 | 0 |
| Hgb | 20260103 | 缺省组 | 1841 | 132 | 49 | 122 | 2.364 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 312 | 132 | 116 | 121 | 1.715 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 129 | 49 | 121 | 1.773 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 128 | 119 | 123 | 1.241 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 44 | 123 | 110 | 120 | 1.736 |
|  |  | 迈瑞其他 | 263 | 128 | 108 | 121 | 2.588 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 128 | 118 | 121 | 1.397 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 126 | 121 | 123 | 1.382 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 18 | 123 | 114 | 119 | 3.166 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 127 | 117 | 120 | 1.831 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 278 | 130 | 53 | 122 | 1.712 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 127 | 116 | 122 | 2.307 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 39 | 129 | 114 | 121 | 2.985 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 128 | 121 | 124 | 1.401 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 124 | 119 | 121 | 1.513 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 124 | 119 | 122 | 1.756 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 125 | 115 | 121 | 2.7 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 123 | 115 | 118 | 0 |
|  |  | Sysmex XN | 92 | 126 | 117 | 122 | 1.376 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 128 | 118 | 122 | 1.524 |
|  |  | Sysmex 其他 | 26 | 127 | 116 | 123 | 2.513 |
|  |  | 优利特仪器组 | 72 | 129 | 103 | 122 | 2.5 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 126 | 115 | 119 | 1.465 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 126 | 116 | 122 | 2.506 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 129 | 120 | 124 | 1.36 |
| Hgb | 20260104 | 缺省组 | 1841 | 155 | 48 | 115 | 2.267 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 312 | 155 | 106 | 114 | 1.638 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 121 | 106 | 114 | 1.467 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 120 | 113 | 117 | 1.246 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 44 | 116 | 109 | 113 | 2.015 |
|  |  | 迈瑞其他 | 263 | 121 | 99 | 115 | 2.43 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 117 | 111 | 114 | 1.574 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 119 | 115 | 116 | 1.059 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 18 | 115 | 75 | 112 | 2.834 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 120 | 110 | 113 | 1.447 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 278 | 122 | 109 | 116 | 1.695 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 120 | 48 | 115 | 2.335 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 39 | 119 | 107 | 114 | 3.058 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 121 | 114 | 118 | 1.427 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 118 | 113 | 115 | 1.757 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 118 | 112 | 115 | 2.187 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 118 | 110 | 115 | 2.747 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 118 | 109 | 112 | 1.432 |
|  |  | Sysmex XN | 92 | 119 | 111 | 115 | 1.488 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 121 | 112 | 115 | 1.673 |
|  |  | Sysmex 其他 | 26 | 119 | 112 | 116 | 2.029 |
|  |  | 优利特仪器组 | 72 | 120 | 99 | 116 | 1.728 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 119 | 109 | 113 | 1.734 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 120 | 110 | 114 | 3.13 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 123 | 113 | 117 | 1.275 |
| Hgb | 20260105 | 缺省组 | 1841 | 124 | 8 | 79 | 1.474 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 312 | 85 | 8 | 79 | 1.296 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 99 | 65 | 79 | 1.199 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 83 | 78 | 80 | 0.906 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 44 | 80 | 75 | 78 | 1.25 |
|  |  | 迈瑞其他 | 263 | 85 | 72 | 79 | 1.547 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 81 | 77 | 79 | 0.9 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 82 | 78 | 79 | 0.892 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 18 | 109 | 73 | 77 | 2.466 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 82 | 76 | 77 | 1.027 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 278 | 122 | 74 | 79 | 1.336 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 119 | 75 | 79 | 1.452 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 39 | 82 | 72 | 78 | 1.406 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 85 | 79 | 81 | 1.181 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 81 | 77 | 79 | 1.034 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 82 | 76 | 78 | 1.429 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 80 | 74 | 78 | 1.642 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 80 | 76 | 77 | 0 |
|  |  | Sysmex XN | 92 | 82 | 75 | 79 | 1.083 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 84 | 76 | 79 | 1.142 |
|  |  | Sysmex 其他 | 26 | 82 | 75 | 79 | 0.89 |
|  |  | 优利特仪器组 | 72 | 84 | 66 | 80 | 1.541 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 83 | 72 | 79 | 1.341 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 124 | 76 | 79 | 1.477 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 85 | 78 | 81 | 0.757 |
| Hct | 20260101 | 缺省组 | 1819 | 46.0 | 13.9 | 38.7 | 2.207 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 310 | 44.5 | 13.9 | 39 | 1.357 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 138 | 42.5 | 14.5 | 38.9 | 1.409 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 44.2 | 37.3 | 40.9 | 0.994 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 44 | 44.7 | 33.8 | 38.1 | 1.392 |
|  |  | 迈瑞其他 | 254 | 43.0 | 31.7 | 39.3 | 1.737 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 43.7 | 34.4 | 38.4 | 1.41 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 42.3 | 39.2 | 41 | 0.903 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 17 | 41.5 | 35.5 | 38.3 | 1.219 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 18 | 41.3 | 35.0 | 39.1 | 1.44 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 276 | 40.8 | 31.2 | 36.8 | 0.955 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 40.1 | 19.6 | 37 | 1.503 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 35 | 41.7 | 31.8 | 38.2 | 1.498 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 41.3 | 39.1 | 40 | 0.782 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 39.8 | 34.0 | 37 | 1.399 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 36.8 | 35.3 | 36.2 | 0.569 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 38.1 | 33.7 | 37.1 | 0.796 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 45.3 | 32.2 | 35.6 | 0.358 |
|  |  | Sysmex XN | 91 | 46.0 | 35.3 | 41.9 | 1.257 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 44.4 | 35.3 | 39.9 | 2.157 |
|  |  | Sysmex 其他 | 25 | 43.5 | 37.1 | 40 | 1.758 |
|  |  | 优利特仪器组 | 70 | 44.0 | 30.0 | 38 | 1.584 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 38.0 | 33.6 | 36.3 | 1.065 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 41.7 | 35.0 | 37.9 | 2.455 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 42.1 | 36.2 | 40.1 | 1.026 |
| Hct | 20260102 | 缺省组 | 1817 | 140.0 | 8.0 | 14.5 | 0.679 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 310 | 16.4 | 8.4 | 14.4 | 0.544 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 138 | 38.4 | 12.9 | 14.4 | 0.496 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 16.0 | 12.9 | 14.9 | 0.423 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 44 | 15.5 | 13.2 | 14.3 | 0.536 |
|  |  | 迈瑞其他 | 253 | 35.6 | 11.9 | 14.6 | 0.629 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 16.7 | 13.2 | 14.7 | 0.709 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 15.5 | 13.8 | 14.9 | 0.454 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 17 | 15.4 | 13.1 | 14.3 | 0.813 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 15.1 | 13.5 | 14.2 | 0.438 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 276 | 16.6 | 11.9 | 14.2 | 0.495 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 34.1 | 12.7 | 14.1 | 0.634 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 35 | 15.6 | 12.6 | 14 | 0.496 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 16.2 | 14.7 | 15.3 | 0.376 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 140.0 | 13.1 | 14 | 0.58 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 14.6 | 13.8 | 14.2 | 0.329 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 14.7 | 13.7 | 14.3 | 0.274 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 15.3 | 11.4 | 12.7 | 0.085 |
|  |  | Sysmex XN | 91 | 16.4 | 13.2 | 14.9 | 0.467 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 16.1 | 12.4 | 15 | 0.699 |
|  |  | Sysmex 其他 | 25 | 16.1 | 13.4 | 15 | 0.497 |
|  |  | 优利特仪器组 | 70 | 23.0 | 10.6 | 13.9 | 0.634 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 15.3 | 13.1 | 14.5 | 0.438 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 15.6 | 12.6 | 14.4 | 0.983 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 16.0 | 14.1 | 15.4 | 0.328 |
| Hct | 20260103 | 缺省组 | 1817 | 59.3 | 15.0 | 37 | 1.853 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 310 | 59.3 | 20.3 | 37.1 | 1.249 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 138 | 55.7 | 15.0 | 37.1 | 1.251 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 41.1 | 35.2 | 39 | 0.96 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 44 | 42.1 | 32.9 | 36.7 | 1.345 |
|  |  | 迈瑞其他 | 253 | 40.7 | 28.9 | 37.5 | 1.651 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 41.1 | 32.8 | 36.7 | 1.284 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 40.5 | 36.3 | 39 | 0.751 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 17 | 38.2 | 32.8 | 36.4 | 1.109 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 39.9 | 33.8 | 37.3 | 1.211 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 276 | 40.1 | 16.0 | 35.6 | 0.793 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 38.5 | 32.4 | 35.7 | 1.204 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 35 | 39.1 | 31.7 | 36.5 | 1.334 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 40.0 | 35.5 | 38.4 | 0.865 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 37.4 | 33.1 | 35.8 | 0.699 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 36.0 | 33.5 | 34.7 | 0.977 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 38.3 | 33.6 | 35.9 | 0.659 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 38.8 | 29.1 | 33.1 | 0.329 |
|  |  | Sysmex XN | 91 | 42.5 | 35.0 | 40.1 | 1.1 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 41.2 | 16.0 | 38.3 | 1.267 |
|  |  | Sysmex 其他 | 25 | 41.8 | 32.0 | 38.5 | 1.358 |
|  |  | 优利特仪器组 | 70 | 44.2 | 27.1 | 36.2 | 1.388 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 37.4 | 32.8 | 34.9 | 0.898 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 38.9 | 33.4 | 36.5 | 2.022 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 40.1 | 36.4 | 38.4 | 0.508 |
| Hct | 20260104 | 缺省组 | 1817 | 41.0 | 13.5 | 35.1 | 1.783 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 310 | 39.8 | 19.2 | 35.3 | 1.241 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 138 | 40.6 | 25.8 | 35.1 | 1.192 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 39.0 | 31.8 | 36.7 | 0.795 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 44 | 39.6 | 31.1 | 34.7 | 1.121 |
|  |  | 迈瑞其他 | 253 | 38.5 | 29.2 | 35.5 | 1.494 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 37.8 | 32.8 | 35.1 | 1.684 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 38.1 | 34.5 | 36.4 | 0.846 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 17 | 36.1 | 23.8 | 34.5 | 0.966 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 36.3 | 32.8 | 34.8 | 0.97 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 276 | 38.4 | 29.4 | 33.8 | 0.774 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 37.2 | 13.5 | 33.7 | 1.054 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 35 | 37.1 | 31.7 | 34.4 | 0.851 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 37.6 | 35.3 | 36.4 | 0.854 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 34.9 | 32.3 | 33.7 | 0.849 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 34.2 | 31.6 | 33.1 | 1.135 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 37.1 | 30.8 | 33.9 | 0.593 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 36.9 | 28.1 | 31.6 | 0.173 |
|  |  | Sysmex XN | 91 | 41.0 | 31.4 | 37.9 | 1.192 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 40.0 | 34.1 | 36.4 | 1.26 |
|  |  | Sysmex 其他 | 25 | 39.2 | 32.2 | 36.6 | 1.324 |
|  |  | 优利特仪器组 | 70 | 40.6 | 27.3 | 34.6 | 1.402 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 34.9 | 31.5 | 33.2 | 0.828 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 36.8 | 29.8 | 34.6 | 1.934 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 38.1 | 32.4 | 36.7 | 0.327 |
| Hct | 20260105 | 缺省组 | 1817 | 188.0 | 10.2 | 23.4 | 1.076 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 310 | 149.0 | 13.1 | 23.3 | 0.78 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 138 | 30.2 | 18.0 | 23.3 | 0.789 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 26.4 | 22.2 | 24.4 | 0.579 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 44 | 25.2 | 19.9 | 23.2 | 0.823 |
|  |  | 迈瑞其他 | 253 | 188.0 | 20.5 | 23.7 | 1.044 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 34.7 | 21.7 | 23.5 | 0.886 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 25.2 | 23.0 | 24.1 | 0.704 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 17 | 35.1 | 21.5 | 22.9 | 0.888 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 24.8 | 22.3 | 23.3 | 0.782 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 276 | 36.0 | 20.0 | 22.8 | 0.631 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 31.6 | 18.9 | 22.8 | 0.585 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 35 | 24.6 | 19.8 | 22.9 | 0.836 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 25.7 | 23.2 | 24.6 | 0.587 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 23.6 | 19.8 | 22.5 | 0.757 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 23.0 | 21.0 | 22.4 | 0.518 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 24.0 | 21.8 | 22.9 | 0.644 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 24.0 | 19.4 | 20.5 | 0.087 |
|  |  | Sysmex XN | 91 | 27.4 | 20.9 | 24.9 | 0.618 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 26.8 | 22.6 | 24.3 | 0.98 |
|  |  | Sysmex 其他 | 25 | 25.9 | 20.9 | 24.2 | 1.153 |
|  |  | 优利特仪器组 | 70 | 27.2 | 10.2 | 22.8 | 0.934 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 24.4 | 19.1 | 22.7 | 0.751 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 34.2 | 20.7 | 23.3 | 1.514 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 26.0 | 23.7 | 24.7 | 0.483 |
| Plt | 20260101 | 缺省组 | 1830 | 1214 | 52 | 459 | 26.361 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 310 | 585 | 58 | 467 | 18.252 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 527 | 54 | 469 | 15.434 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 489 | 56 | 443 | 14.29 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 45 | 527 | 375 | 447 | 38.367 |
|  |  | 迈瑞其他 | 255 | 555 | 54 | 459 | 28.72 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 1214 | 365 | 421 | 38.867 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 460 | 322 | 442 | 13.083 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 18 | 483 | 180 | 438 | 18.189 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 18 | 556 | 409 | 438 | 16.559 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 278 | 508 | 52 | 445 | 12.409 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 490 | 168 | 449 | 18.859 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 36 | 499 | 52 | 448 | 16.782 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 475 | 419 | 458 | 10.437 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 474 | 387 | 442 | 12.878 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 532 | 429 | 450 | 17.467 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 471 | 425 | 444 | 15.001 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 529 | 427 | 454 | 3.925 |
|  |  | Sysmex XN | 92 | 536 | 444 | 488 | 12.646 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 520 | 55 | 483 | 18.197 |
|  |  | Sysmex 其他 | 26 | 518 | 469 | 493 | 13.119 |
|  |  | 优利特仪器组 | 72 | 610 | 57 | 464 | 27.752 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 636 | 404 | 540 | 15.84 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 609 | 412 | 488 | 28.596 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 504 | 56 | 468 | 12.983 |
| Plt | 20260102 | 缺省组 | 1828 | 364 | 49 | 82 | 6.351 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 310 | 112 | 52 | 80 | 3.363 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 254 | 53 | 80 | 4.138 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 87 | 52 | 79 | 3.038 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 45 | 89 | 69 | 79 | 4.967 |
|  |  | 迈瑞其他 | 254 | 174 | 50 | 79 | 4.665 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 116 | 66 | 74 | 5.383 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 84 | 49 | 79 | 3.767 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 18 | 99 | 70 | 84 | 7.42 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 98 | 60 | 90 | 5.287 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 278 | 364 | 53 | 89 | 4.497 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 258 | 75 | 90 | 4.053 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 36 | 172 | 50 | 94 | 6.856 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 93 | 81 | 86 | 2.701 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 90 | 73 | 85 | 3.833 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 98 | 85 | 89 | 1.734 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 99 | 65 | 87 | 3.768 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 100 | 78 | 81 | 0.753 |
|  |  | Sysmex XN | 92 | 95 | 70 | 80 | 3.289 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 90 | 56 | 81 | 3.354 |
|  |  | Sysmex 其他 | 26 | 105 | 76 | 82 | 3.018 |
|  |  | 优利特仪器组 | 72 | 187 | 53 | 82 | 6.291 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 109 | 77 | 95 | 4.716 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 97 | 79 | 87 | 6.956 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 102 | 54 | 94 | 1.824 |
| Plt | 20260103 | 缺省组 | 1828 | 956 | 53 | 327 | 15.596 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 310 | 396 | 57 | 328 | 13.426 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 360 | 55 | 328 | 14.097 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 354 | 56 | 316 | 9.683 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 45 | 364 | 262 | 315 | 23.708 |
|  |  | 迈瑞其他 | 254 | 395 | 53 | 322 | 18.792 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 956 | 260 | 295 | 22.995 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 330 | 212 | 314 | 9.096 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 18 | 330 | 273 | 318 | 9.753 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 385 | 205 | 320 | 12.867 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 278 | 406 | 53 | 326 | 9.601 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 466 | 302 | 330 | 10.958 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 36 | 358 | 54 | 326 | 11.721 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 340 | 300 | 325 | 7.588 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 348 | 270 | 322 | 5.945 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 404 | 325 | 336 | 11.19 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 350 | 305 | 325 | 8.024 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 390 | 230 | 324 | 1.827 |
|  |  | Sysmex XN | 92 | 377 | 313 | 342 | 8.22 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 362 | 57 | 337 | 10.816 |
|  |  | Sysmex 其他 | 26 | 364 | 333 | 345 | 6.85 |
|  |  | 优利特仪器组 | 72 | 491 | 57 | 329 | 12.755 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 423 | 318 | 380 | 10.254 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 446 | 299 | 345 | 20.134 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 360 | 56 | 340 | 3.61 |
| Plt | 20260104 | 缺省组 | 1828 | 756 | 52 | 240 | 12.135 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 310 | 286 | 58 | 239 | 9.12 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 342 | 56 | 239 | 9.413 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 317 | 57 | 230 | 8.077 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 45 | 266 | 195 | 231 | 21.134 |
|  |  | 迈瑞其他 | 254 | 284 | 54 | 236 | 14.77 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 756 | 188 | 215 | 17.592 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 240 | 140 | 231 | 5.044 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 18 | 250 | 149 | 235 | 13.269 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 289 | 220 | 240 | 7.478 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 278 | 354 | 53 | 244 | 7.596 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 271 | 93 | 245 | 7.606 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 36 | 301 | 55 | 257 | 14.68 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 255 | 217 | 239 | 6.109 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 255 | 207 | 238 | 7.244 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 288 | 242 | 253 | 12.066 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 262 | 226 | 242 | 5.388 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 274 | 218 | 236 | 1.664 |
|  |  | Sysmex XN | 92 | 279 | 227 | 246 | 7.315 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 261 | 57 | 240 | 10.061 |
|  |  | Sysmex 其他 | 26 | 281 | 234 | 247 | 7.198 |
|  |  | 优利特仪器组 | 72 | 292 | 52 | 239 | 15.051 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 308 | 226 | 281 | 13.43 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 312 | 221 | 254 | 10.715 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 271 | 57 | 250 | 7.005 |
| Plt | 20260105 | 缺省组 | 1828 | 416 | 51 | 150 | 9.962 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 310 | 184 | 57 | 148 | 5.962 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 164 | 54 | 148 | 6.311 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 161 | 55 | 144 | 4.746 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 45 | 337 | 121 | 144 | 11.9 |
|  |  | 迈瑞其他 | 254 | 238 | 51 | 146 | 7.751 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 416 | 113 | 136 | 12.096 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 155 | 91 | 142 | 2.606 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 18 | 242 | 133 | 149 | 12.513 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 176 | 106 | 156 | 6.532 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 278 | 333 | 53 | 160 | 5.935 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 340 | 130 | 159 | 7.254 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 36 | 194 | 52 | 165 | 8.043 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 162 | 140 | 155 | 4.163 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 160 | 129 | 150 | 7.863 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 179 | 153 | 166 | 8.232 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 165 | 110 | 155 | 6.996 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 172 | 139 | 149 | 1.74 |
|  |  | Sysmex XN | 92 | 172 | 137 | 149 | 4.836 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 166 | 58 | 149 | 6.31 |
|  |  | Sysmex 其他 | 26 | 162 | 138 | 150 | 5.643 |
|  |  | 优利特仪器组 | 72 | 266 | 55 | 149 | 10.206 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 188 | 132 | 171 | 6.801 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 386 | 145 | 159 | 11.243 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 180 | 56 | 165 | 1.8 |
| MCV | 20260101 | 缺省组 | 1821 | 87.7 | 10.9 | 54.6 | 2.411 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 310 | 60.2 | 10.9 | 55.2 | 1.498 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 87.7 | 17.9 | 55 | 1.554 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 59.6 | 17.8 | 56.6 | 1.023 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 43 | 60.7 | 49.3 | 54.2 | 1.817 |
|  |  | 迈瑞其他 | 254 | 58.8 | 17.5 | 55.3 | 1.541 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 60.7 | 48.3 | 54.9 | 1.605 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 57.9 | 55.6 | 56.8 | 0.784 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 17 | 56.2 | 51.3 | 54.7 | 1.274 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 18 | 56.5 | 50.3 | 54.6 | 1.003 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 277 | 55.7 | 18.4 | 51.9 | 1.078 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 59.4 | 46.1 | 51.9 | 1.299 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 35 | 57.7 | 18.1 | 53.9 | 1.687 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 55.8 | 52.0 | 54.2 | 0.839 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 55.4 | 47.7 | 52.2 | 1.539 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 55.5 | 51.0 | 52.8 | 1.291 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 55.3 | 49.1 | 52.4 | 1.048 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 54.5 | 48.6 | 51.3 | 0.173 |
|  |  | Sysmex XN | 91 | 62.8 | 49.6 | 57.6 | 1.523 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 62.3 | 17.7 | 55.4 | 2.678 |
|  |  | Sysmex 其他 | 25 | 60.1 | 52.5 | 55.6 | 2.19 |
|  |  | 优利特仪器组 | 71 | 61.2 | 18.9 | 54.8 | 1.709 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 57.2 | 51.1 | 55.7 | 1.173 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 62.2 | 49.3 | 53.5 | 2.605 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 57.1 | 17.5 | 55 | 1.045 |
| MCV | 20260102 | 缺省组 | 1819 | 90.9 | 10.9 | 52.5 | 1.855 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 310 | 57.6 | 10.9 | 52.6 | 1.647 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 90.9 | 18.2 | 52.4 | 1.531 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 55.8 | 18.0 | 53.3 | 1.283 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 43 | 57.7 | 48.7 | 52.6 | 1.815 |
|  |  | 迈瑞其他 | 253 | 82.5 | 18.7 | 52.9 | 1.762 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 59.8 | 50.2 | 53.9 | 2.499 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 55.9 | 51.2 | 53.6 | 1.17 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 17 | 55.1 | 47.9 | 52.2 | 1.939 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 54.3 | 48.6 | 51.9 | 1.847 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 277 | 59.0 | 18.0 | 51.7 | 1.259 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 55.8 | 46.9 | 51.4 | 1.617 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 35 | 53.8 | 17.8 | 50.7 | 1.869 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 56.4 | 50.9 | 53.9 | 1.085 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 52.8 | 45.3 | 51.1 | 1.503 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 54.5 | 51.6 | 52.7 | 0.639 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 54.0 | 50.7 | 52.4 | 0.74 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 51.0 | 43.4 | 47.8 | 0.268 |
|  |  | Sysmex XN | 91 | 89.0 | 48.6 | 53.9 | 1.696 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 59.7 | 17.8 | 54.4 | 2.231 |
|  |  | Sysmex 其他 | 25 | 57.9 | 48.9 | 53.7 | 2.091 |
|  |  | 优利特仪器组 | 71 | 58.5 | 19.4 | 51.2 | 1.78 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 56.6 | 50.2 | 54.1 | 1.078 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 58.5 | 45.5 | 51.2 | 3.5 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 56.1 | 16.9 | 53 | 0.876 |
| MCV | 20260103 | 缺省组 | 1819 | 85.5 | 17.3 | 54.8 | 2.317 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 310 | 60.0 | 18.1 | 55.4 | 1.426 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 85.5 | 17.3 | 55.2 | 1.412 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 59.0 | 17.7 | 56.5 | 1.073 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 43 | 60.8 | 51.7 | 55.1 | 1.599 |
|  |  | 迈瑞其他 | 253 | 58.8 | 17.8 | 55.5 | 1.53 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 60.9 | 48.5 | 55.3 | 1.926 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 58.3 | 54.2 | 56.9 | 0.667 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 17 | 56.4 | 51.4 | 54.4 | 1.486 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 57.0 | 50.8 | 54.7 | 1.073 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 277 | 58.4 | 18.0 | 52.4 | 0.807 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 58.3 | 49.1 | 52.1 | 1.142 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 35 | 56.7 | 18.1 | 53.9 | 1.46 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 56.9 | 52.7 | 54.5 | 0.915 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 56.0 | 47.5 | 52.9 | 1.027 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 55.4 | 50.1 | 52.9 | 0.696 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 55.5 | 51.0 | 53.1 | 0.831 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 55.3 | 45.6 | 51.1 | 0.614 |
|  |  | Sysmex XN | 91 | 61.4 | 51.9 | 57.9 | 1.379 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 62.0 | 17.5 | 56.3 | 2.08 |
|  |  | Sysmex 其他 | 25 | 60.8 | 47.8 | 56.2 | 2.152 |
|  |  | 优利特仪器组 | 71 | 64.0 | 18.8 | 54.9 | 1.801 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 58.2 | 53.2 | 56.1 | 1.08 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 62.1 | 49.4 | 53.7 | 2.067 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 57.0 | 17.3 | 54.9 | 0.949 |
| MCV | 20260104 | 缺省组 | 1819 | 87.0 | 17.3 | 55.8 | 2.284 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 310 | 60.9 | 18.5 | 56.5 | 1.452 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 87.0 | 18.2 | 56.3 | 1.498 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 59.5 | 18.0 | 57.3 | 1.048 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 43 | 61.7 | 50.9 | 56 | 1.642 |
|  |  | 迈瑞其他 | 253 | 59.9 | 18.0 | 56.5 | 1.525 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 61.1 | 52.4 | 56.4 | 1.614 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 59.6 | 55.6 | 57.4 | 0.846 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 17 | 58.0 | 53.3 | 55.7 | 1.186 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 56.1 | 52.7 | 54.8 | 0.905 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 277 | 60.0 | 18.4 | 53.4 | 0.799 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 60.8 | 48.8 | 53 | 1.186 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 35 | 57.1 | 18.1 | 54.3 | 1.281 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 57.3 | 53.5 | 55.6 | 1.032 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 56.0 | 48.2 | 53.7 | 1.012 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 56.5 | 50.5 | 53.8 | 1.239 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 56.7 | 49.2 | 54 | 1.187 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 56.4 | 47.9 | 51.7 | 0.264 |
|  |  | Sysmex XN | 91 | 62.6 | 49.6 | 58.9 | 1.746 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 63.0 | 17.9 | 57.4 | 1.771 |
|  |  | Sysmex 其他 | 25 | 61.2 | 18.7 | 56.9 | 1.767 |
|  |  | 优利特仪器组 | 71 | 63.0 | 19.0 | 55.8 | 1.747 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 58.7 | 53.9 | 56.7 | 1.156 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 62.6 | 49.1 | 54.4 | 2.338 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 58.4 | 17.3 | 56.1 | 0.866 |
| MCV | 20260105 | 缺省组 | 1819 | 86.8 | 17.0 | 54.2 | 2.014 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 310 | 59.0 | 18.9 | 54.5 | 1.533 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 86.8 | 18.1 | 54.5 | 1.455 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 58.6 | 17.8 | 55.3 | 1.054 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 43 | 58.7 | 49.6 | 54.5 | 1.757 |
|  |  | 迈瑞其他 | 253 | 58.0 | 18.5 | 54.8 | 1.404 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 59.2 | 50.5 | 55.4 | 1.731 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 57.5 | 53.1 | 55.6 | 0.918 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 17 | 56.1 | 50.6 | 53.7 | 1.669 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 55.6 | 50.8 | 54 | 1.139 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 277 | 59.4 | 18.4 | 52.5 | 0.904 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 57.1 | 45.4 | 51.9 | 1.275 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 35 | 55.0 | 17.8 | 52 | 1.483 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 57.1 | 52.8 | 54.8 | 1.048 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 54.0 | 47.6 | 52.5 | 0.923 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 54.6 | 52.4 | 53.1 | 0.57 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 55.8 | 51.1 | 53.1 | 0.837 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 54.6 | 47.7 | 50.1 | 0.268 |
|  |  | Sysmex XN | 91 | 62.1 | 49.1 | 56.9 | 1.138 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 63.1 | 18.1 | 55.9 | 1.842 |
|  |  | Sysmex 其他 | 25 | 58.5 | 48.6 | 55.5 | 2.454 |
|  |  | 优利特仪器组 | 71 | 61.5 | 19.5 | 53.9 | 1.556 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 57.8 | 48.3 | 55.3 | 1.036 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 56.5 | 49.4 | 53 | 2.631 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 57.0 | 17.0 | 54.6 | 0.995 |
| MCH | 20260101 | 缺省组 | 1817 | 354.0 | 15.9 | 18.1 | 0.422 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 310 | 321.0 | 16.6 | 18 | 0.374 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 329.0 | 16.7 | 18 | 0.339 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 322.0 | 17.3 | 18 | 0.259 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 43 | 19.1 | 16.7 | 18 | 0.393 |
|  |  | 迈瑞其他 | 253 | 329.0 | 16.1 | 18 | 0.321 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 21.1 | 17.1 | 18 | 0.526 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 18.8 | 17.1 | 18 | 0.301 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 17 | 18.5 | 16.7 | 17.8 | 0.512 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 18 | 19.4 | 17.1 | 17.6 | 0.182 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 275 | 354.0 | 16.7 | 18.2 | 0.329 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 18.9 | 17.0 | 18.1 | 0.5 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 35 | 345.0 | 16.9 | 18.2 | 0.351 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 18.5 | 17.5 | 17.8 | 0.285 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 18.6 | 16.4 | 18 | 0.404 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 20.0 | 18.2 | 18.7 | 0.399 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 19.2 | 16.6 | 18.1 | 0.388 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 18.3 | 15.9 | 18 | 0.122 |
|  |  | Sysmex XN | 91 | 18.5 | 17.2 | 17.7 | 0.282 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 332.0 | 17.0 | 17.9 | 0.325 |
|  |  | Sysmex 其他 | 25 | 18.7 | 17.4 | 17.9 | 0.294 |
|  |  | 优利特仪器组 | 70 | 322.0 | 16.6 | 18.6 | 0.494 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 20.3 | 17.3 | 19.4 | 0.442 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 20.7 | 17.0 | 17.9 | 0.246 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 312.0 | 17.7 | 17.9 | 0.147 |
| MCH | 20260102 | 缺省组 | 1815 | 357.0 | 15.2 | 18.3 | 0.485 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 310 | 345.0 | 17.4 | 18.5 | 0.316 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 345.0 | 16.7 | 18.5 | 0.326 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 345.0 | 17.3 | 18.2 | 0.288 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 43 | 19.8 | 17.4 | 18.5 | 0.472 |
|  |  | 迈瑞其他 | 252 | 353.0 | 15.2 | 18.4 | 0.473 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 20.0 | 17.7 | 18.6 | 0.54 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 18.9 | 17.7 | 18.3 | 0.3 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 17 | 19.6 | 16.8 | 18.1 | 0.963 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 19.6 | 17.4 | 17.9 | 0.252 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 275 | 340.0 | 16.5 | 17.8 | 0.444 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 18.9 | 17.1 | 17.9 | 0.409 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 35 | 357.0 | 15.7 | 17.8 | 0.569 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 19.0 | 17.9 | 18.4 | 0.178 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 19.2 | 17.4 | 18.3 | 0.605 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 20.8 | 17.8 | 18.4 | 0.574 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 18.8 | 16.3 | 17.8 | 0.184 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 19.1 | 17.1 | 18.2 | 0.137 |
|  |  | Sysmex XN | 91 | 18.9 | 17.3 | 18.2 | 0.249 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 316.0 | 17.3 | 18.2 | 0.304 |
|  |  | Sysmex 其他 | 25 | 19.2 | 17.0 | 18.2 | 0.183 |
|  |  | 优利特仪器组 | 70 | 89.0 | 17.0 | 18.9 | 0.567 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 20.3 | 16.7 | 19.3 | 0.576 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 22.2 | 17.0 | 17.9 | 0.552 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 314.0 | 17.4 | 17.7 | 0.276 |
| MCH | 20260103 | 缺省组 | 1815 | 345.0 | 15.9 | 18 | 0.336 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 310 | 317.0 | 17.0 | 18.1 | 0.27 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 329.0 | 17.0 | 18 | 0.33 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 322.0 | 17.2 | 17.9 | 0.172 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 43 | 19.0 | 16.7 | 17.9 | 0.401 |
|  |  | 迈瑞其他 | 252 | 333.0 | 15.9 | 17.9 | 0.314 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 21.0 | 17.2 | 18 | 0.41 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 18.5 | 17.3 | 18 | 0.342 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 17 | 18.5 | 16.6 | 17.8 | 0.47 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 19.3 | 16.7 | 17.7 | 0.178 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 275 | 345.0 | 16.8 | 18 | 0.315 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 18.8 | 16.9 | 17.9 | 0.437 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 35 | 337.0 | 17.1 | 18 | 0.385 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 18.5 | 17.2 | 17.6 | 0.294 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 18.3 | 16.5 | 17.9 | 0.295 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 20.0 | 17.7 | 18.5 | 0.672 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 18.6 | 16.5 | 18.1 | 0.336 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 18.9 | 16.7 | 17.9 | 0.146 |
|  |  | Sysmex XN | 91 | 18.6 | 16.9 | 17.6 | 0.171 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 314.0 | 17.0 | 17.8 | 0.187 |
|  |  | Sysmex 其他 | 25 | 18.6 | 16.7 | 17.8 | 0.283 |
|  |  | 优利特仪器组 | 70 | 287.0 | 16.8 | 18.6 | 0.489 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 20.0 | 17.9 | 19.2 | 0.445 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 20.5 | 17.0 | 17.7 | 0.331 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 310.0 | 17.6 | 17.8 | 0.169 |
| MCH | 20260104 | 缺省组 | 1815 | 345.0 | 16.3 | 18.2 | 0.328 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 310 | 317.0 | 17.0 | 18.3 | 0.303 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 323.0 | 17.2 | 18.3 | 0.327 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 319.0 | 17.5 | 18.2 | 0.178 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 43 | 19.3 | 17.0 | 18.2 | 0.311 |
|  |  | 迈瑞其他 | 252 | 327.0 | 16.3 | 18.2 | 0.313 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 20.3 | 17.4 | 18.4 | 0.447 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 19.0 | 17.7 | 18.3 | 0.25 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 17 | 19.4 | 16.7 | 17.9 | 0.577 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 19.7 | 17.2 | 17.9 | 0.31 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 275 | 345.0 | 17.1 | 18.3 | 0.319 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 19.0 | 17.2 | 18.2 | 0.392 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 35 | 333.0 | 16.4 | 18.2 | 0.428 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 18.4 | 17.5 | 18 | 0.249 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 18.7 | 17.1 | 18.1 | 0.376 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 20.3 | 18.0 | 18.6 | 0.563 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 18.9 | 16.8 | 18.3 | 0.339 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 19.0 | 16.6 | 18.2 | 0.088 |
|  |  | Sysmex XN | 91 | 19.2 | 16.8 | 18 | 0.276 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 315.0 | 16.8 | 18.2 | 0.293 |
|  |  | Sysmex 其他 | 25 | 58.5 | 17.0 | 18.1 | 0.345 |
|  |  | 优利特仪器组 | 70 | 214.0 | 16.9 | 18.7 | 0.491 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 20.5 | 18.1 | 19.4 | 0.357 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 20.9 | 17.0 | 18 | 0.309 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 304.0 | 17.8 | 18 | 0.217 |
| MCH | 20260105 | 缺省组 | 1815 | 345.0 | 15.6 | 18.2 | 0.409 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 310 | 332.0 | 17.1 | 18.3 | 0.297 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 338.0 | 16.5 | 18.3 | 0.323 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 147 | 332.0 | 17.4 | 18.1 | 0.269 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 43 | 19.4 | 17.3 | 18.3 | 0.344 |
|  |  | 迈瑞其他 | 252 | 341.0 | 15.6 | 18.2 | 0.386 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 19.5 | 17.6 | 18.5 | 0.464 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 18.8 | 17.9 | 18.3 | 0.299 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 17 | 19.2 | 16.6 | 18 | 0.793 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 19.2 | 17.5 | 17.9 | 0.305 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 275 | 343.0 | 16.9 | 18.1 | 0.321 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 18.7 | 17.1 | 18 | 0.358 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 35 | 345.0 | 16.3 | 17.8 | 0.406 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 18.7 | 17.8 | 18.2 | 0.304 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 18.8 | 17.3 | 18.3 | 0.373 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 19.6 | 18.0 | 18.5 | 0.47 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 13 | 18.5 | 16.5 | 18.1 | 0.395 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 19.0 | 16.7 | 18.1 | 0.144 |
|  |  | Sysmex XN | 91 | 19.5 | 17.2 | 18 | 0.264 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 39 | 314.0 | 17.2 | 18.2 | 0.318 |
|  |  | Sysmex 其他 | 25 | 19.1 | 17.2 | 18.2 | 0.328 |
|  |  | 优利特仪器组 | 70 | 152.0 | 17.0 | 18.9 | 0.656 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 20.3 | 18.1 | 19.4 | 0.189 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 21.2 | 17.0 | 17.9 | 0.442 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 305.0 | 17.5 | 17.8 | 0.179 |
| MCHC | 20260101 | 缺省组 | 1817 | 587 | 20 | 332 | 17.539 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 309 | 587 | 20 | 328 | 10.331 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 484 | 298 | 328 | 10.824 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 148 | 443 | 294 | 319 | 6.867 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 44 | 372 | 289 | 331 | 13.499 |
|  |  | 迈瑞其他 | 252 | 456 | 156 | 325 | 10.54 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 362 | 288 | 330 | 10.971 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 334 | 308 | 318 | 5.881 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 17 | 350 | 298 | 326 | 10.878 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 18 | 352 | 309 | 327 | 12.102 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 274 | 449 | 50 | 351 | 10.678 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 401 | 22 | 348 | 13.006 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 35 | 448 | 307 | 335 | 11.705 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 349 | 319 | 330 | 7.34 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 379 | 322 | 346 | 13.684 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 374 | 345 | 353 | 0.853 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 14 | 420 | 331 | 347 | 12.184 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 377 | 291 | 351 | 0 |
|  |  | Sysmex XN | 91 | 364 | 280 | 308 | 8.163 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 38 | 479 | 287 | 324 | 20.164 |
|  |  | Sysmex 其他 | 25 | 353 | 296 | 322 | 16.372 |
|  |  | 优利特仪器组 | 70 | 457 | 228 | 342 | 16.026 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 365 | 325 | 350 | 6.48 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 369 | 314 | 336 | 16.682 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 460 | 313 | 326 | 6.555 |
| MCHC | 20260102 | 缺省组 | 1815 | 607 | 75 | 348 | 15.16 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 309 | 605 | 75 | 352 | 10.949 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 381 | 88 | 352 | 13.551 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 148 | 371 | 76 | 341 | 7.974 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 44 | 385 | 329 | 351 | 12.214 |
|  |  | 迈瑞其他 | 251 | 426 | 80 | 347 | 15.603 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 383 | 306 | 348 | 18.077 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 370 | 327 | 341 | 9.379 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 17 | 389 | 318 | 348 | 17.949 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 372 | 320 | 348 | 13.085 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 274 | 428 | 85 | 344 | 11.111 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 383 | 332 | 349 | 13.024 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 35 | 388 | 90 | 350 | 11.255 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 359 | 326 | 341 | 9.412 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 389 | 334 | 358 | 20.203 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 392 | 336 | 349 | 13.087 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 14 | 372 | 320 | 340 | 10.688 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 439 | 344 | 380 | 0.876 |
|  |  | Sysmex XN | 91 | 371 | 304 | 337 | 10.834 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 38 | 395 | 81 | 334 | 16.908 |
|  |  | Sysmex 其他 | 25 | 373 | 315 | 341 | 19.278 |
|  |  | 优利特仪器组 | 70 | 462 | 92 | 370 | 17.916 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 387 | 335 | 358 | 9.313 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 392 | 329 | 353 | 24.978 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 355 | 94 | 332 | 6.712 |
| MCHC | 20260103 | 缺省组 | 1815 | 596 | 5 | 328 | 15.515 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 309 | 596 | 291 | 325 | 10.174 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 365 | 292 | 327 | 10.429 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 148 | 350 | 296 | 317 | 7.246 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 44 | 352 | 290 | 325 | 13.683 |
|  |  | 迈瑞其他 | 251 | 380 | 5 | 323 | 10.71 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 363 | 299 | 328 | 10.722 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 339 | 304 | 316 | 5.817 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 17 | 349 | 305 | 327 | 10.886 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 348 | 293 | 325 | 12.712 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 274 | 407 | 246 | 343 | 8.074 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 368 | 310 | 343 | 11.749 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 35 | 374 | 301 | 332 | 8.024 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 343 | 311 | 323 | 7.366 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 367 | 324 | 340 | 8.456 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 368 | 336 | 348 | 8.293 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 14 | 355 | 324 | 340 | 10.195 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 406 | 314 | 361 | 3.047 |
|  |  | Sysmex XN | 91 | 334 | 285 | 304 | 9.13 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 38 | 361 | 285 | 317 | 14.445 |
|  |  | Sysmex 其他 | 25 | 369 | 288 | 319 | 16.171 |
|  |  | 优利特仪器组 | 70 | 426 | 274 | 340 | 12.36 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 357 | 331 | 343 | 3.543 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 363 | 314 | 329 | 10.469 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 347 | 313 | 324 | 4.585 |
| MCHC | 20260104 | 缺省组 | 1815 | 3460 | 227 | 327 | 15.524 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 309 | 591 | 245 | 324 | 10.201 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 380 | 244 | 325 | 9.893 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 148 | 362 | 227 | 317 | 6.313 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 44 | 350 | 290 | 327 | 12.165 |
|  |  | 迈瑞其他 | 251 | 385 | 228 | 323 | 10.567 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 350 | 302 | 326 | 12.976 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 336 | 307 | 317 | 5.894 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 17 | 342 | 309 | 321 | 7.182 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 350 | 317 | 330 | 9.676 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 274 | 395 | 239 | 342 | 8.091 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 381 | 299 | 342 | 8.658 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 35 | 363 | 247 | 333 | 9.31 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 338 | 310 | 324 | 8.074 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 359 | 323 | 340 | 7.913 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 368 | 341 | 344 | 2.653 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 14 | 366 | 320 | 340 | 6.398 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 392 | 311 | 363 | 0 |
|  |  | Sysmex XN | 91 | 366 | 273 | 305 | 10.528 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 38 | 358 | 238 | 314 | 14.135 |
|  |  | Sysmex 其他 | 25 | 353 | 293 | 319 | 14.401 |
|  |  | 优利特仪器组 | 70 | 417 | 239 | 336 | 13.892 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 386 | 328 | 343 | 4.812 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 369 | 259 | 328 | 12.918 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 358 | 255 | 320 | 6.133 |
| MCHC | 20260105 | 缺省组 | 1815 | 3451 | 3 | 336 | 13.929 |
|  |  | 迈瑞BC-5180/BC-5380 | 309 | 3451 | 142 | 336 | 9.991 |
|  |  | 迈瑞BC-5390/BC-5310 | 139 | 388 | 134 | 336 | 10.423 |
|  |  | 迈瑞BC-6000/BC-7500 | 148 | 364 | 143 | 327 | 6.526 |
|  |  | 迈瑞BC-5100/BC-5300 | 44 | 385 | 313 | 336 | 14.068 |
|  |  | 迈瑞其他 | 251 | 390 | 5 | 332 | 12.128 |
|  |  | 迈瑞BC-5000/BC-5150 | 32 | 363 | 302 | 335 | 11.514 |
|  |  | 迈瑞BC760 | 20 | 348 | 317 | 328 | 6.738 |
|  |  | 迈瑞BC-3000 | 17 | 367 | 309 | 335 | 7.977 |
|  |  | 深圳科曼仪器组 | 17 | 359 | 316 | 334 | 11.445 |
|  |  | 深圳帝迈D7-CRP、D2-CRP | 274 | 394 | 3 | 346 | 9.139 |
|  |  | 深圳帝迈DH51、DH53、DH56 | 42 | 401 | 318 | 346 | 9.639 |
|  |  | 深圳帝迈UN71、UN73、UN76 | 35 | 377 | 159 | 339 | 9.546 |
|  |  | 深圳帝迈DH-80、DH-800CS | 22 | 353 | 318 | 331 | 7.572 |
|  |  | 深圳帝迈DM79X、DM72X | 22 | 395 | 334 | 349 | 9.415 |
|  |  | 深圳帝迈DF50CRP | 14 | 366 | 341 | 350 | 7.084 |
|  |  | 深圳帝迈D1-CRP、D3-CRP | 14 | 357 | 323 | 340 | 7.422 |
|  |  | 中元汇吉 | 18 | 399 | 326 | 385 | 1.776 |
|  |  | Sysmex XN | 91 | 1289 | 285 | 317 | 7.763 |
|  |  | Sysmex XS-800i/XS-1000i | 38 | 361 | 150 | 322 | 15.155 |
|  |  | Sysmex 其他 | 25 | 390 | 307 | 328 | 16.113 |
|  |  | 优利特仪器组 | 70 | 441 | 157 | 351 | 16.071 |
|  |  | 深圳雷杜仪器组 | 29 | 376 | 337 | 350 | 7.512 |
|  |  | 四川迈克F560/F580 | 20 | 377 | 318 | 340 | 20.135 |
|  |  | 四川迈克F800/F810/F880 | 23 | 342 | 167 | 325 | 5.021 |