AE-03凝血试验专业室间质评EQA活动小结
一、活动概况
活动批次：202601次
参控实验室数：724家
二、评价标准
	项目
	评价限

	PT
	±15%

	APTT
	±15%

	FIB
	±20%

	TT
	±20%


三、活动小结
	项目
	批号
	组
	实验室数
	最大值
	最小值
	稳健平均值
	稳健标准差

	PT
	20260101
	缺省组
	723
	30.9 
	8.6 
	10.4
	0.767

	
	
	Stago试剂
	28
	13.4 
	11.8 
	12.2
	0.249

	
	
	太阳试剂
	43
	30.9 
	10.2 
	11.7
	0.49

	
	
	迈瑞长岛（磁珠法）试剂
	65
	11.3 
	8.8 
	9.9
	0.501

	
	
	迈瑞（光学法）试剂
	67
	9.9 
	9.2 
	9.6
	0.133

	
	
	希森美康（西门子进口）试剂
	86
	11.6 
	9.6 
	10.4
	0.334

	
	
	赛科希德试剂
	136
	11.8 
	8.6 
	10.4
	0.34

	
	
	日本积水试剂
	15
	10.6 
	10.0 
	10.3
	0.167

	
	
	众驰伟业试剂
	71
	12.6 
	9.2 
	11.2
	0.541

	
	
	美创试剂
	14
	11.7 
	10.3 
	11.2
	0.432

	
	
	深圳雷杜试剂
	20
	11.6 
	9.4 
	10.5
	0.608

	
	
	苏州希肯试剂
	53
	11.4 
	9.4 
	10
	0.176

	
	
	美德太平洋试剂
	11
	11.6 
	10.2 
	10.8
	0.324

	
	
	中元汇吉试剂
	9
	11.9 
	11.1 
	11.4
	0

	
	
	深圳帝迈试剂
	28
	11.2 
	9.1 
	10.1
	0.337

	
	
	迈克试剂
	11
	10.7 
	8.7 
	9.3
	0.358

	PT
	20260102
	缺省组
	723
	32.0 
	2.8 
	9.8
	0.619

	
	
	Stago试剂
	28
	13.4 
	10.6 
	11.6
	0.316

	
	
	太阳试剂
	43
	32.0 
	9.1 
	11
	0.491

	
	
	迈瑞长岛（磁珠法）试剂
	65
	12.1 
	8.5 
	9.7
	0.59

	
	
	迈瑞（光学法）试剂
	67
	9.8 
	2.8 
	9.3
	0.161

	
	
	希森美康（西门子进口）试剂
	86
	10.7 
	8.8 
	9.6
	0.298

	
	
	赛科希德试剂
	136
	10.7 
	8.5 
	9.6
	0.47

	
	
	日本积水试剂
	15
	9.8 
	9.3 
	9.6
	0

	
	
	众驰伟业试剂
	71
	12.1 
	8.5 
	10.4
	0.555

	
	
	美创试剂
	14
	11.0 
	9.8 
	10.5
	0.4

	
	
	深圳雷杜试剂
	20
	11.6 
	9.0 
	9.8
	0.539

	
	
	苏州希肯试剂
	53
	11.1 
	7.7 
	9.4
	0.305

	
	
	美德太平洋试剂
	11
	11.8 
	8.5 
	10.6
	0.575

	
	
	中元汇吉试剂
	9
	11.4 
	11.0 
	11
	0

	
	
	深圳帝迈试剂
	28
	11.3 
	9.4 
	10.2
	0.311

	
	
	迈克试剂
	11
	10.8 
	8.1 
	9.4
	0.32

	PT
	20260103
	缺省组
	723
	44.5 
	1.4 
	16.2
	1.737

	
	
	Stago试剂
	28
	18.5 
	16.6 
	17.8
	0.188

	
	
	太阳试剂
	43
	44.5 
	13.9 
	16.5
	0.665

	
	
	迈瑞长岛（磁珠法）试剂
	65
	19.1 
	1.4 
	15.2
	0.995

	
	
	迈瑞（光学法）试剂
	67
	14.7 
	13.0 
	13.7
	0.332

	
	
	希森美康（西门子进口）试剂
	86
	17.1 
	14.1 
	15.4
	0.461

	
	
	赛科希德试剂
	136
	21.7 
	14.6 
	17.5
	0.633

	
	
	日本积水试剂
	15
	19.4 
	16.3 
	18.2
	0.609

	
	
	众驰伟业试剂
	71
	20.4 
	15.5 
	18.7
	0.648

	
	
	美创试剂
	14
	16.6 
	14.4 
	15.3
	0.671

	
	
	深圳雷杜试剂
	20
	18.0 
	15.3 
	16.5
	0.528

	
	
	苏州希肯试剂
	53
	17.2 
	14.4 
	15.5
	0.347

	
	
	美德太平洋试剂
	11
	19.3 
	14.7 
	18
	0.548

	
	
	中元汇吉试剂
	9
	16.1 
	14.7 
	15.4
	0.186

	
	
	深圳帝迈试剂
	28
	16.5 
	13.7 
	15.5
	0.521

	
	
	迈克试剂
	11
	16.5 
	12.3 
	13.5
	0.664

	PT
	20260104
	缺省组
	723
	121.0 
	1.5 
	26.8
	3.627

	
	
	Stago试剂
	28
	28.6 
	25.3 
	27.4
	0.429

	
	
	太阳试剂
	43
	55.2 
	21.0 
	25.4
	0.946

	
	
	迈瑞长岛（磁珠法）试剂
	65
	32.1 
	21.6 
	25.1
	1.546

	
	
	迈瑞（光学法）试剂
	67
	25.1 
	1.5 
	23.4
	0.736

	
	
	希森美康（西门子进口）试剂
	86
	27.8 
	22.6 
	24.2
	0.847

	
	
	赛科希德试剂
	136
	41.3 
	24.6 
	30.2
	1.439

	
	
	日本积水试剂
	15
	36.7 
	24.6 
	34
	1.839

	
	
	众驰伟业试剂
	71
	37.5 
	24.7 
	32.2
	1.309

	
	
	美创试剂
	14
	23.4 
	20.7 
	22.2
	1.021

	
	
	深圳雷杜试剂
	20
	29.9 
	21.2 
	26.8
	0.773

	
	
	苏州希肯试剂
	53
	29.7 
	22.7 
	26.6
	0.51

	
	
	美德太平洋试剂
	11
	32.8 
	22.0 
	30.5
	1.56

	
	
	中元汇吉试剂
	9
	24.4 
	22.7 
	23.7
	0

	
	
	深圳帝迈试剂
	28
	121.0 
	22.4 
	24.7
	0.511

	
	
	迈克试剂
	11
	26.7 
	19.3 
	20.2
	0.566

	PT
	20260105
	缺省组
	723
	91.2 
	28.2 
	41.4
	6.566

	
	
	Stago试剂
	28
	47.0 
	36.4 
	43
	1.111

	
	
	太阳试剂
	43
	91.2 
	31.1 
	39.5
	1.024

	
	
	迈瑞长岛（磁珠法）试剂
	65
	49.2 
	29.2 
	34.6
	1.713

	
	
	迈瑞（光学法）试剂
	67
	86.3 
	33.6 
	35.8
	0.966

	
	
	希森美康（西门子进口）试剂
	86
	42.9 
	33.3 
	37.6
	1.312

	
	
	赛科希德试剂
	136
	67.9 
	37.9 
	51.7
	2.72

	
	
	日本积水试剂
	15
	65.6 
	46.4 
	58.4
	2.501

	
	
	众驰伟业试剂
	71
	57.4 
	38.6 
	49.7
	2.173

	
	
	美创试剂
	14
	36.1 
	31.2 
	33.4
	1.414

	
	
	深圳雷杜试剂
	20
	42.9 
	29.4 
	39.3
	1.605

	
	
	苏州希肯试剂
	53
	44.1 
	31.9 
	40
	1

	
	
	美德太平洋试剂
	11
	56.6 
	33.0 
	53
	3.887

	
	
	中元汇吉试剂
	9
	41.4 
	38.8 
	40.9
	0

	
	
	深圳帝迈试剂
	28
	41.4 
	33.1 
	37.8
	1.02

	
	
	迈克试剂
	11
	41.3 
	28.2 
	29.3
	0.983

	APTT
	20260101
	缺省组
	723
	80.5 
	8.0 
	31
	3.335

	
	
	Stago试剂
	26
	42.3 
	32.9 
	37.8
	1.042

	
	
	太阳试剂
	46
	34.6 
	9.4 
	30.6
	1.047

	
	
	迈瑞长岛（磁珠法）试剂
	64
	56.1 
	26.6 
	32.6
	2.213

	
	
	迈瑞（光学法）试剂
	67
	32.7 
	28.3 
	30.8
	0.744

	
	
	希森美康（西门子进口）试剂
	88
	30.8 
	25.9 
	27.8
	0.556

	
	
	赛科希德试剂
	136
	36.1 
	11.4 
	33
	1.231

	
	
	日本积水试剂
	15
	29.7 
	25.0 
	27.1
	0.523

	
	
	众驰伟业试剂
	70
	37.6 
	28.3 
	33
	1.36

	
	
	美创试剂
	14
	34.9 
	30.6 
	31.8
	1.059

	
	
	深圳雷杜试剂
	20
	29.3 
	24.8 
	27.3
	0.87

	
	
	苏州希肯试剂
	53
	30.8 
	25.2 
	27.3
	0.62

	
	
	美德太平洋试剂
	12
	28.5 
	26.3 
	26.6
	0.229

	
	
	中元汇吉试剂
	9
	27.6 
	26.8 
	27.4
	0.169

	
	
	深圳帝迈试剂
	28
	80.5 
	32.7 
	35.2
	1.011

	
	
	迈克试剂
	11
	34.6 
	28.5 
	29.9
	1.073

	APTT
	20260102
	缺省组
	723
	60.5 
	9.2 
	31.7
	3.121

	
	
	Stago试剂
	26
	43.1 
	33.4 
	40.4
	0.797

	
	
	太阳试剂
	46
	37.8 
	9.2 
	33
	0.765

	
	
	迈瑞长岛（磁珠法）试剂
	64
	38.3 
	27.0 
	32.6
	2.356

	
	
	迈瑞（光学法）试剂
	67
	34.5 
	29.3 
	31.8
	0.795

	
	
	希森美康（西门子进口）试剂
	88
	31.6 
	25.8 
	28.6
	0.641

	
	
	赛科希德试剂
	136
	47.8 
	28.4 
	33.4
	1.449

	
	
	日本积水试剂
	15
	32.3 
	28.4 
	30
	1.021

	
	
	众驰伟业试剂
	70
	36.6 
	28.5 
	32.7
	1.434

	
	
	美创试剂
	14
	35.2 
	30.4 
	33
	1.272

	
	
	深圳雷杜试剂
	20
	28.4 
	24.8 
	27.1
	0.765

	
	
	苏州希肯试剂
	53
	38.8 
	26.6 
	28.6
	0.663

	
	
	美德太平洋试剂
	12
	29.3 
	24.5 
	26.9
	2.168

	
	
	中元汇吉试剂
	9
	27.9 
	26.7 
	27.7
	0.152

	
	
	深圳帝迈试剂
	28
	60.5 
	32.9 
	36.3
	1.032

	
	
	迈克试剂
	11
	35.9 
	28.7 
	30.9
	0.731

	APTT
	20260103
	缺省组
	723
	120.0 
	7.7 
	45.8
	6.627

	
	
	Stago试剂
	26
	54.1 
	46.0 
	50.2
	1.488

	
	
	太阳试剂
	46
	53.8 
	13.6 
	46.6
	1.65

	
	
	迈瑞长岛（磁珠法）试剂
	64
	58.8 
	38.6 
	49.3
	3.222

	
	
	迈瑞（光学法）试剂
	67
	51.0 
	41.9 
	44.7
	1.218

	
	
	希森美康（西门子进口）试剂
	88
	44.6 
	35.7 
	37.9
	0.839

	
	
	赛科希德试剂
	136
	59.7 
	37.9 
	53
	2.488

	
	
	日本积水试剂
	15
	39.8 
	26.7 
	37.7
	0.889

	
	
	众驰伟业试剂
	70
	52.2 
	37.5 
	45
	1.446

	
	
	美创试剂
	14
	63.6 
	51.7 
	57.1
	2.629

	
	
	深圳雷杜试剂
	20
	48.3 
	37.2 
	43.9
	2.052

	
	
	苏州希肯试剂
	53
	45.9 
	36.5 
	39.5
	0.674

	
	
	美德太平洋试剂
	12
	45.2 
	37.2 
	40.2
	1.331

	
	
	中元汇吉试剂
	9
	42.6 
	41.5 
	42.1
	0.154

	
	
	深圳帝迈试剂
	28
	58.9 
	47.7 
	49.8
	0.993

	
	
	迈克试剂
	11
	52.1 
	43.8 
	47.5
	1.801

	APTT
	20260104
	缺省组
	723
	133.0 
	23.2 
	59.6
	7.888

	
	
	Stago试剂
	26
	86.0 
	62.1 
	67.6
	1.677

	
	
	太阳试剂
	46
	75.0 
	23.2 
	61.8
	2.253

	
	
	迈瑞长岛（磁珠法）试剂
	64
	73.7 
	51.1 
	63.8
	4.466

	
	
	迈瑞（光学法）试剂
	67
	63.3 
	51.1 
	54.9
	1.687

	
	
	希森美康（西门子进口）试剂
	88
	58.3 
	47.2 
	50.7
	1.263

	
	
	赛科希德试剂
	136
	75.7 
	51.0 
	67.8
	2.625

	
	
	日本积水试剂
	15
	54.4 
	45.4 
	46.7
	0.998

	
	
	众驰伟业试剂
	70
	63.7 
	48.4 
	57.2
	2.188

	
	
	美创试剂
	14
	87.9 
	72.3 
	76.5
	3.316

	
	
	深圳雷杜试剂
	20
	60.3 
	47.1 
	56.8
	2.732

	
	
	苏州希肯试剂
	53
	66.6 
	52.4 
	56.6
	0.997

	
	
	美德太平洋试剂
	12
	56.5 
	49.3 
	50.9
	1.123

	
	
	中元汇吉试剂
	9
	56.9 
	52.7 
	53.7
	0

	
	
	深圳帝迈试剂
	28
	133.0 
	36.0 
	63.8
	1.865

	
	
	迈克试剂
	11
	69.6 
	55.4 
	61
	1.926

	APTT
	20260105
	缺省组
	723
	134.9 
	3.3 
	85.4
	12.379

	
	
	Stago试剂
	26
	106.3 
	86.7 
	94
	2.814

	
	
	太阳试剂
	46
	100.0 
	35.5 
	85.6
	2.713

	
	
	迈瑞长岛（磁珠法）试剂
	64
	133.8 
	71.5 
	108.2
	9.551

	
	
	迈瑞（光学法）试剂
	67
	104.0 
	3.3 
	91.4
	1.343

	
	
	希森美康（西门子进口）试剂
	88
	93.4 
	65.7 
	72.3
	1.926

	
	
	赛科希德试剂
	136
	101.3 
	72.5 
	93.4
	4.063

	
	
	日本积水试剂
	15
	72.4 
	64.4 
	67.3
	2.269

	
	
	众驰伟业试剂
	70
	94.1 
	67.0 
	79.2
	3.686

	
	
	美创试剂
	14
	116.3 
	98.7 
	107.6
	5.833

	
	
	深圳雷杜试剂
	20
	81.1 
	65.3 
	73.4
	2.439

	
	
	苏州希肯试剂
	53
	88.1 
	70.5 
	76.2
	1.073

	
	
	美德太平洋试剂
	12
	79.3 
	68.8 
	72.6
	3.103

	
	
	中元汇吉试剂
	9
	80.0 
	75.6 
	76.6
	0.16

	
	
	深圳帝迈试剂
	28
	102.1 
	33.5 
	88.6
	1.386

	
	
	迈克试剂
	11
	109.0 
	81.9 
	87.3
	2.914

	TT
	20260101
	缺省组
	718
	42.0 
	3.9 
	15.8
	1.804

	
	
	Stago试剂
	26
	17.6 
	15.6 
	16.8
	0.444

	
	
	太阳试剂
	44
	17.6 
	10.9 
	16.2
	0.565

	
	
	迈瑞长岛（磁珠法）试剂
	65
	17.9 
	11.8 
	15.3
	0.918

	
	
	迈瑞（光学法）试剂
	67
	16.6 
	14.7 
	16.1
	0.282

	
	
	希森美康（西门子进口）试剂
	86
	19.0 
	16.0 
	17.4
	0.472

	
	
	赛科希德试剂
	135
	17.3 
	9.1 
	14.5
	0.58

	
	
	日本积水试剂
	15
	18.9 
	14.5 
	17.6
	0.886

	
	
	众驰伟业试剂
	74
	17.3 
	9.5 
	11.4
	0.647

	
	
	美创试剂
	14
	16.6 
	14.2 
	15.2
	0.796

	
	
	深圳雷杜试剂
	20
	19.6 
	17.0 
	18.4
	0.759

	
	
	苏州希肯试剂
	53
	19.6 
	3.9 
	17
	0.346

	
	
	美德太平洋试剂
	11
	17.5 
	12.7 
	14.7
	1.505

	
	
	中元汇吉试剂
	8
	18.6 
	17.9 
	18.3
	0

	
	
	深圳帝迈试剂
	28
	42.0 
	16.7 
	17.9
	0.489

	
	
	迈克试剂
	11
	17.6 
	15.0 
	15.7
	0.483

	TT
	20260102
	缺省组
	718
	35.6 
	2.6 
	16.5
	1.706

	
	
	Stago试剂
	26
	17.9 
	15.8 
	17
	0.425

	
	
	太阳试剂
	44
	18.3 
	11.6 
	17.2
	0.554

	
	
	迈瑞长岛（磁珠法）试剂
	65
	19.1 
	11.2 
	16.1
	1.122

	
	
	迈瑞（光学法）试剂
	67
	17.6 
	15.6 
	17
	0.291

	
	
	希森美康（西门子进口）试剂
	86
	19.9 
	16.9 
	18.3
	0.429

	
	
	赛科希德试剂
	135
	18.3 
	9.7 
	15.2
	0.603

	
	
	日本积水试剂
	15
	19.0 
	15.1 
	18
	0.761

	
	
	众驰伟业试剂
	74
	19.3 
	10.4 
	12
	0.622

	
	
	美创试剂
	14
	16.7 
	14.6 
	15.5
	0.675

	
	
	深圳雷杜试剂
	20
	19.4 
	16.2 
	17.5
	0.854

	
	
	苏州希肯试剂
	53
	20.1 
	2.6 
	17.8
	0.485

	
	
	美德太平洋试剂
	11
	18.5 
	12.9 
	14.9
	1.846

	
	
	中元汇吉试剂
	8
	19.5 
	19.0 
	19.2
	0

	
	
	深圳帝迈试剂
	28
	35.6 
	16.6 
	18
	0.593

	
	
	迈克试剂
	11
	17.7 
	15.5 
	16.7
	0.578

	TT
	20260103
	缺省组
	718
	31.4 
	2.3 
	22.7
	3.241

	
	
	Stago试剂
	26
	28.3 
	24.6 
	26.9
	0.478

	
	
	太阳试剂
	44
	26.5 
	16.8 
	21.4
	0.832

	
	
	迈瑞长岛（磁珠法）试剂
	65
	22.9 
	15.4 
	19.2
	1.172

	
	
	迈瑞（光学法）试剂
	67
	24.1 
	20.2 
	22
	0.838

	
	
	希森美康（西门子进口）试剂
	86
	30.9 
	22.4 
	26.7
	0.8

	
	
	赛科希德试剂
	135
	26.7 
	11.8 
	23.6
	0.814

	
	
	日本积水试剂
	15
	23.5 
	19.8 
	21.9
	0.883

	
	
	众驰伟业试剂
	74
	28.5 
	14.9 
	17.6
	0.782

	
	
	美创试剂
	14
	21.4 
	19.3 
	20.7
	0.668

	
	
	深圳雷杜试剂
	20
	27.0 
	21.7 
	24.4
	0.865

	
	
	苏州希肯试剂
	53
	23.7 
	2.3 
	22.3
	0.634

	
	
	美德太平洋试剂
	11
	26.8 
	17.1 
	20.4
	2.794

	
	
	中元汇吉试剂
	8
	25.2 
	23.7 
	24.2
	0

	
	
	深圳帝迈试剂
	28
	31.2 
	18.9 
	29.7
	1.021

	
	
	迈克试剂
	11
	28.5 
	20.9 
	22
	0.86

	TT
	20260104
	缺省组
	718
	39.6 
	1.5 
	27.7
	4.728

	
	
	Stago试剂
	26
	36.7 
	32.3 
	34.8
	0.938

	
	
	太阳试剂
	44
	32.2 
	14.7 
	24.9
	0.93

	
	
	迈瑞长岛（磁珠法）试剂
	65
	28.3 
	18.2 
	23.2
	1.695

	
	
	迈瑞（光学法）试剂
	67
	34.5 
	25.0 
	27.8
	0.98

	
	
	希森美康（西门子进口）试剂
	86
	36.3 
	26.9 
	32.3
	1.293

	
	
	赛科希德试剂
	135
	34.5 
	13.6 
	30.1
	1.341

	
	
	日本积水试剂
	15
	26.9 
	22.8 
	25.3
	1.302

	
	
	众驰伟业试剂
	74
	32.6 
	18.5 
	21.7
	0.952

	
	
	美创试剂
	14
	23.6 
	21.6 
	23.1
	0.452

	
	
	深圳雷杜试剂
	20
	29.6 
	23.8 
	27.6
	0.948

	
	
	苏州希肯试剂
	53
	27.7 
	1.5 
	25.7
	0.771

	
	
	美德太平洋试剂
	11
	31.2 
	20.8 
	23.5
	1.672

	
	
	中元汇吉试剂
	8
	33.5 
	31.5 
	32.5
	0

	
	
	深圳帝迈试剂
	28
	39.6 
	18.5 
	36.7
	1.572

	
	
	迈克试剂
	11
	35.0 
	26.8 
	27.6
	0.61

	TT
	20260105
	缺省组
	718
	271.0 
	1.3 
	31.4
	5.205

	
	
	Stago试剂
	26
	38.8 
	33.8 
	36.9
	0.945

	
	
	太阳试剂
	44
	271.0 
	23.1 
	27.4
	1.228

	
	
	迈瑞长岛（磁珠法）试剂
	65
	33.5 
	21.5 
	27.7
	1.952

	
	
	迈瑞（光学法）试剂
	67
	40.1 
	30.0 
	33.5
	0.855

	
	
	希森美康（西门子进口）试剂
	86
	37.4 
	30.8 
	34.8
	1.237

	
	
	赛科希德试剂
	135
	42.3 
	13.6 
	35.1
	1.709

	
	
	日本积水试剂
	15
	29.4 
	25.4 
	27.5
	1.167

	
	
	众驰伟业试剂
	74
	34.5 
	20.4 
	24.4
	1.319

	
	
	美创试剂
	14
	27.4 
	23.8 
	26.6
	0.777

	
	
	深圳雷杜试剂
	20
	32.0 
	25.2 
	29.9
	0.788

	
	
	苏州希肯试剂
	53
	29.8 
	1.3 
	27.7
	0.666

	
	
	美德太平洋试剂
	11
	35.2 
	24.7 
	28.6
	1.938

	
	
	中元汇吉试剂
	8
	41.1 
	39.7 
	40.6
	0.085

	
	
	深圳帝迈试剂
	28
	43.7 
	17.4 
	41
	2.032

	
	
	迈克试剂
	11
	39.6 
	31.4 
	33
	1.333

	FIB
	20260101
	缺省组
	717
	596.52
	1.19
	3.63
	0.348

	
	
	Stago试剂
	26
	3.9
	3.2
	3.71
	0.104

	
	
	太阳试剂
	44
	5.54
	2.1
	3.4
	0.078

	
	
	迈瑞长岛（磁珠法）试剂
	63
	35.4
	1.97
	3.46
	0.296

	
	
	迈瑞（光学法）试剂
	67
	3.86
	2.97
	3.59
	0.135

	
	
	希森美康（西门子进口）试剂
	88
	3.93
	3.13
	3.45
	0.12

	
	
	赛科希德试剂
	136
	4.75
	2.93
	3.95
	0.155

	
	
	日本积水试剂
	15
	4.16
	3.2
	4.06
	0.097

	
	
	众驰伟业试剂
	72
	4.84
	2.9
	4.06
	0.268

	
	
	美创试剂
	14
	3.65
	2.96
	3.24
	0.165

	
	
	深圳雷杜试剂
	19
	4.3
	2.33
	3.84
	0.213

	
	
	苏州希肯试剂
	53
	596.52
	2.76
	3.37
	0.081

	
	
	美德太平洋试剂
	12
	3.83
	2.9
	3.33
	0.206

	
	
	中元汇吉试剂
	9
	4.31
	3.44
	3.47
	0.032

	
	
	深圳帝迈试剂
	28
	4.55
	1.19
	3.56
	0.176

	
	
	迈克试剂
	11
	3.87
	3.17
	3.55
	0.2

	FIB
	20260102
	缺省组
	717
	465.02
	1.3
	2.94
	0.27

	
	
	Stago试剂
	26
	3.3
	2.62
	3.08
	0.119

	
	
	太阳试剂
	44
	4.46
	2.5
	2.78
	0.09

	
	
	迈瑞长岛（磁珠法）试剂
	63
	23.4
	1.59
	2.8
	0.256

	
	
	迈瑞（光学法）试剂
	67
	3.08
	2.4
	2.81
	0.119

	
	
	希森美康（西门子进口）试剂
	88
	3.12
	2.55
	2.75
	0.088

	
	
	赛科希德试剂
	136
	3.76
	2.43
	3.2
	0.142

	
	
	日本积水试剂
	15
	3.29
	2.8
	3.1
	0.178

	
	
	众驰伟业试剂
	72
	3.98
	2.13
	3.23
	0.204

	
	
	美创试剂
	14
	2.99
	2.48
	2.7
	0.113

	
	
	深圳雷杜试剂
	19
	3.34
	2.61
	3.05
	0.144

	
	
	苏州希肯试剂
	53
	465.02
	2.27
	2.8
	0.081

	
	
	美德太平洋试剂
	12
	3.08
	2.49
	2.7
	0.15

	
	
	中元汇吉试剂
	9
	3.18
	2.86
	2.9
	0.033

	
	
	深圳帝迈试剂
	28
	3.41
	1.3
	3.09
	0.217

	
	
	迈克试剂
	11
	2.93
	2.4
	2.8
	0.087

	FIB
	20260103
	缺省组
	717
	327.71
	1
	1.98
	0.193

	
	
	Stago试剂
	26
	2.34
	1.84
	2.2
	0.077

	
	
	太阳试剂
	44
	2.9
	1.76
	1.97
	0.083

	
	
	迈瑞长岛（磁珠法）试剂
	63
	16.2
	1
	2
	0.144

	
	
	迈瑞（光学法）试剂
	67
	2.12
	1.6
	1.91
	0.09

	
	
	希森美康（西门子进口）试剂
	88
	1.97
	1.57
	1.77
	0.064

	
	
	赛科希德试剂
	136
	2.71
	1.56
	2.15
	0.105

	
	
	日本积水试剂
	15
	2.3
	1.99
	2.15
	0.119

	
	
	众驰伟业试剂
	72
	2.24
	1.32
	1.96
	0.145

	
	
	美创试剂
	14
	1.9
	1.52
	1.72
	0.086

	
	
	深圳雷杜试剂
	19
	2.33
	1.69
	2.04
	0.068

	
	
	苏州希肯试剂
	53
	327.71
	1.59
	1.97
	0.062

	
	
	美德太平洋试剂
	12
	2.17
	1.59
	1.92
	0.221

	
	
	中元汇吉试剂
	9
	1.99
	1.85
	1.88
	0.041

	
	
	深圳帝迈试剂
	28
	2.32
	1.57
	1.9
	0.141

	
	
	迈克试剂
	11
	2.02
	1.61
	1.87
	0.134

	FIB
	20260104
	缺省组
	717
	271.7
	0.62
	1.49
	0.147

	
	
	Stago试剂
	26
	1.73
	1.23
	1.62
	0.069

	
	
	太阳试剂
	44
	2.3
	1.31
	1.5
	0.065

	
	
	迈瑞长岛（磁珠法）试剂
	63
	13.2
	0.74
	1.54
	0.14

	
	
	迈瑞（光学法）试剂
	67
	1.67
	1.26
	1.51
	0.087

	
	
	希森美康（西门子进口）试剂
	88
	1.56
	1.22
	1.36
	0.062

	
	
	赛科希德试剂
	136
	17.6
	1.01
	1.59
	0.075

	
	
	日本积水试剂
	15
	1.9
	1.5
	1.77
	0.077

	
	
	众驰伟业试剂
	72
	1.62
	0.89
	1.36
	0.105

	
	
	美创试剂
	14
	1.45
	1.27
	1.36
	0.066

	
	
	深圳雷杜试剂
	19
	1.76
	1.27
	1.58
	0.033

	
	
	苏州希肯试剂
	53
	271.7
	1.21
	1.57
	0.049

	
	
	美德太平洋试剂
	12
	1.7
	1
	1.4
	0.095

	
	
	中元汇吉试剂
	9
	1.44
	1.34
	1.38
	0.019

	
	
	深圳帝迈试剂
	28
	2.81
	1.22
	1.44
	0.147

	
	
	迈克试剂
	11
	1.46
	1.15
	1.37
	0.066

	FIB
	20260105
	缺省组
	717
	27
	0.58
	1.22
	0.122

	
	
	Stago试剂
	26
	1.43
	1.1
	1.38
	0.032

	
	
	太阳试剂
	44
	2.1
	1.1
	1.25
	0.06

	
	
	迈瑞长岛（磁珠法）试剂
	63
	11.3
	0.67
	1.26
	0.113

	
	
	迈瑞（光学法）试剂
	67
	1.36
	1
	1.21
	0.047

	
	
	希森美康（西门子进口）试剂
	88
	1.23
	0.96
	1.1
	0.045

	
	
	赛科希德试剂
	136
	2.12
	0.83
	1.28
	0.063

	
	
	日本积水试剂
	15
	1.5
	1.16
	1.39
	0.097

	
	
	众驰伟业试剂
	72
	1.3
	0.66
	1.09
	0.086

	
	
	美创试剂
	14
	1.3
	1.02
	1.13
	0.085

	
	
	深圳雷杜试剂
	19
	1.63
	1.02
	1.32
	0.033

	
	
	苏州希肯试剂
	53
	27
	0.93
	1.26
	0.045

	
	
	美德太平洋试剂
	12
	1.31
	0.87
	1.19
	0.104

	
	
	中元汇吉试剂
	9
	1.02
	0.97
	1
	0.015

	
	
	深圳帝迈试剂
	28
	3.43
	1.09
	1.25
	0.104

	
	
	迈克试剂
	11
	1.26
	1
	1.18
	0.07
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