AE-03凝血试验专业室间质评EQA活动小结

一、活动概况

活动批次：202601次

参控实验室数：724家

二、评价标准

| 项目 | 评价限 |
| --- | --- |
| PT | ±15% |
| APTT | ±15% |
| FIB | ±20% |
| TT | ±20% |

三、活动小结

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | 20260101 | 缺省组 | 723 | 30.9 | 8.6 | 10.4 | 0.767 |
|  |  | Stago试剂 | 28 | 13.4 | 11.8 | 12.2 | 0.249 |
|  |  | 太阳试剂 | 43 | 30.9 | 10.2 | 11.7 | 0.49 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 65 | 11.3 | 8.8 | 9.9 | 0.501 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 67 | 9.9 | 9.2 | 9.6 | 0.133 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 86 | 11.6 | 9.6 | 10.4 | 0.334 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 136 | 11.8 | 8.6 | 10.4 | 0.34 |
|  |  | 日本积水试剂 | 15 | 10.6 | 10.0 | 10.3 | 0.167 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 71 | 12.6 | 9.2 | 11.2 | 0.541 |
|  |  | 美创试剂 | 14 | 11.7 | 10.3 | 11.2 | 0.432 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 20 | 11.6 | 9.4 | 10.5 | 0.608 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 53 | 11.4 | 9.4 | 10 | 0.176 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 11 | 11.6 | 10.2 | 10.8 | 0.324 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 11.9 | 11.1 | 11.4 | 0 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 28 | 11.2 | 9.1 | 10.1 | 0.337 |
|  |  | 迈克试剂 | 11 | 10.7 | 8.7 | 9.3 | 0.358 |
| PT | 20260102 | 缺省组 | 723 | 32.0 | 2.8 | 9.8 | 0.619 |
|  |  | Stago试剂 | 28 | 13.4 | 10.6 | 11.6 | 0.316 |
|  |  | 太阳试剂 | 43 | 32.0 | 9.1 | 11 | 0.491 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 65 | 12.1 | 8.5 | 9.7 | 0.59 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 67 | 9.8 | 2.8 | 9.3 | 0.161 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 86 | 10.7 | 8.8 | 9.6 | 0.298 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 136 | 10.7 | 8.5 | 9.6 | 0.47 |
|  |  | 日本积水试剂 | 15 | 9.8 | 9.3 | 9.6 | 0 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 71 | 12.1 | 8.5 | 10.4 | 0.555 |
|  |  | 美创试剂 | 14 | 11.0 | 9.8 | 10.5 | 0.4 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 20 | 11.6 | 9.0 | 9.8 | 0.539 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 53 | 11.1 | 7.7 | 9.4 | 0.305 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 11 | 11.8 | 8.5 | 10.6 | 0.575 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 11.4 | 11.0 | 11 | 0 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 28 | 11.3 | 9.4 | 10.2 | 0.311 |
|  |  | 迈克试剂 | 11 | 10.8 | 8.1 | 9.4 | 0.32 |
| PT | 20260103 | 缺省组 | 723 | 44.5 | 1.4 | 16.2 | 1.737 |
|  |  | Stago试剂 | 28 | 18.5 | 16.6 | 17.8 | 0.188 |
|  |  | 太阳试剂 | 43 | 44.5 | 13.9 | 16.5 | 0.665 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 65 | 19.1 | 1.4 | 15.2 | 0.995 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 67 | 14.7 | 13.0 | 13.7 | 0.332 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 86 | 17.1 | 14.1 | 15.4 | 0.461 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 136 | 21.7 | 14.6 | 17.5 | 0.633 |
|  |  | 日本积水试剂 | 15 | 19.4 | 16.3 | 18.2 | 0.609 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 71 | 20.4 | 15.5 | 18.7 | 0.648 |
|  |  | 美创试剂 | 14 | 16.6 | 14.4 | 15.3 | 0.671 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 20 | 18.0 | 15.3 | 16.5 | 0.528 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 53 | 17.2 | 14.4 | 15.5 | 0.347 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 11 | 19.3 | 14.7 | 18 | 0.548 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 16.1 | 14.7 | 15.4 | 0.186 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 28 | 16.5 | 13.7 | 15.5 | 0.521 |
|  |  | 迈克试剂 | 11 | 16.5 | 12.3 | 13.5 | 0.664 |
| PT | 20260104 | 缺省组 | 723 | 121.0 | 1.5 | 26.8 | 3.627 |
|  |  | Stago试剂 | 28 | 28.6 | 25.3 | 27.4 | 0.429 |
|  |  | 太阳试剂 | 43 | 55.2 | 21.0 | 25.4 | 0.946 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 65 | 32.1 | 21.6 | 25.1 | 1.546 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 67 | 25.1 | 1.5 | 23.4 | 0.736 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 86 | 27.8 | 22.6 | 24.2 | 0.847 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 136 | 41.3 | 24.6 | 30.2 | 1.439 |
|  |  | 日本积水试剂 | 15 | 36.7 | 24.6 | 34 | 1.839 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 71 | 37.5 | 24.7 | 32.2 | 1.309 |
|  |  | 美创试剂 | 14 | 23.4 | 20.7 | 22.2 | 1.021 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 20 | 29.9 | 21.2 | 26.8 | 0.773 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 53 | 29.7 | 22.7 | 26.6 | 0.51 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 11 | 32.8 | 22.0 | 30.5 | 1.56 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 24.4 | 22.7 | 23.7 | 0 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 28 | 121.0 | 22.4 | 24.7 | 0.511 |
|  |  | 迈克试剂 | 11 | 26.7 | 19.3 | 20.2 | 0.566 |
| PT | 20260105 | 缺省组 | 723 | 91.2 | 28.2 | 41.4 | 6.566 |
|  |  | Stago试剂 | 28 | 47.0 | 36.4 | 43 | 1.111 |
|  |  | 太阳试剂 | 43 | 91.2 | 31.1 | 39.5 | 1.024 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 65 | 49.2 | 29.2 | 34.6 | 1.713 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 67 | 86.3 | 33.6 | 35.8 | 0.966 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 86 | 42.9 | 33.3 | 37.6 | 1.312 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 136 | 67.9 | 37.9 | 51.7 | 2.72 |
|  |  | 日本积水试剂 | 15 | 65.6 | 46.4 | 58.4 | 2.501 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 71 | 57.4 | 38.6 | 49.7 | 2.173 |
|  |  | 美创试剂 | 14 | 36.1 | 31.2 | 33.4 | 1.414 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 20 | 42.9 | 29.4 | 39.3 | 1.605 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 53 | 44.1 | 31.9 | 40 | 1 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 11 | 56.6 | 33.0 | 53 | 3.887 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 41.4 | 38.8 | 40.9 | 0 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 28 | 41.4 | 33.1 | 37.8 | 1.02 |
|  |  | 迈克试剂 | 11 | 41.3 | 28.2 | 29.3 | 0.983 |
| APTT | 20260101 | 缺省组 | 723 | 80.5 | 8.0 | 31 | 3.335 |
|  |  | Stago试剂 | 26 | 42.3 | 32.9 | 37.8 | 1.042 |
|  |  | 太阳试剂 | 46 | 34.6 | 9.4 | 30.6 | 1.047 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 64 | 56.1 | 26.6 | 32.6 | 2.213 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 67 | 32.7 | 28.3 | 30.8 | 0.744 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 88 | 30.8 | 25.9 | 27.8 | 0.556 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 136 | 36.1 | 11.4 | 33 | 1.231 |
|  |  | 日本积水试剂 | 15 | 29.7 | 25.0 | 27.1 | 0.523 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 70 | 37.6 | 28.3 | 33 | 1.36 |
|  |  | 美创试剂 | 14 | 34.9 | 30.6 | 31.8 | 1.059 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 20 | 29.3 | 24.8 | 27.3 | 0.87 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 53 | 30.8 | 25.2 | 27.3 | 0.62 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 12 | 28.5 | 26.3 | 26.6 | 0.229 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 27.6 | 26.8 | 27.4 | 0.169 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 28 | 80.5 | 32.7 | 35.2 | 1.011 |
|  |  | 迈克试剂 | 11 | 34.6 | 28.5 | 29.9 | 1.073 |
| APTT | 20260102 | 缺省组 | 723 | 60.5 | 9.2 | 31.7 | 3.121 |
|  |  | Stago试剂 | 26 | 43.1 | 33.4 | 40.4 | 0.797 |
|  |  | 太阳试剂 | 46 | 37.8 | 9.2 | 33 | 0.765 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 64 | 38.3 | 27.0 | 32.6 | 2.356 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 67 | 34.5 | 29.3 | 31.8 | 0.795 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 88 | 31.6 | 25.8 | 28.6 | 0.641 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 136 | 47.8 | 28.4 | 33.4 | 1.449 |
|  |  | 日本积水试剂 | 15 | 32.3 | 28.4 | 30 | 1.021 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 70 | 36.6 | 28.5 | 32.7 | 1.434 |
|  |  | 美创试剂 | 14 | 35.2 | 30.4 | 33 | 1.272 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 20 | 28.4 | 24.8 | 27.1 | 0.765 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 53 | 38.8 | 26.6 | 28.6 | 0.663 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 12 | 29.3 | 24.5 | 26.9 | 2.168 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 27.9 | 26.7 | 27.7 | 0.152 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 28 | 60.5 | 32.9 | 36.3 | 1.032 |
|  |  | 迈克试剂 | 11 | 35.9 | 28.7 | 30.9 | 0.731 |
| APTT | 20260103 | 缺省组 | 723 | 120.0 | 7.7 | 45.8 | 6.627 |
|  |  | Stago试剂 | 26 | 54.1 | 46.0 | 50.2 | 1.488 |
|  |  | 太阳试剂 | 46 | 53.8 | 13.6 | 46.6 | 1.65 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 64 | 58.8 | 38.6 | 49.3 | 3.222 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 67 | 51.0 | 41.9 | 44.7 | 1.218 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 88 | 44.6 | 35.7 | 37.9 | 0.839 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 136 | 59.7 | 37.9 | 53 | 2.488 |
|  |  | 日本积水试剂 | 15 | 39.8 | 26.7 | 37.7 | 0.889 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 70 | 52.2 | 37.5 | 45 | 1.446 |
|  |  | 美创试剂 | 14 | 63.6 | 51.7 | 57.1 | 2.629 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 20 | 48.3 | 37.2 | 43.9 | 2.052 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 53 | 45.9 | 36.5 | 39.5 | 0.674 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 12 | 45.2 | 37.2 | 40.2 | 1.331 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 42.6 | 41.5 | 42.1 | 0.154 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 28 | 58.9 | 47.7 | 49.8 | 0.993 |
|  |  | 迈克试剂 | 11 | 52.1 | 43.8 | 47.5 | 1.801 |
| APTT | 20260104 | 缺省组 | 723 | 133.0 | 23.2 | 59.6 | 7.888 |
|  |  | Stago试剂 | 26 | 86.0 | 62.1 | 67.6 | 1.677 |
|  |  | 太阳试剂 | 46 | 75.0 | 23.2 | 61.8 | 2.253 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 64 | 73.7 | 51.1 | 63.8 | 4.466 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 67 | 63.3 | 51.1 | 54.9 | 1.687 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 88 | 58.3 | 47.2 | 50.7 | 1.263 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 136 | 75.7 | 51.0 | 67.8 | 2.625 |
|  |  | 日本积水试剂 | 15 | 54.4 | 45.4 | 46.7 | 0.998 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 70 | 63.7 | 48.4 | 57.2 | 2.188 |
|  |  | 美创试剂 | 14 | 87.9 | 72.3 | 76.5 | 3.316 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 20 | 60.3 | 47.1 | 56.8 | 2.732 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 53 | 66.6 | 52.4 | 56.6 | 0.997 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 12 | 56.5 | 49.3 | 50.9 | 1.123 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 56.9 | 52.7 | 53.7 | 0 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 28 | 133.0 | 36.0 | 63.8 | 1.865 |
|  |  | 迈克试剂 | 11 | 69.6 | 55.4 | 61 | 1.926 |
| APTT | 20260105 | 缺省组 | 723 | 134.9 | 3.3 | 85.4 | 12.379 |
|  |  | Stago试剂 | 26 | 106.3 | 86.7 | 94 | 2.814 |
|  |  | 太阳试剂 | 46 | 100.0 | 35.5 | 85.6 | 2.713 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 64 | 133.8 | 71.5 | 108.2 | 9.551 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 67 | 104.0 | 3.3 | 91.4 | 1.343 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 88 | 93.4 | 65.7 | 72.3 | 1.926 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 136 | 101.3 | 72.5 | 93.4 | 4.063 |
|  |  | 日本积水试剂 | 15 | 72.4 | 64.4 | 67.3 | 2.269 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 70 | 94.1 | 67.0 | 79.2 | 3.686 |
|  |  | 美创试剂 | 14 | 116.3 | 98.7 | 107.6 | 5.833 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 20 | 81.1 | 65.3 | 73.4 | 2.439 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 53 | 88.1 | 70.5 | 76.2 | 1.073 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 12 | 79.3 | 68.8 | 72.6 | 3.103 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 80.0 | 75.6 | 76.6 | 0.16 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 28 | 102.1 | 33.5 | 88.6 | 1.386 |
|  |  | 迈克试剂 | 11 | 109.0 | 81.9 | 87.3 | 2.914 |
| TT | 20260101 | 缺省组 | 718 | 42.0 | 3.9 | 15.8 | 1.804 |
|  |  | Stago试剂 | 26 | 17.6 | 15.6 | 16.8 | 0.444 |
|  |  | 太阳试剂 | 44 | 17.6 | 10.9 | 16.2 | 0.565 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 65 | 17.9 | 11.8 | 15.3 | 0.918 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 67 | 16.6 | 14.7 | 16.1 | 0.282 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 86 | 19.0 | 16.0 | 17.4 | 0.472 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 135 | 17.3 | 9.1 | 14.5 | 0.58 |
|  |  | 日本积水试剂 | 15 | 18.9 | 14.5 | 17.6 | 0.886 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 74 | 17.3 | 9.5 | 11.4 | 0.647 |
|  |  | 美创试剂 | 14 | 16.6 | 14.2 | 15.2 | 0.796 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 20 | 19.6 | 17.0 | 18.4 | 0.759 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 53 | 19.6 | 3.9 | 17 | 0.346 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 11 | 17.5 | 12.7 | 14.7 | 1.505 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 8 | 18.6 | 17.9 | 18.3 | 0 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 28 | 42.0 | 16.7 | 17.9 | 0.489 |
|  |  | 迈克试剂 | 11 | 17.6 | 15.0 | 15.7 | 0.483 |
| TT | 20260102 | 缺省组 | 718 | 35.6 | 2.6 | 16.5 | 1.706 |
|  |  | Stago试剂 | 26 | 17.9 | 15.8 | 17 | 0.425 |
|  |  | 太阳试剂 | 44 | 18.3 | 11.6 | 17.2 | 0.554 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 65 | 19.1 | 11.2 | 16.1 | 1.122 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 67 | 17.6 | 15.6 | 17 | 0.291 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 86 | 19.9 | 16.9 | 18.3 | 0.429 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 135 | 18.3 | 9.7 | 15.2 | 0.603 |
|  |  | 日本积水试剂 | 15 | 19.0 | 15.1 | 18 | 0.761 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 74 | 19.3 | 10.4 | 12 | 0.622 |
|  |  | 美创试剂 | 14 | 16.7 | 14.6 | 15.5 | 0.675 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 20 | 19.4 | 16.2 | 17.5 | 0.854 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 53 | 20.1 | 2.6 | 17.8 | 0.485 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 11 | 18.5 | 12.9 | 14.9 | 1.846 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 8 | 19.5 | 19.0 | 19.2 | 0 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 28 | 35.6 | 16.6 | 18 | 0.593 |
|  |  | 迈克试剂 | 11 | 17.7 | 15.5 | 16.7 | 0.578 |
| TT | 20260103 | 缺省组 | 718 | 31.4 | 2.3 | 22.7 | 3.241 |
|  |  | Stago试剂 | 26 | 28.3 | 24.6 | 26.9 | 0.478 |
|  |  | 太阳试剂 | 44 | 26.5 | 16.8 | 21.4 | 0.832 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 65 | 22.9 | 15.4 | 19.2 | 1.172 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 67 | 24.1 | 20.2 | 22 | 0.838 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 86 | 30.9 | 22.4 | 26.7 | 0.8 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 135 | 26.7 | 11.8 | 23.6 | 0.814 |
|  |  | 日本积水试剂 | 15 | 23.5 | 19.8 | 21.9 | 0.883 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 74 | 28.5 | 14.9 | 17.6 | 0.782 |
|  |  | 美创试剂 | 14 | 21.4 | 19.3 | 20.7 | 0.668 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 20 | 27.0 | 21.7 | 24.4 | 0.865 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 53 | 23.7 | 2.3 | 22.3 | 0.634 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 11 | 26.8 | 17.1 | 20.4 | 2.794 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 8 | 25.2 | 23.7 | 24.2 | 0 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 28 | 31.2 | 18.9 | 29.7 | 1.021 |
|  |  | 迈克试剂 | 11 | 28.5 | 20.9 | 22 | 0.86 |
| TT | 20260104 | 缺省组 | 718 | 39.6 | 1.5 | 27.7 | 4.728 |
|  |  | Stago试剂 | 26 | 36.7 | 32.3 | 34.8 | 0.938 |
|  |  | 太阳试剂 | 44 | 32.2 | 14.7 | 24.9 | 0.93 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 65 | 28.3 | 18.2 | 23.2 | 1.695 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 67 | 34.5 | 25.0 | 27.8 | 0.98 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 86 | 36.3 | 26.9 | 32.3 | 1.293 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 135 | 34.5 | 13.6 | 30.1 | 1.341 |
|  |  | 日本积水试剂 | 15 | 26.9 | 22.8 | 25.3 | 1.302 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 74 | 32.6 | 18.5 | 21.7 | 0.952 |
|  |  | 美创试剂 | 14 | 23.6 | 21.6 | 23.1 | 0.452 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 20 | 29.6 | 23.8 | 27.6 | 0.948 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 53 | 27.7 | 1.5 | 25.7 | 0.771 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 11 | 31.2 | 20.8 | 23.5 | 1.672 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 8 | 33.5 | 31.5 | 32.5 | 0 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 28 | 39.6 | 18.5 | 36.7 | 1.572 |
|  |  | 迈克试剂 | 11 | 35.0 | 26.8 | 27.6 | 0.61 |
| TT | 20260105 | 缺省组 | 718 | 271.0 | 1.3 | 31.4 | 5.205 |
|  |  | Stago试剂 | 26 | 38.8 | 33.8 | 36.9 | 0.945 |
|  |  | 太阳试剂 | 44 | 271.0 | 23.1 | 27.4 | 1.228 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 65 | 33.5 | 21.5 | 27.7 | 1.952 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 67 | 40.1 | 30.0 | 33.5 | 0.855 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 86 | 37.4 | 30.8 | 34.8 | 1.237 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 135 | 42.3 | 13.6 | 35.1 | 1.709 |
|  |  | 日本积水试剂 | 15 | 29.4 | 25.4 | 27.5 | 1.167 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 74 | 34.5 | 20.4 | 24.4 | 1.319 |
|  |  | 美创试剂 | 14 | 27.4 | 23.8 | 26.6 | 0.777 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 20 | 32.0 | 25.2 | 29.9 | 0.788 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 53 | 29.8 | 1.3 | 27.7 | 0.666 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 11 | 35.2 | 24.7 | 28.6 | 1.938 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 8 | 41.1 | 39.7 | 40.6 | 0.085 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 28 | 43.7 | 17.4 | 41 | 2.032 |
|  |  | 迈克试剂 | 11 | 39.6 | 31.4 | 33 | 1.333 |
| FIB | 20260101 | 缺省组 | 717 | 596.52 | 1.19 | 3.63 | 0.348 |
|  |  | Stago试剂 | 26 | 3.9 | 3.2 | 3.71 | 0.104 |
|  |  | 太阳试剂 | 44 | 5.54 | 2.1 | 3.4 | 0.078 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 63 | 35.4 | 1.97 | 3.46 | 0.296 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 67 | 3.86 | 2.97 | 3.59 | 0.135 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 88 | 3.93 | 3.13 | 3.45 | 0.12 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 136 | 4.75 | 2.93 | 3.95 | 0.155 |
|  |  | 日本积水试剂 | 15 | 4.16 | 3.2 | 4.06 | 0.097 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 72 | 4.84 | 2.9 | 4.06 | 0.268 |
|  |  | 美创试剂 | 14 | 3.65 | 2.96 | 3.24 | 0.165 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 19 | 4.3 | 2.33 | 3.84 | 0.213 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 53 | 596.52 | 2.76 | 3.37 | 0.081 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 12 | 3.83 | 2.9 | 3.33 | 0.206 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 4.31 | 3.44 | 3.47 | 0.032 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 28 | 4.55 | 1.19 | 3.56 | 0.176 |
|  |  | 迈克试剂 | 11 | 3.87 | 3.17 | 3.55 | 0.2 |
| FIB | 20260102 | 缺省组 | 717 | 465.02 | 1.3 | 2.94 | 0.27 |
|  |  | Stago试剂 | 26 | 3.3 | 2.62 | 3.08 | 0.119 |
|  |  | 太阳试剂 | 44 | 4.46 | 2.5 | 2.78 | 0.09 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 63 | 23.4 | 1.59 | 2.8 | 0.256 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 67 | 3.08 | 2.4 | 2.81 | 0.119 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 88 | 3.12 | 2.55 | 2.75 | 0.088 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 136 | 3.76 | 2.43 | 3.2 | 0.142 |
|  |  | 日本积水试剂 | 15 | 3.29 | 2.8 | 3.1 | 0.178 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 72 | 3.98 | 2.13 | 3.23 | 0.204 |
|  |  | 美创试剂 | 14 | 2.99 | 2.48 | 2.7 | 0.113 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 19 | 3.34 | 2.61 | 3.05 | 0.144 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 53 | 465.02 | 2.27 | 2.8 | 0.081 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 12 | 3.08 | 2.49 | 2.7 | 0.15 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 3.18 | 2.86 | 2.9 | 0.033 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 28 | 3.41 | 1.3 | 3.09 | 0.217 |
|  |  | 迈克试剂 | 11 | 2.93 | 2.4 | 2.8 | 0.087 |
| FIB | 20260103 | 缺省组 | 717 | 327.71 | 1 | 1.98 | 0.193 |
|  |  | Stago试剂 | 26 | 2.34 | 1.84 | 2.2 | 0.077 |
|  |  | 太阳试剂 | 44 | 2.9 | 1.76 | 1.97 | 0.083 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 63 | 16.2 | 1 | 2 | 0.144 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 67 | 2.12 | 1.6 | 1.91 | 0.09 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 88 | 1.97 | 1.57 | 1.77 | 0.064 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 136 | 2.71 | 1.56 | 2.15 | 0.105 |
|  |  | 日本积水试剂 | 15 | 2.3 | 1.99 | 2.15 | 0.119 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 72 | 2.24 | 1.32 | 1.96 | 0.145 |
|  |  | 美创试剂 | 14 | 1.9 | 1.52 | 1.72 | 0.086 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 19 | 2.33 | 1.69 | 2.04 | 0.068 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 53 | 327.71 | 1.59 | 1.97 | 0.062 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 12 | 2.17 | 1.59 | 1.92 | 0.221 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 1.99 | 1.85 | 1.88 | 0.041 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 28 | 2.32 | 1.57 | 1.9 | 0.141 |
|  |  | 迈克试剂 | 11 | 2.02 | 1.61 | 1.87 | 0.134 |
| FIB | 20260104 | 缺省组 | 717 | 271.7 | 0.62 | 1.49 | 0.147 |
|  |  | Stago试剂 | 26 | 1.73 | 1.23 | 1.62 | 0.069 |
|  |  | 太阳试剂 | 44 | 2.3 | 1.31 | 1.5 | 0.065 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 63 | 13.2 | 0.74 | 1.54 | 0.14 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 67 | 1.67 | 1.26 | 1.51 | 0.087 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 88 | 1.56 | 1.22 | 1.36 | 0.062 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 136 | 17.6 | 1.01 | 1.59 | 0.075 |
|  |  | 日本积水试剂 | 15 | 1.9 | 1.5 | 1.77 | 0.077 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 72 | 1.62 | 0.89 | 1.36 | 0.105 |
|  |  | 美创试剂 | 14 | 1.45 | 1.27 | 1.36 | 0.066 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 19 | 1.76 | 1.27 | 1.58 | 0.033 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 53 | 271.7 | 1.21 | 1.57 | 0.049 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 12 | 1.7 | 1 | 1.4 | 0.095 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 1.44 | 1.34 | 1.38 | 0.019 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 28 | 2.81 | 1.22 | 1.44 | 0.147 |
|  |  | 迈克试剂 | 11 | 1.46 | 1.15 | 1.37 | 0.066 |
| FIB | 20260105 | 缺省组 | 717 | 27 | 0.58 | 1.22 | 0.122 |
|  |  | Stago试剂 | 26 | 1.43 | 1.1 | 1.38 | 0.032 |
|  |  | 太阳试剂 | 44 | 2.1 | 1.1 | 1.25 | 0.06 |
|  |  | 迈瑞长岛（磁珠法）试剂 | 63 | 11.3 | 0.67 | 1.26 | 0.113 |
|  |  | 迈瑞（光学法）试剂 | 67 | 1.36 | 1 | 1.21 | 0.047 |
|  |  | 希森美康（西门子进口）试剂 | 88 | 1.23 | 0.96 | 1.1 | 0.045 |
|  |  | 赛科希德试剂 | 136 | 2.12 | 0.83 | 1.28 | 0.063 |
|  |  | 日本积水试剂 | 15 | 1.5 | 1.16 | 1.39 | 0.097 |
|  |  | 众驰伟业试剂 | 72 | 1.3 | 0.66 | 1.09 | 0.086 |
|  |  | 美创试剂 | 14 | 1.3 | 1.02 | 1.13 | 0.085 |
|  |  | 深圳雷杜试剂 | 19 | 1.63 | 1.02 | 1.32 | 0.033 |
|  |  | 苏州希肯试剂 | 53 | 27 | 0.93 | 1.26 | 0.045 |
|  |  | 美德太平洋试剂 | 12 | 1.31 | 0.87 | 1.19 | 0.104 |
|  |  | 中元汇吉试剂 | 9 | 1.02 | 0.97 | 1 | 0.015 |
|  |  | 深圳帝迈试剂 | 28 | 3.43 | 1.09 | 1.25 | 0.104 |
|  |  | 迈克试剂 | 11 | 1.26 | 1 | 1.18 | 0.07 |