AE-07 血气和酸碱分析EQA活动小结

一、活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：122家

二、评价标准

| 项目 | 评价限 |
| --- | --- |
| pH | ±0.04 |
| pCO₂ | ±5（±8%） |
| pO₂ | ±15（±12.5%） |
| Na⁺ | ±4% |
| K⁺ | ±6% |
| Ca²⁺ | ±5% |
| Cl⁻ | ±4% |
| Glu | ±20% |
| Lac | ±25% |

三、活动小结

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 20260101 | 缺省组 | 122 | 7.151 | 6.970 | 7.097 | 0.039 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 42 | 7.130 | 7.056 | 7.096 | 0.01 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 20 | 7.141 | 7.110 | 7.13 | 0.004 |
|  |  | IL仪器组 | 17 | 7.128 | 7.030 | 7.067 | 0.019 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 15 | 7.051 | 7.001 | 7.029 | 0.019 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 7.151 | 7.140 | 7.146 | 0.005 |
| pH | 20260102 | 缺省组 | 122 | 7.200 | 7.027 | 7.121 | 0.036 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 42 | 7.150 | 7.083 | 7.123 | 0.01 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 20 | 7.168 | 7.130 | 7.152 | 0.004 |
|  |  | IL仪器组 | 17 | 7.143 | 7.060 | 7.094 | 0.019 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 15 | 7.075 | 7.027 | 7.05 | 0.017 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 7.170 | 7.164 | 7.166 | 0.003 |
| pH | 20260103 | 缺省组 | 122 | 7.400 | 7.180 | 7.282 | 0.018 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 42 | 7.299 | 7.269 | 7.279 | 0.006 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 20 | 7.333 | 7.290 | 7.312 | 0.009 |
|  |  | IL仪器组 | 17 | 7.290 | 7.250 | 7.274 | 0.015 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 15 | 7.260 | 7.220 | 7.236 | 0.011 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 7.304 | 7.280 | 7.301 | 0.004 |
| pH | 20260104 | 缺省组 | 122 | 7.450 | 7.250 | 7.374 | 0.016 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 42 | 7.380 | 7.360 | 7.37 | 0.002 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 20 | 7.427 | 7.390 | 7.408 | 0.01 |
|  |  | IL仪器组 | 17 | 7.400 | 7.360 | 7.382 | 0.014 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 15 | 7.365 | 7.333 | 7.35 | 0.013 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 7.382 | 7.350 | 7.38 | 0.001 |
| pH | 20260105 | 缺省组 | 122 | 7.600 | 7.360 | 7.525 | 0.028 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 42 | 7.552 | 7.480 | 7.51 | 0.007 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 20 | 7.571 | 7.480 | 7.547 | 0.01 |
|  |  | IL仪器组 | 17 | 7.570 | 7.490 | 7.552 | 0.015 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 15 | 7.556 | 7.510 | 7.543 | 0.008 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 7.500 | 7.460 | 7.494 | 0.007 |
| pCO2 | 20260101 | 缺省组 | 121 | 115.0 | 82.1 | 95.9 | 4.927 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 42 | 105.1 | 88.8 | 93 | 1.445 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 93.1 | 82.4 | 92.1 | 0.544 |
|  |  | IL仪器组 | 16 | 115.0 | 101.0 | 110.5 | 2.626 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 15 | 113.0 | 102.7 | 107 | 3.758 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 100.7 | 96.6 | 96.8 | 0.175 |
| pCO2 | 20260102 | 缺省组 | 121 | 108.0 | 72.8 | 85.8 | 5.083 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 42 | 94.6 | 73.7 | 83 | 2.261 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 83.1 | 79.4 | 81.8 | 0.77 |
|  |  | IL仪器组 | 16 | 105.0 | 87.0 | 95.5 | 7.302 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 15 | 108.0 | 98.4 | 104.4 | 2.577 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 88.9 | 84.4 | 86.1 | 1.68 |
| pCO2 | 20260103 | 缺省组 | 121 | 69.0 | 48.6 | 58.1 | 2.421 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 42 | 61.9 | 52.8 | 57.1 | 1.02 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 64.0 | 52.0 | 56.4 | 0.322 |
|  |  | IL仪器组 | 16 | 69.0 | 56.0 | 61.2 | 4.032 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 15 | 64.6 | 60.1 | 62.1 | 1.492 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 59.7 | 56.7 | 57.5 | 0.543 |
| pCO2 | 20260104 | 缺省组 | 121 | 48.8 | 35.1 | 40.8 | 1.262 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 42 | 44.4 | 37.7 | 41.3 | 0.873 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 48.8 | 38.5 | 40.1 | 0.525 |
|  |  | IL仪器组 | 16 | 41.0 | 39.0 | 40.7 | 0.367 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 15 | 41.9 | 39.4 | 40.2 | 0.712 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 41.0 | 40.4 | 40.8 | 0.181 |
| pCO2 | 20260105 | 缺省组 | 121 | 29.1 | 17.4 | 22.8 | 1.265 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 42 | 27.8 | 21.2 | 23.4 | 0.584 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 29.1 | 19.4 | 22.6 | 0.662 |
|  |  | IL仪器组 | 16 | 23.0 | 19.0 | 20.9 | 1.243 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 15 | 23.2 | 19.0 | 21.6 | 1.137 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 23.2 | 22.5 | 22.7 | 0.253 |
| pO2 | 20260101 | 缺省组 | 121 | 140.0 | 67.0 | 87.7 | 11.73 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 42 | 96.0 | 67.0 | 78.7 | 3.902 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 111.5 | 93.6 | 103.1 | 0.734 |
|  |  | IL仪器组 | 16 | 89.0 | 79.0 | 84.7 | 1.507 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 15 | 85.8 | 77.9 | 82.3 | 2.928 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 83.1 | 76.3 | 81.5 | 0.986 |
| pO2 | 20260102 | 缺省组 | 121 | 131.0 | 85.8 | 104.2 | 7.444 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 42 | 113.0 | 90.2 | 99.7 | 3.606 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 122.5 | 113.6 | 117.3 | 1.616 |
|  |  | IL仪器组 | 16 | 106.0 | 98.0 | 101.7 | 1.744 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 15 | 104.1 | 93.4 | 99.1 | 2.717 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 102.8 | 96.5 | 99.6 | 2.207 |
| pO2 | 20260103 | 缺省组 | 121 | 1102.2 | 100.0 | 117.1 | 6.351 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 42 | 125.0 | 105.6 | 114.3 | 2.737 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 135.4 | 106.4 | 128.1 | 1.17 |
|  |  | IL仪器组 | 16 | 122.0 | 110.0 | 114.4 | 3.575 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 15 | 1102.2 | 106.1 | 112.6 | 4.226 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 118.5 | 109.2 | 114.6 | 0.439 |
| pO2 | 20260104 | 缺省组 | 121 | 161.0 | 122.0 | 140 | 6.019 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 42 | 152.0 | 130.0 | 139.7 | 4.067 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 150.8 | 122.0 | 147.3 | 0.722 |
|  |  | IL仪器组 | 16 | 148.0 | 134.0 | 140.1 | 4.549 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 15 | 140.9 | 127.9 | 136.9 | 3.708 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 144.3 | 132.2 | 138.2 | 1.719 |
| pO2 | 20260105 | 缺省组 | 121 | 165.0 | 131.7 | 151 | 6.266 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 42 | 165.0 | 138.0 | 151.2 | 3.343 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 159.8 | 131.7 | 156.2 | 1.06 |
|  |  | IL仪器组 | 16 | 160.0 | 138.0 | 150.6 | 7.087 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 15 | 157.9 | 141.9 | 151 | 5.819 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 151.0 | 143.1 | 149.2 | 0.528 |
| Na+ | 20260101 | 缺省组 | 102 | 130.0 | 6.1 | 120.1 | 2.109 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 34 | 130.0 | 120.0 | 121 | 0 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 120.6 | 6.1 | 118.1 | 1.114 |
|  |  | IL仪器组 | 11 | 125.0 | 119.0 | 120.9 | 1.43 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 119.6 | 113.4 | 118.3 | 0.941 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 125.5 | 120.0 | 121.3 | 1.258 |
| Na+ | 20260102 | 缺省组 | 102 | 133.5 | 5.3 | 124.5 | 2.053 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 34 | 130.0 | 124.0 | 126 | 0 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 123.9 | 5.3 | 122.7 | 0.728 |
|  |  | IL仪器组 | 11 | 130.0 | 123.0 | 126 | 2.997 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 123.6 | 119.1 | 122.2 | 1.089 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 130.2 | 124.0 | 125.6 | 1.706 |
| Na+ | 20260103 | 缺省组 | 102 | 146.0 | 4.8 | 134.1 | 2.285 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 34 | 139.0 | 131.0 | 135.9 | 0.984 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 135.1 | 4.8 | 132.5 | 0.671 |
|  |  | IL仪器组 | 11 | 140.0 | 132.0 | 135.4 | 2.81 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 133.7 | 128.8 | 132.3 | 0.536 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 140.5 | 134.0 | 135.4 | 1.237 |
| Na+ | 20260104 | 缺省组 | 102 | 155.2 | 4.0 | 141.6 | 2.973 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 34 | 145.0 | 137.0 | 144.9 | 0.09 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 141.8 | 4.0 | 140.1 | 0.874 |
|  |  | IL仪器组 | 11 | 148.0 | 140.0 | 142.9 | 3.078 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 141.7 | 136.8 | 139.7 | 1.284 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 148.4 | 141.4 | 142.9 | 1.671 |
| Na+ | 20260105 | 缺省组 | 102 | 166.0 | 2.8 | 150.7 | 2.937 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 34 | 154.2 | 146.0 | 153.9 | 0.157 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 151.5 | 2.8 | 150 | 0.976 |
|  |  | IL仪器组 | 11 | 158.0 | 149.0 | 152 | 3.278 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 151.3 | 145.1 | 148 | 1.637 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 157.8 | 150.1 | 151.7 | 1.687 |
| K+ | 20260101 | 缺省组 | 102 | 121.20 | 5.49 | 6.02 | 0.13 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 35 | 6.20 | 5.49 | 6 | 0.074 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 121.20 | 5.87 | 5.98 | 0.071 |
|  |  | IL仪器组 | 11 | 6.50 | 6.00 | 6.34 | 0.15 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 6.03 | 5.80 | 5.89 | 0.019 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 6.50 | 6.15 | 6.23 | 0.071 |
| K+ | 20260102 | 缺省组 | 102 | 122.80 | 5.04 | 5.34 | 0.143 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 35 | 5.60 | 5.04 | 5.4 | 0 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 122.80 | 5.09 | 5.21 | 0.074 |
|  |  | IL仪器组 | 11 | 5.70 | 5.30 | 5.57 | 0.148 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 5.30 | 5.19 | 5.23 | 0.024 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 5.77 | 5.48 | 5.54 | 0.062 |
| K+ | 20260103 | 缺省组 | 102 | 133.50 | 4.50 | 4.75 | 0.105 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 35 | 4.90 | 4.62 | 4.73 | 0.079 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 133.50 | 4.50 | 4.77 | 0.048 |
|  |  | IL仪器组 | 11 | 5.00 | 4.60 | 4.83 | 0.14 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 4.73 | 4.56 | 4.62 | 0.039 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 5.05 | 4.80 | 4.87 | 0.052 |
| K+ | 20260104 | 缺省组 | 102 | 139.40 | 3.70 | 3.87 | 0.086 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 35 | 4.00 | 3.74 | 3.86 | 0.055 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 139.40 | 3.80 | 3.9 | 0.07 |
|  |  | IL仪器组 | 11 | 4.00 | 3.70 | 3.86 | 0.128 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 3.94 | 3.72 | 3.77 | 0.043 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 4.06 | 3.89 | 3.91 | 0.025 |
| K+ | 20260105 | 缺省组 | 102 | 150.80 | 0.69 | 2.75 | 0.091 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 35 | 2.96 | 2.64 | 2.71 | 0.014 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 150.80 | 2.80 | 2.91 | 0.078 |
|  |  | IL仪器组 | 11 | 2.70 | 2.50 | 2.59 | 0.087 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 2.77 | 2.64 | 2.72 | 0.052 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 2.82 | 0.69 | 2.72 | 0.036 |
| Ca2+ | 20260101 | 缺省组 | 102 | 84.200 | 1.570 | 1.743 | 0.088 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 35 | 1.840 | 1.570 | 1.737 | 0.017 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 20 | 84.200 | 1.670 | 1.74 | 0.016 |
|  |  | IL仪器组 | 11 | 1.890 | 1.840 | 1.861 | 0.019 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 1.689 | 1.579 | 1.63 | 0.039 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 2.016 | 1.840 | 1.88 | 0.05 |
| Ca2+ | 20260102 | 缺省组 | 102 | 86.800 | 1.170 | 1.305 | 0.057 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 35 | 1.390 | 1.240 | 1.304 | 0.014 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 20 | 86.800 | 1.170 | 1.318 | 0.029 |
|  |  | IL仪器组 | 11 | 1.410 | 1.340 | 1.367 | 0.022 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 1.273 | 1.175 | 1.223 | 0.023 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 1.498 | 1.340 | 1.392 | 0.057 |
| Ca2+ | 20260103 | 缺省组 | 102 | 92.600 | 0.950 | 1.129 | 0.031 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 35 | 1.200 | 1.080 | 1.127 | 0.016 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 20 | 92.600 | 0.950 | 1.137 | 0.022 |
|  |  | IL仪器组 | 11 | 1.200 | 1.140 | 1.16 | 0.017 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 1.110 | 1.043 | 1.085 | 0.019 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 1.280 | 1.080 | 1.184 | 0.089 |
| Ca2+ | 20260104 | 缺省组 | 102 | 95.800 | 0.830 | 1.018 | 0.031 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 35 | 1.090 | 0.970 | 1.02 | 0 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 20 | 95.800 | 0.830 | 1.031 | 0.025 |
|  |  | IL仪器组 | 11 | 1.090 | 1.010 | 1.032 | 0.018 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 1.009 | 0.945 | 0.984 | 0.02 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 1.127 | 0.980 | 1.051 | 0.07 |
| Ca2+ | 20260105 | 缺省组 | 102 | 105.900 | 0.580 | 0.742 | 0.032 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 35 | 0.850 | 0.730 | 0.74 | 0 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 20 | 105.900 | 0.580 | 0.771 | 0.009 |
|  |  | IL仪器组 | 11 | 0.750 | 0.700 | 0.712 | 0.014 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 0.776 | 0.700 | 0.727 | 0.016 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 0.779 | 0.650 | 0.696 | 0.047 |
| Cl- | 20260101 | 缺省组 | 96 | 86 | 2 | 81 | 3.006 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 34 | 82 | 75 | 78 | 0 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 85 | 2 | 83 | 1.177 |
|  |  | IL仪器组 | 6 | 82 | 80 | 81 | 1.014 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 85 | 82 | 83 | 0.798 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 86 | 82 | 83 | 0.894 |
| Cl- | 20260102 | 缺省组 | 96 | 90 | 1 | 84 | 3.095 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 34 | 83 | 80 | 81 | 0 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 89 | 1 | 86 | 1.412 |
|  |  | IL仪器组 | 6 | 86 | 83 | 85 | 0.946 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 87 | 85 | 87 | 0 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 90 | 82 | 86 | 0.923 |
| Cl- | 20260103 | 缺省组 | 96 | 96 | 1 | 90 | 2.65 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 34 | 91 | 87 | 88 | 0.763 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 94 | 1 | 92 | 1.405 |
|  |  | IL仪器组 | 6 | 94 | 89 | 90 | 0.911 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 95 | 91 | 92 | 0.906 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 96 | 89 | 92 | 0.923 |
| Cl- | 20260104 | 缺省组 | 96 | 99 | 1 | 95 | 1.757 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 34 | 96 | 92 | 93 | 0.661 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 98 | 1 | 95 | 1.523 |
|  |  | IL仪器组 | 6 | 98 | 94 | 95 | 1.407 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 99 | 94 | 97 | 0.795 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 98 | 94 | 96 | 0.923 |
| Cl- | 20260105 | 缺省组 | 96 | 113 | 1 | 108 | 1.621 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 34 | 111 | 104 | 108 | 0 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 21 | 109 | 1 | 106 | 0 |
|  |  | IL仪器组 | 6 | 112 | 108 | 108 | 0 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 112 | 107 | 109 | 0.795 |
|  |  | Roche仪器组 | 6 | 112 | 108 | 109 | 0.894 |
| Glu | 20260101 | 缺省组 | 61 | 3.30 | 1.60 | 2.25 | 0.135 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 9 | 2.80 | 2.00 | 2.2 | 0 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 19 | 2.34 | 2.05 | 2.28 | 0.018 |
|  |  | IL仪器组 | 7 | 2.20 | 2.00 | 2.13 | 0.086 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 13 | 3.30 | 1.70 | 2.2 | 0.451 |
| Glu | 20260102 | 缺省组 | 61 | 4.40 | 2.70 | 3.22 | 0.178 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 9 | 4.40 | 3.00 | 3.14 | 0.098 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 19 | 3.40 | 2.96 | 3.27 | 0.018 |
|  |  | IL仪器组 | 7 | 3.20 | 3.00 | 3.13 | 0.086 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 13 | 4.30 | 2.70 | 3.19 | 0.416 |
| Glu | 20260103 | 缺省组 | 61 | 6.60 | 4.10 | 4.57 | 0.127 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 9 | 6.60 | 4.40 | 4.5 | 0 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 19 | 4.78 | 4.21 | 4.57 | 0.101 |
|  |  | IL仪器组 | 7 | 4.70 | 4.20 | 4.55 | 0.118 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 13 | 6.10 | 4.30 | 4.55 | 0.176 |
| Glu | 20260104 | 缺省组 | 61 | 7.80 | 5.25 | 5.77 | 0.195 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 9 | 7.80 | 5.50 | 5.66 | 0.12 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 19 | 5.83 | 5.25 | 5.71 | 0.083 |
|  |  | IL仪器组 | 7 | 6.10 | 5.40 | 5.71 | 0.178 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 13 | 7.70 | 5.60 | 6.08 | 0.444 |
| Glu | 20260105 | 缺省组 | 61 | 18.90 | 13.70 | 15.28 | 0.867 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 9 | 18.50 | 14.40 | 14.75 | 0.381 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 19 | 15.35 | 13.70 | 14.82 | 0.104 |
|  |  | IL仪器组 | 7 | 16.40 | 14.40 | 15.33 | 0.186 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 13 | 18.90 | 15.80 | 16.85 | 1.014 |
| Lac | 20260101 | 缺省组 | 75 | 9.02 | 5.7 | 7.65 | 0.874 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 17 | 9.02 | 5.7 | 7.68 | 0.692 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 19 | 8.19 | 6.63 | 7.14 | 0.104 |
|  |  | IL仪器组 | 8 | 9 | 8.1 | 8.51 | 0.261 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 9 | 6.4 | 8.12 | 0.711 |
| Lac | 20260102 | 缺省组 | 75 | 7.1 | 4.6 | 6 | 0.538 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 17 | 6.98 | 4.6 | 5.95 | 0.306 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 19 | 6.13 | 5.08 | 5.82 | 0.074 |
|  |  | IL仪器组 | 8 | 7 | 6.2 | 6.56 | 0.325 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 7.1 | 4.9 | 6.29 | 0.585 |
| Lac | 20260103 | 缺省组 | 75 | 6.21 | 3.9 | 5.03 | 0.451 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 17 | 6.21 | 3.9 | 4.88 | 0.336 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 19 | 5.32 | 4.45 | 4.87 | 0.098 |
|  |  | IL仪器组 | 8 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 0.25 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 6 | 4.1 | 5.19 | 0.56 |
| Lac | 20260104 | 缺省组 | 75 | 3.88 | 2.3 | 3.11 | 0.29 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 17 | 3.88 | 2.3 | 2.81 | 0.325 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 19 | 3.55 | 2.84 | 3.25 | 0.136 |
|  |  | IL仪器组 | 8 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 0.091 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 3.6 | 2.5 | 3.01 | 0.391 |
| Lac | 20260105 | 缺省组 | 75 | 2.69 | 1.5 | 2.08 | 0.156 |
|  |  | Radiometer仪器组 | 17 | 2.69 | 1.5 | 1.88 | 0.183 |
|  |  | 梅州康立仪器组 | 19 | 2.19 | 1.89 | 2.07 | 0.053 |
|  |  | IL仪器组 | 8 | 2.4 | 2.1 | 2.16 | 0.073 |
|  |  | 武汉明德仪器组 | 14 | 2.5 | 1.7 | 2.06 | 0.169 |