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AE-07 血气和酸碱分析EQA活动小结
一、活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：122家
二、评价标准
	项目
	评价限

	pH
	±0.04

	pCO₂
	±5（±8%）

	pO₂
	±15（±12.5%）

	Na⁺
	±4%

	K⁺
	±6%

	Ca²⁺
	±5%

	Cl⁻
	±4%

	Glu
	±20%

	Lac
	±25%



三、活动小结
	项目
	批号
	组
	实验室数
	最大值
	最小值
	稳健平均值
	稳健标准差

	pH
	20260101
	缺省组
	122
	7.151 
	6.970 
	7.097
	0.039

	
	
	Radiometer仪器组
	42
	7.130 
	7.056 
	7.096
	0.01

	
	
	梅州康立仪器组
	20
	7.141 
	7.110 
	7.13
	0.004

	
	
	IL仪器组
	17
	7.128 
	7.030 
	7.067
	0.019

	
	
	武汉明德仪器组
	15
	7.051 
	7.001 
	7.029
	0.019

	
	
	Roche仪器组
	6
	7.151 
	7.140 
	7.146
	0.005

	pH
	20260102
	缺省组
	122
	7.200 
	7.027 
	7.121
	0.036

	
	
	Radiometer仪器组
	42
	7.150 
	7.083 
	7.123
	0.01

	
	
	梅州康立仪器组
	20
	7.168 
	7.130 
	7.152
	0.004

	
	
	IL仪器组
	17
	7.143 
	7.060 
	7.094
	0.019

	
	
	武汉明德仪器组
	15
	7.075 
	7.027 
	7.05
	0.017

	
	
	Roche仪器组
	6
	7.170 
	7.164 
	7.166
	0.003

	pH
	20260103
	缺省组
	122
	7.400 
	7.180 
	7.282
	0.018

	
	
	Radiometer仪器组
	42
	7.299 
	7.269 
	7.279
	0.006

	
	
	梅州康立仪器组
	20
	7.333 
	7.290 
	7.312
	0.009

	
	
	IL仪器组
	17
	7.290 
	7.250 
	7.274
	0.015

	
	
	武汉明德仪器组
	15
	7.260 
	7.220 
	7.236
	0.011

	
	
	Roche仪器组
	6
	7.304 
	7.280 
	7.301
	0.004

	pH
	20260104
	缺省组
	122
	7.450 
	7.250 
	7.374
	0.016

	
	
	Radiometer仪器组
	42
	7.380 
	7.360 
	7.37
	0.002

	
	
	梅州康立仪器组
	20
	7.427 
	7.390 
	7.408
	0.01

	
	
	IL仪器组
	17
	7.400 
	7.360 
	7.382
	0.014

	
	
	武汉明德仪器组
	15
	7.365 
	7.333 
	7.35
	0.013

	
	
	Roche仪器组
	6
	7.382 
	7.350 
	7.38
	0.001

	pH
	20260105
	缺省组
	122
	7.600 
	7.360 
	7.525
	0.028

	
	
	Radiometer仪器组
	42
	7.552 
	7.480 
	7.51
	0.007

	
	
	梅州康立仪器组
	20
	7.571 
	7.480 
	7.547
	0.01

	
	
	IL仪器组
	17
	7.570 
	7.490 
	7.552
	0.015

	
	
	武汉明德仪器组
	15
	7.556 
	7.510 
	7.543
	0.008

	
	
	Roche仪器组
	6
	7.500 
	7.460 
	7.494
	0.007

	pCO2
	20260101
	缺省组
	121
	115.0 
	82.1 
	95.9
	4.927

	
	
	Radiometer仪器组
	42
	105.1 
	88.8 
	93
	1.445

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	93.1 
	82.4 
	92.1
	0.544

	
	
	IL仪器组
	16
	115.0 
	101.0 
	110.5
	2.626

	
	
	武汉明德仪器组
	15
	113.0 
	102.7 
	107
	3.758

	
	
	Roche仪器组
	6
	100.7 
	96.6 
	96.8
	0.175

	pCO2
	20260102
	缺省组
	121
	108.0 
	72.8 
	85.8
	5.083

	
	
	Radiometer仪器组
	42
	94.6 
	73.7 
	83
	2.261

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	83.1 
	79.4 
	81.8
	0.77

	
	
	IL仪器组
	16
	105.0 
	87.0 
	95.5
	7.302

	
	
	武汉明德仪器组
	15
	108.0 
	98.4 
	104.4
	2.577

	
	
	Roche仪器组
	6
	88.9 
	84.4 
	86.1
	1.68

	pCO2
	20260103
	缺省组
	121
	69.0 
	48.6 
	58.1
	2.421

	
	
	Radiometer仪器组
	42
	61.9 
	52.8 
	57.1
	1.02

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	64.0 
	52.0 
	56.4
	0.322

	
	
	IL仪器组
	16
	69.0 
	56.0 
	61.2
	4.032

	
	
	武汉明德仪器组
	15
	64.6 
	60.1 
	62.1
	1.492

	
	
	Roche仪器组
	6
	59.7 
	56.7 
	57.5
	0.543

	pCO2
	20260104
	缺省组
	121
	48.8 
	35.1 
	40.8
	1.262

	
	
	Radiometer仪器组
	42
	44.4 
	37.7 
	41.3
	0.873

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	48.8 
	38.5 
	40.1
	0.525

	
	
	IL仪器组
	16
	41.0 
	39.0 
	40.7
	0.367

	
	
	武汉明德仪器组
	15
	41.9 
	39.4 
	40.2
	0.712

	
	
	Roche仪器组
	6
	41.0 
	40.4 
	40.8
	0.181

	pCO2
	20260105
	缺省组
	121
	29.1 
	17.4 
	22.8
	1.265

	
	
	Radiometer仪器组
	42
	27.8 
	21.2 
	23.4
	0.584

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	29.1 
	19.4 
	22.6
	0.662

	
	
	IL仪器组
	16
	23.0 
	19.0 
	20.9
	1.243

	
	
	武汉明德仪器组
	15
	23.2 
	19.0 
	21.6
	1.137

	
	
	Roche仪器组
	6
	23.2 
	22.5 
	22.7
	0.253

	pO2
	20260101
	缺省组
	121
	140.0 
	67.0 
	87.7
	11.73

	
	
	Radiometer仪器组
	42
	96.0 
	67.0 
	78.7
	3.902

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	111.5 
	93.6 
	103.1
	0.734

	
	
	IL仪器组
	16
	89.0 
	79.0 
	84.7
	1.507

	
	
	武汉明德仪器组
	15
	85.8 
	77.9 
	82.3
	2.928

	
	
	Roche仪器组
	6
	83.1 
	76.3 
	81.5
	0.986

	pO2
	20260102
	缺省组
	121
	131.0 
	85.8 
	104.2
	7.444

	
	
	Radiometer仪器组
	42
	113.0 
	90.2 
	99.7
	3.606

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	122.5 
	113.6 
	117.3
	1.616

	
	
	IL仪器组
	16
	106.0 
	98.0 
	101.7
	1.744

	
	
	武汉明德仪器组
	15
	104.1 
	93.4 
	99.1
	2.717

	
	
	Roche仪器组
	6
	102.8 
	96.5 
	99.6
	2.207

	pO2
	20260103
	缺省组
	121
	1102.2 
	100.0 
	117.1
	6.351

	
	
	Radiometer仪器组
	42
	125.0 
	105.6 
	114.3
	2.737

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	135.4 
	106.4 
	128.1
	1.17

	
	
	IL仪器组
	16
	122.0 
	110.0 
	114.4
	3.575

	
	
	武汉明德仪器组
	15
	1102.2 
	106.1 
	112.6
	4.226

	
	
	Roche仪器组
	6
	118.5 
	109.2 
	114.6
	0.439

	pO2
	20260104
	缺省组
	121
	161.0 
	122.0 
	140
	6.019

	
	
	Radiometer仪器组
	42
	152.0 
	130.0 
	139.7
	4.067

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	150.8 
	122.0 
	147.3
	0.722

	
	
	IL仪器组
	16
	148.0 
	134.0 
	140.1
	4.549

	
	
	武汉明德仪器组
	15
	140.9 
	127.9 
	136.9
	3.708

	
	
	Roche仪器组
	6
	144.3 
	132.2 
	138.2
	1.719

	pO2
	20260105
	缺省组
	121
	165.0 
	131.7 
	151
	6.266

	
	
	Radiometer仪器组
	42
	165.0 
	138.0 
	151.2
	3.343

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	159.8 
	131.7 
	156.2
	1.06

	
	
	IL仪器组
	16
	160.0 
	138.0 
	150.6
	7.087

	
	
	武汉明德仪器组
	15
	157.9 
	141.9 
	151
	5.819

	
	
	Roche仪器组
	6
	151.0 
	143.1 
	149.2
	0.528

	Na+
	20260101
	缺省组
	102
	130.0 
	6.1 
	120.1
	2.109

	
	
	Radiometer仪器组
	34
	130.0 
	120.0 
	121
	0

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	120.6 
	6.1 
	118.1
	1.114

	
	
	IL仪器组
	11
	125.0 
	119.0 
	120.9
	1.43

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	119.6 
	113.4 
	118.3
	0.941

	
	
	Roche仪器组
	6
	125.5 
	120.0 
	121.3
	1.258

	Na+
	20260102
	缺省组
	102
	133.5 
	5.3 
	124.5
	2.053

	
	
	Radiometer仪器组
	34
	130.0 
	124.0 
	126
	0

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	123.9 
	5.3 
	122.7
	0.728

	
	
	IL仪器组
	11
	130.0 
	123.0 
	126
	2.997

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	123.6 
	119.1 
	122.2
	1.089

	
	
	Roche仪器组
	6
	130.2 
	124.0 
	125.6
	1.706

	Na+
	20260103
	缺省组
	102
	146.0 
	4.8 
	134.1
	2.285

	
	
	Radiometer仪器组
	34
	139.0 
	131.0 
	135.9
	0.984

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	135.1 
	4.8 
	132.5
	0.671

	
	
	IL仪器组
	11
	140.0 
	132.0 
	135.4
	2.81

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	133.7 
	128.8 
	132.3
	0.536

	
	
	Roche仪器组
	6
	140.5 
	134.0 
	135.4
	1.237

	Na+
	20260104
	缺省组
	102
	155.2 
	4.0 
	141.6
	2.973

	
	
	Radiometer仪器组
	34
	145.0 
	137.0 
	144.9
	0.09

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	141.8 
	4.0 
	140.1
	0.874

	
	
	IL仪器组
	11
	148.0 
	140.0 
	142.9
	3.078

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	141.7 
	136.8 
	139.7
	1.284

	
	
	Roche仪器组
	6
	148.4 
	141.4 
	142.9
	1.671

	Na+
	20260105
	缺省组
	102
	166.0 
	2.8 
	150.7
	2.937

	
	
	Radiometer仪器组
	34
	154.2 
	146.0 
	153.9
	0.157

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	151.5 
	2.8 
	150
	0.976

	
	
	IL仪器组
	11
	158.0 
	149.0 
	152
	3.278

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	151.3 
	145.1 
	148
	1.637

	
	
	Roche仪器组
	6
	157.8 
	150.1 
	151.7
	1.687

	K+
	20260101
	缺省组
	102
	121.20 
	5.49 
	6.02
	0.13

	
	
	Radiometer仪器组
	35
	6.20 
	5.49 
	6
	0.074

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	121.20 
	5.87 
	5.98
	0.071

	
	
	IL仪器组
	11
	6.50 
	6.00 
	6.34
	0.15

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	6.03 
	5.80 
	5.89
	0.019

	
	
	Roche仪器组
	6
	6.50 
	6.15 
	6.23
	0.071

	K+
	20260102
	缺省组
	102
	122.80 
	5.04 
	5.34
	0.143

	
	
	Radiometer仪器组
	35
	5.60 
	5.04 
	5.4
	0

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	122.80 
	5.09 
	5.21
	0.074

	
	
	IL仪器组
	11
	5.70 
	5.30 
	5.57
	0.148

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	5.30 
	5.19 
	5.23
	0.024

	
	
	Roche仪器组
	6
	5.77 
	5.48 
	5.54
	0.062

	K+
	20260103
	缺省组
	102
	133.50 
	4.50 
	4.75
	0.105

	
	
	Radiometer仪器组
	35
	4.90 
	4.62 
	4.73
	0.079

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	133.50 
	4.50 
	4.77
	0.048

	
	
	IL仪器组
	11
	5.00 
	4.60 
	4.83
	0.14

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	4.73 
	4.56 
	4.62
	0.039

	
	
	Roche仪器组
	6
	5.05 
	4.80 
	4.87
	0.052

	K+
	20260104
	缺省组
	102
	139.40 
	3.70 
	3.87
	0.086

	
	
	Radiometer仪器组
	35
	4.00 
	3.74 
	3.86
	0.055

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	139.40 
	3.80 
	3.9
	0.07

	
	
	IL仪器组
	11
	4.00 
	3.70 
	3.86
	0.128

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	3.94 
	3.72 
	3.77
	0.043

	
	
	Roche仪器组
	6
	4.06 
	3.89 
	3.91
	0.025

	K+
	20260105
	缺省组
	102
	150.80 
	0.69 
	2.75
	0.091

	
	
	Radiometer仪器组
	35
	2.96 
	2.64 
	2.71
	0.014

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	150.80 
	2.80 
	2.91
	0.078

	
	
	IL仪器组
	11
	2.70 
	2.50 
	2.59
	0.087

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	2.77 
	2.64 
	2.72
	0.052

	
	
	Roche仪器组
	6
	2.82 
	0.69 
	2.72
	0.036

	Ca2+
	20260101
	缺省组
	102
	84.200 
	1.570 
	1.743
	0.088

	
	
	Radiometer仪器组
	35
	1.840 
	1.570 
	1.737
	0.017

	
	
	梅州康立仪器组
	20
	84.200 
	1.670 
	1.74
	0.016

	
	
	IL仪器组
	11
	1.890 
	1.840 
	1.861
	0.019

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	1.689 
	1.579 
	1.63
	0.039

	
	
	Roche仪器组
	6
	2.016 
	1.840 
	1.88
	0.05

	Ca2+
	20260102
	缺省组
	102
	86.800 
	1.170 
	1.305
	0.057

	
	
	Radiometer仪器组
	35
	1.390 
	1.240 
	1.304
	0.014

	
	
	梅州康立仪器组
	20
	86.800 
	1.170 
	1.318
	0.029

	
	
	IL仪器组
	11
	1.410 
	1.340 
	1.367
	0.022

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	1.273 
	1.175 
	1.223
	0.023

	
	
	Roche仪器组
	6
	1.498 
	1.340 
	1.392
	0.057

	Ca2+
	20260103
	缺省组
	102
	92.600 
	0.950 
	1.129
	0.031

	
	
	Radiometer仪器组
	35
	1.200 
	1.080 
	1.127
	0.016

	
	
	梅州康立仪器组
	20
	92.600 
	0.950 
	1.137
	0.022

	
	
	IL仪器组
	11
	1.200 
	1.140 
	1.16
	0.017

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	1.110 
	1.043 
	1.085
	0.019

	
	
	Roche仪器组
	6
	1.280 
	1.080 
	1.184
	0.089

	Ca2+
	20260104
	缺省组
	102
	95.800 
	0.830 
	1.018
	0.031

	
	
	Radiometer仪器组
	35
	1.090 
	0.970 
	1.02
	0

	
	
	梅州康立仪器组
	20
	95.800 
	0.830 
	1.031
	0.025

	
	
	IL仪器组
	11
	1.090 
	1.010 
	1.032
	0.018

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	1.009 
	0.945 
	0.984
	0.02

	
	
	Roche仪器组
	6
	1.127 
	0.980 
	1.051
	0.07

	Ca2+
	20260105
	缺省组
	102
	105.900 
	0.580 
	0.742
	0.032

	
	
	Radiometer仪器组
	35
	0.850 
	0.730 
	0.74
	0

	
	
	梅州康立仪器组
	20
	105.900 
	0.580 
	0.771
	0.009

	
	
	IL仪器组
	11
	0.750 
	0.700 
	0.712
	0.014

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	0.776 
	0.700 
	0.727
	0.016

	
	
	Roche仪器组
	6
	0.779 
	0.650 
	0.696
	0.047

	Cl-
	20260101
	缺省组
	96
	86 
	2 
	81
	3.006

	
	
	Radiometer仪器组
	34
	82 
	75 
	78
	0

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	85 
	2 
	83
	1.177

	
	
	IL仪器组
	6
	82 
	80 
	81
	1.014

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	85 
	82 
	83
	0.798

	
	
	Roche仪器组
	6
	86 
	82 
	83
	0.894

	Cl-
	20260102
	缺省组
	96
	90 
	1 
	84
	3.095

	
	
	Radiometer仪器组
	34
	83 
	80 
	81
	0

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	89 
	1 
	86
	1.412

	
	
	IL仪器组
	6
	86 
	83 
	85
	0.946

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	87 
	85 
	87
	0

	
	
	Roche仪器组
	6
	90 
	82 
	86
	0.923

	Cl-
	20260103
	缺省组
	96
	96 
	1 
	90
	2.65

	
	
	Radiometer仪器组
	34
	91 
	87 
	88
	0.763

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	94 
	1 
	92
	1.405

	
	
	IL仪器组
	6
	94 
	89 
	90
	0.911

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	95 
	91 
	92
	0.906

	
	
	Roche仪器组
	6
	96 
	89 
	92
	0.923

	Cl-
	20260104
	缺省组
	96
	99 
	1 
	95
	1.757

	
	
	Radiometer仪器组
	34
	96 
	92 
	93
	0.661

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	98 
	1 
	95
	1.523

	
	
	IL仪器组
	6
	98 
	94 
	95
	1.407

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	99 
	94 
	97
	0.795

	
	
	Roche仪器组
	6
	98 
	94 
	96
	0.923

	Cl-
	20260105
	缺省组
	96
	113 
	1 
	108
	1.621

	
	
	Radiometer仪器组
	34
	111 
	104 
	108
	0

	
	
	梅州康立仪器组
	21
	109 
	1 
	106
	0

	
	
	IL仪器组
	6
	112 
	108 
	108
	0

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	112 
	107 
	109
	0.795

	
	
	Roche仪器组
	6
	112 
	108 
	109
	0.894

	Glu
	20260101
	缺省组
	61
	3.30 
	1.60 
	2.25
	0.135

	
	
	Radiometer仪器组
	9
	2.80 
	2.00 
	2.2
	0

	
	
	梅州康立仪器组
	19
	2.34 
	2.05 
	2.28
	0.018

	
	
	IL仪器组
	7
	2.20 
	2.00 
	2.13
	0.086

	
	
	武汉明德仪器组
	13
	3.30 
	1.70 
	2.2
	0.451

	Glu
	20260102
	缺省组
	61
	4.40 
	2.70 
	3.22
	0.178

	
	
	Radiometer仪器组
	9
	4.40 
	3.00 
	3.14
	0.098

	
	
	梅州康立仪器组
	19
	3.40 
	2.96 
	3.27
	0.018

	
	
	IL仪器组
	7
	3.20 
	3.00 
	3.13
	0.086

	
	
	武汉明德仪器组
	13
	4.30 
	2.70 
	3.19
	0.416

	Glu
	20260103
	缺省组
	61
	6.60 
	4.10 
	4.57
	0.127

	
	
	Radiometer仪器组
	9
	6.60 
	4.40 
	4.5
	0

	
	
	梅州康立仪器组
	19
	4.78 
	4.21 
	4.57
	0.101

	
	
	IL仪器组
	7
	4.70 
	4.20 
	4.55
	0.118

	
	
	武汉明德仪器组
	13
	6.10 
	4.30 
	4.55
	0.176

	Glu
	20260104
	缺省组
	61
	7.80 
	5.25 
	5.77
	0.195

	
	
	Radiometer仪器组
	9
	7.80 
	5.50 
	5.66
	0.12

	
	
	梅州康立仪器组
	19
	5.83 
	5.25 
	5.71
	0.083

	
	
	IL仪器组
	7
	6.10 
	5.40 
	5.71
	0.178

	
	
	武汉明德仪器组
	13
	7.70 
	5.60 
	6.08
	0.444

	Glu
	20260105
	缺省组
	61
	18.90 
	13.70 
	15.28
	0.867

	
	
	Radiometer仪器组
	9
	18.50 
	14.40 
	14.75
	0.381

	
	
	梅州康立仪器组
	19
	15.35 
	13.70 
	14.82
	0.104

	
	
	IL仪器组
	7
	16.40 
	14.40 
	15.33
	0.186

	
	
	武汉明德仪器组
	13
	18.90 
	15.80 
	16.85
	1.014

	Lac
	20260101
	缺省组
	75
	9.02
	5.7
	7.65
	0.874

	
	
	Radiometer仪器组
	17
	9.02
	5.7
	7.68
	0.692

	
	
	梅州康立仪器组
	19
	8.19
	6.63
	7.14
	0.104

	
	
	IL仪器组
	8
	9
	8.1
	8.51
	0.261

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	9
	6.4
	8.12
	0.711

	Lac
	20260102
	缺省组
	75
	7.1
	4.6
	6
	0.538

	
	
	Radiometer仪器组
	17
	6.98
	4.6
	5.95
	0.306

	
	
	梅州康立仪器组
	19
	6.13
	5.08
	5.82
	0.074

	
	
	IL仪器组
	8
	7
	6.2
	6.56
	0.325

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	7.1
	4.9
	6.29
	0.585

	Lac
	20260103
	缺省组
	75
	6.21
	3.9
	5.03
	0.451

	
	
	Radiometer仪器组
	17
	6.21
	3.9
	4.88
	0.336

	
	
	梅州康立仪器组
	19
	5.32
	4.45
	4.87
	0.098

	
	
	IL仪器组
	8
	5.9
	5.2
	5.5
	0.25

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	6
	4.1
	5.19
	0.56

	Lac
	20260104
	缺省组
	75
	3.88
	2.3
	3.11
	0.29

	
	
	Radiometer仪器组
	17
	3.88
	2.3
	2.81
	0.325

	
	
	梅州康立仪器组
	19
	3.55
	2.84
	3.25
	0.136

	
	
	IL仪器组
	8
	3.5
	3.1
	3.3
	0.091

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	3.6
	2.5
	3.01
	0.391

	Lac
	20260105
	缺省组
	75
	2.69
	1.5
	2.08
	0.156

	
	
	Radiometer仪器组
	17
	2.69
	1.5
	1.88
	0.183

	
	
	梅州康立仪器组
	19
	2.19
	1.89
	2.07
	0.053

	
	
	IL仪器组
	8
	2.4
	2.1
	2.16
	0.073

	
	
	武汉明德仪器组
	14
	2.5
	1.7
	2.06
	0.169
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