AE-43 D-二聚体EQA活动小结
一、活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：451家
二、评价标准
评价限：±50%
三、活动小结
	项目
	批号
	组
	实验室数
	最大值
	最小值
	稳健平均值
	稳健标准差

	D-二聚体检测（DDU）
	20260101
	缺省组
	450
	1324.68
	0.19
	0.67
	0.203

	
	
	Siemens试剂组
	71
	750
	0.67
	0.73
	0.034

	
	
	Stago试剂组
	25
	0.49
	0.35
	0.41
	0.031

	
	
	太阳试剂组
	27
	0.65
	0.42
	0.53
	0.036

	
	
	赛科希德试剂组
	77
	0.45
	0.23
	0.36
	0.043

	
	
	迈瑞试剂组
	80
	8.62
	0.69
	0.83
	0.057

	
	
	积水试剂组
	12
	1.1
	0.81
	0.99
	0.089

	
	
	长岛试剂组
	18
	1.17
	0.53
	0.86
	0.135

	
	
	希肯试剂组
	30
	0.85
	0.59
	0.75
	0.048

	
	
	九强试剂组
	9
	0.74
	0.62
	0.7
	0.033

	
	
	众驰伟业试剂组
	25
	1.71
	0.28
	0.54
	0.146

	
	
	帝迈试剂组
	14
	0.84
	0.62
	0.73
	0.054

	
	
	基蛋生物试剂组
	7
	0.72
	0.57
	0.64
	0.035

	
	
	迈克试剂组
	8
	0.84
	0.64
	0.71
	0.016

	D-二聚体检测（DDU）
	20260102
	缺省组
	450
	1500
	0.25
	1.34
	0.344

	
	
	Siemens试剂组
	71
	1500
	1.27
	1.52
	0.08

	
	
	Stago试剂组
	25
	0.86
	0.66
	0.77
	0.029

	
	
	太阳试剂组
	27
	1.11
	0.75
	0.96
	0.06

	
	
	赛科希德试剂组
	77
	2.65
	0.29
	0.7
	0.063

	
	
	迈瑞试剂组
	80
	8.42
	1.3
	1.57
	0.095

	
	
	积水试剂组
	12
	2.04
	1.6
	1.83
	0.16

	
	
	长岛试剂组
	18
	2.54
	1.15
	1.86
	0.411

	
	
	希肯试剂组
	30
	1.76
	1.3
	1.46
	0.059

	
	
	九强试剂组
	9
	1.54
	1.26
	1.45
	0.081

	
	
	众驰伟业试剂组
	25
	2.23
	0.58
	1.09
	0.311

	
	
	帝迈试剂组
	14
	1.69
	1.38
	1.51
	0.096

	
	
	基蛋生物试剂组
	7
	1.43
	1.11
	1.31
	0.131

	
	
	迈克试剂组
	8
	1.54
	1.1
	1.38
	0.128

	D-二聚体检测（DDU）
	20260103
	缺省组
	450
	3090
	0.41
	2.5
	0.753

	
	
	Siemens试剂组
	71
	3090
	2.38
	2.96
	0.195

	
	
	Stago试剂组
	25
	1.46
	1.23
	1.39
	0.029

	
	
	太阳试剂组
	27
	2.01
	1.5
	1.79
	0.064

	
	
	赛科希德试剂组
	77
	2.88
	0.86
	1.27
	0.115

	
	
	迈瑞试剂组
	80
	8.16
	2.58
	2.95
	0.159

	
	
	积水试剂组
	12
	3.89
	3.2
	3.52
	0.245

	
	
	长岛试剂组
	18
	4.69
	2.21
	3.71
	0.794

	
	
	希肯试剂组
	30
	3.63
	2.5
	2.81
	0.162

	
	
	九强试剂组
	9
	2.86
	2.53
	2.69
	0.075

	
	
	众驰伟业试剂组
	25
	3.64
	1.31
	2.09
	0.505

	
	
	帝迈试剂组
	14
	3.2
	2.57
	2.8
	0.151

	
	
	基蛋生物试剂组
	7
	2.74
	2.21
	2.45
	0.107

	
	
	迈克试剂组
	8
	2.93
	1.78
	2.36
	0.301

	D-二聚体检测（DDU）
	20260104
	缺省组
	450
	5600
	0.95
	4.47
	1.414

	
	
	Siemens试剂组
	71
	5600
	4.41
	5.31
	0.218

	
	
	Stago试剂组
	25
	2.44
	1.73
	2.14
	0.062

	
	
	太阳试剂组
	27
	3.36
	2.5
	3.01
	0.107

	
	
	赛科希德试剂组
	77
	5.05
	1.44
	2.11
	0.171

	
	
	迈瑞试剂组
	80
	9.46
	4.1
	5.41
	0.371

	
	
	积水试剂组
	12
	6.81
	5.74
	6.25
	0.414

	
	
	长岛试剂组
	18
	8.38
	3.3
	6.18
	0.62

	
	
	希肯试剂组
	30
	6.62
	4.56
	5.43
	0.203

	
	
	九强试剂组
	9
	5.43
	4.7
	4.99
	0.157

	
	
	众驰伟业试剂组
	25
	6.18
	2.21
	3.67
	0.806

	
	
	帝迈试剂组
	14
	5.71
	3.92
	4.63
	0.252

	
	
	基蛋生物试剂组
	7
	5.14
	3.82
	4.27
	0.422

	
	
	迈克试剂组
	8
	5.33
	3.03
	3.92
	0.159

	D-二聚体检测（DDU）
	20260105
	缺省组
	450
	8050
	1.23
	6.52
	2.345

	
	
	Siemens试剂组
	71
	8050
	6.61
	7.87
	0.464

	
	
	Stago试剂组
	25
	3.66
	2.39
	2.9
	0.15

	
	
	太阳试剂组
	27
	5.44
	4.26
	4.84
	0.144

	
	
	赛科希德试剂组
	77
	7.97
	1.49
	3.42
	0.28

	
	
	迈瑞试剂组
	80
	10.58
	4.77
	7.04
	0.871

	
	
	积水试剂组
	12
	10.7
	9.19
	10.05
	0.463

	
	
	长岛试剂组
	18
	14.05
	5.15
	8.15
	2.205

	
	
	希肯试剂组
	30
	10.69
	7.51
	9.44
	0.774

	
	
	九强试剂组
	9
	7.92
	7.24
	7.65
	0.199

	
	
	众驰伟业试剂组
	25
	12.42
	3.06
	6.09
	1.306

	
	
	帝迈试剂组
	14
	8.71
	6.34
	7.58
	0.572

	
	
	基蛋生物试剂组
	7
	7.6
	6.51
	7.13
	0.41

	
	
	迈克试剂组
	8
	7.72
	6.24
	6.43
	0.195



