AE-43 D-二聚体EQA活动小结

一、活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：451家

二、评价标准

评价限：±50%

三、活动小结

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-二聚体检测（DDU） | 20260101 | 缺省组 | 450 | 1324.68 | 0.19 | 0.67 | 0.203 |
|  |  | Siemens试剂组 | 71 | 750 | 0.67 | 0.73 | 0.034 |
|  |  | Stago试剂组 | 25 | 0.49 | 0.35 | 0.41 | 0.031 |
|  |  | 太阳试剂组 | 27 | 0.65 | 0.42 | 0.53 | 0.036 |
|  |  | 赛科希德试剂组 | 77 | 0.45 | 0.23 | 0.36 | 0.043 |
|  |  | 迈瑞试剂组 | 80 | 8.62 | 0.69 | 0.83 | 0.057 |
|  |  | 积水试剂组 | 12 | 1.1 | 0.81 | 0.99 | 0.089 |
|  |  | 长岛试剂组 | 18 | 1.17 | 0.53 | 0.86 | 0.135 |
|  |  | 希肯试剂组 | 30 | 0.85 | 0.59 | 0.75 | 0.048 |
|  |  | 九强试剂组 | 9 | 0.74 | 0.62 | 0.7 | 0.033 |
|  |  | 众驰伟业试剂组 | 25 | 1.71 | 0.28 | 0.54 | 0.146 |
|  |  | 帝迈试剂组 | 14 | 0.84 | 0.62 | 0.73 | 0.054 |
|  |  | 基蛋生物试剂组 | 7 | 0.72 | 0.57 | 0.64 | 0.035 |
|  |  | 迈克试剂组 | 8 | 0.84 | 0.64 | 0.71 | 0.016 |
| D-二聚体检测（DDU） | 20260102 | 缺省组 | 450 | 1500 | 0.25 | 1.34 | 0.344 |
|  |  | Siemens试剂组 | 71 | 1500 | 1.27 | 1.52 | 0.08 |
|  |  | Stago试剂组 | 25 | 0.86 | 0.66 | 0.77 | 0.029 |
|  |  | 太阳试剂组 | 27 | 1.11 | 0.75 | 0.96 | 0.06 |
|  |  | 赛科希德试剂组 | 77 | 2.65 | 0.29 | 0.7 | 0.063 |
|  |  | 迈瑞试剂组 | 80 | 8.42 | 1.3 | 1.57 | 0.095 |
|  |  | 积水试剂组 | 12 | 2.04 | 1.6 | 1.83 | 0.16 |
|  |  | 长岛试剂组 | 18 | 2.54 | 1.15 | 1.86 | 0.411 |
|  |  | 希肯试剂组 | 30 | 1.76 | 1.3 | 1.46 | 0.059 |
|  |  | 九强试剂组 | 9 | 1.54 | 1.26 | 1.45 | 0.081 |
|  |  | 众驰伟业试剂组 | 25 | 2.23 | 0.58 | 1.09 | 0.311 |
|  |  | 帝迈试剂组 | 14 | 1.69 | 1.38 | 1.51 | 0.096 |
|  |  | 基蛋生物试剂组 | 7 | 1.43 | 1.11 | 1.31 | 0.131 |
|  |  | 迈克试剂组 | 8 | 1.54 | 1.1 | 1.38 | 0.128 |
| D-二聚体检测（DDU） | 20260103 | 缺省组 | 450 | 3090 | 0.41 | 2.5 | 0.753 |
|  |  | Siemens试剂组 | 71 | 3090 | 2.38 | 2.96 | 0.195 |
|  |  | Stago试剂组 | 25 | 1.46 | 1.23 | 1.39 | 0.029 |
|  |  | 太阳试剂组 | 27 | 2.01 | 1.5 | 1.79 | 0.064 |
|  |  | 赛科希德试剂组 | 77 | 2.88 | 0.86 | 1.27 | 0.115 |
|  |  | 迈瑞试剂组 | 80 | 8.16 | 2.58 | 2.95 | 0.159 |
|  |  | 积水试剂组 | 12 | 3.89 | 3.2 | 3.52 | 0.245 |
|  |  | 长岛试剂组 | 18 | 4.69 | 2.21 | 3.71 | 0.794 |
|  |  | 希肯试剂组 | 30 | 3.63 | 2.5 | 2.81 | 0.162 |
|  |  | 九强试剂组 | 9 | 2.86 | 2.53 | 2.69 | 0.075 |
|  |  | 众驰伟业试剂组 | 25 | 3.64 | 1.31 | 2.09 | 0.505 |
|  |  | 帝迈试剂组 | 14 | 3.2 | 2.57 | 2.8 | 0.151 |
|  |  | 基蛋生物试剂组 | 7 | 2.74 | 2.21 | 2.45 | 0.107 |
|  |  | 迈克试剂组 | 8 | 2.93 | 1.78 | 2.36 | 0.301 |
| D-二聚体检测（DDU） | 20260104 | 缺省组 | 450 | 5600 | 0.95 | 4.47 | 1.414 |
|  |  | Siemens试剂组 | 71 | 5600 | 4.41 | 5.31 | 0.218 |
|  |  | Stago试剂组 | 25 | 2.44 | 1.73 | 2.14 | 0.062 |
|  |  | 太阳试剂组 | 27 | 3.36 | 2.5 | 3.01 | 0.107 |
|  |  | 赛科希德试剂组 | 77 | 5.05 | 1.44 | 2.11 | 0.171 |
|  |  | 迈瑞试剂组 | 80 | 9.46 | 4.1 | 5.41 | 0.371 |
|  |  | 积水试剂组 | 12 | 6.81 | 5.74 | 6.25 | 0.414 |
|  |  | 长岛试剂组 | 18 | 8.38 | 3.3 | 6.18 | 0.62 |
|  |  | 希肯试剂组 | 30 | 6.62 | 4.56 | 5.43 | 0.203 |
|  |  | 九强试剂组 | 9 | 5.43 | 4.7 | 4.99 | 0.157 |
|  |  | 众驰伟业试剂组 | 25 | 6.18 | 2.21 | 3.67 | 0.806 |
|  |  | 帝迈试剂组 | 14 | 5.71 | 3.92 | 4.63 | 0.252 |
|  |  | 基蛋生物试剂组 | 7 | 5.14 | 3.82 | 4.27 | 0.422 |
|  |  | 迈克试剂组 | 8 | 5.33 | 3.03 | 3.92 | 0.159 |
| D-二聚体检测（DDU） | 20260105 | 缺省组 | 450 | 8050 | 1.23 | 6.52 | 2.345 |
|  |  | Siemens试剂组 | 71 | 8050 | 6.61 | 7.87 | 0.464 |
|  |  | Stago试剂组 | 25 | 3.66 | 2.39 | 2.9 | 0.15 |
|  |  | 太阳试剂组 | 27 | 5.44 | 4.26 | 4.84 | 0.144 |
|  |  | 赛科希德试剂组 | 77 | 7.97 | 1.49 | 3.42 | 0.28 |
|  |  | 迈瑞试剂组 | 80 | 10.58 | 4.77 | 7.04 | 0.871 |
|  |  | 积水试剂组 | 12 | 10.7 | 9.19 | 10.05 | 0.463 |
|  |  | 长岛试剂组 | 18 | 14.05 | 5.15 | 8.15 | 2.205 |
|  |  | 希肯试剂组 | 30 | 10.69 | 7.51 | 9.44 | 0.774 |
|  |  | 九强试剂组 | 9 | 7.92 | 7.24 | 7.65 | 0.199 |
|  |  | 众驰伟业试剂组 | 25 | 12.42 | 3.06 | 6.09 | 1.306 |
|  |  | 帝迈试剂组 | 14 | 8.71 | 6.34 | 7.58 | 0.572 |
|  |  | 基蛋生物试剂组 | 7 | 7.6 | 6.51 | 7.13 | 0.41 |
|  |  | 迈克试剂组 | 8 | 7.72 | 6.24 | 6.43 | 0.195 |