AE-48纤维蛋白（原）降解产物（FDP）EQA活动小结
一、活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：143家
二、评价标准
评价限：±35%
三、活动小结
	项目
	批号
	组
	实验室数
	最大值
	最小值
	稳健平均值
	稳健标准差

	FDP
	20260101
	缺省组
	143
	9.95
	1.09
	5.8
	2.588

	
	
	Sysmex试剂组
	38
	9.95
	6.7
	8.81
	0.489

	
	
	Stago试剂组
	16
	4.62
	3.15
	4.28
	0.183

	
	
	Sekisui试剂组
	14
	5.5
	2.9
	4.57
	0.382

	
	
	赛科希德试剂
	23
	5.3
	2.2
	2.67
	0.361

	
	
	迈瑞试剂
	29
	7.1
	4.31
	5.38
	0.408

	
	
	希肯试剂
	10
	7.55
	4.5
	7.25
	0.23

	FDP
	20260102
	缺省组
	143
	89
	3
	11.26
	4.589

	
	
	Sysmex试剂组
	38
	89
	14.1
	16.19
	0.821

	
	
	Stago试剂组
	16
	8.99
	7.42
	8.48
	0.261

	
	
	Sekisui试剂组
	14
	10.5
	6.15
	9.13
	0.6

	
	
	赛科希德试剂
	23
	11.89
	4.41
	5.32
	0.456

	
	
	迈瑞试剂
	29
	12.11
	8.55
	10.66
	0.473

	
	
	希肯试剂
	10
	16.1
	9.5
	14.9
	0.981

	FDP
	20260103
	缺省组
	143
	36.7
	8.99
	24.34
	9.296

	
	
	Sysmex试剂组
	38
	36.7
	30.1
	33.54
	1.225

	
	
	Stago试剂组
	16
	23.61
	19.05
	20.59
	0.62

	
	
	Sekisui试剂组
	14
	22.22
	14.45
	19.88
	1.018

	
	
	赛科希德试剂
	23
	30.77
	8.99
	10.34
	0.89

	
	
	迈瑞试剂
	29
	27.98
	20.78
	23.87
	0.648

	
	
	希肯试剂
	10
	35.46
	22.3
	32.84
	2.73

	FDP
	20260104
	缺省组
	143
	54.67
	12.15
	37
	12.603

	
	
	Sysmex试剂组
	38
	53.8
	42.6
	49.19
	1.749

	
	
	Stago试剂组
	16
	42.44
	32.4
	33.25
	0.401

	
	
	Sekisui试剂组
	14
	34.97
	21.05
	30.07
	1.624

	
	
	赛科希德试剂
	23
	48.54
	12.15
	14.14
	1.151

	
	
	迈瑞试剂
	29
	38.99
	31.97
	36.59
	1.3

	
	
	希肯试剂
	10
	54.67
	31.5
	49.54
	3.828

	FDP
	20260105
	缺省组
	143
	636
	14.88
	47.14
	14.815

	
	
	Sysmex试剂组
	38
	67.4
	52.1
	60.59
	2.743

	
	
	Stago试剂组
	16
	50.2
	42.2
	43.79
	0.853

	
	
	Sekisui试剂组
	14
	46.77
	26.95
	37.82
	1.611

	
	
	赛科希德试剂
	23
	636
	14.88
	16.93
	1.044

	
	
	迈瑞试剂
	29
	49.21
	40.95
	46.08
	1.852

	
	
	希肯试剂
	10
	70.69
	37.4
	64.01
	5.893



