AE-44抗缪勒管激素EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：90家
2、 评价标准：±25%
3、 活动小结：本次抗缪管激素不计分 
本项目90家单位申请参加，最后有85家单位回报结果，上报率：98.65%。本次抗缪勒管激素（AMH）按照各单位使用的检测试剂厂家进行分组统计，另有20家单位未能参与有效分组，统一纳入缺省组，统计结果供参控单位参考。
	项目
	批号
	组
	实验室数
	最大值
	最小值
	稳健平均值
	稳健标准差

	抗缪勒管激素（AMH）
	20260101
	缺省组
	20
	8.15
	0.41
	3.13
	0.799

	
	
	Roche组
	12
	2.64
	2.44
	2.53
	0.063

	
	
	Beckman组
	9
	2.68
	2.15
	2.35
	0.153

	
	
	迈瑞组
	8
	4.07
	3.44
	3.67
	0.224

	
	
	深圳亚辉龙组
	14
	5.46
	4.24
	4.83
	0.376

	
	
	深圳新产业组
	12
	2.99
	2.56
	2.76
	0.176

	
	
	安图组
	10
	2.78
	2.12
	2.41
	0.084

	
	20260102
	缺省组
	20
	28.8
	1.08
	10.07
	2.2

	
	
	Roche组
	12
	8.86
	8.23
	8.47
	0.187

	
	
	Beckman组
	9
	9
	6.83
	7.91
	0.037

	
	
	迈瑞组
	8
	13.59
	11.72
	12.33
	0.503

	
	
	深圳亚辉龙组
	14
	16.2
	13.2
	15.3
	0.832

	
	
	深圳新产业组
	12
	9.31
	8.4
	8.81
	0.348

	
	
	安图组
	10
	8.53
	7.71
	8.11
	0.339

	
	20260103
	缺省组
	20
	13.92
	0.73
	5.38
	1.371

	
	
	Roche组
	12
	4.51
	4.2
	4.31
	0.034

	
	
	Beckman组
	9
	4.67
	3.74
	4.01
	0.103

	
	
	迈瑞组
	8
	7.05
	6.25
	6.64
	0.341

	
	
	深圳亚辉龙组
	14
	8.64
	7.07
	8.17
	0.418

	
	
	深圳新产业组
	12
	4.9
	4.5
	4.74
	0.137

	
	
	安图组
	10
	4.29
	3.65
	4.06
	0.198

	
	20260104
	缺省组
	20
	0.86
	0.17
	0.32
	0.102

	
	
	Roche组
	12
	0.27
	0.23
	0.25
	0.012

	
	
	Beckman组
	9
	0.26
	0.17
	0.22
	0.026

	
	
	迈瑞组
	8
	0.4
	0.36
	0.38
	0.015

	
	
	深圳亚辉龙组
	14
	0.57
	0.44
	0.51
	0.031

	
	
	深圳新产业组
	12
	0.3
	0.25
	0.29
	0.014

	
	
	安图组
	10
	0.26
	0.21
	0.23
	0.015

	
	20260105
	缺省组
	20
	3.87
	0.35
	1.39
	0.371

	
	
	Roche组
	12
	1.18
	1.08
	1.11
	0.018

	
	
	Beckman组
	9
	1.23
	0.83
	1.02
	0.018

	
	
	迈瑞组
	8
	1.76
	1.59
	1.68
	0.083

	
	
	深圳亚辉龙组
	14
	2.41
	1.92
	2.22
	0.124

	
	
	深圳新产业组
	12
	1.3
	1.18
	1.24
	0.042

	
	
	安图组
	10
	1.12
	1.01
	1.07
	0.043





