AE-44抗缪勒管激素EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：90家

- 评价标准：±25%

- 活动小结：本次抗缪管激素不计分

本项目90家单位申请参加，最后有85家单位回报结果，上报率：98.65%。本次抗缪勒管激素（AMH）按照各单位使用的检测试剂厂家进行分组统计，另有20家单位未能参与有效分组，统一纳入缺省组，统计结果供参控单位参考。

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗缪勒管激素（AMH） | 20260101 | 缺省组 | 20 | 8.15 | 0.41 | 3.13 | 0.799 |
|  |  | Roche组 | 12 | 2.64 | 2.44 | 2.53 | 0.063 |
|  |  | Beckman组 | 9 | 2.68 | 2.15 | 2.35 | 0.153 |
|  |  | 迈瑞组 | 8 | 4.07 | 3.44 | 3.67 | 0.224 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 14 | 5.46 | 4.24 | 4.83 | 0.376 |
|  |  | 深圳新产业组 | 12 | 2.99 | 2.56 | 2.76 | 0.176 |
|  |  | 安图组 | 10 | 2.78 | 2.12 | 2.41 | 0.084 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 20 | 28.8 | 1.08 | 10.07 | 2.2 |
|  |  | Roche组 | 12 | 8.86 | 8.23 | 8.47 | 0.187 |
|  |  | Beckman组 | 9 | 9 | 6.83 | 7.91 | 0.037 |
|  |  | 迈瑞组 | 8 | 13.59 | 11.72 | 12.33 | 0.503 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 14 | 16.2 | 13.2 | 15.3 | 0.832 |
|  |  | 深圳新产业组 | 12 | 9.31 | 8.4 | 8.81 | 0.348 |
|  |  | 安图组 | 10 | 8.53 | 7.71 | 8.11 | 0.339 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 20 | 13.92 | 0.73 | 5.38 | 1.371 |
|  |  | Roche组 | 12 | 4.51 | 4.2 | 4.31 | 0.034 |
|  |  | Beckman组 | 9 | 4.67 | 3.74 | 4.01 | 0.103 |
|  |  | 迈瑞组 | 8 | 7.05 | 6.25 | 6.64 | 0.341 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 14 | 8.64 | 7.07 | 8.17 | 0.418 |
|  |  | 深圳新产业组 | 12 | 4.9 | 4.5 | 4.74 | 0.137 |
|  |  | 安图组 | 10 | 4.29 | 3.65 | 4.06 | 0.198 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 20 | 0.86 | 0.17 | 0.32 | 0.102 |
|  |  | Roche组 | 12 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.012 |
|  |  | Beckman组 | 9 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | 0.026 |
|  |  | 迈瑞组 | 8 | 0.4 | 0.36 | 0.38 | 0.015 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 14 | 0.57 | 0.44 | 0.51 | 0.031 |
|  |  | 深圳新产业组 | 12 | 0.3 | 0.25 | 0.29 | 0.014 |
|  |  | 安图组 | 10 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.015 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 20 | 3.87 | 0.35 | 1.39 | 0.371 |
|  |  | Roche组 | 12 | 1.18 | 1.08 | 1.11 | 0.018 |
|  |  | Beckman组 | 9 | 1.23 | 0.83 | 1.02 | 0.018 |
|  |  | 迈瑞组 | 8 | 1.76 | 1.59 | 1.68 | 0.083 |
|  |  | 深圳亚辉龙组 | 14 | 2.41 | 1.92 | 2.22 | 0.124 |
|  |  | 深圳新产业组 | 12 | 1.3 | 1.18 | 1.24 | 0.042 |
|  |  | 安图组 | 10 | 1.12 | 1.01 | 1.07 | 0.043 |