AE-59 甲型流感病毒核酸检测
EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：123家
2、 活动小结
    本项目123家单位申请参加，最后有118家单位回报结果，上报率：95.94%。5份样本均为阳性，其中20260102—20260105号样本的检测结果全部一致；20260101号样本有117家实验室报告阳性，1家报告阴性。总体符合率为99.83%
	项目
	标本
	实验室数
	组
	该组实验室数
	结果名称
	结果实验室数

	IVA RNA
	20260101
	118
	缺省组
	118
	N
	1

	
	
	
	
	
	P
	117

	
	20260102
	118
	缺省组
	118
	P
	118

	
	20260103
	118
	缺省组
	118
	P
	118

	
	20260104
	118
	缺省组
	118
	P
	118

	
	20260105
	118
	缺省组
	118
	P
	118







