AE-56 KRAS基因突变检测
EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：12家
2、 活动小结
本项目12家单位申请参加，最后有10家单位回报结果，上报率：83.33%。本次室间质评设计的是第2外显子第12密码子的4种突变类型，上报结果中，能够区分具体突变位点的10家实验室，对c.35G>A、c.35G>C、c.34G>T及c.34G>C的检测结果均与预期一致，符合率为100.00%。仅报告“第12密码子突变”的5家实验室中，符合结果13个，符合率为52.00%。项目总体符合率为94.67%。各参控单位检测结果应根据您单位使用的检测试剂来定，若不能检测到具体突变位点，选择相应的密码子突变即可。
	项目
	标本
	实验室数
	组
	该组实验室数
	结果名称
	结果实验室数

	c.35G>A
	20260101
	10
	缺省组
	10
	P
	10

	
	20260102
	10
	缺省组
	10
	N
	10

	
	20260103
	10
	缺省组
	10
	N
	10

	
	20260104
	10
	缺省组
	10
	N
	10

	
	20260105
	10
	缺省组
	10
	N
	10

	c.35G>C
	20260101
	10
	缺省组
	10
	N
	10

	
	20260102
	10
	缺省组
	10
	P
	10

	
	20260103
	10
	缺省组
	10
	N
	10

	
	20260104
	10
	缺省组
	10
	N
	10

	
	20260105
	10
	缺省组
	10
	N
	10

	c.34G>T
	20260101
	10
	缺省组
	10
	N
	10

	
	20260102
	10
	缺省组
	10
	N
	10

	
	20260103
	10
	缺省组
	10
	P
	10

	
	20260104
	10
	缺省组
	10
	N
	10

	
	20260105
	10
	缺省组
	10
	N
	10

	c.34G>C
	20260101
	10
	缺省组
	10
	N
	10

	
	20260102
	10
	缺省组
	10
	N
	10

	
	20260103
	10
	缺省组
	10
	N
	10

	
	20260104
	10
	缺省组
	10
	P
	10

	
	20260105
	10
	缺省组
	10
	N
	10

	12密码子
	20260101
	5
	缺省组
	5
	N
	3

	
	
	
	
	
	P
	2

	
	20260102
	5
	缺省组
	5
	N
	3

	
	
	
	
	
	P
	2

	
	20260103
	5
	缺省组
	5
	N
	3

	
	
	
	
	
	P
	2

	
	20260104
	5
	缺省组
	5
	N
	3

	
	
	
	
	
	P
	2

	
	20260105
	5
	缺省组
	5
	N
	5



