AE-56 KRAS基因突变检测

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：12家

- 活动小结

本项目12家单位申请参加，最后有10家单位回报结果，上报率：83.33%。本次室间质评设计的是第2外显子第12密码子的4种突变类型，上报结果中，能够区分具体突变位点的10家实验室，对c.35G>A、c.35G>C、c.34G>T及c.34G>C的检测结果均与预期一致，符合率为100.00%。仅报告“第12密码子突变”的5家实验室中，符合结果13个，符合率为52.00%。项目总体符合率为94.67%。各参控单位检测结果应根据您单位使用的检测试剂来定，若不能检测到具体突变位点，选择相应的密码子突变即可。

| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 该组实验室数 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c.35G>A | 20260101 | 10 | 缺省组 | 10 | P | 10 |
|  | 20260102 | 10 | 缺省组 | 10 | N | 10 |
|  | 20260103 | 10 | 缺省组 | 10 | N | 10 |
|  | 20260104 | 10 | 缺省组 | 10 | N | 10 |
|  | 20260105 | 10 | 缺省组 | 10 | N | 10 |
| c.35G>C | 20260101 | 10 | 缺省组 | 10 | N | 10 |
|  | 20260102 | 10 | 缺省组 | 10 | P | 10 |
|  | 20260103 | 10 | 缺省组 | 10 | N | 10 |
|  | 20260104 | 10 | 缺省组 | 10 | N | 10 |
|  | 20260105 | 10 | 缺省组 | 10 | N | 10 |
| c.34G>T | 20260101 | 10 | 缺省组 | 10 | N | 10 |
|  | 20260102 | 10 | 缺省组 | 10 | N | 10 |
|  | 20260103 | 10 | 缺省组 | 10 | P | 10 |
|  | 20260104 | 10 | 缺省组 | 10 | N | 10 |
|  | 20260105 | 10 | 缺省组 | 10 | N | 10 |
| c.34G>C | 20260101 | 10 | 缺省组 | 10 | N | 10 |
|  | 20260102 | 10 | 缺省组 | 10 | N | 10 |
|  | 20260103 | 10 | 缺省组 | 10 | N | 10 |
|  | 20260104 | 10 | 缺省组 | 10 | P | 10 |
|  | 20260105 | 10 | 缺省组 | 10 | N | 10 |
| 12密码子 | 20260101 | 5 | 缺省组 | 5 | N | 3 |
|  |  |  |  |  | P | 2 |
|  | 20260102 | 5 | 缺省组 | 5 | N | 3 |
|  |  |  |  |  | P | 2 |
|  | 20260103 | 5 | 缺省组 | 5 | N | 3 |
|  |  |  |  |  | P | 2 |
|  | 20260104 | 5 | 缺省组 | 5 | N | 3 |
|  |  |  |  |  | P | 2 |
|  | 20260105 | 5 | 缺省组 | 5 | N | 5 |