AE-55 EGFR基因突变检测

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：11家

- 活动小结

本项目11家单位申请参加，最后有10家单位回报结果，上报率：90.91%。上报结果总体符合率为99.30%。各具体突变位点及外显子19、外显子21突变项目的检测结果均与预期一致。外显子20突变项目中，20260101和20260104号样本各有1家实验室报告阴性，与预期结果不符。各参控单位检测结果应根据您单位使用的检测试剂来定，若不能检测到具体突变位点，选择相应的外显子突变即可。

| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 该组实验室数 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c.2573T>G (p.L858R) | 20260101 | 7 | 缺省组 | 7 | P | 7 |
|  | 20260102 | 7 | 缺省组 | 7 | N | 7 |
|  | 20260103 | 7 | 缺省组 | 7 | N | 7 |
|  | 20260104 | 7 | 缺省组 | 7 | N | 7 |
|  | 20260105 | 7 | 缺省组 | 7 | N | 7 |
| c.2369C>T (p.T790M) | 20260101 | 6 | 缺省组 | 6 | P | 6 |
|  | 20260102 | 6 | 缺省组 | 6 | N | 6 |
|  | 20260103 | 6 | 缺省组 | 6 | N | 6 |
|  | 20260104 | 6 | 缺省组 | 6 | N | 6 |
|  | 20260105 | 6 | 缺省组 | 6 | N | 6 |
| c.2235_2249del (p.E746_A750del) | 20260101 | 3 | 缺省组 | 3 | N | 3 |
|  | 20260102 | 2 | 缺省组 | 2 | P | 2 |
|  | 20260103 | 3 | 缺省组 | 3 | N | 3 |
|  | 20260104 | 3 | 缺省组 | 3 | N | 3 |
|  | 20260105 | 3 | 缺省组 | 3 | N | 3 |
| c.2582T>A (p.L861Q) | 20260101 | 7 | 缺省组 | 7 | N | 7 |
|  | 20260102 | 7 | 缺省组 | 7 | N | 7 |
|  | 20260103 | 7 | 缺省组 | 7 | P | 7 |
|  | 20260104 | 7 | 缺省组 | 7 | N | 7 |
|  | 20260105 | 7 | 缺省组 | 7 | N | 7 |
| c.2303G>T (S768I) | 20260101 | 7 | 缺省组 | 7 | N | 7 |
|  | 20260102 | 7 | 缺省组 | 7 | N | 7 |
|  | 20260103 | 7 | 缺省组 | 7 | N | 7 |
|  | 20260104 | 7 | 缺省组 | 7 | P | 7 |
|  | 20260105 | 7 | 缺省组 | 7 | N | 7 |
| 外显子19突变 | 20260101 | 10 | 缺省组 | 10 | N | 10 |
|  | 20260102 | 10 | 缺省组 | 10 | P | 10 |
|  | 20260103 | 10 | 缺省组 | 10 | N | 10 |
|  | 20260104 | 10 | 缺省组 | 10 | N | 10 |
|  | 20260105 | 10 | 缺省组 | 10 | N | 10 |
| 外显子20突变 | 20260101 | 9 | 缺省组 | 9 | N | 1 |
|  |  |  |  |  | P | 8 |
|  | 20260102 | 9 | 缺省组 | 9 | N | 9 |
|  | 20260103 | 9 | 缺省组 | 9 | N | 9 |
|  | 20260104 | 9 | 缺省组 | 9 | N | 1 |
|  |  |  |  |  | P | 8 |
|  | 20260105 | 9 | 缺省组 | 9 | N | 9 |
| 外显子21突变 | 20260101 | 8 | 缺省组 | 8 | P | 8 |
|  | 20260102 | 8 | 缺省组 | 8 | N | 8 |
|  | 20260103 | 8 | 缺省组 | 8 | P | 8 |
|  | 20260104 | 8 | 缺省组 | 8 | N | 8 |
|  | 20260105 | 8 | 缺省组 | 8 | N | 8 |