AE-42人乳头瘤病毒基因分型
EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：126家
2、 活动小结
本项目126家单位申请参加，最后有120家单位回报结果，上报率：95.24%。本次基因分型考核性别涉及：高危型：HPV16、HPV33、HPV35、HPV52和HPV58；低危型：HPV6和HPV11。上报结果总体符合率为99.74%。高危型HPV16、HPV33、HPV52和HPV58检测结果均与预期一致；HPV35有6个结果不符合，高危型总体符合率为99.79%。低危型HPV6和HPV11各有2个结果不符合，低危型总体符合率为99.62%。各参控单位使用的试剂盒如若不包含考核型别，不用勾选，切勿不包含此型别，仍勾选阴性，影响最终考核结果。
	项目
	标本
	实验室数
	组
	该组实验室数
	结果名称
	结果实验室数

	HPV16
	20260101
	114
	缺省组
	114
	阴性
	114

	
	20260102
	114
	缺省组
	114
	阴性
	114

	
	20260103
	114
	缺省组
	114
	阴性
	114

	
	20260104
	120
	缺省组
	120
	阳性
	120

	
	20260105
	114
	缺省组
	114
	阴性
	114

	HPV52
	20260101
	114
	缺省组
	114
	阴性
	114

	
	20260102
	114
	缺省组
	114
	阴性
	114

	
	20260103
	120
	缺省组
	120
	阳性
	120

	
	20260104
	113
	缺省组
	113
	阴性
	113

	
	20260105
	114
	缺省组
	114
	阴性
	114

	HPV6
	20260101
	103
	缺省组
	103
	阴性
	103

	
	20260102
	108
	缺省组
	108
	阴性
	2

	
	
	
	
	
	阳性
	106

	
	20260103
	103
	缺省组
	103
	阴性
	103

	
	20260104
	103
	缺省组
	103
	阴性
	103

	
	20260105
	103
	缺省组
	103
	阴性
	103

	HPV11
	20260101
	103
	缺省组
	103
	阴性
	103

	
	20260102
	108
	缺省组
	108
	阴性
	2

	
	
	
	
	
	阳性
	106

	
	20260103
	103
	缺省组
	103
	阴性
	103

	
	20260104
	103
	缺省组
	103
	阴性
	103

	
	20260105
	103
	缺省组
	103
	阴性
	103

	HPV33
	20260101
	114
	缺省组
	114
	阴性
	114

	
	20260102
	114
	缺省组
	114
	阴性
	114

	
	20260103
	114
	缺省组
	114
	阴性
	114

	
	20260104
	114
	缺省组
	114
	阴性
	114

	
	20260105
	120
	缺省组
	120
	阳性
	120

	HPV35
	20260101
	114
	缺省组
	114
	阴性
	109

	
	
	
	
	
	阳性
	5

	
	20260102
	114
	缺省组
	114
	阴性
	114

	
	20260103
	114
	缺省组
	114
	阴性
	114

	
	20260104
	120
	缺省组
	120
	阳性
	120

	
	20260105
	114
	缺省组
	114
	阴性
	113

	
	
	
	
	
	阳性
	1

	HPV58
	20260101
	120
	缺省组
	120
	阳性
	120

	
	20260102
	114
	缺省组
	114
	阴性
	114

	
	20260103
	114
	缺省组
	114
	阴性
	114

	
	20260104
	114
	缺省组
	114
	阴性
	114

	
	20260105
	114
	缺省组
	114
	阴性
	114












