AE-42人乳头瘤病毒基因分型

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：126家

- 活动小结

本项目126家单位申请参加，最后有120家单位回报结果，上报率：95.24%。本次基因分型考核性别涉及：高危型：HPV16、HPV33、HPV35、HPV52和HPV58；低危型：HPV6和HPV11。上报结果总体符合率为99.74%。高危型HPV16、HPV33、HPV52和HPV58检测结果均与预期一致；HPV35有6个结果不符合，高危型总体符合率为99.79%。低危型HPV6和HPV11各有2个结果不符合，低危型总体符合率为99.62%。各参控单位使用的试剂盒如若不包含考核型别，不用勾选，切勿不包含此型别，仍勾选阴性，影响最终考核结果。

| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 该组实验室数 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HPV16 | 20260101 | 114 | 缺省组 | 114 | 阴性 | 114 |
|  | 20260102 | 114 | 缺省组 | 114 | 阴性 | 114 |
|  | 20260103 | 114 | 缺省组 | 114 | 阴性 | 114 |
|  | 20260104 | 120 | 缺省组 | 120 | 阳性 | 120 |
|  | 20260105 | 114 | 缺省组 | 114 | 阴性 | 114 |
| HPV52 | 20260101 | 114 | 缺省组 | 114 | 阴性 | 114 |
|  | 20260102 | 114 | 缺省组 | 114 | 阴性 | 114 |
|  | 20260103 | 120 | 缺省组 | 120 | 阳性 | 120 |
|  | 20260104 | 113 | 缺省组 | 113 | 阴性 | 113 |
|  | 20260105 | 114 | 缺省组 | 114 | 阴性 | 114 |
| HPV6 | 20260101 | 103 | 缺省组 | 103 | 阴性 | 103 |
|  | 20260102 | 108 | 缺省组 | 108 | 阴性 | 2 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 106 |
|  | 20260103 | 103 | 缺省组 | 103 | 阴性 | 103 |
|  | 20260104 | 103 | 缺省组 | 103 | 阴性 | 103 |
|  | 20260105 | 103 | 缺省组 | 103 | 阴性 | 103 |
| HPV11 | 20260101 | 103 | 缺省组 | 103 | 阴性 | 103 |
|  | 20260102 | 108 | 缺省组 | 108 | 阴性 | 2 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 106 |
|  | 20260103 | 103 | 缺省组 | 103 | 阴性 | 103 |
|  | 20260104 | 103 | 缺省组 | 103 | 阴性 | 103 |
|  | 20260105 | 103 | 缺省组 | 103 | 阴性 | 103 |
| HPV33 | 20260101 | 114 | 缺省组 | 114 | 阴性 | 114 |
|  | 20260102 | 114 | 缺省组 | 114 | 阴性 | 114 |
|  | 20260103 | 114 | 缺省组 | 114 | 阴性 | 114 |
|  | 20260104 | 114 | 缺省组 | 114 | 阴性 | 114 |
|  | 20260105 | 120 | 缺省组 | 120 | 阳性 | 120 |
| HPV35 | 20260101 | 114 | 缺省组 | 114 | 阴性 | 109 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 5 |
|  | 20260102 | 114 | 缺省组 | 114 | 阴性 | 114 |
|  | 20260103 | 114 | 缺省组 | 114 | 阴性 | 114 |
|  | 20260104 | 120 | 缺省组 | 120 | 阳性 | 120 |
|  | 20260105 | 114 | 缺省组 | 114 | 阴性 | 113 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 1 |
| HPV58 | 20260101 | 120 | 缺省组 | 120 | 阳性 | 120 |
|  | 20260102 | 114 | 缺省组 | 114 | 阴性 | 114 |
|  | 20260103 | 114 | 缺省组 | 114 | 阴性 | 114 |
|  | 20260104 | 114 | 缺省组 | 114 | 阴性 | 114 |
|  | 20260105 | 114 | 缺省组 | 114 | 阴性 | 114 |