AE-28人乳头瘤病毒-16，-18及分型检测EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：65家
2、 活动小结
本项目有68家单位申请参加，最后有65家单位回报结果，上报率：95.59%。本次上报结果总体符合率：97.68%，其中HPV-16 DNA/18 DNA符合率为95.89%；HPV-16 DNA符合率为98.59%；HPV-18 DNA符合率为98.60%。
各参控单位总体能够按要求完成检测和结果上报。统计发现，部分单位对“HPV-16 DNA/18 DNA”“HPV-16 DNA”和“HPV-18 DNA”三行的填报规则理解不一致，存在重复填报、错行填报或漏报情况，可能影响结果统计与评价。再次提醒：（1）使用的试剂若不能区分HPV-16和HPV-18，请将结果填报在第一行“HPV-16 DNA/18 DNA”中；（2）使用的试剂若能够分别检测HPV-16和HPV-18，必须分别填报第二行“HPV-16 DNA”和第三行“HPV-18 DNA”，第一行可以不填。
	项目
	标本
	实验室数
	组
	该组实验室数
	结果名称
	结果实验室数

	HPV-16 DNA/ -18 DNA
	20260101
	59
	缺省组
	59
	阳性
	59

	
	20260102
	58
	缺省组
	58
	阴性
	4

	
	
	
	
	
	阳性
	54

	
	20260103
	59
	缺省组
	59
	阴性
	59

	
	20260104
	58
	缺省组
	58
	阴性
	4

	
	
	
	
	
	阳性
	54

	
	20260105
	58
	缺省组
	58
	阴性
	4

	
	
	
	
	
	阳性
	54

	HPV-16 DNA
	20260101
	58
	缺省组
	58
	阴性
	4

	
	
	
	
	
	阳性
	54

	
	20260102
	56
	缺省组
	56
	阴性
	56

	
	20260103
	56
	缺省组
	56
	阴性
	56

	
	20260104
	58
	缺省组
	58
	阳性
	58

	
	20260105
	56
	缺省组
	56
	阴性
	56

	HPV-18 DNA
	20260101
	58
	缺省组
	58
	阴性
	4

	
	
	
	
	
	阳性
	54

	
	20260102
	58
	缺省组
	58
	阳性
	58

	
	20260103
	56
	缺省组
	56
	阴性
	56

	
	20260104
	56
	缺省组
	56
	阴性
	56

	
	20260105
	58
	缺省组
	58
	阳性
	58



