AE-28人乳头瘤病毒-16，-18及分型检测EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：65家

- 活动小结

本项目有68家单位申请参加，最后有65家单位回报结果，上报率：95.59%。本次上报结果总体符合率：97.68%，其中HPV-16 DNA/18 DNA符合率为95.89%；HPV-16 DNA符合率为98.59%；HPV-18 DNA符合率为98.60%。

各参控单位总体能够按要求完成检测和结果上报。统计发现，部分单位对“HPV-16 DNA/18 DNA”“HPV-16 DNA”和“HPV-18 DNA”三行的填报规则理解不一致，存在重复填报、错行填报或漏报情况，可能影响结果统计与评价。再次提醒：（1）使用的试剂若不能区分HPV-16和HPV-18，请将结果填报在第一行“HPV-16 DNA/18 DNA”中；（2）使用的试剂若能够分别检测HPV-16和HPV-18，必须分别填报第二行“HPV-16 DNA”和第三行“HPV-18 DNA”，第一行可以不填。

| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 该组实验室数 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HPV-16 DNA/ -18 DNA | 20260101 | 59 | 缺省组 | 59 | 阳性 | 59 |
|  | 20260102 | 58 | 缺省组 | 58 | 阴性 | 4 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 54 |
|  | 20260103 | 59 | 缺省组 | 59 | 阴性 | 59 |
|  | 20260104 | 58 | 缺省组 | 58 | 阴性 | 4 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 54 |
|  | 20260105 | 58 | 缺省组 | 58 | 阴性 | 4 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 54 |
| HPV-16 DNA | 20260101 | 58 | 缺省组 | 58 | 阴性 | 4 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 54 |
|  | 20260102 | 56 | 缺省组 | 56 | 阴性 | 56 |
|  | 20260103 | 56 | 缺省组 | 56 | 阴性 | 56 |
|  | 20260104 | 58 | 缺省组 | 58 | 阳性 | 58 |
|  | 20260105 | 56 | 缺省组 | 56 | 阴性 | 56 |
| HPV-18 DNA | 20260101 | 58 | 缺省组 | 58 | 阴性 | 4 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 54 |
|  | 20260102 | 58 | 缺省组 | 58 | 阳性 | 58 |
|  | 20260103 | 56 | 缺省组 | 56 | 阴性 | 56 |
|  | 20260104 | 56 | 缺省组 | 56 | 阴性 | 56 |
|  | 20260105 | 58 | 缺省组 | 58 | 阳性 | 58 |