AE-29中孕期母血清产前筛查EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：45家

- 活动小结

| 项目 | 批号 | 组 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFP(ug per L) | 20260101 | 缺省组 | 46.9 | 36.2 | 38.6 | 1.748 |
|  |  | Beckman组 | 39.9 | 36.2 | 38.1 | 1.037 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 20.2 | 16.9 | 18 | 0.533 |
|  |  | Beckman组 | 18.2 | 16.9 | 17.8 | 0.326 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 83.5 | 62.2 | 67.1 | 3.882 |
|  |  | Beckman组 | 69.2 | 62.2 | 65.5 | 2.271 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 58.0 | 44.4 | 47.9 | 2.596 |
|  |  | Beckman组 | 50.2 | 44.4 | 46.8 | 1.334 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 137.0 | 102.3 | 111.7 | 6.83 |
|  |  | Beckman组 | 115.1 | 102.7 | 108.8 | 3.069 |
| 游离beta-hCG(ug per L) | 20260101 | 缺省组 | 11.9 | 5.7 | 9.7 | 0.336 |
|  |  | PE (Wallac)组 | 10.3 | 8.6 | 9.5 | 0.305 |
|  |  | 广州丰华系统组 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 0.08 |
|  |  | 深圳新产业系统组 |  |  |  |  |
|  | 20260102 | 缺省组 | 56.2 | 21.1 | 31.7 | 1.528 |
|  |  | PE (Wallac)组 | 32.4 | 29.0 | 31.2 | 0.933 |
|  |  | 广州丰华系统组 | 30.3 | 30.1 | 30.2 | 0.16 |
|  |  | 深圳新产业系统组 |  |  |  |  |
|  | 20260103 | 缺省组 | 70.2 | 28.0 | 42.9 | 2.033 |
|  |  | PE (Wallac)组 | 44.5 | 39.7 | 42.2 | 1.587 |
|  |  | 广州丰华系统组 | 42.7 | 41.2 | 42 | 1.203 |
|  |  | 深圳新产业系统组 |  |  |  |  |
|  | 20260104 | 缺省组 | 21.2 | 10.0 | 17.6 | 0.778 |
|  |  | PE (Wallac)组 | 18.4 | 16.3 | 17.3 | 0.462 |
|  |  | 广州丰华系统组 | 18.0 | 17.8 | 17.9 | 0.16 |
|  |  | 深圳新产业系统组 |  |  |  |  |
|  | 20260105 | 缺省组 | 38.6 | 18.2 | 28.6 | 1.061 |
|  |  | PE (Wallac)组 | 29.7 | 26.8 | 28.2 | 0.507 |
|  |  | 广州丰华系统组 | 30.0 | 28.1 | 29.1 | 1.524 |
|  |  | 深圳新产业系统组 |  |  |  |  |
| 游离雌三醇 | 20260101 | 缺省组 | 6.8 | 3.6 | 5.3 | 0.309 |
|  |  | PE (Wallac)组 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 0.09 |
|  |  | Beckman组 | 5.8 | 4.4 | 5.2 | 0.338 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 5.0 | 2.7 | 3.8 | 0.353 |
|  |  | PE (Wallac)组 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 0 |
|  |  | Beckman组 | 3.8 | 2.8 | 3.1 | 0.173 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 5.9 | 2.9 | 4.3 | 0.179 |
|  |  | PE (Wallac)组 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 0.09 |
|  |  | Beckman组 | 4.8 | 3.8 | 4.3 | 0.301 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 3.4 | 1.8 | 2.4 | 0.155 |
|  |  | PE (Wallac)组 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0 |
|  |  | Beckman组 | 3.2 | 2.3 | 2.7 | 0.165 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 9.7 | 4.8 | 6.9 | 0.323 |
|  |  | PE (Wallac)组 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 0.171 |
|  |  | Beckman组 | 7.9 | 6.2 | 6.7 | 0.346 |
| AFP（KIU per L） | 20260101 | 缺省组 | 48.8 | 34.1 | 36.6 | 1.096 |
|  |  | PE (Wallac)组 | 38.4 | 34.8 | 36.6 | 0.96 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 30.0 | 15.6 | 17.2 | 0.331 |
|  |  | PE (Wallac)组 | 18.4 | 16.8 | 17.2 | 0.158 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 80.6 | 60.3 | 62.9 | 1.805 |
|  |  | PE (Wallac)组 | 67.0 | 60.6 | 62.8 | 1.307 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 56.5 | 42.4 | 44.4 | 0.957 |
|  |  | PE (Wallac)组 | 45.7 | 42.6 | 44.5 | 0.972 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 109.0 | 98.5 | 102 | 1.734 |
|  |  | PE (Wallac)组 | 106.0 | 98.5 | 102.1 | 1.65 |
| 总beta-hCG | 20260101 | 缺省组 | 30129.0 | 18142.0 | 26315.3 | 2030.794 |
|  |  | Beckman组 | 30129.0 | 24877.0 | 27372.8 | 875.858 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 15306.0 | 8596.0 | 13577.6 | 775.794 |
|  |  | Beckman组 | 15306.0 | 13130.0 | 13888.7 | 548.522 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 44831.0 | 27456.0 | 39445.2 | 2344.014 |
|  |  | Beckman组 | 44831.0 | 38202.0 | 40357.7 | 1427.588 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 38227.0 | 22884.0 | 33209.8 | 2667.456 |
|  |  | Beckman组 | 38227.0 | 32062.0 | 34463.7 | 1481.812 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 48106.0 | 29614.0 | 43308.7 | 3029.305 |
|  |  | Beckman组 | 48106.0 | 41871.0 | 44677.2 | 1463 |